## 汇总
run | date | sample | 体系 | tag | tag_sample | 原始数据 | Q30 | 有效数据比例 | 目标病原 | 目标病原RPK | 目标病原预判 | 外源内参 | 总人内参 | 其它病原 | resis_info | 质控评价 | patho_namezn | 生产批号 | 产品检类别 | 成品对应中间品批号 | 生产工艺 | 核酸提取日期 | 核酸重复次数 | 提取重复次数 | 文库浓度 | Pooling体积 | 最终评价 | 不合格原因
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFP01-DJ-1 | T2P2 | T2P2-QFP01 | 阳性参考品 | 79486 | 0.80415 | 0.0894 | 甲型流感病毒 | 2295 | 阳性 | 5499 | 0 |  | NULL | 合格，注意人内参低 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 12.7226463104326 | 2.358 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFP02-DJ-1 | T2P2 | T2P2-QFP02 | 阳性参考品 | 62692 | 0.77517 | 0.0475 | 肠道病毒71型 | 1029 | 阳性 | 3106 | 0 | 镰刀菌属¦滤¦8 | NULL | 合格，注意人内参低 | 肠道病毒71型 | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 16.1290322580645 | 1.86 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFP03-DJ-1 | T2P2 | T2P2-QFP03 | 阳性参考品 | 62071 | 0.80563 | 0.0071 | 呼吸道合胞病毒A型 | 475 | 弱阳 | 139 | 0 |  | NULL | 内参不合格 | 呼吸道合胞病毒A型 | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 16.5654334621756 | 1.811 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFP04-DJ-1 | T2P2 | T2P2-QFP04 | 阳性参考品 | 75689 | 0.76769 | 0.0864 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 6890 | 阳性 | 555 | 0 |  | NULL | 合格 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 17.5131348511384 | 1.713 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFP05-DJ-1 | T2P2 | T2P2-QFP05 | 阳性参考品 | 51761 | 0.79559 | 0.077 | 腺病毒4型 | 3118 | 阳性 | 3503 | 0 | 镰刀菌属¦滤¦4 | NULL | 合格 | 腺病毒4型 | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 18.2149362477231 | 1.647 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFP06-DJ-1 | T2P2 | T2P2-QFP06 | 阳性参考品 | 63514 | 0.79992 | 0.0815 | 百日咳鲍特菌 | 2988 | 阳性 | 4476 | 0 | 非结核分枝杆菌¦滤¦9 | NULL | 合格 | 百日咳鲍特菌 | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 17.8041543026706 | 1.685 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFP07-DJ-1 | T2P2 | T2P2-QFP07 | 阳性参考品 | 57470 | 0.80926 | 0.1018 | 卡他莫拉菌 | 174 | 阳性 | 9039 | 0 |  | NULL | 合格，注意人内参低 | 卡他莫拉菌 | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 17.4520069808028 | 1.719 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-POS-DJ-1 | T2P2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 52287 | 0.80246 | 0.3097 | 阳性对照品 | 19336 | 阳性 | 8788 | 0 |  | NULL | 合格 | 阳性对照品 | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 17.7409816676523 | 1.691 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFP01-DJ-2 | T2P2 | T2P2-QFP01 | 阳性参考品 | 28514 | 0.79458 | 0.0526 | 甲型流感病毒 | 1052 | 阳性 | 3377 | 0 |  | NULL | 原始数据不合格 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 14.9328023892484 | 2.009 | 不合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFP02-DJ-2 | T2P2 | T2P2-QFP02 | 阳性参考品 | 37739 | 0.8007 | 0.1192 | 肠道病毒71型 | 615 | 阳性 | 10660 | 0 |  | NULL | 原始数据不合格 | 肠道病毒71型 | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 16.6112956810631 | 1.806 | 不合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFP03-DJ-2 | T2P2 | T2P2-QFP03 | 阳性参考品 | 79472 | 0.80324 | 0.0116 | 呼吸道合胞病毒A型 | 554 | 阳性 | 447 | 0 | 格特隐球菌¦滤¦20 | NULL | 合格，注意人内参低 | 呼吸道合胞病毒A型 | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 15.8730158730159 | 1.89 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFP04-DJ-2 | T2P2 | T2P2-QFP04 | 阳性参考品 | 72213 | 0.75007 | 0.0539 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 4048 | 阳性 | 673 | 0 |  | NULL | 合格 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 16.6112956810631 | 1.806 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFP05-DJ-2 | T2P2 | T2P2-QFP05 | 阳性参考品 | 42014 | 0.79007 | 0.217 | 腺病毒4型 | 7457 | 阳性 | 11149 | 0 | 近平滑念珠菌¦滤¦2 | NULL | 原始数据不合格 | 腺病毒4型 | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 15.5199172271081 | 1.933 | 不合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFP06-DJ-2 | T2P2 | T2P2-QFP06 | 阳性参考品 | 59274 | 0.79158 | 0.1242 | 百日咳鲍特菌 | 2542 | 阳性 | 8525 | 0 |  | NULL | 合格，注意人内参低 | 百日咳鲍特菌 | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 17.6991150442478 | 1.695 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFP07-DJ-2 | T2P2 | T2P2-QFP07 | 阳性参考品 | 56440 | 0.77716 | 0.1373 | 卡他莫拉菌 | 276 | 阳性 | 12337 | 0 |  | NULL | 合格，注意人内参低 | 卡他莫拉菌 | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 15.0451354062187 | 1.994 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-POS-DJ-2 | T2P2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 76341 | 0.80059 | 0.2205 | 阳性对照品 | 11155 | 阳性 | 8638 | 0 | 近平滑念珠菌¦滤¦17 | NULL | 合格 | 阳性对照品 | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 14.499758337361 | 2.069 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFP01-DJ-3 | T2P2 | T2P2-QFP01 | 阳性参考品 | 63957 | 0.79748 | 0.0916 | 甲型流感病毒 | 2333 | 阳性 | 5701 | 0 |  | NULL | 合格，注意人内参低 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 17.6470588235294 | 1.7 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFP02-DJ-3 | T2P2 | T2P2-QFP02 | 阳性参考品 | 56911 | 0.7651 | 0.0796 | 肠道病毒71型 | 1284 | 阳性 | 5864 | 0 | 柯萨奇病毒A6型¦滤¦2;近平滑念珠菌¦滤¦2 | NULL | 合格，注意人内参低 | 肠道病毒71型 | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 18.1378476420798 | 1.654 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFP03-DJ-3 | T2P2 | T2P2-QFP03 | 阳性参考品 | 46867 | 0.7702 | 0.0124 | 呼吸道合胞病毒A型 | 83 | 弱阳 | 1005 | 0 | 非结核分枝杆菌¦滤¦14;库德里阿兹威毕赤酵母（克柔念珠菌）¦滤¦2 | NULL | 原始数据不合格 | 呼吸道合胞病毒A型 | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 15.7728706624606 | 1.902 | 不合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFP04-DJ-3 | T2P2 | T2P2-QFP04 | 阳性参考品 | 58083 | 0.73864 | 0.0843 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 6270 | 阳性 | 1002 | 0 | 非结核分枝杆菌¦弱阳¦56;大肠埃希菌¦滤¦9 | NULL | Q30不合格 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 18.8679245283019 | 1.59 | 不合格 | 病原污染
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFP05-DJ-3 | T2P2 | T2P2-QFP05 | 阳性参考品 | 39713 | 0.75454 | 0.0439 | 腺病毒4型 | 1161 | 阳性 | 2503 | 0 |  | NULL | 原始数据不合格 | 腺病毒4型 | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 20.8623087621697 | 1.438 | 不合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFP06-DJ-3 | T2P2 | T2P2-QFP06 | 阳性参考品 | 68219 | 0.79887 | 0.1429 | 百日咳鲍特菌 | 1787 | 阳性 | 11158 | 0 |  | NULL | 合格，注意人内参低 | 百日咳鲍特菌 | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 18.0505415162455 | 1.662 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFP07-DJ-3 | T2P2 | T2P2-QFP07 | 阳性参考品 | 73067 | 0.80888 | 0.0472 | 卡他莫拉菌 | 114 | 阳性 | 4066 | 0 |  | NULL | 合格，注意人内参低 | 卡他莫拉菌 | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 17.6991150442478 | 1.695 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-POS-DJ-3 | T2P2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 57014 | 0.80825 | 0.4202 | 阳性对照品 | 26425 | 阳性 | 11720 | 0 |  | NULL | 合格 | 阳性对照品 | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 19.6463654223969 | 1.527 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFL01-DJ-1 | T2P2 | T2P2-QFL01 | 检测限参考品 | 46023 | 0.80807 | 0.186 | 甲型流感病毒 | 4598 | 阳性 | 11310 | 0 |  | NULL | 原始数据不合格 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 17.472335468841 | 1.717 | 不合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFL02-DJ-1 | T2P2 | T2P2-QFL02 | 检测限参考品 | 83646 | 0.77928 | 0.1033 | 肠道病毒71型 | 728 | 阳性 | 8497 | 0 |  | NULL | 合格，注意人内参低 | 肠道病毒71型 | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 17.2612197928654 | 1.738 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFL03-DJ-1 | T2P2 | T2P2-QFL03 | 检测限参考品 | 55294 | 0.80198 | 0.08 | 呼吸道合胞病毒A型 | 253 | 弱阳 | 6954 | 0 |  | NULL | 合格，注意人内参低 | 呼吸道合胞病毒A型 | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 16.750418760469 | 1.791 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFL04-DJ-1 | T2P2 | T2P2-QFL04 | 检测限参考品 | 73706 | 0.78929 | 0.0589 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 551 | 阳性 | 4711 | 0 |  | NULL | 合格，注意人内参低 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 17.3510699826489 | 1.729 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFL05-DJ-1 | T2P2 | T2P2-QFL05 | 检测限参考品 | 64400 | 0.80109 | 0.0604 | 腺病毒4型 | 848 | 阳性 | 4533 | 0 | 近平滑念珠菌¦滤¦5;非结核分枝杆菌¦滤¦4 | NULL | 合格，注意人内参低 | 腺病毒4型 | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 17.0745589072282 | 1.757 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFL06-DJ-1 | T2P2 | T2P2-QFL06 | 检测限参考品 | 55349 | 0.76464 | 0.105 | 百日咳鲍特菌 | 249 | 阳性 | 9137 | 2 |  | NULL | 合格，注意人内参低 | 百日咳鲍特菌 | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 18.1378476420798 | 1.654 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFL07-DJ-1 | T2P2 | T2P2-QFL07 | 检测限参考品 | 66540 | 0.79292 | 0.0907 | 卡他莫拉菌 | 125 | 阳性 | 7919 | 0 |  | NULL | 合格，注意人内参低 | 卡他莫拉菌 | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 19.1082802547771 | 1.57 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFL01-DJ-2 | T2P2 | T2P2-QFL01 | 检测限参考品 | 63615 | 0.79831 | 0.0944 | 甲型流感病毒 | 2638 | 阳性 | 5634 | 0 |  | NULL | 合格，注意人内参低 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 14.5631067961165 | 2.06 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFL02-DJ-2 | T2P2 | T2P2-QFL02 | 检测限参考品 | 16491 | 0.83492 | 0.0908 | 肠道病毒71型 | 370 | 阳性 | 7974 | 0 |  | NULL | 原始数据不合格 | 肠道病毒71型 | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 17.2117039586919 | 1.743 | 不合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFL03-DJ-2 | T2P2 | T2P2-QFL03 | 检测限参考品 | 78049 | 0.73986 | 0.0466 | 呼吸道合胞病毒A型 | 114 | 弱阳 | 4059 | 0 | 白念珠菌¦滤¦1 | NULL | Q30不合格 | 呼吸道合胞病毒A型 | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 16.8444693992139 | 1.781 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFL04-DJ-2 | T2P2 | T2P2-QFL04 | 检测限参考品 | 28162 | 0.77667 | 0.1089 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 682 | 阳性 | 9570 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦21 | NULL | 原始数据不合格 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 17.8571428571429 | 1.68 | 不合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFL05-DJ-2 | T2P2 | T2P2-QFL05 | 检测限参考品 | 50848 | 0.79705 | 0.0692 | 腺病毒4型 | 1082 | 阳性 | 5007 | 0 |  | NULL | 合格，注意人内参低 | 腺病毒4型 | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 17.2711571675302 | 1.737 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFL06-DJ-2 | T2P2 | T2P2-QFL06 | 检测限参考品 | 46775 | 0.7885 | 0.0852 | 百日咳鲍特菌 | 267 | 阳性 | 7207 | 0 | 格特隐球菌¦阳性¦207 | NULL | 原始数据不合格 | 百日咳鲍特菌 | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 18.5643564356436 | 1.616 | 不合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFL07-DJ-2 | T2P2 | T2P2-QFL07 | 检测限参考品 | 53759 | 0.78365 | 0.0968 | 卡他莫拉菌 | 166 | 阳性 | 8547 | 0 | 近平滑念珠菌¦滤¦2 | NULL | 合格，注意人内参低 | 卡他莫拉菌 | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 19.3923723335488 | 1.547 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-NTC-DJ-N-2 | T2P2 | T2P2-NTC | NTC | 68732 | 0.78233 | 2e-04 |  |  |  | 0 | 0 | 格特隐球菌¦滤¦13 | NULL | 合格 |  | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 17.0648464163823 | 1.758 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFL01-DJ-3 | T2P2 | T2P2-QFL01 | 检测限参考品 | 44755 | 0.79259 | 0.1624 | 甲型流感病毒 | 4046 | 阳性 | 10287 | 0 | 结核分枝杆菌复合群¦滤¦2 | NULL | 原始数据不合格 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 16.1987041036717 | 1.852 | 不合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFL02-DJ-3 | T2P2 | T2P2-QFL02 | 检测限参考品 | 52391 | 0.75008 | 0.1025 | 肠道病毒71型 | 229 | 阳性 | 9040 | 0 |  | NULL | 合格，注意人内参低 | 肠道病毒71型 | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 17.3913043478261 | 1.725 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFL03-DJ-3 | T2P2 | T2P2-QFL03 | 检测限参考品 | 58687 | 0.79673 | 0.0755 | 呼吸道合胞病毒A型 | 337 | 弱阳 | 6351 | 0 | 非结核分枝杆菌¦滤¦23;百日咳鲍特菌¦滤¦3 | NULL | 合格，注意人内参低 | 呼吸道合胞病毒A型 | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 17.2612197928654 | 1.738 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFL04-DJ-3 | T2P2 | T2P2-QFL04 | 检测限参考品 | 43459 | 0.73799 | 0.0452 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 527 | 阳性 | 3468 | 0 |  | NULL | 原始数据不合格 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 17.8147268408551 | 1.684 | 不合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFL05-DJ-3 | T2P2 | T2P2-QFL05 | 检测限参考品 | 57526 | 0.76156 | 0.1484 | 腺病毒4型 | 2269 | 阳性 | 10637 | 0 |  | NULL | 合格，注意人内参低 | 腺病毒4型 | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 18.4049079754601 | 1.63 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFL06-DJ-3 | T2P2 | T2P2-QFL06 | 检测限参考品 | 58834 | 0.81825 | 0.159 | 百日咳鲍特菌 | 603 | 阳性 | 13863 | 0 | 铜绿假单胞菌¦弱阳¦17 | NULL | 合格，注意人内参低 | 百日咳鲍特菌 | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 19.7889182058047 | 1.516 | 不合格 | 病原污染
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFL07-DJ-3 | T2P2 | T2P2-QFL07 | 检测限参考品 | 54801 | 0.79575 | 0.12 | 卡他莫拉菌 | 148 | 阳性 | 10666 | 0 |  | NULL | 合格，注意人内参低 | 卡他莫拉菌 | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 19.3923723335488 | 1.547 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-NTC-DJ-N-3 | T2P2 | T2P2-NTC | NTC | 68635 | 0.72642 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  | NULL | Q30不合格 |  | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 15.9066808059385 | 1.886 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-LC-DJ-1 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 99624 | 0.80312 | 0.6356 |  |  |  | 6958 | 6382 | 结核分枝杆菌复合群¦阳性¦41449;EB病毒(EBV)¦弱阳¦40;非结核分枝杆菌¦滤¦4;咽峡炎链球菌群¦滤¦4 | NULL | 合格 |  | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.06.28 | 1 | 1 | 27.6370336250576 | 2.171 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-LC-DJ-2 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 121050 | 0.78001 | 0.1547 |  |  |  | 13311 | 410 | 耶氏肺孢子菌¦阳性¦68;非结核分枝杆菌¦滤¦11 | NULL | 合格 |  | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.06.28 | 1 | 1 | 16.2118346392867 | 3.701 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-LC-DJ-3 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 35728 | 0.80522 | 0.8294 |  |  |  | 1427 | 2292 | 流感嗜血杆菌¦阳性¦25160;铜绿假单胞菌¦阳性¦20390;嗜麦芽窄食单胞菌¦阳性¦7977;黏质沙雷菌¦阳性¦7104;肺克毒力__iucA__KPN¦阳性¦4081;甲型流感病毒¦阳性¦619;甲型流感病毒H1N1(2009)¦阳性¦619;具核梭杆菌¦阳性¦495;微小微单胞菌¦阳性¦118;EB病毒(EBV)¦阳性¦59;金黄色葡萄球菌¦弱阳¦50;咽峡炎链球菌群¦滤¦42 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦64 | 原始数据不合格 |  | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.06.28 | 1 | 1 | 37.1287128712871 | 1.616 | 不合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-LC-DJ-4 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 120287 | 0.78813 | 0.148 |  |  |  | 7866 | 1659 | 肺炎支原体¦阳性¦2566;人类疱疹病毒7型(HHV-7)¦滤¦2 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦895 | 合格 |  | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.06.28 | 1 | 1 | 20.1748486886348 | 2.974 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-LC-DJ-5 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 50453 | 0.81842 | 0.8871 |  |  |  | 2446 | 179 | 肺炎克雷伯菌¦阳性¦71877;肺克毒力__iucA__KPN¦阳性¦6410;肺克毒力__rmpA__KPN¦阳性¦1643;肺克毒力__peg-344__KPN¦阳性¦1540;肺克毒力__iroB__KPN¦阳性¦616;新型隐球菌¦阳性¦486;EB病毒(EBV)¦阳性¦95;化脓链球菌¦阳性¦69;流感嗜血杆菌¦阳性¦67;具核梭杆菌¦弱阳¦40;近平滑念珠菌¦滤¦2 | NULL | 合格 |  | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.06.28 | 1 | 1 | 45.8715596330275 | 1.308 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-LC-DJ-6 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 65905 | 0.80935 | 0.5586 |  |  |  | 3199 | 13 | 阿萨西毛孢子菌¦阳性¦19724;耐碳青霉烯肠杆菌__NDM__CRE¦阳性¦16780;嗜麦芽窄食单胞菌¦阳性¦6482;EB病毒(EBV)¦阳性¦97;耐碳青霉烯肠杆菌__IMP__CRE¦弱阳¦88;耐甲氧西林金黄色葡萄球菌__mecA__MRSA¦弱阳¦35;乌尔辛不动杆菌¦弱阳¦32 | NULL | 合格 |  | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.06.28 | 1 | 1 | 34.9243306169965 | 1.718 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-LC-DJ-7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 65921 | 0.79585 | 0.462 |  |  |  | 10341 | 4678 | 结核分枝杆菌复合群¦阳性¦11311;嗜麦芽窄食单胞菌¦阳性¦2690;单纯疱疹病毒1型(HSV-1)¦阳性¦388;近平滑念珠菌¦弱阳¦100;季也蒙毕赤酵母¦阳性¦82;具核梭杆菌¦弱阳¦73;乙型流感病毒¦弱阳¦70;耐甲氧西林金黄色葡萄球菌__mecA__MRSA¦弱阳¦42;肺炎克雷伯菌¦滤¦36;人类疱疹病毒7型(HHV-7)¦弱阳¦36;咽峡炎链球菌群¦滤¦24;非结核分枝杆菌¦滤¦20;耐碳青霉烯肠杆菌__NDM__CRE¦滤¦15;流感嗜血杆菌¦滤¦11;中间链球菌¦滤¦5;阴沟肠杆菌复合群¦滤¦2;人类疱疹病毒6型(HHV-6)¦滤¦2;人类疱疹病毒6B型(HHV-6B)¦滤¦2 | NULL | 合格 |  | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.06.28 | 1 | 1 | 30.060120240481 | 1.996 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-LC-DJ-8 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 50596 | 0.79192 | 0.8541 |  |  |  | 1435 | 5395 | 铜绿假单胞菌¦阳性¦28437;嗜麦芽窄食单胞菌¦阳性¦12910;奇异变形杆菌¦阳性¦11748;单纯疱疹病毒1型(HSV-1)¦阳性¦11444;黏质沙雷菌¦阳性¦6356;白念珠菌¦阳性¦372;肺炎克雷伯菌¦滤¦16;大肠埃希菌¦滤¦10;耶氏肺孢子菌¦滤¦4;肺克毒力__iucA__KPN¦滤¦2;EB病毒(EBV)¦滤¦2;具核梭杆菌¦滤¦2 | NULL | 合格 |  | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.06.28 | 1 | 1 | 47.3559589581689 | 1.267 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-LC-DJ-9 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 53999 | 0.78451 | 0.5549 |  |  |  | 1461 | 218 | 季也蒙毕赤酵母¦阳性¦28688;近平滑念珠菌¦阳性¦9356;EB病毒(EBV)¦阳性¦4491;鼻病毒¦阳性¦3000;鼻病毒A型¦阳性¦3000;流感嗜血杆菌¦阳性¦456;具核梭杆菌¦阳性¦200;卡他莫拉菌¦阳性¦141;咽峡炎链球菌群¦弱阳¦133;中间链球菌¦阳性¦117;肺炎支原体¦弱阳¦57;微小微单胞菌¦滤¦26;人腺病毒2型¦滤¦24;镰刀菌属¦滤¦6;拟平滑念珠菌¦滤¦6;人类疱疹病毒6型(HHV-6)¦滤¦4;人类疱疹病毒6B型(HHV-6B)¦滤¦4;耐甲氧西林金黄色葡萄球菌__mecA__MRSA¦滤¦2 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦39 | 合格 |  | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.06.28 | 1 | 1 | 23.0149597238205 | 2.607 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-LC-DJ-10 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 59819 | 0.80824 | 0.8459 |  |  |  | 772 | 6244 | 铜绿假单胞菌¦阳性¦34671;肺炎链球菌¦阳性¦25641;洋葱伯克霍尔德菌复合群¦阳性¦9651;新洋葱伯克霍尔德菌¦阳性¦9649;嗜麦芽窄食单胞菌¦阳性¦542;按蚊伊丽莎白金菌¦阳性¦339;白念珠菌¦阳性¦160;EB病毒(EBV)¦滤¦40;巨细胞病毒(CMV)¦弱阳¦12;流感嗜血杆菌¦滤¦7;热带念珠菌¦滤¦7;人类细小病毒B19¦滤¦5;肺炎克雷伯菌¦滤¦3;肺克毒力__iucA__KPN¦滤¦2;脑膜脓毒伊丽莎白金菌¦滤¦2 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1867 | 合格 |  | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.06.28 | 1 | 1 | 32.8227571115974 | 1.828 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-LC-DJ-11 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 43863 | 0.80564 | 0.6634 |  |  |  | 4785 | 9708 | 白念珠菌¦阳性¦34535;具核梭杆菌¦阳性¦3422;微小微单胞菌¦阳性¦1309;金黄色葡萄球菌¦阳性¦1012;咽峡炎链球菌群¦阳性¦937;耐甲氧西林金黄色葡萄球菌__mecA__MRSA¦阳性¦146;近平滑念珠菌¦弱阳¦30;中间链球菌¦弱阳¦25;流感嗜血杆菌¦滤¦5 | NULL | 原始数据不合格 |  | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.06.28 | 1 | 1 | 31.1364815775817 | 1.927 | 不合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-LC-DJ-12 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 77837 | 0.80053 | 0.3902 |  |  |  | 1750 | 6158 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦阳性¦15535;白念珠菌¦阳性¦6502;EB病毒(EBV)¦阳性¦2679;金黄色葡萄球菌¦阳性¦298;单纯疱疹病毒1型(HSV-1)¦阳性¦247;肺炎克雷伯菌¦阳性¦121;巨细胞病毒(CMV)¦阳性¦101;鲍曼不动杆菌¦弱阳¦58;铜绿假单胞菌¦弱阳¦42;肺克毒力__iucA__KPN¦滤¦28;热带念珠菌¦滤¦24;耐甲氧西林金黄色葡萄球菌__mecA__MRSA¦滤¦6;耐碳青霉烯肠杆菌__KPC__CRE¦滤¦4;肺克毒力__rmpA2__KPN¦滤¦3 | NULL | 合格 |  | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.06.28 | 1 | 1 | 28.169014084507 | 2.13 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-LC-DJ-13 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 98308 | 0.80265 | 0.1909 |  |  |  | 8526 | 292 | 鼻病毒¦阳性¦7841;鼻病毒A型¦阳性¦7841 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦24 | 合格 |  | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.06.28 | 1 | 1 | 23.6873272799053 | 2.533 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-LC-DJ-14 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 35060 | 0.80739 | 0.6165 |  |  |  | 5026 | 34287 | 流感嗜血杆菌¦阳性¦5739;鼻病毒¦阳性¦2838;鼻病毒A型¦阳性¦2838;化脓链球菌¦阳性¦1965;咽峡炎链球菌群¦阳性¦1520;中间链球菌¦阳性¦1520;肺炎支原体¦阳性¦1030;具核梭杆菌¦阳性¦220;金黄色葡萄球菌¦阳性¦200;EB病毒(EBV)¦阳性¦54;格特隐球菌¦弱阳¦40;卡他莫拉菌¦滤¦6;微小微单胞菌¦滤¦3 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦74 | 原始数据不合格 |  | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.06.28 | 1 | 1 | 44.543429844098 | 1.347 | 不合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-LC-DJ-15 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 83135 | 0.79687 | 0.7098 |  |  |  | 6156 | 6958 | 白念珠菌¦阳性¦51362;流感嗜血杆菌¦阳性¦148;具核梭杆菌¦滤¦20;咽峡炎链球菌群¦滤¦13;鼻病毒¦滤¦2;鼻病毒A型¦滤¦2;耐甲氧西林金黄色葡萄球菌__mecA__MRSA¦滤¦2;微小微单胞菌¦滤¦2;巨细胞病毒(CMV)¦滤¦1 | NULL | 合格 |  | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.06.28 | 1 | 1 | 34.0136054421769 | 1.764 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-NEG-DJ-1 | T2P2 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 57264 | 0.76541 | 0.0464 |  |  |  | 4085 | 0 | 格特隐球菌¦滤¦3;近平滑念珠菌¦滤¦3;EB病毒(EBV)¦滤¦2 | NULL | 合格，注意人内参低 |  | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 17.0357751277683 | 1.761 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-NEG-DJ-2 | T2P2 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 65452 | 0.78144 | 0.0551 |  |  |  | 4807 | 0 |  | NULL | 合格，注意人内参低 |  | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 16.9587337478802 | 1.769 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-NEG-DJ-3 | T2P2 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 40260 | 0.80435 | 0.2462 |  |  |  | 22822 | 0 | 近平滑念珠菌¦滤¦10 | NULL | 原始数据不合格 |  | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 20.1342281879195 | 1.49 | 不合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFN01-DJ-1 | T2P2 | T2P2-QFN01 | 阴性参考品 | 50650 | 0.8062 | 0.2592 |  |  |  | 15854 | 7161 |  | NULL | 合格 |  | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 24.4299674267101 | 1.228 | 不合格 | 人内参不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFN02-DJ-2 | T2P2 | T2P2-QFN02 | 阴性参考品 | 67344 | 0.79726 | 0.249 |  |  |  | 16031 | 5752 |  | NULL | 合格 |  | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 20.5620287868403 | 1.459 | 不合格 | 人内参不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFN03-DJ-3 | T2P2 | T2P2-QFN03 | 阴性参考品 | 38242 | 0.80288 | 0.3186 |  |  |  | 19071 | 9209 | 格特隐球菌¦滤¦13 | NULL | 原始数据不合格 |  | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 22.8136882129278 | 1.315 | 不合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFP01-LY-1 | T2P2 | T2P2-QFP01 | 阳性参考品 | 67814 | 0.81343 | 0.1765 | 甲型流感病毒 | 3569 | 阳性 | 11776 | 0 |  | NULL | 合格 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 14.6056475170399 | 2.054 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFP02-LY-1 | T2P2 | T2P2-QFP02 | 阳性参考品 | 75070 | 0.78305 | 0.1046 | 肠道病毒71型 | 2488 | 阳性 | 6682 | 0 | 镰刀菌属¦滤¦3 | NULL | 合格，注意人内参低 | 肠道病毒71型 | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 15.5763239875389 | 1.926 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFP03-LY-1 | T2P2 | T2P2-QFP03 | 阳性参考品 | 62120 | 0.80617 | 0.0178 | 呼吸道合胞病毒A型 | 1151 | 阳性 | 373 | 0 |  | NULL | 合格，注意人内参低 | 呼吸道合胞病毒A型 | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 15.6985871271586 | 1.911 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFP04-LY-1 | T2P2 | T2P2-QFP04 | 阳性参考品 | 19900 | 0.74958 | 0.0037 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 281 | 阳性 | 20 | 0 |  | NULL | 原始数据不合格 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 19.2431045542014 | 1.559 | 不合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFP05-LY-1 | T2P2 | T2P2-QFP05 | 阳性参考品 | 58299 | 0.79398 | 0.0577 | 腺病毒4型 | 2806 | 阳性 | 2254 | 0 |  | NULL | 合格 | 腺病毒4型 | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 19.4426441996111 | 1.543 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFP06-LY-1 | T2P2 | T2P2-QFP06 | 阳性参考品 | 85263 | 0.77777 | 0.0746 | 百日咳鲍特菌 | 2063 | 阳性 | 4829 | 0 | 非结核分枝杆菌¦滤¦15 | NULL | 合格，注意人内参低 | 百日咳鲍特菌 | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 15.8061116965227 | 1.898 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFP07-LY-1 | T2P2 | T2P2-QFP07 | 阳性参考品 | 23586 | 0.80478 | 0.3099 | 卡他莫拉菌 | 454 | 阳性 | 29479 | 0 | 非结核分枝杆菌¦滤¦34 | NULL | 原始数据不合格 | 卡他莫拉菌 | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 17.5131348511384 | 1.713 | 不合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-POS-LY-1 | T2P2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 48224 | 0.81685 | 0.4163 | 阳性对照品 | 18700 | 阳性 | 20929 | 0 |  | NULL | 原始数据不合格 | 阳性对照品 | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 19.9733688415446 | 1.502 | 不合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFP01-LY-2 | T2P2 | T2P2-QFP01 | 阳性参考品 | 71948 | 0.81745 | 0.1296 | 甲型流感病毒 | 2514 | 阳性 | 8729 | 0 |  | NULL | 合格，注意人内参低 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 13.7299771167048 | 2.185 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFP02-LY-2 | T2P2 | T2P2-QFP02 | 阳性参考品 | 44316 | 0.79571 | 0.1418 | 肠道病毒71型 | 571 | 阳性 | 12740 | 0 |  | NULL | 原始数据不合格 | 肠道病毒71型 | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 16.5198237885463 | 1.816 | 不合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFP03-LY-2 | T2P2 | T2P2-QFP03 | 阳性参考品 | 59335 | 0.77357 | 0.0156 | 呼吸道合胞病毒A型 | 787 | 阳性 | 533 | 0 | 格特隐球菌¦滤¦12 | NULL | 合格，注意人内参低 | 呼吸道合胞病毒A型 | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 14.8883374689826 | 2.015 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFP04-LY-2 | T2P2 | T2P2-QFP04 | 阳性参考品 | 61108 | 0.77595 | 0.0867 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 5728 | 阳性 | 1507 | 0 |  | NULL | 合格 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 16.9587337478802 | 1.769 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFP05-LY-2 | T2P2 | T2P2-QFP05 | 阳性参考品 | 65886 | 0.78892 | 0.2499 | 腺病毒4型 | 8861 | 阳性 | 11725 | 0 | 近平滑念珠菌¦滤¦6 | NULL | 合格 | 腺病毒4型 | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 21.1416490486258 | 1.419 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFP06-LY-2 | T2P2 | T2P2-QFP06 | 阳性参考品 | 65062 | 0.76315 | 0.1635 | 百日咳鲍特菌 | 2241 | 阳性 | 12548 | 0 |  | NULL | 合格，注意人内参低 | 百日咳鲍特菌 | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 16.7973124300112 | 1.786 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFP07-LY-2 | T2P2 | T2P2-QFP07 | 阳性参考品 | 79122 | 0.81019 | 0.1948 | 卡他莫拉菌 | 555 | 阳性 | 16688 | 0 | 近平滑念珠菌¦滤¦1 | NULL | 合格，注意人内参低 | 卡他莫拉菌 | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 16.6759310728182 | 1.799 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-POS-LY-2 | T2P2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 68090 | 0.77499 | 0.2531 | 阳性对照品 | 11063 | 阳性 | 12088 | 0 | 近平滑念珠菌¦滤¦15 | NULL | 合格 | 阳性对照品 | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 19.2554557124519 | 1.558 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFP01-LY-3 | T2P2 | T2P2-QFP01 | 阳性参考品 | 66089 | 0.79319 | 0.1604 | 甲型流感病毒 | 3433 | 阳性 | 10310 | 0 |  | NULL | 合格 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 15.9404888416578 | 1.882 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFP02-LY-3 | T2P2 | T2P2-QFP02 | 阳性参考品 | 62114 | 0.78961 | 0.1955 | 肠道病毒71型 | 3675 | 阳性 | 13842 | 0 | 近平滑念珠菌¦滤¦3 | NULL | 合格 | 肠道病毒71型 | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 17.4520069808028 | 1.719 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFP03-LY-3 | T2P2 | T2P2-QFP03 | 阳性参考品 | 50916 | 0.78791 | 0.0451 | 呼吸道合胞病毒A型 | 222 | 弱阳 | 3700 | 0 | 非结核分枝杆菌¦弱阳¦86 | NULL | 合格，注意人内参低 | 呼吸道合胞病毒A型 | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 15.4718927282104 | 1.939 | 不合格 | 病原污染
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFP04-LY-3 | T2P2 | T2P2-QFP04 | 阳性参考品 | 59805 | 0.78862 | 0.2101 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 15338 | 阳性 | 2431 | 0 |  | NULL | 合格 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 16.120365394949 | 1.861 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFP05-LY-3 | T2P2 | T2P2-QFP05 | 阳性参考品 | 58137 | 0.81259 | 0.3696 | 腺病毒4型 | 17536 | 阳性 | 14825 | 0 |  | NULL | 合格 | 腺病毒4型 | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 22.4887556221889 | 1.334 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFP06-LY-3 | T2P2 | T2P2-QFP06 | 阳性参考品 | 62407 | 0.80031 | 0.2034 | 百日咳鲍特菌 | 1948 | 阳性 | 16144 | 0 |  | NULL | 合格，注意人内参低 | 百日咳鲍特菌 | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 17.0164492342598 | 1.763 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFP07-LY-3 | T2P2 | T2P2-QFP07 | 阳性参考品 | 64984 | 0.73892 | 0.0693 | 卡他莫拉菌 | 78 | 阳性 | 5889 | 0 | 镰刀菌属¦滤¦2;近平滑念珠菌¦滤¦2 | NULL | Q30不合格 | 卡他莫拉菌 | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 16.2954915806627 | 1.841 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-POS-LY-3 | T2P2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 45048 | 0.82051 | 0.6098 | 阳性对照品 | 29231 | 阳性 | 27628 | 0 |  | NULL | 原始数据不合格 | 阳性对照品 | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 21.5827338129496 | 1.39 | 不合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFL01-LY-1 | T2P2 | T2P2-QFL01 | 检测限参考品 | 62556 | 0.80791 | 0.2272 | 甲型流感病毒 | 4724 | 阳性 | 14497 | 0 |  | NULL | 合格 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 10.0401606425703 | 2.988 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFL02-LY-1 | T2P2 | T2P2-QFL02 | 检测限参考品 | 76132 | 0.75786 | 0.162 | 肠道病毒71型 | 929 | 阳性 | 13544 | 0 | 非结核分枝杆菌¦滤¦8;百日咳鲍特菌¦滤¦1 | NULL | 合格，注意人内参低 | 肠道病毒71型 | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 11.9047619047619 | 2.52 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFL04-LY-1 | T2P2 | T2P2-QFL04 | 检测限参考品 | 20197 | 0.80085 | 2e-04 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 5 | 滤 | 10 | 0 |  | NULL | 原始数据不合格 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 19.77587343441 | 1.517 | 不合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFL05-LY-1 | T2P2 | T2P2-QFL05 | 检测限参考品 | 47160 | 0.74969 | 0.0566 | 腺病毒4型 | 638 | 阳性 | 4436 | 0 | 非结核分枝杆菌¦滤¦16 | NULL | 原始数据不合格 | 腺病毒4型 | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 15.3767298821117 | 1.951 | 不合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFL06-LY-1 | T2P2 | T2P2-QFL06 | 检测限参考品 | 64351 | 0.7966 | 0.1771 | 百日咳鲍特菌 | 541 | 阳性 | 14744 | 0 |  | NULL | 合格，注意人内参低 | 百日咳鲍特菌 | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 9.64320154291225 | 3.111 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFL07-LY-1 | T2P2 | T2P2-QFL07 | 检测限参考品 | 56701 | 0.8053 | 0.1516 | 卡他莫拉菌 | 249 | 阳性 | 12892 | 0 |  | NULL | 合格，注意人内参低 | 卡他莫拉菌 | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 11.6504854368932 | 2.575 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFL01-LY-2 | T2P2 | T2P2-QFL01 | 检测限参考品 | 69647 | 0.81569 | 0.3877 | 甲型流感病毒 | 8542 | 阳性 | 26680 | 0 |  | NULL | 合格 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 11.9284294234592 | 2.515 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFL02-LY-2 | T2P2 | T2P2-QFL02 | 检测限参考品 | 64188 | 0.81722 | 0.427 | 肠道病毒71型 | 1019 | 阳性 | 38384 | 0 | 柯萨奇病毒A16型¦滤¦2 | NULL | 合格，注意人内参低 | 肠道病毒71型 | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 13.8760407030527 | 2.162 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFL03-LY-2 | T2P2 | T2P2-QFL03 | 检测限参考品 | 70050 | 0.82002 | 0.2359 | 呼吸道合胞病毒A型 | 604 | 阳性 | 20741 | 0 |  | NULL | 合格，注意人内参低 | 呼吸道合胞病毒A型 | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 11.9569549621363 | 2.509 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFL04-LY-2 | T2P2 | T2P2-QFL04 | 检测限参考品 | 63974 | 0.81254 | 0.208 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 1430 | 阳性 | 17190 | 0 | 洋葱伯克霍尔德菌复合群¦滤¦3 | NULL | 合格，注意人内参低 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 11.119347664937 | 2.698 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFL05-LY-2 | T2P2 | T2P2-QFL05 | 检测限参考品 | 51219 | 0.80246 | 0.1888 | 腺病毒4型 | 1937 | 阳性 | 15174 | 0 |  | NULL | 合格，注意人内参低 | 腺病毒4型 | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 13.2333480370534 | 2.267 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFL06-LY-2 | T2P2 | T2P2-QFL06 | 检测限参考品 | 88509 | 0.81495 | 0.1731 | 百日咳鲍特菌 | 485 | 阳性 | 14524 | 0 | 铜绿假单胞菌¦弱阳¦47 | NULL | 合格，注意人内参低 | 百日咳鲍特菌 | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 10.016694490818 | 2.995 | 不合格 | 病原污染
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFL07-LY-2 | T2P2 | T2P2-QFL07 | 检测限参考品 | 41143 | 0.78064 | 0.1997 | 卡他莫拉菌 | 248 | 阳性 | 17750 | 0 | 大肠埃希菌¦滤¦19 | NULL | 原始数据不合格 | 卡他莫拉菌 | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 11.3722517058378 | 2.638 | 不合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFL01-LY-3 | T2P2 | T2P2-QFL01 | 检测限参考品 | 71915 | 0.82256 | 0.3992 | 甲型流感病毒 | 7769 | 阳性 | 28317 | 0 |  | NULL | 合格 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 11.2866817155756 | 2.658 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFL02-LY-3 | T2P2 | T2P2-QFL02 | 检测限参考品 | 71856 | 0.77133 | 0.288 | 肠道病毒71型 | 1283 | 阳性 | 25675 | 0 |  | NULL | 合格，注意人内参低 | 肠道病毒71型 | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 11.8389897395422 | 2.534 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFL03-LY-3 | T2P2 | T2P2-QFL03 | 检测限参考品 | 68920 | 0.78687 | 0.1742 | 呼吸道合胞病毒A型 | 448 | 弱阳 | 14350 | 0 | 非结核分枝杆菌¦滤¦132;霍姆鲍特菌¦滤¦7;百日咳鲍特菌¦滤¦4 | NULL | 合格，注意人内参低 | 呼吸道合胞病毒A型 | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 12.1457489878542 | 2.47 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFL04-LY-3 | T2P2 | T2P2-QFL04 | 检测限参考品 | 57136 | 0.81483 | 0.2867 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 3264 | 阳性 | 22418 | 0 |  | NULL | 合格 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 12.6262626262626 | 2.376 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFL05-LY-3 | T2P2 | T2P2-QFL05 | 检测限参考品 | 59952 | 0.80007 | 0.3994 | 腺病毒4型 | 4080 | 阳性 | 32112 | 0 |  | NULL | 合格 | 腺病毒4型 | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 12.0821586790173 | 2.483 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFL06-LY-3 | T2P2 | T2P2-QFL06 | 检测限参考品 | 59564 | 0.81381 | 0.2422 | 百日咳鲍特菌 | 774 | 阳性 | 20833 | 0 |  | NULL | 合格，注意人内参低 | 百日咳鲍特菌 | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 11.290929619872 | 2.657 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFL07-LY-3 | T2P2 | T2P2-QFL07 | 检测限参考品 | 65144 | 0.79132 | 0.1681 | 卡他莫拉菌 | 206 | 阳性 | 14271 | 0 |  | NULL | 合格，注意人内参低 | 卡他莫拉菌 | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 10.7219442458899 | 2.798 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-NTC-LY-N-3 | T2P2 | T2P2-NTC | NTC | 72042 | 0.79305 | 0 |  |  |  | 3 | 0 |  | NULL | 合格 |  | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 8.07754442649435 | 3.714 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-LC-LY-1 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 89310 | 0.81205 | 0.7997 |  |  |  | 8411 | 2937 | 结核分枝杆菌复合群¦阳性¦58617;EB病毒(EBV)¦弱阳¦60;非结核分枝杆菌¦滤¦9;咽峡炎链球菌群¦滤¦1 | NULL | 合格 |  | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.06.28 | 1 | 1 | 22.2222222222222 | 2.7 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-LC-LY-2 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 161277 | 0.76871 | 0.2282 |  |  |  | 19535 | 182 | 耶氏肺孢子菌¦阳性¦364;结核分枝杆菌复合群¦弱阳¦57 | NULL | 合格 |  | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.06.28 | 1 | 1 | 10.9090909090909 | 5.5 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-LC-LY-3 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 37142 | 0.79986 | 0.9015 |  |  |  | 1545 | 647 | 流感嗜血杆菌¦阳性¦38183;铜绿假单胞菌¦阳性¦23154;黏质沙雷菌¦阳性¦8683;嗜麦芽窄食单胞菌¦阳性¦4833;肺克毒力__iucA__KPN¦阳性¦1974;甲型流感病毒¦弱阳¦355;甲型流感病毒H1N1(2009)¦阳性¦355;具核梭杆菌¦阳性¦215;金黄色葡萄球菌¦弱阳¦65;EB病毒(EBV)¦弱阳¦38;微小微单胞菌¦弱阳¦32;咽峡炎链球菌群¦滤¦13;按蚊伊丽莎白金菌¦滤¦3;耐甲氧西林金黄色葡萄球菌__mecA__MRSA¦滤¦3 | NULL | 原始数据不合格 |  | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.06.28 | 1 | 1 | 31.5789473684211 | 1.9 | 不合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-LC-LY-4 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 109006 | 0.80324 | 0.37 |  |  |  | 21004 | 948 | 肺炎支原体¦阳性¦6639;具核梭杆菌¦滤¦2 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦3033 | 合格 |  | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.06.28 | 1 | 1 | 8.95522388059701 | 6.7 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-LC-LY-5 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 51355 | 0.82544 | 0.9346 |  |  |  | 2154 | 77 | 肺炎克雷伯菌¦阳性¦83256;肺克毒力__iucA__KPN¦阳性¦3782;新型隐球菌¦阳性¦372;肺克毒力__iroB__KPN¦阳性¦370;肺克毒力__rmpA__KPN¦阳性¦294;肺克毒力__peg-344__KPN¦阳性¦273;EB病毒(EBV)¦弱阳¦74;流感嗜血杆菌¦阳性¦68;化脓链球菌¦阳性¦53;具核梭杆菌¦滤¦14;微小微单胞菌¦滤¦2 | NULL | 合格 |  | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.06.28 | 1 | 1 | 37.5 | 1.6 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-LC-LY-6 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 61765 | 0.80712 | 0.5545 |  |  |  | 4274 | 6 | 阿萨西毛孢子菌¦阳性¦24524;耐碳青霉烯肠杆菌__NDM__CRE¦阳性¦15326;嗜麦芽窄食单胞菌¦阳性¦4082;EB病毒(EBV)¦弱阳¦121;耐甲氧西林金黄色葡萄球菌__mecA__MRSA¦滤¦5;耐碳青霉烯肠杆菌__IMP__CRE¦滤¦5;乌尔辛不动杆菌¦滤¦2 | NULL | 合格 |  | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.06.28 | 1 | 1 | 20.6896551724138 | 2.9 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-LC-LY-7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 73071 | 0.80596 | 0.5802 |  |  |  | 12376 | 2248 | 结核分枝杆菌复合群¦阳性¦16425;嗜麦芽窄食单胞菌¦阳性¦1663;单纯疱疹病毒1型(HSV-1)¦阳性¦356;乙型流感病毒¦阳性¦345;乙型流感病毒Victoria系¦阳性¦226;近平滑念珠菌¦弱阳¦71;季也蒙毕赤酵母¦阳性¦53;耐甲氧西林金黄色葡萄球菌__mecA__MRSA¦滤¦25;具核梭杆菌¦滤¦25;人类疱疹病毒7型(HHV-7)¦弱阳¦10;咽峡炎链球菌群¦滤¦8;流感嗜血杆菌¦滤¦1 | NULL | 合格 |  | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.06.28 | 1 | 1 | 19.3548387096774 | 3.1 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-LC-LY-8 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 49695 | 0.8088 | 0.838 |  |  |  | 541 | 869 | 铜绿假单胞菌¦阳性¦39390;单纯疱疹病毒1型(HSV-1)¦阳性¦15134;奇异变形杆菌¦阳性¦9643;黏质沙雷菌¦阳性¦7987;嗜麦芽窄食单胞菌¦阳性¦7158;白念珠菌¦弱阳¦40;大肠埃希菌¦滤¦2;肺炎克雷伯菌¦滤¦2;耶氏肺孢子菌¦滤¦2 | NULL | 原始数据不合格 |  | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.06.28 | 1 | 1 | 30 | 2 | 不合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-LC-LY-9 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 45391 | 0.78886 | 0.6585 |  |  |  | 1751 | 48 | 季也蒙毕赤酵母¦阳性¦34179;近平滑念珠菌¦阳性¦12207;EB病毒(EBV)¦阳性¦4344;鼻病毒¦阳性¦3201;鼻病毒A型¦阳性¦3201;流感嗜血杆菌¦阳性¦518;卡他莫拉菌¦阳性¦150;肺炎支原体¦阳性¦101;具核梭杆菌¦弱阳¦97;人腺病毒2型¦阳性¦68;咽峡炎链球菌群¦滤¦29;中间链球菌¦滤¦26;微小微单胞菌¦滤¦18;拟平滑念珠菌¦滤¦11;非结核分枝杆菌¦滤¦8 | NULL | 原始数据不合格 |  | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.06.28 | 1 | 1 | 21.4285714285714 | 2.8 | 不合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-LC-LY-10 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 44023 | 0.79635 | 0.8672 |  |  |  | 579 | 1938 | 铜绿假单胞菌¦阳性¦46687;肺炎链球菌¦阳性¦24769;洋葱伯克霍尔德菌复合群¦阳性¦8350;新洋葱伯克霍尔德菌¦阳性¦8348;嗜麦芽窄食单胞菌¦弱阳¦309;按蚊伊丽莎白金菌¦阳性¦218;白念珠菌¦弱阳¦39;EB病毒(EBV)¦滤¦25;流感嗜血杆菌¦滤¦5;热带念珠菌¦滤¦5;巨细胞病毒(CMV)¦滤¦2 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦527 | 原始数据不合格 |  | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.06.28 | 1 | 1 | 27.2727272727273 | 2.2 | 不合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-LC-LY-11 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 45690 | 0.82753 | 0.7122 |  |  |  | 4342 | 4043 | 白念珠菌¦阳性¦46675;具核梭杆菌¦阳性¦2766;金黄色葡萄球菌¦阳性¦946;微小微单胞菌¦阳性¦525;咽峡炎链球菌群¦阳性¦274;耐甲氧西林金黄色葡萄球菌__mecA__MRSA¦弱阳¦59;近平滑念珠菌¦滤¦15;格特隐球菌¦滤¦11;流感嗜血杆菌¦滤¦11;中间链球菌¦滤¦11 | NULL | 原始数据不合格 |  | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.06.28 | 1 | 1 | 23.0769230769231 | 2.6 | 不合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-LC-LY-12 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 69436 | 0.80091 | 0.1875 |  |  |  | 1753 | 2386 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦阳性¦7774;白念珠菌¦阳性¦2396;EB病毒(EBV)¦阳性¦1240;单纯疱疹病毒1型(HSV-1)¦阳性¦289;金黄色葡萄球菌¦阳性¦279;肺炎克雷伯菌¦阳性¦75;巨细胞病毒(CMV)¦弱阳¦42;铜绿假单胞菌¦滤¦27;热带念珠菌¦滤¦24;肺克毒力__iucA__KPN¦滤¦9;耐甲氧西林金黄色葡萄球菌__mecA__MRSA¦滤¦3;耐碳青霉烯肠杆菌__KPC__CRE¦滤¦3 | NULL | 合格 |  | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.06.28 | 1 | 1 | 21.4285714285714 | 2.8 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-LC-LY-13 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 94317 | 0.81592 | 0.4008 |  |  |  | 17895 | 195 | 鼻病毒¦阳性¦16922;鼻病毒A型¦阳性¦16922;黄曲霉复合群¦滤¦1 | NULL | 合格 |  | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.06.28 | 1 | 1 | 21.4285714285714 | 2.8 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-LC-LY-14 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 32768 | 0.76538 | 0.4876 |  |  |  | 5319 | 22303 | 流感嗜血杆菌¦阳性¦5594;鼻病毒¦阳性¦3500;鼻病毒A型¦阳性¦3500;化脓链球菌¦阳性¦2051;肺炎支原体¦阳性¦1263;咽峡炎链球菌群¦阳性¦562;中间链球菌¦阳性¦558;金黄色葡萄球菌¦阳性¦192;具核梭杆菌¦阳性¦104;格特隐球菌¦弱阳¦18;EB病毒(EBV)¦滤¦9 | NULL | 原始数据不合格 |  | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.06.28 | 1 | 1 | 37.5 | 1.6 | 不合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-LC-LY-15 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 79115 | 0.80691 | 0.7014 |  |  |  | 5912 | 2041 | 白念珠菌¦阳性¦56896;流感嗜血杆菌¦阳性¦94;具核梭杆菌¦滤¦9;咽峡炎链球菌群¦滤¦4 | NULL | 合格 |  | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.06.28 | 1 | 1 | 22.2222222222222 | 2.7 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-NTC-LY-T-1 | T2P2 | T2P2-NTC | NTC | 83744 | 0.80016 | 2e-04 |  |  |  | 0 | 0 | 大肠埃希菌¦滤¦7 | NULL | 合格 |  | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 6.97674418604651 | 4.3 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-NEG-LY-1 | T2P2 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 110804 | 0.80342 | 0.1467 |  |  |  | 13067 | 0 | 大肠埃希菌¦滤¦5 | NULL | 合格，注意人内参低 |  | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 7.82676754500391 | 3.833 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-NEG-LY-2 | T2P2 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 84107 | 0.80049 | 0.1039 |  |  |  | 8951 | 0 |  | NULL | 合格，注意人内参低 |  | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 10.1626016260163 | 2.952 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-NEG-LY-3 | T2P2 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 79451 | 0.80924 | 0.2148 |  |  |  | 19386 | 0 | 非结核分枝杆菌¦滤¦15 | NULL | 合格，注意人内参低 |  | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 13.7741046831956 | 2.178 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFN01-LY-1 | T2P2 | T2P2-QFN01 | 阴性参考品 | 53737 | 0.80041 | 0.3179 |  |  |  | 24350 | 3402 | 洋葱伯克霍尔德菌复合群¦滤¦2 | NULL | 合格 |  | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 15.8982511923688 | 1.887 | 不合格 | 人内参不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFN02-LY-2 | T2P2 | T2P2-QFN02 | 阴性参考品 | 48362 | 0.78261 | 0.3113 |  |  |  | 22749 | 3835 |  | NULL | 原始数据不合格 |  | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 16.1987041036717 | 1.852 | 不合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | 240708 | T2P2-QFN03-LY-3 | T2P2 | T2P2-QFN03 | 阴性参考品 | 53662 | 0.8111 | 0.3334 |  |  |  | 23955 | 5228 |  | NULL | 合格 |  | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 17.6782557454331 | 1.697 | 不合格 | 人内参不合格
|  | T2P2-NTC-DJ-N-1 | T2P2 | T2P2-NTC | NTC | 39421 | 0.78941 | 1e-04 |  |  |  | 0 | 0 |  | NULL | 原始数据不合格 |  | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 17.4013921113689 | 1.724 | 不合格 | 原始数据不合格
|  | T2P2-NTC-DJ-T-1 | T2P2 | T2P2-NTC | NTC | 164511 | 0.77002 | 5e-04 |  |  |  | 0 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦15 | 合格 |  | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 9.43099654196793 | 3.181 | 合格
|  | T2P2-NTC-DJ-J-1 | T2P2 | T2P2-NTC | NTC | 54925 | 0.75485 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | NULL | 合格 |  | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 21.4899713467049 | 1.396 | 合格
|  | T2P2-NTC-DJ-J-2 | T2P2 | T2P2-NTC | NTC | 57072 | 0.74378 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | NULL | Q30不合格 |  | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 17.8997613365155 | 1.676 | 合格
|  | T2P2-QFL03-LY-1 | T2P2 | T2P2-QFL03 | 检测限参考品 | 11523 | 0.80105 | 0 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  | 0 | 0 |  | NULL | 原始数据不合格 |  | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 21.0231254379818 | 1.427 | 不合格 | 原始数据不合格
|  | T2P2-NTC-LY-N-1 | T2P2 | T2P2-NTC | NTC | 54191 | 0.77699 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | NULL | 合格 |  | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 13.0039011703511 | 2.307 | 合格
|  | T2P2-NTC-LY-N-2 | T2P2 | T2P2-NTC | NTC | 50567 | 0.76937 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | NULL | 合格 |  | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 10.7719928186715 | 2.785 | 合格
|  | T2P2-NTC-LY-J-1 | T2P2 | T2P2-NTC | NTC | 69410 | 0.72481 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | NULL | Q30不合格 |  | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 15.0829562594268 | 1.989 | 合格
|  | T2P2-NTC-LY-J-2 | T2P2 | T2P2-NTC | NTC | 71771 | 0.79102 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | NULL | 合格 |  | 20240701呼吸100成品检 | 成品检 | 20240402多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.05 | 1 | 1 | 11.333585190782 | 2.647 | 合格

## QC对比
run | 体系 | tag | tag_sample | 目标病原 | DJ_sample | LY_sample | DJ_原始数据 | LY_原始数据 | DJ_Q30 | LY_Q30 | DJ_有效数据比例 | LY_有效数据比例 | DJ_目标病原RPK | LY_目标病原RPK | DJ_外源内参 | LY_外源内参 | DJ_总人内参 | LY_总人内参 | DJ_resis_info | LY_resis_info | DJ_质控评价 | LY_质控评价 | DJ_生产批号 | LY_生产批号 | DJ_文库浓度 | LY_文库浓度 | DJ_最终评价 | LY_最终评价 | DJ_不合格原因 | LY_不合格原因
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | T2P2-QFP01-DJ-1 | T2P2-QFP01-LY-1 | 79486 | 67814 | 0.80415 | 0.81343 | 0.0894 | 0.1765 | 2295 | 3569 | 5499 | 11776 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 12.7226463104326 | 14.6056475170399 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP02 | 阳性参考品 | 肠道病毒71型 | T2P2-QFP02-DJ-1 | T2P2-QFP02-LY-1 | 62692 | 75070 | 0.77517 | 0.78305 | 0.0475 | 0.1046 | 1029 | 2488 | 3106 | 6682 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 16.1290322580645 | 15.5763239875389 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | T2P2-QFP03-DJ-1 | T2P2-QFP03-LY-1 | 62071 | 62120 | 0.80563 | 0.80617 | 0.0071 | 0.0178 | 475 | 1151 | 139 | 373 | 0 | 0 | NULL | NULL | 内参不合格 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 16.5654334621756 | 15.6985871271586 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | T2P2-QFP04-DJ-1 | T2P2-QFP04-LY-1 | 75689 | 19900 | 0.76769 | 0.74958 | 0.0864 | 0.0037 | 6890 | 281 | 555 | 20 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 17.5131348511384 | 19.2431045542014 | 合格 | 不合格 |  | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | T2P2-QFP05-DJ-1 | T2P2-QFP05-LY-1 | 51761 | 58299 | 0.79559 | 0.79398 | 0.077 | 0.0577 | 3118 | 2806 | 3503 | 2254 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 18.2149362477231 | 19.4426441996111 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | T2P2-QFP06-DJ-1 | T2P2-QFP06-LY-1 | 63514 | 85263 | 0.79992 | 0.77777 | 0.0815 | 0.0746 | 2988 | 2063 | 4476 | 4829 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 17.8041543026706 | 15.8061116965227 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | T2P2-QFP07-DJ-1 | T2P2-QFP07-LY-1 | 57470 | 23586 | 0.80926 | 0.80478 | 0.1018 | 0.3099 | 174 | 454 | 9039 | 29479 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格，注意人内参低 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 17.4520069808028 | 17.5131348511384 | 合格 | 不合格 |  | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | T2P2-POS-DJ-1 | T2P2-POS-LY-1 | 52287 | 48224 | 0.80246 | 0.81685 | 0.3097 | 0.4163 | 19336 | 18700 | 8788 | 20929 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 17.7409816676523 | 19.9733688415446 | 合格 | 不合格 |  | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | T2P2-QFP01-DJ-2 | T2P2-QFP01-LY-2 | 28514 | 71948 | 0.79458 | 0.81745 | 0.0526 | 0.1296 | 1052 | 2514 | 3377 | 8729 | 0 | 0 | NULL | NULL | 原始数据不合格 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 14.9328023892484 | 13.7299771167048 | 不合格 | 合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP02 | 阳性参考品 | 肠道病毒71型 | T2P2-QFP02-DJ-2 | T2P2-QFP02-LY-2 | 37739 | 44316 | 0.8007 | 0.79571 | 0.1192 | 0.1418 | 615 | 571 | 10660 | 12740 | 0 | 0 | NULL | NULL | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 16.6112956810631 | 16.5198237885463 | 不合格 | 不合格 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | T2P2-QFP03-DJ-2 | T2P2-QFP03-LY-2 | 79472 | 59335 | 0.80324 | 0.77357 | 0.0116 | 0.0156 | 554 | 787 | 447 | 533 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 15.8730158730159 | 14.8883374689826 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | T2P2-QFP04-DJ-2 | T2P2-QFP04-LY-2 | 72213 | 61108 | 0.75007 | 0.77595 | 0.0539 | 0.0867 | 4048 | 5728 | 673 | 1507 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 16.6112956810631 | 16.9587337478802 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | T2P2-QFP05-DJ-2 | T2P2-QFP05-LY-2 | 42014 | 65886 | 0.79007 | 0.78892 | 0.217 | 0.2499 | 7457 | 8861 | 11149 | 11725 | 0 | 0 | NULL | NULL | 原始数据不合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 15.5199172271081 | 21.1416490486258 | 不合格 | 合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | T2P2-QFP06-DJ-2 | T2P2-QFP06-LY-2 | 59274 | 65062 | 0.79158 | 0.76315 | 0.1242 | 0.1635 | 2542 | 2241 | 8525 | 12548 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 17.6991150442478 | 16.7973124300112 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | T2P2-QFP07-DJ-2 | T2P2-QFP07-LY-2 | 56440 | 79122 | 0.77716 | 0.81019 | 0.1373 | 0.1948 | 276 | 555 | 12337 | 16688 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 15.0451354062187 | 16.6759310728182 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | T2P2-POS-DJ-2 | T2P2-POS-LY-2 | 76341 | 68090 | 0.80059 | 0.77499 | 0.2205 | 0.2531 | 11155 | 11063 | 8638 | 12088 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 14.499758337361 | 19.2554557124519 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | T2P2-QFP01-DJ-3 | T2P2-QFP01-LY-3 | 63957 | 66089 | 0.79748 | 0.79319 | 0.0916 | 0.1604 | 2333 | 3433 | 5701 | 10310 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 17.6470588235294 | 15.9404888416578 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP02 | 阳性参考品 | 肠道病毒71型 | T2P2-QFP02-DJ-3 | T2P2-QFP02-LY-3 | 56911 | 62114 | 0.7651 | 0.78961 | 0.0796 | 0.1955 | 1284 | 3675 | 5864 | 13842 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 18.1378476420798 | 17.4520069808028 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | T2P2-QFP03-DJ-3 | T2P2-QFP03-LY-3 | 46867 | 50916 | 0.7702 | 0.78791 | 0.0124 | 0.0451 | 83 | 222 | 1005 | 3700 | 0 | 0 | NULL | NULL | 原始数据不合格 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 15.7728706624606 | 15.4718927282104 | 不合格 | 不合格 | 原始数据不合格 | 病原污染
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | T2P2-QFP04-DJ-3 | T2P2-QFP04-LY-3 | 58083 | 59805 | 0.73864 | 0.78862 | 0.0843 | 0.2101 | 6270 | 15338 | 1002 | 2431 | 0 | 0 | NULL | NULL | Q30不合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 18.8679245283019 | 16.120365394949 | 不合格 | 合格 | 病原污染
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | T2P2-QFP05-DJ-3 | T2P2-QFP05-LY-3 | 39713 | 58137 | 0.75454 | 0.81259 | 0.0439 | 0.3696 | 1161 | 17536 | 2503 | 14825 | 0 | 0 | NULL | NULL | 原始数据不合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 20.8623087621697 | 22.4887556221889 | 不合格 | 合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | T2P2-QFP06-DJ-3 | T2P2-QFP06-LY-3 | 68219 | 62407 | 0.79887 | 0.80031 | 0.1429 | 0.2034 | 1787 | 1948 | 11158 | 16144 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 18.0505415162455 | 17.0164492342598 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | T2P2-QFP07-DJ-3 | T2P2-QFP07-LY-3 | 73067 | 64984 | 0.80888 | 0.73892 | 0.0472 | 0.0693 | 114 | 78 | 4066 | 5889 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格，注意人内参低 | Q30不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 17.6991150442478 | 16.2954915806627 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | T2P2-POS-DJ-3 | T2P2-POS-LY-3 | 57014 | 45048 | 0.80825 | 0.82051 | 0.4202 | 0.6098 | 26425 | 29231 | 11720 | 27628 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 19.6463654223969 | 21.5827338129496 | 合格 | 不合格 |  | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | T2P2-QFL01-DJ-1 | T2P2-QFL01-LY-1 | 46023 | 62556 | 0.80807 | 0.80791 | 0.186 | 0.2272 | 4598 | 4724 | 11310 | 14497 | 0 | 0 | NULL | NULL | 原始数据不合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 17.472335468841 | 10.0401606425703 | 不合格 | 合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 | T2P2-QFL02-DJ-1 | T2P2-QFL02-LY-1 | 83646 | 76132 | 0.77928 | 0.75786 | 0.1033 | 0.162 | 728 | 929 | 8497 | 13544 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 17.2612197928654 | 11.9047619047619 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | T2P2-QFL03-DJ-1 | T2P2-QFL03-LY-1 | 55294 | 11523 | 0.80198 | 0.80105 | 0.08 | 0 | 253 |  | 6954 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格，注意人内参低 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 16.750418760469 | 21.0231254379818 | 合格 | 不合格 |  | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | T2P2-QFL04-DJ-1 | T2P2-QFL04-LY-1 | 73706 | 20197 | 0.78929 | 0.80085 | 0.0589 | 2e-04 | 551 | 5 | 4711 | 10 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格，注意人内参低 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 17.3510699826489 | 19.77587343441 | 合格 | 不合格 |  | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | T2P2-QFL05-DJ-1 | T2P2-QFL05-LY-1 | 64400 | 47160 | 0.80109 | 0.74969 | 0.0604 | 0.0566 | 848 | 638 | 4533 | 4436 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格，注意人内参低 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 17.0745589072282 | 15.3767298821117 | 合格 | 不合格 |  | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | T2P2-QFL06-DJ-1 | T2P2-QFL06-LY-1 | 55349 | 64351 | 0.76464 | 0.7966 | 0.105 | 0.1771 | 249 | 541 | 9137 | 14744 | 2 | 0 | NULL | NULL | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 18.1378476420798 | 9.64320154291225 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | T2P2-QFL07-DJ-1 | T2P2-QFL07-LY-1 | 66540 | 56701 | 0.79292 | 0.8053 | 0.0907 | 0.1516 | 125 | 249 | 7919 | 12892 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 19.1082802547771 | 11.6504854368932 | 合格 | 合格
| T2P2 | T2P2-NTC | NTC |  | T2P2-NTC-DJ-N-1 | T2P2-NTC-LY-N-1 | 39421 | 54191 | 0.78941 | 0.77699 | 1e-04 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 原始数据不合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 17.4013921113689 | 13.0039011703511 | 不合格 | 合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | T2P2-QFL01-DJ-2 | T2P2-QFL01-LY-2 | 63615 | 69647 | 0.79831 | 0.81569 | 0.0944 | 0.3877 | 2638 | 8542 | 5634 | 26680 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 14.5631067961165 | 11.9284294234592 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 | T2P2-QFL02-DJ-2 | T2P2-QFL02-LY-2 | 16491 | 64188 | 0.83492 | 0.81722 | 0.0908 | 0.427 | 370 | 1019 | 7974 | 38384 | 0 | 0 | NULL | NULL | 原始数据不合格 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 17.2117039586919 | 13.8760407030527 | 不合格 | 合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | T2P2-QFL03-DJ-2 | T2P2-QFL03-LY-2 | 78049 | 70050 | 0.73986 | 0.82002 | 0.0466 | 0.2359 | 114 | 604 | 4059 | 20741 | 0 | 0 | NULL | NULL | Q30不合格 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 16.8444693992139 | 11.9569549621363 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | T2P2-QFL04-DJ-2 | T2P2-QFL04-LY-2 | 28162 | 63974 | 0.77667 | 0.81254 | 0.1089 | 0.208 | 682 | 1430 | 9570 | 17190 | 0 | 0 | NULL | NULL | 原始数据不合格 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 17.8571428571429 | 11.119347664937 | 不合格 | 合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | T2P2-QFL05-DJ-2 | T2P2-QFL05-LY-2 | 50848 | 51219 | 0.79705 | 0.80246 | 0.0692 | 0.1888 | 1082 | 1937 | 5007 | 15174 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 17.2711571675302 | 13.2333480370534 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | T2P2-QFL06-DJ-2 | T2P2-QFL06-LY-2 | 46775 | 88509 | 0.7885 | 0.81495 | 0.0852 | 0.1731 | 267 | 485 | 7207 | 14524 | 0 | 0 | NULL | NULL | 原始数据不合格 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 18.5643564356436 | 10.016694490818 | 不合格 | 不合格 | 原始数据不合格 | 病原污染
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | T2P2-QFL07-DJ-2 | T2P2-QFL07-LY-2 | 53759 | 41143 | 0.78365 | 0.78064 | 0.0968 | 0.1997 | 166 | 248 | 8547 | 17750 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格，注意人内参低 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 19.3923723335488 | 11.3722517058378 | 合格 | 不合格 |  | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-NTC | NTC |  | T2P2-NTC-DJ-N-2 | T2P2-NTC-LY-N-2 | 68732 | 50567 | 0.78233 | 0.76937 | 2e-04 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 17.0648464163823 | 10.7719928186715 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | T2P2-QFL01-DJ-3 | T2P2-QFL01-LY-3 | 44755 | 71915 | 0.79259 | 0.82256 | 0.1624 | 0.3992 | 4046 | 7769 | 10287 | 28317 | 0 | 0 | NULL | NULL | 原始数据不合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 16.1987041036717 | 11.2866817155756 | 不合格 | 合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 | T2P2-QFL02-DJ-3 | T2P2-QFL02-LY-3 | 52391 | 71856 | 0.75008 | 0.77133 | 0.1025 | 0.288 | 229 | 1283 | 9040 | 25675 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 17.3913043478261 | 11.8389897395422 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | T2P2-QFL03-DJ-3 | T2P2-QFL03-LY-3 | 58687 | 68920 | 0.79673 | 0.78687 | 0.0755 | 0.1742 | 337 | 448 | 6351 | 14350 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 17.2612197928654 | 12.1457489878542 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | T2P2-QFL04-DJ-3 | T2P2-QFL04-LY-3 | 43459 | 57136 | 0.73799 | 0.81483 | 0.0452 | 0.2867 | 527 | 3264 | 3468 | 22418 | 0 | 0 | NULL | NULL | 原始数据不合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 17.8147268408551 | 12.6262626262626 | 不合格 | 合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | T2P2-QFL05-DJ-3 | T2P2-QFL05-LY-3 | 57526 | 59952 | 0.76156 | 0.80007 | 0.1484 | 0.3994 | 2269 | 4080 | 10637 | 32112 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 18.4049079754601 | 12.0821586790173 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | T2P2-QFL06-DJ-3 | T2P2-QFL06-LY-3 | 58834 | 59564 | 0.81825 | 0.81381 | 0.159 | 0.2422 | 603 | 774 | 13863 | 20833 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 19.7889182058047 | 11.290929619872 | 不合格 | 合格 | 病原污染
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | T2P2-QFL07-DJ-3 | T2P2-QFL07-LY-3 | 54801 | 65144 | 0.79575 | 0.79132 | 0.12 | 0.1681 | 148 | 206 | 10666 | 14271 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 19.3923723335488 | 10.7219442458899 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-NTC | NTC |  | T2P2-NTC-DJ-N-3 | T2P2-NTC-LY-N-3 | 68635 | 72042 | 0.72642 | 0.79305 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 1 | 0 | NULL | NULL | Q30不合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 15.9066808059385 | 8.07754442649435 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 |  | T2P2-LC-DJ-1 | T2P2-LC-LY-1 | 99624 | 89310 | 0.80312 | 0.81205 | 0.6356 | 0.7997 |  |  | 6958 | 8411 | 6382 | 2937 | NULL | NULL | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 27.6370336250576 | 22.2222222222222 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 |  | T2P2-LC-DJ-2 | T2P2-LC-LY-2 | 121050 | 161277 | 0.78001 | 0.76871 | 0.1547 | 0.2282 |  |  | 13311 | 19535 | 410 | 182 | NULL | NULL | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 16.2118346392867 | 10.9090909090909 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 |  | T2P2-LC-DJ-3 | T2P2-LC-LY-3 | 35728 | 37142 | 0.80522 | 0.79986 | 0.8294 | 0.9015 |  |  | 1427 | 1545 | 2292 | 647 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦64 | NULL | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 37.1287128712871 | 31.5789473684211 | 不合格 | 不合格 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 |  | T2P2-LC-DJ-4 | T2P2-LC-LY-4 | 120287 | 109006 | 0.78813 | 0.80324 | 0.148 | 0.37 |  |  | 7866 | 21004 | 1659 | 948 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦895 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦3033 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 20.1748486886348 | 8.95522388059701 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 |  | T2P2-LC-DJ-5 | T2P2-LC-LY-5 | 50453 | 51355 | 0.81842 | 0.82544 | 0.8871 | 0.9346 |  |  | 2446 | 2154 | 179 | 77 | NULL | NULL | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 45.8715596330275 | 37.5 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 |  | T2P2-LC-DJ-6 | T2P2-LC-LY-6 | 65905 | 61765 | 0.80935 | 0.80712 | 0.5586 | 0.5545 |  |  | 3199 | 4274 | 13 | 6 | NULL | NULL | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 34.9243306169965 | 20.6896551724138 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 |  | T2P2-LC-DJ-7 | T2P2-LC-LY-7 | 65921 | 73071 | 0.79585 | 0.80596 | 0.462 | 0.5802 |  |  | 10341 | 12376 | 4678 | 2248 | NULL | NULL | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 30.060120240481 | 19.3548387096774 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 |  | T2P2-LC-DJ-8 | T2P2-LC-LY-8 | 50596 | 49695 | 0.79192 | 0.8088 | 0.8541 | 0.838 |  |  | 1435 | 541 | 5395 | 869 | NULL | NULL | 合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 47.3559589581689 | 30 | 合格 | 不合格 |  | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 |  | T2P2-LC-DJ-9 | T2P2-LC-LY-9 | 53999 | 45391 | 0.78451 | 0.78886 | 0.5549 | 0.6585 |  |  | 1461 | 1751 | 218 | 48 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦39 | NULL | 合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 23.0149597238205 | 21.4285714285714 | 合格 | 不合格 |  | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 |  | T2P2-LC-DJ-10 | T2P2-LC-LY-10 | 59819 | 44023 | 0.80824 | 0.79635 | 0.8459 | 0.8672 |  |  | 772 | 579 | 6244 | 1938 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1867 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦527 | 合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 32.8227571115974 | 27.2727272727273 | 合格 | 不合格 |  | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 |  | T2P2-LC-DJ-11 | T2P2-LC-LY-11 | 43863 | 45690 | 0.80564 | 0.82753 | 0.6634 | 0.7122 |  |  | 4785 | 4342 | 9708 | 4043 | NULL | NULL | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 31.1364815775817 | 23.0769230769231 | 不合格 | 不合格 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 |  | T2P2-LC-DJ-12 | T2P2-LC-LY-12 | 77837 | 69436 | 0.80053 | 0.80091 | 0.3902 | 0.1875 |  |  | 1750 | 1753 | 6158 | 2386 | NULL | NULL | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 28.169014084507 | 21.4285714285714 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 |  | T2P2-LC-DJ-13 | T2P2-LC-LY-13 | 98308 | 94317 | 0.80265 | 0.81592 | 0.1909 | 0.4008 |  |  | 8526 | 17895 | 292 | 195 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦24 | NULL | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 23.6873272799053 | 21.4285714285714 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 |  | T2P2-LC-DJ-14 | T2P2-LC-LY-14 | 35060 | 32768 | 0.80739 | 0.76538 | 0.6165 | 0.4876 |  |  | 5026 | 5319 | 34287 | 22303 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦74 | NULL | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 44.543429844098 | 37.5 | 不合格 | 不合格 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 |  | T2P2-LC-DJ-15 | T2P2-LC-LY-15 | 83135 | 79115 | 0.79687 | 0.80691 | 0.7098 | 0.7014 |  |  | 6156 | 5912 | 6958 | 2041 | NULL | NULL | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 34.0136054421769 | 22.2222222222222 | 合格 | 合格
| T2P2 | T2P2-NTC | NTC |  | T2P2-NTC-DJ-T-1 | T2P2-NTC-LY-T-1 | 164511 | 83744 | 0.77002 | 0.80016 | 5e-04 | 2e-04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦15 | NULL | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 9.43099654196793 | 6.97674418604651 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-NEG | 阴性对照品 |  | T2P2-NEG-DJ-1 | T2P2-NEG-LY-1 | 57264 | 110804 | 0.76541 | 0.80342 | 0.0464 | 0.1467 |  |  | 4085 | 13067 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 17.0357751277683 | 7.82676754500391 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-NEG | 阴性对照品 |  | T2P2-NEG-DJ-2 | T2P2-NEG-LY-2 | 65452 | 84107 | 0.78144 | 0.80049 | 0.0551 | 0.1039 |  |  | 4807 | 8951 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 16.9587337478802 | 10.1626016260163 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-NEG | 阴性对照品 |  | T2P2-NEG-DJ-3 | T2P2-NEG-LY-3 | 40260 | 79451 | 0.80435 | 0.80924 | 0.2462 | 0.2148 |  |  | 22822 | 19386 | 0 | 0 | NULL | NULL | 原始数据不合格 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 20.1342281879195 | 13.7741046831956 | 不合格 | 合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFN01 | 阴性参考品 |  | T2P2-QFN01-DJ-1 | T2P2-QFN01-LY-1 | 50650 | 53737 | 0.8062 | 0.80041 | 0.2592 | 0.3179 |  |  | 15854 | 24350 | 7161 | 3402 | NULL | NULL | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 24.4299674267101 | 15.8982511923688 | 不合格 | 不合格 | 人内参不合格 | 人内参不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFN02 | 阴性参考品 |  | T2P2-QFN02-DJ-2 | T2P2-QFN02-LY-2 | 67344 | 48362 | 0.79726 | 0.78261 | 0.249 | 0.3113 |  |  | 16031 | 22749 | 5752 | 3835 | NULL | NULL | 合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 20.5620287868403 | 16.1987041036717 | 不合格 | 不合格 | 人内参不合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFN03 | 阴性参考品 |  | T2P2-QFN03-DJ-3 | T2P2-QFN03-LY-3 | 38242 | 53662 | 0.80288 | 0.8111 | 0.3186 | 0.3334 |  |  | 19071 | 23955 | 9209 | 5228 | NULL | NULL | 原始数据不合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 22.8136882129278 | 17.6782557454331 | 不合格 | 不合格 | 原始数据不合格 | 人内参不合格
| T2P2 | T2P2-NTC | NTC |  | T2P2-NTC-DJ-J-1 | T2P2-NTC-LY-J-1 | 54925 | 69410 | 0.75485 | 0.72481 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格 | Q30不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 21.4899713467049 | 15.0829562594268 | 合格 | 合格
| T2P2 | T2P2-NTC | NTC |  | T2P2-NTC-DJ-J-2 | T2P2-NTC-LY-J-2 | 57072 | 71771 | 0.74378 | 0.79102 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | Q30不合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 17.8997613365155 | 11.333585190782 | 合格 | 合格

## 待检-留样对比
run | 体系 | tag | tag_sample | 检出病原 | DJ_sample | LY_sample | DJ_检出病原RPK | LY_检出病原RPK | DJ_原始数据 | LY_原始数据 | DJ_Q30 | LY_Q30 | DJ_外源内参 | LY_外源内参 | DJ_总人内参 | LY_总人内参 | DJ_质控评价 | LY_质控评价 | LY_生产批号 | DJ_生产批号 | DJ_filter_flag | LY_filter_flag | DJ_文库浓度 | LY_文库浓度 | DJ_最终评价 | LY_最终评价 | DJ_drug_info | LY_drug_info
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP01 | 阳性参考品 | 外源内参 | T2P2-QFP01-DJ-1 | T2P2-QFP01-LY-1 | 5499 | 11776 | 79486 | 67814 | 0.80415 | 0.81343 | 5499 | 11776 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 12.7226463104326 | 14.6056475170399 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | T2P2-QFP01-DJ-1 | T2P2-QFP01-LY-1 | 2295 | 3569 | 79486 | 67814 | 0.80415 | 0.81343 | 5499 | 11776 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 12.7226463104326 | 14.6056475170399 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | T2P2-QFP01-DJ-1 | T2P2-QFP01-LY-1 | 2295 | 3569 | 79486 | 67814 | 0.80415 | 0.81343 | 5499 | 11776 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 12.7226463104326 | 14.6056475170399 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP02 | 阳性参考品 | 外源内参 | T2P2-QFP02-DJ-1 | T2P2-QFP02-LY-1 | 3106 | 6682 | 62692 | 75070 | 0.77517 | 0.78305 | 3106 | 6682 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 16.1290322580645 | 15.5763239875389 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP02 | 阳性参考品 | 肠道病毒71型 | T2P2-QFP02-DJ-1 | T2P2-QFP02-LY-1 | 1029 | 2488 | 62692 | 75070 | 0.77517 | 0.78305 | 3106 | 6682 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 16.1290322580645 | 15.5763239875389 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP02 | 阳性参考品 | 镰刀菌属 | T2P2-QFP02-DJ-1 | T2P2-QFP02-LY-1 | 8 | 3 | 62692 | 75070 | 0.77517 | 0.78305 | 3106 | 6682 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 滤 | 滤 | 16.1290322580645 | 15.5763239875389 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | T2P2-QFP03-DJ-1 | T2P2-QFP03-LY-1 | 475 | 1151 | 62071 | 62120 | 0.80563 | 0.80617 | 139 | 373 | 0 | 0 | 内参不合格 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 弱阳 | 阳性 | 16.5654334621756 | 15.6985871271586 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP03 | 阳性参考品 | 外源内参 | T2P2-QFP03-DJ-1 | T2P2-QFP03-LY-1 | 139 | 373 | 62071 | 62120 | 0.80563 | 0.80617 | 139 | 373 | 0 | 0 | 内参不合格 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 16.5654334621756 | 15.6985871271586 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | T2P2-QFP04-DJ-1 | T2P2-QFP04-LY-1 | 6890 | 281 | 75689 | 19900 | 0.76769 | 0.74958 | 555 | 20 | 0 | 0 | 合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 17.5131348511384 | 19.2431045542014 | 合格 | 不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP04 | 阳性参考品 | 外源内参 | T2P2-QFP04-DJ-1 | T2P2-QFP04-LY-1 | 555 | 20 | 75689 | 19900 | 0.76769 | 0.74958 | 555 | 20 | 0 | 0 | 合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 17.5131348511384 | 19.2431045542014 | 合格 | 不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP05 | 阳性参考品 | 外源内参 | T2P2-QFP05-DJ-1 | T2P2-QFP05-LY-1 | 3503 | 2254 | 51761 | 58299 | 0.79559 | 0.79398 | 3503 | 2254 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 18.2149362477231 | 19.4426441996111 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | T2P2-QFP05-DJ-1 | T2P2-QFP05-LY-1 | 3118 | 2806 | 51761 | 58299 | 0.79559 | 0.79398 | 3503 | 2254 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 18.2149362477231 | 19.4426441996111 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP05 | 阳性参考品 | 镰刀菌属 | T2P2-QFP05-DJ-1 | T2P2-QFP05-LY-1 | 4 | 0 | 51761 | 58299 | 0.79559 | 0.79398 | 3503 | 2254 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 滤 |  | 18.2149362477231 | 19.4426441996111 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP06 | 阳性参考品 | 外源内参 | T2P2-QFP06-DJ-1 | T2P2-QFP06-LY-1 | 4476 | 4829 | 63514 | 85263 | 0.79992 | 0.77777 | 4476 | 4829 | 0 | 0 | 合格 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 17.8041543026706 | 15.8061116965227 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | T2P2-QFP06-DJ-1 | T2P2-QFP06-LY-1 | 2988 | 2063 | 63514 | 85263 | 0.79992 | 0.77777 | 4476 | 4829 | 0 | 0 | 合格 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 17.8041543026706 | 15.8061116965227 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP06 | 阳性参考品 | 非结核分枝杆菌 | T2P2-QFP06-DJ-1 | T2P2-QFP06-LY-1 | 9 | 15 | 63514 | 85263 | 0.79992 | 0.77777 | 4476 | 4829 | 0 | 0 | 合格 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 滤 | 滤 | 17.8041543026706 | 15.8061116965227 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | T2P2-QFP07-DJ-1 | T2P2-QFP07-LY-1 | 174 | 454 | 57470 | 23586 | 0.80926 | 0.80478 | 9039 | 29479 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 17.4520069808028 | 17.5131348511384 | 合格 | 不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP07 | 阳性参考品 | 外源内参 | T2P2-QFP07-DJ-1 | T2P2-QFP07-LY-1 | 9039 | 29479 | 57470 | 23586 | 0.80926 | 0.80478 | 9039 | 29479 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 17.4520069808028 | 17.5131348511384 | 合格 | 不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP07 | 阳性参考品 | 非结核分枝杆菌 | T2P2-QFP07-DJ-1 | T2P2-QFP07-LY-1 | 0 | 34 | 57470 | 23586 | 0.80926 | 0.80478 | 9039 | 29479 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 |  | 滤 | 17.4520069808028 | 17.5131348511384 | 合格 | 不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 外源内参 | T2P2-POS-DJ-1 | T2P2-POS-LY-1 | 8788 | 20929 | 52287 | 48224 | 0.80246 | 0.81685 | 8788 | 20929 | 0 | 0 | 合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 17.7409816676523 | 19.9733688415446 | 合格 | 不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | T2P2-POS-DJ-1 | T2P2-POS-LY-1 | 19336 | 18700 | 52287 | 48224 | 0.80246 | 0.81685 | 8788 | 20929 | 0 | 0 | 合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 17.7409816676523 | 19.9733688415446 | 合格 | 不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP01 | 阳性参考品 | 外源内参 | T2P2-QFP01-DJ-2 | T2P2-QFP01-LY-2 | 3377 | 8729 | 28514 | 71948 | 0.79458 | 0.81745 | 3377 | 8729 | 0 | 0 | 原始数据不合格 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 14.9328023892484 | 13.7299771167048 | 不合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | T2P2-QFP01-DJ-2 | T2P2-QFP01-LY-2 | 1052 | 2514 | 28514 | 71948 | 0.79458 | 0.81745 | 3377 | 8729 | 0 | 0 | 原始数据不合格 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 14.9328023892484 | 13.7299771167048 | 不合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | T2P2-QFP01-DJ-2 | T2P2-QFP01-LY-2 | 1052 | 2514 | 28514 | 71948 | 0.79458 | 0.81745 | 3377 | 8729 | 0 | 0 | 原始数据不合格 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 14.9328023892484 | 13.7299771167048 | 不合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP02 | 阳性参考品 | 外源内参 | T2P2-QFP02-DJ-2 | T2P2-QFP02-LY-2 | 10660 | 12740 | 37739 | 44316 | 0.8007 | 0.79571 | 10660 | 12740 | 0 | 0 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 16.6112956810631 | 16.5198237885463 | 不合格 | 不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP02 | 阳性参考品 | 肠道病毒71型 | T2P2-QFP02-DJ-2 | T2P2-QFP02-LY-2 | 615 | 571 | 37739 | 44316 | 0.8007 | 0.79571 | 10660 | 12740 | 0 | 0 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 16.6112956810631 | 16.5198237885463 | 不合格 | 不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | T2P2-QFP03-DJ-2 | T2P2-QFP03-LY-2 | 554 | 787 | 79472 | 59335 | 0.80324 | 0.77357 | 447 | 533 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 15.8730158730159 | 14.8883374689826 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP03 | 阳性参考品 | 外源内参 | T2P2-QFP03-DJ-2 | T2P2-QFP03-LY-2 | 447 | 533 | 79472 | 59335 | 0.80324 | 0.77357 | 447 | 533 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 15.8730158730159 | 14.8883374689826 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP03 | 阳性参考品 | 格特隐球菌 | T2P2-QFP03-DJ-2 | T2P2-QFP03-LY-2 | 20 | 12 | 79472 | 59335 | 0.80324 | 0.77357 | 447 | 533 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 滤 | 滤 | 15.8730158730159 | 14.8883374689826 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | T2P2-QFP04-DJ-2 | T2P2-QFP04-LY-2 | 4048 | 5728 | 72213 | 61108 | 0.75007 | 0.77595 | 673 | 1507 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 16.6112956810631 | 16.9587337478802 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP04 | 阳性参考品 | 外源内参 | T2P2-QFP04-DJ-2 | T2P2-QFP04-LY-2 | 673 | 1507 | 72213 | 61108 | 0.75007 | 0.77595 | 673 | 1507 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 16.6112956810631 | 16.9587337478802 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP05 | 阳性参考品 | 外源内参 | T2P2-QFP05-DJ-2 | T2P2-QFP05-LY-2 | 11149 | 11725 | 42014 | 65886 | 0.79007 | 0.78892 | 11149 | 11725 | 0 | 0 | 原始数据不合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 15.5199172271081 | 21.1416490486258 | 不合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | T2P2-QFP05-DJ-2 | T2P2-QFP05-LY-2 | 7457 | 8861 | 42014 | 65886 | 0.79007 | 0.78892 | 11149 | 11725 | 0 | 0 | 原始数据不合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 15.5199172271081 | 21.1416490486258 | 不合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP05 | 阳性参考品 | 近平滑念珠菌 | T2P2-QFP05-DJ-2 | T2P2-QFP05-LY-2 | 2 | 6 | 42014 | 65886 | 0.79007 | 0.78892 | 11149 | 11725 | 0 | 0 | 原始数据不合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 滤 | 滤 | 15.5199172271081 | 21.1416490486258 | 不合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP06 | 阳性参考品 | 外源内参 | T2P2-QFP06-DJ-2 | T2P2-QFP06-LY-2 | 8525 | 12548 | 59274 | 65062 | 0.79158 | 0.76315 | 8525 | 12548 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 17.6991150442478 | 16.7973124300112 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | T2P2-QFP06-DJ-2 | T2P2-QFP06-LY-2 | 2542 | 2241 | 59274 | 65062 | 0.79158 | 0.76315 | 8525 | 12548 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 17.6991150442478 | 16.7973124300112 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | T2P2-QFP07-DJ-2 | T2P2-QFP07-LY-2 | 276 | 555 | 56440 | 79122 | 0.77716 | 0.81019 | 12337 | 16688 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 15.0451354062187 | 16.6759310728182 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP07 | 阳性参考品 | 外源内参 | T2P2-QFP07-DJ-2 | T2P2-QFP07-LY-2 | 12337 | 16688 | 56440 | 79122 | 0.77716 | 0.81019 | 12337 | 16688 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 15.0451354062187 | 16.6759310728182 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP07 | 阳性参考品 | 近平滑念珠菌 | T2P2-QFP07-DJ-2 | T2P2-QFP07-LY-2 | 0 | 1 | 56440 | 79122 | 0.77716 | 0.81019 | 12337 | 16688 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 |  | 滤 | 15.0451354062187 | 16.6759310728182 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 外源内参 | T2P2-POS-DJ-2 | T2P2-POS-LY-2 | 8638 | 12088 | 76341 | 68090 | 0.80059 | 0.77499 | 8638 | 12088 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 14.499758337361 | 19.2554557124519 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 近平滑念珠菌 | T2P2-POS-DJ-2 | T2P2-POS-LY-2 | 17 | 15 | 76341 | 68090 | 0.80059 | 0.77499 | 8638 | 12088 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 滤 | 滤 | 14.499758337361 | 19.2554557124519 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | T2P2-POS-DJ-2 | T2P2-POS-LY-2 | 11155 | 11063 | 76341 | 68090 | 0.80059 | 0.77499 | 8638 | 12088 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 14.499758337361 | 19.2554557124519 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP01 | 阳性参考品 | 外源内参 | T2P2-QFP01-DJ-3 | T2P2-QFP01-LY-3 | 5701 | 10310 | 63957 | 66089 | 0.79748 | 0.79319 | 5701 | 10310 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 17.6470588235294 | 15.9404888416578 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | T2P2-QFP01-DJ-3 | T2P2-QFP01-LY-3 | 2333 | 3433 | 63957 | 66089 | 0.79748 | 0.79319 | 5701 | 10310 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 17.6470588235294 | 15.9404888416578 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | T2P2-QFP01-DJ-3 | T2P2-QFP01-LY-3 | 2333 | 3433 | 63957 | 66089 | 0.79748 | 0.79319 | 5701 | 10310 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 17.6470588235294 | 15.9404888416578 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP02 | 阳性参考品 | 外源内参 | T2P2-QFP02-DJ-3 | T2P2-QFP02-LY-3 | 5864 | 13842 | 56911 | 62114 | 0.7651 | 0.78961 | 5864 | 13842 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 18.1378476420798 | 17.4520069808028 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP02 | 阳性参考品 | 柯萨奇病毒A6型 | T2P2-QFP02-DJ-3 | T2P2-QFP02-LY-3 | 2 | 0 | 56911 | 62114 | 0.7651 | 0.78961 | 5864 | 13842 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 滤 |  | 18.1378476420798 | 17.4520069808028 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP02 | 阳性参考品 | 肠道病毒71型 | T2P2-QFP02-DJ-3 | T2P2-QFP02-LY-3 | 1284 | 3675 | 56911 | 62114 | 0.7651 | 0.78961 | 5864 | 13842 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 18.1378476420798 | 17.4520069808028 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP02 | 阳性参考品 | 近平滑念珠菌 | T2P2-QFP02-DJ-3 | T2P2-QFP02-LY-3 | 2 | 3 | 56911 | 62114 | 0.7651 | 0.78961 | 5864 | 13842 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 滤 | 滤 | 18.1378476420798 | 17.4520069808028 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | T2P2-QFP03-DJ-3 | T2P2-QFP03-LY-3 | 83 | 222 | 46867 | 50916 | 0.7702 | 0.78791 | 1005 | 3700 | 0 | 0 | 原始数据不合格 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 弱阳 | 弱阳 | 15.7728706624606 | 15.4718927282104 | 不合格 | 不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP03 | 阳性参考品 | 外源内参 | T2P2-QFP03-DJ-3 | T2P2-QFP03-LY-3 | 1005 | 3700 | 46867 | 50916 | 0.7702 | 0.78791 | 1005 | 3700 | 0 | 0 | 原始数据不合格 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 15.7728706624606 | 15.4718927282104 | 不合格 | 不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP03 | 阳性参考品 | 库德里阿兹威毕赤酵母（克柔念珠菌） | T2P2-QFP03-DJ-3 | T2P2-QFP03-LY-3 | 2 | 0 | 46867 | 50916 | 0.7702 | 0.78791 | 1005 | 3700 | 0 | 0 | 原始数据不合格 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 滤 |  | 15.7728706624606 | 15.4718927282104 | 不合格 | 不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP03 | 阳性参考品 | 非结核分枝杆菌 | T2P2-QFP03-DJ-3 | T2P2-QFP03-LY-3 | 14 | 86 | 46867 | 50916 | 0.7702 | 0.78791 | 1005 | 3700 | 0 | 0 | 原始数据不合格 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 滤 | 弱阳 | 15.7728706624606 | 15.4718927282104 | 不合格 | 不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | T2P2-QFP04-DJ-3 | T2P2-QFP04-LY-3 | 6270 | 15338 | 58083 | 59805 | 0.73864 | 0.78862 | 1002 | 2431 | 0 | 0 | Q30不合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 18.8679245283019 | 16.120365394949 | 不合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP04 | 阳性参考品 | 外源内参 | T2P2-QFP04-DJ-3 | T2P2-QFP04-LY-3 | 1002 | 2431 | 58083 | 59805 | 0.73864 | 0.78862 | 1002 | 2431 | 0 | 0 | Q30不合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 18.8679245283019 | 16.120365394949 | 不合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP04 | 阳性参考品 | 大肠埃希菌 | T2P2-QFP04-DJ-3 | T2P2-QFP04-LY-3 | 9 | 0 | 58083 | 59805 | 0.73864 | 0.78862 | 1002 | 2431 | 0 | 0 | Q30不合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 滤 |  | 18.8679245283019 | 16.120365394949 | 不合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP04 | 阳性参考品 | 非结核分枝杆菌 | T2P2-QFP04-DJ-3 | T2P2-QFP04-LY-3 | 56 | 0 | 58083 | 59805 | 0.73864 | 0.78862 | 1002 | 2431 | 0 | 0 | Q30不合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 弱阳 |  | 18.8679245283019 | 16.120365394949 | 不合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP05 | 阳性参考品 | 外源内参 | T2P2-QFP05-DJ-3 | T2P2-QFP05-LY-3 | 2503 | 14825 | 39713 | 58137 | 0.75454 | 0.81259 | 2503 | 14825 | 0 | 0 | 原始数据不合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 20.8623087621697 | 22.4887556221889 | 不合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | T2P2-QFP05-DJ-3 | T2P2-QFP05-LY-3 | 1161 | 17536 | 39713 | 58137 | 0.75454 | 0.81259 | 2503 | 14825 | 0 | 0 | 原始数据不合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 20.8623087621697 | 22.4887556221889 | 不合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP06 | 阳性参考品 | 外源内参 | T2P2-QFP06-DJ-3 | T2P2-QFP06-LY-3 | 11158 | 16144 | 68219 | 62407 | 0.79887 | 0.80031 | 11158 | 16144 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 18.0505415162455 | 17.0164492342598 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | T2P2-QFP06-DJ-3 | T2P2-QFP06-LY-3 | 1787 | 1948 | 68219 | 62407 | 0.79887 | 0.80031 | 11158 | 16144 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 18.0505415162455 | 17.0164492342598 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | T2P2-QFP07-DJ-3 | T2P2-QFP07-LY-3 | 114 | 78 | 73067 | 64984 | 0.80888 | 0.73892 | 4066 | 5889 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | Q30不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 17.6991150442478 | 16.2954915806627 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP07 | 阳性参考品 | 外源内参 | T2P2-QFP07-DJ-3 | T2P2-QFP07-LY-3 | 4066 | 5889 | 73067 | 64984 | 0.80888 | 0.73892 | 4066 | 5889 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | Q30不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 17.6991150442478 | 16.2954915806627 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP07 | 阳性参考品 | 近平滑念珠菌 | T2P2-QFP07-DJ-3 | T2P2-QFP07-LY-3 | 0 | 2 | 73067 | 64984 | 0.80888 | 0.73892 | 4066 | 5889 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | Q30不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 |  | 滤 | 17.6991150442478 | 16.2954915806627 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFP07 | 阳性参考品 | 镰刀菌属 | T2P2-QFP07-DJ-3 | T2P2-QFP07-LY-3 | 0 | 2 | 73067 | 64984 | 0.80888 | 0.73892 | 4066 | 5889 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | Q30不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 |  | 滤 | 17.6991150442478 | 16.2954915806627 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 外源内参 | T2P2-POS-DJ-3 | T2P2-POS-LY-3 | 11720 | 27628 | 57014 | 45048 | 0.80825 | 0.82051 | 11720 | 27628 | 0 | 0 | 合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 19.6463654223969 | 21.5827338129496 | 合格 | 不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | T2P2-POS-DJ-3 | T2P2-POS-LY-3 | 26425 | 29231 | 57014 | 45048 | 0.80825 | 0.82051 | 11720 | 27628 | 0 | 0 | 合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 19.6463654223969 | 21.5827338129496 | 合格 | 不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL01 | 检测限参考品 | 外源内参 | T2P2-QFL01-DJ-1 | T2P2-QFL01-LY-1 | 11310 | 14497 | 46023 | 62556 | 0.80807 | 0.80791 | 11310 | 14497 | 0 | 0 | 原始数据不合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 17.472335468841 | 10.0401606425703 | 不合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | T2P2-QFL01-DJ-1 | T2P2-QFL01-LY-1 | 4598 | 4724 | 46023 | 62556 | 0.80807 | 0.80791 | 11310 | 14497 | 0 | 0 | 原始数据不合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 17.472335468841 | 10.0401606425703 | 不合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | T2P2-QFL01-DJ-1 | T2P2-QFL01-LY-1 | 4598 | 4724 | 46023 | 62556 | 0.80807 | 0.80791 | 11310 | 14497 | 0 | 0 | 原始数据不合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 17.472335468841 | 10.0401606425703 | 不合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL02 | 检测限参考品 | 外源内参 | T2P2-QFL02-DJ-1 | T2P2-QFL02-LY-1 | 8497 | 13544 | 83646 | 76132 | 0.77928 | 0.75786 | 8497 | 13544 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 17.2612197928654 | 11.9047619047619 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL02 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | T2P2-QFL02-DJ-1 | T2P2-QFL02-LY-1 | 0 | 1 | 83646 | 76132 | 0.77928 | 0.75786 | 8497 | 13544 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 |  | 滤 | 17.2612197928654 | 11.9047619047619 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 | T2P2-QFL02-DJ-1 | T2P2-QFL02-LY-1 | 728 | 929 | 83646 | 76132 | 0.77928 | 0.75786 | 8497 | 13544 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 17.2612197928654 | 11.9047619047619 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL02 | 检测限参考品 | 非结核分枝杆菌 | T2P2-QFL02-DJ-1 | T2P2-QFL02-LY-1 | 0 | 8 | 83646 | 76132 | 0.77928 | 0.75786 | 8497 | 13544 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 |  | 滤 | 17.2612197928654 | 11.9047619047619 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | T2P2-QFL03-DJ-1 | T2P2-QFL03-LY-1 | 253 | 0 | 55294 | 11523 | 0.80198 | 0.80105 | 6954 | 0 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 弱阳 |  | 16.750418760469 | 21.0231254379818 | 合格 | 不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL03 | 检测限参考品 | 外源内参 | T2P2-QFL03-DJ-1 | T2P2-QFL03-LY-1 | 6954 | 0 | 55294 | 11523 | 0.80198 | 0.80105 | 6954 | 0 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 |  | 16.750418760469 | 21.0231254379818 | 合格 | 不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL03 | 检测限参考品 |  | T2P2-QFL03-DJ-1 | T2P2-QFL03-LY-1 | 0 | 0 | 55294 | 11523 | 0.80198 | 0.80105 | 6954 | 0 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 |  |  | 16.750418760469 | 21.0231254379818 | 合格 | 不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | T2P2-QFL04-DJ-1 | T2P2-QFL04-LY-1 | 551 | 5 | 73706 | 20197 | 0.78929 | 0.80085 | 4711 | 10 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 滤 | 17.3510699826489 | 19.77587343441 | 合格 | 不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL04 | 检测限参考品 | 外源内参 | T2P2-QFL04-DJ-1 | T2P2-QFL04-LY-1 | 4711 | 10 | 73706 | 20197 | 0.78929 | 0.80085 | 4711 | 10 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 17.3510699826489 | 19.77587343441 | 合格 | 不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL05 | 检测限参考品 | 外源内参 | T2P2-QFL05-DJ-1 | T2P2-QFL05-LY-1 | 4533 | 4436 | 64400 | 47160 | 0.80109 | 0.74969 | 4533 | 4436 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 17.0745589072282 | 15.3767298821117 | 合格 | 不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | T2P2-QFL05-DJ-1 | T2P2-QFL05-LY-1 | 848 | 638 | 64400 | 47160 | 0.80109 | 0.74969 | 4533 | 4436 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 17.0745589072282 | 15.3767298821117 | 合格 | 不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL05 | 检测限参考品 | 近平滑念珠菌 | T2P2-QFL05-DJ-1 | T2P2-QFL05-LY-1 | 5 | 0 | 64400 | 47160 | 0.80109 | 0.74969 | 4533 | 4436 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 滤 |  | 17.0745589072282 | 15.3767298821117 | 合格 | 不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL05 | 检测限参考品 | 非结核分枝杆菌 | T2P2-QFL05-DJ-1 | T2P2-QFL05-LY-1 | 4 | 16 | 64400 | 47160 | 0.80109 | 0.74969 | 4533 | 4436 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 滤 | 滤 | 17.0745589072282 | 15.3767298821117 | 合格 | 不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL06 | 检测限参考品 | 人内参ZFY | T2P2-QFL06-DJ-1 | T2P2-QFL06-LY-1 | 2 | 0 | 55349 | 64351 | 0.76464 | 0.7966 | 9137 | 14744 | 2 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 |  | 18.1378476420798 | 9.64320154291225 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL06 | 检测限参考品 | 外源内参 | T2P2-QFL06-DJ-1 | T2P2-QFL06-LY-1 | 9137 | 14744 | 55349 | 64351 | 0.76464 | 0.7966 | 9137 | 14744 | 2 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 18.1378476420798 | 9.64320154291225 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | T2P2-QFL06-DJ-1 | T2P2-QFL06-LY-1 | 249 | 541 | 55349 | 64351 | 0.76464 | 0.7966 | 9137 | 14744 | 2 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 18.1378476420798 | 9.64320154291225 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | T2P2-QFL07-DJ-1 | T2P2-QFL07-LY-1 | 125 | 249 | 66540 | 56701 | 0.79292 | 0.8053 | 7919 | 12892 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 19.1082802547771 | 11.6504854368932 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL07 | 检测限参考品 | 外源内参 | T2P2-QFL07-DJ-1 | T2P2-QFL07-LY-1 | 7919 | 12892 | 66540 | 56701 | 0.79292 | 0.8053 | 7919 | 12892 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 19.1082802547771 | 11.6504854368932 | 合格 | 合格
| T2P2 | T2P2-NTC | NTC |  | T2P2-NTC-DJ-N-1 | T2P2-NTC-LY-N-1 | 0 | 0 | 39421 | 54191 | 0.78941 | 0.77699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 原始数据不合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 |  |  | 17.4013921113689 | 13.0039011703511 | 不合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL01 | 检测限参考品 | 外源内参 | T2P2-QFL01-DJ-2 | T2P2-QFL01-LY-2 | 5634 | 26680 | 63615 | 69647 | 0.79831 | 0.81569 | 5634 | 26680 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 14.5631067961165 | 11.9284294234592 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | T2P2-QFL01-DJ-2 | T2P2-QFL01-LY-2 | 2638 | 8542 | 63615 | 69647 | 0.79831 | 0.81569 | 5634 | 26680 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 14.5631067961165 | 11.9284294234592 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | T2P2-QFL01-DJ-2 | T2P2-QFL01-LY-2 | 2638 | 8542 | 63615 | 69647 | 0.79831 | 0.81569 | 5634 | 26680 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 14.5631067961165 | 11.9284294234592 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL02 | 检测限参考品 | 外源内参 | T2P2-QFL02-DJ-2 | T2P2-QFL02-LY-2 | 7974 | 38384 | 16491 | 64188 | 0.83492 | 0.81722 | 7974 | 38384 | 0 | 0 | 原始数据不合格 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 17.2117039586919 | 13.8760407030527 | 不合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL02 | 检测限参考品 | 柯萨奇病毒A16型 | T2P2-QFL02-DJ-2 | T2P2-QFL02-LY-2 | 0 | 2 | 16491 | 64188 | 0.83492 | 0.81722 | 7974 | 38384 | 0 | 0 | 原始数据不合格 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 |  | 滤 | 17.2117039586919 | 13.8760407030527 | 不合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 | T2P2-QFL02-DJ-2 | T2P2-QFL02-LY-2 | 370 | 1019 | 16491 | 64188 | 0.83492 | 0.81722 | 7974 | 38384 | 0 | 0 | 原始数据不合格 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 17.2117039586919 | 13.8760407030527 | 不合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | T2P2-QFL03-DJ-2 | T2P2-QFL03-LY-2 | 114 | 604 | 78049 | 70050 | 0.73986 | 0.82002 | 4059 | 20741 | 0 | 0 | Q30不合格 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 弱阳 | 阳性 | 16.8444693992139 | 11.9569549621363 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL03 | 检测限参考品 | 外源内参 | T2P2-QFL03-DJ-2 | T2P2-QFL03-LY-2 | 4059 | 20741 | 78049 | 70050 | 0.73986 | 0.82002 | 4059 | 20741 | 0 | 0 | Q30不合格 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 16.8444693992139 | 11.9569549621363 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL03 | 检测限参考品 | 白念珠菌 | T2P2-QFL03-DJ-2 | T2P2-QFL03-LY-2 | 1 | 0 | 78049 | 70050 | 0.73986 | 0.82002 | 4059 | 20741 | 0 | 0 | Q30不合格 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 滤 |  | 16.8444693992139 | 11.9569549621363 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | T2P2-QFL04-DJ-2 | T2P2-QFL04-LY-2 | 682 | 1430 | 28162 | 63974 | 0.77667 | 0.81254 | 9570 | 17190 | 0 | 0 | 原始数据不合格 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 17.8571428571429 | 11.119347664937 | 不合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL04 | 检测限参考品 | 外源内参 | T2P2-QFL04-DJ-2 | T2P2-QFL04-LY-2 | 9570 | 17190 | 28162 | 63974 | 0.77667 | 0.81254 | 9570 | 17190 | 0 | 0 | 原始数据不合格 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 17.8571428571429 | 11.119347664937 | 不合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL04 | 检测限参考品 | 洋葱伯克霍尔德菌复合群 | T2P2-QFL04-DJ-2 | T2P2-QFL04-LY-2 | 0 | 3 | 28162 | 63974 | 0.77667 | 0.81254 | 9570 | 17190 | 0 | 0 | 原始数据不合格 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 |  | 滤 | 17.8571428571429 | 11.119347664937 | 不合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL04 | 检测限参考品 | 铜绿假单胞菌 | T2P2-QFL04-DJ-2 | T2P2-QFL04-LY-2 | 21 | 0 | 28162 | 63974 | 0.77667 | 0.81254 | 9570 | 17190 | 0 | 0 | 原始数据不合格 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 滤 |  | 17.8571428571429 | 11.119347664937 | 不合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL05 | 检测限参考品 | 外源内参 | T2P2-QFL05-DJ-2 | T2P2-QFL05-LY-2 | 5007 | 15174 | 50848 | 51219 | 0.79705 | 0.80246 | 5007 | 15174 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 17.2711571675302 | 13.2333480370534 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | T2P2-QFL05-DJ-2 | T2P2-QFL05-LY-2 | 1082 | 1937 | 50848 | 51219 | 0.79705 | 0.80246 | 5007 | 15174 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 17.2711571675302 | 13.2333480370534 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL06 | 检测限参考品 | 外源内参 | T2P2-QFL06-DJ-2 | T2P2-QFL06-LY-2 | 7207 | 14524 | 46775 | 88509 | 0.7885 | 0.81495 | 7207 | 14524 | 0 | 0 | 原始数据不合格 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 18.5643564356436 | 10.016694490818 | 不合格 | 不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL06 | 检测限参考品 | 格特隐球菌 | T2P2-QFL06-DJ-2 | T2P2-QFL06-LY-2 | 207 | 0 | 46775 | 88509 | 0.7885 | 0.81495 | 7207 | 14524 | 0 | 0 | 原始数据不合格 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 |  | 18.5643564356436 | 10.016694490818 | 不合格 | 不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | T2P2-QFL06-DJ-2 | T2P2-QFL06-LY-2 | 267 | 485 | 46775 | 88509 | 0.7885 | 0.81495 | 7207 | 14524 | 0 | 0 | 原始数据不合格 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 18.5643564356436 | 10.016694490818 | 不合格 | 不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL06 | 检测限参考品 | 铜绿假单胞菌 | T2P2-QFL06-DJ-2 | T2P2-QFL06-LY-2 | 0 | 47 | 46775 | 88509 | 0.7885 | 0.81495 | 7207 | 14524 | 0 | 0 | 原始数据不合格 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 |  | 弱阳 | 18.5643564356436 | 10.016694490818 | 不合格 | 不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | T2P2-QFL07-DJ-2 | T2P2-QFL07-LY-2 | 166 | 248 | 53759 | 41143 | 0.78365 | 0.78064 | 8547 | 17750 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 19.3923723335488 | 11.3722517058378 | 合格 | 不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL07 | 检测限参考品 | 外源内参 | T2P2-QFL07-DJ-2 | T2P2-QFL07-LY-2 | 8547 | 17750 | 53759 | 41143 | 0.78365 | 0.78064 | 8547 | 17750 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 19.3923723335488 | 11.3722517058378 | 合格 | 不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL07 | 检测限参考品 | 大肠埃希菌 | T2P2-QFL07-DJ-2 | T2P2-QFL07-LY-2 | 0 | 19 | 53759 | 41143 | 0.78365 | 0.78064 | 8547 | 17750 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 |  | 滤 | 19.3923723335488 | 11.3722517058378 | 合格 | 不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL07 | 检测限参考品 | 近平滑念珠菌 | T2P2-QFL07-DJ-2 | T2P2-QFL07-LY-2 | 2 | 0 | 53759 | 41143 | 0.78365 | 0.78064 | 8547 | 17750 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 滤 |  | 19.3923723335488 | 11.3722517058378 | 合格 | 不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-NTC | NTC | 格特隐球菌 | T2P2-NTC-DJ-N-2 | T2P2-NTC-LY-N-2 | 13 | 0 | 68732 | 50567 | 0.78233 | 0.76937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 滤 |  | 17.0648464163823 | 10.7719928186715 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-NTC | NTC |  | T2P2-NTC-DJ-N-2 | T2P2-NTC-LY-N-2 | 0 | 0 | 68732 | 50567 | 0.78233 | 0.76937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 |  |  | 17.0648464163823 | 10.7719928186715 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL01 | 检测限参考品 | 外源内参 | T2P2-QFL01-DJ-3 | T2P2-QFL01-LY-3 | 10287 | 28317 | 44755 | 71915 | 0.79259 | 0.82256 | 10287 | 28317 | 0 | 0 | 原始数据不合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 16.1987041036717 | 11.2866817155756 | 不合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | T2P2-QFL01-DJ-3 | T2P2-QFL01-LY-3 | 4046 | 7769 | 44755 | 71915 | 0.79259 | 0.82256 | 10287 | 28317 | 0 | 0 | 原始数据不合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 16.1987041036717 | 11.2866817155756 | 不合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | T2P2-QFL01-DJ-3 | T2P2-QFL01-LY-3 | 4046 | 7769 | 44755 | 71915 | 0.79259 | 0.82256 | 10287 | 28317 | 0 | 0 | 原始数据不合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 16.1987041036717 | 11.2866817155756 | 不合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL01 | 检测限参考品 | 结核分枝杆菌复合群 | T2P2-QFL01-DJ-3 | T2P2-QFL01-LY-3 | 2 | 0 | 44755 | 71915 | 0.79259 | 0.82256 | 10287 | 28317 | 0 | 0 | 原始数据不合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 滤 |  | 16.1987041036717 | 11.2866817155756 | 不合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL02 | 检测限参考品 | 外源内参 | T2P2-QFL02-DJ-3 | T2P2-QFL02-LY-3 | 9040 | 25675 | 52391 | 71856 | 0.75008 | 0.77133 | 9040 | 25675 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 17.3913043478261 | 11.8389897395422 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 | T2P2-QFL02-DJ-3 | T2P2-QFL02-LY-3 | 229 | 1283 | 52391 | 71856 | 0.75008 | 0.77133 | 9040 | 25675 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 17.3913043478261 | 11.8389897395422 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | T2P2-QFL03-DJ-3 | T2P2-QFL03-LY-3 | 337 | 448 | 58687 | 68920 | 0.79673 | 0.78687 | 6351 | 14350 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 弱阳 | 弱阳 | 17.2612197928654 | 12.1457489878542 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL03 | 检测限参考品 | 外源内参 | T2P2-QFL03-DJ-3 | T2P2-QFL03-LY-3 | 6351 | 14350 | 58687 | 68920 | 0.79673 | 0.78687 | 6351 | 14350 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 17.2612197928654 | 12.1457489878542 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL03 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | T2P2-QFL03-DJ-3 | T2P2-QFL03-LY-3 | 3 | 4 | 58687 | 68920 | 0.79673 | 0.78687 | 6351 | 14350 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 滤 | 滤 | 17.2612197928654 | 12.1457489878542 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL03 | 检测限参考品 | 霍姆鲍特菌 | T2P2-QFL03-DJ-3 | T2P2-QFL03-LY-3 | 0 | 7 | 58687 | 68920 | 0.79673 | 0.78687 | 6351 | 14350 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 |  | 滤 | 17.2612197928654 | 12.1457489878542 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL03 | 检测限参考品 | 非结核分枝杆菌 | T2P2-QFL03-DJ-3 | T2P2-QFL03-LY-3 | 23 | 132 | 58687 | 68920 | 0.79673 | 0.78687 | 6351 | 14350 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 滤 | 滤 | 17.2612197928654 | 12.1457489878542 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | T2P2-QFL04-DJ-3 | T2P2-QFL04-LY-3 | 527 | 3264 | 43459 | 57136 | 0.73799 | 0.81483 | 3468 | 22418 | 0 | 0 | 原始数据不合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 17.8147268408551 | 12.6262626262626 | 不合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL04 | 检测限参考品 | 外源内参 | T2P2-QFL04-DJ-3 | T2P2-QFL04-LY-3 | 3468 | 22418 | 43459 | 57136 | 0.73799 | 0.81483 | 3468 | 22418 | 0 | 0 | 原始数据不合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 17.8147268408551 | 12.6262626262626 | 不合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL05 | 检测限参考品 | 外源内参 | T2P2-QFL05-DJ-3 | T2P2-QFL05-LY-3 | 10637 | 32112 | 57526 | 59952 | 0.76156 | 0.80007 | 10637 | 32112 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 18.4049079754601 | 12.0821586790173 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | T2P2-QFL05-DJ-3 | T2P2-QFL05-LY-3 | 2269 | 4080 | 57526 | 59952 | 0.76156 | 0.80007 | 10637 | 32112 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 18.4049079754601 | 12.0821586790173 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL06 | 检测限参考品 | 外源内参 | T2P2-QFL06-DJ-3 | T2P2-QFL06-LY-3 | 13863 | 20833 | 58834 | 59564 | 0.81825 | 0.81381 | 13863 | 20833 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 19.7889182058047 | 11.290929619872 | 不合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | T2P2-QFL06-DJ-3 | T2P2-QFL06-LY-3 | 603 | 774 | 58834 | 59564 | 0.81825 | 0.81381 | 13863 | 20833 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 19.7889182058047 | 11.290929619872 | 不合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL06 | 检测限参考品 | 铜绿假单胞菌 | T2P2-QFL06-DJ-3 | T2P2-QFL06-LY-3 | 17 | 0 | 58834 | 59564 | 0.81825 | 0.81381 | 13863 | 20833 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 弱阳 |  | 19.7889182058047 | 11.290929619872 | 不合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | T2P2-QFL07-DJ-3 | T2P2-QFL07-LY-3 | 148 | 206 | 54801 | 65144 | 0.79575 | 0.79132 | 10666 | 14271 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 19.3923723335488 | 10.7219442458899 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFL07 | 检测限参考品 | 外源内参 | T2P2-QFL07-DJ-3 | T2P2-QFL07-LY-3 | 10666 | 14271 | 54801 | 65144 | 0.79575 | 0.79132 | 10666 | 14271 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 19.3923723335488 | 10.7219442458899 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-NTC | NTC | 人内参ZFX | T2P2-NTC-DJ-N-3 | T2P2-NTC-LY-N-3 | 1 | 0 | 68635 | 72042 | 0.72642 | 0.79305 | 0 | 3 | 1 | 0 | Q30不合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 |  | 15.9066808059385 | 8.07754442649435 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-NTC | NTC | 外源内参 | T2P2-NTC-DJ-N-3 | T2P2-NTC-LY-N-3 | 0 | 3 | 68635 | 72042 | 0.72642 | 0.79305 | 0 | 3 | 1 | 0 | Q30不合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 |  | 内参 | 15.9066808059385 | 8.07754442649435 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | EB病毒(EBV) | T2P2-LC-DJ-1 | T2P2-LC-LY-1 | 40 | 60 | 99624 | 89310 | 0.80312 | 0.81205 | 6958 | 8411 | 6382 | 2937 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 弱阳 | 弱阳 | 27.6370336250576 | 22.2222222222222 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ACTB | T2P2-LC-DJ-1 | T2P2-LC-LY-1 | 2648 | 791 | 99624 | 89310 | 0.80312 | 0.81205 | 6958 | 8411 | 6382 | 2937 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 27.6370336250576 | 22.2222222222222 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ZFX | T2P2-LC-DJ-1 | T2P2-LC-LY-1 | 1761 | 1035 | 99624 | 89310 | 0.80312 | 0.81205 | 6958 | 8411 | 6382 | 2937 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 27.6370336250576 | 22.2222222222222 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ZFY | T2P2-LC-DJ-1 | T2P2-LC-LY-1 | 1973 | 1111 | 99624 | 89310 | 0.80312 | 0.81205 | 6958 | 8411 | 6382 | 2937 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 27.6370336250576 | 22.2222222222222 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 咽峡炎链球菌群 | T2P2-LC-DJ-1 | T2P2-LC-LY-1 | 4 | 1 | 99624 | 89310 | 0.80312 | 0.81205 | 6958 | 8411 | 6382 | 2937 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 滤 | 滤 | 27.6370336250576 | 22.2222222222222 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 外源内参 | T2P2-LC-DJ-1 | T2P2-LC-LY-1 | 6958 | 8411 | 99624 | 89310 | 0.80312 | 0.81205 | 6958 | 8411 | 6382 | 2937 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 27.6370336250576 | 22.2222222222222 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 结核分枝杆菌复合群 | T2P2-LC-DJ-1 | T2P2-LC-LY-1 | 41449 | 58617 | 99624 | 89310 | 0.80312 | 0.81205 | 6958 | 8411 | 6382 | 2937 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 27.6370336250576 | 22.2222222222222 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 非结核分枝杆菌 | T2P2-LC-DJ-1 | T2P2-LC-LY-1 | 4 | 9 | 99624 | 89310 | 0.80312 | 0.81205 | 6958 | 8411 | 6382 | 2937 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 滤 | 滤 | 27.6370336250576 | 22.2222222222222 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ACTB | T2P2-LC-DJ-2 | T2P2-LC-LY-2 | 230 | 74 | 121050 | 161277 | 0.78001 | 0.76871 | 13311 | 19535 | 410 | 182 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 16.2118346392867 | 10.9090909090909 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ZFX | T2P2-LC-DJ-2 | T2P2-LC-LY-2 | 180 | 107 | 121050 | 161277 | 0.78001 | 0.76871 | 13311 | 19535 | 410 | 182 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 16.2118346392867 | 10.9090909090909 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ZFY | T2P2-LC-DJ-2 | T2P2-LC-LY-2 | 0 | 1 | 121050 | 161277 | 0.78001 | 0.76871 | 13311 | 19535 | 410 | 182 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 |  | 内参 | 16.2118346392867 | 10.9090909090909 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 外源内参 | T2P2-LC-DJ-2 | T2P2-LC-LY-2 | 13311 | 19535 | 121050 | 161277 | 0.78001 | 0.76871 | 13311 | 19535 | 410 | 182 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 16.2118346392867 | 10.9090909090909 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 结核分枝杆菌复合群 | T2P2-LC-DJ-2 | T2P2-LC-LY-2 | 0 | 57 | 121050 | 161277 | 0.78001 | 0.76871 | 13311 | 19535 | 410 | 182 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 |  | 弱阳 | 16.2118346392867 | 10.9090909090909 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 耶氏肺孢子菌 | T2P2-LC-DJ-2 | T2P2-LC-LY-2 | 68 | 364 | 121050 | 161277 | 0.78001 | 0.76871 | 13311 | 19535 | 410 | 182 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 16.2118346392867 | 10.9090909090909 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 非结核分枝杆菌 | T2P2-LC-DJ-2 | T2P2-LC-LY-2 | 11 | 0 | 121050 | 161277 | 0.78001 | 0.76871 | 13311 | 19535 | 410 | 182 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 滤 |  | 16.2118346392867 | 10.9090909090909 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | EB病毒(EBV) | T2P2-LC-DJ-3 | T2P2-LC-LY-3 | 59 | 38 | 35728 | 37142 | 0.80522 | 0.79986 | 1427 | 1545 | 2292 | 647 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 弱阳 | 37.1287128712871 | 31.5789473684211 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦64
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ACTB | T2P2-LC-DJ-3 | T2P2-LC-LY-3 | 1125 | 170 | 35728 | 37142 | 0.80522 | 0.79986 | 1427 | 1545 | 2292 | 647 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 37.1287128712871 | 31.5789473684211 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦64
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ZFX | T2P2-LC-DJ-3 | T2P2-LC-LY-3 | 610 | 240 | 35728 | 37142 | 0.80522 | 0.79986 | 1427 | 1545 | 2292 | 647 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 37.1287128712871 | 31.5789473684211 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦64
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ZFY | T2P2-LC-DJ-3 | T2P2-LC-LY-3 | 557 | 237 | 35728 | 37142 | 0.80522 | 0.79986 | 1427 | 1545 | 2292 | 647 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 37.1287128712871 | 31.5789473684211 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦64
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 具核梭杆菌 | T2P2-LC-DJ-3 | T2P2-LC-LY-3 | 495 | 215 | 35728 | 37142 | 0.80522 | 0.79986 | 1427 | 1545 | 2292 | 647 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 37.1287128712871 | 31.5789473684211 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦64
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 咽峡炎链球菌群 | T2P2-LC-DJ-3 | T2P2-LC-LY-3 | 42 | 13 | 35728 | 37142 | 0.80522 | 0.79986 | 1427 | 1545 | 2292 | 647 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 滤 | 滤 | 37.1287128712871 | 31.5789473684211 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦64
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T2P2-LC-DJ-3 | T2P2-LC-LY-3 | 7977 | 4833 | 35728 | 37142 | 0.80522 | 0.79986 | 1427 | 1545 | 2292 | 647 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 37.1287128712871 | 31.5789473684211 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦64
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 外源内参 | T2P2-LC-DJ-3 | T2P2-LC-LY-3 | 1427 | 1545 | 35728 | 37142 | 0.80522 | 0.79986 | 1427 | 1545 | 2292 | 647 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 37.1287128712871 | 31.5789473684211 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦64
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 微小微单胞菌 | T2P2-LC-DJ-3 | T2P2-LC-LY-3 | 118 | 32 | 35728 | 37142 | 0.80522 | 0.79986 | 1427 | 1545 | 2292 | 647 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 弱阳 | 37.1287128712871 | 31.5789473684211 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦64
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 按蚊伊丽莎白金菌 | T2P2-LC-DJ-3 | T2P2-LC-LY-3 | 0 | 3 | 35728 | 37142 | 0.80522 | 0.79986 | 1427 | 1545 | 2292 | 647 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 |  | 滤 | 37.1287128712871 | 31.5789473684211 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦64
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 流感嗜血杆菌 | T2P2-LC-DJ-3 | T2P2-LC-LY-3 | 25160 | 38183 | 35728 | 37142 | 0.80522 | 0.79986 | 1427 | 1545 | 2292 | 647 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 37.1287128712871 | 31.5789473684211 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦64
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 甲型流感病毒 | T2P2-LC-DJ-3 | T2P2-LC-LY-3 | 619 | 355 | 35728 | 37142 | 0.80522 | 0.79986 | 1427 | 1545 | 2292 | 647 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 弱阳 | 37.1287128712871 | 31.5789473684211 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦64
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | T2P2-LC-DJ-3 | T2P2-LC-LY-3 | 619 | 355 | 35728 | 37142 | 0.80522 | 0.79986 | 1427 | 1545 | 2292 | 647 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 37.1287128712871 | 31.5789473684211 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦64
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌__mecA__MRSA | T2P2-LC-DJ-3 | T2P2-LC-LY-3 | 0 | 3 | 35728 | 37142 | 0.80522 | 0.79986 | 1427 | 1545 | 2292 | 647 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 |  | 滤 | 37.1287128712871 | 31.5789473684211 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦64
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 肺克毒力__iucA__KPN | T2P2-LC-DJ-3 | T2P2-LC-LY-3 | 4081 | 1974 | 35728 | 37142 | 0.80522 | 0.79986 | 1427 | 1545 | 2292 | 647 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 37.1287128712871 | 31.5789473684211 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦64
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 金黄色葡萄球菌 | T2P2-LC-DJ-3 | T2P2-LC-LY-3 | 50 | 65 | 35728 | 37142 | 0.80522 | 0.79986 | 1427 | 1545 | 2292 | 647 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 弱阳 | 弱阳 | 37.1287128712871 | 31.5789473684211 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦64
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 铜绿假单胞菌 | T2P2-LC-DJ-3 | T2P2-LC-LY-3 | 20390 | 23154 | 35728 | 37142 | 0.80522 | 0.79986 | 1427 | 1545 | 2292 | 647 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 37.1287128712871 | 31.5789473684211 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦64
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 黏质沙雷菌 | T2P2-LC-DJ-3 | T2P2-LC-LY-3 | 7104 | 8683 | 35728 | 37142 | 0.80522 | 0.79986 | 1427 | 1545 | 2292 | 647 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 37.1287128712871 | 31.5789473684211 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦64
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ACTB | T2P2-LC-DJ-4 | T2P2-LC-LY-4 | 1020 | 391 | 120287 | 109006 | 0.78813 | 0.80324 | 7866 | 21004 | 1659 | 948 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 20.1748486886348 | 8.95522388059701 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦895 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦3033
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ZFX | T2P2-LC-DJ-4 | T2P2-LC-LY-4 | 638 | 557 | 120287 | 109006 | 0.78813 | 0.80324 | 7866 | 21004 | 1659 | 948 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 20.1748486886348 | 8.95522388059701 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦895 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦3033
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ZFY | T2P2-LC-DJ-4 | T2P2-LC-LY-4 | 1 | 0 | 120287 | 109006 | 0.78813 | 0.80324 | 7866 | 21004 | 1659 | 948 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 |  | 20.1748486886348 | 8.95522388059701 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦895 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦3033
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人类疱疹病毒7型(HHV-7) | T2P2-LC-DJ-4 | T2P2-LC-LY-4 | 2 | 0 | 120287 | 109006 | 0.78813 | 0.80324 | 7866 | 21004 | 1659 | 948 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 滤 |  | 20.1748486886348 | 8.95522388059701 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦895 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦3033
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 具核梭杆菌 | T2P2-LC-DJ-4 | T2P2-LC-LY-4 | 0 | 2 | 120287 | 109006 | 0.78813 | 0.80324 | 7866 | 21004 | 1659 | 948 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 |  | 滤 | 20.1748486886348 | 8.95522388059701 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦895 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦3033
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 外源内参 | T2P2-LC-DJ-4 | T2P2-LC-LY-4 | 7866 | 21004 | 120287 | 109006 | 0.78813 | 0.80324 | 7866 | 21004 | 1659 | 948 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 20.1748486886348 | 8.95522388059701 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦895 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦3033
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 肺炎支原体 | T2P2-LC-DJ-4 | T2P2-LC-LY-4 | 2566 | 6639 | 120287 | 109006 | 0.78813 | 0.80324 | 7866 | 21004 | 1659 | 948 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 20.1748486886348 | 8.95522388059701 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦895 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦3033
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | EB病毒(EBV) | T2P2-LC-DJ-5 | T2P2-LC-LY-5 | 95 | 74 | 50453 | 51355 | 0.81842 | 0.82544 | 2446 | 2154 | 179 | 77 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 弱阳 | 45.8715596330275 | 37.5 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ACTB | T2P2-LC-DJ-5 | T2P2-LC-LY-5 | 75 | 23 | 50453 | 51355 | 0.81842 | 0.82544 | 2446 | 2154 | 179 | 77 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 45.8715596330275 | 37.5 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ZFX | T2P2-LC-DJ-5 | T2P2-LC-LY-5 | 50 | 23 | 50453 | 51355 | 0.81842 | 0.82544 | 2446 | 2154 | 179 | 77 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 45.8715596330275 | 37.5 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ZFY | T2P2-LC-DJ-5 | T2P2-LC-LY-5 | 54 | 31 | 50453 | 51355 | 0.81842 | 0.82544 | 2446 | 2154 | 179 | 77 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 45.8715596330275 | 37.5 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 具核梭杆菌 | T2P2-LC-DJ-5 | T2P2-LC-LY-5 | 40 | 14 | 50453 | 51355 | 0.81842 | 0.82544 | 2446 | 2154 | 179 | 77 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 弱阳 | 滤 | 45.8715596330275 | 37.5 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 化脓链球菌 | T2P2-LC-DJ-5 | T2P2-LC-LY-5 | 69 | 53 | 50453 | 51355 | 0.81842 | 0.82544 | 2446 | 2154 | 179 | 77 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 45.8715596330275 | 37.5 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 外源内参 | T2P2-LC-DJ-5 | T2P2-LC-LY-5 | 2446 | 2154 | 50453 | 51355 | 0.81842 | 0.82544 | 2446 | 2154 | 179 | 77 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 45.8715596330275 | 37.5 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 微小微单胞菌 | T2P2-LC-DJ-5 | T2P2-LC-LY-5 | 0 | 2 | 50453 | 51355 | 0.81842 | 0.82544 | 2446 | 2154 | 179 | 77 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 |  | 滤 | 45.8715596330275 | 37.5 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 新型隐球菌 | T2P2-LC-DJ-5 | T2P2-LC-LY-5 | 486 | 372 | 50453 | 51355 | 0.81842 | 0.82544 | 2446 | 2154 | 179 | 77 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 45.8715596330275 | 37.5 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 流感嗜血杆菌 | T2P2-LC-DJ-5 | T2P2-LC-LY-5 | 67 | 68 | 50453 | 51355 | 0.81842 | 0.82544 | 2446 | 2154 | 179 | 77 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 45.8715596330275 | 37.5 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 肺克毒力__iroB__KPN | T2P2-LC-DJ-5 | T2P2-LC-LY-5 | 616 | 370 | 50453 | 51355 | 0.81842 | 0.82544 | 2446 | 2154 | 179 | 77 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 45.8715596330275 | 37.5 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 肺克毒力__iucA__KPN | T2P2-LC-DJ-5 | T2P2-LC-LY-5 | 6410 | 3782 | 50453 | 51355 | 0.81842 | 0.82544 | 2446 | 2154 | 179 | 77 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 45.8715596330275 | 37.5 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 肺克毒力__peg-344__KPN | T2P2-LC-DJ-5 | T2P2-LC-LY-5 | 1540 | 273 | 50453 | 51355 | 0.81842 | 0.82544 | 2446 | 2154 | 179 | 77 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 45.8715596330275 | 37.5 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 肺克毒力__rmpA__KPN | T2P2-LC-DJ-5 | T2P2-LC-LY-5 | 1643 | 294 | 50453 | 51355 | 0.81842 | 0.82544 | 2446 | 2154 | 179 | 77 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 45.8715596330275 | 37.5 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 肺炎克雷伯菌 | T2P2-LC-DJ-5 | T2P2-LC-LY-5 | 71877 | 83256 | 50453 | 51355 | 0.81842 | 0.82544 | 2446 | 2154 | 179 | 77 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 45.8715596330275 | 37.5 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 近平滑念珠菌 | T2P2-LC-DJ-5 | T2P2-LC-LY-5 | 2 | 0 | 50453 | 51355 | 0.81842 | 0.82544 | 2446 | 2154 | 179 | 77 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 滤 |  | 45.8715596330275 | 37.5 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | EB病毒(EBV) | T2P2-LC-DJ-6 | T2P2-LC-LY-6 | 97 | 121 | 65905 | 61765 | 0.80935 | 0.80712 | 3199 | 4274 | 13 | 6 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 弱阳 | 34.9243306169965 | 20.6896551724138 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 乌尔辛不动杆菌 | T2P2-LC-DJ-6 | T2P2-LC-LY-6 | 32 | 2 | 65905 | 61765 | 0.80935 | 0.80712 | 3199 | 4274 | 13 | 6 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 弱阳 | 滤 | 34.9243306169965 | 20.6896551724138 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ACTB | T2P2-LC-DJ-6 | T2P2-LC-LY-6 | 8 | 2 | 65905 | 61765 | 0.80935 | 0.80712 | 3199 | 4274 | 13 | 6 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 34.9243306169965 | 20.6896551724138 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ZFX | T2P2-LC-DJ-6 | T2P2-LC-LY-6 | 0 | 2 | 65905 | 61765 | 0.80935 | 0.80712 | 3199 | 4274 | 13 | 6 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 |  | 内参 | 34.9243306169965 | 20.6896551724138 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ZFY | T2P2-LC-DJ-6 | T2P2-LC-LY-6 | 5 | 2 | 65905 | 61765 | 0.80935 | 0.80712 | 3199 | 4274 | 13 | 6 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 34.9243306169965 | 20.6896551724138 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T2P2-LC-DJ-6 | T2P2-LC-LY-6 | 6482 | 4082 | 65905 | 61765 | 0.80935 | 0.80712 | 3199 | 4274 | 13 | 6 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 34.9243306169965 | 20.6896551724138 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 外源内参 | T2P2-LC-DJ-6 | T2P2-LC-LY-6 | 3199 | 4274 | 65905 | 61765 | 0.80935 | 0.80712 | 3199 | 4274 | 13 | 6 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 34.9243306169965 | 20.6896551724138 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌__mecA__MRSA | T2P2-LC-DJ-6 | T2P2-LC-LY-6 | 35 | 5 | 65905 | 61765 | 0.80935 | 0.80712 | 3199 | 4274 | 13 | 6 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 弱阳 | 滤 | 34.9243306169965 | 20.6896551724138 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 耐碳青霉烯肠杆菌__IMP__CRE | T2P2-LC-DJ-6 | T2P2-LC-LY-6 | 88 | 5 | 65905 | 61765 | 0.80935 | 0.80712 | 3199 | 4274 | 13 | 6 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 弱阳 | 滤 | 34.9243306169965 | 20.6896551724138 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 耐碳青霉烯肠杆菌__NDM__CRE | T2P2-LC-DJ-6 | T2P2-LC-LY-6 | 16780 | 15326 | 65905 | 61765 | 0.80935 | 0.80712 | 3199 | 4274 | 13 | 6 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 34.9243306169965 | 20.6896551724138 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 阿萨西毛孢子菌 | T2P2-LC-DJ-6 | T2P2-LC-LY-6 | 19724 | 24524 | 65905 | 61765 | 0.80935 | 0.80712 | 3199 | 4274 | 13 | 6 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 34.9243306169965 | 20.6896551724138 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 中间链球菌 | T2P2-LC-DJ-7 | T2P2-LC-LY-7 | 5 | 0 | 65921 | 73071 | 0.79585 | 0.80596 | 10341 | 12376 | 4678 | 2248 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 滤 |  | 30.060120240481 | 19.3548387096774 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 乙型流感病毒 | T2P2-LC-DJ-7 | T2P2-LC-LY-7 | 70 | 345 | 65921 | 73071 | 0.79585 | 0.80596 | 10341 | 12376 | 4678 | 2248 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 弱阳 | 阳性 | 30.060120240481 | 19.3548387096774 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 乙型流感病毒Victoria系 | T2P2-LC-DJ-7 | T2P2-LC-LY-7 | 0 | 226 | 65921 | 73071 | 0.79585 | 0.80596 | 10341 | 12376 | 4678 | 2248 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 |  | 阳性 | 30.060120240481 | 19.3548387096774 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ACTB | T2P2-LC-DJ-7 | T2P2-LC-LY-7 | 2254 | 718 | 65921 | 73071 | 0.79585 | 0.80596 | 10341 | 12376 | 4678 | 2248 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 30.060120240481 | 19.3548387096774 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ZFX | T2P2-LC-DJ-7 | T2P2-LC-LY-7 | 1233 | 773 | 65921 | 73071 | 0.79585 | 0.80596 | 10341 | 12376 | 4678 | 2248 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 30.060120240481 | 19.3548387096774 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ZFY | T2P2-LC-DJ-7 | T2P2-LC-LY-7 | 1191 | 757 | 65921 | 73071 | 0.79585 | 0.80596 | 10341 | 12376 | 4678 | 2248 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 30.060120240481 | 19.3548387096774 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人类疱疹病毒6B型(HHV-6B) | T2P2-LC-DJ-7 | T2P2-LC-LY-7 | 2 | 0 | 65921 | 73071 | 0.79585 | 0.80596 | 10341 | 12376 | 4678 | 2248 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 滤 |  | 30.060120240481 | 19.3548387096774 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人类疱疹病毒6型(HHV-6) | T2P2-LC-DJ-7 | T2P2-LC-LY-7 | 2 | 0 | 65921 | 73071 | 0.79585 | 0.80596 | 10341 | 12376 | 4678 | 2248 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 滤 |  | 30.060120240481 | 19.3548387096774 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人类疱疹病毒7型(HHV-7) | T2P2-LC-DJ-7 | T2P2-LC-LY-7 | 36 | 10 | 65921 | 73071 | 0.79585 | 0.80596 | 10341 | 12376 | 4678 | 2248 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 弱阳 | 弱阳 | 30.060120240481 | 19.3548387096774 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 具核梭杆菌 | T2P2-LC-DJ-7 | T2P2-LC-LY-7 | 73 | 25 | 65921 | 73071 | 0.79585 | 0.80596 | 10341 | 12376 | 4678 | 2248 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 弱阳 | 滤 | 30.060120240481 | 19.3548387096774 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 单纯疱疹病毒1型(HSV-1) | T2P2-LC-DJ-7 | T2P2-LC-LY-7 | 388 | 356 | 65921 | 73071 | 0.79585 | 0.80596 | 10341 | 12376 | 4678 | 2248 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 30.060120240481 | 19.3548387096774 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 咽峡炎链球菌群 | T2P2-LC-DJ-7 | T2P2-LC-LY-7 | 24 | 8 | 65921 | 73071 | 0.79585 | 0.80596 | 10341 | 12376 | 4678 | 2248 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 滤 | 滤 | 30.060120240481 | 19.3548387096774 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T2P2-LC-DJ-7 | T2P2-LC-LY-7 | 2690 | 1663 | 65921 | 73071 | 0.79585 | 0.80596 | 10341 | 12376 | 4678 | 2248 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 30.060120240481 | 19.3548387096774 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 外源内参 | T2P2-LC-DJ-7 | T2P2-LC-LY-7 | 10341 | 12376 | 65921 | 73071 | 0.79585 | 0.80596 | 10341 | 12376 | 4678 | 2248 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 30.060120240481 | 19.3548387096774 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 季也蒙毕赤酵母 | T2P2-LC-DJ-7 | T2P2-LC-LY-7 | 82 | 53 | 65921 | 73071 | 0.79585 | 0.80596 | 10341 | 12376 | 4678 | 2248 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 30.060120240481 | 19.3548387096774 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 流感嗜血杆菌 | T2P2-LC-DJ-7 | T2P2-LC-LY-7 | 11 | 1 | 65921 | 73071 | 0.79585 | 0.80596 | 10341 | 12376 | 4678 | 2248 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 滤 | 滤 | 30.060120240481 | 19.3548387096774 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 结核分枝杆菌复合群 | T2P2-LC-DJ-7 | T2P2-LC-LY-7 | 11311 | 16425 | 65921 | 73071 | 0.79585 | 0.80596 | 10341 | 12376 | 4678 | 2248 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 30.060120240481 | 19.3548387096774 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌__mecA__MRSA | T2P2-LC-DJ-7 | T2P2-LC-LY-7 | 42 | 25 | 65921 | 73071 | 0.79585 | 0.80596 | 10341 | 12376 | 4678 | 2248 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 弱阳 | 滤 | 30.060120240481 | 19.3548387096774 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 耐碳青霉烯肠杆菌__NDM__CRE | T2P2-LC-DJ-7 | T2P2-LC-LY-7 | 15 | 0 | 65921 | 73071 | 0.79585 | 0.80596 | 10341 | 12376 | 4678 | 2248 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 滤 |  | 30.060120240481 | 19.3548387096774 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 肺炎克雷伯菌 | T2P2-LC-DJ-7 | T2P2-LC-LY-7 | 36 | 0 | 65921 | 73071 | 0.79585 | 0.80596 | 10341 | 12376 | 4678 | 2248 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 滤 |  | 30.060120240481 | 19.3548387096774 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 近平滑念珠菌 | T2P2-LC-DJ-7 | T2P2-LC-LY-7 | 100 | 71 | 65921 | 73071 | 0.79585 | 0.80596 | 10341 | 12376 | 4678 | 2248 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 弱阳 | 弱阳 | 30.060120240481 | 19.3548387096774 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 阴沟肠杆菌复合群 | T2P2-LC-DJ-7 | T2P2-LC-LY-7 | 2 | 0 | 65921 | 73071 | 0.79585 | 0.80596 | 10341 | 12376 | 4678 | 2248 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 滤 |  | 30.060120240481 | 19.3548387096774 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 非结核分枝杆菌 | T2P2-LC-DJ-7 | T2P2-LC-LY-7 | 20 | 0 | 65921 | 73071 | 0.79585 | 0.80596 | 10341 | 12376 | 4678 | 2248 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 滤 |  | 30.060120240481 | 19.3548387096774 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | EB病毒(EBV) | T2P2-LC-DJ-8 | T2P2-LC-LY-8 | 2 | 0 | 50596 | 49695 | 0.79192 | 0.8088 | 1435 | 541 | 5395 | 869 | 合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 滤 |  | 47.3559589581689 | 30 | 合格 | 不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ACTB | T2P2-LC-DJ-8 | T2P2-LC-LY-8 | 2834 | 491 | 50596 | 49695 | 0.79192 | 0.8088 | 1435 | 541 | 5395 | 869 | 合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 47.3559589581689 | 30 | 合格 | 不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ZFX | T2P2-LC-DJ-8 | T2P2-LC-LY-8 | 1314 | 191 | 50596 | 49695 | 0.79192 | 0.8088 | 1435 | 541 | 5395 | 869 | 合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 47.3559589581689 | 30 | 合格 | 不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ZFY | T2P2-LC-DJ-8 | T2P2-LC-LY-8 | 1247 | 187 | 50596 | 49695 | 0.79192 | 0.8088 | 1435 | 541 | 5395 | 869 | 合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 47.3559589581689 | 30 | 合格 | 不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 具核梭杆菌 | T2P2-LC-DJ-8 | T2P2-LC-LY-8 | 2 | 0 | 50596 | 49695 | 0.79192 | 0.8088 | 1435 | 541 | 5395 | 869 | 合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 滤 |  | 47.3559589581689 | 30 | 合格 | 不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 单纯疱疹病毒1型(HSV-1) | T2P2-LC-DJ-8 | T2P2-LC-LY-8 | 11444 | 15134 | 50596 | 49695 | 0.79192 | 0.8088 | 1435 | 541 | 5395 | 869 | 合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 47.3559589581689 | 30 | 合格 | 不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T2P2-LC-DJ-8 | T2P2-LC-LY-8 | 12910 | 7158 | 50596 | 49695 | 0.79192 | 0.8088 | 1435 | 541 | 5395 | 869 | 合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 47.3559589581689 | 30 | 合格 | 不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 外源内参 | T2P2-LC-DJ-8 | T2P2-LC-LY-8 | 1435 | 541 | 50596 | 49695 | 0.79192 | 0.8088 | 1435 | 541 | 5395 | 869 | 合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 47.3559589581689 | 30 | 合格 | 不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 大肠埃希菌 | T2P2-LC-DJ-8 | T2P2-LC-LY-8 | 10 | 2 | 50596 | 49695 | 0.79192 | 0.8088 | 1435 | 541 | 5395 | 869 | 合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 滤 | 滤 | 47.3559589581689 | 30 | 合格 | 不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 奇异变形杆菌 | T2P2-LC-DJ-8 | T2P2-LC-LY-8 | 11748 | 9643 | 50596 | 49695 | 0.79192 | 0.8088 | 1435 | 541 | 5395 | 869 | 合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 47.3559589581689 | 30 | 合格 | 不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 白念珠菌 | T2P2-LC-DJ-8 | T2P2-LC-LY-8 | 372 | 40 | 50596 | 49695 | 0.79192 | 0.8088 | 1435 | 541 | 5395 | 869 | 合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 弱阳 | 47.3559589581689 | 30 | 合格 | 不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 耶氏肺孢子菌 | T2P2-LC-DJ-8 | T2P2-LC-LY-8 | 4 | 2 | 50596 | 49695 | 0.79192 | 0.8088 | 1435 | 541 | 5395 | 869 | 合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 滤 | 滤 | 47.3559589581689 | 30 | 合格 | 不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 肺克毒力__iucA__KPN | T2P2-LC-DJ-8 | T2P2-LC-LY-8 | 2 | 0 | 50596 | 49695 | 0.79192 | 0.8088 | 1435 | 541 | 5395 | 869 | 合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 滤 |  | 47.3559589581689 | 30 | 合格 | 不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 肺炎克雷伯菌 | T2P2-LC-DJ-8 | T2P2-LC-LY-8 | 16 | 2 | 50596 | 49695 | 0.79192 | 0.8088 | 1435 | 541 | 5395 | 869 | 合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 滤 | 滤 | 47.3559589581689 | 30 | 合格 | 不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 铜绿假单胞菌 | T2P2-LC-DJ-8 | T2P2-LC-LY-8 | 28437 | 39390 | 50596 | 49695 | 0.79192 | 0.8088 | 1435 | 541 | 5395 | 869 | 合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 47.3559589581689 | 30 | 合格 | 不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 黏质沙雷菌 | T2P2-LC-DJ-8 | T2P2-LC-LY-8 | 6356 | 7987 | 50596 | 49695 | 0.79192 | 0.8088 | 1435 | 541 | 5395 | 869 | 合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 47.3559589581689 | 30 | 合格 | 不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | EB病毒(EBV) | T2P2-LC-DJ-9 | T2P2-LC-LY-9 | 4491 | 4344 | 53999 | 45391 | 0.78451 | 0.78886 | 1461 | 1751 | 218 | 48 | 合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 23.0149597238205 | 21.4285714285714 | 合格 | 不合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦39
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 中间链球菌 | T2P2-LC-DJ-9 | T2P2-LC-LY-9 | 117 | 26 | 53999 | 45391 | 0.78451 | 0.78886 | 1461 | 1751 | 218 | 48 | 合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 滤 | 23.0149597238205 | 21.4285714285714 | 合格 | 不合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦39
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ACTB | T2P2-LC-DJ-9 | T2P2-LC-LY-9 | 106 | 15 | 53999 | 45391 | 0.78451 | 0.78886 | 1461 | 1751 | 218 | 48 | 合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 23.0149597238205 | 21.4285714285714 | 合格 | 不合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦39
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ZFX | T2P2-LC-DJ-9 | T2P2-LC-LY-9 | 56 | 11 | 53999 | 45391 | 0.78451 | 0.78886 | 1461 | 1751 | 218 | 48 | 合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 23.0149597238205 | 21.4285714285714 | 合格 | 不合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦39
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ZFY | T2P2-LC-DJ-9 | T2P2-LC-LY-9 | 56 | 22 | 53999 | 45391 | 0.78451 | 0.78886 | 1461 | 1751 | 218 | 48 | 合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 23.0149597238205 | 21.4285714285714 | 合格 | 不合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦39
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人类疱疹病毒6B型(HHV-6B) | T2P2-LC-DJ-9 | T2P2-LC-LY-9 | 4 | 0 | 53999 | 45391 | 0.78451 | 0.78886 | 1461 | 1751 | 218 | 48 | 合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 滤 |  | 23.0149597238205 | 21.4285714285714 | 合格 | 不合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦39
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人类疱疹病毒6型(HHV-6) | T2P2-LC-DJ-9 | T2P2-LC-LY-9 | 4 | 0 | 53999 | 45391 | 0.78451 | 0.78886 | 1461 | 1751 | 218 | 48 | 合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 滤 |  | 23.0149597238205 | 21.4285714285714 | 合格 | 不合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦39
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人腺病毒2型 | T2P2-LC-DJ-9 | T2P2-LC-LY-9 | 24 | 68 | 53999 | 45391 | 0.78451 | 0.78886 | 1461 | 1751 | 218 | 48 | 合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 滤 | 阳性 | 23.0149597238205 | 21.4285714285714 | 合格 | 不合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦39
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 具核梭杆菌 | T2P2-LC-DJ-9 | T2P2-LC-LY-9 | 200 | 97 | 53999 | 45391 | 0.78451 | 0.78886 | 1461 | 1751 | 218 | 48 | 合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 弱阳 | 23.0149597238205 | 21.4285714285714 | 合格 | 不合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦39
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 卡他莫拉菌 | T2P2-LC-DJ-9 | T2P2-LC-LY-9 | 141 | 150 | 53999 | 45391 | 0.78451 | 0.78886 | 1461 | 1751 | 218 | 48 | 合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 23.0149597238205 | 21.4285714285714 | 合格 | 不合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦39
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 咽峡炎链球菌群 | T2P2-LC-DJ-9 | T2P2-LC-LY-9 | 133 | 29 | 53999 | 45391 | 0.78451 | 0.78886 | 1461 | 1751 | 218 | 48 | 合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 弱阳 | 滤 | 23.0149597238205 | 21.4285714285714 | 合格 | 不合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦39
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 外源内参 | T2P2-LC-DJ-9 | T2P2-LC-LY-9 | 1461 | 1751 | 53999 | 45391 | 0.78451 | 0.78886 | 1461 | 1751 | 218 | 48 | 合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 23.0149597238205 | 21.4285714285714 | 合格 | 不合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦39
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 季也蒙毕赤酵母 | T2P2-LC-DJ-9 | T2P2-LC-LY-9 | 28688 | 34179 | 53999 | 45391 | 0.78451 | 0.78886 | 1461 | 1751 | 218 | 48 | 合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 23.0149597238205 | 21.4285714285714 | 合格 | 不合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦39
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 微小微单胞菌 | T2P2-LC-DJ-9 | T2P2-LC-LY-9 | 26 | 18 | 53999 | 45391 | 0.78451 | 0.78886 | 1461 | 1751 | 218 | 48 | 合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 滤 | 滤 | 23.0149597238205 | 21.4285714285714 | 合格 | 不合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦39
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 拟平滑念珠菌 | T2P2-LC-DJ-9 | T2P2-LC-LY-9 | 6 | 11 | 53999 | 45391 | 0.78451 | 0.78886 | 1461 | 1751 | 218 | 48 | 合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 滤 | 滤 | 23.0149597238205 | 21.4285714285714 | 合格 | 不合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦39
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 流感嗜血杆菌 | T2P2-LC-DJ-9 | T2P2-LC-LY-9 | 456 | 518 | 53999 | 45391 | 0.78451 | 0.78886 | 1461 | 1751 | 218 | 48 | 合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 23.0149597238205 | 21.4285714285714 | 合格 | 不合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦39
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌__mecA__MRSA | T2P2-LC-DJ-9 | T2P2-LC-LY-9 | 2 | 0 | 53999 | 45391 | 0.78451 | 0.78886 | 1461 | 1751 | 218 | 48 | 合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 滤 |  | 23.0149597238205 | 21.4285714285714 | 合格 | 不合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦39
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 肺炎支原体 | T2P2-LC-DJ-9 | T2P2-LC-LY-9 | 57 | 101 | 53999 | 45391 | 0.78451 | 0.78886 | 1461 | 1751 | 218 | 48 | 合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 弱阳 | 阳性 | 23.0149597238205 | 21.4285714285714 | 合格 | 不合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦39
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 近平滑念珠菌 | T2P2-LC-DJ-9 | T2P2-LC-LY-9 | 9356 | 12207 | 53999 | 45391 | 0.78451 | 0.78886 | 1461 | 1751 | 218 | 48 | 合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 23.0149597238205 | 21.4285714285714 | 合格 | 不合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦39
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 镰刀菌属 | T2P2-LC-DJ-9 | T2P2-LC-LY-9 | 6 | 0 | 53999 | 45391 | 0.78451 | 0.78886 | 1461 | 1751 | 218 | 48 | 合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 滤 |  | 23.0149597238205 | 21.4285714285714 | 合格 | 不合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦39
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 非结核分枝杆菌 | T2P2-LC-DJ-9 | T2P2-LC-LY-9 | 0 | 8 | 53999 | 45391 | 0.78451 | 0.78886 | 1461 | 1751 | 218 | 48 | 合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 |  | 滤 | 23.0149597238205 | 21.4285714285714 | 合格 | 不合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦39
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 鼻病毒 | T2P2-LC-DJ-9 | T2P2-LC-LY-9 | 3000 | 3201 | 53999 | 45391 | 0.78451 | 0.78886 | 1461 | 1751 | 218 | 48 | 合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 23.0149597238205 | 21.4285714285714 | 合格 | 不合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦39
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 鼻病毒A型 | T2P2-LC-DJ-9 | T2P2-LC-LY-9 | 3000 | 3201 | 53999 | 45391 | 0.78451 | 0.78886 | 1461 | 1751 | 218 | 48 | 合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 23.0149597238205 | 21.4285714285714 | 合格 | 不合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦39
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | EB病毒(EBV) | T2P2-LC-DJ-10 | T2P2-LC-LY-10 | 40 | 25 | 59819 | 44023 | 0.80824 | 0.79635 | 772 | 579 | 6244 | 1938 | 合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 滤 | 滤 | 32.8227571115974 | 27.2727272727273 | 合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1867 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦527
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ACTB | T2P2-LC-DJ-10 | T2P2-LC-LY-10 | 2837 | 622 | 59819 | 44023 | 0.80824 | 0.79635 | 772 | 579 | 6244 | 1938 | 合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 32.8227571115974 | 27.2727272727273 | 合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1867 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦527
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ZFX | T2P2-LC-DJ-10 | T2P2-LC-LY-10 | 1683 | 666 | 59819 | 44023 | 0.80824 | 0.79635 | 772 | 579 | 6244 | 1938 | 合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 32.8227571115974 | 27.2727272727273 | 合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1867 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦527
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ZFY | T2P2-LC-DJ-10 | T2P2-LC-LY-10 | 1724 | 650 | 59819 | 44023 | 0.80824 | 0.79635 | 772 | 579 | 6244 | 1938 | 合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 32.8227571115974 | 27.2727272727273 | 合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1867 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦527
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人类细小病毒B19 | T2P2-LC-DJ-10 | T2P2-LC-LY-10 | 5 | 0 | 59819 | 44023 | 0.80824 | 0.79635 | 772 | 579 | 6244 | 1938 | 合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 滤 |  | 32.8227571115974 | 27.2727272727273 | 合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1867 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦527
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T2P2-LC-DJ-10 | T2P2-LC-LY-10 | 542 | 309 | 59819 | 44023 | 0.80824 | 0.79635 | 772 | 579 | 6244 | 1938 | 合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 弱阳 | 32.8227571115974 | 27.2727272727273 | 合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1867 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦527
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 外源内参 | T2P2-LC-DJ-10 | T2P2-LC-LY-10 | 772 | 579 | 59819 | 44023 | 0.80824 | 0.79635 | 772 | 579 | 6244 | 1938 | 合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 32.8227571115974 | 27.2727272727273 | 合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1867 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦527
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 巨细胞病毒(CMV) | T2P2-LC-DJ-10 | T2P2-LC-LY-10 | 12 | 2 | 59819 | 44023 | 0.80824 | 0.79635 | 772 | 579 | 6244 | 1938 | 合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 弱阳 | 滤 | 32.8227571115974 | 27.2727272727273 | 合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1867 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦527
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 按蚊伊丽莎白金菌 | T2P2-LC-DJ-10 | T2P2-LC-LY-10 | 339 | 218 | 59819 | 44023 | 0.80824 | 0.79635 | 772 | 579 | 6244 | 1938 | 合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 32.8227571115974 | 27.2727272727273 | 合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1867 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦527
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 新洋葱伯克霍尔德菌 | T2P2-LC-DJ-10 | T2P2-LC-LY-10 | 9649 | 8348 | 59819 | 44023 | 0.80824 | 0.79635 | 772 | 579 | 6244 | 1938 | 合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 32.8227571115974 | 27.2727272727273 | 合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1867 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦527
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 洋葱伯克霍尔德菌复合群 | T2P2-LC-DJ-10 | T2P2-LC-LY-10 | 9651 | 8350 | 59819 | 44023 | 0.80824 | 0.79635 | 772 | 579 | 6244 | 1938 | 合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 32.8227571115974 | 27.2727272727273 | 合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1867 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦527
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 流感嗜血杆菌 | T2P2-LC-DJ-10 | T2P2-LC-LY-10 | 7 | 5 | 59819 | 44023 | 0.80824 | 0.79635 | 772 | 579 | 6244 | 1938 | 合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 滤 | 滤 | 32.8227571115974 | 27.2727272727273 | 合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1867 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦527
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 热带念珠菌 | T2P2-LC-DJ-10 | T2P2-LC-LY-10 | 7 | 5 | 59819 | 44023 | 0.80824 | 0.79635 | 772 | 579 | 6244 | 1938 | 合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 滤 | 滤 | 32.8227571115974 | 27.2727272727273 | 合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1867 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦527
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 白念珠菌 | T2P2-LC-DJ-10 | T2P2-LC-LY-10 | 160 | 39 | 59819 | 44023 | 0.80824 | 0.79635 | 772 | 579 | 6244 | 1938 | 合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 弱阳 | 32.8227571115974 | 27.2727272727273 | 合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1867 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦527
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 肺克毒力__iucA__KPN | T2P2-LC-DJ-10 | T2P2-LC-LY-10 | 2 | 0 | 59819 | 44023 | 0.80824 | 0.79635 | 772 | 579 | 6244 | 1938 | 合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 滤 |  | 32.8227571115974 | 27.2727272727273 | 合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1867 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦527
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 肺炎克雷伯菌 | T2P2-LC-DJ-10 | T2P2-LC-LY-10 | 3 | 0 | 59819 | 44023 | 0.80824 | 0.79635 | 772 | 579 | 6244 | 1938 | 合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 滤 |  | 32.8227571115974 | 27.2727272727273 | 合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1867 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦527
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 肺炎链球菌 | T2P2-LC-DJ-10 | T2P2-LC-LY-10 | 25641 | 24769 | 59819 | 44023 | 0.80824 | 0.79635 | 772 | 579 | 6244 | 1938 | 合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 32.8227571115974 | 27.2727272727273 | 合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1867 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦527
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 脑膜脓毒伊丽莎白金菌 | T2P2-LC-DJ-10 | T2P2-LC-LY-10 | 2 | 0 | 59819 | 44023 | 0.80824 | 0.79635 | 772 | 579 | 6244 | 1938 | 合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 滤 |  | 32.8227571115974 | 27.2727272727273 | 合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1867 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦527
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 铜绿假单胞菌 | T2P2-LC-DJ-10 | T2P2-LC-LY-10 | 34671 | 46687 | 59819 | 44023 | 0.80824 | 0.79635 | 772 | 579 | 6244 | 1938 | 合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 32.8227571115974 | 27.2727272727273 | 合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1867 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦527
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 中间链球菌 | T2P2-LC-DJ-11 | T2P2-LC-LY-11 | 25 | 11 | 43863 | 45690 | 0.80564 | 0.82753 | 4785 | 4342 | 9708 | 4043 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 弱阳 | 滤 | 31.1364815775817 | 23.0769230769231 | 不合格 | 不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ACTB | T2P2-LC-DJ-11 | T2P2-LC-LY-11 | 5346 | 1644 | 43863 | 45690 | 0.80564 | 0.82753 | 4785 | 4342 | 9708 | 4043 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 31.1364815775817 | 23.0769230769231 | 不合格 | 不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ZFX | T2P2-LC-DJ-11 | T2P2-LC-LY-11 | 2328 | 1243 | 43863 | 45690 | 0.80564 | 0.82753 | 4785 | 4342 | 9708 | 4043 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 31.1364815775817 | 23.0769230769231 | 不合格 | 不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ZFY | T2P2-LC-DJ-11 | T2P2-LC-LY-11 | 2034 | 1156 | 43863 | 45690 | 0.80564 | 0.82753 | 4785 | 4342 | 9708 | 4043 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 31.1364815775817 | 23.0769230769231 | 不合格 | 不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 具核梭杆菌 | T2P2-LC-DJ-11 | T2P2-LC-LY-11 | 3422 | 2766 | 43863 | 45690 | 0.80564 | 0.82753 | 4785 | 4342 | 9708 | 4043 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 31.1364815775817 | 23.0769230769231 | 不合格 | 不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 咽峡炎链球菌群 | T2P2-LC-DJ-11 | T2P2-LC-LY-11 | 937 | 274 | 43863 | 45690 | 0.80564 | 0.82753 | 4785 | 4342 | 9708 | 4043 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 31.1364815775817 | 23.0769230769231 | 不合格 | 不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 外源内参 | T2P2-LC-DJ-11 | T2P2-LC-LY-11 | 4785 | 4342 | 43863 | 45690 | 0.80564 | 0.82753 | 4785 | 4342 | 9708 | 4043 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 31.1364815775817 | 23.0769230769231 | 不合格 | 不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 微小微单胞菌 | T2P2-LC-DJ-11 | T2P2-LC-LY-11 | 1309 | 525 | 43863 | 45690 | 0.80564 | 0.82753 | 4785 | 4342 | 9708 | 4043 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 31.1364815775817 | 23.0769230769231 | 不合格 | 不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 格特隐球菌 | T2P2-LC-DJ-11 | T2P2-LC-LY-11 | 0 | 11 | 43863 | 45690 | 0.80564 | 0.82753 | 4785 | 4342 | 9708 | 4043 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 |  | 滤 | 31.1364815775817 | 23.0769230769231 | 不合格 | 不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 流感嗜血杆菌 | T2P2-LC-DJ-11 | T2P2-LC-LY-11 | 5 | 11 | 43863 | 45690 | 0.80564 | 0.82753 | 4785 | 4342 | 9708 | 4043 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 滤 | 滤 | 31.1364815775817 | 23.0769230769231 | 不合格 | 不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 白念珠菌 | T2P2-LC-DJ-11 | T2P2-LC-LY-11 | 34535 | 46675 | 43863 | 45690 | 0.80564 | 0.82753 | 4785 | 4342 | 9708 | 4043 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 31.1364815775817 | 23.0769230769231 | 不合格 | 不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌__mecA__MRSA | T2P2-LC-DJ-11 | T2P2-LC-LY-11 | 146 | 59 | 43863 | 45690 | 0.80564 | 0.82753 | 4785 | 4342 | 9708 | 4043 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 弱阳 | 31.1364815775817 | 23.0769230769231 | 不合格 | 不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 近平滑念珠菌 | T2P2-LC-DJ-11 | T2P2-LC-LY-11 | 30 | 15 | 43863 | 45690 | 0.80564 | 0.82753 | 4785 | 4342 | 9708 | 4043 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 弱阳 | 滤 | 31.1364815775817 | 23.0769230769231 | 不合格 | 不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 金黄色葡萄球菌 | T2P2-LC-DJ-11 | T2P2-LC-LY-11 | 1012 | 946 | 43863 | 45690 | 0.80564 | 0.82753 | 4785 | 4342 | 9708 | 4043 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 31.1364815775817 | 23.0769230769231 | 不合格 | 不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | EB病毒(EBV) | T2P2-LC-DJ-12 | T2P2-LC-LY-12 | 2679 | 1240 | 77837 | 69436 | 0.80053 | 0.80091 | 1750 | 1753 | 6158 | 2386 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 28.169014084507 | 21.4285714285714 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ACTB | T2P2-LC-DJ-12 | T2P2-LC-LY-12 | 2322 | 662 | 77837 | 69436 | 0.80053 | 0.80091 | 1750 | 1753 | 6158 | 2386 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 28.169014084507 | 21.4285714285714 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ZFX | T2P2-LC-DJ-12 | T2P2-LC-LY-12 | 1765 | 815 | 77837 | 69436 | 0.80053 | 0.80091 | 1750 | 1753 | 6158 | 2386 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 28.169014084507 | 21.4285714285714 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ZFY | T2P2-LC-DJ-12 | T2P2-LC-LY-12 | 2071 | 909 | 77837 | 69436 | 0.80053 | 0.80091 | 1750 | 1753 | 6158 | 2386 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 28.169014084507 | 21.4285714285714 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 单纯疱疹病毒1型(HSV-1) | T2P2-LC-DJ-12 | T2P2-LC-LY-12 | 247 | 289 | 77837 | 69436 | 0.80053 | 0.80091 | 1750 | 1753 | 6158 | 2386 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 28.169014084507 | 21.4285714285714 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T2P2-LC-DJ-12 | T2P2-LC-LY-12 | 15535 | 7774 | 77837 | 69436 | 0.80053 | 0.80091 | 1750 | 1753 | 6158 | 2386 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 28.169014084507 | 21.4285714285714 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 外源内参 | T2P2-LC-DJ-12 | T2P2-LC-LY-12 | 1750 | 1753 | 77837 | 69436 | 0.80053 | 0.80091 | 1750 | 1753 | 6158 | 2386 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 28.169014084507 | 21.4285714285714 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 巨细胞病毒(CMV) | T2P2-LC-DJ-12 | T2P2-LC-LY-12 | 101 | 42 | 77837 | 69436 | 0.80053 | 0.80091 | 1750 | 1753 | 6158 | 2386 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 弱阳 | 28.169014084507 | 21.4285714285714 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 热带念珠菌 | T2P2-LC-DJ-12 | T2P2-LC-LY-12 | 24 | 24 | 77837 | 69436 | 0.80053 | 0.80091 | 1750 | 1753 | 6158 | 2386 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 滤 | 滤 | 28.169014084507 | 21.4285714285714 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 白念珠菌 | T2P2-LC-DJ-12 | T2P2-LC-LY-12 | 6502 | 2396 | 77837 | 69436 | 0.80053 | 0.80091 | 1750 | 1753 | 6158 | 2386 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 28.169014084507 | 21.4285714285714 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌__mecA__MRSA | T2P2-LC-DJ-12 | T2P2-LC-LY-12 | 6 | 3 | 77837 | 69436 | 0.80053 | 0.80091 | 1750 | 1753 | 6158 | 2386 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 滤 | 滤 | 28.169014084507 | 21.4285714285714 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 耐碳青霉烯肠杆菌__KPC__CRE | T2P2-LC-DJ-12 | T2P2-LC-LY-12 | 4 | 3 | 77837 | 69436 | 0.80053 | 0.80091 | 1750 | 1753 | 6158 | 2386 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 滤 | 滤 | 28.169014084507 | 21.4285714285714 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 肺克毒力__iucA__KPN | T2P2-LC-DJ-12 | T2P2-LC-LY-12 | 28 | 9 | 77837 | 69436 | 0.80053 | 0.80091 | 1750 | 1753 | 6158 | 2386 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 滤 | 滤 | 28.169014084507 | 21.4285714285714 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 肺克毒力__rmpA2__KPN | T2P2-LC-DJ-12 | T2P2-LC-LY-12 | 3 | 0 | 77837 | 69436 | 0.80053 | 0.80091 | 1750 | 1753 | 6158 | 2386 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 滤 |  | 28.169014084507 | 21.4285714285714 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 肺炎克雷伯菌 | T2P2-LC-DJ-12 | T2P2-LC-LY-12 | 121 | 75 | 77837 | 69436 | 0.80053 | 0.80091 | 1750 | 1753 | 6158 | 2386 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 28.169014084507 | 21.4285714285714 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 金黄色葡萄球菌 | T2P2-LC-DJ-12 | T2P2-LC-LY-12 | 298 | 279 | 77837 | 69436 | 0.80053 | 0.80091 | 1750 | 1753 | 6158 | 2386 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 28.169014084507 | 21.4285714285714 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 铜绿假单胞菌 | T2P2-LC-DJ-12 | T2P2-LC-LY-12 | 42 | 27 | 77837 | 69436 | 0.80053 | 0.80091 | 1750 | 1753 | 6158 | 2386 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 弱阳 | 滤 | 28.169014084507 | 21.4285714285714 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 鲍曼不动杆菌 | T2P2-LC-DJ-12 | T2P2-LC-LY-12 | 58 | 0 | 77837 | 69436 | 0.80053 | 0.80091 | 1750 | 1753 | 6158 | 2386 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 弱阳 |  | 28.169014084507 | 21.4285714285714 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ACTB | T2P2-LC-DJ-13 | T2P2-LC-LY-13 | 130 | 41 | 98308 | 94317 | 0.80265 | 0.81592 | 8526 | 17895 | 292 | 195 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 23.6873272799053 | 21.4285714285714 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦24
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ZFX | T2P2-LC-DJ-13 | T2P2-LC-LY-13 | 56 | 72 | 98308 | 94317 | 0.80265 | 0.81592 | 8526 | 17895 | 292 | 195 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 23.6873272799053 | 21.4285714285714 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦24
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ZFY | T2P2-LC-DJ-13 | T2P2-LC-LY-13 | 106 | 82 | 98308 | 94317 | 0.80265 | 0.81592 | 8526 | 17895 | 292 | 195 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 23.6873272799053 | 21.4285714285714 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦24
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 外源内参 | T2P2-LC-DJ-13 | T2P2-LC-LY-13 | 8526 | 17895 | 98308 | 94317 | 0.80265 | 0.81592 | 8526 | 17895 | 292 | 195 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 23.6873272799053 | 21.4285714285714 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦24
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 黄曲霉复合群 | T2P2-LC-DJ-13 | T2P2-LC-LY-13 | 0 | 1 | 98308 | 94317 | 0.80265 | 0.81592 | 8526 | 17895 | 292 | 195 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 |  | 滤 | 23.6873272799053 | 21.4285714285714 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦24
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 鼻病毒 | T2P2-LC-DJ-13 | T2P2-LC-LY-13 | 7841 | 16922 | 98308 | 94317 | 0.80265 | 0.81592 | 8526 | 17895 | 292 | 195 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 23.6873272799053 | 21.4285714285714 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦24
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 鼻病毒A型 | T2P2-LC-DJ-13 | T2P2-LC-LY-13 | 7841 | 16922 | 98308 | 94317 | 0.80265 | 0.81592 | 8526 | 17895 | 292 | 195 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 23.6873272799053 | 21.4285714285714 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦24
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | EB病毒(EBV) | T2P2-LC-DJ-14 | T2P2-LC-LY-14 | 54 | 9 | 35060 | 32768 | 0.80739 | 0.76538 | 5026 | 5319 | 34287 | 22303 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 滤 | 44.543429844098 | 37.5 | 不合格 | 不合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦74
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 中间链球菌 | T2P2-LC-DJ-14 | T2P2-LC-LY-14 | 1520 | 558 | 35060 | 32768 | 0.80739 | 0.76538 | 5026 | 5319 | 34287 | 22303 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 44.543429844098 | 37.5 | 不合格 | 不合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦74
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ACTB | T2P2-LC-DJ-14 | T2P2-LC-LY-14 | 15930 | 9009 | 35060 | 32768 | 0.80739 | 0.76538 | 5026 | 5319 | 34287 | 22303 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 44.543429844098 | 37.5 | 不合格 | 不合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦74
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ZFX | T2P2-LC-DJ-14 | T2P2-LC-LY-14 | 9370 | 6638 | 35060 | 32768 | 0.80739 | 0.76538 | 5026 | 5319 | 34287 | 22303 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 44.543429844098 | 37.5 | 不合格 | 不合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦74
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ZFY | T2P2-LC-DJ-14 | T2P2-LC-LY-14 | 8987 | 6656 | 35060 | 32768 | 0.80739 | 0.76538 | 5026 | 5319 | 34287 | 22303 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 44.543429844098 | 37.5 | 不合格 | 不合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦74
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 具核梭杆菌 | T2P2-LC-DJ-14 | T2P2-LC-LY-14 | 220 | 104 | 35060 | 32768 | 0.80739 | 0.76538 | 5026 | 5319 | 34287 | 22303 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 44.543429844098 | 37.5 | 不合格 | 不合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦74
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 化脓链球菌 | T2P2-LC-DJ-14 | T2P2-LC-LY-14 | 1965 | 2051 | 35060 | 32768 | 0.80739 | 0.76538 | 5026 | 5319 | 34287 | 22303 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 44.543429844098 | 37.5 | 不合格 | 不合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦74
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 卡他莫拉菌 | T2P2-LC-DJ-14 | T2P2-LC-LY-14 | 6 | 0 | 35060 | 32768 | 0.80739 | 0.76538 | 5026 | 5319 | 34287 | 22303 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 滤 |  | 44.543429844098 | 37.5 | 不合格 | 不合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦74
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 咽峡炎链球菌群 | T2P2-LC-DJ-14 | T2P2-LC-LY-14 | 1520 | 562 | 35060 | 32768 | 0.80739 | 0.76538 | 5026 | 5319 | 34287 | 22303 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 44.543429844098 | 37.5 | 不合格 | 不合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦74
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 外源内参 | T2P2-LC-DJ-14 | T2P2-LC-LY-14 | 5026 | 5319 | 35060 | 32768 | 0.80739 | 0.76538 | 5026 | 5319 | 34287 | 22303 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 44.543429844098 | 37.5 | 不合格 | 不合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦74
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 微小微单胞菌 | T2P2-LC-DJ-14 | T2P2-LC-LY-14 | 3 | 0 | 35060 | 32768 | 0.80739 | 0.76538 | 5026 | 5319 | 34287 | 22303 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 滤 |  | 44.543429844098 | 37.5 | 不合格 | 不合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦74
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 格特隐球菌 | T2P2-LC-DJ-14 | T2P2-LC-LY-14 | 40 | 18 | 35060 | 32768 | 0.80739 | 0.76538 | 5026 | 5319 | 34287 | 22303 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 弱阳 | 弱阳 | 44.543429844098 | 37.5 | 不合格 | 不合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦74
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 流感嗜血杆菌 | T2P2-LC-DJ-14 | T2P2-LC-LY-14 | 5739 | 5594 | 35060 | 32768 | 0.80739 | 0.76538 | 5026 | 5319 | 34287 | 22303 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 44.543429844098 | 37.5 | 不合格 | 不合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦74
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 肺炎支原体 | T2P2-LC-DJ-14 | T2P2-LC-LY-14 | 1030 | 1263 | 35060 | 32768 | 0.80739 | 0.76538 | 5026 | 5319 | 34287 | 22303 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 44.543429844098 | 37.5 | 不合格 | 不合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦74
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 金黄色葡萄球菌 | T2P2-LC-DJ-14 | T2P2-LC-LY-14 | 200 | 192 | 35060 | 32768 | 0.80739 | 0.76538 | 5026 | 5319 | 34287 | 22303 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 44.543429844098 | 37.5 | 不合格 | 不合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦74
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 鼻病毒 | T2P2-LC-DJ-14 | T2P2-LC-LY-14 | 2838 | 3500 | 35060 | 32768 | 0.80739 | 0.76538 | 5026 | 5319 | 34287 | 22303 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 44.543429844098 | 37.5 | 不合格 | 不合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦74
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 鼻病毒A型 | T2P2-LC-DJ-14 | T2P2-LC-LY-14 | 2838 | 3500 | 35060 | 32768 | 0.80739 | 0.76538 | 5026 | 5319 | 34287 | 22303 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 44.543429844098 | 37.5 | 不合格 | 不合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦74
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ACTB | T2P2-LC-DJ-15 | T2P2-LC-LY-15 | 4218 | 915 | 83135 | 79115 | 0.79687 | 0.80691 | 6156 | 5912 | 6958 | 2041 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 34.0136054421769 | 22.2222222222222 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ZFX | T2P2-LC-DJ-15 | T2P2-LC-LY-15 | 1419 | 556 | 83135 | 79115 | 0.79687 | 0.80691 | 6156 | 5912 | 6958 | 2041 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 34.0136054421769 | 22.2222222222222 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ZFY | T2P2-LC-DJ-15 | T2P2-LC-LY-15 | 1321 | 570 | 83135 | 79115 | 0.79687 | 0.80691 | 6156 | 5912 | 6958 | 2041 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 34.0136054421769 | 22.2222222222222 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 具核梭杆菌 | T2P2-LC-DJ-15 | T2P2-LC-LY-15 | 20 | 9 | 83135 | 79115 | 0.79687 | 0.80691 | 6156 | 5912 | 6958 | 2041 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 滤 | 滤 | 34.0136054421769 | 22.2222222222222 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 咽峡炎链球菌群 | T2P2-LC-DJ-15 | T2P2-LC-LY-15 | 13 | 4 | 83135 | 79115 | 0.79687 | 0.80691 | 6156 | 5912 | 6958 | 2041 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 滤 | 滤 | 34.0136054421769 | 22.2222222222222 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 外源内参 | T2P2-LC-DJ-15 | T2P2-LC-LY-15 | 6156 | 5912 | 83135 | 79115 | 0.79687 | 0.80691 | 6156 | 5912 | 6958 | 2041 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 34.0136054421769 | 22.2222222222222 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 巨细胞病毒(CMV) | T2P2-LC-DJ-15 | T2P2-LC-LY-15 | 1 | 0 | 83135 | 79115 | 0.79687 | 0.80691 | 6156 | 5912 | 6958 | 2041 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 滤 |  | 34.0136054421769 | 22.2222222222222 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 微小微单胞菌 | T2P2-LC-DJ-15 | T2P2-LC-LY-15 | 2 | 0 | 83135 | 79115 | 0.79687 | 0.80691 | 6156 | 5912 | 6958 | 2041 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 滤 |  | 34.0136054421769 | 22.2222222222222 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 流感嗜血杆菌 | T2P2-LC-DJ-15 | T2P2-LC-LY-15 | 148 | 94 | 83135 | 79115 | 0.79687 | 0.80691 | 6156 | 5912 | 6958 | 2041 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 34.0136054421769 | 22.2222222222222 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 白念珠菌 | T2P2-LC-DJ-15 | T2P2-LC-LY-15 | 51362 | 56896 | 83135 | 79115 | 0.79687 | 0.80691 | 6156 | 5912 | 6958 | 2041 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 34.0136054421769 | 22.2222222222222 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌__mecA__MRSA | T2P2-LC-DJ-15 | T2P2-LC-LY-15 | 2 | 0 | 83135 | 79115 | 0.79687 | 0.80691 | 6156 | 5912 | 6958 | 2041 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 滤 |  | 34.0136054421769 | 22.2222222222222 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 鼻病毒 | T2P2-LC-DJ-15 | T2P2-LC-LY-15 | 2 | 0 | 83135 | 79115 | 0.79687 | 0.80691 | 6156 | 5912 | 6958 | 2041 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 滤 |  | 34.0136054421769 | 22.2222222222222 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 鼻病毒A型 | T2P2-LC-DJ-15 | T2P2-LC-LY-15 | 2 | 0 | 83135 | 79115 | 0.79687 | 0.80691 | 6156 | 5912 | 6958 | 2041 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 滤 |  | 34.0136054421769 | 22.2222222222222 | 合格 | 合格
| T2P2 | T2P2-NTC | NTC | 大肠埃希菌 | T2P2-NTC-DJ-T-1 | T2P2-NTC-LY-T-1 | 0 | 7 | 164511 | 83744 | 0.77002 | 0.80016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 |  | 滤 | 9.43099654196793 | 6.97674418604651 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦15
| T2P2 | T2P2-NTC | NTC |  | T2P2-NTC-DJ-T-1 | T2P2-NTC-LY-T-1 | 0 | 0 | 164511 | 83744 | 0.77002 | 0.80016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 |  |  | 9.43099654196793 | 6.97674418604651 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦15
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | EB病毒(EBV) | T2P2-NEG-DJ-1 | T2P2-NEG-LY-1 | 2 | 0 | 57264 | 110804 | 0.76541 | 0.80342 | 4085 | 13067 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 滤 |  | 17.0357751277683 | 7.82676754500391 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 外源内参 | T2P2-NEG-DJ-1 | T2P2-NEG-LY-1 | 4085 | 13067 | 57264 | 110804 | 0.76541 | 0.80342 | 4085 | 13067 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 17.0357751277683 | 7.82676754500391 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 大肠埃希菌 | T2P2-NEG-DJ-1 | T2P2-NEG-LY-1 | 0 | 5 | 57264 | 110804 | 0.76541 | 0.80342 | 4085 | 13067 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 |  | 滤 | 17.0357751277683 | 7.82676754500391 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 格特隐球菌 | T2P2-NEG-DJ-1 | T2P2-NEG-LY-1 | 3 | 0 | 57264 | 110804 | 0.76541 | 0.80342 | 4085 | 13067 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 滤 |  | 17.0357751277683 | 7.82676754500391 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 近平滑念珠菌 | T2P2-NEG-DJ-1 | T2P2-NEG-LY-1 | 3 | 0 | 57264 | 110804 | 0.76541 | 0.80342 | 4085 | 13067 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 滤 |  | 17.0357751277683 | 7.82676754500391 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 外源内参 | T2P2-NEG-DJ-2 | T2P2-NEG-LY-2 | 4807 | 8951 | 65452 | 84107 | 0.78144 | 0.80049 | 4807 | 8951 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 16.9587337478802 | 10.1626016260163 | 合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 外源内参 | T2P2-NEG-DJ-3 | T2P2-NEG-LY-3 | 22822 | 19386 | 40260 | 79451 | 0.80435 | 0.80924 | 22822 | 19386 | 0 | 0 | 原始数据不合格 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 20.1342281879195 | 13.7741046831956 | 不合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 近平滑念珠菌 | T2P2-NEG-DJ-3 | T2P2-NEG-LY-3 | 10 | 0 | 40260 | 79451 | 0.80435 | 0.80924 | 22822 | 19386 | 0 | 0 | 原始数据不合格 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 滤 |  | 20.1342281879195 | 13.7741046831956 | 不合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 非结核分枝杆菌 | T2P2-NEG-DJ-3 | T2P2-NEG-LY-3 | 0 | 15 | 40260 | 79451 | 0.80435 | 0.80924 | 22822 | 19386 | 0 | 0 | 原始数据不合格 | 合格，注意人内参低 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 |  | 滤 | 20.1342281879195 | 13.7741046831956 | 不合格 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFN01 | 阴性参考品 | 人内参ACTB | T2P2-QFN01-DJ-1 | T2P2-QFN01-LY-1 | 4849 | 1591 | 50650 | 53737 | 0.8062 | 0.80041 | 15854 | 24350 | 7161 | 3402 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 24.4299674267101 | 15.8982511923688 | 不合格 | 不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFN01 | 阴性参考品 | 人内参ZFX | T2P2-QFN01-DJ-1 | T2P2-QFN01-LY-1 | 2043 | 1625 | 50650 | 53737 | 0.8062 | 0.80041 | 15854 | 24350 | 7161 | 3402 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 24.4299674267101 | 15.8982511923688 | 不合格 | 不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFN01 | 阴性参考品 | 人内参ZFY | T2P2-QFN01-DJ-1 | T2P2-QFN01-LY-1 | 269 | 186 | 50650 | 53737 | 0.8062 | 0.80041 | 15854 | 24350 | 7161 | 3402 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 24.4299674267101 | 15.8982511923688 | 不合格 | 不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFN01 | 阴性参考品 | 外源内参 | T2P2-QFN01-DJ-1 | T2P2-QFN01-LY-1 | 15854 | 24350 | 50650 | 53737 | 0.8062 | 0.80041 | 15854 | 24350 | 7161 | 3402 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 24.4299674267101 | 15.8982511923688 | 不合格 | 不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFN01 | 阴性参考品 | 洋葱伯克霍尔德菌复合群 | T2P2-QFN01-DJ-1 | T2P2-QFN01-LY-1 | 0 | 2 | 50650 | 53737 | 0.8062 | 0.80041 | 15854 | 24350 | 7161 | 3402 | 合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 |  | 滤 | 24.4299674267101 | 15.8982511923688 | 不合格 | 不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFN02 | 阴性参考品 | 人内参ACTB | T2P2-QFN02-DJ-2 | T2P2-QFN02-LY-2 | 3599 | 1714 | 67344 | 48362 | 0.79726 | 0.78261 | 16031 | 22749 | 5752 | 3835 | 合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 20.5620287868403 | 16.1987041036717 | 不合格 | 不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFN02 | 阴性参考品 | 人内参ZFX | T2P2-QFN02-DJ-2 | T2P2-QFN02-LY-2 | 1896 | 1900 | 67344 | 48362 | 0.79726 | 0.78261 | 16031 | 22749 | 5752 | 3835 | 合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 20.5620287868403 | 16.1987041036717 | 不合格 | 不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFN02 | 阴性参考品 | 人内参ZFY | T2P2-QFN02-DJ-2 | T2P2-QFN02-LY-2 | 257 | 221 | 67344 | 48362 | 0.79726 | 0.78261 | 16031 | 22749 | 5752 | 3835 | 合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 20.5620287868403 | 16.1987041036717 | 不合格 | 不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFN02 | 阴性参考品 | 外源内参 | T2P2-QFN02-DJ-2 | T2P2-QFN02-LY-2 | 16031 | 22749 | 67344 | 48362 | 0.79726 | 0.78261 | 16031 | 22749 | 5752 | 3835 | 合格 | 原始数据不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 20.5620287868403 | 16.1987041036717 | 不合格 | 不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFN03 | 阴性参考品 | 人内参ACTB | T2P2-QFN03-DJ-3 | T2P2-QFN03-LY-3 | 6179 | 2510 | 38242 | 53662 | 0.80288 | 0.8111 | 19071 | 23955 | 9209 | 5228 | 原始数据不合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 22.8136882129278 | 17.6782557454331 | 不合格 | 不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFN03 | 阴性参考品 | 人内参ZFX | T2P2-QFN03-DJ-3 | T2P2-QFN03-LY-3 | 2633 | 2437 | 38242 | 53662 | 0.80288 | 0.8111 | 19071 | 23955 | 9209 | 5228 | 原始数据不合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 22.8136882129278 | 17.6782557454331 | 不合格 | 不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFN03 | 阴性参考品 | 人内参ZFY | T2P2-QFN03-DJ-3 | T2P2-QFN03-LY-3 | 397 | 281 | 38242 | 53662 | 0.80288 | 0.8111 | 19071 | 23955 | 9209 | 5228 | 原始数据不合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 22.8136882129278 | 17.6782557454331 | 不合格 | 不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFN03 | 阴性参考品 | 外源内参 | T2P2-QFN03-DJ-3 | T2P2-QFN03-LY-3 | 19071 | 23955 | 38242 | 53662 | 0.80288 | 0.8111 | 19071 | 23955 | 9209 | 5228 | 原始数据不合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 22.8136882129278 | 17.6782557454331 | 不合格 | 不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2 | T2P2-QFN03 | 阴性参考品 | 格特隐球菌 | T2P2-QFN03-DJ-3 | T2P2-QFN03-LY-3 | 13 | 0 | 38242 | 53662 | 0.80288 | 0.8111 | 19071 | 23955 | 9209 | 5228 | 原始数据不合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 | 滤 |  | 22.8136882129278 | 17.6782557454331 | 不合格 | 不合格
| T2P2 | T2P2-NTC | NTC |  | T2P2-NTC-DJ-J-1 | T2P2-NTC-LY-J-1 | 0 | 0 | 54925 | 69410 | 0.75485 | 0.72481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | Q30不合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 |  |  | 21.4899713467049 | 15.0829562594268 | 合格 | 合格
| T2P2 | T2P2-NTC | NTC |  | T2P2-NTC-DJ-J-2 | T2P2-NTC-LY-J-2 | 0 | 0 | 57072 | 71771 | 0.74378 | 0.79102 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q30不合格 | 合格 | 20240701呼吸100成品检 | 20240701呼吸100成品检 |  |  | 17.8997613365155 | 11.333585190782 | 合格 | 合格

## 2.2各文库合格标准评估
RUN | 实验编号 | 文库编号 | 有效数据比例 | 最终评价 | 不合格原因
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFP01-DJ-1 | 阳性参考品 | 0.0894 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFP02-DJ-1 | 阳性参考品 | 0.0475 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFP03-DJ-1 | 阳性参考品 | 0.0071 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFP04-DJ-1 | 阳性参考品 | 0.0864 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFP05-DJ-1 | 阳性参考品 | 0.077 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFP06-DJ-1 | 阳性参考品 | 0.0815 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFP07-DJ-1 | 阳性参考品 | 0.1018 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-POS-DJ-1 | 阳性对照品 | 0.3097 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFP01-DJ-2 | 阳性参考品 | 0.0526 | 不合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFP02-DJ-2 | 阳性参考品 | 0.1192 | 不合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFP03-DJ-2 | 阳性参考品 | 0.0116 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFP04-DJ-2 | 阳性参考品 | 0.0539 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFP05-DJ-2 | 阳性参考品 | 0.217 | 不合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFP06-DJ-2 | 阳性参考品 | 0.1242 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFP07-DJ-2 | 阳性参考品 | 0.1373 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-POS-DJ-2 | 阳性对照品 | 0.2205 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFP01-DJ-3 | 阳性参考品 | 0.0916 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFP02-DJ-3 | 阳性参考品 | 0.0796 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFP03-DJ-3 | 阳性参考品 | 0.0124 | 不合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFP04-DJ-3 | 阳性参考品 | 0.0843 | 不合格 | 病原污染
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFP05-DJ-3 | 阳性参考品 | 0.0439 | 不合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFP06-DJ-3 | 阳性参考品 | 0.1429 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFP07-DJ-3 | 阳性参考品 | 0.0472 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-POS-DJ-3 | 阳性对照品 | 0.4202 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFL01-DJ-1 | 检测限参考品 | 0.186 | 不合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFL02-DJ-1 | 检测限参考品 | 0.1033 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFL03-DJ-1 | 检测限参考品 | 0.08 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFL04-DJ-1 | 检测限参考品 | 0.0589 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFL05-DJ-1 | 检测限参考品 | 0.0604 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFL06-DJ-1 | 检测限参考品 | 0.105 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFL07-DJ-1 | 检测限参考品 | 0.0907 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFL01-DJ-2 | 检测限参考品 | 0.0944 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFL02-DJ-2 | 检测限参考品 | 0.0908 | 不合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFL03-DJ-2 | 检测限参考品 | 0.0466 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFL04-DJ-2 | 检测限参考品 | 0.1089 | 不合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFL05-DJ-2 | 检测限参考品 | 0.0692 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFL06-DJ-2 | 检测限参考品 | 0.0852 | 不合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFL07-DJ-2 | 检测限参考品 | 0.0968 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-NTC-DJ-N-2 | NTC | 2e-04 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFL01-DJ-3 | 检测限参考品 | 0.1624 | 不合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFL02-DJ-3 | 检测限参考品 | 0.1025 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFL03-DJ-3 | 检测限参考品 | 0.0755 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFL04-DJ-3 | 检测限参考品 | 0.0452 | 不合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFL05-DJ-3 | 检测限参考品 | 0.1484 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFL06-DJ-3 | 检测限参考品 | 0.159 | 不合格 | 病原污染
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFL07-DJ-3 | 检测限参考品 | 0.12 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-NTC-DJ-N-3 | NTC | 0 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-LC-DJ-1 | 临床样本 | 0.6356 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-LC-DJ-2 | 临床样本 | 0.1547 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-LC-DJ-3 | 临床样本 | 0.8294 | 不合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-LC-DJ-4 | 临床样本 | 0.148 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-LC-DJ-5 | 临床样本 | 0.8871 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-LC-DJ-6 | 临床样本 | 0.5586 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-LC-DJ-7 | 临床样本 | 0.462 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-LC-DJ-8 | 临床样本 | 0.8541 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-LC-DJ-9 | 临床样本 | 0.5549 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-LC-DJ-10 | 临床样本 | 0.8459 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-LC-DJ-11 | 临床样本 | 0.6634 | 不合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-LC-DJ-12 | 临床样本 | 0.3902 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-LC-DJ-13 | 临床样本 | 0.1909 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-LC-DJ-14 | 临床样本 | 0.6165 | 不合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-LC-DJ-15 | 临床样本 | 0.7098 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-NEG-DJ-1 | 阴性对照品 | 0.0464 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-NEG-DJ-2 | 阴性对照品 | 0.0551 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-NEG-DJ-3 | 阴性对照品 | 0.2462 | 不合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFN01-DJ-1 | 阴性参考品 | 0.2592 | 不合格 | 人内参不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFN02-DJ-2 | 阴性参考品 | 0.249 | 不合格 | 人内参不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFN03-DJ-3 | 阴性参考品 | 0.3186 | 不合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFP01-LY-1 | 阳性参考品 | 0.1765 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFP02-LY-1 | 阳性参考品 | 0.1046 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFP03-LY-1 | 阳性参考品 | 0.0178 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFP04-LY-1 | 阳性参考品 | 0.0037 | 不合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFP05-LY-1 | 阳性参考品 | 0.0577 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFP06-LY-1 | 阳性参考品 | 0.0746 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFP07-LY-1 | 阳性参考品 | 0.3099 | 不合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-POS-LY-1 | 阳性对照品 | 0.4163 | 不合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFP01-LY-2 | 阳性参考品 | 0.1296 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFP02-LY-2 | 阳性参考品 | 0.1418 | 不合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFP03-LY-2 | 阳性参考品 | 0.0156 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFP04-LY-2 | 阳性参考品 | 0.0867 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFP05-LY-2 | 阳性参考品 | 0.2499 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFP06-LY-2 | 阳性参考品 | 0.1635 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFP07-LY-2 | 阳性参考品 | 0.1948 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-POS-LY-2 | 阳性对照品 | 0.2531 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFP01-LY-3 | 阳性参考品 | 0.1604 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFP02-LY-3 | 阳性参考品 | 0.1955 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFP03-LY-3 | 阳性参考品 | 0.0451 | 不合格 | 病原污染
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFP04-LY-3 | 阳性参考品 | 0.2101 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFP05-LY-3 | 阳性参考品 | 0.3696 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFP06-LY-3 | 阳性参考品 | 0.2034 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFP07-LY-3 | 阳性参考品 | 0.0693 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-POS-LY-3 | 阳性对照品 | 0.6098 | 不合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFL01-LY-1 | 检测限参考品 | 0.2272 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFL02-LY-1 | 检测限参考品 | 0.162 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFL04-LY-1 | 检测限参考品 | 2e-04 | 不合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFL05-LY-1 | 检测限参考品 | 0.0566 | 不合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFL06-LY-1 | 检测限参考品 | 0.1771 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFL07-LY-1 | 检测限参考品 | 0.1516 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFL01-LY-2 | 检测限参考品 | 0.3877 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFL02-LY-2 | 检测限参考品 | 0.427 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFL03-LY-2 | 检测限参考品 | 0.2359 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFL04-LY-2 | 检测限参考品 | 0.208 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFL05-LY-2 | 检测限参考品 | 0.1888 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFL06-LY-2 | 检测限参考品 | 0.1731 | 不合格 | 病原污染
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFL07-LY-2 | 检测限参考品 | 0.1997 | 不合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFL01-LY-3 | 检测限参考品 | 0.3992 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFL02-LY-3 | 检测限参考品 | 0.288 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFL03-LY-3 | 检测限参考品 | 0.1742 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFL04-LY-3 | 检测限参考品 | 0.2867 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFL05-LY-3 | 检测限参考品 | 0.3994 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFL06-LY-3 | 检测限参考品 | 0.2422 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFL07-LY-3 | 检测限参考品 | 0.1681 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-NTC-LY-N-3 | NTC | 0 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-LC-LY-1 | 临床样本 | 0.7997 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-LC-LY-2 | 临床样本 | 0.2282 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-LC-LY-3 | 临床样本 | 0.9015 | 不合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-LC-LY-4 | 临床样本 | 0.37 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-LC-LY-5 | 临床样本 | 0.9346 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-LC-LY-6 | 临床样本 | 0.5545 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-LC-LY-7 | 临床样本 | 0.5802 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-LC-LY-8 | 临床样本 | 0.838 | 不合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-LC-LY-9 | 临床样本 | 0.6585 | 不合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-LC-LY-10 | 临床样本 | 0.8672 | 不合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-LC-LY-11 | 临床样本 | 0.7122 | 不合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-LC-LY-12 | 临床样本 | 0.1875 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-LC-LY-13 | 临床样本 | 0.4008 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-LC-LY-14 | 临床样本 | 0.4876 | 不合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-LC-LY-15 | 临床样本 | 0.7014 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-NTC-LY-T-1 | NTC | 2e-04 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-NEG-LY-1 | 阴性对照品 | 0.1467 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-NEG-LY-2 | 阴性对照品 | 0.1039 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-NEG-LY-3 | 阴性对照品 | 0.2148 | 合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFN01-LY-1 | 阴性参考品 | 0.3179 | 不合格 | 人内参不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFN02-LY-2 | 阴性参考品 | 0.3113 | 不合格 | 原始数据不合格
240708_TPMN00173_0339_A000H5VGV7 | T2P2-QFN03-LY-3 | 阴性参考品 | 0.3334 | 不合格 | 人内参不合格
| T2P2-NTC-DJ-N-1 | NTC | 1e-04 | 不合格 | 原始数据不合格
| T2P2-NTC-DJ-T-1 | NTC | 5e-04 | 合格
| T2P2-NTC-DJ-J-1 | NTC | 0 | 合格
| T2P2-NTC-DJ-J-2 | NTC | 0 | 合格
| T2P2-QFL03-LY-1 | 检测限参考品 | 0 | 不合格 | 原始数据不合格
| T2P2-NTC-LY-N-1 | NTC | 0 | 合格
| T2P2-NTC-LY-N-2 | NTC | 0 | 合格
| T2P2-NTC-LY-J-1 | NTC | 0 | 合格
| T2P2-NTC-LY-J-2 | NTC | 0 | 合格

## 2.3各病原污染情况评估
生产批号 | 总样本数 | 病原名 | 检出样本数 | 病原RPK中位数 | 样本频率 | 生信预判
20240701呼吸100成品检 | 114 | EB病毒(EBV) | 1 | 2 | 0.0087719 | 合格
20240701呼吸100成品检 | 114 | 大肠埃希菌 | 4 | 8 | 0.035088 | 合格
20240701呼吸100成品检 | 114 | 库德里阿兹威毕赤酵母（克柔念珠菌） | 1 | 2 | 0.0087719 | 合格
20240701呼吸100成品检 | 114 | 柯萨奇病毒A16型 | 1 | 2 | 0.0087719 | 合格
20240701呼吸100成品检 | 114 | 柯萨奇病毒A6型 | 1 | 2 | 0.0087719 | 合格
20240701呼吸100成品检 | 114 | 格特隐球菌 | 6 | 13 | 0.052632 | 合格
20240701呼吸100成品检 | 114 | 洋葱伯克霍尔德菌复合群 | 2 | 2.5 | 0.017544 | 合格
20240701呼吸100成品检 | 114 | 白念珠菌 | 1 | 1 | 0.0087719 | 合格
20240701呼吸100成品检 | 114 | 百日咳鲍特菌 | 3 | 3 | 0.026316 | 合格
20240701呼吸100成品检 | 114 | 结核分枝杆菌复合群 | 1 | 2 | 0.0087719 | 合格
20240701呼吸100成品检 | 114 | 近平滑念珠菌 | 12 | 3 | 0.10526 | 合格
20240701呼吸100成品检 | 114 | 铜绿假单胞菌 | 3 | 21 | 0.026316 | 合格
20240701呼吸100成品检 | 114 | 镰刀菌属 | 4 | 3.5 | 0.035088 | 合格
20240701呼吸100成品检 | 114 | 霍姆鲍特菌 | 1 | 7 | 0.0087719 | 合格
20240701呼吸100成品检 | 114 | 非结核分枝杆菌 | 12 | 15.5 | 0.10526 | 合格
20240701呼吸100成品检 | 114 | 百日咳鲍特菌耐药 | 1 | 15 | 0.0087719 | 合格

## 其余信息
Message
Samplesheet样本和质控样本一致