## 汇总
run | date | sample | 体系 | tag | tag_sample | 原始数据 | Q30 | 目标病原 | 目标病原RPK | 目标病原预判 | 外源内参 | 总人内参 | 其它病原 | resis_info | 质控评价 | patho_namezn | 生产批号 | 产品检类别 | 成品对应中间品批号 | 生产工艺 | 核酸提取日期 | 核酸重复次数 | 提取重复次数 | 文库浓度 | Pooling体积 | 最终评价 | 不合格原因
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFR01-DJ-1 | T2P2 | T2P2-QFR01 | 重复性参考品 | 590833 | 0.88135 | 百日咳鲍特菌 | 17857 | 阳性 | 4 | 0 | 肺炎克雷伯菌¦滤¦2;近平滑念珠菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦669 | 合格 | 百日咳鲍特菌 | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 17.83 | 3.36511497476164 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFR01-DJ-2 | T2P2 | T2P2-QFR01 | 重复性参考品 | 281046 | 0.81881 | 百日咳鲍特菌 | 12168 | 阳性 | 19 | 0 | 非结核分枝杆菌¦滤¦11;近平滑念珠菌¦滤¦2 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦449 | 合格 | 百日咳鲍特菌 | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 12.86 | 4.6656298600311 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFR01-DJ-3 | T2P2 | T2P2-QFR01 | 重复性参考品 | 249936 | 0.87697 | 百日咳鲍特菌 | 8082 | 阳性 | 11 | 0 | 拟平滑念珠菌¦滤¦1;近平滑念珠菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦541 | 合格 | 百日咳鲍特菌 | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 12.71 | 4.720692368214 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFR01-DJ-4 | T2P2 | T2P2-QFR01 | 重复性参考品 | 219029 | 0.83461 | 百日咳鲍特菌 | 17146 | 阳性 | 26 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦559 | 合格 | 百日咳鲍特菌 | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 15.77 | 3.80469245402663 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFR01-DJ-5 | T2P2 | T2P2-QFR01 | 重复性参考品 | 249470 | 0.87453 | 百日咳鲍特菌 | 19934 | 阳性 | 40 | 0 | 镰刀菌属¦滤¦4;近平滑念珠菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦816 | 合格 | 百日咳鲍特菌 | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 15.22 | 3.94218134034166 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFR01-DJ-6 | T2P2 | T2P2-QFR01 | 重复性参考品 | 270520 | 0.87435 | 百日咳鲍特菌 | 17471 | 阳性 | 34 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦441 | 合格 | 百日咳鲍特菌 | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 16.32 | 3.67647058823529 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFR01-DJ-7 | T2P2 | T2P2-QFR01 | 重复性参考品 | 86353 | 0.84357 | 百日咳鲍特菌 | 659 | 阳性 | 0 | 0 |  | NULL | 内参不合格 | 百日咳鲍特菌 | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 23.96 | 2.50417362270451 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFR01-DJ-8 | T2P2 | T2P2-QFR01 | 重复性参考品 | 317769 | 0.8716 | 百日咳鲍特菌 | 13975 | 阳性 | 14 | 0 | 黄曲霉复合群¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦547 | 合格 | 百日咳鲍特菌 | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 16.31 | 3.67872470876763 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFR02-DJ-1 | T2P2 | T2P2-QFR02 | 重复性参考品 | 74723 | 0.88522 | 卡他莫拉菌 | 71 | 弱阳 | 43 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦391 | 内参不合格 | 卡他莫拉菌 | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 2.534 | 23.6779794790845 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFR02-DJ-2 | T2P2 | T2P2-QFR02 | 重复性参考品 | 100920 | 0.87231 | 卡他莫拉菌 | 31 | 弱阳 | 65 | 0 | 近平滑念珠菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦301 | 内参不合格 | 卡他莫拉菌 | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 9.705 | 6.18238021638331 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFR02-DJ-3 | T2P2 | T2P2-QFR02 | 重复性参考品 | 114437 | 0.88173 | 卡他莫拉菌 | 67 | 阳性 | 30 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦243 | 内参不合格 | 卡他莫拉菌 | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 9.125 | 6.57534246575342 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFR02-DJ-4 | T2P2 | T2P2-QFR02 | 重复性参考品 | 56099 | 0.78664 | 卡他莫拉菌 | 2 | 滤 | 4 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦232 | 内参不合格 | 卡他莫拉菌 | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 14.2 | 4.22535211267606 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFR02-DJ-5 | T2P2 | T2P2-QFR02 | 重复性参考品 | 106437 | 0.81969 | 卡他莫拉菌 | 64 | 阳性 | 22 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦292 | 内参不合格 | 卡他莫拉菌 | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 9.622 | 6.23570983163583 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFR02-DJ-6 | T2P2 | T2P2-QFR02 | 重复性参考品 | 110613 | 0.87278 | 卡他莫拉菌 | 115 | 阳性 | 77 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦425 | 内参不合格 | 卡他莫拉菌 | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 9.442 | 6.35458589281932 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFR02-DJ-7 | T2P2 | T2P2-QFR02 | 重复性参考品 | 107584 | 0.79863 | 卡他莫拉菌 | 82 | 阳性 | 61 | 0 | 热带念珠菌¦滤¦7 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦535 | 内参不合格 | 卡他莫拉菌 | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 8.879 | 6.75751773848406 | 不合格 | 耐药污染
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFR02-DJ-8 | T2P2 | T2P2-QFR02 | 重复性参考品 | 119761 | 0.87733 | 卡他莫拉菌 | 153 | 阳性 | 3 | 0 | 镰刀菌属¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦505 | 内参不合格 | 卡他莫拉菌 | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 8.569 | 7.00198389543704 | 不合格 | 耐药污染
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFP01-DJ-1 | T2P2 | T2P2-QFP01 | 阳性参考品 | 122072 | 0.88449 | 甲型流感病毒 | 66 | 阳性 | 44 | 0 | 非结核分枝杆菌¦滤¦4;奇异变形杆菌¦滤¦3 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦325 | 内参不合格 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 7.743 | 7.74893452150329 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFP02-DJ-1 | T2P2 | T2P2-QFP02 | 阳性参考品 | 126928 | 0.81301 | 肠道病毒71型 | 2891 | 阳性 | 43 | 0 | 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌__mecA__MRSA¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦266 | 合格 | 肠道病毒A71型 | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 6.744 | 8.89679715302491 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFP03-DJ-1 | T2P2 | T2P2-QFP03 | 阳性参考品 | 118448 | 0.81304 | 呼吸道合胞病毒A型 | 225 | 弱阳 | 0 | 0 | 近平滑念珠菌¦滤¦3 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦352 | 内参不合格 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 8.022 | 7.4794315632012 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFP04-DJ-1 | T2P2 | T2P2-QFP04 | 阳性参考品 | 124674 | 0.76823 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 4147 | 阳性 | 3 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦275 | 合格 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 10.34 | 5.8027079303675 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFP05-DJ-1 | T2P2 | T2P2-QFP05 | 阳性参考品 | 118567 | 0.77338 | 腺病毒4型 | 2660 | 阳性 | 47 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦288 | 合格 | 人腺病毒4型 | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 12.15 | 4.93827160493827 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFP06-DJ-1 | T2P2 | T2P2-QFP06 | 阳性参考品 | 88427 | 0.87775 | 百日咳鲍特菌 | 15476 | 阳性 | 33 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦599 | 合格 | 百日咳鲍特菌 | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 10.26 | 5.84795321637427 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFP07-DJ-1 | T2P2 | T2P2-QFP07 | 阳性参考品 | 117743 | 0.88675 | 卡他莫拉菌 | 65 | 阳性 | 41 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦272 | 内参不合格 | 卡他莫拉菌 | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 10.35 | 5.79710144927536 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-POS-DJ-1 | T2P2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 124594 | 0.8759 | 阳性对照品 | 20976 | 阳性 | 0 | 0 | 近平滑念珠菌¦滤¦11;奇异变形杆菌¦滤¦2 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦270 | 合格 | 枯草芽孢杆菌 | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 8.033 | 7.46918959292917 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFP01-DJ-2 | T2P2 | T2P2-QFP01 | 阳性参考品 | 92677 | 0.89007 | 甲型流感病毒 | 36 | 弱阳 | 10 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦277 | 内参不合格 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 6.124 | 9.79751796211626 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFP02-DJ-2 | T2P2 | T2P2-QFP02 | 阳性参考品 | 138490 | 0.85172 | 肠道病毒71型 | 4029 | 阳性 | 33 | 0 | 奇异变形杆菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦313 | 合格 | 肠道病毒A71型 | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 2.985 | 20.1005025125628 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFP03-DJ-2 | T2P2 | T2P2-QFP03 | 阳性参考品 | 111216 | 0.87431 | 呼吸道合胞病毒A型 | 61 | 弱阳 | 0 | 0 | 奇异变形杆菌¦滤¦5 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦305 | 内参不合格 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 5.638 | 10.6420716566158 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFP04-DJ-2 | T2P2 | T2P2-QFP04 | 阳性参考品 | 130046 | 0.85475 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 7454 | 阳性 | 0 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦302 | 合格 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 10.55 | 5.68720379146919 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFP05-DJ-2 | T2P2 | T2P2-QFP05 | 阳性参考品 | 30769 | 0.84624 | 腺病毒4型 | 29 | 弱阳 | 3 | 0 |  | NULL | 原始数据不合格 | 人腺病毒4型 | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 14.93 | 4.01875418620228 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFP06-DJ-2 | T2P2 | T2P2-QFP06 | 阳性参考品 | 101792 | 0.80663 | 百日咳鲍特菌 | 13336 | 阳性 | 48 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦907 | 合格 | 百日咳鲍特菌 | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 8.329 | 7.2037459478929 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFP07-DJ-2 | T2P2 | T2P2-QFP07 | 阳性参考品 | 118389 | 0.8513 | 卡他莫拉菌 | 43 | 弱阳 | 16 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦160 | 内参不合格 | 卡他莫拉菌 | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 6.11 | 9.81996726677578 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-POS-DJ-2 | T2P2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 67336 | 0.88148 | 阳性对照品 | 25731 | 阳性 | 0 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦340 | 合格 | 枯草芽孢杆菌 | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 6.154 | 9.7497562560936 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFP01-DJ-3 | T2P2 | T2P2-QFP01 | 阳性参考品 | 107282 | 0.84939 | 甲型流感病毒 | 43 | 弱阳 | 74 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦268 | 内参不合格 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 5.134 | 11.6867939228672 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFP02-DJ-3 | T2P2 | T2P2-QFP02 | 阳性参考品 | 114759 | 0.88296 | 肠道病毒71型 | 3751 | 阳性 | 88 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦309 | 合格 | 肠道病毒A71型 | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 3.373 | 17.7883190038541 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFP03-DJ-3 | T2P2 | T2P2-QFP03 | 阳性参考品 | 119314 | 0.75485 | 呼吸道合胞病毒A型 | 132 | 弱阳 | 0 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦308 | 内参不合格 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 7.902 | 7.59301442672741 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFP04-DJ-3 | T2P2 | T2P2-QFP04 | 阳性参考品 | 51713 | 0.85212 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 10970 | 阳性 | 0 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦422 | 合格 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 5.454 | 11.001100110011 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFP05-DJ-3 | T2P2 | T2P2-QFP05 | 阳性参考品 | 116916 | 0.86412 | 腺病毒4型 | 516 | 阳性 | 75 | 0 | 镰刀菌属¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦342 | 内参不合格 | 人腺病毒4型 | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 5.26 | 11.4068441064639 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFP06-DJ-3 | T2P2 | T2P2-QFP06 | 阳性参考品 | 93879 | 0.86292 | 百日咳鲍特菌 | 14905 | 阳性 | 20 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦610 | 合格 | 百日咳鲍特菌 | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 13.15 | 4.56273764258555 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFP07-DJ-3 | T2P2 | T2P2-QFP07 | 阳性参考品 | 94415 | 0.86521 | 卡他莫拉菌 | 29 | 弱阳 | 13 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦357 | 内参不合格 | 卡他莫拉菌 | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 4.759 | 12.6076906913217 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-POS-DJ-3 | T2P2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 127673 | 0.86546 | 阳性对照品 | 8955 | 阳性 | 0 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦331 | 合格 | 枯草芽孢杆菌 | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 4.262 | 14.07789770061 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFL01-DJ-1 | T2P2 | T2P2-QFL01 | 检测限参考品 | 123104 | 0.86821 | 甲型流感病毒 | 11 | 滤 | 50 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦682 | 内参不合格 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 4.032 | 14.8809523809524 | 不合格 | 耐药污染
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFL02-DJ-1 | T2P2 | T2P2-QFL02 | 检测限参考品 | 99353 | 0.76133 | 肠道病毒71型 | 624 | 阳性 | 68 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦295 | 内参不合格 | 肠道病毒A71型 | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 5.33 | 11.2570356472795 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFL03-DJ-1 | T2P2 | T2P2-QFL03 | 检测限参考品 | 134969 | 0.87791 | 呼吸道合胞病毒A型 | 233 | 弱阳 | 24 | 0 | 非结核分枝杆菌¦滤¦29;近平滑念珠菌¦滤¦3 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦253 | 内参不合格 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 7.805 | 7.6873798846893 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFL04-DJ-1 | T2P2 | T2P2-QFL04 | 检测限参考品 | 111383 | 0.75831 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 1280 | 阳性 | 2 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦374 | 内参不合格 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 4.567 | 13.137727173199 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFL05-DJ-1 | T2P2 | T2P2-QFL05 | 检测限参考品 | 196377 | 0.77409 | 腺病毒4型 | 116 | 阳性 | 61 | 0 | 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌__mecA__MRSA¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦302 | 内参不合格 | 人腺病毒4型 | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 2.961 | 20.2634245187437 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFL06-DJ-1 | T2P2 | T2P2-QFL06 | 检测限参考品 | 110618 | 0.88863 | 百日咳鲍特菌 | 1717 | 阳性 | 28 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦305 | 内参不合格 | 百日咳鲍特菌 | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 6.212 | 9.65872504829363 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFL07-DJ-1 | T2P2 | T2P2-QFL07 | 检测限参考品 | 96384 | 0.87625 | 卡他莫拉菌 | 5 | 滤 | 17 | 0 | 非结核分枝杆菌¦滤¦6 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦399 | 内参不合格 | 卡他莫拉菌 | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 7.106 | 8.44356881508584 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-NTC-DJ-N-1 | T2P2 | T2P2-NTC | NTC | 121655 | 0.758 |  |  |  | 0 | 0 | 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌__mecA__MRSA¦滤¦3 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦169 | 合格 |  | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 4.8 | 12.5 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFL01-DJ-2 | T2P2 | T2P2-QFL01 | 检测限参考品 | 109969 | 0.87276 | 甲型流感病毒 | 16 | 滤 | 25 | 0 | 非结核分枝杆菌¦滤¦16 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦142 | 内参不合格 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 6.556 | 9.15192190359976 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFL02-DJ-2 | T2P2 | T2P2-QFL02 | 检测限参考品 | 119312 | 0.80374 | 肠道病毒71型 | 675 | 阳性 | 44 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦254 | 内参不合格 | 肠道病毒A71型 | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 3.966 | 15.1285930408472 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFL03-DJ-2 | T2P2 | T2P2-QFL03 | 检测限参考品 | 99595 | 0.76056 | 呼吸道合胞病毒A型 | 228 | 弱阳 | 20 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦286 | 内参不合格 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 7.344 | 8.16993464052288 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFL04-DJ-2 | T2P2 | T2P2-QFL04 | 检测限参考品 | 17978 | 0.8755 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 1430 | 阳性 | 28 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦189 | 原始数据不合格 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 1.248 | 48.0769230769231 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFL05-DJ-2 | T2P2 | T2P2-QFL05 | 检测限参考品 | 59325 | 0.8676 | 腺病毒4型 | 287 | 阳性 | 34 | 0 | 肠道病毒A71型¦滤¦22;非结核分枝杆菌¦滤¦8 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦184 | 内参不合格 | 人腺病毒4型 | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 2.514 | 23.8663484486874 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFL06-DJ-2 | T2P2 | T2P2-QFL06 | 检测限参考品 | 73190 | 0.88547 | 百日咳鲍特菌 | 1385 | 阳性 | 8 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦255 | 内参不合格 | 百日咳鲍特菌 | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 9.445 | 6.35256749602965 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFL07-DJ-2 | T2P2 | T2P2-QFL07 | 检测限参考品 | 74960 | 0.86404 | 卡他莫拉菌 | 8 | 滤 | 16 | 0 | 非结核分枝杆菌¦滤¦12 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦240 | 内参不合格 | 卡他莫拉菌 | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 6.525 | 9.19540229885057 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFL01-DJ-3 | T2P2 | T2P2-QFL01 | 检测限参考品 | 62230 | 0.84072 | 甲型流感病毒 | 37 | 滤 | 37 | 0 | 近平滑念珠菌¦滤¦2 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦283 | 内参不合格 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 2.054 | 29.2112950340798 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFL02-DJ-3 | T2P2 | T2P2-QFL02 | 检测限参考品 | 105345 | 0.88257 | 肠道病毒71型 | 606 | 阳性 | 35 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦307 | 内参不合格 | 肠道病毒A71型 | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 3.961 | 15.1476899772785 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFL03-DJ-3 | T2P2 | T2P2-QFL03 | 检测限参考品 | 88146 | 0.84127 | 呼吸道合胞病毒A型 | 101 | 弱阳 | 9 | 0 | 具核梭杆菌¦滤¦2 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦183 | 内参不合格 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 7.889 | 7.60552668272278 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFL04-DJ-3 | T2P2 | T2P2-QFL04 | 检测限参考品 | 98446 | 0.88417 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 462 | 阳性 | 66 | 0 | 大肠埃希菌¦滤¦13 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦162 | 内参不合格 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 4.865 | 12.3329907502569 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFL05-DJ-3 | T2P2 | T2P2-QFL05 | 检测限参考品 | 88703 | 0.87293 | 腺病毒4型 | 336 | 阳性 | 74 | 0 | 非结核分枝杆菌¦滤¦9 | NULL | 内参不合格 | 人腺病毒4型 | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 3.173 | 18.9095493224078 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFL06-DJ-3 | T2P2 | T2P2-QFL06 | 检测限参考品 | 90741 | 0.88414 | 百日咳鲍特菌 | 2164 | 阳性 | 35 | 0 | 非结核分枝杆菌¦滤¦13 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦345 | 内参不合格 | 百日咳鲍特菌 | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 8.151 | 7.36105999263894 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFL07-DJ-3 | T2P2 | T2P2-QFL07 | 检测限参考品 | 68118 | 0.83724 | 卡他莫拉菌 |  |  | 1 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦112 | 内参不合格 |  | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 6.654 | 9.01713255184851 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-zhangzuowei | T2P2 | T2P2-zhangzuowei | 其它 | 83533 | 0.80325 |  |  |  | 0 | 48 | 咽峡炎链球菌群¦滤¦6;近平滑念珠菌¦滤¦4 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦713 | 合格 |  | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 5.728 | 10.4748603351955 | 不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-LC-DJ-1 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 28344 | 0.85043 |  |  |  | 0 | 9487 | 白念珠菌¦阳性¦32674;具核梭杆菌¦阳性¦6442;微小微单胞菌¦阳性¦1588;咽峡炎链球菌群¦阳性¦1320;金黄色葡萄球菌¦阳性¦1111;中间链球菌¦阳性¦346;耐甲氧西林金黄色葡萄球菌__mecA__MRSA¦阳性¦191;近平滑念珠菌¦滤¦28;流感嗜血杆菌¦滤¦11 | NULL | 原始数据不合格 |  | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.04.13 | 1 | 1 | 20.07 | 2.98953662182362 | 不合格 | 原始数据不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-LC-DJ-2 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 24761 | 0.85973 |  |  |  | 0 | 3551 | 单纯疱疹病毒1型(HSV-1)¦阳性¦31929;白念珠菌¦阳性¦17721;具核梭杆菌¦阳性¦4026;咽峡炎链球菌群¦阳性¦400;鲍曼不动杆菌¦阳性¦258;流感嗜血杆菌¦阳性¦198;耐甲氧西林金黄色葡萄球菌__mecA__MRSA¦阳性¦178;中间链球菌¦阳性¦117;EB病毒(EBV)¦弱阳¦81;人类疱疹病毒7型(HHV-7)¦滤¦20;微小微单胞菌¦滤¦16;巨细胞病毒(CMV)¦滤¦8;肺炎克雷伯菌¦滤¦4 | NULL | 原始数据不合格 |  | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.04.13 | 1 | 1 | 20.06 | 2.99102691924227 | 不合格 | 原始数据不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-LC-DJ-3 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 26394 | 0.84945 |  |  |  | 0 | 10855 | 人呼吸道合胞病毒B型¦阳性¦34243;金黄色葡萄球菌¦阳性¦21111;耐甲氧西林金黄色葡萄球菌__mecA__MRSA¦阳性¦2455;耶氏肺孢子菌¦阳性¦1470;咽峡炎链球菌群¦弱阳¦53;非结核分枝杆菌¦滤¦16;百日咳鲍特菌¦滤¦4 | NULL | 原始数据不合格 |  | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.04.13 | 1 | 1 | 25.77 | 2.32828870779977 | 不合格 | 原始数据不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-LC-DJ-4 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 5880 | 0.84929 |  |  |  | 0 | 221 | 百日咳鲍特菌¦阳性¦29252;金黄色葡萄球菌¦阳性¦20867;人呼吸道合胞病毒B型¦阳性¦16190;肺炎克雷伯菌¦阳性¦10323;霍姆鲍特菌¦阳性¦8282;巨细胞病毒(CMV)¦阳性¦3010;肺克毒力__peg-344__KPN¦阳性¦544 | 百日咳鲍特菌耐药¦耐药¦2466 | 原始数据不合格 |  | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.04.13 | 1 | 1 | 29.86 | 2.00937709310114 | 不合格 | 原始数据不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-LC-DJ-5 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 35073 | 0.86299 |  |  |  | 0 | 1038 | 镰刀菌属¦阳性¦18698;阴沟肠杆菌复合群¦阳性¦11294;嗜麦芽窄食单胞菌¦阳性¦4545;近平滑念珠菌¦阳性¦1845;化脓链球菌¦阳性¦1289;流感嗜血杆菌¦阳性¦758;具核梭杆菌¦弱阳¦40;咽峡炎链球菌群¦滤¦14;金黄色葡萄球菌¦滤¦6;中间链球菌¦滤¦6 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦191 | 原始数据不合格 |  | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.04.13 | 1 | 1 | 28.63 | 2.09570380719525 | 不合格 | 原始数据不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-LC-DJ-6 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 35495 | 0.87218 |  |  |  | 0 | 519 | 铜绿假单胞菌¦阳性¦20279;肺克毒力__iucA__KPN¦阳性¦6767;肺炎克雷伯菌¦阳性¦2538;肺克毒力__rmpA2__KPN¦阳性¦203;肺克毒力__peg-344__KPN¦阳性¦169;肺克毒力__iroB__KPN¦滤¦23 | NULL | 原始数据不合格 |  | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.04.13 | 1 | 1 | 22.54 | 2.66193433895297 | 不合格 | 原始数据不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-LC-DJ-7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 4274 | 0.82309 |  |  |  | 0 | 15162 | 白念珠菌¦阳性¦34605 | NULL | 原始数据不合格 |  | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.04.13 | 1 | 1 | 65.36 | 0.917992656058752 | 不合格 | 原始数据不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-LC-DJ-8 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 18467 | 0.84503 |  |  |  | 0 | 4316 | 白念珠菌¦阳性¦36925;人偏肺病毒¦阳性¦30406;EB病毒(EBV)¦阳性¦4061;流感嗜血杆菌¦滤¦22;耐甲氧西林金黄色葡萄球菌__mecA__MRSA¦滤¦16;阴沟肠杆菌复合群¦滤¦5;具核梭杆菌¦滤¦5;咽峡炎链球菌群¦滤¦5;中间链球菌¦滤¦5 | NULL | 原始数据不合格 |  | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.04.13 | 1 | 1 | 19.88 | 3.01810865191147 | 不合格 | 原始数据不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-LC-DJ-9 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 48874 | 0.87706 |  |  |  | 16 | 2541 | 肺炎支原体¦阳性¦3497;新型冠状病毒¦滤¦8;人类疱疹病毒7型(HHV-7)¦滤¦6 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦3204;百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2574 | 原始数据不合格 |  | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.04.13 | 1 | 1 | 4.203 | 14.2755174875089 | 不合格 | 原始数据不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-LC-DJ-10 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 37961 | 0.84755 |  |  |  | 0 | 1689 | 白念珠菌¦阳性¦3003;嗜麦芽窄食单胞菌¦阳性¦1114;EB病毒(EBV)¦弱阳¦182;热带念珠菌¦阳性¦108;巨细胞病毒(CMV)¦弱阳¦26;肺克毒力__iucA__KPN¦滤¦18;单纯疱疹病毒1型(HSV-1)¦滤¦5;肺炎克雷伯菌¦滤¦3;肺克毒力__rmpA2__KPN¦滤¦3 | NULL | 原始数据不合格 |  | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.04.13 | 1 | 1 | 13.04 | 4.60122699386503 | 不合格 | 原始数据不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-LC-DJ-11 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 44871 | 0.87495 |  |  |  | 0 | 1537 | 镰刀菌属¦阳性¦50017;黄曲霉复合群¦阳性¦577;肺炎支原体¦阳性¦466;新型冠状病毒¦弱阳¦40;咽峡炎链球菌群¦滤¦20;具核梭杆菌¦滤¦7;流感嗜血杆菌¦滤¦4 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦261 | 原始数据不合格 |  | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.04.13 | 1 | 1 | 12.55 | 4.7808764940239 | 不合格 | 原始数据不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-LC-DJ-12 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 47385 | 0.80338 |  |  |  | 0 | 50 | 人呼吸道病毒3型（人副流感病毒3型）¦阳性¦177;EB病毒(EBV)¦弱阳¦89 | NULL | 原始数据不合格 |  | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.04.13 | 1 | 1 | 13.33 | 4.50112528132033 | 不合格 | 原始数据不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-LC-DJ-13 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 18984 | 0.85137 |  |  |  | 0 | 100 | 鼻病毒¦阳性¦18684;鼻病毒A型¦阳性¦18684;流感嗜血杆菌¦阳性¦4857;巨细胞病毒(CMV)¦阳性¦369;非结核分枝杆菌¦滤¦17;耐甲氧西林金黄色葡萄球菌__mecA__MRSA¦滤¦5 | NULL | 原始数据不合格 |  | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.04.13 | 1 | 1 | 10.17 | 5.89970501474926 | 不合格 | 原始数据不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-LC-DJ-14 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 52625 | 0.82608 |  |  |  | 0 | 357 | 鲍曼不动杆菌¦阳性¦53319;鼻病毒¦阳性¦5604;鼻病毒A型¦阳性¦5604;具核梭杆菌¦阳性¦190;微小微单胞菌¦弱阳¦51;咽峡炎链球菌群¦滤¦17;流感嗜血杆菌¦滤¦2 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦325 | 合格 |  | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.04.13 | 1 | 1 | 14.21 | 4.22237860661506 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-LC-DJ-15 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 8664 | 0.85387 |  |  |  | 0 | 3474 | 流感嗜血杆菌¦阳性¦42948;人呼吸道病毒3型（人副流感病毒3型）¦阳性¦21249;近平滑念珠菌¦阳性¦2089;具核梭杆菌¦弱阳¦46;人类疱疹病毒6型(HHV-6)¦滤¦23;人类疱疹病毒6B型(HHV-6B)¦滤¦23 | NULL | 原始数据不合格 |  | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.04.13 | 1 | 1 | 31.09 | 1.92988099067224 | 不合格 | 原始数据不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFN01-DJ-10E6 | T2P2 | T2P2-QFN01 | 阴性参考品 | 56729 | 0.82869 |  |  |  | 0 | 21579 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦60 | 合格 |  | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 10.01 | 5.99400599400599 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFN02-DJ-10E6 | T2P2 | T2P2-QFN02 | 阴性参考品 | 64751 | 0.86132 |  |  |  | 0 | 18418 |  | NULL | 合格 |  | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 8.41 | 7.13436385255648 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFN03-DJ-10E6 | T2P2 | T2P2-QFN03 | 阴性参考品 | 64270 | 0.78454 |  |  |  | 0 | 13562 |  | NULL | 合格 |  | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 8.108 | 7.40009866798224 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFN01-DJ-10E5 | T2P2 | T2P2-QFN01 | 阴性参考品 | 79696 | 0.88533 |  |  |  | 0 | 5096 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦159 | 合格 |  | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 6.455 | 9.29512006196747 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFN02-DJ-10E5 | T2P2 | T2P2-QFN02 | 阴性参考品 | 78627 | 0.79409 |  |  |  | 0 | 7506 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦107 | 合格 |  | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 6.718 | 8.93122953259899 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFN03-DJ-10E5 | T2P2 | T2P2-QFN03 | 阴性参考品 | 118578 | 0.85131 |  |  |  | 0 | 7766 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦123 | 合格 |  | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 8.69 | 6.90448791714615 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFN01-DJ-10E4 | T2P2 | T2P2-QFN01 | 阴性参考品 | 125009 | 0.80856 |  |  |  | 0 | 873 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦193 | 合格 |  | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 7.148 | 8.39395635142697 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFN02-DJ-10E4 | T2P2 | T2P2-QFN02 | 阴性参考品 | 99101 | 0.85947 |  |  |  | 0 | 1417 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦230 | 合格 |  | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 7.929 | 7.56715853197124 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFN03-DJ-10E4 | T2P2 | T2P2-QFN03 | 阴性参考品 | 125817 | 0.85591 |  |  |  | 0 | 1730 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦249 | 合格 |  | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 9.626 | 6.23311863702472 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFR01-LY-1 | T2P2 | T2P2-QFR01 | 重复性参考品 | 128944 | 0.86487 | 百日咳鲍特菌 | 22343 | 阳性 | 44 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦247 | 合格 | 百日咳鲍特菌 | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 13.76 | 4.36046511627907 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFR01-LY-2 | T2P2 | T2P2-QFR01 | 重复性参考品 | 139226 | 0.77982 | 百日咳鲍特菌 | 12294 | 阳性 | 69 | 0 | 非结核分枝杆菌¦滤¦7;近平滑念珠菌¦滤¦3 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦143 | 合格 | 百日咳鲍特菌 | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 13.98 | 4.29184549356223 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFR01-LY-3 | T2P2 | T2P2-QFR01 | 重复性参考品 | 106181 | 0.87703 | 百日咳鲍特菌 | 23704 | 阳性 | 77 | 0 | 大肠埃希菌¦滤¦5 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦544 | 合格 | 百日咳鲍特菌 | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 15.4 | 3.8961038961039 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFR01-LY-4 | T2P2 | T2P2-QFR01 | 重复性参考品 | 123404 | 0.87987 | 百日咳鲍特菌 | 19947 | 阳性 | 52 | 0 | 近平滑念珠菌¦滤¦5 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦187 | 合格 | 百日咳鲍特菌 | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 16.33 | 3.67421922841396 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFR01-LY-5 | T2P2 | T2P2-QFR01 | 重复性参考品 | 108347 | 0.78909 | 百日咳鲍特菌 | 23279 | 阳性 | 63 | 0 | 近平滑念珠菌¦滤¦2 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦277 | 合格 | 百日咳鲍特菌 | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 16.25 | 3.69230769230769 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFR01-LY-6 | T2P2 | T2P2-QFR01 | 重复性参考品 | 125289 | 0.85573 | 百日咳鲍特菌 | 20617 | 阳性 | 45 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦158 | 合格 | 百日咳鲍特菌 | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 15.34 | 3.91134289439374 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFR01-LY-7 | T2P2 | T2P2-QFR01 | 重复性参考品 | 132102 | 0.8817 | 百日咳鲍特菌 | 19387 | 阳性 | 58 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦20 | 合格 | 百日咳鲍特菌 | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 14.44 | 4.15512465373961 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFR01-LY-8 | T2P2 | T2P2-QFR01 | 重复性参考品 | 120119 | 0.86612 | 百日咳鲍特菌 | 16436 | 阳性 | 67 | 0 | 肺炎克雷伯菌¦滤¦14;金黄色葡萄球菌¦滤¦9;热带念珠菌¦滤¦7 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦193 | 合格 | 百日咳鲍特菌 | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 13.71 | 4.37636761487965 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFR02-LY-1 | T2P2 | T2P2-QFR02 | 重复性参考品 | 208546 | 0.88539 | 卡他莫拉菌 | 41 | 弱阳 | 68 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦94 | 内参不合格 | 卡他莫拉菌 | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 8.482 | 7.07380334826692 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFR02-LY-2 | T2P2 | T2P2-QFR02 | 重复性参考品 | 149644 | 0.88332 | 卡他莫拉菌 | 39 | 弱阳 | 97 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦94 | 内参不合格 | 卡他莫拉菌 | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 12.02 | 4.99168053244592 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFR02-LY-3 | T2P2 | T2P2-QFR02 | 重复性参考品 | 127743 | 0.87435 | 卡他莫拉菌 | 137 | 阳性 | 58 | 0 | 大肠埃希菌¦滤¦2 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦70 | 内参不合格 | 卡他莫拉菌 | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 12.34 | 4.86223662884927 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFR02-LY-4 | T2P2 | T2P2-QFR02 | 重复性参考品 | 143435 | 0.87737 | 卡他莫拉菌 | 70 | 阳性 | 56 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦157 | 内参不合格 | 卡他莫拉菌 | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 12.91 | 4.64756003098373 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFR02-LY-5 | T2P2 | T2P2-QFR02 | 重复性参考品 | 126504 | 0.87759 | 卡他莫拉菌 | 115 | 阳性 | 30 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦96 | 内参不合格 | 卡他莫拉菌 | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 12.75 | 4.70588235294118 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFR02-LY-6 | T2P2 | T2P2-QFR02 | 重复性参考品 | 150145 | 0.89197 | 卡他莫拉菌 | 79 | 阳性 | 53 | 0 | 奇异变形杆菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦111 | 内参不合格 | 卡他莫拉菌 | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 12.58 | 4.76947535771065 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFR02-LY-7 | T2P2 | T2P2-QFR02 | 重复性参考品 | 115035 | 0.80603 | 卡他莫拉菌 | 122 | 阳性 | 100 | 0 | 热带念珠菌¦滤¦9 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦121 | 内参不合格 | 卡他莫拉菌 | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 12.23 | 4.90596892886345 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFR02-LY-8 | T2P2 | T2P2-QFR02 | 重复性参考品 | 128498 | 0.85117 | 卡他莫拉菌 | 96 | 阳性 | 35 | 0 | 镰刀菌属¦滤¦3;近平滑念珠菌¦滤¦3 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦100 | 内参不合格 | 卡他莫拉菌 | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 11.9 | 5.04201680672269 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFP01-LY-1 | T2P2 | T2P2-QFP01 | 阳性参考品 | 183403 | 0.89538 | 甲型流感病毒 | 95 | 阳性 | 176 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦209 | 内参不合格 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 8.919 | 6.7272115708039 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFP02-LY-1 | T2P2 | T2P2-QFP02 | 阳性参考品 | 197341 | 0.77297 | 肠道病毒71型 | 4867 | 阳性 | 108 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦114 | 合格 | 肠道病毒A71型 | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 8.263 | 7.26128524748881 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFP03-LY-1 | T2P2 | T2P2-QFP03 | 阳性参考品 | 134770 | 0.84057 | 呼吸道合胞病毒A型 | 466 | 弱阳 | 0 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦133 | 内参不合格 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 12.11 | 4.95458298926507 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFP04-LY-1 | T2P2 | T2P2-QFP04 | 阳性参考品 | 148824 | 0.8829 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 6955 | 阳性 | 0 | 0 | 近平滑念珠菌¦滤¦3 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦118 | 合格 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 12.45 | 4.81927710843374 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFP05-LY-1 | T2P2 | T2P2-QFP05 | 阳性参考品 | 146348 | 0.80535 | 腺病毒4型 | 4193 | 阳性 | 22 | 0 | 大肠埃希菌¦滤¦4;阴沟肠杆菌复合群¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦169 | 合格 | 人腺病毒4型 | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 12.59 | 4.76568705321684 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFP06-LY-1 | T2P2 | T2P2-QFP06 | 阳性参考品 | 112234 | 0.87435 | 百日咳鲍特菌 | 21224 | 阳性 | 60 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦281 | 合格 | 百日咳鲍特菌 | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 15.68 | 3.8265306122449 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFP07-LY-1 | T2P2 | T2P2-QFP07 | 阳性参考品 | 139662 | 0.84968 | 卡他莫拉菌 | 126 | 阳性 | 28 | 0 | 非结核分枝杆菌¦滤¦137 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦177 | 内参不合格 | 卡他莫拉菌 | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 12.56 | 4.77707006369427 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-POS-LY-1 | T2P2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 128286 | 0.88824 | 阳性对照品 | 21350 | 阳性 | 0 | 0 | 奇异变形杆菌¦滤¦4 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦98 | 合格 | 枯草芽孢杆菌 | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 14.64 | 4.0983606557377 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFP01-LY-2 | T2P2 | T2P2-QFP01 | 阳性参考品 | 150215 | 0.87467 | 甲型流感病毒 | 158 | 阳性 | 180 | 0 | 非结核分枝杆菌¦滤¦90;近平滑念珠菌¦滤¦4 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦186 | 内参不合格 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 11.96 | 5.01672240802676 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFP02-LY-2 | T2P2 | T2P2-QFP02 | 阳性参考品 | 155791 | 0.78548 | 肠道病毒71型 | 5721 | 阳性 | 181 | 0 | 非结核分枝杆菌¦滤¦16 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦164 | 合格 | 肠道病毒A71型 | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 14.08 | 4.26136363636364 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFP03-LY-2 | T2P2 | T2P2-QFP03 | 阳性参考品 | 145597 | 0.86714 | 呼吸道合胞病毒A型 | 101 | 弱阳 | 0 | 0 | 奇异变形杆菌¦滤¦4 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦184 | 内参不合格 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 13.3 | 4.51127819548872 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFP04-LY-2 | T2P2 | T2P2-QFP04 | 阳性参考品 | 133970 | 0.88027 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 15268 | 阳性 | 0 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦172 | 合格 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 8.215 | 7.30371272063299 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFP05-LY-2 | T2P2 | T2P2-QFP05 | 阳性参考品 | 133830 | 0.86486 | 腺病毒4型 | 554 | 阳性 | 58 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦200 | 内参不合格 | 人腺病毒4型 | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 12.93 | 4.64037122969838 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFP06-LY-2 | T2P2 | T2P2-QFP06 | 阳性参考品 | 114882 | 0.88865 | 百日咳鲍特菌 | 14793 | 阳性 | 53 | 0 | 近平滑念珠菌¦滤¦2 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦336 | 合格 | 百日咳鲍特菌 | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 14.96 | 4.01069518716578 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFP07-LY-2 | T2P2 | T2P2-QFP07 | 阳性参考品 | 142078 | 0.84392 | 卡他莫拉菌 | 189 | 阳性 | 115 | 0 | 大肠埃希菌¦滤¦11;非结核分枝杆菌¦滤¦11 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦102 | 内参不合格 | 卡他莫拉菌 | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 13.56 | 4.42477876106195 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-POS-LY-2 | T2P2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 131691 | 0.88516 | 阳性对照品 | 23474 | 阳性 | 0 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦108 | 合格 | 枯草芽孢杆菌 | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 15.09 | 3.97614314115308 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFP01-LY-3 | T2P2 | T2P2-QFP01 | 阳性参考品 | 153253 | 0.85226 | 甲型流感病毒 |  |  | 19 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦48 | 内参不合格 |  | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 9.624 | 6.23441396508728 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFP02-LY-3 | T2P2 | T2P2-QFP02 | 阳性参考品 | 122064 | 0.85615 | 肠道病毒71型 | 5383 | 阳性 | 130 | 0 | 大肠埃希菌¦滤¦7;近平滑念珠菌¦滤¦2 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦123 | 合格 | 肠道病毒A71型 | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 13.36 | 4.49101796407186 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFP03-LY-3 | T2P2 | T2P2-QFP03 | 阳性参考品 | 134697 | 0.8036 | 呼吸道合胞病毒A型 | 277 | 弱阳 | 0 | 0 | 非结核分枝杆菌¦弱阳¦54;近平滑念珠菌¦滤¦3 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦169 | 内参不合格 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 13.69 | 4.3827611395179 | 不合格 | 病原污染
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFP04-LY-3 | T2P2 | T2P2-QFP04 | 阳性参考品 | 166029 | 0.87761 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 11180 | 阳性 | 45 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦79 | 合格 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 12.32 | 4.87012987012987 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFP05-LY-3 | T2P2 | T2P2-QFP05 | 阳性参考品 | 141546 | 0.88534 | 腺病毒4型 | 1371 | 阳性 | 71 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦120 | 内参不合格 | 人腺病毒4型 | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 11.22 | 5.3475935828877 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFP06-LY-3 | T2P2 | T2P2-QFP06 | 阳性参考品 | 123126 | 0.77961 | 百日咳鲍特菌 | 10506 | 阳性 | 16 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦164 | 合格 | 百日咳鲍特菌 | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 13.62 | 4.40528634361234 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFP07-LY-3 | T2P2 | T2P2-QFP07 | 阳性参考品 | 162327 | 0.86976 | 卡他莫拉菌 | 44 | 弱阳 | 95 | 0 | 非结核分枝杆菌¦滤¦11;近平滑念珠菌¦滤¦9 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦129 | 内参不合格 | 卡他莫拉菌 | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 12.99 | 4.6189376443418 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-POS-LY-3 | T2P2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 114927 | 0.88346 | 阳性对照品 | 8457 | 阳性 | 0 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦116 | 合格 | 枯草芽孢杆菌 | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 13.71 | 4.37636761487965 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFL01-LY-1 | T2P2 | T2P2-QFL01 | 检测限参考品 | 143211 | 0.87947 | 甲型流感病毒 | 86 | 弱阳 | 59 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦177 | 内参不合格 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 11.83 | 5.07185122569738 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFL02-LY-1 | T2P2 | T2P2-QFL02 | 检测限参考品 | 146963 | 0.88845 | 肠道病毒71型 | 1125 | 阳性 | 94 | 0 | 近平滑念珠菌¦滤¦4 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦118 | 内参不合格 | 肠道病毒A71型 | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 11.31 | 5.30503978779841 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFL03-LY-1 | T2P2 | T2P2-QFL03 | 检测限参考品 | 154012 | 0.86524 | 呼吸道合胞病毒A型 | 401 | 弱阳 | 3 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦17;镰刀菌属¦滤¦6;近平滑念珠菌¦滤¦2 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦104 | 内参不合格 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 13.06 | 4.59418070444104 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFL04-LY-1 | T2P2 | T2P2-QFL04 | 检测限参考品 | 130643 | 0.87123 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 2075 | 阳性 | 34 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦135 | 内参不合格 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 9.398 | 6.38433709299851 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFL05-LY-1 | T2P2 | T2P2-QFL05 | 检测限参考品 | 142070 | 0.80993 | 腺病毒4型 | 22 | 滤 | 81 | 0 | 非结核分枝杆菌¦弱阳¦25 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦111 | 内参不合格 | 人腺病毒4型 | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 8.633 | 6.95007529248234 | 不合格 | 病原污染
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFL06-LY-1 | T2P2 | T2P2-QFL06 | 检测限参考品 | 136854 | 0.87386 | 百日咳鲍特菌 | 1906 | 阳性 | 91 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦102 | 内参不合格 | 百日咳鲍特菌 | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 12.19 | 4.92206726825267 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFL07-LY-1 | T2P2 | T2P2-QFL07 | 检测限参考品 | 154894 | 0.75259 | 卡他莫拉菌 |  |  | 19 | 0 | 非结核分枝杆菌¦滤¦19;近平滑念珠菌¦滤¦5 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦129 | 内参不合格 |  | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 11.3 | 5.30973451327434 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFL01-LY-2 | T2P2 | T2P2-QFL01 | 检测限参考品 | 127287 | 0.85624 | 甲型流感病毒 | 53 | 阳性 | 111 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦82 | 内参不合格 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 11.12 | 5.39568345323741 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFL02-LY-2 | T2P2 | T2P2-QFL02 | 检测限参考品 | 122571 | 0.79078 | 肠道病毒71型 | 800 | 阳性 | 78 | 0 | 非结核分枝杆菌¦滤¦25 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦104 | 内参不合格 | 肠道病毒A71型 | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 11.9 | 5.04201680672269 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFL03-LY-2 | T2P2 | T2P2-QFL03 | 检测限参考品 | 115218 | 0.86718 | 呼吸道合胞病毒A型 | 480 | 弱阳 | 50 | 0 | 非结核分枝杆菌¦滤¦34 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦168 | 内参不合格 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 12.59 | 4.76568705321684 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFL04-LY-2 | T2P2 | T2P2-QFL04 | 检测限参考品 | 150860 | 0.88681 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 4258 | 阳性 | 32 | 0 | 近平滑念珠菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦108 | 合格 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 7.487 | 8.01389074395619 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFL05-LY-2 | T2P2 | T2P2-QFL05 | 检测限参考品 | 129026 | 0.84491 | 腺病毒4型 | 276 | 阳性 | 171 | 0 | 镰刀菌属¦滤¦5 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦91 | 内参不合格 | 人腺病毒4型 | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 7.648 | 7.84518828451883 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFL06-LY-2 | T2P2 | T2P2-QFL06 | 检测限参考品 | 124969 | 0.8051 | 百日咳鲍特菌 | 2002 | 阳性 | 16 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦117 | 内参不合格 | 百日咳鲍特菌 | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 14.15 | 4.24028268551237 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFL07-LY-2 | T2P2 | T2P2-QFL07 | 检测限参考品 | 132381 | 0.85628 | 卡他莫拉菌 | 17 | 滤 | 23 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦91 | 内参不合格 | 卡他莫拉菌 | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 12.75 | 4.70588235294118 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-NTC-LY-N-2 | T2P2 | T2P2-NTC | NTC | 123811 | 0.84804 |  |  |  | 0 | 0 | 肺炎克雷伯菌¦滤¦45 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦75 | 合格 |  | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 13.08 | 4.58715596330275 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFL01-LY-3 | T2P2 | T2P2-QFL01 | 检测限参考品 | 136570 | 0.81075 | 甲型流感病毒 | 51 | 弱阳 | 33 | 0 | 非结核分枝杆菌¦滤¦20;近平滑念珠菌¦滤¦3 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦89 | 内参不合格 | 甲型流感病毒 | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 11.56 | 5.19031141868512 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFL02-LY-3 | T2P2 | T2P2-QFL02 | 检测限参考品 | 149676 | 0.88681 | 肠道病毒71型 | 768 | 阳性 | 70 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦96 | 内参不合格 | 肠道病毒A71型 | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 10.96 | 5.47445255474453 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFL03-LY-3 | T2P2 | T2P2-QFL03 | 检测限参考品 | 134667 | 0.81795 | 呼吸道合胞病毒A型 | 129 | 弱阳 | 13 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦67 | 内参不合格 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 12.81 | 4.68384074941452 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFL04-LY-3 | T2P2 | T2P2-QFL04 | 检测限参考品 | 131841 | 0.83444 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 834 | 阳性 | 83 | 0 | 人腺病毒4型¦弱阳¦55 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦55 | 内参不合格 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 9.176 | 6.53879686137751 | 不合格 | 病原污染
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFL05-LY-3 | T2P2 | T2P2-QFL05 | 检测限参考品 | 115003 | 0.89488 | 腺病毒4型 | 112 | 阳性 | 48 | 0 |  | NULL | 内参不合格 | 人腺病毒4型 | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 12.01 | 4.99583680266445 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFL06-LY-3 | T2P2 | T2P2-QFL06 | 检测限参考品 | 91255 | 0.88858 | 百日咳鲍特菌 | 1459 | 阳性 | 30 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦91 | 内参不合格 | 百日咳鲍特菌 | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 15.72 | 3.81679389312977 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFL07-LY-3 | T2P2 | T2P2-QFL07 | 检测限参考品 | 105066 | 0.87247 | 卡他莫拉菌 | 8 | 滤 | 18 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦61 | 内参不合格 | 卡他莫拉菌 | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 14.97 | 4.00801603206413 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-zhangzuowei-1 | T2P2 | T2P2-zhangzuowei | 其它 | 145789 | 0.86138 |  |  |  | 0 | 32 | 咽峡炎链球菌群¦滤¦8;具核梭杆菌¦滤¦3;微小微单胞菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦294 | 合格 |  | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 11.34 | 5.29100529100529 | 不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-LC-LY-1 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 60963 | 0.86205 |  |  |  | 0 | 6794 | 白念珠菌¦阳性¦30778;具核梭杆菌¦阳性¦6742;微小微单胞菌¦阳性¦1517;金黄色葡萄球菌¦阳性¦1506;咽峡炎链球菌群¦阳性¦1117;中间链球菌¦阳性¦315;耐甲氧西林金黄色葡萄球菌__mecA__MRSA¦阳性¦179;近平滑念珠菌¦弱阳¦31;流感嗜血杆菌¦弱阳¦23;EB病毒(EBV)¦滤¦2;人类疱疹病毒6型(HHV-6)¦滤¦2;人类疱疹病毒6B型(HHV-6B)¦滤¦2 | NULL | 合格 |  | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.04.13 | 1 | 1 | 23.75 | 2.52631578947368 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-LC-LY-2 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 67697 | 0.85071 |  |  |  | 0 | 2779 | 单纯疱疹病毒1型(HSV-1)¦阳性¦27950;白念珠菌¦阳性¦17048;具核梭杆菌¦阳性¦5027;咽峡炎链球菌群¦阳性¦514;流感嗜血杆菌¦阳性¦458;鲍曼不动杆菌¦阳性¦456;中间链球菌¦阳性¦211;耐甲氧西林金黄色葡萄球菌__mecA__MRSA¦阳性¦208;EB病毒(EBV)¦弱阳¦99;微小微单胞菌¦弱阳¦58;人类疱疹病毒7型(HHV-7)¦滤¦9;巨细胞病毒(CMV)¦滤¦6;肺炎克雷伯菌¦滤¦3;军团菌属¦滤¦1;嗜肺军团菌¦滤¦1;新型冠状病毒¦滤¦1 | NULL | 合格 |  | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.04.13 | 1 | 1 | 23.75 | 2.52631578947368 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-LC-LY-3 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 43856 | 0.83965 |  |  |  | 0 | 7837 | 人呼吸道合胞病毒B型¦阳性¦28546;金黄色葡萄球菌¦阳性¦22410;耶氏肺孢子菌¦阳性¦4896;耐甲氧西林金黄色葡萄球菌__mecA__MRSA¦阳性¦2483;咽峡炎链球菌群¦滤¦43 | NULL | 原始数据不合格 |  | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.04.13 | 1 | 1 | 29 | 2.06896551724138 | 不合格 | 原始数据不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-LC-LY-4 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 35826 | 0.85346 |  |  |  | 0 | 271 | 百日咳鲍特菌¦阳性¦27941;金黄色葡萄球菌¦阳性¦21984;人呼吸道合胞病毒B型¦阳性¦15556;肺炎克雷伯菌¦阳性¦10947;霍姆鲍特菌¦阳性¦7467;巨细胞病毒(CMV)¦阳性¦2507;肺克毒力__peg-344__KPN¦阳性¦494;肺克毒力__iroB__KPN¦滤¦6 | 百日咳鲍特菌耐药¦耐药¦1206 | 原始数据不合格 |  | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.04.13 | 1 | 1 | 31.73 | 1.89095493224078 | 不合格 | 原始数据不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-LC-LY-5 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 106431 | 0.86013 |  |  |  | 0 | 740 | 镰刀菌属¦阳性¦17151;阴沟肠杆菌复合群¦阳性¦10841;嗜麦芽窄食单胞菌¦阳性¦3543;近平滑念珠菌¦阳性¦2026;化脓链球菌¦阳性¦1270;流感嗜血杆菌¦阳性¦1232;具核梭杆菌¦滤¦17;金黄色葡萄球菌¦滤¦6;咽峡炎链球菌群¦滤¦5;阿萨西毛孢子菌¦滤¦2;非结核分枝杆菌¦滤¦2 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦67 | 合格 |  | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.04.13 | 1 | 1 | 13.86 | 4.32900432900433 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-LC-LY-6 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 65706 | 0.81675 |  |  |  | 0 | 487 | 铜绿假单胞菌¦阳性¦30907;肺克毒力__iucA__KPN¦阳性¦9617;肺炎克雷伯菌¦阳性¦2179;肺克毒力__rmpA2__KPN¦阳性¦332;肺克毒力__peg-344__KPN¦阳性¦152;肺克毒力__iroB__KPN¦滤¦20 | NULL | 合格 |  | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.04.13 | 1 | 1 | 25.26 | 2.37529691211401 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-LC-LY-7 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 33263 | 0.85026 |  |  |  | 0 | 16070 | 白念珠菌¦阳性¦38033;肺炎支原体¦滤¦3;具核梭杆菌¦滤¦3 | NULL | 原始数据不合格 |  | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.04.13 | 1 | 1 | 40.41 | 1.48478099480327 | 不合格 | 原始数据不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-LC-LY-8 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 65504 | 0.8679 |  |  |  | 0 | 3580 | 白念珠菌¦阳性¦32161;人偏肺病毒¦阳性¦30259;EB病毒(EBV)¦阳性¦3752;流感嗜血杆菌¦弱阳¦23;具核梭杆菌¦滤¦12;咽峡炎链球菌群¦滤¦12;库德里阿兹威毕赤酵母（克柔念珠菌）¦滤¦6;耐甲氧西林金黄色葡萄球菌__mecA__MRSA¦滤¦5;热带念珠菌¦滤¦3;产酸克雷伯菌¦滤¦2;人类疱疹病毒7型(HHV-7)¦滤¦2;微小微单胞菌¦滤¦2 | NULL | 合格 |  | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.04.13 | 1 | 1 | 26.74 | 2.24382946896036 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-LC-LY-9 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 103254 | 0.87655 |  |  |  | 2 | 1552 | 肺炎支原体¦阳性¦5911;具核梭杆菌¦滤¦3;近平滑念珠菌¦滤¦1;人类疱疹病毒7型(HHV-7)¦滤¦1 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦3949;百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦691 | 合格 |  | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.04.13 | 1 | 1 | 15.2 | 3.94736842105263 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-LC-LY-10 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 86221 | 0.85267 |  |  |  | 0 | 2397 | 白念珠菌¦阳性¦4223;嗜麦芽窄食单胞菌¦阳性¦1861;热带念珠菌¦阳性¦473;EB病毒(EBV)¦阳性¦451;鲍曼不动杆菌¦弱阳¦100;巨细胞病毒(CMV)¦滤¦29;肺炎克雷伯菌¦弱阳¦16;肺克毒力__iucA__KPN¦滤¦10;单纯疱疹病毒1型(HSV-1)¦滤¦8;金黄色葡萄球菌¦滤¦5;肺克毒力__rmpA2__KPN¦滤¦3;耐碳青霉烯肠杆菌__KPC__CRE¦滤¦1 | NULL | 合格 |  | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.04.13 | 1 | 1 | 17.39 | 3.45025876940771 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-LC-LY-11 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 81756 | 0.8684 |  |  |  | 0 | 1045 | 镰刀菌属¦阳性¦47038;肺炎支原体¦阳性¦314;黄曲霉复合群¦弱阳¦115;新型冠状病毒¦滤¦12;流感嗜血杆菌¦滤¦11;咽峡炎链球菌群¦滤¦11;具核梭杆菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦67 | 合格 |  | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.04.13 | 1 | 1 | 19.81 | 3.02877334679455 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-LC-LY-12 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 90308 | 0.87067 |  |  |  | 0 | 50 | 人呼吸道病毒3型（人副流感病毒3型）¦阳性¦638;EB病毒(EBV)¦阳性¦223 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦8;百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦28 | 合格 |  | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.04.13 | 1 | 1 | 23.3 | 2.57510729613734 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-LC-LY-13 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 64859 | 0.86137 |  |  |  | 0 | 68 | 鼻病毒¦阳性¦17145;鼻病毒A型¦阳性¦17145;流感嗜血杆菌¦阳性¦8481;巨细胞病毒(CMV)¦阳性¦436;人腺病毒3型¦滤¦5;耐甲氧西林金黄色葡萄球菌__mecA__MRSA¦滤¦3;近平滑念珠菌¦滤¦2 | NULL | 合格 |  | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.04.13 | 1 | 1 | 27.89 | 2.15130871280029 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-LC-LY-14 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 83516 | 0.82211 |  |  |  | 0 | 501 | 鲍曼不动杆菌¦阳性¦59741;鼻病毒¦阳性¦5650;鼻病毒A型¦阳性¦5650;具核梭杆菌¦阳性¦475;微小微单胞菌¦阳性¦123;咽峡炎链球菌群¦滤¦31;流感嗜血杆菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦150 | 合格 |  | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.04.13 | 1 | 1 | 27.38 | 2.19138056975895 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-LC-LY-15 | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 39385 | 0.86308 |  |  |  | 0 | 2508 | 流感嗜血杆菌¦阳性¦38989;人呼吸道病毒3型（人副流感病毒3型）¦阳性¦19116;近平滑念珠菌¦阳性¦2630;具核梭杆菌¦阳性¦142;耐甲氧西林金黄色葡萄球菌__mecA__MRSA¦滤¦3;耶氏肺孢子菌¦滤¦3;枯草芽孢杆菌¦滤¦3 | NULL | 原始数据不合格 |  | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.04.13 | 1 | 1 | 36.07 | 1.66343221513723 | 不合格 | 原始数据不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFN01-LY-10E6 | T2P2 | T2P2-QFN01 | 阴性参考品 | 70237 | 0.88176 |  |  |  | 0 | 7949 |  | NULL | 合格 |  | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 18.61 | 3.22407307898979 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFN02-LY-10E6 | T2P2 | T2P2-QFN02 | 阴性参考品 | 94427 | 0.8382 |  |  |  | 0 | 11319 |  | NULL | 合格 |  | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 17.59 | 3.41102899374645 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFN03-LY-10E6 | T2P2 | T2P2-QFN03 | 阴性参考品 | 105641 | 0.79556 |  |  |  | 0 | 10207 |  | NULL | 合格 |  | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 15.3 | 3.92156862745098 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFN01-LY-10E5 | T2P2 | T2P2-QFN01 | 阴性参考品 | 110043 | 0.88199 |  |  |  | 0 | 4060 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦42 | 合格 |  | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 14.75 | 4.06779661016949 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFN02-LY-10E5 | T2P2 | T2P2-QFN02 | 阴性参考品 | 106687 | 0.86834 |  |  |  | 0 | 4927 | 人偏肺病毒¦滤¦37 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦56 | 合格 |  | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 16.31 | 3.67872470876763 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFN03-LY-10E5 | T2P2 | T2P2-QFN03 | 阴性参考品 | 172229 | 0.84466 |  |  |  | 0 | 7446 | 近平滑念珠菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦42 | 合格 |  | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 10.57 | 5.67644276253548 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFN01-LY-10E4 | T2P2 | T2P2-QFN01 | 阴性参考品 | 126438 | 0.8765 |  |  |  | 0 | 663 | 镰刀菌属¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦61 | 合格 |  | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 11.64 | 5.15463917525773 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFN02-LY-10E4 | T2P2 | T2P2-QFN02 | 阴性参考品 | 103025 | 0.8826 |  |  |  | 0 | 902 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦57 | 合格 |  | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 11.61 | 5.16795865633075 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | 240507 | T2P2-QFN03-LY-10E4 | T2P2 | T2P2-QFN03 | 阴性参考品 | 129625 | 0.88742 |  |  |  | 0 | 1099 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦58 | 合格 |  | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 12.69 | 4.72813238770686 | 合格
|  | T2P2-NTC-DJ-N-2 | T2P2 | T2P2-NTC | NTC | 73009 | 0.76187 |  |  |  | 0 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦111 | 合格 |  | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 5.382 | 11.1482720178372 | 合格
|  | T2P2-NTC-DJ-T-1 | T2P2 | T2P2-NTC | NTC | 69623 | 0.87511 |  |  |  | 0 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦244 | 合格 |  | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.04.13 | 1 | 1 | 5.413 | 11.0844263809348 | 合格
|  | T2P2-NEG-DJ-1 | T2P2 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 104157 | 0.89404 |  |  |  | 0 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦194 | 内参不合格 |  | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 2.663 | 22.5309800976342 | 不合格 | 外源内参不合格
|  | T2P2-NEG-DJ-2 | T2P2 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 106531 | 0.87087 |  |  |  | 0 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦186 | 内参不合格 |  | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 4.552 | 13.1810193321617 | 不合格 | 外源内参不合格
|  | T2P2-NEG-DJ-3 | T2P2 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 105803 | 0.80481 |  |  |  | 0 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦260 | 内参不合格 |  | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 5.888 | 10.1902173913043 | 不合格 | 外源内参不合格
|  | T2P2-NTC-DJ-J-1 | T2P2 | T2P2-NTC | NTC | 112321 | 0.88321 |  |  |  | 0 | 0 |  | NULL | 合格 |  | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 13.64 | 4.39882697947214 | 合格
|  | T2P2-NTC-DJ-J-2 | T2P2 | T2P2-NTC | NTC | 112424 | 0.87248 |  |  |  | 0 | 0 |  | NULL | 合格 |  | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 14.16 | 4.23728813559322 | 合格
|  | T2P2-NTC-DJ-J-3 | T2P2 | T2P2-NTC | NTC | 118085 | 0.76352 |  |  |  | 0 | 0 |  | NULL | 合格 |  | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 15.71 | 3.81922342457034 | 合格
|  | T2P2-NTC-DJ-J-4 | T2P2 | T2P2-NTC | NTC | 121450 | 0.87653 |  |  |  | 0 | 0 |  | NULL | 合格 |  | 20240401-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 单管干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 13.63 | 4.40205429200293 | 合格
|  | T2P2-NTC-LY-N-1 | T2P2 | T2P2-NTC | NTC | 148193 | 0.87582 |  |  |  | 0 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦59 | 合格 |  | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 11.94 | 5.0251256281407 | 合格
|  | T2P2-NTC-LY-T-1 | T2P2 | T2P2-NTC | NTC | 109019 | 0.80299 |  |  |  | 0 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦91 | 合格 |  | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 13.07 | 4.59066564651874 | 合格
|  | T2P2-NEG-LY-1 | T2P2 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 113314 | 0.88852 |  |  |  | 0 | 0 |  | NULL | 内参不合格 |  | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 13.08 | 4.58715596330275 | 不合格 | 外源内参不合格
|  | T2P2-NEG-LY-2 | T2P2 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 160875 | 0.8586 |  |  |  | 0 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦30 | 内参不合格 |  | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 11.4 | 5.26315789473684 | 不合格 | 外源内参不合格
|  | T2P2-NEG-LY-3 | T2P2 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 123744 | 0.79844 |  |  |  | 0 | 0 |  | NULL | 内参不合格 |  | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 11.8 | 5.08474576271186 | 不合格 | 外源内参不合格
|  | T2P2-NTC-LY-J-1 | T2P2 | T2P2-NTC | NTC | 134534 | 0.77352 |  |  |  | 0 | 0 |  | NULL | 合格 |  | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 12.68 | 4.73186119873817 | 合格
|  | T2P2-NTC-LY-J-2 | T2P2 | T2P2-NTC | NTC | 135550 | 0.83681 |  |  |  | 0 | 0 |  | NULL | 合格 |  | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 13.36 | 4.49101796407186 | 合格
|  | T2P2-NTC-LY-J-3 | T2P2 | T2P2-NTC | NTC | 121566 | 0.89752 |  |  |  | 0 | 0 |  | NULL | 合格 |  | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 12.86 | 4.6656298600311 | 合格
|  | T2P2-NTC-LY-J-4 | T2P2 | T2P2-NTC | NTC | 148282 | 0.81179 |  |  |  | 0 | 0 |  | NULL | 合格 |  | 20230303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203多重PCR引物中间品呼吸100 | 混合干粉引物 | 2024.05.06 | 1 | 1 | 15.01 | 3.99733510992672 | 合格

## QC对比
run | 体系 | tag | tag_sample | 目标病原 | DJ_sample | LY_sample | DJ_原始数据 | LY_原始数据 | DJ_Q30 | LY_Q30 | DJ_目标病原RPK | LY_目标病原RPK | DJ_外源内参 | LY_外源内参 | DJ_总人内参 | LY_总人内参 | DJ_resis_info | LY_resis_info | DJ_质控评价 | LY_质控评价 | DJ_生产批号 | LY_生产批号 | DJ_文库浓度 | LY_文库浓度 | DJ_最终评价 | LY_最终评价 | DJ_不合格原因 | LY_不合格原因
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFR01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | T2P2-QFR01-DJ-1 | T2P2-QFR01-LY-1 | 590833 | 128944 | 0.88135 | 0.86487 | 17857 | 22343 | 4 | 44 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦669 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦247 | 合格 | 合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 17.83 | 13.76 | 不合格 | 不合格 | 外源内参不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFR01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | T2P2-QFR01-DJ-2 | T2P2-QFR01-LY-2 | 281046 | 139226 | 0.81881 | 0.77982 | 12168 | 12294 | 19 | 69 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦449 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦143 | 合格 | 合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 12.86 | 13.98 | 不合格 | 合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFR01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | T2P2-QFR01-DJ-3 | T2P2-QFR01-LY-3 | 249936 | 106181 | 0.87697 | 0.87703 | 8082 | 23704 | 11 | 77 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦541 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦544 | 合格 | 合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 12.71 | 15.4 | 不合格 | 合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFR01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | T2P2-QFR01-DJ-4 | T2P2-QFR01-LY-4 | 219029 | 123404 | 0.83461 | 0.87987 | 17146 | 19947 | 26 | 52 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦559 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦187 | 合格 | 合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 15.77 | 16.33 | 不合格 | 合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFR01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | T2P2-QFR01-DJ-5 | T2P2-QFR01-LY-5 | 249470 | 108347 | 0.87453 | 0.78909 | 19934 | 23279 | 40 | 63 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦816 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦277 | 合格 | 合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 15.22 | 16.25 | 不合格 | 合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFR01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | T2P2-QFR01-DJ-6 | T2P2-QFR01-LY-6 | 270520 | 125289 | 0.87435 | 0.85573 | 17471 | 20617 | 34 | 45 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦441 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦158 | 合格 | 合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 16.32 | 15.34 | 不合格 | 不合格 | 外源内参不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFR01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | T2P2-QFR01-DJ-7 | T2P2-QFR01-LY-7 | 86353 | 132102 | 0.84357 | 0.8817 | 659 | 19387 | 0 | 58 | 0 | 0 | NULL | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦20 | 内参不合格 | 合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 23.96 | 14.44 | 不合格 | 合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFR01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | T2P2-QFR01-DJ-8 | T2P2-QFR01-LY-8 | 317769 | 120119 | 0.8716 | 0.86612 | 13975 | 16436 | 14 | 67 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦547 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦193 | 合格 | 合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 16.31 | 13.71 | 不合格 | 合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFR02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | T2P2-QFR02-DJ-1 | T2P2-QFR02-LY-1 | 74723 | 208546 | 0.88522 | 0.88539 | 71 | 41 | 43 | 68 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦391 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦94 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 2.534 | 8.482 | 不合格 | 合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFR02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | T2P2-QFR02-DJ-2 | T2P2-QFR02-LY-2 | 100920 | 149644 | 0.87231 | 0.88332 | 31 | 39 | 65 | 97 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦301 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦94 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 9.705 | 12.02 | 合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFR02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | T2P2-QFR02-DJ-3 | T2P2-QFR02-LY-3 | 114437 | 127743 | 0.88173 | 0.87435 | 67 | 137 | 30 | 58 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦243 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦70 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 9.125 | 12.34 | 不合格 | 合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFR02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | T2P2-QFR02-DJ-4 | T2P2-QFR02-LY-4 | 56099 | 143435 | 0.78664 | 0.87737 | 2 | 70 | 4 | 56 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦232 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦157 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 14.2 | 12.91 | 不合格 | 合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFR02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | T2P2-QFR02-DJ-5 | T2P2-QFR02-LY-5 | 106437 | 126504 | 0.81969 | 0.87759 | 64 | 115 | 22 | 30 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦292 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦96 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 9.622 | 12.75 | 不合格 | 不合格 | 外源内参不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFR02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | T2P2-QFR02-DJ-6 | T2P2-QFR02-LY-6 | 110613 | 150145 | 0.87278 | 0.89197 | 115 | 79 | 77 | 53 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦425 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦111 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 9.442 | 12.58 | 合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFR02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | T2P2-QFR02-DJ-7 | T2P2-QFR02-LY-7 | 107584 | 115035 | 0.79863 | 0.80603 | 82 | 122 | 61 | 100 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦535 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦121 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 8.879 | 12.23 | 不合格 | 合格 | 耐药污染
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFR02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | T2P2-QFR02-DJ-8 | T2P2-QFR02-LY-8 | 119761 | 128498 | 0.87733 | 0.85117 | 153 | 96 | 3 | 35 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦505 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦100 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 8.569 | 11.9 | 不合格 | 不合格 | 耐药污染 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | T2P2-QFP01-DJ-1 | T2P2-QFP01-LY-1 | 122072 | 183403 | 0.88449 | 0.89538 | 66 | 95 | 44 | 176 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦325 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦209 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 7.743 | 8.919 | 不合格 | 合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP02 | 阳性参考品 | 肠道病毒71型 | T2P2-QFP02-DJ-1 | T2P2-QFP02-LY-1 | 126928 | 197341 | 0.81301 | 0.77297 | 2891 | 4867 | 43 | 108 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦266 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦114 | 合格 | 合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 6.744 | 8.263 | 不合格 | 合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | T2P2-QFP03-DJ-1 | T2P2-QFP03-LY-1 | 118448 | 134770 | 0.81304 | 0.84057 | 225 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦352 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦133 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 8.022 | 12.11 | 不合格 | 不合格 | 外源内参不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | T2P2-QFP04-DJ-1 | T2P2-QFP04-LY-1 | 124674 | 148824 | 0.76823 | 0.8829 | 4147 | 6955 | 3 | 0 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦275 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦118 | 合格 | 合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 10.34 | 12.45 | 不合格 | 不合格 | 外源内参不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | T2P2-QFP05-DJ-1 | T2P2-QFP05-LY-1 | 118567 | 146348 | 0.77338 | 0.80535 | 2660 | 4193 | 47 | 22 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦288 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦169 | 合格 | 合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 12.15 | 12.59 | 不合格 | 不合格 | 外源内参不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | T2P2-QFP06-DJ-1 | T2P2-QFP06-LY-1 | 88427 | 112234 | 0.87775 | 0.87435 | 15476 | 21224 | 33 | 60 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦599 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦281 | 合格 | 合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 10.26 | 15.68 | 不合格 | 合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | T2P2-QFP07-DJ-1 | T2P2-QFP07-LY-1 | 117743 | 139662 | 0.88675 | 0.84968 | 65 | 126 | 41 | 28 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦272 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦177 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 10.35 | 12.56 | 不合格 | 不合格 | 外源内参不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | T2P2-POS-DJ-1 | T2P2-POS-LY-1 | 124594 | 128286 | 0.8759 | 0.88824 | 20976 | 21350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦270 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦98 | 合格 | 合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 8.033 | 14.64 | 不合格 | 不合格 | 外源内参不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | T2P2-QFP01-DJ-2 | T2P2-QFP01-LY-2 | 92677 | 150215 | 0.89007 | 0.87467 | 36 | 158 | 10 | 180 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦277 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦186 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 6.124 | 11.96 | 不合格 | 合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP02 | 阳性参考品 | 肠道病毒71型 | T2P2-QFP02-DJ-2 | T2P2-QFP02-LY-2 | 138490 | 155791 | 0.85172 | 0.78548 | 4029 | 5721 | 33 | 181 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦313 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦164 | 合格 | 合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 2.985 | 14.08 | 不合格 | 合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | T2P2-QFP03-DJ-2 | T2P2-QFP03-LY-2 | 111216 | 145597 | 0.87431 | 0.86714 | 61 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦305 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦184 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 5.638 | 13.3 | 不合格 | 不合格 | 外源内参不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | T2P2-QFP04-DJ-2 | T2P2-QFP04-LY-2 | 130046 | 133970 | 0.85475 | 0.88027 | 7454 | 15268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦302 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦172 | 合格 | 合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 10.55 | 8.215 | 不合格 | 不合格 | 外源内参不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | T2P2-QFP05-DJ-2 | T2P2-QFP05-LY-2 | 30769 | 133830 | 0.84624 | 0.86486 | 29 | 554 | 3 | 58 | 0 | 0 | NULL | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦200 | 原始数据不合格 | 内参不合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 14.93 | 12.93 | 不合格 | 合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | T2P2-QFP06-DJ-2 | T2P2-QFP06-LY-2 | 101792 | 114882 | 0.80663 | 0.88865 | 13336 | 14793 | 48 | 53 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦907 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦336 | 合格 | 合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 8.329 | 14.96 | 不合格 | 合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | T2P2-QFP07-DJ-2 | T2P2-QFP07-LY-2 | 118389 | 142078 | 0.8513 | 0.84392 | 43 | 189 | 16 | 115 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦160 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦102 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 6.11 | 13.56 | 不合格 | 合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | T2P2-POS-DJ-2 | T2P2-POS-LY-2 | 67336 | 131691 | 0.88148 | 0.88516 | 25731 | 23474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦340 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦108 | 合格 | 合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 6.154 | 15.09 | 不合格 | 不合格 | 外源内参不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | T2P2-QFP01-DJ-3 | T2P2-QFP01-LY-3 | 107282 | 153253 | 0.84939 | 0.85226 | 43 |  | 74 | 19 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦268 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦48 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 5.134 | 9.624 | 合格 | 不合格 |  | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP02 | 阳性参考品 | 肠道病毒71型 | T2P2-QFP02-DJ-3 | T2P2-QFP02-LY-3 | 114759 | 122064 | 0.88296 | 0.85615 | 3751 | 5383 | 88 | 130 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦309 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦123 | 合格 | 合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 3.373 | 13.36 | 合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | T2P2-QFP03-DJ-3 | T2P2-QFP03-LY-3 | 119314 | 134697 | 0.75485 | 0.8036 | 132 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦308 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦169 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 7.902 | 13.69 | 不合格 | 不合格 | 外源内参不合格 | 病原污染
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | T2P2-QFP04-DJ-3 | T2P2-QFP04-LY-3 | 51713 | 166029 | 0.85212 | 0.87761 | 10970 | 11180 | 0 | 45 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦422 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦79 | 合格 | 合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 5.454 | 12.32 | 不合格 | 不合格 | 外源内参不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | T2P2-QFP05-DJ-3 | T2P2-QFP05-LY-3 | 116916 | 141546 | 0.86412 | 0.88534 | 516 | 1371 | 75 | 71 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦342 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦120 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 5.26 | 11.22 | 合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | T2P2-QFP06-DJ-3 | T2P2-QFP06-LY-3 | 93879 | 123126 | 0.86292 | 0.77961 | 14905 | 10506 | 20 | 16 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦610 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦164 | 合格 | 合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 13.15 | 13.62 | 不合格 | 不合格 | 外源内参不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | T2P2-QFP07-DJ-3 | T2P2-QFP07-LY-3 | 94415 | 162327 | 0.86521 | 0.86976 | 29 | 44 | 13 | 95 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦357 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦129 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 4.759 | 12.99 | 不合格 | 合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | T2P2-POS-DJ-3 | T2P2-POS-LY-3 | 127673 | 114927 | 0.86546 | 0.88346 | 8955 | 8457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦331 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦116 | 合格 | 合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 4.262 | 13.71 | 不合格 | 不合格 | 外源内参不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | T2P2-QFL01-DJ-1 | T2P2-QFL01-LY-1 | 123104 | 143211 | 0.86821 | 0.87947 | 11 | 86 | 50 | 59 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦682 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦177 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 4.032 | 11.83 | 不合格 | 合格 | 耐药污染
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 | T2P2-QFL02-DJ-1 | T2P2-QFL02-LY-1 | 99353 | 146963 | 0.76133 | 0.88845 | 624 | 1125 | 68 | 94 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦295 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦118 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 5.33 | 11.31 | 合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | T2P2-QFL03-DJ-1 | T2P2-QFL03-LY-1 | 134969 | 154012 | 0.87791 | 0.86524 | 233 | 401 | 24 | 3 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦253 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦104 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 7.805 | 13.06 | 不合格 | 不合格 | 外源内参不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | T2P2-QFL04-DJ-1 | T2P2-QFL04-LY-1 | 111383 | 130643 | 0.75831 | 0.87123 | 1280 | 2075 | 2 | 34 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦374 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦135 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 4.567 | 9.398 | 不合格 | 不合格 | 外源内参不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | T2P2-QFL05-DJ-1 | T2P2-QFL05-LY-1 | 196377 | 142070 | 0.77409 | 0.80993 | 116 | 22 | 61 | 81 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦302 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦111 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 2.961 | 8.633 | 合格 | 不合格 |  | 病原污染
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | T2P2-QFL06-DJ-1 | T2P2-QFL06-LY-1 | 110618 | 136854 | 0.88863 | 0.87386 | 1717 | 1906 | 28 | 91 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦305 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦102 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 6.212 | 12.19 | 不合格 | 合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | T2P2-QFL07-DJ-1 | T2P2-QFL07-LY-1 | 96384 | 154894 | 0.87625 | 0.75259 | 5 |  | 17 | 19 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦399 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦129 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 7.106 | 11.3 | 不合格 | 不合格 | 外源内参不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-NTC | NTC |  | T2P2-NTC-DJ-N-1 | T2P2-NTC-LY-N-1 | 121655 | 148193 | 0.758 | 0.87582 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦169 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦59 | 合格 | 合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 4.8 | 11.94 | 合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | T2P2-QFL01-DJ-2 | T2P2-QFL01-LY-2 | 109969 | 127287 | 0.87276 | 0.85624 | 16 | 53 | 25 | 111 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦142 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦82 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 6.556 | 11.12 | 不合格 | 合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 | T2P2-QFL02-DJ-2 | T2P2-QFL02-LY-2 | 119312 | 122571 | 0.80374 | 0.79078 | 675 | 800 | 44 | 78 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦254 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦104 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 3.966 | 11.9 | 不合格 | 合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | T2P2-QFL03-DJ-2 | T2P2-QFL03-LY-2 | 99595 | 115218 | 0.76056 | 0.86718 | 228 | 480 | 20 | 50 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦286 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦168 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 7.344 | 12.59 | 不合格 | 不合格 | 外源内参不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | T2P2-QFL04-DJ-2 | T2P2-QFL04-LY-2 | 17978 | 150860 | 0.8755 | 0.88681 | 1430 | 4258 | 28 | 32 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦189 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦108 | 原始数据不合格 | 合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 1.248 | 7.487 | 不合格 | 不合格 | 外源内参不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | T2P2-QFL05-DJ-2 | T2P2-QFL05-LY-2 | 59325 | 129026 | 0.8676 | 0.84491 | 287 | 276 | 34 | 171 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦184 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦91 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 2.514 | 7.648 | 不合格 | 合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | T2P2-QFL06-DJ-2 | T2P2-QFL06-LY-2 | 73190 | 124969 | 0.88547 | 0.8051 | 1385 | 2002 | 8 | 16 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦255 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦117 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 9.445 | 14.15 | 不合格 | 不合格 | 外源内参不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | T2P2-QFL07-DJ-2 | T2P2-QFL07-LY-2 | 74960 | 132381 | 0.86404 | 0.85628 | 8 | 17 | 16 | 23 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦240 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦91 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 6.525 | 12.75 | 不合格 | 不合格 | 外源内参不合格 | 外源内参不合格
| T2P2 | T2P2-NTC | NTC |  | T2P2-NTC-DJ-N-2 | T2P2-NTC-LY-N-2 | 73009 | 123811 | 0.76187 | 0.84804 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦111 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦75 | 合格 | 合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 5.382 | 13.08 | 合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | T2P2-QFL01-DJ-3 | T2P2-QFL01-LY-3 | 62230 | 136570 | 0.84072 | 0.81075 | 37 | 51 | 37 | 33 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦283 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦89 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 2.054 | 11.56 | 不合格 | 不合格 | 外源内参不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 | T2P2-QFL02-DJ-3 | T2P2-QFL02-LY-3 | 105345 | 149676 | 0.88257 | 0.88681 | 606 | 768 | 35 | 70 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦307 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦96 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 3.961 | 10.96 | 不合格 | 合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | T2P2-QFL03-DJ-3 | T2P2-QFL03-LY-3 | 88146 | 134667 | 0.84127 | 0.81795 | 101 | 129 | 9 | 13 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦183 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦67 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 7.889 | 12.81 | 不合格 | 不合格 | 外源内参不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | T2P2-QFL04-DJ-3 | T2P2-QFL04-LY-3 | 98446 | 131841 | 0.88417 | 0.83444 | 462 | 834 | 66 | 83 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦162 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦55 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 4.865 | 9.176 | 合格 | 不合格 |  | 病原污染
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | T2P2-QFL05-DJ-3 | T2P2-QFL05-LY-3 | 88703 | 115003 | 0.87293 | 0.89488 | 336 | 112 | 74 | 48 | 0 | 0 | NULL | NULL | 内参不合格 | 内参不合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 3.173 | 12.01 | 合格 | 不合格 |  | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | T2P2-QFL06-DJ-3 | T2P2-QFL06-LY-3 | 90741 | 91255 | 0.88414 | 0.88858 | 2164 | 1459 | 35 | 30 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦345 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦91 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 8.151 | 15.72 | 不合格 | 不合格 | 外源内参不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | T2P2-QFL07-DJ-3 | T2P2-QFL07-LY-3 | 68118 | 105066 | 0.83724 | 0.87247 |  | 8 | 1 | 18 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦112 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦61 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 6.654 | 14.97 | 不合格 | 不合格 | 外源内参不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 |  | T2P2-LC-DJ-1 | T2P2-LC-LY-1 | 28344 | 60963 | 0.85043 | 0.86205 |  |  | 0 | 0 | 9487 | 6794 | NULL | NULL | 原始数据不合格 | 合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 20.07 | 23.75 | 不合格 | 合格 | 原始数据不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 |  | T2P2-LC-DJ-2 | T2P2-LC-LY-2 | 24761 | 67697 | 0.85973 | 0.85071 |  |  | 0 | 0 | 3551 | 2779 | NULL | NULL | 原始数据不合格 | 合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 20.06 | 23.75 | 不合格 | 合格 | 原始数据不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 |  | T2P2-LC-DJ-3 | T2P2-LC-LY-3 | 26394 | 43856 | 0.84945 | 0.83965 |  |  | 0 | 0 | 10855 | 7837 | NULL | NULL | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 25.77 | 29 | 不合格 | 不合格 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 |  | T2P2-LC-DJ-4 | T2P2-LC-LY-4 | 5880 | 35826 | 0.84929 | 0.85346 |  |  | 0 | 0 | 221 | 271 | 百日咳鲍特菌耐药¦耐药¦2466 | 百日咳鲍特菌耐药¦耐药¦1206 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 29.86 | 31.73 | 不合格 | 不合格 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 |  | T2P2-LC-DJ-5 | T2P2-LC-LY-5 | 35073 | 106431 | 0.86299 | 0.86013 |  |  | 0 | 0 | 1038 | 740 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦191 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦67 | 原始数据不合格 | 合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 28.63 | 13.86 | 不合格 | 合格 | 原始数据不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 |  | T2P2-LC-DJ-6 | T2P2-LC-LY-6 | 35495 | 65706 | 0.87218 | 0.81675 |  |  | 0 | 0 | 519 | 487 | NULL | NULL | 原始数据不合格 | 合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 22.54 | 25.26 | 不合格 | 合格 | 原始数据不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 |  | T2P2-LC-DJ-7 | T2P2-LC-LY-7 | 4274 | 33263 | 0.82309 | 0.85026 |  |  | 0 | 0 | 15162 | 16070 | NULL | NULL | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 65.36 | 40.41 | 不合格 | 不合格 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 |  | T2P2-LC-DJ-8 | T2P2-LC-LY-8 | 18467 | 65504 | 0.84503 | 0.8679 |  |  | 0 | 0 | 4316 | 3580 | NULL | NULL | 原始数据不合格 | 合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 19.88 | 26.74 | 不合格 | 合格 | 原始数据不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 |  | T2P2-LC-DJ-9 | T2P2-LC-LY-9 | 48874 | 103254 | 0.87706 | 0.87655 |  |  | 16 | 2 | 2541 | 1552 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦3204;百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2574 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦3949;百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦691 | 原始数据不合格 | 合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 4.203 | 15.2 | 不合格 | 合格 | 原始数据不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 |  | T2P2-LC-DJ-10 | T2P2-LC-LY-10 | 37961 | 86221 | 0.84755 | 0.85267 |  |  | 0 | 0 | 1689 | 2397 | NULL | NULL | 原始数据不合格 | 合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 13.04 | 17.39 | 不合格 | 合格 | 原始数据不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 |  | T2P2-LC-DJ-11 | T2P2-LC-LY-11 | 44871 | 81756 | 0.87495 | 0.8684 |  |  | 0 | 0 | 1537 | 1045 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦261 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦67 | 原始数据不合格 | 合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 12.55 | 19.81 | 不合格 | 合格 | 原始数据不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 |  | T2P2-LC-DJ-12 | T2P2-LC-LY-12 | 47385 | 90308 | 0.80338 | 0.87067 |  |  | 0 | 0 | 50 | 50 | NULL | 肺炎支原体耐药¦耐药¦8;百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦28 | 原始数据不合格 | 合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 13.33 | 23.3 | 不合格 | 合格 | 原始数据不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 |  | T2P2-LC-DJ-13 | T2P2-LC-LY-13 | 18984 | 64859 | 0.85137 | 0.86137 |  |  | 0 | 0 | 100 | 68 | NULL | NULL | 原始数据不合格 | 合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 10.17 | 27.89 | 不合格 | 合格 | 原始数据不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 |  | T2P2-LC-DJ-14 | T2P2-LC-LY-14 | 52625 | 83516 | 0.82608 | 0.82211 |  |  | 0 | 0 | 357 | 501 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦325 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦150 | 合格 | 合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 14.21 | 27.38 | 合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 |  | T2P2-LC-DJ-15 | T2P2-LC-LY-15 | 8664 | 39385 | 0.85387 | 0.86308 |  |  | 0 | 0 | 3474 | 2508 | NULL | NULL | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 31.09 | 36.07 | 不合格 | 不合格 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格
| T2P2 | T2P2-NTC | NTC |  | T2P2-NTC-DJ-T-1 | T2P2-NTC-LY-T-1 | 69623 | 109019 | 0.87511 | 0.80299 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦244 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦91 | 合格 | 合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 5.413 | 13.07 | 合格 | 合格
| T2P2 | T2P2-NEG | 阴性对照品 |  | T2P2-NEG-DJ-1 | T2P2-NEG-LY-1 | 104157 | 113314 | 0.89404 | 0.88852 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦194 | NULL | 内参不合格 | 内参不合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 2.663 | 13.08 | 不合格 | 不合格 | 外源内参不合格 | 外源内参不合格
| T2P2 | T2P2-NEG | 阴性对照品 |  | T2P2-NEG-DJ-2 | T2P2-NEG-LY-2 | 106531 | 160875 | 0.87087 | 0.8586 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦186 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦30 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 4.552 | 11.4 | 不合格 | 不合格 | 外源内参不合格 | 外源内参不合格
| T2P2 | T2P2-NEG | 阴性对照品 |  | T2P2-NEG-DJ-3 | T2P2-NEG-LY-3 | 105803 | 123744 | 0.80481 | 0.79844 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦260 | NULL | 内参不合格 | 内参不合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 5.888 | 11.8 | 不合格 | 不合格 | 外源内参不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFN01 | 阴性参考品 |  | T2P2-QFN01-DJ-10E6 | T2P2-QFN01-LY-10E6 | 56729 | 70237 | 0.82869 | 0.88176 |  |  | 0 | 0 | 21579 | 7949 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦60 | NULL | 合格 | 合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 10.01 | 18.61 | 合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFN02 | 阴性参考品 |  | T2P2-QFN02-DJ-10E6 | T2P2-QFN02-LY-10E6 | 64751 | 94427 | 0.86132 | 0.8382 |  |  | 0 | 0 | 18418 | 11319 | NULL | NULL | 合格 | 合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 8.41 | 17.59 | 合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFN03 | 阴性参考品 |  | T2P2-QFN03-DJ-10E6 | T2P2-QFN03-LY-10E6 | 64270 | 105641 | 0.78454 | 0.79556 |  |  | 0 | 0 | 13562 | 10207 | NULL | NULL | 合格 | 合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 8.108 | 15.3 | 合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFN01 | 阴性参考品 |  | T2P2-QFN01-DJ-10E5 | T2P2-QFN01-LY-10E5 | 79696 | 110043 | 0.88533 | 0.88199 |  |  | 0 | 0 | 5096 | 4060 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦159 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦42 | 合格 | 合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 6.455 | 14.75 | 合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFN02 | 阴性参考品 |  | T2P2-QFN02-DJ-10E5 | T2P2-QFN02-LY-10E5 | 78627 | 106687 | 0.79409 | 0.86834 |  |  | 0 | 0 | 7506 | 4927 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦107 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦56 | 合格 | 合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 6.718 | 16.31 | 合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFN03 | 阴性参考品 |  | T2P2-QFN03-DJ-10E5 | T2P2-QFN03-LY-10E5 | 118578 | 172229 | 0.85131 | 0.84466 |  |  | 0 | 0 | 7766 | 7446 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦123 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦42 | 合格 | 合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 8.69 | 10.57 | 合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFN01 | 阴性参考品 |  | T2P2-QFN01-DJ-10E4 | T2P2-QFN01-LY-10E4 | 125009 | 126438 | 0.80856 | 0.8765 |  |  | 0 | 0 | 873 | 663 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦193 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦61 | 合格 | 合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 7.148 | 11.64 | 合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFN02 | 阴性参考品 |  | T2P2-QFN02-DJ-10E4 | T2P2-QFN02-LY-10E4 | 99101 | 103025 | 0.85947 | 0.8826 |  |  | 0 | 0 | 1417 | 902 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦230 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦57 | 合格 | 合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 7.929 | 11.61 | 合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFN03 | 阴性参考品 |  | T2P2-QFN03-DJ-10E4 | T2P2-QFN03-LY-10E4 | 125817 | 129625 | 0.85591 | 0.88742 |  |  | 0 | 0 | 1730 | 1099 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦249 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦58 | 合格 | 合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 9.626 | 12.69 | 合格 | 合格
| T2P2 | T2P2-NTC | NTC |  | T2P2-NTC-DJ-J-1 | T2P2-NTC-LY-J-1 | 112321 | 134534 | 0.88321 | 0.77352 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格 | 合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 13.64 | 12.68 | 合格 | 合格
| T2P2 | T2P2-NTC | NTC |  | T2P2-NTC-DJ-J-2 | T2P2-NTC-LY-J-2 | 112424 | 135550 | 0.87248 | 0.83681 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格 | 合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 14.16 | 13.36 | 合格 | 合格
| T2P2 | T2P2-NTC | NTC |  | T2P2-NTC-DJ-J-3 | T2P2-NTC-LY-J-3 | 118085 | 121566 | 0.76352 | 0.89752 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格 | 合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 15.71 | 12.86 | 合格 | 合格
| T2P2 | T2P2-NTC | NTC |  | T2P2-NTC-DJ-J-4 | T2P2-NTC-LY-J-4 | 121450 | 148282 | 0.87653 | 0.81179 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格 | 合格 | 20240401-1呼吸100成品 | 20230303呼吸100成品 | 13.63 | 15.01 | 合格 | 合格

## 待检-留样对比
run | 体系 | tag | tag_sample | 检出病原 | DJ_sample | LY_sample | DJ_检出病原RPK | LY_检出病原RPK | DJ_原始数据 | LY_原始数据 | DJ_Q30 | LY_Q30 | DJ_外源内参 | LY_外源内参 | DJ_总人内参 | LY_总人内参 | DJ_质控评价 | LY_质控评价 | LY_生产批号 | DJ_生产批号 | DJ_filter_flag | LY_filter_flag | DJ_文库浓度 | LY_文库浓度 | DJ_最终评价 | LY_最终评价 | DJ_drug_info | LY_drug_info
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFR01 | 重复性参考品 | 三叶草根瘤菌(NA) | T2P2-QFR01-DJ-1 | T2P2-QFR01-LY-1 | 4 | 44 | 590833 | 128944 | 0.88135 | 0.86487 | 4 | 44 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 17.83 | 13.76 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦669 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦247
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFR01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | T2P2-QFR01-DJ-1 | T2P2-QFR01-LY-1 | 17857 | 22343 | 590833 | 128944 | 0.88135 | 0.86487 | 4 | 44 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 17.83 | 13.76 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦669 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦247
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFR01 | 重复性参考品 | 肺炎克雷伯菌 | T2P2-QFR01-DJ-1 | T2P2-QFR01-LY-1 | 2 | 0 | 590833 | 128944 | 0.88135 | 0.86487 | 4 | 44 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 |  | 17.83 | 13.76 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦669 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦247
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFR01 | 重复性参考品 | 近平滑念珠菌 | T2P2-QFR01-DJ-1 | T2P2-QFR01-LY-1 | 1 | 0 | 590833 | 128944 | 0.88135 | 0.86487 | 4 | 44 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 |  | 17.83 | 13.76 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦669 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦247
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFR01 | 重复性参考品 | 三叶草根瘤菌(NA) | T2P2-QFR01-DJ-2 | T2P2-QFR01-LY-2 | 19 | 69 | 281046 | 139226 | 0.81881 | 0.77982 | 19 | 69 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 12.86 | 13.98 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦449 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦143
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFR01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | T2P2-QFR01-DJ-2 | T2P2-QFR01-LY-2 | 12168 | 12294 | 281046 | 139226 | 0.81881 | 0.77982 | 19 | 69 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 12.86 | 13.98 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦449 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦143
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFR01 | 重复性参考品 | 近平滑念珠菌 | T2P2-QFR01-DJ-2 | T2P2-QFR01-LY-2 | 2 | 3 | 281046 | 139226 | 0.81881 | 0.77982 | 19 | 69 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 | 滤 | 12.86 | 13.98 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦449 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦143
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFR01 | 重复性参考品 | 非结核分枝杆菌 | T2P2-QFR01-DJ-2 | T2P2-QFR01-LY-2 | 11 | 7 | 281046 | 139226 | 0.81881 | 0.77982 | 19 | 69 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 | 滤 | 12.86 | 13.98 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦449 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦143
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFR01 | 重复性参考品 | 三叶草根瘤菌(NA) | T2P2-QFR01-DJ-3 | T2P2-QFR01-LY-3 | 11 | 77 | 249936 | 106181 | 0.87697 | 0.87703 | 11 | 77 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 12.71 | 15.4 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦541 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦544
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFR01 | 重复性参考品 | 大肠埃希菌 | T2P2-QFR01-DJ-3 | T2P2-QFR01-LY-3 | 0 | 5 | 249936 | 106181 | 0.87697 | 0.87703 | 11 | 77 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  | 滤 | 12.71 | 15.4 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦541 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦544
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFR01 | 重复性参考品 | 拟平滑念珠菌 | T2P2-QFR01-DJ-3 | T2P2-QFR01-LY-3 | 1 | 0 | 249936 | 106181 | 0.87697 | 0.87703 | 11 | 77 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 |  | 12.71 | 15.4 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦541 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦544
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFR01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | T2P2-QFR01-DJ-3 | T2P2-QFR01-LY-3 | 8082 | 23704 | 249936 | 106181 | 0.87697 | 0.87703 | 11 | 77 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 12.71 | 15.4 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦541 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦544
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFR01 | 重复性参考品 | 近平滑念珠菌 | T2P2-QFR01-DJ-3 | T2P2-QFR01-LY-3 | 1 | 0 | 249936 | 106181 | 0.87697 | 0.87703 | 11 | 77 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 |  | 12.71 | 15.4 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦541 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦544
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFR01 | 重复性参考品 | 三叶草根瘤菌(NA) | T2P2-QFR01-DJ-4 | T2P2-QFR01-LY-4 | 26 | 52 | 219029 | 123404 | 0.83461 | 0.87987 | 26 | 52 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 15.77 | 16.33 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦559 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦187
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFR01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | T2P2-QFR01-DJ-4 | T2P2-QFR01-LY-4 | 17146 | 19947 | 219029 | 123404 | 0.83461 | 0.87987 | 26 | 52 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 15.77 | 16.33 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦559 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦187
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFR01 | 重复性参考品 | 近平滑念珠菌 | T2P2-QFR01-DJ-4 | T2P2-QFR01-LY-4 | 0 | 5 | 219029 | 123404 | 0.83461 | 0.87987 | 26 | 52 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  | 滤 | 15.77 | 16.33 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦559 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦187
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFR01 | 重复性参考品 | 三叶草根瘤菌(NA) | T2P2-QFR01-DJ-5 | T2P2-QFR01-LY-5 | 40 | 63 | 249470 | 108347 | 0.87453 | 0.78909 | 40 | 63 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 15.22 | 16.25 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦816 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦277
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFR01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | T2P2-QFR01-DJ-5 | T2P2-QFR01-LY-5 | 19934 | 23279 | 249470 | 108347 | 0.87453 | 0.78909 | 40 | 63 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 15.22 | 16.25 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦816 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦277
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFR01 | 重复性参考品 | 近平滑念珠菌 | T2P2-QFR01-DJ-5 | T2P2-QFR01-LY-5 | 1 | 2 | 249470 | 108347 | 0.87453 | 0.78909 | 40 | 63 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 | 滤 | 15.22 | 16.25 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦816 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦277
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFR01 | 重复性参考品 | 镰刀菌属 | T2P2-QFR01-DJ-5 | T2P2-QFR01-LY-5 | 4 | 0 | 249470 | 108347 | 0.87453 | 0.78909 | 40 | 63 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 |  | 15.22 | 16.25 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦816 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦277
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFR01 | 重复性参考品 | 三叶草根瘤菌(NA) | T2P2-QFR01-DJ-6 | T2P2-QFR01-LY-6 | 34 | 45 | 270520 | 125289 | 0.87435 | 0.85573 | 34 | 45 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 16.32 | 15.34 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦441 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦158
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFR01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | T2P2-QFR01-DJ-6 | T2P2-QFR01-LY-6 | 17471 | 20617 | 270520 | 125289 | 0.87435 | 0.85573 | 34 | 45 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 16.32 | 15.34 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦441 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦158
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFR01 | 重复性参考品 | 三叶草根瘤菌(NA) | T2P2-QFR01-DJ-7 | T2P2-QFR01-LY-7 | 0 | 58 | 86353 | 132102 | 0.84357 | 0.8817 | 0 | 58 | 0 | 0 | 内参不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  | 内参 | 23.96 | 14.44 | 不合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦20
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFR01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | T2P2-QFR01-DJ-7 | T2P2-QFR01-LY-7 | 659 | 19387 | 86353 | 132102 | 0.84357 | 0.8817 | 0 | 58 | 0 | 0 | 内参不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 23.96 | 14.44 | 不合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦20
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFR01 | 重复性参考品 | 三叶草根瘤菌(NA) | T2P2-QFR01-DJ-8 | T2P2-QFR01-LY-8 | 14 | 67 | 317769 | 120119 | 0.8716 | 0.86612 | 14 | 67 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 16.31 | 13.71 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦547 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦193
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFR01 | 重复性参考品 | 热带念珠菌 | T2P2-QFR01-DJ-8 | T2P2-QFR01-LY-8 | 0 | 7 | 317769 | 120119 | 0.8716 | 0.86612 | 14 | 67 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  | 滤 | 16.31 | 13.71 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦547 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦193
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFR01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | T2P2-QFR01-DJ-8 | T2P2-QFR01-LY-8 | 13975 | 16436 | 317769 | 120119 | 0.8716 | 0.86612 | 14 | 67 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 16.31 | 13.71 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦547 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦193
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFR01 | 重复性参考品 | 肺炎克雷伯菌 | T2P2-QFR01-DJ-8 | T2P2-QFR01-LY-8 | 0 | 14 | 317769 | 120119 | 0.8716 | 0.86612 | 14 | 67 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  | 滤 | 16.31 | 13.71 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦547 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦193
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFR01 | 重复性参考品 | 金黄色葡萄球菌 | T2P2-QFR01-DJ-8 | T2P2-QFR01-LY-8 | 0 | 9 | 317769 | 120119 | 0.8716 | 0.86612 | 14 | 67 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  | 滤 | 16.31 | 13.71 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦547 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦193
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFR01 | 重复性参考品 | 黄曲霉复合群 | T2P2-QFR01-DJ-8 | T2P2-QFR01-LY-8 | 1 | 0 | 317769 | 120119 | 0.8716 | 0.86612 | 14 | 67 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 |  | 16.31 | 13.71 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦547 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦193
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFR02 | 重复性参考品 | 三叶草根瘤菌(NA) | T2P2-QFR02-DJ-1 | T2P2-QFR02-LY-1 | 43 | 68 | 74723 | 208546 | 0.88522 | 0.88539 | 43 | 68 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 2.534 | 8.482 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦391 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦94
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFR02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | T2P2-QFR02-DJ-1 | T2P2-QFR02-LY-1 | 71 | 41 | 74723 | 208546 | 0.88522 | 0.88539 | 43 | 68 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 弱阳 | 弱阳 | 2.534 | 8.482 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦391 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦94
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFR02 | 重复性参考品 | 三叶草根瘤菌(NA) | T2P2-QFR02-DJ-2 | T2P2-QFR02-LY-2 | 65 | 97 | 100920 | 149644 | 0.87231 | 0.88332 | 65 | 97 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 9.705 | 12.02 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦301 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦94
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFR02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | T2P2-QFR02-DJ-2 | T2P2-QFR02-LY-2 | 31 | 39 | 100920 | 149644 | 0.87231 | 0.88332 | 65 | 97 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 弱阳 | 弱阳 | 9.705 | 12.02 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦301 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦94
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFR02 | 重复性参考品 | 近平滑念珠菌 | T2P2-QFR02-DJ-2 | T2P2-QFR02-LY-2 | 1 | 0 | 100920 | 149644 | 0.87231 | 0.88332 | 65 | 97 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 |  | 9.705 | 12.02 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦301 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦94
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFR02 | 重复性参考品 | 三叶草根瘤菌(NA) | T2P2-QFR02-DJ-3 | T2P2-QFR02-LY-3 | 30 | 58 | 114437 | 127743 | 0.88173 | 0.87435 | 30 | 58 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 9.125 | 12.34 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦243 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦70
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFR02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | T2P2-QFR02-DJ-3 | T2P2-QFR02-LY-3 | 67 | 137 | 114437 | 127743 | 0.88173 | 0.87435 | 30 | 58 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 9.125 | 12.34 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦243 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦70
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFR02 | 重复性参考品 | 大肠埃希菌 | T2P2-QFR02-DJ-3 | T2P2-QFR02-LY-3 | 0 | 2 | 114437 | 127743 | 0.88173 | 0.87435 | 30 | 58 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  | 滤 | 9.125 | 12.34 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦243 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦70
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFR02 | 重复性参考品 | 三叶草根瘤菌(NA) | T2P2-QFR02-DJ-4 | T2P2-QFR02-LY-4 | 4 | 56 | 56099 | 143435 | 0.78664 | 0.87737 | 4 | 56 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 14.2 | 12.91 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦232 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦157
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFR02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | T2P2-QFR02-DJ-4 | T2P2-QFR02-LY-4 | 2 | 70 | 56099 | 143435 | 0.78664 | 0.87737 | 4 | 56 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 | 阳性 | 14.2 | 12.91 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦232 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦157
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFR02 | 重复性参考品 | 三叶草根瘤菌(NA) | T2P2-QFR02-DJ-5 | T2P2-QFR02-LY-5 | 22 | 30 | 106437 | 126504 | 0.81969 | 0.87759 | 22 | 30 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 9.622 | 12.75 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦292 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦96
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFR02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | T2P2-QFR02-DJ-5 | T2P2-QFR02-LY-5 | 64 | 115 | 106437 | 126504 | 0.81969 | 0.87759 | 22 | 30 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 9.622 | 12.75 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦292 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦96
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFR02 | 重复性参考品 | 三叶草根瘤菌(NA) | T2P2-QFR02-DJ-6 | T2P2-QFR02-LY-6 | 77 | 53 | 110613 | 150145 | 0.87278 | 0.89197 | 77 | 53 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 9.442 | 12.58 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦425 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦111
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFR02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | T2P2-QFR02-DJ-6 | T2P2-QFR02-LY-6 | 115 | 79 | 110613 | 150145 | 0.87278 | 0.89197 | 77 | 53 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 9.442 | 12.58 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦425 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦111
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFR02 | 重复性参考品 | 奇异变形杆菌 | T2P2-QFR02-DJ-6 | T2P2-QFR02-LY-6 | 0 | 1 | 110613 | 150145 | 0.87278 | 0.89197 | 77 | 53 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  | 滤 | 9.442 | 12.58 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦425 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦111
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFR02 | 重复性参考品 | 三叶草根瘤菌(NA) | T2P2-QFR02-DJ-7 | T2P2-QFR02-LY-7 | 61 | 100 | 107584 | 115035 | 0.79863 | 0.80603 | 61 | 100 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 8.879 | 12.23 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦535 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦121
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFR02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | T2P2-QFR02-DJ-7 | T2P2-QFR02-LY-7 | 82 | 122 | 107584 | 115035 | 0.79863 | 0.80603 | 61 | 100 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 8.879 | 12.23 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦535 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦121
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFR02 | 重复性参考品 | 热带念珠菌 | T2P2-QFR02-DJ-7 | T2P2-QFR02-LY-7 | 7 | 9 | 107584 | 115035 | 0.79863 | 0.80603 | 61 | 100 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 | 滤 | 8.879 | 12.23 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦535 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦121
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFR02 | 重复性参考品 | 三叶草根瘤菌(NA) | T2P2-QFR02-DJ-8 | T2P2-QFR02-LY-8 | 3 | 35 | 119761 | 128498 | 0.87733 | 0.85117 | 3 | 35 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 8.569 | 11.9 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦505 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦100
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFR02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | T2P2-QFR02-DJ-8 | T2P2-QFR02-LY-8 | 153 | 96 | 119761 | 128498 | 0.87733 | 0.85117 | 3 | 35 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 8.569 | 11.9 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦505 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦100
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFR02 | 重复性参考品 | 近平滑念珠菌 | T2P2-QFR02-DJ-8 | T2P2-QFR02-LY-8 | 0 | 3 | 119761 | 128498 | 0.87733 | 0.85117 | 3 | 35 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  | 滤 | 8.569 | 11.9 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦505 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦100
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFR02 | 重复性参考品 | 镰刀菌属 | T2P2-QFR02-DJ-8 | T2P2-QFR02-LY-8 | 1 | 3 | 119761 | 128498 | 0.87733 | 0.85117 | 3 | 35 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 | 滤 | 8.569 | 11.9 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦505 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦100
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP01 | 阳性参考品 | 三叶草根瘤菌(NA) | T2P2-QFP01-DJ-1 | T2P2-QFP01-LY-1 | 44 | 176 | 122072 | 183403 | 0.88449 | 0.89538 | 44 | 176 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 7.743 | 8.919 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦325 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦209
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP01 | 阳性参考品 | 奇异变形杆菌 | T2P2-QFP01-DJ-1 | T2P2-QFP01-LY-1 | 3 | 0 | 122072 | 183403 | 0.88449 | 0.89538 | 44 | 176 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 |  | 7.743 | 8.919 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦325 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦209
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | T2P2-QFP01-DJ-1 | T2P2-QFP01-LY-1 | 66 | 95 | 122072 | 183403 | 0.88449 | 0.89538 | 44 | 176 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 弱阳 | 弱阳 | 7.743 | 8.919 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦325 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦209
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | T2P2-QFP01-DJ-1 | T2P2-QFP01-LY-1 | 66 | 95 | 122072 | 183403 | 0.88449 | 0.89538 | 44 | 176 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 7.743 | 8.919 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦325 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦209
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP01 | 阳性参考品 | 非结核分枝杆菌 | T2P2-QFP01-DJ-1 | T2P2-QFP01-LY-1 | 4 | 0 | 122072 | 183403 | 0.88449 | 0.89538 | 44 | 176 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 |  | 7.743 | 8.919 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦325 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦209
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP02 | 阳性参考品 | 三叶草根瘤菌(NA) | T2P2-QFP02-DJ-1 | T2P2-QFP02-LY-1 | 43 | 108 | 126928 | 197341 | 0.81301 | 0.77297 | 43 | 108 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 6.744 | 8.263 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦266 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦114
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP02 | 阳性参考品 | 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌__mecA__MRSA | T2P2-QFP02-DJ-1 | T2P2-QFP02-LY-1 | 1 | 0 | 126928 | 197341 | 0.81301 | 0.77297 | 43 | 108 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 |  | 6.744 | 8.263 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦266 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦114
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | T2P2-QFP02-DJ-1 | T2P2-QFP02-LY-1 | 2891 | 4867 | 126928 | 197341 | 0.81301 | 0.77297 | 43 | 108 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 6.744 | 8.263 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦266 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦114
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP03 | 阳性参考品 | 人呼吸道合胞病毒A型 | T2P2-QFP03-DJ-1 | T2P2-QFP03-LY-1 | 225 | 466 | 118448 | 134770 | 0.81304 | 0.84057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 弱阳 | 弱阳 | 8.022 | 12.11 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦352 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦133
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP03 | 阳性参考品 | 近平滑念珠菌 | T2P2-QFP03-DJ-1 | T2P2-QFP03-LY-1 | 3 | 0 | 118448 | 134770 | 0.81304 | 0.84057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 |  | 8.022 | 12.11 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦352 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦133
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP04 | 阳性参考品 | 三叶草根瘤菌(NA) | T2P2-QFP04-DJ-1 | T2P2-QFP04-LY-1 | 3 | 0 | 124674 | 148824 | 0.76823 | 0.8829 | 3 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 |  | 10.34 | 12.45 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦275 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦118
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | T2P2-QFP04-DJ-1 | T2P2-QFP04-LY-1 | 4147 | 6955 | 124674 | 148824 | 0.76823 | 0.8829 | 3 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 10.34 | 12.45 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦275 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦118
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP04 | 阳性参考品 | 近平滑念珠菌 | T2P2-QFP04-DJ-1 | T2P2-QFP04-LY-1 | 0 | 3 | 124674 | 148824 | 0.76823 | 0.8829 | 3 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  | 滤 | 10.34 | 12.45 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦275 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦118
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP05 | 阳性参考品 | 三叶草根瘤菌(NA) | T2P2-QFP05-DJ-1 | T2P2-QFP05-LY-1 | 47 | 22 | 118567 | 146348 | 0.77338 | 0.80535 | 47 | 22 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 12.15 | 12.59 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦288 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦169
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP05 | 阳性参考品 | 人腺病毒4型 | T2P2-QFP05-DJ-1 | T2P2-QFP05-LY-1 | 2660 | 4193 | 118567 | 146348 | 0.77338 | 0.80535 | 47 | 22 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 12.15 | 12.59 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦288 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦169
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP05 | 阳性参考品 | 大肠埃希菌 | T2P2-QFP05-DJ-1 | T2P2-QFP05-LY-1 | 0 | 4 | 118567 | 146348 | 0.77338 | 0.80535 | 47 | 22 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  | 滤 | 12.15 | 12.59 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦288 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦169
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP05 | 阳性参考品 | 阴沟肠杆菌复合群 | T2P2-QFP05-DJ-1 | T2P2-QFP05-LY-1 | 0 | 1 | 118567 | 146348 | 0.77338 | 0.80535 | 47 | 22 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  | 滤 | 12.15 | 12.59 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦288 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦169
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP06 | 阳性参考品 | 三叶草根瘤菌(NA) | T2P2-QFP06-DJ-1 | T2P2-QFP06-LY-1 | 33 | 60 | 88427 | 112234 | 0.87775 | 0.87435 | 33 | 60 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 10.26 | 15.68 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦599 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦281
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | T2P2-QFP06-DJ-1 | T2P2-QFP06-LY-1 | 15476 | 21224 | 88427 | 112234 | 0.87775 | 0.87435 | 33 | 60 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 10.26 | 15.68 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦599 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦281
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP07 | 阳性参考品 | 三叶草根瘤菌(NA) | T2P2-QFP07-DJ-1 | T2P2-QFP07-LY-1 | 41 | 28 | 117743 | 139662 | 0.88675 | 0.84968 | 41 | 28 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 10.35 | 12.56 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦272 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦177
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | T2P2-QFP07-DJ-1 | T2P2-QFP07-LY-1 | 65 | 126 | 117743 | 139662 | 0.88675 | 0.84968 | 41 | 28 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 10.35 | 12.56 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦272 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦177
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP07 | 阳性参考品 | 非结核分枝杆菌 | T2P2-QFP07-DJ-1 | T2P2-QFP07-LY-1 | 0 | 137 | 117743 | 139662 | 0.88675 | 0.84968 | 41 | 28 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  | 滤 | 10.35 | 12.56 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦272 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦177
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 奇异变形杆菌 | T2P2-POS-DJ-1 | T2P2-POS-LY-1 | 2 | 4 | 124594 | 128286 | 0.8759 | 0.88824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 | 滤 | 8.033 | 14.64 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦270 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦98
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 枯草芽孢杆菌 | T2P2-POS-DJ-1 | T2P2-POS-LY-1 | 20976 | 21350 | 124594 | 128286 | 0.8759 | 0.88824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 8.033 | 14.64 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦270 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦98
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 近平滑念珠菌 | T2P2-POS-DJ-1 | T2P2-POS-LY-1 | 11 | 0 | 124594 | 128286 | 0.8759 | 0.88824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 |  | 8.033 | 14.64 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦270 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦98
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP01 | 阳性参考品 | 三叶草根瘤菌(NA) | T2P2-QFP01-DJ-2 | T2P2-QFP01-LY-2 | 10 | 180 | 92677 | 150215 | 0.89007 | 0.87467 | 10 | 180 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 6.124 | 11.96 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦277 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦186
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | T2P2-QFP01-DJ-2 | T2P2-QFP01-LY-2 | 36 | 158 | 92677 | 150215 | 0.89007 | 0.87467 | 10 | 180 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 | 弱阳 | 6.124 | 11.96 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦277 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦186
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | T2P2-QFP01-DJ-2 | T2P2-QFP01-LY-2 | 36 | 158 | 92677 | 150215 | 0.89007 | 0.87467 | 10 | 180 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 弱阳 | 阳性 | 6.124 | 11.96 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦277 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦186
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP01 | 阳性参考品 | 近平滑念珠菌 | T2P2-QFP01-DJ-2 | T2P2-QFP01-LY-2 | 0 | 4 | 92677 | 150215 | 0.89007 | 0.87467 | 10 | 180 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  | 滤 | 6.124 | 11.96 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦277 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦186
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP01 | 阳性参考品 | 非结核分枝杆菌 | T2P2-QFP01-DJ-2 | T2P2-QFP01-LY-2 | 0 | 90 | 92677 | 150215 | 0.89007 | 0.87467 | 10 | 180 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  | 滤 | 6.124 | 11.96 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦277 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦186
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP02 | 阳性参考品 | 三叶草根瘤菌(NA) | T2P2-QFP02-DJ-2 | T2P2-QFP02-LY-2 | 33 | 181 | 138490 | 155791 | 0.85172 | 0.78548 | 33 | 181 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 2.985 | 14.08 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦313 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦164
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP02 | 阳性参考品 | 奇异变形杆菌 | T2P2-QFP02-DJ-2 | T2P2-QFP02-LY-2 | 1 | 0 | 138490 | 155791 | 0.85172 | 0.78548 | 33 | 181 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 |  | 2.985 | 14.08 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦313 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦164
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | T2P2-QFP02-DJ-2 | T2P2-QFP02-LY-2 | 4029 | 5721 | 138490 | 155791 | 0.85172 | 0.78548 | 33 | 181 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 2.985 | 14.08 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦313 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦164
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP02 | 阳性参考品 | 非结核分枝杆菌 | T2P2-QFP02-DJ-2 | T2P2-QFP02-LY-2 | 0 | 16 | 138490 | 155791 | 0.85172 | 0.78548 | 33 | 181 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  | 滤 | 2.985 | 14.08 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦313 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦164
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP03 | 阳性参考品 | 人呼吸道合胞病毒A型 | T2P2-QFP03-DJ-2 | T2P2-QFP03-LY-2 | 61 | 101 | 111216 | 145597 | 0.87431 | 0.86714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 弱阳 | 弱阳 | 5.638 | 13.3 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦305 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦184
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP03 | 阳性参考品 | 奇异变形杆菌 | T2P2-QFP03-DJ-2 | T2P2-QFP03-LY-2 | 5 | 4 | 111216 | 145597 | 0.87431 | 0.86714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 | 滤 | 5.638 | 13.3 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦305 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦184
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | T2P2-QFP04-DJ-2 | T2P2-QFP04-LY-2 | 7454 | 15268 | 130046 | 133970 | 0.85475 | 0.88027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 10.55 | 8.215 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦302 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦172
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP05 | 阳性参考品 | 三叶草根瘤菌(NA) | T2P2-QFP05-DJ-2 | T2P2-QFP05-LY-2 | 3 | 58 | 30769 | 133830 | 0.84624 | 0.86486 | 3 | 58 | 0 | 0 | 原始数据不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 14.93 | 12.93 | 不合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦200
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP05 | 阳性参考品 | 人腺病毒4型 | T2P2-QFP05-DJ-2 | T2P2-QFP05-LY-2 | 29 | 554 | 30769 | 133830 | 0.84624 | 0.86486 | 3 | 58 | 0 | 0 | 原始数据不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 弱阳 | 阳性 | 14.93 | 12.93 | 不合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦200
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP06 | 阳性参考品 | 三叶草根瘤菌(NA) | T2P2-QFP06-DJ-2 | T2P2-QFP06-LY-2 | 48 | 53 | 101792 | 114882 | 0.80663 | 0.88865 | 48 | 53 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 8.329 | 14.96 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦907 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦336
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | T2P2-QFP06-DJ-2 | T2P2-QFP06-LY-2 | 13336 | 14793 | 101792 | 114882 | 0.80663 | 0.88865 | 48 | 53 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 8.329 | 14.96 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦907 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦336
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP06 | 阳性参考品 | 近平滑念珠菌 | T2P2-QFP06-DJ-2 | T2P2-QFP06-LY-2 | 0 | 2 | 101792 | 114882 | 0.80663 | 0.88865 | 48 | 53 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  | 滤 | 8.329 | 14.96 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦907 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦336
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP07 | 阳性参考品 | 三叶草根瘤菌(NA) | T2P2-QFP07-DJ-2 | T2P2-QFP07-LY-2 | 16 | 115 | 118389 | 142078 | 0.8513 | 0.84392 | 16 | 115 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 6.11 | 13.56 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦160 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦102
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | T2P2-QFP07-DJ-2 | T2P2-QFP07-LY-2 | 43 | 189 | 118389 | 142078 | 0.8513 | 0.84392 | 16 | 115 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 弱阳 | 阳性 | 6.11 | 13.56 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦160 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦102
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP07 | 阳性参考品 | 大肠埃希菌 | T2P2-QFP07-DJ-2 | T2P2-QFP07-LY-2 | 0 | 11 | 118389 | 142078 | 0.8513 | 0.84392 | 16 | 115 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  | 滤 | 6.11 | 13.56 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦160 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦102
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP07 | 阳性参考品 | 非结核分枝杆菌 | T2P2-QFP07-DJ-2 | T2P2-QFP07-LY-2 | 0 | 11 | 118389 | 142078 | 0.8513 | 0.84392 | 16 | 115 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  | 滤 | 6.11 | 13.56 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦160 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦102
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 枯草芽孢杆菌 | T2P2-POS-DJ-2 | T2P2-POS-LY-2 | 25731 | 23474 | 67336 | 131691 | 0.88148 | 0.88516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 6.154 | 15.09 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦340 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦108
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP01 | 阳性参考品 | 三叶草根瘤菌(NA) | T2P2-QFP01-DJ-3 | T2P2-QFP01-LY-3 | 74 | 19 | 107282 | 153253 | 0.84939 | 0.85226 | 74 | 19 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 5.134 | 9.624 | 合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦268 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦48
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | T2P2-QFP01-DJ-3 | T2P2-QFP01-LY-3 | 43 | 0 | 107282 | 153253 | 0.84939 | 0.85226 | 74 | 19 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 |  | 5.134 | 9.624 | 合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦268 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦48
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | T2P2-QFP01-DJ-3 | T2P2-QFP01-LY-3 | 43 | 0 | 107282 | 153253 | 0.84939 | 0.85226 | 74 | 19 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 弱阳 |  | 5.134 | 9.624 | 合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦268 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦48
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP02 | 阳性参考品 | 三叶草根瘤菌(NA) | T2P2-QFP02-DJ-3 | T2P2-QFP02-LY-3 | 88 | 130 | 114759 | 122064 | 0.88296 | 0.85615 | 88 | 130 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 3.373 | 13.36 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦309 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦123
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP02 | 阳性参考品 | 大肠埃希菌 | T2P2-QFP02-DJ-3 | T2P2-QFP02-LY-3 | 0 | 7 | 114759 | 122064 | 0.88296 | 0.85615 | 88 | 130 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  | 滤 | 3.373 | 13.36 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦309 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦123
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | T2P2-QFP02-DJ-3 | T2P2-QFP02-LY-3 | 3751 | 5383 | 114759 | 122064 | 0.88296 | 0.85615 | 88 | 130 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 3.373 | 13.36 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦309 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦123
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP02 | 阳性参考品 | 近平滑念珠菌 | T2P2-QFP02-DJ-3 | T2P2-QFP02-LY-3 | 0 | 2 | 114759 | 122064 | 0.88296 | 0.85615 | 88 | 130 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  | 滤 | 3.373 | 13.36 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦309 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦123
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP03 | 阳性参考品 | 人呼吸道合胞病毒A型 | T2P2-QFP03-DJ-3 | T2P2-QFP03-LY-3 | 132 | 277 | 119314 | 134697 | 0.75485 | 0.8036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 弱阳 | 弱阳 | 7.902 | 13.69 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦308 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦169
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP03 | 阳性参考品 | 近平滑念珠菌 | T2P2-QFP03-DJ-3 | T2P2-QFP03-LY-3 | 0 | 3 | 119314 | 134697 | 0.75485 | 0.8036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  | 滤 | 7.902 | 13.69 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦308 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦169
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP03 | 阳性参考品 | 非结核分枝杆菌 | T2P2-QFP03-DJ-3 | T2P2-QFP03-LY-3 | 0 | 54 | 119314 | 134697 | 0.75485 | 0.8036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  | 弱阳 | 7.902 | 13.69 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦308 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦169
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP04 | 阳性参考品 | 三叶草根瘤菌(NA) | T2P2-QFP04-DJ-3 | T2P2-QFP04-LY-3 | 0 | 45 | 51713 | 166029 | 0.85212 | 0.87761 | 0 | 45 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  | 内参 | 5.454 | 12.32 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦422 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦79
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | T2P2-QFP04-DJ-3 | T2P2-QFP04-LY-3 | 10970 | 11180 | 51713 | 166029 | 0.85212 | 0.87761 | 0 | 45 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 5.454 | 12.32 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦422 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦79
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP05 | 阳性参考品 | 三叶草根瘤菌(NA) | T2P2-QFP05-DJ-3 | T2P2-QFP05-LY-3 | 75 | 71 | 116916 | 141546 | 0.86412 | 0.88534 | 75 | 71 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 5.26 | 11.22 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦342 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦120
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP05 | 阳性参考品 | 人腺病毒4型 | T2P2-QFP05-DJ-3 | T2P2-QFP05-LY-3 | 516 | 1371 | 116916 | 141546 | 0.86412 | 0.88534 | 75 | 71 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 5.26 | 11.22 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦342 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦120
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP05 | 阳性参考品 | 镰刀菌属 | T2P2-QFP05-DJ-3 | T2P2-QFP05-LY-3 | 1 | 0 | 116916 | 141546 | 0.86412 | 0.88534 | 75 | 71 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 |  | 5.26 | 11.22 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦342 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦120
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP06 | 阳性参考品 | 三叶草根瘤菌(NA) | T2P2-QFP06-DJ-3 | T2P2-QFP06-LY-3 | 20 | 16 | 93879 | 123126 | 0.86292 | 0.77961 | 20 | 16 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 13.15 | 13.62 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦610 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦164
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | T2P2-QFP06-DJ-3 | T2P2-QFP06-LY-3 | 14905 | 10506 | 93879 | 123126 | 0.86292 | 0.77961 | 20 | 16 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 13.15 | 13.62 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦610 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦164
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP07 | 阳性参考品 | 三叶草根瘤菌(NA) | T2P2-QFP07-DJ-3 | T2P2-QFP07-LY-3 | 13 | 95 | 94415 | 162327 | 0.86521 | 0.86976 | 13 | 95 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 4.759 | 12.99 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦357 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦129
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | T2P2-QFP07-DJ-3 | T2P2-QFP07-LY-3 | 29 | 44 | 94415 | 162327 | 0.86521 | 0.86976 | 13 | 95 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 弱阳 | 弱阳 | 4.759 | 12.99 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦357 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦129
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP07 | 阳性参考品 | 近平滑念珠菌 | T2P2-QFP07-DJ-3 | T2P2-QFP07-LY-3 | 0 | 9 | 94415 | 162327 | 0.86521 | 0.86976 | 13 | 95 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  | 滤 | 4.759 | 12.99 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦357 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦129
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFP07 | 阳性参考品 | 非结核分枝杆菌 | T2P2-QFP07-DJ-3 | T2P2-QFP07-LY-3 | 0 | 11 | 94415 | 162327 | 0.86521 | 0.86976 | 13 | 95 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  | 滤 | 4.759 | 12.99 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦357 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦129
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 枯草芽孢杆菌 | T2P2-POS-DJ-3 | T2P2-POS-LY-3 | 8955 | 8457 | 127673 | 114927 | 0.86546 | 0.88346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 4.262 | 13.71 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦331 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦116
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL01 | 检测限参考品 | 三叶草根瘤菌(NA) | T2P2-QFL01-DJ-1 | T2P2-QFL01-LY-1 | 50 | 59 | 123104 | 143211 | 0.86821 | 0.87947 | 50 | 59 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 4.032 | 11.83 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦682 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦177
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | T2P2-QFL01-DJ-1 | T2P2-QFL01-LY-1 | 11 | 86 | 123104 | 143211 | 0.86821 | 0.87947 | 50 | 59 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 | 弱阳 | 4.032 | 11.83 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦682 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦177
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | T2P2-QFL01-DJ-1 | T2P2-QFL01-LY-1 | 11 | 86 | 123104 | 143211 | 0.86821 | 0.87947 | 50 | 59 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 | 弱阳 | 4.032 | 11.83 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦682 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦177
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL02 | 检测限参考品 | 三叶草根瘤菌(NA) | T2P2-QFL02-DJ-1 | T2P2-QFL02-LY-1 | 68 | 94 | 99353 | 146963 | 0.76133 | 0.88845 | 68 | 94 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 5.33 | 11.31 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦295 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦118
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | T2P2-QFL02-DJ-1 | T2P2-QFL02-LY-1 | 624 | 1125 | 99353 | 146963 | 0.76133 | 0.88845 | 68 | 94 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 5.33 | 11.31 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦295 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦118
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL02 | 检测限参考品 | 近平滑念珠菌 | T2P2-QFL02-DJ-1 | T2P2-QFL02-LY-1 | 0 | 4 | 99353 | 146963 | 0.76133 | 0.88845 | 68 | 94 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  | 滤 | 5.33 | 11.31 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦295 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦118
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL03 | 检测限参考品 | 三叶草根瘤菌(NA) | T2P2-QFL03-DJ-1 | T2P2-QFL03-LY-1 | 24 | 3 | 134969 | 154012 | 0.87791 | 0.86524 | 24 | 3 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 7.805 | 13.06 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦253 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦104
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL03 | 检测限参考品 | 人呼吸道合胞病毒A型 | T2P2-QFL03-DJ-1 | T2P2-QFL03-LY-1 | 233 | 401 | 134969 | 154012 | 0.87791 | 0.86524 | 24 | 3 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 弱阳 | 弱阳 | 7.805 | 13.06 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦253 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦104
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL03 | 检测限参考品 | 近平滑念珠菌 | T2P2-QFL03-DJ-1 | T2P2-QFL03-LY-1 | 3 | 2 | 134969 | 154012 | 0.87791 | 0.86524 | 24 | 3 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 | 滤 | 7.805 | 13.06 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦253 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦104
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL03 | 检测限参考品 | 铜绿假单胞菌 | T2P2-QFL03-DJ-1 | T2P2-QFL03-LY-1 | 0 | 17 | 134969 | 154012 | 0.87791 | 0.86524 | 24 | 3 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  | 滤 | 7.805 | 13.06 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦253 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦104
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL03 | 检测限参考品 | 镰刀菌属 | T2P2-QFL03-DJ-1 | T2P2-QFL03-LY-1 | 0 | 6 | 134969 | 154012 | 0.87791 | 0.86524 | 24 | 3 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  | 滤 | 7.805 | 13.06 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦253 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦104
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL03 | 检测限参考品 | 非结核分枝杆菌 | T2P2-QFL03-DJ-1 | T2P2-QFL03-LY-1 | 29 | 0 | 134969 | 154012 | 0.87791 | 0.86524 | 24 | 3 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 |  | 7.805 | 13.06 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦253 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦104
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL04 | 检测限参考品 | 三叶草根瘤菌(NA) | T2P2-QFL04-DJ-1 | T2P2-QFL04-LY-1 | 2 | 34 | 111383 | 130643 | 0.75831 | 0.87123 | 2 | 34 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 4.567 | 9.398 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦374 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦135
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | T2P2-QFL04-DJ-1 | T2P2-QFL04-LY-1 | 1280 | 2075 | 111383 | 130643 | 0.75831 | 0.87123 | 2 | 34 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 4.567 | 9.398 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦374 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦135
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL05 | 检测限参考品 | 三叶草根瘤菌(NA) | T2P2-QFL05-DJ-1 | T2P2-QFL05-LY-1 | 61 | 81 | 196377 | 142070 | 0.77409 | 0.80993 | 61 | 81 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 2.961 | 8.633 | 合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦302 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦111
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL05 | 检测限参考品 | 人腺病毒4型 | T2P2-QFL05-DJ-1 | T2P2-QFL05-LY-1 | 116 | 22 | 196377 | 142070 | 0.77409 | 0.80993 | 61 | 81 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 滤 | 2.961 | 8.633 | 合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦302 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦111
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL05 | 检测限参考品 | 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌__mecA__MRSA | T2P2-QFL05-DJ-1 | T2P2-QFL05-LY-1 | 1 | 0 | 196377 | 142070 | 0.77409 | 0.80993 | 61 | 81 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 |  | 2.961 | 8.633 | 合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦302 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦111
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL05 | 检测限参考品 | 非结核分枝杆菌 | T2P2-QFL05-DJ-1 | T2P2-QFL05-LY-1 | 0 | 25 | 196377 | 142070 | 0.77409 | 0.80993 | 61 | 81 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  | 弱阳 | 2.961 | 8.633 | 合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦302 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦111
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL06 | 检测限参考品 | 三叶草根瘤菌(NA) | T2P2-QFL06-DJ-1 | T2P2-QFL06-LY-1 | 28 | 91 | 110618 | 136854 | 0.88863 | 0.87386 | 28 | 91 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 6.212 | 12.19 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦305 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦102
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | T2P2-QFL06-DJ-1 | T2P2-QFL06-LY-1 | 1717 | 1906 | 110618 | 136854 | 0.88863 | 0.87386 | 28 | 91 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 6.212 | 12.19 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦305 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦102
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL07 | 检测限参考品 | 三叶草根瘤菌(NA) | T2P2-QFL07-DJ-1 | T2P2-QFL07-LY-1 | 17 | 19 | 96384 | 154894 | 0.87625 | 0.75259 | 17 | 19 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 7.106 | 11.3 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦399 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦129
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | T2P2-QFL07-DJ-1 | T2P2-QFL07-LY-1 | 5 | 0 | 96384 | 154894 | 0.87625 | 0.75259 | 17 | 19 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 |  | 7.106 | 11.3 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦399 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦129
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL07 | 检测限参考品 | 近平滑念珠菌 | T2P2-QFL07-DJ-1 | T2P2-QFL07-LY-1 | 0 | 5 | 96384 | 154894 | 0.87625 | 0.75259 | 17 | 19 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  | 滤 | 7.106 | 11.3 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦399 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦129
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL07 | 检测限参考品 | 非结核分枝杆菌 | T2P2-QFL07-DJ-1 | T2P2-QFL07-LY-1 | 6 | 19 | 96384 | 154894 | 0.87625 | 0.75259 | 17 | 19 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 | 滤 | 7.106 | 11.3 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦399 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦129
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-NTC | NTC | 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌__mecA__MRSA | T2P2-NTC-DJ-N-1 | T2P2-NTC-LY-N-1 | 3 | 0 | 121655 | 148193 | 0.758 | 0.87582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 |  | 4.8 | 11.94 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦169 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦59
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-NTC | NTC |  | T2P2-NTC-DJ-N-1 | T2P2-NTC-LY-N-1 | 0 | 0 | 121655 | 148193 | 0.758 | 0.87582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  |  | 4.8 | 11.94 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦169 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦59
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL01 | 检测限参考品 | 三叶草根瘤菌(NA) | T2P2-QFL01-DJ-2 | T2P2-QFL01-LY-2 | 25 | 111 | 109969 | 127287 | 0.87276 | 0.85624 | 25 | 111 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 6.556 | 11.12 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦142 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦82
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | T2P2-QFL01-DJ-2 | T2P2-QFL01-LY-2 | 16 | 53 | 109969 | 127287 | 0.87276 | 0.85624 | 25 | 111 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 | 弱阳 | 6.556 | 11.12 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦142 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦82
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | T2P2-QFL01-DJ-2 | T2P2-QFL01-LY-2 | 16 | 53 | 109969 | 127287 | 0.87276 | 0.85624 | 25 | 111 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 | 阳性 | 6.556 | 11.12 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦142 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦82
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL01 | 检测限参考品 | 非结核分枝杆菌 | T2P2-QFL01-DJ-2 | T2P2-QFL01-LY-2 | 16 | 0 | 109969 | 127287 | 0.87276 | 0.85624 | 25 | 111 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 |  | 6.556 | 11.12 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦142 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦82
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL02 | 检测限参考品 | 三叶草根瘤菌(NA) | T2P2-QFL02-DJ-2 | T2P2-QFL02-LY-2 | 44 | 78 | 119312 | 122571 | 0.80374 | 0.79078 | 44 | 78 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 3.966 | 11.9 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦254 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦104
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | T2P2-QFL02-DJ-2 | T2P2-QFL02-LY-2 | 675 | 800 | 119312 | 122571 | 0.80374 | 0.79078 | 44 | 78 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 3.966 | 11.9 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦254 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦104
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL02 | 检测限参考品 | 非结核分枝杆菌 | T2P2-QFL02-DJ-2 | T2P2-QFL02-LY-2 | 0 | 25 | 119312 | 122571 | 0.80374 | 0.79078 | 44 | 78 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  | 滤 | 3.966 | 11.9 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦254 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦104
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL03 | 检测限参考品 | 三叶草根瘤菌(NA) | T2P2-QFL03-DJ-2 | T2P2-QFL03-LY-2 | 20 | 50 | 99595 | 115218 | 0.76056 | 0.86718 | 20 | 50 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 7.344 | 12.59 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦286 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦168
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL03 | 检测限参考品 | 人呼吸道合胞病毒A型 | T2P2-QFL03-DJ-2 | T2P2-QFL03-LY-2 | 228 | 480 | 99595 | 115218 | 0.76056 | 0.86718 | 20 | 50 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 弱阳 | 弱阳 | 7.344 | 12.59 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦286 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦168
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL03 | 检测限参考品 | 非结核分枝杆菌 | T2P2-QFL03-DJ-2 | T2P2-QFL03-LY-2 | 0 | 34 | 99595 | 115218 | 0.76056 | 0.86718 | 20 | 50 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  | 滤 | 7.344 | 12.59 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦286 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦168
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL04 | 检测限参考品 | 三叶草根瘤菌(NA) | T2P2-QFL04-DJ-2 | T2P2-QFL04-LY-2 | 28 | 32 | 17978 | 150860 | 0.8755 | 0.88681 | 28 | 32 | 0 | 0 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 1.248 | 7.487 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦189 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦108
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | T2P2-QFL04-DJ-2 | T2P2-QFL04-LY-2 | 1430 | 4258 | 17978 | 150860 | 0.8755 | 0.88681 | 28 | 32 | 0 | 0 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 1.248 | 7.487 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦189 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦108
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL04 | 检测限参考品 | 近平滑念珠菌 | T2P2-QFL04-DJ-2 | T2P2-QFL04-LY-2 | 0 | 1 | 17978 | 150860 | 0.8755 | 0.88681 | 28 | 32 | 0 | 0 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  | 滤 | 1.248 | 7.487 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦189 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦108
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL05 | 检测限参考品 | 三叶草根瘤菌(NA) | T2P2-QFL05-DJ-2 | T2P2-QFL05-LY-2 | 34 | 171 | 59325 | 129026 | 0.8676 | 0.84491 | 34 | 171 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 2.514 | 7.648 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦184 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦91
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL05 | 检测限参考品 | 人腺病毒4型 | T2P2-QFL05-DJ-2 | T2P2-QFL05-LY-2 | 287 | 276 | 59325 | 129026 | 0.8676 | 0.84491 | 34 | 171 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 2.514 | 7.648 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦184 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦91
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL05 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | T2P2-QFL05-DJ-2 | T2P2-QFL05-LY-2 | 22 | 0 | 59325 | 129026 | 0.8676 | 0.84491 | 34 | 171 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 |  | 2.514 | 7.648 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦184 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦91
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL05 | 检测限参考品 | 镰刀菌属 | T2P2-QFL05-DJ-2 | T2P2-QFL05-LY-2 | 0 | 5 | 59325 | 129026 | 0.8676 | 0.84491 | 34 | 171 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  | 滤 | 2.514 | 7.648 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦184 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦91
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL05 | 检测限参考品 | 非结核分枝杆菌 | T2P2-QFL05-DJ-2 | T2P2-QFL05-LY-2 | 8 | 0 | 59325 | 129026 | 0.8676 | 0.84491 | 34 | 171 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 |  | 2.514 | 7.648 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦184 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦91
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL06 | 检测限参考品 | 三叶草根瘤菌(NA) | T2P2-QFL06-DJ-2 | T2P2-QFL06-LY-2 | 8 | 16 | 73190 | 124969 | 0.88547 | 0.8051 | 8 | 16 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 9.445 | 14.15 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦255 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦117
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | T2P2-QFL06-DJ-2 | T2P2-QFL06-LY-2 | 1385 | 2002 | 73190 | 124969 | 0.88547 | 0.8051 | 8 | 16 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 9.445 | 14.15 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦255 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦117
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL07 | 检测限参考品 | 三叶草根瘤菌(NA) | T2P2-QFL07-DJ-2 | T2P2-QFL07-LY-2 | 16 | 23 | 74960 | 132381 | 0.86404 | 0.85628 | 16 | 23 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 6.525 | 12.75 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦240 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦91
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | T2P2-QFL07-DJ-2 | T2P2-QFL07-LY-2 | 8 | 17 | 74960 | 132381 | 0.86404 | 0.85628 | 16 | 23 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 | 滤 | 6.525 | 12.75 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦240 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦91
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL07 | 检测限参考品 | 非结核分枝杆菌 | T2P2-QFL07-DJ-2 | T2P2-QFL07-LY-2 | 12 | 0 | 74960 | 132381 | 0.86404 | 0.85628 | 16 | 23 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 |  | 6.525 | 12.75 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦240 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦91
| T2P2 | T2P2-NTC | NTC | 肺炎克雷伯菌 | T2P2-NTC-DJ-N-2 | T2P2-NTC-LY-N-2 | 0 | 45 | 73009 | 123811 | 0.76187 | 0.84804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  | 滤 | 5.382 | 13.08 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦111 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦75
| T2P2 | T2P2-NTC | NTC |  | T2P2-NTC-DJ-N-2 | T2P2-NTC-LY-N-2 | 0 | 0 | 73009 | 123811 | 0.76187 | 0.84804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  |  | 5.382 | 13.08 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦111 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦75
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL01 | 检测限参考品 | 三叶草根瘤菌(NA) | T2P2-QFL01-DJ-3 | T2P2-QFL01-LY-3 | 37 | 33 | 62230 | 136570 | 0.84072 | 0.81075 | 37 | 33 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 2.054 | 11.56 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦283 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦89
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | T2P2-QFL01-DJ-3 | T2P2-QFL01-LY-3 | 37 | 51 | 62230 | 136570 | 0.84072 | 0.81075 | 37 | 33 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 | 弱阳 | 2.054 | 11.56 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦283 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦89
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | T2P2-QFL01-DJ-3 | T2P2-QFL01-LY-3 | 37 | 0 | 62230 | 136570 | 0.84072 | 0.81075 | 37 | 33 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 |  | 2.054 | 11.56 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦283 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦89
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL01 | 检测限参考品 | 近平滑念珠菌 | T2P2-QFL01-DJ-3 | T2P2-QFL01-LY-3 | 2 | 3 | 62230 | 136570 | 0.84072 | 0.81075 | 37 | 33 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 | 滤 | 2.054 | 11.56 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦283 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦89
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL01 | 检测限参考品 | 非结核分枝杆菌 | T2P2-QFL01-DJ-3 | T2P2-QFL01-LY-3 | 0 | 20 | 62230 | 136570 | 0.84072 | 0.81075 | 37 | 33 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  | 滤 | 2.054 | 11.56 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦283 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦89
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL02 | 检测限参考品 | 三叶草根瘤菌(NA) | T2P2-QFL02-DJ-3 | T2P2-QFL02-LY-3 | 35 | 70 | 105345 | 149676 | 0.88257 | 0.88681 | 35 | 70 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 3.961 | 10.96 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦307 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦96
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | T2P2-QFL02-DJ-3 | T2P2-QFL02-LY-3 | 606 | 768 | 105345 | 149676 | 0.88257 | 0.88681 | 35 | 70 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 3.961 | 10.96 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦307 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦96
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL03 | 检测限参考品 | 三叶草根瘤菌(NA) | T2P2-QFL03-DJ-3 | T2P2-QFL03-LY-3 | 9 | 13 | 88146 | 134667 | 0.84127 | 0.81795 | 9 | 13 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 7.889 | 12.81 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦183 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦67
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL03 | 检测限参考品 | 人呼吸道合胞病毒A型 | T2P2-QFL03-DJ-3 | T2P2-QFL03-LY-3 | 101 | 129 | 88146 | 134667 | 0.84127 | 0.81795 | 9 | 13 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 弱阳 | 弱阳 | 7.889 | 12.81 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦183 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦67
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL03 | 检测限参考品 | 具核梭杆菌 | T2P2-QFL03-DJ-3 | T2P2-QFL03-LY-3 | 2 | 0 | 88146 | 134667 | 0.84127 | 0.81795 | 9 | 13 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 |  | 7.889 | 12.81 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦183 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦67
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL04 | 检测限参考品 | 三叶草根瘤菌(NA) | T2P2-QFL04-DJ-3 | T2P2-QFL04-LY-3 | 66 | 83 | 98446 | 131841 | 0.88417 | 0.83444 | 66 | 83 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 4.865 | 9.176 | 合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦162 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦55
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | T2P2-QFL04-DJ-3 | T2P2-QFL04-LY-3 | 462 | 834 | 98446 | 131841 | 0.88417 | 0.83444 | 66 | 83 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 4.865 | 9.176 | 合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦162 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦55
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL04 | 检测限参考品 | 人腺病毒4型 | T2P2-QFL04-DJ-3 | T2P2-QFL04-LY-3 | 0 | 55 | 98446 | 131841 | 0.88417 | 0.83444 | 66 | 83 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  | 弱阳 | 4.865 | 9.176 | 合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦162 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦55
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL04 | 检测限参考品 | 大肠埃希菌 | T2P2-QFL04-DJ-3 | T2P2-QFL04-LY-3 | 13 | 0 | 98446 | 131841 | 0.88417 | 0.83444 | 66 | 83 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 |  | 4.865 | 9.176 | 合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦162 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦55
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL05 | 检测限参考品 | 三叶草根瘤菌(NA) | T2P2-QFL05-DJ-3 | T2P2-QFL05-LY-3 | 74 | 48 | 88703 | 115003 | 0.87293 | 0.89488 | 74 | 48 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 3.173 | 12.01 | 合格 | 不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL05 | 检测限参考品 | 人腺病毒4型 | T2P2-QFL05-DJ-3 | T2P2-QFL05-LY-3 | 336 | 112 | 88703 | 115003 | 0.87293 | 0.89488 | 74 | 48 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 3.173 | 12.01 | 合格 | 不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL05 | 检测限参考品 | 非结核分枝杆菌 | T2P2-QFL05-DJ-3 | T2P2-QFL05-LY-3 | 9 | 0 | 88703 | 115003 | 0.87293 | 0.89488 | 74 | 48 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 |  | 3.173 | 12.01 | 合格 | 不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL06 | 检测限参考品 | 三叶草根瘤菌(NA) | T2P2-QFL06-DJ-3 | T2P2-QFL06-LY-3 | 35 | 30 | 90741 | 91255 | 0.88414 | 0.88858 | 35 | 30 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 8.151 | 15.72 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦345 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦91
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | T2P2-QFL06-DJ-3 | T2P2-QFL06-LY-3 | 2164 | 1459 | 90741 | 91255 | 0.88414 | 0.88858 | 35 | 30 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 8.151 | 15.72 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦345 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦91
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL06 | 检测限参考品 | 非结核分枝杆菌 | T2P2-QFL06-DJ-3 | T2P2-QFL06-LY-3 | 13 | 0 | 90741 | 91255 | 0.88414 | 0.88858 | 35 | 30 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 |  | 8.151 | 15.72 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦345 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦91
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL07 | 检测限参考品 | 三叶草根瘤菌(NA) | T2P2-QFL07-DJ-3 | T2P2-QFL07-LY-3 | 1 | 18 | 68118 | 105066 | 0.83724 | 0.87247 | 1 | 18 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 6.654 | 14.97 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦112 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦61
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFL07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | T2P2-QFL07-DJ-3 | T2P2-QFL07-LY-3 | 0 | 8 | 68118 | 105066 | 0.83724 | 0.87247 | 1 | 18 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  | 滤 | 6.654 | 14.97 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦112 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦61
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | EB病毒(EBV) | T2P2-LC-DJ-1 | T2P2-LC-LY-1 | 0 | 2 | 28344 | 60963 | 0.85043 | 0.86205 | 0 | 0 | 9487 | 6794 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  | 滤 | 20.07 | 23.75 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 中间链球菌 | T2P2-LC-DJ-1 | T2P2-LC-LY-1 | 346 | 315 | 28344 | 60963 | 0.85043 | 0.86205 | 0 | 0 | 9487 | 6794 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 20.07 | 23.75 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ACTB | T2P2-LC-DJ-1 | T2P2-LC-LY-1 | 3870 | 3018 | 28344 | 60963 | 0.85043 | 0.86205 | 0 | 0 | 9487 | 6794 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 20.07 | 23.75 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ZFX | T2P2-LC-DJ-1 | T2P2-LC-LY-1 | 2847 | 1839 | 28344 | 60963 | 0.85043 | 0.86205 | 0 | 0 | 9487 | 6794 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 20.07 | 23.75 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ZFY | T2P2-LC-DJ-1 | T2P2-LC-LY-1 | 2770 | 1937 | 28344 | 60963 | 0.85043 | 0.86205 | 0 | 0 | 9487 | 6794 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 20.07 | 23.75 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人类疱疹病毒6B型(HHV-6B) | T2P2-LC-DJ-1 | T2P2-LC-LY-1 | 0 | 2 | 28344 | 60963 | 0.85043 | 0.86205 | 0 | 0 | 9487 | 6794 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  | 滤 | 20.07 | 23.75 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人类疱疹病毒6型(HHV-6) | T2P2-LC-DJ-1 | T2P2-LC-LY-1 | 0 | 2 | 28344 | 60963 | 0.85043 | 0.86205 | 0 | 0 | 9487 | 6794 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  | 滤 | 20.07 | 23.75 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 具核梭杆菌 | T2P2-LC-DJ-1 | T2P2-LC-LY-1 | 6442 | 6742 | 28344 | 60963 | 0.85043 | 0.86205 | 0 | 0 | 9487 | 6794 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 20.07 | 23.75 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 咽峡炎链球菌群 | T2P2-LC-DJ-1 | T2P2-LC-LY-1 | 1320 | 1117 | 28344 | 60963 | 0.85043 | 0.86205 | 0 | 0 | 9487 | 6794 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 20.07 | 23.75 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 微小微单胞菌 | T2P2-LC-DJ-1 | T2P2-LC-LY-1 | 1588 | 1517 | 28344 | 60963 | 0.85043 | 0.86205 | 0 | 0 | 9487 | 6794 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 20.07 | 23.75 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 流感嗜血杆菌 | T2P2-LC-DJ-1 | T2P2-LC-LY-1 | 11 | 23 | 28344 | 60963 | 0.85043 | 0.86205 | 0 | 0 | 9487 | 6794 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 | 弱阳 | 20.07 | 23.75 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 白念珠菌 | T2P2-LC-DJ-1 | T2P2-LC-LY-1 | 32674 | 30778 | 28344 | 60963 | 0.85043 | 0.86205 | 0 | 0 | 9487 | 6794 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 20.07 | 23.75 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌__mecA__MRSA | T2P2-LC-DJ-1 | T2P2-LC-LY-1 | 191 | 179 | 28344 | 60963 | 0.85043 | 0.86205 | 0 | 0 | 9487 | 6794 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 20.07 | 23.75 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 近平滑念珠菌 | T2P2-LC-DJ-1 | T2P2-LC-LY-1 | 28 | 31 | 28344 | 60963 | 0.85043 | 0.86205 | 0 | 0 | 9487 | 6794 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 | 弱阳 | 20.07 | 23.75 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 金黄色葡萄球菌 | T2P2-LC-DJ-1 | T2P2-LC-LY-1 | 1111 | 1506 | 28344 | 60963 | 0.85043 | 0.86205 | 0 | 0 | 9487 | 6794 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 20.07 | 23.75 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | EB病毒(EBV) | T2P2-LC-DJ-2 | T2P2-LC-LY-2 | 81 | 99 | 24761 | 67697 | 0.85973 | 0.85071 | 0 | 0 | 3551 | 2779 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 弱阳 | 弱阳 | 20.06 | 23.75 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 中间链球菌 | T2P2-LC-DJ-2 | T2P2-LC-LY-2 | 117 | 211 | 24761 | 67697 | 0.85973 | 0.85071 | 0 | 0 | 3551 | 2779 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 20.06 | 23.75 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ACTB | T2P2-LC-DJ-2 | T2P2-LC-LY-2 | 1527 | 1194 | 24761 | 67697 | 0.85973 | 0.85071 | 0 | 0 | 3551 | 2779 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 20.06 | 23.75 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ZFX | T2P2-LC-DJ-2 | T2P2-LC-LY-2 | 921 | 711 | 24761 | 67697 | 0.85973 | 0.85071 | 0 | 0 | 3551 | 2779 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 20.06 | 23.75 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ZFY | T2P2-LC-DJ-2 | T2P2-LC-LY-2 | 1103 | 874 | 24761 | 67697 | 0.85973 | 0.85071 | 0 | 0 | 3551 | 2779 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 20.06 | 23.75 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人类疱疹病毒7型(HHV-7) | T2P2-LC-DJ-2 | T2P2-LC-LY-2 | 20 | 9 | 24761 | 67697 | 0.85973 | 0.85071 | 0 | 0 | 3551 | 2779 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 | 滤 | 20.06 | 23.75 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 具核梭杆菌 | T2P2-LC-DJ-2 | T2P2-LC-LY-2 | 4026 | 5027 | 24761 | 67697 | 0.85973 | 0.85071 | 0 | 0 | 3551 | 2779 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 20.06 | 23.75 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 军团菌属 | T2P2-LC-DJ-2 | T2P2-LC-LY-2 | 0 | 1 | 24761 | 67697 | 0.85973 | 0.85071 | 0 | 0 | 3551 | 2779 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  | 滤 | 20.06 | 23.75 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 单纯疱疹病毒1型(HSV-1) | T2P2-LC-DJ-2 | T2P2-LC-LY-2 | 31929 | 27950 | 24761 | 67697 | 0.85973 | 0.85071 | 0 | 0 | 3551 | 2779 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 20.06 | 23.75 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 咽峡炎链球菌群 | T2P2-LC-DJ-2 | T2P2-LC-LY-2 | 400 | 514 | 24761 | 67697 | 0.85973 | 0.85071 | 0 | 0 | 3551 | 2779 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 20.06 | 23.75 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 嗜肺军团菌 | T2P2-LC-DJ-2 | T2P2-LC-LY-2 | 0 | 1 | 24761 | 67697 | 0.85973 | 0.85071 | 0 | 0 | 3551 | 2779 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  | 滤 | 20.06 | 23.75 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 巨细胞病毒(CMV) | T2P2-LC-DJ-2 | T2P2-LC-LY-2 | 8 | 6 | 24761 | 67697 | 0.85973 | 0.85071 | 0 | 0 | 3551 | 2779 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 | 滤 | 20.06 | 23.75 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 微小微单胞菌 | T2P2-LC-DJ-2 | T2P2-LC-LY-2 | 16 | 58 | 24761 | 67697 | 0.85973 | 0.85071 | 0 | 0 | 3551 | 2779 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 | 弱阳 | 20.06 | 23.75 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 新型冠状病毒 | T2P2-LC-DJ-2 | T2P2-LC-LY-2 | 0 | 1 | 24761 | 67697 | 0.85973 | 0.85071 | 0 | 0 | 3551 | 2779 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  | 滤 | 20.06 | 23.75 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 流感嗜血杆菌 | T2P2-LC-DJ-2 | T2P2-LC-LY-2 | 198 | 458 | 24761 | 67697 | 0.85973 | 0.85071 | 0 | 0 | 3551 | 2779 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 20.06 | 23.75 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 白念珠菌 | T2P2-LC-DJ-2 | T2P2-LC-LY-2 | 17721 | 17048 | 24761 | 67697 | 0.85973 | 0.85071 | 0 | 0 | 3551 | 2779 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 20.06 | 23.75 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌__mecA__MRSA | T2P2-LC-DJ-2 | T2P2-LC-LY-2 | 178 | 208 | 24761 | 67697 | 0.85973 | 0.85071 | 0 | 0 | 3551 | 2779 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 20.06 | 23.75 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 肺炎克雷伯菌 | T2P2-LC-DJ-2 | T2P2-LC-LY-2 | 4 | 3 | 24761 | 67697 | 0.85973 | 0.85071 | 0 | 0 | 3551 | 2779 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 | 滤 | 20.06 | 23.75 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 鲍曼不动杆菌 | T2P2-LC-DJ-2 | T2P2-LC-LY-2 | 258 | 456 | 24761 | 67697 | 0.85973 | 0.85071 | 0 | 0 | 3551 | 2779 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 20.06 | 23.75 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ACTB | T2P2-LC-DJ-3 | T2P2-LC-LY-3 | 4289 | 2930 | 26394 | 43856 | 0.84945 | 0.83965 | 0 | 0 | 10855 | 7837 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 25.77 | 29 | 不合格 | 不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ZFX | T2P2-LC-DJ-3 | T2P2-LC-LY-3 | 3099 | 2312 | 26394 | 43856 | 0.84945 | 0.83965 | 0 | 0 | 10855 | 7837 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 25.77 | 29 | 不合格 | 不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ZFY | T2P2-LC-DJ-3 | T2P2-LC-LY-3 | 3467 | 2595 | 26394 | 43856 | 0.84945 | 0.83965 | 0 | 0 | 10855 | 7837 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 25.77 | 29 | 不合格 | 不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人呼吸道合胞病毒B型 | T2P2-LC-DJ-3 | T2P2-LC-LY-3 | 34243 | 28546 | 26394 | 43856 | 0.84945 | 0.83965 | 0 | 0 | 10855 | 7837 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 25.77 | 29 | 不合格 | 不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 咽峡炎链球菌群 | T2P2-LC-DJ-3 | T2P2-LC-LY-3 | 53 | 43 | 26394 | 43856 | 0.84945 | 0.83965 | 0 | 0 | 10855 | 7837 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 弱阳 | 滤 | 25.77 | 29 | 不合格 | 不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 百日咳鲍特菌 | T2P2-LC-DJ-3 | T2P2-LC-LY-3 | 4 | 0 | 26394 | 43856 | 0.84945 | 0.83965 | 0 | 0 | 10855 | 7837 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 |  | 25.77 | 29 | 不合格 | 不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌__mecA__MRSA | T2P2-LC-DJ-3 | T2P2-LC-LY-3 | 2455 | 2483 | 26394 | 43856 | 0.84945 | 0.83965 | 0 | 0 | 10855 | 7837 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 25.77 | 29 | 不合格 | 不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 耶氏肺孢子菌 | T2P2-LC-DJ-3 | T2P2-LC-LY-3 | 1470 | 4896 | 26394 | 43856 | 0.84945 | 0.83965 | 0 | 0 | 10855 | 7837 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 25.77 | 29 | 不合格 | 不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 金黄色葡萄球菌 | T2P2-LC-DJ-3 | T2P2-LC-LY-3 | 21111 | 22410 | 26394 | 43856 | 0.84945 | 0.83965 | 0 | 0 | 10855 | 7837 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 25.77 | 29 | 不合格 | 不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 非结核分枝杆菌 | T2P2-LC-DJ-3 | T2P2-LC-LY-3 | 16 | 0 | 26394 | 43856 | 0.84945 | 0.83965 | 0 | 0 | 10855 | 7837 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 |  | 25.77 | 29 | 不合格 | 不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ACTB | T2P2-LC-DJ-4 | T2P2-LC-LY-4 | 102 | 92 | 5880 | 35826 | 0.84929 | 0.85346 | 0 | 0 | 221 | 271 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 29.86 | 31.73 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦耐药¦2466 | 百日咳鲍特菌耐药¦耐药¦1206
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ZFX | T2P2-LC-DJ-4 | T2P2-LC-LY-4 | 85 | 81 | 5880 | 35826 | 0.84929 | 0.85346 | 0 | 0 | 221 | 271 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 29.86 | 31.73 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦耐药¦2466 | 百日咳鲍特菌耐药¦耐药¦1206
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ZFY | T2P2-LC-DJ-4 | T2P2-LC-LY-4 | 34 | 98 | 5880 | 35826 | 0.84929 | 0.85346 | 0 | 0 | 221 | 271 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 29.86 | 31.73 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦耐药¦2466 | 百日咳鲍特菌耐药¦耐药¦1206
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人呼吸道合胞病毒B型 | T2P2-LC-DJ-4 | T2P2-LC-LY-4 | 16190 | 15556 | 5880 | 35826 | 0.84929 | 0.85346 | 0 | 0 | 221 | 271 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 29.86 | 31.73 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦耐药¦2466 | 百日咳鲍特菌耐药¦耐药¦1206
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 巨细胞病毒(CMV) | T2P2-LC-DJ-4 | T2P2-LC-LY-4 | 3010 | 2507 | 5880 | 35826 | 0.84929 | 0.85346 | 0 | 0 | 221 | 271 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 29.86 | 31.73 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦耐药¦2466 | 百日咳鲍特菌耐药¦耐药¦1206
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 百日咳鲍特菌 | T2P2-LC-DJ-4 | T2P2-LC-LY-4 | 29252 | 27941 | 5880 | 35826 | 0.84929 | 0.85346 | 0 | 0 | 221 | 271 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 29.86 | 31.73 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦耐药¦2466 | 百日咳鲍特菌耐药¦耐药¦1206
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 肺克毒力__iroB__KPN | T2P2-LC-DJ-4 | T2P2-LC-LY-4 | 0 | 6 | 5880 | 35826 | 0.84929 | 0.85346 | 0 | 0 | 221 | 271 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  | 滤 | 29.86 | 31.73 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦耐药¦2466 | 百日咳鲍特菌耐药¦耐药¦1206
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 肺克毒力__peg-344__KPN | T2P2-LC-DJ-4 | T2P2-LC-LY-4 | 544 | 494 | 5880 | 35826 | 0.84929 | 0.85346 | 0 | 0 | 221 | 271 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 29.86 | 31.73 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦耐药¦2466 | 百日咳鲍特菌耐药¦耐药¦1206
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 肺炎克雷伯菌 | T2P2-LC-DJ-4 | T2P2-LC-LY-4 | 10323 | 10947 | 5880 | 35826 | 0.84929 | 0.85346 | 0 | 0 | 221 | 271 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 29.86 | 31.73 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦耐药¦2466 | 百日咳鲍特菌耐药¦耐药¦1206
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 金黄色葡萄球菌 | T2P2-LC-DJ-4 | T2P2-LC-LY-4 | 20867 | 21984 | 5880 | 35826 | 0.84929 | 0.85346 | 0 | 0 | 221 | 271 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 29.86 | 31.73 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦耐药¦2466 | 百日咳鲍特菌耐药¦耐药¦1206
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 霍姆鲍特菌 | T2P2-LC-DJ-4 | T2P2-LC-LY-4 | 8282 | 7467 | 5880 | 35826 | 0.84929 | 0.85346 | 0 | 0 | 221 | 271 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 29.86 | 31.73 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦耐药¦2466 | 百日咳鲍特菌耐药¦耐药¦1206
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 中间链球菌 | T2P2-LC-DJ-5 | T2P2-LC-LY-5 | 6 | 0 | 35073 | 106431 | 0.86299 | 0.86013 | 0 | 0 | 1038 | 740 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 |  | 28.63 | 13.86 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦191 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦67
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ACTB | T2P2-LC-DJ-5 | T2P2-LC-LY-5 | 462 | 330 | 35073 | 106431 | 0.86299 | 0.86013 | 0 | 0 | 1038 | 740 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 28.63 | 13.86 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦191 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦67
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ZFX | T2P2-LC-DJ-5 | T2P2-LC-LY-5 | 268 | 222 | 35073 | 106431 | 0.86299 | 0.86013 | 0 | 0 | 1038 | 740 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 28.63 | 13.86 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦191 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦67
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ZFY | T2P2-LC-DJ-5 | T2P2-LC-LY-5 | 308 | 188 | 35073 | 106431 | 0.86299 | 0.86013 | 0 | 0 | 1038 | 740 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 28.63 | 13.86 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦191 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦67
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 具核梭杆菌 | T2P2-LC-DJ-5 | T2P2-LC-LY-5 | 40 | 17 | 35073 | 106431 | 0.86299 | 0.86013 | 0 | 0 | 1038 | 740 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 弱阳 | 滤 | 28.63 | 13.86 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦191 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦67
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 化脓链球菌 | T2P2-LC-DJ-5 | T2P2-LC-LY-5 | 1289 | 1270 | 35073 | 106431 | 0.86299 | 0.86013 | 0 | 0 | 1038 | 740 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 28.63 | 13.86 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦191 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦67
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 咽峡炎链球菌群 | T2P2-LC-DJ-5 | T2P2-LC-LY-5 | 14 | 5 | 35073 | 106431 | 0.86299 | 0.86013 | 0 | 0 | 1038 | 740 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 | 滤 | 28.63 | 13.86 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦191 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦67
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T2P2-LC-DJ-5 | T2P2-LC-LY-5 | 4545 | 3543 | 35073 | 106431 | 0.86299 | 0.86013 | 0 | 0 | 1038 | 740 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 28.63 | 13.86 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦191 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦67
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 流感嗜血杆菌 | T2P2-LC-DJ-5 | T2P2-LC-LY-5 | 758 | 1232 | 35073 | 106431 | 0.86299 | 0.86013 | 0 | 0 | 1038 | 740 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 28.63 | 13.86 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦191 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦67
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 近平滑念珠菌 | T2P2-LC-DJ-5 | T2P2-LC-LY-5 | 1845 | 2026 | 35073 | 106431 | 0.86299 | 0.86013 | 0 | 0 | 1038 | 740 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 28.63 | 13.86 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦191 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦67
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 金黄色葡萄球菌 | T2P2-LC-DJ-5 | T2P2-LC-LY-5 | 6 | 6 | 35073 | 106431 | 0.86299 | 0.86013 | 0 | 0 | 1038 | 740 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 | 滤 | 28.63 | 13.86 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦191 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦67
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 镰刀菌属 | T2P2-LC-DJ-5 | T2P2-LC-LY-5 | 18698 | 17151 | 35073 | 106431 | 0.86299 | 0.86013 | 0 | 0 | 1038 | 740 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 28.63 | 13.86 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦191 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦67
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 阴沟肠杆菌复合群 | T2P2-LC-DJ-5 | T2P2-LC-LY-5 | 11294 | 10841 | 35073 | 106431 | 0.86299 | 0.86013 | 0 | 0 | 1038 | 740 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 28.63 | 13.86 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦191 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦67
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 阿萨西毛孢子菌 | T2P2-LC-DJ-5 | T2P2-LC-LY-5 | 0 | 2 | 35073 | 106431 | 0.86299 | 0.86013 | 0 | 0 | 1038 | 740 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  | 滤 | 28.63 | 13.86 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦191 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦67
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 非结核分枝杆菌 | T2P2-LC-DJ-5 | T2P2-LC-LY-5 | 0 | 2 | 35073 | 106431 | 0.86299 | 0.86013 | 0 | 0 | 1038 | 740 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  | 滤 | 28.63 | 13.86 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦191 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦67
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ACTB | T2P2-LC-DJ-6 | T2P2-LC-LY-6 | 144 | 99 | 35495 | 65706 | 0.87218 | 0.81675 | 0 | 0 | 519 | 487 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 22.54 | 25.26 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ZFX | T2P2-LC-DJ-6 | T2P2-LC-LY-6 | 161 | 189 | 35495 | 65706 | 0.87218 | 0.81675 | 0 | 0 | 519 | 487 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 22.54 | 25.26 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ZFY | T2P2-LC-DJ-6 | T2P2-LC-LY-6 | 214 | 199 | 35495 | 65706 | 0.87218 | 0.81675 | 0 | 0 | 519 | 487 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 22.54 | 25.26 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 肺克毒力__iroB__KPN | T2P2-LC-DJ-6 | T2P2-LC-LY-6 | 23 | 20 | 35495 | 65706 | 0.87218 | 0.81675 | 0 | 0 | 519 | 487 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 | 滤 | 22.54 | 25.26 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 肺克毒力__iucA__KPN | T2P2-LC-DJ-6 | T2P2-LC-LY-6 | 6767 | 9617 | 35495 | 65706 | 0.87218 | 0.81675 | 0 | 0 | 519 | 487 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 22.54 | 25.26 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 肺克毒力__peg-344__KPN | T2P2-LC-DJ-6 | T2P2-LC-LY-6 | 169 | 152 | 35495 | 65706 | 0.87218 | 0.81675 | 0 | 0 | 519 | 487 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 22.54 | 25.26 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 肺克毒力__rmpA2__KPN | T2P2-LC-DJ-6 | T2P2-LC-LY-6 | 203 | 332 | 35495 | 65706 | 0.87218 | 0.81675 | 0 | 0 | 519 | 487 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 22.54 | 25.26 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 肺炎克雷伯菌 | T2P2-LC-DJ-6 | T2P2-LC-LY-6 | 2538 | 2179 | 35495 | 65706 | 0.87218 | 0.81675 | 0 | 0 | 519 | 487 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 22.54 | 25.26 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 铜绿假单胞菌 | T2P2-LC-DJ-6 | T2P2-LC-LY-6 | 20279 | 30907 | 35495 | 65706 | 0.87218 | 0.81675 | 0 | 0 | 519 | 487 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 22.54 | 25.26 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ACTB | T2P2-LC-DJ-7 | T2P2-LC-LY-7 | 4703 | 4522 | 4274 | 33263 | 0.82309 | 0.85026 | 0 | 0 | 15162 | 16070 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 65.36 | 40.41 | 不合格 | 不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ZFX | T2P2-LC-DJ-7 | T2P2-LC-LY-7 | 4352 | 5054 | 4274 | 33263 | 0.82309 | 0.85026 | 0 | 0 | 15162 | 16070 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 65.36 | 40.41 | 不合格 | 不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ZFY | T2P2-LC-DJ-7 | T2P2-LC-LY-7 | 6107 | 6494 | 4274 | 33263 | 0.82309 | 0.85026 | 0 | 0 | 15162 | 16070 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 65.36 | 40.41 | 不合格 | 不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 具核梭杆菌 | T2P2-LC-DJ-7 | T2P2-LC-LY-7 | 0 | 3 | 4274 | 33263 | 0.82309 | 0.85026 | 0 | 0 | 15162 | 16070 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  | 滤 | 65.36 | 40.41 | 不合格 | 不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 白念珠菌 | T2P2-LC-DJ-7 | T2P2-LC-LY-7 | 34605 | 38033 | 4274 | 33263 | 0.82309 | 0.85026 | 0 | 0 | 15162 | 16070 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 65.36 | 40.41 | 不合格 | 不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 肺炎支原体 | T2P2-LC-DJ-7 | T2P2-LC-LY-7 | 0 | 3 | 4274 | 33263 | 0.82309 | 0.85026 | 0 | 0 | 15162 | 16070 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  | 滤 | 65.36 | 40.41 | 不合格 | 不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | EB病毒(EBV) | T2P2-LC-DJ-8 | T2P2-LC-LY-8 | 4061 | 3752 | 18467 | 65504 | 0.84503 | 0.8679 | 0 | 0 | 4316 | 3580 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 19.88 | 26.74 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 中间链球菌 | T2P2-LC-DJ-8 | T2P2-LC-LY-8 | 5 | 0 | 18467 | 65504 | 0.84503 | 0.8679 | 0 | 0 | 4316 | 3580 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 |  | 19.88 | 26.74 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 产酸克雷伯菌 | T2P2-LC-DJ-8 | T2P2-LC-LY-8 | 0 | 2 | 18467 | 65504 | 0.84503 | 0.8679 | 0 | 0 | 4316 | 3580 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  | 滤 | 19.88 | 26.74 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人偏肺病毒 | T2P2-LC-DJ-8 | T2P2-LC-LY-8 | 30406 | 30259 | 18467 | 65504 | 0.84503 | 0.8679 | 0 | 0 | 4316 | 3580 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 19.88 | 26.74 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ACTB | T2P2-LC-DJ-8 | T2P2-LC-LY-8 | 1641 | 1473 | 18467 | 65504 | 0.84503 | 0.8679 | 0 | 0 | 4316 | 3580 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 19.88 | 26.74 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ZFX | T2P2-LC-DJ-8 | T2P2-LC-LY-8 | 1300 | 1041 | 18467 | 65504 | 0.84503 | 0.8679 | 0 | 0 | 4316 | 3580 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 19.88 | 26.74 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ZFY | T2P2-LC-DJ-8 | T2P2-LC-LY-8 | 1375 | 1066 | 18467 | 65504 | 0.84503 | 0.8679 | 0 | 0 | 4316 | 3580 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 19.88 | 26.74 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人类疱疹病毒7型(HHV-7) | T2P2-LC-DJ-8 | T2P2-LC-LY-8 | 0 | 2 | 18467 | 65504 | 0.84503 | 0.8679 | 0 | 0 | 4316 | 3580 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  | 滤 | 19.88 | 26.74 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 具核梭杆菌 | T2P2-LC-DJ-8 | T2P2-LC-LY-8 | 5 | 12 | 18467 | 65504 | 0.84503 | 0.8679 | 0 | 0 | 4316 | 3580 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 | 滤 | 19.88 | 26.74 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 咽峡炎链球菌群 | T2P2-LC-DJ-8 | T2P2-LC-LY-8 | 5 | 12 | 18467 | 65504 | 0.84503 | 0.8679 | 0 | 0 | 4316 | 3580 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 | 滤 | 19.88 | 26.74 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 库德里阿兹威毕赤酵母（克柔念珠菌） | T2P2-LC-DJ-8 | T2P2-LC-LY-8 | 0 | 6 | 18467 | 65504 | 0.84503 | 0.8679 | 0 | 0 | 4316 | 3580 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  | 滤 | 19.88 | 26.74 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 微小微单胞菌 | T2P2-LC-DJ-8 | T2P2-LC-LY-8 | 0 | 2 | 18467 | 65504 | 0.84503 | 0.8679 | 0 | 0 | 4316 | 3580 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  | 滤 | 19.88 | 26.74 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 流感嗜血杆菌 | T2P2-LC-DJ-8 | T2P2-LC-LY-8 | 22 | 23 | 18467 | 65504 | 0.84503 | 0.8679 | 0 | 0 | 4316 | 3580 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 | 弱阳 | 19.88 | 26.74 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 热带念珠菌 | T2P2-LC-DJ-8 | T2P2-LC-LY-8 | 0 | 3 | 18467 | 65504 | 0.84503 | 0.8679 | 0 | 0 | 4316 | 3580 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  | 滤 | 19.88 | 26.74 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 白念珠菌 | T2P2-LC-DJ-8 | T2P2-LC-LY-8 | 36925 | 32161 | 18467 | 65504 | 0.84503 | 0.8679 | 0 | 0 | 4316 | 3580 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 19.88 | 26.74 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌__mecA__MRSA | T2P2-LC-DJ-8 | T2P2-LC-LY-8 | 16 | 5 | 18467 | 65504 | 0.84503 | 0.8679 | 0 | 0 | 4316 | 3580 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 | 滤 | 19.88 | 26.74 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 阴沟肠杆菌复合群 | T2P2-LC-DJ-8 | T2P2-LC-LY-8 | 5 | 0 | 18467 | 65504 | 0.84503 | 0.8679 | 0 | 0 | 4316 | 3580 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 |  | 19.88 | 26.74 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 三叶草根瘤菌(NA) | T2P2-LC-DJ-9 | T2P2-LC-LY-9 | 32 | 4 | 48874 | 103254 | 0.87706 | 0.87655 | 32 | 4 | 5082 | 3104 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 4.203 | 15.2 | 不合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦3204 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦3949
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 三叶草根瘤菌(NA) | T2P2-LC-DJ-9 | T2P2-LC-LY-9 | 32 | 4 | 48874 | 103254 | 0.87706 | 0.87655 | 32 | 4 | 5082 | 3104 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 4.203 | 15.2 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2574 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦691
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ACTB | T2P2-LC-DJ-9 | T2P2-LC-LY-9 | 2464 | 1646 | 48874 | 103254 | 0.87706 | 0.87655 | 32 | 4 | 5082 | 3104 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 4.203 | 15.2 | 不合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦3204 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦3949
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ACTB | T2P2-LC-DJ-9 | T2P2-LC-LY-9 | 2464 | 1646 | 48874 | 103254 | 0.87706 | 0.87655 | 32 | 4 | 5082 | 3104 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 4.203 | 15.2 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2574 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦691
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ZFX | T2P2-LC-DJ-9 | T2P2-LC-LY-9 | 2614 | 1458 | 48874 | 103254 | 0.87706 | 0.87655 | 32 | 4 | 5082 | 3104 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 4.203 | 15.2 | 不合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦3204 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦3949
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ZFX | T2P2-LC-DJ-9 | T2P2-LC-LY-9 | 2614 | 1458 | 48874 | 103254 | 0.87706 | 0.87655 | 32 | 4 | 5082 | 3104 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 4.203 | 15.2 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2574 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦691
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ZFY | T2P2-LC-DJ-9 | T2P2-LC-LY-9 | 4 | 0 | 48874 | 103254 | 0.87706 | 0.87655 | 32 | 4 | 5082 | 3104 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 |  | 4.203 | 15.2 | 不合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦3204 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦3949
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ZFY | T2P2-LC-DJ-9 | T2P2-LC-LY-9 | 4 | 0 | 48874 | 103254 | 0.87706 | 0.87655 | 32 | 4 | 5082 | 3104 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 |  | 4.203 | 15.2 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2574 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦691
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人类疱疹病毒7型(HHV-7) | T2P2-LC-DJ-9 | T2P2-LC-LY-9 | 12 | 2 | 48874 | 103254 | 0.87706 | 0.87655 | 32 | 4 | 5082 | 3104 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 | 滤 | 4.203 | 15.2 | 不合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦3204 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦3949
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人类疱疹病毒7型(HHV-7) | T2P2-LC-DJ-9 | T2P2-LC-LY-9 | 12 | 2 | 48874 | 103254 | 0.87706 | 0.87655 | 32 | 4 | 5082 | 3104 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 | 滤 | 4.203 | 15.2 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2574 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦691
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 具核梭杆菌 | T2P2-LC-DJ-9 | T2P2-LC-LY-9 | 0 | 6 | 48874 | 103254 | 0.87706 | 0.87655 | 32 | 4 | 5082 | 3104 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  | 滤 | 4.203 | 15.2 | 不合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦3204 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦3949
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 具核梭杆菌 | T2P2-LC-DJ-9 | T2P2-LC-LY-9 | 0 | 6 | 48874 | 103254 | 0.87706 | 0.87655 | 32 | 4 | 5082 | 3104 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  | 滤 | 4.203 | 15.2 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2574 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦691
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 新型冠状病毒 | T2P2-LC-DJ-9 | T2P2-LC-LY-9 | 16 | 0 | 48874 | 103254 | 0.87706 | 0.87655 | 32 | 4 | 5082 | 3104 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 |  | 4.203 | 15.2 | 不合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦3204 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦3949
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 新型冠状病毒 | T2P2-LC-DJ-9 | T2P2-LC-LY-9 | 16 | 0 | 48874 | 103254 | 0.87706 | 0.87655 | 32 | 4 | 5082 | 3104 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 |  | 4.203 | 15.2 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2574 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦691
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 肺炎支原体 | T2P2-LC-DJ-9 | T2P2-LC-LY-9 | 6994 | 11822 | 48874 | 103254 | 0.87706 | 0.87655 | 32 | 4 | 5082 | 3104 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 4.203 | 15.2 | 不合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦3204 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦3949
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 肺炎支原体 | T2P2-LC-DJ-9 | T2P2-LC-LY-9 | 6994 | 11822 | 48874 | 103254 | 0.87706 | 0.87655 | 32 | 4 | 5082 | 3104 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 4.203 | 15.2 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2574 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦691
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 近平滑念珠菌 | T2P2-LC-DJ-9 | T2P2-LC-LY-9 | 0 | 2 | 48874 | 103254 | 0.87706 | 0.87655 | 32 | 4 | 5082 | 3104 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  | 滤 | 4.203 | 15.2 | 不合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦3204 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦3949
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 近平滑念珠菌 | T2P2-LC-DJ-9 | T2P2-LC-LY-9 | 0 | 2 | 48874 | 103254 | 0.87706 | 0.87655 | 32 | 4 | 5082 | 3104 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  | 滤 | 4.203 | 15.2 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2574 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦691
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | EB病毒(EBV) | T2P2-LC-DJ-10 | T2P2-LC-LY-10 | 182 | 451 | 37961 | 86221 | 0.84755 | 0.85267 | 0 | 0 | 1689 | 2397 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 弱阳 | 阳性 | 13.04 | 17.39 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ACTB | T2P2-LC-DJ-10 | T2P2-LC-LY-10 | 227 | 400 | 37961 | 86221 | 0.84755 | 0.85267 | 0 | 0 | 1689 | 2397 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 13.04 | 17.39 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ZFX | T2P2-LC-DJ-10 | T2P2-LC-LY-10 | 661 | 869 | 37961 | 86221 | 0.84755 | 0.85267 | 0 | 0 | 1689 | 2397 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 13.04 | 17.39 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ZFY | T2P2-LC-DJ-10 | T2P2-LC-LY-10 | 801 | 1128 | 37961 | 86221 | 0.84755 | 0.85267 | 0 | 0 | 1689 | 2397 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 13.04 | 17.39 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 单纯疱疹病毒1型(HSV-1) | T2P2-LC-DJ-10 | T2P2-LC-LY-10 | 5 | 8 | 37961 | 86221 | 0.84755 | 0.85267 | 0 | 0 | 1689 | 2397 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 | 滤 | 13.04 | 17.39 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T2P2-LC-DJ-10 | T2P2-LC-LY-10 | 1114 | 1861 | 37961 | 86221 | 0.84755 | 0.85267 | 0 | 0 | 1689 | 2397 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 13.04 | 17.39 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 巨细胞病毒(CMV) | T2P2-LC-DJ-10 | T2P2-LC-LY-10 | 26 | 29 | 37961 | 86221 | 0.84755 | 0.85267 | 0 | 0 | 1689 | 2397 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 弱阳 | 滤 | 13.04 | 17.39 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 热带念珠菌 | T2P2-LC-DJ-10 | T2P2-LC-LY-10 | 108 | 473 | 37961 | 86221 | 0.84755 | 0.85267 | 0 | 0 | 1689 | 2397 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 13.04 | 17.39 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 白念珠菌 | T2P2-LC-DJ-10 | T2P2-LC-LY-10 | 3003 | 4223 | 37961 | 86221 | 0.84755 | 0.85267 | 0 | 0 | 1689 | 2397 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 13.04 | 17.39 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 耐碳青霉烯肠杆菌__KPC__CRE | T2P2-LC-DJ-10 | T2P2-LC-LY-10 | 0 | 1 | 37961 | 86221 | 0.84755 | 0.85267 | 0 | 0 | 1689 | 2397 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  | 滤 | 13.04 | 17.39 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 肺克毒力__iucA__KPN | T2P2-LC-DJ-10 | T2P2-LC-LY-10 | 18 | 10 | 37961 | 86221 | 0.84755 | 0.85267 | 0 | 0 | 1689 | 2397 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 | 滤 | 13.04 | 17.39 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 肺克毒力__rmpA2__KPN | T2P2-LC-DJ-10 | T2P2-LC-LY-10 | 3 | 3 | 37961 | 86221 | 0.84755 | 0.85267 | 0 | 0 | 1689 | 2397 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 | 滤 | 13.04 | 17.39 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 肺炎克雷伯菌 | T2P2-LC-DJ-10 | T2P2-LC-LY-10 | 3 | 16 | 37961 | 86221 | 0.84755 | 0.85267 | 0 | 0 | 1689 | 2397 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 | 弱阳 | 13.04 | 17.39 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 金黄色葡萄球菌 | T2P2-LC-DJ-10 | T2P2-LC-LY-10 | 0 | 5 | 37961 | 86221 | 0.84755 | 0.85267 | 0 | 0 | 1689 | 2397 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  | 滤 | 13.04 | 17.39 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 鲍曼不动杆菌 | T2P2-LC-DJ-10 | T2P2-LC-LY-10 | 0 | 100 | 37961 | 86221 | 0.84755 | 0.85267 | 0 | 0 | 1689 | 2397 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  | 弱阳 | 13.04 | 17.39 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ACTB | T2P2-LC-DJ-11 | T2P2-LC-LY-11 | 481 | 369 | 44871 | 81756 | 0.87495 | 0.8684 | 0 | 0 | 1537 | 1045 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 12.55 | 19.81 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦261 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦67
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ZFX | T2P2-LC-DJ-11 | T2P2-LC-LY-11 | 421 | 253 | 44871 | 81756 | 0.87495 | 0.8684 | 0 | 0 | 1537 | 1045 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 12.55 | 19.81 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦261 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦67
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ZFY | T2P2-LC-DJ-11 | T2P2-LC-LY-11 | 635 | 423 | 44871 | 81756 | 0.87495 | 0.8684 | 0 | 0 | 1537 | 1045 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 12.55 | 19.81 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦261 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦67
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 具核梭杆菌 | T2P2-LC-DJ-11 | T2P2-LC-LY-11 | 7 | 1 | 44871 | 81756 | 0.87495 | 0.8684 | 0 | 0 | 1537 | 1045 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 | 滤 | 12.55 | 19.81 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦261 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦67
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 咽峡炎链球菌群 | T2P2-LC-DJ-11 | T2P2-LC-LY-11 | 20 | 11 | 44871 | 81756 | 0.87495 | 0.8684 | 0 | 0 | 1537 | 1045 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 | 滤 | 12.55 | 19.81 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦261 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦67
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 新型冠状病毒 | T2P2-LC-DJ-11 | T2P2-LC-LY-11 | 40 | 12 | 44871 | 81756 | 0.87495 | 0.8684 | 0 | 0 | 1537 | 1045 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 弱阳 | 滤 | 12.55 | 19.81 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦261 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦67
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 流感嗜血杆菌 | T2P2-LC-DJ-11 | T2P2-LC-LY-11 | 4 | 11 | 44871 | 81756 | 0.87495 | 0.8684 | 0 | 0 | 1537 | 1045 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 | 滤 | 12.55 | 19.81 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦261 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦67
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 肺炎支原体 | T2P2-LC-DJ-11 | T2P2-LC-LY-11 | 466 | 314 | 44871 | 81756 | 0.87495 | 0.8684 | 0 | 0 | 1537 | 1045 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 12.55 | 19.81 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦261 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦67
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 镰刀菌属 | T2P2-LC-DJ-11 | T2P2-LC-LY-11 | 50017 | 47038 | 44871 | 81756 | 0.87495 | 0.8684 | 0 | 0 | 1537 | 1045 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 12.55 | 19.81 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦261 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦67
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 黄曲霉复合群 | T2P2-LC-DJ-11 | T2P2-LC-LY-11 | 577 | 115 | 44871 | 81756 | 0.87495 | 0.8684 | 0 | 0 | 1537 | 1045 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 弱阳 | 12.55 | 19.81 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦261 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦67
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | EB病毒(EBV) | T2P2-LC-DJ-12 | T2P2-LC-LY-12 | 89 | 446 | 47385 | 90308 | 0.80338 | 0.87067 | 0 | 0 | 50 | 100 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 弱阳 | 阳性 | 13.33 | 23.3 | 不合格 | 合格 |  | 肺炎支原体耐药¦耐药¦8
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | EB病毒(EBV) | T2P2-LC-DJ-12 | T2P2-LC-LY-12 | 89 | 446 | 47385 | 90308 | 0.80338 | 0.87067 | 0 | 0 | 50 | 100 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 弱阳 | 阳性 | 13.33 | 23.3 | 不合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦28
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ACTB | T2P2-LC-DJ-12 | T2P2-LC-LY-12 | 17 | 42 | 47385 | 90308 | 0.80338 | 0.87067 | 0 | 0 | 50 | 100 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 13.33 | 23.3 | 不合格 | 合格 |  | 肺炎支原体耐药¦耐药¦8
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ACTB | T2P2-LC-DJ-12 | T2P2-LC-LY-12 | 17 | 42 | 47385 | 90308 | 0.80338 | 0.87067 | 0 | 0 | 50 | 100 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 13.33 | 23.3 | 不合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦28
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ZFX | T2P2-LC-DJ-12 | T2P2-LC-LY-12 | 8 | 24 | 47385 | 90308 | 0.80338 | 0.87067 | 0 | 0 | 50 | 100 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 13.33 | 23.3 | 不合格 | 合格 |  | 肺炎支原体耐药¦耐药¦8
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ZFX | T2P2-LC-DJ-12 | T2P2-LC-LY-12 | 8 | 24 | 47385 | 90308 | 0.80338 | 0.87067 | 0 | 0 | 50 | 100 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 13.33 | 23.3 | 不合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦28
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ZFY | T2P2-LC-DJ-12 | T2P2-LC-LY-12 | 25 | 34 | 47385 | 90308 | 0.80338 | 0.87067 | 0 | 0 | 50 | 100 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 13.33 | 23.3 | 不合格 | 合格 |  | 肺炎支原体耐药¦耐药¦8
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ZFY | T2P2-LC-DJ-12 | T2P2-LC-LY-12 | 25 | 34 | 47385 | 90308 | 0.80338 | 0.87067 | 0 | 0 | 50 | 100 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 13.33 | 23.3 | 不合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦28
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人呼吸道病毒3型（人副流感病毒3型） | T2P2-LC-DJ-12 | T2P2-LC-LY-12 | 177 | 1276 | 47385 | 90308 | 0.80338 | 0.87067 | 0 | 0 | 50 | 100 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 13.33 | 23.3 | 不合格 | 合格 |  | 肺炎支原体耐药¦耐药¦8
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人呼吸道病毒3型（人副流感病毒3型） | T2P2-LC-DJ-12 | T2P2-LC-LY-12 | 177 | 1276 | 47385 | 90308 | 0.80338 | 0.87067 | 0 | 0 | 50 | 100 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 13.33 | 23.3 | 不合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦28
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ACTB | T2P2-LC-DJ-13 | T2P2-LC-LY-13 | 26 | 25 | 18984 | 64859 | 0.85137 | 0.86137 | 0 | 0 | 100 | 68 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 10.17 | 27.89 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ZFX | T2P2-LC-DJ-13 | T2P2-LC-LY-13 | 74 | 43 | 18984 | 64859 | 0.85137 | 0.86137 | 0 | 0 | 100 | 68 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 10.17 | 27.89 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人腺病毒3型 | T2P2-LC-DJ-13 | T2P2-LC-LY-13 | 0 | 5 | 18984 | 64859 | 0.85137 | 0.86137 | 0 | 0 | 100 | 68 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  | 滤 | 10.17 | 27.89 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 巨细胞病毒(CMV) | T2P2-LC-DJ-13 | T2P2-LC-LY-13 | 369 | 436 | 18984 | 64859 | 0.85137 | 0.86137 | 0 | 0 | 100 | 68 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 10.17 | 27.89 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 流感嗜血杆菌 | T2P2-LC-DJ-13 | T2P2-LC-LY-13 | 4857 | 8481 | 18984 | 64859 | 0.85137 | 0.86137 | 0 | 0 | 100 | 68 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 10.17 | 27.89 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌__mecA__MRSA | T2P2-LC-DJ-13 | T2P2-LC-LY-13 | 5 | 3 | 18984 | 64859 | 0.85137 | 0.86137 | 0 | 0 | 100 | 68 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 | 滤 | 10.17 | 27.89 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 近平滑念珠菌 | T2P2-LC-DJ-13 | T2P2-LC-LY-13 | 0 | 2 | 18984 | 64859 | 0.85137 | 0.86137 | 0 | 0 | 100 | 68 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  | 滤 | 10.17 | 27.89 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 非结核分枝杆菌 | T2P2-LC-DJ-13 | T2P2-LC-LY-13 | 17 | 0 | 18984 | 64859 | 0.85137 | 0.86137 | 0 | 0 | 100 | 68 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 |  | 10.17 | 27.89 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 鼻病毒 | T2P2-LC-DJ-13 | T2P2-LC-LY-13 | 18684 | 17145 | 18984 | 64859 | 0.85137 | 0.86137 | 0 | 0 | 100 | 68 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 10.17 | 27.89 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 鼻病毒A型 | T2P2-LC-DJ-13 | T2P2-LC-LY-13 | 18684 | 17145 | 18984 | 64859 | 0.85137 | 0.86137 | 0 | 0 | 100 | 68 | 原始数据不合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 10.17 | 27.89 | 不合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ACTB | T2P2-LC-DJ-14 | T2P2-LC-LY-14 | 131 | 205 | 52625 | 83516 | 0.82608 | 0.82211 | 0 | 0 | 357 | 501 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 14.21 | 27.38 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦325 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦150
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ZFX | T2P2-LC-DJ-14 | T2P2-LC-LY-14 | 101 | 116 | 52625 | 83516 | 0.82608 | 0.82211 | 0 | 0 | 357 | 501 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 14.21 | 27.38 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦325 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦150
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ZFY | T2P2-LC-DJ-14 | T2P2-LC-LY-14 | 125 | 180 | 52625 | 83516 | 0.82608 | 0.82211 | 0 | 0 | 357 | 501 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 14.21 | 27.38 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦325 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦150
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 具核梭杆菌 | T2P2-LC-DJ-14 | T2P2-LC-LY-14 | 190 | 475 | 52625 | 83516 | 0.82608 | 0.82211 | 0 | 0 | 357 | 501 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 14.21 | 27.38 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦325 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦150
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 咽峡炎链球菌群 | T2P2-LC-DJ-14 | T2P2-LC-LY-14 | 17 | 31 | 52625 | 83516 | 0.82608 | 0.82211 | 0 | 0 | 357 | 501 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 | 滤 | 14.21 | 27.38 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦325 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦150
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 微小微单胞菌 | T2P2-LC-DJ-14 | T2P2-LC-LY-14 | 51 | 123 | 52625 | 83516 | 0.82608 | 0.82211 | 0 | 0 | 357 | 501 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 弱阳 | 阳性 | 14.21 | 27.38 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦325 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦150
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 流感嗜血杆菌 | T2P2-LC-DJ-14 | T2P2-LC-LY-14 | 2 | 1 | 52625 | 83516 | 0.82608 | 0.82211 | 0 | 0 | 357 | 501 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 | 滤 | 14.21 | 27.38 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦325 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦150
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 鲍曼不动杆菌 | T2P2-LC-DJ-14 | T2P2-LC-LY-14 | 53319 | 59741 | 52625 | 83516 | 0.82608 | 0.82211 | 0 | 0 | 357 | 501 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 14.21 | 27.38 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦325 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦150
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 鼻病毒 | T2P2-LC-DJ-14 | T2P2-LC-LY-14 | 5604 | 5650 | 52625 | 83516 | 0.82608 | 0.82211 | 0 | 0 | 357 | 501 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 14.21 | 27.38 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦325 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦150
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 鼻病毒A型 | T2P2-LC-DJ-14 | T2P2-LC-LY-14 | 5604 | 5650 | 52625 | 83516 | 0.82608 | 0.82211 | 0 | 0 | 357 | 501 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 14.21 | 27.38 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦325 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦150
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ACTB | T2P2-LC-DJ-15 | T2P2-LC-LY-15 | 1812 | 1183 | 8664 | 39385 | 0.85387 | 0.86308 | 0 | 0 | 3474 | 2508 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 31.09 | 36.07 | 不合格 | 不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人内参ZFX | T2P2-LC-DJ-15 | T2P2-LC-LY-15 | 1662 | 1325 | 8664 | 39385 | 0.85387 | 0.86308 | 0 | 0 | 3474 | 2508 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 31.09 | 36.07 | 不合格 | 不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人呼吸道病毒3型（人副流感病毒3型） | T2P2-LC-DJ-15 | T2P2-LC-LY-15 | 21249 | 19116 | 8664 | 39385 | 0.85387 | 0.86308 | 0 | 0 | 3474 | 2508 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 31.09 | 36.07 | 不合格 | 不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人类疱疹病毒6B型(HHV-6B) | T2P2-LC-DJ-15 | T2P2-LC-LY-15 | 23 | 0 | 8664 | 39385 | 0.85387 | 0.86308 | 0 | 0 | 3474 | 2508 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 |  | 31.09 | 36.07 | 不合格 | 不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 人类疱疹病毒6型(HHV-6) | T2P2-LC-DJ-15 | T2P2-LC-LY-15 | 23 | 0 | 8664 | 39385 | 0.85387 | 0.86308 | 0 | 0 | 3474 | 2508 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 滤 |  | 31.09 | 36.07 | 不合格 | 不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 具核梭杆菌 | T2P2-LC-DJ-15 | T2P2-LC-LY-15 | 46 | 142 | 8664 | 39385 | 0.85387 | 0.86308 | 0 | 0 | 3474 | 2508 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 弱阳 | 阳性 | 31.09 | 36.07 | 不合格 | 不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 枯草芽孢杆菌 | T2P2-LC-DJ-15 | T2P2-LC-LY-15 | 0 | 3 | 8664 | 39385 | 0.85387 | 0.86308 | 0 | 0 | 3474 | 2508 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  | 滤 | 31.09 | 36.07 | 不合格 | 不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 流感嗜血杆菌 | T2P2-LC-DJ-15 | T2P2-LC-LY-15 | 42948 | 38989 | 8664 | 39385 | 0.85387 | 0.86308 | 0 | 0 | 3474 | 2508 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 31.09 | 36.07 | 不合格 | 不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌__mecA__MRSA | T2P2-LC-DJ-15 | T2P2-LC-LY-15 | 0 | 3 | 8664 | 39385 | 0.85387 | 0.86308 | 0 | 0 | 3474 | 2508 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  | 滤 | 31.09 | 36.07 | 不合格 | 不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 耶氏肺孢子菌 | T2P2-LC-DJ-15 | T2P2-LC-LY-15 | 0 | 3 | 8664 | 39385 | 0.85387 | 0.86308 | 0 | 0 | 3474 | 2508 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  | 滤 | 31.09 | 36.07 | 不合格 | 不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-LC | 临床样本 | 近平滑念珠菌 | T2P2-LC-DJ-15 | T2P2-LC-LY-15 | 2089 | 2630 | 8664 | 39385 | 0.85387 | 0.86308 | 0 | 0 | 3474 | 2508 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 阳性 | 阳性 | 31.09 | 36.07 | 不合格 | 不合格
| T2P2 | T2P2-NTC | NTC |  | T2P2-NTC-DJ-T-1 | T2P2-NTC-LY-T-1 | 0 | 0 | 69623 | 109019 | 0.87511 | 0.80299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  |  | 5.413 | 13.07 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦244 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦91
| T2P2 | T2P2-NEG | 阴性对照品 |  | T2P2-NEG-DJ-1 | T2P2-NEG-LY-1 | 0 | 0 | 104157 | 113314 | 0.89404 | 0.88852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  |  | 2.663 | 13.08 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦194
| T2P2 | T2P2-NEG | 阴性对照品 |  | T2P2-NEG-DJ-2 | T2P2-NEG-LY-2 | 0 | 0 | 106531 | 160875 | 0.87087 | 0.8586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  |  | 4.552 | 11.4 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦186 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦30
| T2P2 | T2P2-NEG | 阴性对照品 |  | T2P2-NEG-DJ-3 | T2P2-NEG-LY-3 | 0 | 0 | 105803 | 123744 | 0.80481 | 0.79844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 内参不合格 | 内参不合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  |  | 5.888 | 11.8 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦260
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFN01 | 阴性参考品 | 人内参ACTB | T2P2-QFN01-DJ-10E6 | T2P2-QFN01-LY-10E6 | 8442 | 3229 | 56729 | 70237 | 0.82869 | 0.88176 | 0 | 0 | 21579 | 7949 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 10.01 | 18.61 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦60
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFN01 | 阴性参考品 | 人内参ZFX | T2P2-QFN01-DJ-10E6 | T2P2-QFN01-LY-10E6 | 11372 | 4119 | 56729 | 70237 | 0.82869 | 0.88176 | 0 | 0 | 21579 | 7949 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 10.01 | 18.61 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦60
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFN01 | 阴性参考品 | 人内参ZFY | T2P2-QFN01-DJ-10E6 | T2P2-QFN01-LY-10E6 | 1765 | 601 | 56729 | 70237 | 0.82869 | 0.88176 | 0 | 0 | 21579 | 7949 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 10.01 | 18.61 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦60
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFN02 | 阴性参考品 | 人内参ACTB | T2P2-QFN02-DJ-10E6 | T2P2-QFN02-LY-10E6 | 7344 | 4571 | 64751 | 94427 | 0.86132 | 0.8382 | 0 | 0 | 18418 | 11319 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 8.41 | 17.59 | 合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFN02 | 阴性参考品 | 人内参ZFX | T2P2-QFN02-DJ-10E6 | T2P2-QFN02-LY-10E6 | 9272 | 5693 | 64751 | 94427 | 0.86132 | 0.8382 | 0 | 0 | 18418 | 11319 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 8.41 | 17.59 | 合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFN02 | 阴性参考品 | 人内参ZFY | T2P2-QFN02-DJ-10E6 | T2P2-QFN02-LY-10E6 | 1802 | 1055 | 64751 | 94427 | 0.86132 | 0.8382 | 0 | 0 | 18418 | 11319 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 8.41 | 17.59 | 合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFN03 | 阴性参考品 | 人内参ACTB | T2P2-QFN03-DJ-10E6 | T2P2-QFN03-LY-10E6 | 3941 | 3081 | 64270 | 105641 | 0.78454 | 0.79556 | 0 | 0 | 13562 | 10207 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 8.108 | 15.3 | 合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFN03 | 阴性参考品 | 人内参ZFX | T2P2-QFN03-DJ-10E6 | T2P2-QFN03-LY-10E6 | 7836 | 5815 | 64270 | 105641 | 0.78454 | 0.79556 | 0 | 0 | 13562 | 10207 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 8.108 | 15.3 | 合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFN03 | 阴性参考品 | 人内参ZFY | T2P2-QFN03-DJ-10E6 | T2P2-QFN03-LY-10E6 | 1785 | 1311 | 64270 | 105641 | 0.78454 | 0.79556 | 0 | 0 | 13562 | 10207 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 8.108 | 15.3 | 合格 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFN01 | 阴性参考品 | 人内参ACTB | T2P2-QFN01-DJ-10E5 | T2P2-QFN01-LY-10E5 | 1870 | 1569 | 79696 | 110043 | 0.88533 | 0.88199 | 0 | 0 | 5096 | 4060 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 6.455 | 14.75 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦159 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦42
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFN01 | 阴性参考品 | 人内参ZFX | T2P2-QFN01-DJ-10E5 | T2P2-QFN01-LY-10E5 | 2941 | 2219 | 79696 | 110043 | 0.88533 | 0.88199 | 0 | 0 | 5096 | 4060 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 6.455 | 14.75 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦159 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦42
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFN01 | 阴性参考品 | 人内参ZFY | T2P2-QFN01-DJ-10E5 | T2P2-QFN01-LY-10E5 | 285 | 272 | 79696 | 110043 | 0.88533 | 0.88199 | 0 | 0 | 5096 | 4060 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 6.455 | 14.75 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦159 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦42
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFN02 | 阴性参考品 | 人偏肺病毒 | T2P2-QFN02-DJ-10E5 | T2P2-QFN02-LY-10E5 | 0 | 37 | 78627 | 106687 | 0.79409 | 0.86834 | 0 | 0 | 7506 | 4927 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  | 滤 | 6.718 | 16.31 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦107 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦56
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFN02 | 阴性参考品 | 人内参ACTB | T2P2-QFN02-DJ-10E5 | T2P2-QFN02-LY-10E5 | 2831 | 1864 | 78627 | 106687 | 0.79409 | 0.86834 | 0 | 0 | 7506 | 4927 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 6.718 | 16.31 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦107 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦56
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFN02 | 阴性参考品 | 人内参ZFX | T2P2-QFN02-DJ-10E5 | T2P2-QFN02-LY-10E5 | 4105 | 2675 | 78627 | 106687 | 0.79409 | 0.86834 | 0 | 0 | 7506 | 4927 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 6.718 | 16.31 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦107 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦56
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFN02 | 阴性参考品 | 人内参ZFY | T2P2-QFN02-DJ-10E5 | T2P2-QFN02-LY-10E5 | 570 | 388 | 78627 | 106687 | 0.79409 | 0.86834 | 0 | 0 | 7506 | 4927 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 6.718 | 16.31 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦107 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦56
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFN03 | 阴性参考品 | 人内参ACTB | T2P2-QFN03-DJ-10E5 | T2P2-QFN03-LY-10E5 | 2723 | 2760 | 118578 | 172229 | 0.85131 | 0.84466 | 0 | 0 | 7766 | 7446 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 8.69 | 10.57 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦123 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦42
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFN03 | 阴性参考品 | 人内参ZFX | T2P2-QFN03-DJ-10E5 | T2P2-QFN03-LY-10E5 | 4237 | 3996 | 118578 | 172229 | 0.85131 | 0.84466 | 0 | 0 | 7766 | 7446 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 8.69 | 10.57 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦123 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦42
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFN03 | 阴性参考品 | 人内参ZFY | T2P2-QFN03-DJ-10E5 | T2P2-QFN03-LY-10E5 | 806 | 690 | 118578 | 172229 | 0.85131 | 0.84466 | 0 | 0 | 7766 | 7446 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 8.69 | 10.57 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦123 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦42
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFN03 | 阴性参考品 | 近平滑念珠菌 | T2P2-QFN03-DJ-10E5 | T2P2-QFN03-LY-10E5 | 0 | 1 | 118578 | 172229 | 0.85131 | 0.84466 | 0 | 0 | 7766 | 7446 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  | 滤 | 8.69 | 10.57 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦123 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦42
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFN01 | 阴性参考品 | 人内参ACTB | T2P2-QFN01-DJ-10E4 | T2P2-QFN01-LY-10E4 | 454 | 357 | 125009 | 126438 | 0.80856 | 0.8765 | 0 | 0 | 873 | 663 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 7.148 | 11.64 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦193 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦61
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFN01 | 阴性参考品 | 人内参ZFX | T2P2-QFN01-DJ-10E4 | T2P2-QFN01-LY-10E4 | 374 | 271 | 125009 | 126438 | 0.80856 | 0.8765 | 0 | 0 | 873 | 663 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 7.148 | 11.64 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦193 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦61
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFN01 | 阴性参考品 | 人内参ZFY | T2P2-QFN01-DJ-10E4 | T2P2-QFN01-LY-10E4 | 45 | 35 | 125009 | 126438 | 0.80856 | 0.8765 | 0 | 0 | 873 | 663 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 7.148 | 11.64 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦193 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦61
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFN01 | 阴性参考品 | 镰刀菌属 | T2P2-QFN01-DJ-10E4 | T2P2-QFN01-LY-10E4 | 0 | 1 | 125009 | 126438 | 0.80856 | 0.8765 | 0 | 0 | 873 | 663 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  | 滤 | 7.148 | 11.64 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦193 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦61
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFN02 | 阴性参考品 | 人内参ACTB | T2P2-QFN02-DJ-10E4 | T2P2-QFN02-LY-10E4 | 843 | 549 | 99101 | 103025 | 0.85947 | 0.8826 | 0 | 0 | 1417 | 902 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 7.929 | 11.61 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦230 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦57
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFN02 | 阴性参考品 | 人内参ZFX | T2P2-QFN02-DJ-10E4 | T2P2-QFN02-LY-10E4 | 499 | 306 | 99101 | 103025 | 0.85947 | 0.8826 | 0 | 0 | 1417 | 902 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 7.929 | 11.61 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦230 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦57
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFN02 | 阴性参考品 | 人内参ZFY | T2P2-QFN02-DJ-10E4 | T2P2-QFN02-LY-10E4 | 75 | 47 | 99101 | 103025 | 0.85947 | 0.8826 | 0 | 0 | 1417 | 902 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 7.929 | 11.61 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦230 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦57
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFN03 | 阴性参考品 | 人内参ACTB | T2P2-QFN03-DJ-10E4 | T2P2-QFN03-LY-10E4 | 1046 | 673 | 125817 | 129625 | 0.85591 | 0.88742 | 0 | 0 | 1730 | 1099 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 9.626 | 12.69 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦249 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦58
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFN03 | 阴性参考品 | 人内参ZFX | T2P2-QFN03-DJ-10E4 | T2P2-QFN03-LY-10E4 | 591 | 376 | 125817 | 129625 | 0.85591 | 0.88742 | 0 | 0 | 1730 | 1099 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 9.626 | 12.69 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦249 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦58
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2 | T2P2-QFN03 | 阴性参考品 | 人内参ZFY | T2P2-QFN03-DJ-10E4 | T2P2-QFN03-LY-10E4 | 93 | 50 | 125817 | 129625 | 0.85591 | 0.88742 | 0 | 0 | 1730 | 1099 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 | 内参 | 内参 | 9.626 | 12.69 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦249 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦58
| T2P2 | T2P2-NTC | NTC |  | T2P2-NTC-DJ-J-1 | T2P2-NTC-LY-J-1 | 0 | 0 | 112321 | 134534 | 0.88321 | 0.77352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  |  | 13.64 | 12.68 | 合格 | 合格
| T2P2 | T2P2-NTC | NTC |  | T2P2-NTC-DJ-J-2 | T2P2-NTC-LY-J-2 | 0 | 0 | 112424 | 135550 | 0.87248 | 0.83681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  |  | 14.16 | 13.36 | 合格 | 合格
| T2P2 | T2P2-NTC | NTC |  | T2P2-NTC-DJ-J-3 | T2P2-NTC-LY-J-3 | 0 | 0 | 118085 | 121566 | 0.76352 | 0.89752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  |  | 15.71 | 12.86 | 合格 | 合格
| T2P2 | T2P2-NTC | NTC |  | T2P2-NTC-DJ-J-4 | T2P2-NTC-LY-J-4 | 0 | 0 | 121450 | 148282 | 0.87653 | 0.81179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20230303呼吸100成品 | 20240401-1呼吸100成品 |  |  | 13.63 | 15.01 | 合格 | 合格

## 2.2各文库合格标准评估
RUN | 实验编号 | 文库编号 | 最终评价 | 不合格原因
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFR01-DJ-1 | 重复性参考品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFR01-DJ-2 | 重复性参考品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFR01-DJ-3 | 重复性参考品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFR01-DJ-4 | 重复性参考品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFR01-DJ-5 | 重复性参考品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFR01-DJ-6 | 重复性参考品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFR01-DJ-7 | 重复性参考品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFR01-DJ-8 | 重复性参考品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFR02-DJ-1 | 重复性参考品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFR02-DJ-2 | 重复性参考品 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFR02-DJ-3 | 重复性参考品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFR02-DJ-4 | 重复性参考品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFR02-DJ-5 | 重复性参考品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFR02-DJ-6 | 重复性参考品 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFR02-DJ-7 | 重复性参考品 | 不合格 | 耐药污染
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFR02-DJ-8 | 重复性参考品 | 不合格 | 耐药污染
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFP01-DJ-1 | 阳性参考品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFP02-DJ-1 | 阳性参考品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFP03-DJ-1 | 阳性参考品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFP04-DJ-1 | 阳性参考品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFP05-DJ-1 | 阳性参考品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFP06-DJ-1 | 阳性参考品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFP07-DJ-1 | 阳性参考品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-POS-DJ-1 | 阳性对照品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFP01-DJ-2 | 阳性参考品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFP02-DJ-2 | 阳性参考品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFP03-DJ-2 | 阳性参考品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFP04-DJ-2 | 阳性参考品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFP05-DJ-2 | 阳性参考品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFP06-DJ-2 | 阳性参考品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFP07-DJ-2 | 阳性参考品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-POS-DJ-2 | 阳性对照品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFP01-DJ-3 | 阳性参考品 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFP02-DJ-3 | 阳性参考品 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFP03-DJ-3 | 阳性参考品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFP04-DJ-3 | 阳性参考品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFP05-DJ-3 | 阳性参考品 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFP06-DJ-3 | 阳性参考品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFP07-DJ-3 | 阳性参考品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-POS-DJ-3 | 阳性对照品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFL01-DJ-1 | 检测限参考品 | 不合格 | 耐药污染
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFL02-DJ-1 | 检测限参考品 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFL03-DJ-1 | 检测限参考品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFL04-DJ-1 | 检测限参考品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFL05-DJ-1 | 检测限参考品 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFL06-DJ-1 | 检测限参考品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFL07-DJ-1 | 检测限参考品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-NTC-DJ-N-1 | NTC | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFL01-DJ-2 | 检测限参考品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFL02-DJ-2 | 检测限参考品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFL03-DJ-2 | 检测限参考品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFL04-DJ-2 | 检测限参考品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFL05-DJ-2 | 检测限参考品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFL06-DJ-2 | 检测限参考品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFL07-DJ-2 | 检测限参考品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFL01-DJ-3 | 检测限参考品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFL02-DJ-3 | 检测限参考品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFL03-DJ-3 | 检测限参考品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFL04-DJ-3 | 检测限参考品 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFL05-DJ-3 | 检测限参考品 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFL06-DJ-3 | 检测限参考品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFL07-DJ-3 | 检测限参考品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-zhangzuowei | 其它 | 不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-LC-DJ-1 | 临床样本 | 不合格 | 原始数据不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-LC-DJ-2 | 临床样本 | 不合格 | 原始数据不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-LC-DJ-3 | 临床样本 | 不合格 | 原始数据不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-LC-DJ-4 | 临床样本 | 不合格 | 原始数据不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-LC-DJ-5 | 临床样本 | 不合格 | 原始数据不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-LC-DJ-6 | 临床样本 | 不合格 | 原始数据不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-LC-DJ-7 | 临床样本 | 不合格 | 原始数据不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-LC-DJ-8 | 临床样本 | 不合格 | 原始数据不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-LC-DJ-9 | 临床样本 | 不合格 | 原始数据不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-LC-DJ-10 | 临床样本 | 不合格 | 原始数据不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-LC-DJ-11 | 临床样本 | 不合格 | 原始数据不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-LC-DJ-12 | 临床样本 | 不合格 | 原始数据不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-LC-DJ-13 | 临床样本 | 不合格 | 原始数据不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-LC-DJ-14 | 临床样本 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-LC-DJ-15 | 临床样本 | 不合格 | 原始数据不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFN01-DJ-10E6 | 阴性参考品 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFN02-DJ-10E6 | 阴性参考品 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFN03-DJ-10E6 | 阴性参考品 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFN01-DJ-10E5 | 阴性参考品 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFN02-DJ-10E5 | 阴性参考品 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFN03-DJ-10E5 | 阴性参考品 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFN01-DJ-10E4 | 阴性参考品 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFN02-DJ-10E4 | 阴性参考品 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFN03-DJ-10E4 | 阴性参考品 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFR01-LY-1 | 重复性参考品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFR01-LY-2 | 重复性参考品 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFR01-LY-3 | 重复性参考品 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFR01-LY-4 | 重复性参考品 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFR01-LY-5 | 重复性参考品 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFR01-LY-6 | 重复性参考品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFR01-LY-7 | 重复性参考品 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFR01-LY-8 | 重复性参考品 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFR02-LY-1 | 重复性参考品 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFR02-LY-2 | 重复性参考品 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFR02-LY-3 | 重复性参考品 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFR02-LY-4 | 重复性参考品 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFR02-LY-5 | 重复性参考品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFR02-LY-6 | 重复性参考品 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFR02-LY-7 | 重复性参考品 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFR02-LY-8 | 重复性参考品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFP01-LY-1 | 阳性参考品 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFP02-LY-1 | 阳性参考品 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFP03-LY-1 | 阳性参考品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFP04-LY-1 | 阳性参考品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFP05-LY-1 | 阳性参考品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFP06-LY-1 | 阳性参考品 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFP07-LY-1 | 阳性参考品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-POS-LY-1 | 阳性对照品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFP01-LY-2 | 阳性参考品 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFP02-LY-2 | 阳性参考品 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFP03-LY-2 | 阳性参考品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFP04-LY-2 | 阳性参考品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFP05-LY-2 | 阳性参考品 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFP06-LY-2 | 阳性参考品 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFP07-LY-2 | 阳性参考品 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-POS-LY-2 | 阳性对照品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFP01-LY-3 | 阳性参考品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFP02-LY-3 | 阳性参考品 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFP03-LY-3 | 阳性参考品 | 不合格 | 病原污染
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFP04-LY-3 | 阳性参考品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFP05-LY-3 | 阳性参考品 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFP06-LY-3 | 阳性参考品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFP07-LY-3 | 阳性参考品 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-POS-LY-3 | 阳性对照品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFL01-LY-1 | 检测限参考品 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFL02-LY-1 | 检测限参考品 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFL03-LY-1 | 检测限参考品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFL04-LY-1 | 检测限参考品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFL05-LY-1 | 检测限参考品 | 不合格 | 病原污染
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFL06-LY-1 | 检测限参考品 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFL07-LY-1 | 检测限参考品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFL01-LY-2 | 检测限参考品 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFL02-LY-2 | 检测限参考品 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFL03-LY-2 | 检测限参考品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFL04-LY-2 | 检测限参考品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFL05-LY-2 | 检测限参考品 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFL06-LY-2 | 检测限参考品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFL07-LY-2 | 检测限参考品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-NTC-LY-N-2 | NTC | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFL01-LY-3 | 检测限参考品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFL02-LY-3 | 检测限参考品 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFL03-LY-3 | 检测限参考品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFL04-LY-3 | 检测限参考品 | 不合格 | 病原污染
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFL05-LY-3 | 检测限参考品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFL06-LY-3 | 检测限参考品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFL07-LY-3 | 检测限参考品 | 不合格 | 外源内参不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-zhangzuowei-1 | 其它 | 不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-LC-LY-1 | 临床样本 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-LC-LY-2 | 临床样本 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-LC-LY-3 | 临床样本 | 不合格 | 原始数据不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-LC-LY-4 | 临床样本 | 不合格 | 原始数据不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-LC-LY-5 | 临床样本 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-LC-LY-6 | 临床样本 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-LC-LY-7 | 临床样本 | 不合格 | 原始数据不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-LC-LY-8 | 临床样本 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-LC-LY-9 | 临床样本 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-LC-LY-10 | 临床样本 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-LC-LY-11 | 临床样本 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-LC-LY-12 | 临床样本 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-LC-LY-13 | 临床样本 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-LC-LY-14 | 临床样本 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-LC-LY-15 | 临床样本 | 不合格 | 原始数据不合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFN01-LY-10E6 | 阴性参考品 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFN02-LY-10E6 | 阴性参考品 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFN03-LY-10E6 | 阴性参考品 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFN01-LY-10E5 | 阴性参考品 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFN02-LY-10E5 | 阴性参考品 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFN03-LY-10E5 | 阴性参考品 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFN01-LY-10E4 | 阴性参考品 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFN02-LY-10E4 | 阴性参考品 | 合格
240507_TPMN00173_0302_A000H75CJK | T2P2-QFN03-LY-10E4 | 阴性参考品 | 合格
| T2P2-NTC-DJ-N-2 | NTC | 合格
| T2P2-NTC-DJ-T-1 | NTC | 合格
| T2P2-NEG-DJ-1 | 阴性对照品 | 不合格 | 外源内参不合格
| T2P2-NEG-DJ-2 | 阴性对照品 | 不合格 | 外源内参不合格
| T2P2-NEG-DJ-3 | 阴性对照品 | 不合格 | 外源内参不合格
| T2P2-NTC-DJ-J-1 | NTC | 合格
| T2P2-NTC-DJ-J-2 | NTC | 合格
| T2P2-NTC-DJ-J-3 | NTC | 合格
| T2P2-NTC-DJ-J-4 | NTC | 合格
| T2P2-NTC-LY-N-1 | NTC | 合格
| T2P2-NTC-LY-T-1 | NTC | 合格
| T2P2-NEG-LY-1 | 阴性对照品 | 不合格 | 外源内参不合格
| T2P2-NEG-LY-2 | 阴性对照品 | 不合格 | 外源内参不合格
| T2P2-NEG-LY-3 | 阴性对照品 | 不合格 | 外源内参不合格
| T2P2-NTC-LY-J-1 | NTC | 合格
| T2P2-NTC-LY-J-2 | NTC | 合格
| T2P2-NTC-LY-J-3 | NTC | 合格
| T2P2-NTC-LY-J-4 | NTC | 合格

## 2.3各病原污染情况评估
生产批号 | 总样本数 | 病原名 | 检出样本数 | 病原RPK中位数 | 样本频率 | 生信预判
20230303呼吸100成品 | 71 | 人偏肺病毒 | 1 | 37 | 0.014085 | 合格
20230303呼吸100成品 | 71 | 人腺病毒4型 | 1 | 55 | 0.014085 | 合格
20230303呼吸100成品 | 71 | 大肠埃希菌 | 5 | 5 | 0.070423 | 合格
20230303呼吸100成品 | 71 | 奇异变形杆菌 | 3 | 4 | 0.042254 | 合格
20230303呼吸100成品 | 71 | 热带念珠菌 | 2 | 8 | 0.028169 | 合格
20230303呼吸100成品 | 71 | 肺炎克雷伯菌 | 2 | 29.5 | 0.028169 | 合格
20230303呼吸100成品 | 71 | 近平滑念珠菌 | 16 | 3 | 0.22535 | 合格
20230303呼吸100成品 | 71 | 金黄色葡萄球菌 | 1 | 9 | 0.014085 | 合格
20230303呼吸100成品 | 71 | 铜绿假单胞菌 | 1 | 17 | 0.014085 | 合格
20230303呼吸100成品 | 71 | 镰刀菌属 | 4 | 4 | 0.056338 | 合格
20230303呼吸100成品 | 71 | 阴沟肠杆菌复合群 | 1 | 1 | 0.014085 | 合格
20230303呼吸100成品 | 71 | 非结核分枝杆菌 | 12 | 22.5 | 0.16901 | 合格
20240401-1呼吸100成品 | 71 | 具核梭杆菌 | 1 | 2 | 0.014085 | 合格
20240401-1呼吸100成品 | 71 | 大肠埃希菌 | 1 | 13 | 0.014085 | 合格
20240401-1呼吸100成品 | 71 | 奇异变形杆菌 | 4 | 2.5 | 0.056338 | 合格
20240401-1呼吸100成品 | 71 | 拟平滑念珠菌 | 1 | 1 | 0.014085 | 合格
20240401-1呼吸100成品 | 71 | 热带念珠菌 | 1 | 7 | 0.014085 | 合格
20240401-1呼吸100成品 | 71 | 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌__mecA__MRSA | 3 | 1 | 0.042254 | 合格
20240401-1呼吸100成品 | 71 | 肠道病毒A71型 | 1 | 22 | 0.014085 | 合格
20240401-1呼吸100成品 | 71 | 肺炎克雷伯菌 | 1 | 2 | 0.014085 | 合格
20240401-1呼吸100成品 | 71 | 近平滑念珠菌 | 9 | 2 | 0.12676 | 合格
20240401-1呼吸100成品 | 71 | 镰刀菌属 | 3 | 1 | 0.042254 | 合格
20240401-1呼吸100成品 | 71 | 非结核分枝杆菌 | 9 | 11 | 0.12676 | 合格
20240401-1呼吸100成品 | 71 | 黄曲霉复合群 | 1 | 1 | 0.014085 | 合格
20230303呼吸100成品 | 80 | 百日咳鲍特菌耐药 | 56 | 104 | 0.7 | 不合格
20240401-1呼吸100成品 | 80 | 百日咳鲍特菌耐药 | 58 | 273.5 | 0.725 | 不合格

## 其余信息
Message
质检表较SampleSheet多出的样本： T2P2-QFR01-DJ-4
SampleSheet较质检表多出的样本：