## 汇总
run | date | sample | 体系 | tag | tag_sample | 原始数据 | Q30 | 有效数据比例 | 目标病原 | 目标病原RPK | 目标病原预判 | 外源内参 | 总人内参 | 其它病原 | resis_info | 质控评价 | patho_namezn | 生产批号 | 产品检类别 | 成品对应中间品批号 | 生产工艺 | 核酸提取日期 | 核酸重复次数 | 提取重复次数 | 文库浓度 | Pooling体积 | resis_info_check | other_pathogen_check | coincidence | 最终评价 | 不合格原因
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWP01-DJ-1 | T3P3 | T3P3-QWP01 | 阳性参考品 | 144507 | 0.8525 | 0.05 | 甲型流感病毒 | 2038 | 阳性 | 1695 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦174 | 合格，注意人内参低 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 16.48 | 3.6407766990291299 | TRUE | TRUE | TRUE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWP01-DJ-2 | T3P3 | T3P3-QWP01 | 阳性参考品 | 129722 | 0.79517 | 0.0565 | 甲型流感病毒 | 2156 | 阳性 | 2067 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦175 | 合格，注意人内参低 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 18 | 3.3333333333333299 | TRUE | TRUE | TRUE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWP01-DJ-3 | T3P3 | T3P3-QWP01 | 阳性参考品 | 143989 | 0.86445 | 0.1143 | 甲型流感病毒 | 4218 | 阳性 | 4264 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦413 | 合格 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 14.62 | 4.10396716826265 | TRUE | TRUE | TRUE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWP02-DJ-1 | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 123707 | 0.80584 | 0.0796 | 肠道病毒71型 | 4259 | 阳性 | 1851 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦2 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦162 | 合格 | 肠道病毒71型 | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 20.29 | 2.9571217348447498 | TRUE | TRUE | TRUE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWP02-DJ-2 | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 138865 | 0.84902 | 0.1053 | 肠道病毒71型 | 5778 | 阳性 | 2555 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦114 | 合格 | 肠道病毒71型 | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 16.510000000000002 | 3.6341611144760702 | TRUE | TRUE | TRUE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWP02-DJ-3 | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 135487 | 0.84891 | 0.1004 | 肠道病毒71型 | 6058 | 阳性 | 2213 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦4 |  | 合格 | 肠道病毒71型 | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 20.170000000000002 | 2.9747149231532002 | TRUE | TRUE | TRUE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWP03-DJ-1 | T3P3 | T3P3-QWP03 | 阳性参考品 | 116996 | 0.83659 | 0.1805 | 呼吸道合胞病毒A型 | 7841 | 阳性 | 6802 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦4 |  | 合格 | 呼吸道合胞病毒A型 | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 21.48 | 2.7932960893854699 | TRUE | TRUE | TRUE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWP03-DJ-2 | T3P3 | T3P3-QWP03 | 阳性参考品 | 126080 | 0.85891 | 0.3485 | 呼吸道合胞病毒A型 | 18070 | 阳性 | 11160 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦20;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 |  | 合格 | 呼吸道合胞病毒A型 | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 19.27 | 3.1136481577581701 | TRUE | TRUE | TRUE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWP03-DJ-3 | T3P3 | T3P3-QWP03 | 阳性参考品 | 103636 | 0.86423 | 0.3488 | 呼吸道合胞病毒A型 | 16634 | 阳性 | 11416 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦419 | 合格 | 呼吸道合胞病毒A型 | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 22.32 | 2.6881720430107499 | TRUE | TRUE | TRUE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWP04-DJ-1 | T3P3 | T3P3-QWP04 | 阳性参考品 | 113585 | 0.85009 | 0.2129 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 12486 | 阳性 | 4766 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦255 | 合格 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 18.510000000000002 | 3.2414910858995101 | TRUE | TRUE | TRUE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWP04-DJ-2 | T3P3 | T3P3-QWP04 | 阳性参考品 | 161641 | 0.85861 | 0.1787 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 10197 | 阳性 | 3898 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦10 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦392 | 合格 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 19.690000000000001 | 3.0472320975114302 | TRUE | TRUE | TRUE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWP04-DJ-3 | T3P3 | T3P3-QWP04 | 阳性参考品 | 152076 | 0.80145 | 0.2183 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 12802 | 阳性 | 4779 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦245 | 合格 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 18.28 | 3.2822757111597398 | TRUE | TRUE | TRUE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWP05-DJ-1 | T3P3 | T3P3-QWP05 | 阳性参考品 | 129207 | 0.81175 | 0.2162 | 腺病毒4型 | 12990 | 阳性 | 3976 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦10 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦100 | 合格 | 腺病毒4型 | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 20.46 | 2.9325513196480899 | TRUE | TRUE | TRUE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWP05-DJ-2 | T3P3 | T3P3-QWP05 | 阳性参考品 | 122782 | 0.8389 | 0.2254 | 腺病毒4型 | 11709 | 阳性 | 3615 | 0 | 人腺病毒2型¦滤¦37 |  | 合格 | 腺病毒4型 | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 19.3 | 3.1088082901554399 | TRUE | TRUE | TRUE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWP05-DJ-3 | T3P3 | T3P3-QWP05 | 阳性参考品 | 102778 | 0.80457 | 0.2214 | 腺病毒4型 | 12021 | 阳性 | 3895 | 0 |  |  | 合格 | 腺病毒4型 | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 19.489999999999998 | 3.0785017957927101 | TRUE | TRUE | TRUE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWP06-DJ-1 | T3P3 | T3P3-QWP06 | 阳性参考品 | 128842 | 0.85403 | 0.4307 | 百日咳鲍特菌 | 34669 | 阳性 | 1929 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦122 | 合格 | 百日咳鲍特菌 | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 18.899999999999999 | 3.17460317460317 | TRUE | TRUE | TRUE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWP06-DJ-2 | T3P3 | T3P3-QWP06 | 阳性参考品 | 107620 | 0.85882 | 0.5899 | 百日咳鲍特菌 | 49859 | 阳性 | 2878 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦2 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦209 | 合格 | 百日咳鲍特菌 | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 24.51 | 2.4479804161566698 | TRUE | TRUE | TRUE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWP06-DJ-3 | T3P3 | T3P3-QWP06 | 阳性参考品 | 120552 | 0.82232 | 0.103 | 百日咳鲍特菌 | 8700 | 阳性 | 492 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦32 | 合格 | 百日咳鲍特菌 | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 17.82 | 3.3670033670033699 | TRUE | TRUE | TRUE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWP07-DJ-1 | T3P3 | T3P3-QWP07 | 阳性参考品 | 120009 | 0.77481 | 0.0503 | 卡他莫拉菌 | 682 | 阳性 | 3229 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦200 | 合格，注意人内参低 | 卡他莫拉菌 | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 18.25 | 3.2876712328767099 | TRUE | TRUE | TRUE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWP07-DJ-2 | T3P3 | T3P3-QWP07 | 阳性参考品 | 144896 | 0.84953 | 0.0539 | 卡他莫拉菌 | 754 | 阳性 | 3452 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦6 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦170 | 合格，注意人内参低 | 卡他莫拉菌 | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 19.809999999999999 | 3.0287733467945501 | TRUE | TRUE | TRUE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWP07-DJ-3 | T3P3 | T3P3-QWP07 | 阳性参考品 | 142167 | 0.83991 | 0.0451 | 卡他莫拉菌 | 575 | 阳性 | 3077 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦2 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦52 | 合格，注意人内参低 | 卡他莫拉菌 | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 18.739999999999998 | 3.2017075773746 | TRUE | TRUE | TRUE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWL01-DJ-1 | T3P3 | T3P3-QWL01 | 检测限参考品 | 276059 | 0.8615 | 0.1443 | 甲型流感病毒 | 5596 | 阳性 | 6127 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦74 | 合格 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.07.18 | 1 | 1 | 18.809999999999999 | 3.1897926634768701 | TRUE | TRUE | 非此类病原，不考虑整体符合率 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWL01-DJ-2 | T3P3 | T3P3-QWL01 | 检测限参考品 | 140484 | 0.84075 | 0.073 | 甲型流感病毒 | 2779 | 阳性 | 3531 | 0 |  |  | 合格，注意人内参低 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.07.18 | 1 | 1 | 20.53 | 2.9225523623964902 | TRUE | TRUE | 非此类病原，不考虑整体符合率 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWL01-DJ-3 | T3P3 | T3P3-QWL01 | 检测限参考品 | 140609 | 0.78949 | 0.0704 | 甲型流感病毒 | 2571 | 阳性 | 3263 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 |  | 合格，注意人内参低 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.07.18 | 1 | 1 | 13.63 | 4.40205429200293 | TRUE | TRUE | 非此类病原，不考虑整体符合率 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWL02-DJ-1 | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 119801 | 0.82727 | 0.2182 | 肠道病毒71型 | 1472 | 阳性 | 15578 | 0 | 百日咳鲍特菌¦滤¦27;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦300 | 合格，注意人内参低 | 肠道病毒71型 | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.07.18 | 1 | 1 | 21.1 | 2.8436018957345999 | TRUE | TRUE | 非此类病原，不考虑整体符合率 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWL02-DJ-2 | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 110618 | 0.85843 | 0.128 | 肠道病毒71型 | 1164 | 阳性 | 8886 | 0 | 百日咳鲍特菌¦滤¦15 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦176 | 合格，注意人内参低 | 肠道病毒71型 | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.07.18 | 1 | 1 | 20.28 | 2.9585798816567999 | TRUE | TRUE | 非此类病原，不考虑整体符合率 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWL02-DJ-3 | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 105012 | 0.82433 | 0.1654 | 肠道病毒71型 | 1385 | 阳性 | 11633 | 0 | 百日咳鲍特菌¦滤¦2;肠道病毒B组¦滤¦1;柯萨奇病毒A6型¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦334 | 合格，注意人内参低 | 肠道病毒71型 | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.07.18 | 1 | 1 | 21.61 | 2.7764923646459998 | TRUE | TRUE | 非此类病原，不考虑整体符合率 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWL03-DJ-1 | T3P3 | T3P3-QWL03 | 检测限参考品 | 118204 | 0.86323 | 0.264 | 呼吸道合胞病毒A型 | 11150 | 阳性 | 10241 | 0 | 百日咳鲍特菌¦滤¦20 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦211 | 合格 | 呼吸道合胞病毒A型 | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.07.18 | 1 | 1 | 20.93 | 2.8666985188724299 | TRUE | TRUE | 非此类病原，不考虑整体符合率 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWL03-DJ-2 | T3P3 | T3P3-QWL03 | 检测限参考品 | 116650 | 0.84934 | 0.2295 | 呼吸道合胞病毒A型 | 8970 | 阳性 | 9643 | 0 | 百日咳鲍特菌¦滤¦2 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦91 | 合格 | 呼吸道合胞病毒A型 | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.07.18 | 1 | 1 | 18.829999999999998 | 3.1864046733935201 | TRUE | TRUE | 非此类病原，不考虑整体符合率 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWL03-DJ-3 | T3P3 | T3P3-QWL03 | 检测限参考品 | 118667 | 0.8602 | 0.2555 | 呼吸道合胞病毒A型 | 10301 | 阳性 | 10926 | 0 | 百日咳鲍特菌¦滤¦15 |  | 合格 | 呼吸道合胞病毒A型 | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.07.18 | 1 | 1 | 20.350000000000001 | 2.9484029484029501 | TRUE | TRUE | 非此类病原，不考虑整体符合率 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWL04-DJ-1 | T3P3 | T3P3-QWL04 | 检测限参考品 | 124982 | 0.81735 | 0.1243 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 3540 | 阳性 | 6462 | 0 |  |  | 合格 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.07.18 | 1 | 1 | 20.7 | 2.8985507246376798 | TRUE | TRUE | 非此类病原，不考虑整体符合率 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWL04-DJ-2 | T3P3 | T3P3-QWL04 | 检测限参考品 | 131002 | 0.80317 | 0.1229 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 3285 | 阳性 | 6624 | 0 | 百日咳鲍特菌¦滤¦10 |  | 合格 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.07.18 | 1 | 1 | 17.420000000000002 | 3.4443168771527 | TRUE | TRUE | 非此类病原，不考虑整体符合率 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWL04-DJ-3 | T3P3 | T3P3-QWL04 | 检测限参考品 | 140714 | 0.8052 | 0.1886 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 4717 | 阳性 | 10747 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦220 | 合格 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.07.18 | 1 | 1 | 19.77 | 3.0349013657056099 | TRUE | TRUE | 非此类病原，不考虑整体符合率 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWL05-DJ-1 | T3P3 | T3P3-QWL05 | 检测限参考品 | 120477 | 0.8147 | 0.0793 | 腺病毒4型 | 322 | 阳性 | 5968 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦157 | 合格，注意人内参低 | 腺病毒4型 | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.07.18 | 1 | 1 | 21.08 | 2.8462998102466801 | TRUE | TRUE | 非此类病原，不考虑整体符合率 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWL05-DJ-2 | T3P3 | T3P3-QWL05 | 检测限参考品 | 100048 | 0.85373 | 0.1009 | 腺病毒4型 | 717 | 阳性 | 7544 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦155 | 合格，注意人内参低 | 腺病毒4型 | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.07.18 | 1 | 1 | 21.62 | 2.77520814061055 | TRUE | TRUE | 非此类病原，不考虑整体符合率 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWL05-DJ-3 | T3P3 | T3P3-QWL05 | 检测限参考品 | 132391 | 0.86035 | 0.1019 | 腺病毒4型 | 654 | 阳性 | 7556 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦153 | 合格，注意人内参低 | 腺病毒4型 | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.07.18 | 1 | 1 | 21.5 | 2.7906976744185998 | TRUE | TRUE | 非此类病原，不考虑整体符合率 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWL06-DJ-1 | T3P3 | T3P3-QWL06 | 检测限参考品 | 128386 | 0.84598 | 0.1745 | 百日咳鲍特菌 | 8667 | 阳性 | 5920 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦86 | 合格 | 百日咳鲍特菌 | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.07.18 | 1 | 1 | 21.96 | 2.7322404371584699 | TRUE | TRUE | 非此类病原，不考虑整体符合率 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWL06-DJ-2 | T3P3 | T3P3-QWL06 | 检测限参考品 | 109953 | 0.85562 | 0.2715 | 百日咳鲍特菌 | 12893 | 阳性 | 10227 | 144 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦45 | 合格 | 百日咳鲍特菌 | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.07.18 | 1 | 1 | 21.06 | 2.8490028490028498 | TRUE | TRUE | 非此类病原，不考虑整体符合率 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWL06-DJ-3 | T3P3 | T3P3-QWL06 | 检测限参考品 | 125490 | 0.79492 | 0.1202 | 百日咳鲍特菌 | 5787 | 阳性 | 4528 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦21 | 合格 | 百日咳鲍特菌 | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.07.18 | 1 | 1 | 20.57 | 2.9168692270296499 | TRUE | TRUE | 非此类病原，不考虑整体符合率 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWL07-DJ-1 | T3P3 | T3P3-QWL07 | 检测限参考品 | 125182 | 0.77924 | 0.0584 | 卡他莫拉菌 | 463 | 阳性 | 4416 | 0 |  |  | 合格，注意人内参低 | 卡他莫拉菌 | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.07.18 | 1 | 1 | 16.260000000000002 | 3.6900369003689999 | TRUE | TRUE | 非此类病原，不考虑整体符合率 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWL07-DJ-2 | T3P3 | T3P3-QWL07 | 检测限参考品 | 153053 | 0.86862 | 0.2285 | 卡他莫拉菌 | 1629 | 阳性 | 16425 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦344 | 合格，注意人内参低 | 卡他莫拉菌 | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.07.18 | 1 | 1 | 17.75 | 3.3802816901408401 | TRUE | TRUE | 非此类病原，不考虑整体符合率 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWL07-DJ-3 | T3P3 | T3P3-QWL07 | 检测限参考品 | 127043 | 0.82644 | 0.1264 | 卡他莫拉菌 | 790 | 阳性 | 9132 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦229 | 合格，注意人内参低 | 卡他莫拉菌 | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.07.18 | 1 | 1 | 19.62 | 3.05810397553517 | TRUE | TRUE | 非此类病原，不考虑整体符合率 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-NEG-DJ-1 | T3P3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 124301 | 0.86881 | 0.1826 |  |  |  | 14627 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦294 | 合格，注意人内参低 |  | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.07.18 | 1 | 1 | 19.89 | 3.0165912518853699 | TRUE | TRUE | 非此类病原，不考虑整体符合率 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-NEG-DJ-2 | T3P3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 123340 | 0.78341 | 0.2025 |  |  |  | 16384 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦204 | 合格，注意人内参低 |  | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.07.18 | 1 | 1 | 18.809999999999999 | 3.1897926634768701 | TRUE | TRUE | 非此类病原，不考虑整体符合率 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-NEG-DJ-3 | T3P3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 123788 | 0.82873 | 0.197 |  |  |  | 15850 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦121 | 合格，注意人内参低 |  | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.07.18 | 1 | 1 | 20.48 | 2.9296875 | TRUE | TRUE | 非此类病原，不考虑整体符合率 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWN01-DJ | T3P3 | T3P3-QWN01 | 阴性参考品 | 113597 | 0.83006 | 0.3986 |  |  |  | 16666 | 15300 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 |  | 合格 |  | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.07.18 | 1 | 1 | 22.61 | 2.65369305616984 | TRUE | TRUE | TRUE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWN02-DJ | T3P3 | T3P3-QWN02 | 阴性参考品 | 65783 | 0.8561 | 0.3481 |  |  |  | 17091 | 14779 |  |  | 合格 |  | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.07.18 | 1 | 1 | 21.81 | 2.7510316368638201 | TRUE | TRUE | TRUE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWN03-DJ | T3P3 | T3P3-QWN03 | 阴性参考品 | 111819 | 0.86403 | 0.2686 |  |  |  | 10394 | 12597 |  |  | 合格 |  | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.07.18 | 1 | 1 | 14.09 | 4.2583392476934003 | TRUE | TRUE | TRUE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-POS-DJ-1 | T3P3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 148352 | 0.86827 | 0.1444 | 阳性对照品 | 2396 | 阳性 | 8928 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦174 | 合格，注意人内参低 | 阳性对照品 | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.07.18 | 1 | 1 | 18 | 3.3333333333333299 | TRUE | TRUE | 非此类病原，不考虑整体符合率 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-POS-DJ-2 | T3P3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 112091 | 0.84142 | 0.1291 | 阳性对照品 | 2231 | 阳性 | 8208 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦182 | 合格，注意人内参低 | 阳性对照品 | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.07.18 | 1 | 1 | 18.2 | 3.2967032967033001 | TRUE | TRUE | 非此类病原，不考虑整体符合率 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-POS-DJ-3 | T3P3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 107824 | 0.81222 | 0.2018 | 阳性对照品 | 3802 | 阳性 | 12124 | 0 | 百日咳鲍特菌¦滤¦15 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦339 | 合格 | 阳性对照品 | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.07.18 | 1 | 1 | 20.83 | 2.8804608737397999 | TRUE | TRUE | 非此类病原，不考虑整体符合率 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-LC-DJ-1 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 201732 | 0.85122 | 0.692 |  |  |  | 9841 | 1160 | 肺炎链球菌¦阳性¦47966;甲型流感病毒¦阳性¦3767;甲型流感病毒H1N1(2009)¦阳性¦3767;卡他莫拉菌¦滤¦3;铜绿假单胞菌¦滤¦2 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦132 | 合格 |  | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 26.3 | 2.2813688212927801 | TRUE | FALSE | FALSE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-LC-DJ-2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 177129 | 0.86536 | 0.7611 |  |  |  | 6513 | 403 | 乙型流感病毒¦阳性¦31010;卡他莫拉菌¦阳性¦4355;流感嗜血杆菌¦阳性¦3349;咽峡炎链球菌群¦滤¦25;铜绿假单胞菌¦滤¦2;中间链球菌¦滤¦1;EB病毒(EBV)¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦205 | 合格 |  | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 29.15 | 2.0583190394511099 | TRUE | FALSE | FALSE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-LC-DJ-3 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 177910 | 0.87927 | 0.8875 |  |  |  | 1448 | 1586 | 呼吸道合胞病毒A型¦阳性¦35235;人腺病毒2型¦阳性¦11738;鼻病毒¦阳性¦10577;鼻病毒A型¦阳性¦10577;卡他莫拉菌¦阳性¦10485;流感嗜血杆菌¦弱阳¦45;鲍曼不动杆菌¦滤¦7;铜绿假单胞菌¦滤¦3 |  | 合格 |  | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 33.369999999999997 | 1.79802217560683 | TRUE | FALSE | FALSE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-LC-DJ-4 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 116552 | 0.88715 | 0.9792 |  |  |  | 287 | 297 | 肺炎支原体¦阳性¦46145;肺炎链球菌¦阳性¦16300;流感嗜血杆菌¦阳性¦4613;卡他莫拉菌¦阳性¦181;咽峡炎链球菌群¦弱阳¦76;中间链球菌¦弱阳¦76;金黄色葡萄球菌¦弱阳¦10;人类疱疹病毒7型(HHV-7)¦滤¦1;鲍曼不动杆菌¦滤¦1 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦25380;百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦56 | 合格 |  | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 47.73 | 1.25707102451289 | FALSE | FALSE | FALSE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-LC-DJ-5 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 156861 | 0.85212 | 0.6916 |  |  |  | 24605 | 155 | 人呼吸道合胞病毒B型¦阳性¦21547;肺炎支原体¦阳性¦1721;肺炎链球菌¦阳性¦81;流感嗜血杆菌¦弱阳¦71;卡他莫拉菌¦滤¦37;咽峡炎链球菌群¦滤¦26;中间链球菌¦滤¦26;铜绿假单胞菌¦滤¦24 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦6362;百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦14 | 合格 |  | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 25.74 | 2.3310023310023298 | FALSE | FALSE | FALSE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-LC-DJ-6 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 256376 | 0.87508 | 0.7951 |  |  |  | 6300 | 47 | 人冠状病毒HKU1¦阳性¦46210;甲型流感病毒¦滤¦16;EB病毒(EBV)¦滤¦6;鲍曼不动杆菌¦滤¦6;铜绿假单胞菌¦滤¦2;咽峡炎链球菌群¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦14819 | 合格 |  | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 23.06 | 2.601908065915 | FALSE | FALSE | FALSE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-LC-DJ-7 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 218866 | 0.86356 | 0.7956 |  |  |  | 4623 | 5438 | 巨细胞病毒(CMV)¦阳性¦40056;流感嗜血杆菌¦阳性¦22943;肺炎链球菌¦阳性¦136;人呼吸道病毒3型（人副流感病毒3型）¦弱阳¦15;铜绿假单胞菌¦滤¦3;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦39 | 合格 |  | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 25.29 | 2.3724792408066402 | TRUE | FALSE | FALSE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-LC-DJ-8 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 112196 | 0.87445 | 0.8467 |  |  |  | 1298 | 337 | 人腺病毒3型¦阳性¦71642;金黄色葡萄球菌¦阳性¦2373;流感嗜血杆菌¦阳性¦220;咽峡炎链球菌群¦阳性¦176;b型流感嗜血杆菌¦弱阳¦30;中间链球菌¦滤¦14;鲍曼不动杆菌¦滤¦3;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦3372 | 合格 |  | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 38.049999999999997 | 1.57687253613666 | FALSE | FALSE | FALSE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-LC-DJ-9 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 202349 | 0.86976 | 0.3411 |  |  |  | 4121 | 54 | 流感嗜血杆菌¦阳性¦9626;肺炎支原体¦阳性¦1127;甲型流感病毒¦弱阳¦109;甲型流感病毒H1N1(2009)¦阳性¦109;鲍曼不动杆菌¦滤¦1 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦1101;百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦86 | 合格 |  | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 22.54 | 2.6619343389529702 | FALSE | FALSE | FALSE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-LC-DJ-10 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 166137 | 0.87375 | 0.7757 |  |  |  | 5811 | 1543 | 巨细胞病毒(CMV)¦阳性¦52911;金黄色葡萄球菌¦阳性¦4916;肺炎克雷伯菌¦阳性¦167;铜绿假单胞菌¦滤¦3;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦25 | 合格 |  | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 30.08 | 1.9946808510638301 | TRUE | FALSE | FALSE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-LC-DJ-11 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 151133 | 0.86518 | 0.8364 |  |  |  | 4276 | 60 | 人呼吸道合胞病毒B型¦阳性¦64045;卡他莫拉菌¦阳性¦879;咽峡炎链球菌群¦弱阳¦85;中间链球菌¦阳性¦85;金黄色葡萄球菌¦弱阳¦17;铜绿假单胞菌¦滤¦2;流感嗜血杆菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦145 | 合格 |  | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 32.71 | 1.8343014368694599 | TRUE | FALSE | FALSE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-LC-DJ-12 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 195110 | 0.8559 | 0.8123 |  |  |  | 8854 | 97 | 人腺病毒3型¦阳性¦38140;肺炎衣原体¦弱阳¦10;流感嗜血杆菌¦滤¦9;肺炎链球菌¦滤¦8;咽峡炎链球菌群¦滤¦4;中间链球菌¦滤¦2;铜绿假单胞菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦4822 | 合格 |  | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 31.7 | 1.8927444794952699 | FALSE | FALSE | FALSE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-LC-DJ-13 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 194441 | 0.87078 | 0.7569 |  |  |  | 7893 | 160 | 甲型流感病毒¦阳性¦30209;甲型流感病毒H1N1(2009)¦阳性¦30209;咽峡炎链球菌群¦阳性¦114;中间链球菌¦弱阳¦37;铜绿假单胞菌¦滤¦6;流感嗜血杆菌¦滤¦3;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦2 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1964 | 合格 |  | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 24.6 | 2.4390243902439002 | FALSE | FALSE | FALSE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-LC-DJ-14 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 289539 | 0.84468 | 0.2136 |  |  |  | 11429 | 161 | 肺炎支原体¦阳性¦963;卡他莫拉菌¦弱阳¦27;金黄色葡萄球菌¦弱阳¦15;铜绿假单胞菌¦滤¦6 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦4683;百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦178 | 合格 |  | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 10.86 | 5.5248618784530397 | FALSE | FALSE | FALSE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-LC-DJ-15 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 217902 | 0.87277 | 0.9055 |  |  |  | 2227 | 150 | 流感嗜血杆菌¦阳性¦42375;卡他莫拉菌¦阳性¦17117;人腺病毒1型¦阳性¦12620;人腺病毒2型¦阳性¦12049;肺炎链球菌¦阳性¦559;鲍曼不动杆菌¦阳性¦152;肺炎克雷伯菌¦弱阳¦34;咽峡炎链球菌群¦滤¦19;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦4;金黄色葡萄球菌¦滤¦2;铜绿假单胞菌¦滤¦1;人类疱疹病毒6型(HHV-6)¦滤¦1;人类疱疹病毒6B型(HHV-6B)¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦50 | 合格 |  | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 22.12 | 2.7124773960217001 | TRUE | FALSE | FALSE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-NTC-DJ-T-1 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 121839 | 0.84864 | 0.0038 |  |  |  | 0 | 0 | 肺炎克雷伯菌¦滤¦8 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦282 | 合格 |  | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.07.18 | 1 | 1 | 11.6 | 5.1724137931034502 | TRUE | TRUE | FALSE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-NTC-DJ-N-3 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 139393 | 0.84928 | 2e-04 |  |  |  | 0 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦3 |  | 合格 |  | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.07.19 | 1 | 1 | 12.85 | 4.6692607003891098 | TRUE | TRUE | FALSE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-NTC-DJ-N-4 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 144590 | 0.82617 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 |  | 合格 |  | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.07.19 | 1 | 1 | 10.69 | 5.61272217025257 | TRUE | TRUE | FALSE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-LC-DJ-CJH | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 285385 | 0.82615 | 0.2483 |  |  |  | 0 | 3811 | 停乳链球菌¦阳性¦3671;流感嗜血杆菌¦阳性¦1679;咽峡炎链球菌群¦弱阳¦62;中间链球菌¦滤¦28 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦473 | 合格 |  | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.07.18 | 1 | 1 | 13.79 | 4.3509789702683097 | TRUE | FALSE | FALSE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWP01-LY-1 | T3P3 | T3P3-QWP01 | 阳性参考品 | 82978 | 0.88085 | 0.5451 | 甲型流感病毒 | 19518 | 阳性 | 20344 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦弱阳¦13 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1310 | 合格 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 11.88 | 5.0505050505050502 | FALSE | FALSE | TRUE | 不合格 | 病原污染
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWP01-LY-2 | T3P3 | T3P3-QWP01 | 阳性参考品 | 149091 | 0.78504 | 0.2499 | 甲型流感病毒 | 7033 | 阳性 | 9115 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦5 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦677 | 合格 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240203 | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 15.88 | 3.7783375314861498 | FALSE | TRUE | TRUE | 不合格 | 耐药污染
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWP01-LY-3 | T3P3 | T3P3-QWP01 | 阳性参考品 | 157878 | 0.82095 | 0.2503 | 甲型流感病毒 | 7147 | 阳性 | 9709 | 0 | 肺炎克雷伯菌¦滤¦21;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦845 | 合格 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240204 | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 16.97 | 3.53565114908662 | FALSE | TRUE | TRUE | 不合格 | 耐药污染
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWP02-LY-1 | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 143043 | 0.85533 | 0.3163 | 肠道病毒71型 | 14036 | 阳性 | 8093 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦4;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦468 | 合格 | 肠道病毒71型 | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240205 | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 17.399999999999999 | 3.4482758620689702 | TRUE | TRUE | TRUE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWP02-LY-2 | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 145956 | 0.8134 | 0.2584 | 肠道病毒71型 | 11930 | 阳性 | 7179 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦212 | 合格 | 肠道病毒71型 | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240206 | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 16.14 | 3.71747211895911 | TRUE | TRUE | TRUE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWP02-LY-3 | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 144772 | 0.85269 | 0.1612 | 肠道病毒71型 | 9383 | 阳性 | 3890 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦2 |  | 合格 | 肠道病毒71型 | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240207 | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 17.47 | 3.43445907269605 | TRUE | TRUE | TRUE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWP03-LY-1 | T3P3 | T3P3-QWP03 | 阳性参考品 | 114593 | 0.8457 | 0.4115 | 呼吸道合胞病毒A型 | 16845 | 阳性 | 16108 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦10;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦3 |  | 合格 | 呼吸道合胞病毒A型 | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240208 | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 18.03 | 3.3277870216306198 | TRUE | TRUE | TRUE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWP03-LY-2 | T3P3 | T3P3-QWP03 | 阳性参考品 | 152847 | 0.86483 | 0.3367 | 呼吸道合胞病毒A型 | 14320 | 阳性 | 11198 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦4 |  | 合格 | 呼吸道合胞病毒A型 | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240209 | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 14.62 | 4.10396716826265 | TRUE | TRUE | TRUE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWP03-LY-3 | T3P3 | T3P3-QWP03 | 阳性参考品 | 92905 | 0.88218 | 0.6863 | 呼吸道合胞病毒A型 | 28649 | 阳性 | 27288 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦10;铜绿假单胞菌¦滤¦5 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦713 | 合格 | 呼吸道合胞病毒A型 | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240210 | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 23.86 | 2.51466890192791 | FALSE | TRUE | TRUE | 不合格 | 耐药污染
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWP04-LY-1 | T3P3 | T3P3-QWP04 | 阳性参考品 | 137236 | 0.81667 | 0.4411 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 19931 | 阳性 | 13288 | 2 | 铜绿假单胞菌¦滤¦5;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦4 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦616 | 合格 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240211 | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 18.87 | 3.1796502384737702 | FALSE | TRUE | TRUE | 不合格 | 耐药污染
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWP04-LY-2 | T3P3 | T3P3-QWP04 | 阳性参考品 | 112690 | 0.84606 | 0.4023 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 17888 | 阳性 | 12581 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦7;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦4 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦849 | 合格 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240212 | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 18.329999999999998 | 3.2733224222585902 | FALSE | TRUE | TRUE | 不合格 | 耐药污染
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWP04-LY-3 | T3P3 | T3P3-QWP04 | 阳性参考品 | 97879 | 0.8647 | 0.4379 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 21130 | 阳性 | 14521 | 1 | 铜绿假单胞菌¦滤¦17;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦4 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦518 | 合格 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240213 | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 9.6170000000000009 | 6.23895185608818 | FALSE | TRUE | TRUE | 不合格 | 耐药污染
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWP05-LY-1 | T3P3 | T3P3-QWP05 | 阳性参考品 | 118008 | 0.85318 | 0.5944 | 腺病毒4型 | 34319 | 阳性 | 7635 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦178 | 合格 | 腺病毒4型 | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240214 | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 24.48 | 2.4509803921568598 | TRUE | TRUE | TRUE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWP05-LY-2 | T3P3 | T3P3-QWP05 | 阳性参考品 | 91899 | 0.8689 | 0.5721 | 腺病毒4型 | 34501 | 阳性 | 8012 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 |  | 合格 | 腺病毒4型 | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240215 | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 21.3 | 2.8169014084507 | TRUE | TRUE | TRUE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWP05-LY-3 | T3P3 | T3P3-QWP05 | 阳性参考品 | 125381 | 0.84129 | 0.3685 | 腺病毒4型 | 21730 | 阳性 | 5668 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦9;鲍曼不动杆菌¦滤¦2;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 |  | 合格 | 腺病毒4型 | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240216 | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 16.53 | 3.6297640653357499 | TRUE | TRUE | TRUE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWP06-LY-1 | T3P3 | T3P3-QWP06 | 阳性参考品 | 153595 | 0.85774 | 0.5597 | 百日咳鲍特菌 | 43840 | 阳性 | 3448 | 0 | 鲍曼不动杆菌¦滤¦25;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦111 | 合格 | 百日咳鲍特菌 | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240217 | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 14.3 | 4.1958041958042003 | TRUE | TRUE | TRUE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWP06-LY-2 | T3P3 | T3P3-QWP06 | 阳性参考品 | 96424 | 0.87268 | 0.9189 | 百日咳鲍特菌 | 77604 | 阳性 | 8127 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦420 | 合格 | 百日咳鲍特菌 | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240218 | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 25.48 | 2.3547880690737801 | TRUE | TRUE | TRUE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWP06-LY-3 | T3P3 | T3P3-QWP06 | 阳性参考品 | 103315 | 0.85594 | 0.7552 | 百日咳鲍特菌 | 61847 | 阳性 | 6169 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦2;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦419 | 合格 | 百日咳鲍特菌 | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240219 | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 22.67 | 2.6466696074106699 | TRUE | TRUE | TRUE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWP07-LY-1 | T3P3 | T3P3-QWP07 | 阳性参考品 | 112958 | 0.82557 | 0.2929 | 卡他莫拉菌 | 3512 | 阳性 | 17327 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦2;铜绿假单胞菌¦滤¦2 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦902 | 合格 | 卡他莫拉菌 | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240220 | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 17.190000000000001 | 3.4904013961605602 | FALSE | TRUE | TRUE | 不合格 | 耐药污染
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWP07-LY-2 | T3P3 | T3P3-QWP07 | 阳性参考品 | 147926 | 0.85895 | 0.235 | 卡他莫拉菌 | 3452 | 阳性 | 13668 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦2 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦720 | 合格 | 卡他莫拉菌 | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240221 | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 16.04 | 3.7406483790523701 | FALSE | TRUE | TRUE | 不合格 | 耐药污染
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWP07-LY-3 | T3P3 | T3P3-QWP07 | 阳性参考品 | 134271 | 0.86119 | 0.2442 | 卡他莫拉菌 | 3799 | 阳性 | 13579 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦5;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦2 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦244 | 合格 | 卡他莫拉菌 | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240222 | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 17.850000000000001 | 3.3613445378151301 | TRUE | TRUE | TRUE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWL01-LY-1 | T3P3 | T3P3-QWL01 | 检测限参考品 | 121292 | 0.82298 | 0.5119 | 甲型流感病毒 | 16229 | 阳性 | 25021 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦275 | 合格 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240223 | 混合干粉引物 | 2024.07.18 | 1 | 1 | 20.78 | 2.8873917228103898 | TRUE | TRUE | 非此类病原，不考虑整体符合率 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWL01-LY-2 | T3P3 | T3P3-QWL01 | 检测限参考品 | 145450 | 0.8535 | 0.3631 | 甲型流感病毒 | 11726 | 阳性 | 17637 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 |  | 合格 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240224 | 混合干粉引物 | 2024.07.18 | 1 | 1 | 17.59 | 3.41102899374645 | TRUE | TRUE | 非此类病原，不考虑整体符合率 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWL01-LY-3 | T3P3 | T3P3-QWL01 | 检测限参考品 | 129188 | 0.85889 | 0.3136 | 甲型流感病毒 | 9796 | 阳性 | 14824 | 0 |  |  | 合格 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240225 | 混合干粉引物 | 2024.07.18 | 1 | 1 | 22.31 | 2.6893769610040299 | TRUE | TRUE | 非此类病原，不考虑整体符合率 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWL02-LY-1 | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 89242 | 0.89082 | 0.6402 | 肠道病毒71型 | 2669 | 阳性 | 49058 | 0 | 百日咳鲍特菌¦滤¦6;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦6 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦700 | 合格 | 肠道病毒71型 | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240226 | 混合干粉引物 | 2024.07.18 | 1 | 1 | 26.08 | 2.3006134969325198 | FALSE | TRUE | 非此类病原，不考虑整体符合率 | 不合格 | 耐药污染
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWL02-LY-2 | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 113089 | 0.87123 | 0.3653 | 肠道病毒71型 | 2192 | 阳性 | 25308 | 0 | 百日咳鲍特菌¦弱阳¦50;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦4;铜绿假单胞菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦448 | 合格，注意人内参低 | 肠道病毒71型 | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240227 | 混合干粉引物 | 2024.07.18 | 1 | 1 | 19.7 | 3.0456852791878202 | TRUE | FALSE | 非此类病原，不考虑整体符合率 | 不合格 | 病原污染
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWL02-LY-3 | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 123646 | 0.851 | 0.3343 | 肠道病毒71型 | 2395 | 阳性 | 22589 | 0 | 鲍曼不动杆菌¦滤¦15;百日咳鲍特菌¦滤¦2 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦498 | 合格，注意人内参低 | 肠道病毒71型 | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240228 | 混合干粉引物 | 2024.07.18 | 1 | 1 | 19.38 | 3.09597523219814 | TRUE | TRUE | 非此类病原，不考虑整体符合率 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWL03-LY-1 | T3P3 | T3P3-QWL03 | 检测限参考品 | 123164 | 0.86207 | 0.4847 | 呼吸道合胞病毒A型 | 16967 | 阳性 | 22770 | 0 | 百日咳鲍特菌¦滤¦19;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦8 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦404 | 合格 | 呼吸道合胞病毒A型 | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240229 | 混合干粉引物 | 2024.07.18 | 1 | 1 | 18.61 | 3.22407307898979 | TRUE | TRUE | 非此类病原，不考虑整体符合率 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWL03-LY-2 | T3P3 | T3P3-QWL03 | 检测限参考品 | 103801 | 0.84797 | 0.5789 | 呼吸道合胞病毒A型 | 19386 | 阳性 | 27933 | 0 | 百日咳鲍特菌¦滤¦17;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦5 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦252 | 合格 | 呼吸道合胞病毒A型 | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240230 | 混合干粉引物 | 2024.07.18 | 1 | 1 | 24.65 | 2.4340770791075101 | TRUE | TRUE | 非此类病原，不考虑整体符合率 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWL03-LY-3 | T3P3 | T3P3-QWL03 | 检测限参考品 | 90106 | 0.88855 | 0.73 | 呼吸道合胞病毒A型 | 28937 | 阳性 | 34643 | 0 | 百日咳鲍特菌¦弱阳¦98;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦2 |  | 合格 | 呼吸道合胞病毒A型 | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240231 | 混合干粉引物 | 2024.07.18 | 1 | 1 | 25.29 | 2.3724792408066402 | TRUE | FALSE | 非此类病原，不考虑整体符合率 | 不合格 | 病原污染
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWL04-LY-1 | T3P3 | T3P3-QWL04 | 检测限参考品 | 120106 | 0.80984 | 0.0128 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 233 | 阳性 | 918 | 0 |  |  | 合格，注意人内参低 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240232 | 混合干粉引物 | 2024.07.18 | 1 | 1 | 14.37 | 4.1753653444676404 | TRUE | TRUE | 非此类病原，不考虑整体符合率 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWL04-LY-2 | T3P3 | T3P3-QWL04 | 检测限参考品 | 136575 | 0.85001 | 0.302 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 6413 | 阳性 | 17467 | 0 | 百日咳鲍特菌¦滤¦10 |  | 合格 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240233 | 混合干粉引物 | 2024.07.18 | 1 | 1 | 14.21 | 4.2223786066150604 | TRUE | TRUE | 非此类病原，不考虑整体符合率 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWL04-LY-3 | T3P3 | T3P3-QWL04 | 检测限参考品 | 83020 | 0.8767 | 0.6868 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 11951 | 阳性 | 44068 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦4 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦564 | 合格 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240234 | 混合干粉引物 | 2024.07.18 | 1 | 1 | 21.21 | 2.8288543140028302 | FALSE | TRUE | 非此类病原，不考虑整体符合率 | 不合格 | 耐药污染
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWL05-LY-1 | T3P3 | T3P3-QWL05 | 检测限参考品 | 123967 | 0.8252 | 0.3785 | 腺病毒4型 | 2892 | 阳性 | 26099 | 0 | 鲍曼不动杆菌¦滤¦17;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦657 | 合格 | 腺病毒4型 | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240235 | 混合干粉引物 | 2024.07.18 | 1 | 1 | 21.58 | 2.78035217794254 | FALSE | TRUE | 非此类病原，不考虑整体符合率 | 不合格 | 耐药污染
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWL05-LY-2 | T3P3 | T3P3-QWL05 | 检测限参考品 | 91533 | 0.85283 | 0.3632 | 腺病毒4型 | 2849 | 阳性 | 25721 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦3 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦639 | 合格 | 腺病毒4型 | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240236 | 混合干粉引物 | 2024.07.18 | 1 | 1 | 20.73 | 2.8943560057887101 | FALSE | TRUE | 非此类病原，不考虑整体符合率 | 不合格 | 耐药污染
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWL05-LY-3 | T3P3 | T3P3-QWL05 | 检测限参考品 | 145309 | 0.85742 | 0.0842 | 腺病毒4型 | 868 | 阳性 | 6053 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦82 | 合格，注意人内参低 | 腺病毒4型 | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240237 | 混合干粉引物 | 2024.07.18 | 1 | 1 | 16.46 | 3.64520048602673 | TRUE | TRUE | 非此类病原，不考虑整体符合率 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWL06-LY-1 | T3P3 | T3P3-QWL06 | 检测限参考品 | 114873 | 0.85239 | 0.5069 | 百日咳鲍特菌 | 18176 | 阳性 | 23361 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦281 | 合格 | 百日咳鲍特菌 | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240238 | 混合干粉引物 | 2024.07.18 | 1 | 1 | 21.03 | 2.8530670470756099 | TRUE | TRUE | 非此类病原，不考虑整体符合率 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWL06-LY-2 | T3P3 | T3P3-QWL06 | 检测限参考品 | 118533 | 0.83963 | 0.493 | 百日咳鲍特菌 | 19057 | 阳性 | 21604 | 161 | 铜绿假单胞菌¦滤¦11 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦77 | 合格 | 百日咳鲍特菌 | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240239 | 混合干粉引物 | 2024.07.18 | 1 | 1 | 24.62 | 2.4370430544272899 | TRUE | TRUE | 非此类病原，不考虑整体符合率 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWL06-LY-3 | T3P3 | T3P3-QWL06 | 检测限参考品 | 102707 | 0.84235 | 0.4376 | 百日咳鲍特菌 | 15665 | 阳性 | 19195 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦4 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦55 | 合格 | 百日咳鲍特菌 | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240240 | 混合干粉引物 | 2024.07.18 | 1 | 1 | 20.39 | 2.9426189308484498 | TRUE | TRUE | 非此类病原，不考虑整体符合率 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWL07-LY-1 | T3P3 | T3P3-QWL07 | 检测限参考品 | 128737 | 0.82906 | 0.175 | 卡他莫拉菌 | 1307 | 阳性 | 13063 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 |  | 合格，注意人内参低 | 卡他莫拉菌 | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240241 | 混合干粉引物 | 2024.07.18 | 1 | 1 | 14.07 | 4.2643923240938202 | TRUE | TRUE | 非此类病原，不考虑整体符合率 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWL07-LY-2 | T3P3 | T3P3-QWL07 | 检测限参考品 | 195470 | 0.85936 | 0.6349 | 卡他莫拉菌 | 8012 | 阳性 | 42091 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦4;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦2 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦854 | 合格 | 卡他莫拉菌 | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240242 | 混合干粉引物 | 2024.07.18 | 1 | 1 | 27.61 | 2.1731256791017701 | FALSE | TRUE | 非此类病原，不考虑整体符合率 | 不合格 | 耐药污染
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWL07-LY-3 | T3P3 | T3P3-QWL07 | 检测限参考品 | 104992 | 0.87142 | 0.4112 | 卡他莫拉菌 | 3950 | 阳性 | 27372 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦3 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦593 | 合格 | 卡他莫拉菌 | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240243 | 混合干粉引物 | 2024.07.18 | 1 | 1 | 19.54 | 3.0706243602865899 | FALSE | TRUE | 非此类病原，不考虑整体符合率 | 不合格 | 耐药污染
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-NEG-LY-1 | T3P3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 113884 | 0.84621 | 0.4913 |  |  |  | 38461 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦3 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦754 | 合格，注意人内参低 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240244 | 混合干粉引物 | 2024.07.18 | 1 | 1 | 23.1 | 2.5974025974026 | FALSE | TRUE | 非此类病原，不考虑整体符合率 | 不合格 | 耐药污染
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-NEG-LY-2 | T3P3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 102852 | 0.85378 | 0.491 |  |  |  | 40010 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦558 | 合格，注意人内参低 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240245 | 混合干粉引物 | 2024.07.18 | 1 | 1 | 19.899999999999999 | 3.0150753768844201 | FALSE | TRUE | 非此类病原，不考虑整体符合率 | 不合格 | 耐药污染
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-NEG-LY-3 | T3P3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 89905 | 0.89145 | 0.4856 |  |  |  | 38556 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦335 | 合格，注意人内参低 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240246 | 混合干粉引物 | 2024.07.18 | 1 | 1 | 23.27 | 2.5784271594327501 | TRUE | TRUE | 非此类病原，不考虑整体符合率 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWN01-LY | T3P3 | T3P3-QWN01 | 阴性参考品 | 78385 | 0.88667 | 0.6486 |  |  |  | 30940 | 22984 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦4 |  | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240247 | 混合干粉引物 | 2024.07.18 | 1 | 1 | 25.16 | 2.3847376788553301 | TRUE | TRUE | TRUE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWN02-LY | T3P3 | T3P3-QWN02 | 阴性参考品 | 91909 | 0.86142 | 0.4021 |  |  |  | 19420 | 13964 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦2 |  | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240248 | 混合干粉引物 | 2024.07.18 | 1 | 1 | 27.48 | 2.1834061135371199 | TRUE | TRUE | TRUE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-QWN03-LY | T3P3 | T3P3-QWN03 | 阴性参考品 | 116457 | 0.85552 | 0.4867 |  |  |  | 20417 | 18216 |  |  | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240249 | 混合干粉引物 | 2024.07.18 | 1 | 1 | 20.57 | 2.9168692270296499 | TRUE | TRUE | TRUE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-POS-LY-1 | T3P3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 110811 | 0.87911 | 0.5608 | 阳性对照品 | 6803 | 阳性 | 36760 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦5 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦758 | 合格 | 阳性对照品 | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240250 | 混合干粉引物 | 2024.07.18 | 1 | 1 | 24.23 | 2.47626908790755 | FALSE | TRUE | 非此类病原，不考虑整体符合率 | 不合格 | 耐药污染
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-POS-LY-2 | T3P3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 143155 | 0.81208 | 0.2657 | 阳性对照品 | 3402 | 阳性 | 18140 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦410 | 合格 | 阳性对照品 | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240251 | 混合干粉引物 | 2024.07.18 | 1 | 1 | 19.149999999999999 | 3.1331592689295 | TRUE | TRUE | 非此类病原，不考虑整体符合率 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-POS-LY-3 | T3P3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 116540 | 0.85414 | 0.2869 | 阳性对照品 | 3570 | 阳性 | 17641 | 0 | 百日咳鲍特菌¦滤¦7;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦3 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦364 | 合格 | 阳性对照品 | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240252 | 混合干粉引物 | 2024.07.18 | 1 | 1 | 18.37 | 3.2661948829613499 | TRUE | TRUE | 非此类病原，不考虑整体符合率 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-LC-LY-1 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 192832 | 0.87379 | 0.6114 |  |  |  | 12125 | 794 | 肺炎链球菌¦阳性¦40806;甲型流感病毒¦阳性¦2738;甲型流感病毒H1N1(2009)¦阳性¦2738;卡他莫拉菌¦滤¦30;铜绿假单胞菌¦滤¦2 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦105 | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240253 | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 23.74 | 2.5273799494524001 | TRUE | FALSE | FALSE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-LC-LY-2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 202779 | 0.87784 | 0.9341 |  |  |  | 11230 | 543 | 乙型流感病毒¦阳性¦33396;卡他莫拉菌¦阳性¦7788;流感嗜血杆菌¦阳性¦2944;咽峡炎链球菌群¦滤¦22;铜绿假单胞菌¦滤¦4;鲍曼不动杆菌¦滤¦3;EB病毒(EBV)¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦298 | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240254 | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 31.24 | 1.92061459667093 | TRUE | FALSE | FALSE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-LC-LY-3 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 168379 | 0.89258 | 0.9708 |  |  |  | 1943 | 1194 | 呼吸道合胞病毒A型¦阳性¦39358;卡他莫拉菌¦阳性¦15746;人腺病毒2型¦阳性¦15656;鼻病毒¦阳性¦9823;鼻病毒A型¦阳性¦9823;人腺病毒1型¦阳性¦2608;流感嗜血杆菌¦滤¦27;鲍曼不动杆菌¦滤¦8;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 |  | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240255 | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 35.58 | 1.6863406408094399 | TRUE | FALSE | FALSE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-LC-LY-4 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 106968 | 0.88147 | 0.9876 |  |  |  | 365 | 258 | 肺炎支原体¦阳性¦50894;肺炎链球菌¦阳性¦13887;流感嗜血杆菌¦阳性¦2474;卡他莫拉菌¦阳性¦237;咽峡炎链球菌群¦弱阳¦60;中间链球菌¦弱阳¦60;金黄色葡萄球菌¦弱阳¦22;鲍曼不动杆菌¦滤¦3 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦26152;百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦64 | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240256 | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 47.27 | 1.26930399830759 | FALSE | FALSE | FALSE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-LC-LY-5 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 264892 | 0.86925 | 0.6503 |  |  |  | 27735 | 106 | 人呼吸道合胞病毒B型¦阳性¦15413;肺炎支原体¦阳性¦2304;肺炎链球菌¦阳性¦76;流感嗜血杆菌¦弱阳¦36;卡他莫拉菌¦滤¦26;咽峡炎链球菌群¦滤¦26;中间链球菌¦弱阳¦26;铜绿假单胞菌¦滤¦8;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦3 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦5101;百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦23 | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240257 | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 14.52 | 4.1322314049586799 | FALSE | FALSE | FALSE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-LC-LY-6 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 266117 | 0.88391 | 0.7494 |  |  |  | 7563 | 31 | 人冠状病毒HKU1¦阳性¦36165;甲型流感病毒¦滤¦17;鲍曼不动杆菌¦滤¦9;EB病毒(EBV)¦滤¦3;铜绿假单胞菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦17523 | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240258 | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 21.43 | 2.7998133457769501 | FALSE | FALSE | FALSE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-LC-LY-7 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 213165 | 0.87426 | 0.9193 |  |  |  | 9581 | 6380 | 巨细胞病毒(CMV)¦阳性¦50967;流感嗜血杆菌¦阳性¦19908;肺炎链球菌¦阳性¦140;人呼吸道病毒3型（人副流感病毒3型）¦弱阳¦21;铜绿假单胞菌¦滤¦4;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦44 | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240259 | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 27.47 | 2.18420094648708 | TRUE | FALSE | FALSE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-LC-LY-8 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 110060 | 0.86421 | 0.8941 |  |  |  | 1141 | 187 | 人腺病毒3型¦阳性¦76840;金黄色葡萄球菌¦阳性¦3439;流感嗜血杆菌¦阳性¦108;咽峡炎链球菌群¦弱阳¦100;b型流感嗜血杆菌¦弱阳¦20;鲍曼不动杆菌¦滤¦8;中间链球菌¦滤¦7;铜绿假单胞菌¦滤¦1;人类疱疹病毒7型(HHV-7)¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦3490 | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240260 | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 41.46 | 1.4471780028943599 | FALSE | FALSE | FALSE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-LC-LY-9 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 203906 | 0.88897 | 0.4317 |  |  |  | 6944 | 72 | 流感嗜血杆菌¦阳性¦7736;肺炎支原体¦阳性¦1895;甲型流感病毒¦弱阳¦148;甲型流感病毒H1N1(2009)¦阳性¦148;鲍曼不动杆菌¦滤¦5 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦1232;百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦100 | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240261 | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 28.18 | 2.1291696238467002 | FALSE | FALSE | FALSE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-LC-LY-10 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 156234 | 0.8704 | 0.9095 |  |  |  | 10086 | 1493 | 巨细胞病毒(CMV)¦阳性¦57557;金黄色葡萄球菌¦阳性¦11774;肺炎克雷伯菌¦阳性¦379;铜绿假单胞菌¦滤¦6;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦28 | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240262 | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 34.049999999999997 | 1.7621145374449301 | TRUE | FALSE | FALSE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-LC-LY-11 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 167992 | 0.87542 | 0.977 |  |  |  | 5268 | 36 | 人呼吸道合胞病毒B型¦阳性¦79328;卡他莫拉菌¦阳性¦1267;咽峡炎链球菌群¦弱阳¦54;中间链球菌¦阳性¦54;肺炎克雷伯菌¦滤¦4;铜绿假单胞菌¦滤¦2 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦140 | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240263 | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 39.92 | 1.50300601202405 | TRUE | FALSE | FALSE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-LC-LY-12 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 149925 | 0.88539 | 0.8557 |  |  |  | 10990 | 92 | 人腺病毒3型¦阳性¦45427;流感嗜血杆菌¦滤¦14;肺炎衣原体¦弱阳¦10;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦2;肺炎链球菌¦滤¦1;人类疱疹病毒6型(HHV-6)¦滤¦1;人类疱疹病毒6B型(HHV-6B)¦滤¦1;咽峡炎链球菌群¦滤¦1;中间链球菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦5043 | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240264 | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 34.31 | 1.7487612940833599 | FALSE | FALSE | FALSE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-LC-LY-13 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 158962 | 0.87056 | 0.7556 |  |  |  | 10743 | 134 | 甲型流感病毒¦阳性¦30390;甲型流感病毒H1N1(2009)¦阳性¦30390;咽峡炎链球菌群¦阳性¦215;中间链球菌¦弱阳¦30;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1;人类疱疹病毒7型(HHV-7)¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1985 | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240265 | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 21.03 | 2.8530670470756099 | FALSE | FALSE | FALSE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-LC-LY-14 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 247596 | 0.88192 | 0.5989 |  |  |  | 30030 | 427 | 肺炎支原体¦阳性¦2729;铜绿假单胞菌¦滤¦4;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦3 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦13202;百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦584 | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240266 | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 21.2 | 2.8301886792452802 | FALSE | FALSE | FALSE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-LC-LY-15 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 225671 | 0.8827 | 0.9656 |  |  |  | 2976 | 136 | 流感嗜血杆菌¦阳性¦34701;卡他莫拉菌¦阳性¦25076;人腺病毒1型¦阳性¦16373;人腺病毒2型¦阳性¦14883;肺炎链球菌¦阳性¦494;鲍曼不动杆菌¦阳性¦268;肺炎克雷伯菌¦弱阳¦37;咽峡炎链球菌群¦滤¦19;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦2;铜绿假单胞菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦52 | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240267 | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 27.24 | 2.2026431718061699 | TRUE | FALSE | FALSE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-NTC-LY-T-1 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 135580 | 0.7794 | 0.0097 |  |  |  | 0 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦7 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦581 | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240268 | 混合干粉引物 | 2024.07.18 | 1 | 1 | 15.91 | 3.7712130735386502 | FALSE | TRUE | FALSE | 不合格 | 耐药污染
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-NTC-LY-T-2 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 110828 | 0.83817 | 0.016 |  |  |  | 0 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦10 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦874 | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240269 | 混合干粉引物 | 2024.07.18 | 1 | 1 | 18.86 | 3.1813361611877 | FALSE | TRUE | FALSE | 不合格 | 耐药污染
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-NTC-LY-N-2 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 138774 | 0.77344 | 2e-04 |  |  |  | 0 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦3 |  | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240271 | 混合干粉引物 | 2024.07.19 | 1 | 1 | 17.760000000000002 | 3.3783783783783798 | TRUE | TRUE | FALSE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-NTC-LY-N-3 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 126891 | 0.84652 | 1e-04 |  |  |  | 0 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦2 |  | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240272 | 混合干粉引物 | 2024.07.19 | 1 | 1 | 18.37 | 3.2661948829613499 | TRUE | TRUE | FALSE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-NTC-LY-N-4 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 140824 | 0.82422 | 1e-04 |  |  |  | 0 | 0 | 人腺病毒¦滤¦1 |  | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240273 | 混合干粉引物 | 2024.07.19 | 1 | 1 | 11.99 | 5.0041701417848197 | TRUE | TRUE | FALSE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-NTC-LY-J-1 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 157884 | 0.79738 | 1e-04 |  |  |  | 0 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦4 |  | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240274 | 混合干粉引物 | 2024.07.19 | 1 | 1 | 14.51 | 4.1350792556857296 | TRUE | TRUE | FALSE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-NTC-LY-J-2 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 114263 | 0.83205 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 |  | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240275 | 混合干粉引物 | 2024.07.19 | 1 | 1 | 15.29 | 3.9241334205362999 | TRUE | TRUE | FALSE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-NTC-LY-J-3 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 100299 | 0.85038 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦2 |  | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240276 | 混合干粉引物 | 2024.07.19 | 1 | 1 | 14.82 | 4.0485829959514197 | TRUE | TRUE | FALSE | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | 240719 | T3P3-LC-LY-CJH | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 297095 | 0.80366 | 0.217 |  |  |  | 0 | 2906 | 停乳链球菌¦阳性¦2240;流感嗜血杆菌¦阳性¦1079;金黄色葡萄球菌¦弱阳¦178;咽峡炎链球菌群¦弱阳¦45;中间链球菌¦滤¦15;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1;人类疱疹病毒7型(HHV-7)¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦425 | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240281 | 混合干粉引物 | 2024.07.18 | 1 | 1 | 13.33 | 4.5011252813203297 | TRUE | FALSE | FALSE | 合格
|  | T3P3-NTC-DJ-T-2 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 132537 | 0.84534 | 0.0045 |  |  |  | 0 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦307 | 合格 |  | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.07.18 | 1 | 1 | 12.42 | 4.8309178743961398 | TRUE | TRUE | FALSE | 合格
|  | T3P3-NTC-DJ-N-1 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 123937 | 0.76745 | 0.0016 |  |  |  | 0 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦122 | 合格 |  | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.07.19 | 1 | 1 | 12.58 | 4.7694753577106503 | TRUE | TRUE | FALSE | 合格
|  | T3P3-NTC-DJ-N-2 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 157848 | 0.82724 | 2e-04 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 合格 |  | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.07.19 | 1 | 1 | 11.27 | 5.3238686779059403 | TRUE | TRUE | FALSE | 合格
|  | T3P3-NTC-DJ-J-1 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 173545 | 0.85321 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 合格 |  | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.07.19 | 1 | 1 | 11.49 | 5.2219321148825104 | TRUE | TRUE | FALSE | 合格
|  | T3P3-NTC-DJ-J-2 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 135695 | 0.84383 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 合格 |  | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.07.19 | 1 | 1 | 13.12 | 4.5731707317073198 | TRUE | TRUE | FALSE | 合格
|  | T3P3-NTC-DJ-J-3 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 134989 | 0.83529 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 合格 |  | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.07.19 | 1 | 1 | 14.24 | 4.2134831460674196 | TRUE | TRUE | FALSE | 合格
|  | T3P3-NTC-DJ-J-4 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 148580 | 0.8389 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 合格 |  | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.07.19 | 1 | 1 | 12.71 | 4.7206923682140003 | TRUE | TRUE | FALSE | 合格
|  | T3P3-NTC-DJ-J-5 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 117804 | 0.83739 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 合格 |  | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.07.19 | 1 | 1 | 15.57 | 3.8535645472061701 | TRUE | TRUE | FALSE | 合格
|  | T3P3-NTC-DJ-J-6 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 143915 | 0.86492 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 合格 |  | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.07.19 | 1 | 1 | 13.96 | 4.2979942693409701 | TRUE | TRUE | FALSE | 合格
|  | T3P3-NTC-DJ-J-7 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 110726 | 0.78138 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 合格 |  | 20240701上感50成品检 | 成品检 | 20240401 | 单管干粉引物 | 2024.07.19 | 1 | 1 | 14.44 | 4.1551246537396098 | TRUE | TRUE | FALSE | 合格
|  | T3P3-NTC-LY-N-1 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 129503 | 0.79803 | 0.0043 |  |  |  | 0 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦268 | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240270 | 混合干粉引物 | 2024.07.19 | 1 | 1 | 15.04 | 3.9893617021276602 | TRUE | TRUE | FALSE | 合格
|  | T3P3-NTC-LY-J-4 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 123100 | 0.85044 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240277 | 混合干粉引物 | 2024.07.19 | 1 | 1 | 13.96 | 4.2979942693409701 | TRUE | TRUE | FALSE | 合格
|  | T3P3-NTC-LY-J-5 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 114605 | 0.74614 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Q30不合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240278 | 混合干粉引物 | 2024.07.19 | 1 | 1 | 14.04 | 4.2735042735042699 | TRUE | TRUE | FALSE | 合格
|  | T3P3-NTC-LY-J-6 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 128871 | 0.78756 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240279 | 混合干粉引物 | 2024.07.19 | 1 | 1 | 16.350000000000001 | 3.6697247706421998 | TRUE | TRUE | FALSE | 合格
|  | T3P3-NTC-LY-J-7 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 110711 | 0.85677 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240280 | 混合干粉引物 | 2024.07.19 | 1 | 1 | 14.33 | 4.1870202372644796 | TRUE | TRUE | FALSE | 合格

## QC对比
run | 体系 | tag | tag_sample | 目标病原 | DJ_sample | LY_sample | DJ_原始数据 | LY_原始数据 | DJ_Q30 | LY_Q30 | DJ_有效数据比例 | LY_有效数据比例 | DJ_目标病原RPK | LY_目标病原RPK | DJ_外源内参 | LY_外源内参 | DJ_总人内参 | LY_总人内参 | DJ_resis_info | LY_resis_info | DJ_质控评价 | LY_质控评价 | DJ_生产批号 | LY_生产批号 | DJ_文库浓度 | LY_文库浓度 | DJ_最终评价 | LY_最终评价 | DJ_不合格原因 | LY_不合格原因
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | T3P3-QWP01-DJ-1 | T3P3-QWP01-LY-1 | 144507 | 82978 | 0.8525 | 0.88085 | 0.05 | 0.5451 | 2038 | 19518 | 1695 | 20344 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦174 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1310 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 16.48 | 11.88 | 合格 | 不合格 |  | 病原污染
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | T3P3-QWP01-DJ-2 | T3P3-QWP01-LY-2 | 129722 | 149091 | 0.79517 | 0.78504 | 0.0565 | 0.2499 | 2156 | 7033 | 2067 | 9115 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦175 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦677 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 18 | 15.88 | 合格 | 不合格 |  | 耐药污染
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | T3P3-QWP01-DJ-3 | T3P3-QWP01-LY-3 | 143989 | 157878 | 0.86445 | 0.82095 | 0.1143 | 0.2503 | 4218 | 7147 | 4264 | 9709 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦413 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦845 | 合格 | 合格 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 14.62 | 16.97 | 合格 | 不合格 |  | 耐药污染
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 肠道病毒71型 | T3P3-QWP02-DJ-1 | T3P3-QWP02-LY-1 | 123707 | 143043 | 0.80584 | 0.85533 | 0.0796 | 0.3163 | 4259 | 14036 | 1851 | 8093 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦162 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦468 | 合格 | 合格 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 20.29 | 17.399999999999999 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 肠道病毒71型 | T3P3-QWP02-DJ-2 | T3P3-QWP02-LY-2 | 138865 | 145956 | 0.84902 | 0.8134 | 0.1053 | 0.2584 | 5778 | 11930 | 2555 | 7179 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦114 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦212 | 合格 | 合格 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 16.510000000000002 | 16.14 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 肠道病毒71型 | T3P3-QWP02-DJ-3 | T3P3-QWP02-LY-3 | 135487 | 144772 | 0.84891 | 0.85269 | 0.1004 | 0.1612 | 6058 | 9383 | 2213 | 3890 | 0 | 0 |  |  | 合格 | 合格 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 20.170000000000002 | 17.47 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | T3P3-QWP03-DJ-1 | T3P3-QWP03-LY-1 | 116996 | 114593 | 0.83659 | 0.8457 | 0.1805 | 0.4115 | 7841 | 16845 | 6802 | 16108 | 0 | 0 |  |  | 合格 | 合格 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 21.48 | 18.03 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | T3P3-QWP03-DJ-2 | T3P3-QWP03-LY-2 | 126080 | 152847 | 0.85891 | 0.86483 | 0.3485 | 0.3367 | 18070 | 14320 | 11160 | 11198 | 0 | 0 |  |  | 合格 | 合格 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 19.27 | 14.62 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | T3P3-QWP03-DJ-3 | T3P3-QWP03-LY-3 | 103636 | 92905 | 0.86423 | 0.88218 | 0.3488 | 0.6863 | 16634 | 28649 | 11416 | 27288 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦419 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦713 | 合格 | 合格 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 22.32 | 23.86 | 合格 | 不合格 |  | 耐药污染
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | T3P3-QWP04-DJ-1 | T3P3-QWP04-LY-1 | 113585 | 137236 | 0.85009 | 0.81667 | 0.2129 | 0.4411 | 12486 | 19931 | 4766 | 13288 | 0 | 2 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦255 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦616 | 合格 | 合格 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 18.510000000000002 | 18.87 | 合格 | 不合格 |  | 耐药污染
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | T3P3-QWP04-DJ-2 | T3P3-QWP04-LY-2 | 161641 | 112690 | 0.85861 | 0.84606 | 0.1787 | 0.4023 | 10197 | 17888 | 3898 | 12581 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦392 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦849 | 合格 | 合格 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 19.690000000000001 | 18.329999999999998 | 合格 | 不合格 |  | 耐药污染
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | T3P3-QWP04-DJ-3 | T3P3-QWP04-LY-3 | 152076 | 97879 | 0.80145 | 0.8647 | 0.2183 | 0.4379 | 12802 | 21130 | 4779 | 14521 | 0 | 1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦245 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦518 | 合格 | 合格 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 18.28 | 9.6170000000000009 | 合格 | 不合格 |  | 耐药污染
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | T3P3-QWP05-DJ-1 | T3P3-QWP05-LY-1 | 129207 | 118008 | 0.81175 | 0.85318 | 0.2162 | 0.5944 | 12990 | 34319 | 3976 | 7635 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦100 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦178 | 合格 | 合格 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 20.46 | 24.48 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | T3P3-QWP05-DJ-2 | T3P3-QWP05-LY-2 | 122782 | 91899 | 0.8389 | 0.8689 | 0.2254 | 0.5721 | 11709 | 34501 | 3615 | 8012 | 0 | 0 |  |  | 合格 | 合格 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 19.3 | 21.3 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | T3P3-QWP05-DJ-3 | T3P3-QWP05-LY-3 | 102778 | 125381 | 0.80457 | 0.84129 | 0.2214 | 0.3685 | 12021 | 21730 | 3895 | 5668 | 0 | 0 |  |  | 合格 | 合格 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 19.489999999999998 | 16.53 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | T3P3-QWP06-DJ-1 | T3P3-QWP06-LY-1 | 128842 | 153595 | 0.85403 | 0.85774 | 0.4307 | 0.5597 | 34669 | 43840 | 1929 | 3448 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦122 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦111 | 合格 | 合格 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 18.899999999999999 | 14.3 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | T3P3-QWP06-DJ-2 | T3P3-QWP06-LY-2 | 107620 | 96424 | 0.85882 | 0.87268 | 0.5899 | 0.9189 | 49859 | 77604 | 2878 | 8127 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦209 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦420 | 合格 | 合格 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 24.51 | 25.48 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | T3P3-QWP06-DJ-3 | T3P3-QWP06-LY-3 | 120552 | 103315 | 0.82232 | 0.85594 | 0.103 | 0.7552 | 8700 | 61847 | 492 | 6169 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦32 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦419 | 合格 | 合格 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 17.82 | 22.67 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | T3P3-QWP07-DJ-1 | T3P3-QWP07-LY-1 | 120009 | 112958 | 0.77481 | 0.82557 | 0.0503 | 0.2929 | 682 | 3512 | 3229 | 17327 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦200 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦902 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 18.25 | 17.190000000000001 | 合格 | 不合格 |  | 耐药污染
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | T3P3-QWP07-DJ-2 | T3P3-QWP07-LY-2 | 144896 | 147926 | 0.84953 | 0.85895 | 0.0539 | 0.235 | 754 | 3452 | 3452 | 13668 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦170 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦720 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 19.809999999999999 | 16.04 | 合格 | 不合格 |  | 耐药污染
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | T3P3-QWP07-DJ-3 | T3P3-QWP07-LY-3 | 142167 | 134271 | 0.83991 | 0.86119 | 0.0451 | 0.2442 | 575 | 3799 | 3077 | 13579 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦52 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦244 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 18.739999999999998 | 17.850000000000001 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | T3P3-QWL01-DJ-1 | T3P3-QWL01-LY-1 | 276059 | 121292 | 0.8615 | 0.82298 | 0.1443 | 0.5119 | 5596 | 16229 | 6127 | 25021 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦74 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦275 | 合格 | 合格 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 18.809999999999999 | 20.78 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | T3P3-QWL01-DJ-2 | T3P3-QWL01-LY-2 | 140484 | 145450 | 0.84075 | 0.8535 | 0.073 | 0.3631 | 2779 | 11726 | 3531 | 17637 | 0 | 0 |  |  | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 20.53 | 17.59 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | T3P3-QWL01-DJ-3 | T3P3-QWL01-LY-3 | 140609 | 129188 | 0.78949 | 0.85889 | 0.0704 | 0.3136 | 2571 | 9796 | 3263 | 14824 | 0 | 0 |  |  | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 13.63 | 22.31 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 | T3P3-QWL02-DJ-1 | T3P3-QWL02-LY-1 | 119801 | 89242 | 0.82727 | 0.89082 | 0.2182 | 0.6402 | 1472 | 2669 | 15578 | 49058 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦300 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦700 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 21.1 | 26.08 | 合格 | 不合格 |  | 耐药污染
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 | T3P3-QWL02-DJ-2 | T3P3-QWL02-LY-2 | 110618 | 113089 | 0.85843 | 0.87123 | 0.128 | 0.3653 | 1164 | 2192 | 8886 | 25308 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦176 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦448 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 20.28 | 19.7 | 合格 | 不合格 |  | 病原污染
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 | T3P3-QWL02-DJ-3 | T3P3-QWL02-LY-3 | 105012 | 123646 | 0.82433 | 0.851 | 0.1654 | 0.3343 | 1385 | 2395 | 11633 | 22589 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦334 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦498 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 21.61 | 19.38 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | T3P3-QWL03-DJ-1 | T3P3-QWL03-LY-1 | 118204 | 123164 | 0.86323 | 0.86207 | 0.264 | 0.4847 | 11150 | 16967 | 10241 | 22770 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦211 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦404 | 合格 | 合格 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 20.93 | 18.61 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | T3P3-QWL03-DJ-2 | T3P3-QWL03-LY-2 | 116650 | 103801 | 0.84934 | 0.84797 | 0.2295 | 0.5789 | 8970 | 19386 | 9643 | 27933 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦91 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦252 | 合格 | 合格 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 18.829999999999998 | 24.65 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | T3P3-QWL03-DJ-3 | T3P3-QWL03-LY-3 | 118667 | 90106 | 0.8602 | 0.88855 | 0.2555 | 0.73 | 10301 | 28937 | 10926 | 34643 | 0 | 0 |  |  | 合格 | 合格 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 20.350000000000001 | 25.29 | 合格 | 不合格 |  | 病原污染
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | T3P3-QWL04-DJ-1 | T3P3-QWL04-LY-1 | 124982 | 120106 | 0.81735 | 0.80984 | 0.1243 | 0.0128 | 3540 | 233 | 6462 | 918 | 0 | 0 |  |  | 合格 | 合格，注意人内参低 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 20.7 | 14.37 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | T3P3-QWL04-DJ-2 | T3P3-QWL04-LY-2 | 131002 | 136575 | 0.80317 | 0.85001 | 0.1229 | 0.302 | 3285 | 6413 | 6624 | 17467 | 0 | 0 |  |  | 合格 | 合格 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 17.420000000000002 | 14.21 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | T3P3-QWL04-DJ-3 | T3P3-QWL04-LY-3 | 140714 | 83020 | 0.8052 | 0.8767 | 0.1886 | 0.6868 | 4717 | 11951 | 10747 | 44068 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦220 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦564 | 合格 | 合格 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 19.77 | 21.21 | 合格 | 不合格 |  | 耐药污染
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | T3P3-QWL05-DJ-1 | T3P3-QWL05-LY-1 | 120477 | 123967 | 0.8147 | 0.8252 | 0.0793 | 0.3785 | 322 | 2892 | 5968 | 26099 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦157 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦657 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 21.08 | 21.58 | 合格 | 不合格 |  | 耐药污染
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | T3P3-QWL05-DJ-2 | T3P3-QWL05-LY-2 | 100048 | 91533 | 0.85373 | 0.85283 | 0.1009 | 0.3632 | 717 | 2849 | 7544 | 25721 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦155 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦639 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 21.62 | 20.73 | 合格 | 不合格 |  | 耐药污染
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | T3P3-QWL05-DJ-3 | T3P3-QWL05-LY-3 | 132391 | 145309 | 0.86035 | 0.85742 | 0.1019 | 0.0842 | 654 | 868 | 7556 | 6053 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦153 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦82 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 21.5 | 16.46 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | T3P3-QWL06-DJ-1 | T3P3-QWL06-LY-1 | 128386 | 114873 | 0.84598 | 0.85239 | 0.1745 | 0.5069 | 8667 | 18176 | 5920 | 23361 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦86 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦281 | 合格 | 合格 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 21.96 | 21.03 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | T3P3-QWL06-DJ-2 | T3P3-QWL06-LY-2 | 109953 | 118533 | 0.85562 | 0.83963 | 0.2715 | 0.493 | 12893 | 19057 | 10227 | 21604 | 144 | 161 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦45 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦77 | 合格 | 合格 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 21.06 | 24.62 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | T3P3-QWL06-DJ-3 | T3P3-QWL06-LY-3 | 125490 | 102707 | 0.79492 | 0.84235 | 0.1202 | 0.4376 | 5787 | 15665 | 4528 | 19195 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦21 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦55 | 合格 | 合格 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 20.57 | 20.39 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | T3P3-QWL07-DJ-1 | T3P3-QWL07-LY-1 | 125182 | 128737 | 0.77924 | 0.82906 | 0.0584 | 0.175 | 463 | 1307 | 4416 | 13063 | 0 | 0 |  |  | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 16.260000000000002 | 14.07 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | T3P3-QWL07-DJ-2 | T3P3-QWL07-LY-2 | 153053 | 195470 | 0.86862 | 0.85936 | 0.2285 | 0.6349 | 1629 | 8012 | 16425 | 42091 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦344 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦854 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 17.75 | 27.61 | 合格 | 不合格 |  | 耐药污染
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | T3P3-QWL07-DJ-3 | T3P3-QWL07-LY-3 | 127043 | 104992 | 0.82644 | 0.87142 | 0.1264 | 0.4112 | 790 | 3950 | 9132 | 27372 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦229 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦593 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 19.62 | 19.54 | 合格 | 不合格 |  | 耐药污染
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 |  | T3P3-NEG-DJ-1 | T3P3-NEG-LY-1 | 124301 | 113884 | 0.86881 | 0.84621 | 0.1826 | 0.4913 |  |  | 14627 | 38461 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦294 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦754 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 19.89 | 23.1 | 合格 | 不合格 |  | 耐药污染
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 |  | T3P3-NEG-DJ-2 | T3P3-NEG-LY-2 | 123340 | 102852 | 0.78341 | 0.85378 | 0.2025 | 0.491 |  |  | 16384 | 40010 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦204 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦558 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 18.809999999999999 | 19.899999999999999 | 合格 | 不合格 |  | 耐药污染
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 |  | T3P3-NEG-DJ-3 | T3P3-NEG-LY-3 | 123788 | 89905 | 0.82873 | 0.89145 | 0.197 | 0.4856 |  |  | 15850 | 38556 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦121 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦335 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 20.48 | 23.27 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWN01 | 阴性参考品 |  | T3P3-QWN01-DJ | T3P3-QWN01-LY | 113597 | 78385 | 0.83006 | 0.88667 | 0.3986 | 0.6486 |  |  | 16666 | 30940 | 15300 | 22984 |  |  | 合格 | 合格 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 22.61 | 25.16 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWN02 | 阴性参考品 |  | T3P3-QWN02-DJ | T3P3-QWN02-LY | 65783 | 91909 | 0.8561 | 0.86142 | 0.3481 | 0.4021 |  |  | 17091 | 19420 | 14779 | 13964 |  |  | 合格 | 合格 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 21.81 | 27.48 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWN03 | 阴性参考品 |  | T3P3-QWN03-DJ | T3P3-QWN03-LY | 111819 | 116457 | 0.86403 | 0.85552 | 0.2686 | 0.4867 |  |  | 10394 | 20417 | 12597 | 18216 |  |  | 合格 | 合格 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 14.09 | 20.57 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | T3P3-POS-DJ-1 | T3P3-POS-LY-1 | 148352 | 110811 | 0.86827 | 0.87911 | 0.1444 | 0.5608 | 2396 | 6803 | 8928 | 36760 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦174 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦758 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 18 | 24.23 | 合格 | 不合格 |  | 耐药污染
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | T3P3-POS-DJ-2 | T3P3-POS-LY-2 | 112091 | 143155 | 0.84142 | 0.81208 | 0.1291 | 0.2657 | 2231 | 3402 | 8208 | 18140 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦182 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦410 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 18.2 | 19.149999999999999 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | T3P3-POS-DJ-3 | T3P3-POS-LY-3 | 107824 | 116540 | 0.81222 | 0.85414 | 0.2018 | 0.2869 | 3802 | 3570 | 12124 | 17641 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦339 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦364 | 合格 | 合格 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 20.83 | 18.37 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 |  | T3P3-LC-DJ-1 | T3P3-LC-LY-1 | 201732 | 192832 | 0.85122 | 0.87379 | 0.692 | 0.6114 |  |  | 9841 | 12125 | 1160 | 794 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦132 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦105 | 合格 | 合格 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 26.3 | 23.74 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 |  | T3P3-LC-DJ-2 | T3P3-LC-LY-2 | 177129 | 202779 | 0.86536 | 0.87784 | 0.7611 | 0.9341 |  |  | 6513 | 11230 | 403 | 543 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦205 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦298 | 合格 | 合格 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 29.15 | 31.24 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 |  | T3P3-LC-DJ-3 | T3P3-LC-LY-3 | 177910 | 168379 | 0.87927 | 0.89258 | 0.8875 | 0.9708 |  |  | 1448 | 1943 | 1586 | 1194 |  |  | 合格 | 合格 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 33.369999999999997 | 35.58 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 |  | T3P3-LC-DJ-4 | T3P3-LC-LY-4 | 116552 | 106968 | 0.88715 | 0.88147 | 0.9792 | 0.9876 |  |  | 287 | 365 | 297 | 258 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦25380;百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦56 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦26152;百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦64 | 合格 | 合格 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 47.73 | 47.27 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 |  | T3P3-LC-DJ-5 | T3P3-LC-LY-5 | 156861 | 264892 | 0.85212 | 0.86925 | 0.6916 | 0.6503 |  |  | 24605 | 27735 | 155 | 106 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦6362;百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦14 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦5101;百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦23 | 合格 | 合格 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 25.74 | 14.52 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 |  | T3P3-LC-DJ-6 | T3P3-LC-LY-6 | 256376 | 266117 | 0.87508 | 0.88391 | 0.7951 | 0.7494 |  |  | 6300 | 7563 | 47 | 31 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦14819 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦17523 | 合格 | 合格 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 23.06 | 21.43 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 |  | T3P3-LC-DJ-7 | T3P3-LC-LY-7 | 218866 | 213165 | 0.86356 | 0.87426 | 0.7956 | 0.9193 |  |  | 4623 | 9581 | 5438 | 6380 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦39 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦44 | 合格 | 合格 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 25.29 | 27.47 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 |  | T3P3-LC-DJ-8 | T3P3-LC-LY-8 | 112196 | 110060 | 0.87445 | 0.86421 | 0.8467 | 0.8941 |  |  | 1298 | 1141 | 337 | 187 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦3372 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦3490 | 合格 | 合格 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 38.049999999999997 | 41.46 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 |  | T3P3-LC-DJ-9 | T3P3-LC-LY-9 | 202349 | 203906 | 0.86976 | 0.88897 | 0.3411 | 0.4317 |  |  | 4121 | 6944 | 54 | 72 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦1101;百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦86 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦1232;百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦100 | 合格 | 合格 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 22.54 | 28.18 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 |  | T3P3-LC-DJ-10 | T3P3-LC-LY-10 | 166137 | 156234 | 0.87375 | 0.8704 | 0.7757 | 0.9095 |  |  | 5811 | 10086 | 1543 | 1493 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦25 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦28 | 合格 | 合格 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 30.08 | 34.049999999999997 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 |  | T3P3-LC-DJ-11 | T3P3-LC-LY-11 | 151133 | 167992 | 0.86518 | 0.87542 | 0.8364 | 0.977 |  |  | 4276 | 5268 | 60 | 36 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦145 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦140 | 合格 | 合格 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 32.71 | 39.92 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 |  | T3P3-LC-DJ-12 | T3P3-LC-LY-12 | 195110 | 149925 | 0.8559 | 0.88539 | 0.8123 | 0.8557 |  |  | 8854 | 10990 | 97 | 92 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦4822 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦5043 | 合格 | 合格 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 31.7 | 34.31 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 |  | T3P3-LC-DJ-13 | T3P3-LC-LY-13 | 194441 | 158962 | 0.87078 | 0.87056 | 0.7569 | 0.7556 |  |  | 7893 | 10743 | 160 | 134 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1964 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1985 | 合格 | 合格 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 24.6 | 21.03 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 |  | T3P3-LC-DJ-14 | T3P3-LC-LY-14 | 289539 | 247596 | 0.84468 | 0.88192 | 0.2136 | 0.5989 |  |  | 11429 | 30030 | 161 | 427 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦4683;百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦178 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦13202;百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦584 | 合格 | 合格 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 10.86 | 21.2 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 |  | T3P3-LC-DJ-15 | T3P3-LC-LY-15 | 217902 | 225671 | 0.87277 | 0.8827 | 0.9055 | 0.9656 |  |  | 2227 | 2976 | 150 | 136 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦50 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦52 | 合格 | 合格 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 22.12 | 27.24 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-T-1 | T3P3-NTC-LY-T-1 | 121839 | 135580 | 0.84864 | 0.7794 | 0.0038 | 0.0097 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦282 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦581 | 合格 | 合格 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 11.6 | 15.91 | 合格 | 不合格 |  | 耐药污染
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-T-2 | T3P3-NTC-LY-T-2 | 132537 | 110828 | 0.84534 | 0.83817 | 0.0045 | 0.016 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦307 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦874 | 合格 | 合格 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 12.42 | 18.86 | 合格 | 不合格 |  | 耐药污染
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-N-1 | T3P3-NTC-LY-N-1 | 123937 | 129503 | 0.76745 | 0.79803 | 0.0016 | 0.0043 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦122 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦268 | 合格 | 合格 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 12.58 | 15.04 | 合格 | 合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-N-2 | T3P3-NTC-LY-N-2 | 157848 | 138774 | 0.82724 | 0.77344 | 2e-04 | 2e-04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 合格 | 合格 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 11.27 | 17.760000000000002 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-N-3 | T3P3-NTC-LY-N-3 | 139393 | 126891 | 0.84928 | 0.84652 | 2e-04 | 1e-04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 合格 | 合格 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 12.85 | 18.37 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-N-4 | T3P3-NTC-LY-N-4 | 144590 | 140824 | 0.82617 | 0.82422 | 0 | 1e-04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 合格 | 合格 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 10.69 | 11.99 | 合格 | 合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-J-1 | T3P3-NTC-LY-J-1 | 173545 | 157884 | 0.85321 | 0.79738 | 0 | 1e-04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 合格 | 合格 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 11.49 | 14.51 | 合格 | 合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-J-2 | T3P3-NTC-LY-J-2 | 135695 | 114263 | 0.84383 | 0.83205 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 合格 | 合格 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 13.12 | 15.29 | 合格 | 合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-J-3 | T3P3-NTC-LY-J-3 | 134989 | 100299 | 0.83529 | 0.85038 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 合格 | 合格 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 14.24 | 14.82 | 合格 | 合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-J-4 | T3P3-NTC-LY-J-4 | 148580 | 123100 | 0.8389 | 0.85044 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 合格 | 合格 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 12.71 | 13.96 | 合格 | 合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-J-5 | T3P3-NTC-LY-J-5 | 117804 | 114605 | 0.83739 | 0.74614 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 合格 | Q30不合格 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 15.57 | 14.04 | 合格 | 合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-J-6 | T3P3-NTC-LY-J-6 | 143915 | 128871 | 0.86492 | 0.78756 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 合格 | 合格 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 13.96 | 16.350000000000001 | 合格 | 合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-J-7 | T3P3-NTC-LY-J-7 | 110726 | 110711 | 0.78138 | 0.85677 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 合格 | 合格 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 14.44 | 14.33 | 合格 | 合格
[5 empty] | T3P3-NTC-DJ-J-8 | T3P3-NTC-LY-J-8
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 |  | T3P3-LC-DJ-CJH | T3P3-LC-LY-CJH | 285385 | 297095 | 0.82615 | 0.80366 | 0.2483 | 0.217 |  |  | 0 | 0 | 3811 | 2906 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦473 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦425 | 合格 | 合格 | 20240701上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 13.79 | 13.33 | 合格 | 合格

## 待检-留样对比
run | 体系 | tag | tag_sample | 检出病原 | DJ_sample | LY_sample | DJ_检出病原RPK | LY_检出病原RPK | DJ_原始数据 | LY_原始数据 | DJ_Q30 | LY_Q30 | DJ_外源内参 | LY_外源内参 | DJ_总人内参 | LY_总人内参 | DJ_质控评价 | LY_质控评价 | LY_生产批号 | DJ_生产批号 | DJ_filter_flag | LY_filter_flag | DJ_文库浓度 | LY_文库浓度 | DJ_最终评价 | LY_最终评价
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP01 | 阳性参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWP01-DJ-1 | T3P3-QWP01-LY-1 | 0 | 13 | 144507 | 82978 | 0.8525 | 0.88085 | 1695 | 20344 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  | 弱阳 | 16.48 | 11.88 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP01 | 阳性参考品 | 外源内参 | T3P3-QWP01-DJ-1 | T3P3-QWP01-LY-1 | 1695 | 20344 | 144507 | 82978 | 0.8525 | 0.88085 | 1695 | 20344 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 16.48 | 11.88 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | T3P3-QWP01-DJ-1 | T3P3-QWP01-LY-1 | 2038 | 19518 | 144507 | 82978 | 0.8525 | 0.88085 | 1695 | 20344 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 16.48 | 11.88 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | T3P3-QWP01-DJ-1 | T3P3-QWP01-LY-1 | 2038 | 19518 | 144507 | 82978 | 0.8525 | 0.88085 | 1695 | 20344 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 16.48 | 11.88 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP01 | 阳性参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWP01-DJ-2 | T3P3-QWP01-LY-2 | 0 | 5 | 129722 | 149091 | 0.79517 | 0.78504 | 2067 | 9115 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  | 滤 | 18 | 15.88 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP01 | 阳性参考品 | 外源内参 | T3P3-QWP01-DJ-2 | T3P3-QWP01-LY-2 | 2067 | 9115 | 129722 | 149091 | 0.79517 | 0.78504 | 2067 | 9115 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 18 | 15.88 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | T3P3-QWP01-DJ-2 | T3P3-QWP01-LY-2 | 2156 | 7033 | 129722 | 149091 | 0.79517 | 0.78504 | 2067 | 9115 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 18 | 15.88 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | T3P3-QWP01-DJ-2 | T3P3-QWP01-LY-2 | 2156 | 7033 | 129722 | 149091 | 0.79517 | 0.78504 | 2067 | 9115 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 18 | 15.88 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP01 | 阳性参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWP01-DJ-3 | T3P3-QWP01-LY-3 | 0 | 1 | 143989 | 157878 | 0.86445 | 0.82095 | 4264 | 9709 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  | 滤 | 14.62 | 16.97 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP01 | 阳性参考品 | 外源内参 | T3P3-QWP01-DJ-3 | T3P3-QWP01-LY-3 | 4264 | 9709 | 143989 | 157878 | 0.86445 | 0.82095 | 4264 | 9709 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 14.62 | 16.97 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | T3P3-QWP01-DJ-3 | T3P3-QWP01-LY-3 | 4218 | 7147 | 143989 | 157878 | 0.86445 | 0.82095 | 4264 | 9709 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 14.62 | 16.97 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | T3P3-QWP01-DJ-3 | T3P3-QWP01-LY-3 | 4218 | 7147 | 143989 | 157878 | 0.86445 | 0.82095 | 4264 | 9709 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 14.62 | 16.97 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP01 | 阳性参考品 | 肺炎克雷伯菌 | T3P3-QWP01-DJ-3 | T3P3-QWP01-LY-3 | 0 | 21 | 143989 | 157878 | 0.86445 | 0.82095 | 4264 | 9709 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  | 滤 | 14.62 | 16.97 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWP02-DJ-1 | T3P3-QWP02-LY-1 | 0 | 1 | 123707 | 143043 | 0.80584 | 0.85533 | 1851 | 8093 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  | 滤 | 20.29 | 17.399999999999999 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 外源内参 | T3P3-QWP02-DJ-1 | T3P3-QWP02-LY-1 | 1851 | 8093 | 123707 | 143043 | 0.80584 | 0.85533 | 1851 | 8093 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 20.29 | 17.399999999999999 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 肠道病毒71型 | T3P3-QWP02-DJ-1 | T3P3-QWP02-LY-1 | 4259 | 14036 | 123707 | 143043 | 0.80584 | 0.85533 | 1851 | 8093 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 20.29 | 17.399999999999999 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-QWP02-DJ-1 | T3P3-QWP02-LY-1 | 2 | 4 | 123707 | 143043 | 0.80584 | 0.85533 | 1851 | 8093 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 | 滤 | 20.29 | 17.399999999999999 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 外源内参 | T3P3-QWP02-DJ-2 | T3P3-QWP02-LY-2 | 2555 | 7179 | 138865 | 145956 | 0.84902 | 0.8134 | 2555 | 7179 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 16.510000000000002 | 16.14 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 肠道病毒71型 | T3P3-QWP02-DJ-2 | T3P3-QWP02-LY-2 | 5778 | 11930 | 138865 | 145956 | 0.84902 | 0.8134 | 2555 | 7179 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 16.510000000000002 | 16.14 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWP02-DJ-3 | T3P3-QWP02-LY-3 | 0 | 2 | 135487 | 144772 | 0.84891 | 0.85269 | 2213 | 3890 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  | 滤 | 20.170000000000002 | 17.47 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 外源内参 | T3P3-QWP02-DJ-3 | T3P3-QWP02-LY-3 | 2213 | 3890 | 135487 | 144772 | 0.84891 | 0.85269 | 2213 | 3890 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 20.170000000000002 | 17.47 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 肠道病毒71型 | T3P3-QWP02-DJ-3 | T3P3-QWP02-LY-3 | 6058 | 9383 | 135487 | 144772 | 0.84891 | 0.85269 | 2213 | 3890 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 20.170000000000002 | 17.47 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-QWP02-DJ-3 | T3P3-QWP02-LY-3 | 4 | 0 | 135487 | 144772 | 0.84891 | 0.85269 | 2213 | 3890 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 |  | 20.170000000000002 | 17.47 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | T3P3-QWP03-DJ-1 | T3P3-QWP03-LY-1 | 7841 | 16845 | 116996 | 114593 | 0.83659 | 0.8457 | 6802 | 16108 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 21.48 | 18.03 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP03 | 阳性参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWP03-DJ-1 | T3P3-QWP03-LY-1 | 0 | 3 | 116996 | 114593 | 0.83659 | 0.8457 | 6802 | 16108 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  | 滤 | 21.48 | 18.03 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP03 | 阳性参考品 | 外源内参 | T3P3-QWP03-DJ-1 | T3P3-QWP03-LY-1 | 6802 | 16108 | 116996 | 114593 | 0.83659 | 0.8457 | 6802 | 16108 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 21.48 | 18.03 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP03 | 阳性参考品 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-QWP03-DJ-1 | T3P3-QWP03-LY-1 | 4 | 10 | 116996 | 114593 | 0.83659 | 0.8457 | 6802 | 16108 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 | 滤 | 21.48 | 18.03 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | T3P3-QWP03-DJ-2 | T3P3-QWP03-LY-2 | 18070 | 14320 | 126080 | 152847 | 0.85891 | 0.86483 | 11160 | 11198 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 19.27 | 14.62 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP03 | 阳性参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWP03-DJ-2 | T3P3-QWP03-LY-2 | 1 | 0 | 126080 | 152847 | 0.85891 | 0.86483 | 11160 | 11198 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 |  | 19.27 | 14.62 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP03 | 阳性参考品 | 外源内参 | T3P3-QWP03-DJ-2 | T3P3-QWP03-LY-2 | 11160 | 11198 | 126080 | 152847 | 0.85891 | 0.86483 | 11160 | 11198 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 19.27 | 14.62 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP03 | 阳性参考品 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-QWP03-DJ-2 | T3P3-QWP03-LY-2 | 20 | 4 | 126080 | 152847 | 0.85891 | 0.86483 | 11160 | 11198 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 | 滤 | 19.27 | 14.62 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | T3P3-QWP03-DJ-3 | T3P3-QWP03-LY-3 | 16634 | 28649 | 103636 | 92905 | 0.86423 | 0.88218 | 11416 | 27288 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 22.32 | 23.86 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP03 | 阳性参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWP03-DJ-3 | T3P3-QWP03-LY-3 | 0 | 10 | 103636 | 92905 | 0.86423 | 0.88218 | 11416 | 27288 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  | 滤 | 22.32 | 23.86 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP03 | 阳性参考品 | 外源内参 | T3P3-QWP03-DJ-3 | T3P3-QWP03-LY-3 | 11416 | 27288 | 103636 | 92905 | 0.86423 | 0.88218 | 11416 | 27288 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 22.32 | 23.86 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP03 | 阳性参考品 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-QWP03-DJ-3 | T3P3-QWP03-LY-3 | 0 | 5 | 103636 | 92905 | 0.86423 | 0.88218 | 11416 | 27288 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  | 滤 | 22.32 | 23.86 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP04 | 阳性参考品 | 人内参ACTB | T3P3-QWP04-DJ-1 | T3P3-QWP04-LY-1 | 0 | 1 | 113585 | 137236 | 0.85009 | 0.81667 | 4766 | 13288 | 0 | 2 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  | 内参 | 18.510000000000002 | 18.87 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP04 | 阳性参考品 | 人内参ZFX | T3P3-QWP04-DJ-1 | T3P3-QWP04-LY-1 | 0 | 1 | 113585 | 137236 | 0.85009 | 0.81667 | 4766 | 13288 | 0 | 2 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  | 内参 | 18.510000000000002 | 18.87 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | T3P3-QWP04-DJ-1 | T3P3-QWP04-LY-1 | 12486 | 19931 | 113585 | 137236 | 0.85009 | 0.81667 | 4766 | 13288 | 0 | 2 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 18.510000000000002 | 18.87 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP04 | 阳性参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWP04-DJ-1 | T3P3-QWP04-LY-1 | 1 | 4 | 113585 | 137236 | 0.85009 | 0.81667 | 4766 | 13288 | 0 | 2 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 | 滤 | 18.510000000000002 | 18.87 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP04 | 阳性参考品 | 外源内参 | T3P3-QWP04-DJ-1 | T3P3-QWP04-LY-1 | 4766 | 13288 | 113585 | 137236 | 0.85009 | 0.81667 | 4766 | 13288 | 0 | 2 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 18.510000000000002 | 18.87 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP04 | 阳性参考品 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-QWP04-DJ-1 | T3P3-QWP04-LY-1 | 0 | 5 | 113585 | 137236 | 0.85009 | 0.81667 | 4766 | 13288 | 0 | 2 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  | 滤 | 18.510000000000002 | 18.87 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | T3P3-QWP04-DJ-2 | T3P3-QWP04-LY-2 | 10197 | 17888 | 161641 | 112690 | 0.85861 | 0.84606 | 3898 | 12581 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 19.690000000000001 | 18.329999999999998 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP04 | 阳性参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWP04-DJ-2 | T3P3-QWP04-LY-2 | 0 | 4 | 161641 | 112690 | 0.85861 | 0.84606 | 3898 | 12581 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  | 滤 | 19.690000000000001 | 18.329999999999998 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP04 | 阳性参考品 | 外源内参 | T3P3-QWP04-DJ-2 | T3P3-QWP04-LY-2 | 3898 | 12581 | 161641 | 112690 | 0.85861 | 0.84606 | 3898 | 12581 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 19.690000000000001 | 18.329999999999998 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP04 | 阳性参考品 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-QWP04-DJ-2 | T3P3-QWP04-LY-2 | 10 | 7 | 161641 | 112690 | 0.85861 | 0.84606 | 3898 | 12581 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 | 滤 | 19.690000000000001 | 18.329999999999998 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP04 | 阳性参考品 | 人内参ZFX | T3P3-QWP04-DJ-3 | T3P3-QWP04-LY-3 | 0 | 1 | 152076 | 97879 | 0.80145 | 0.8647 | 4779 | 14521 | 0 | 1 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  | 内参 | 18.28 | 9.6170000000000009 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | T3P3-QWP04-DJ-3 | T3P3-QWP04-LY-3 | 12802 | 21130 | 152076 | 97879 | 0.80145 | 0.8647 | 4779 | 14521 | 0 | 1 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 18.28 | 9.6170000000000009 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP04 | 阳性参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWP04-DJ-3 | T3P3-QWP04-LY-3 | 0 | 4 | 152076 | 97879 | 0.80145 | 0.8647 | 4779 | 14521 | 0 | 1 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  | 滤 | 18.28 | 9.6170000000000009 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP04 | 阳性参考品 | 外源内参 | T3P3-QWP04-DJ-3 | T3P3-QWP04-LY-3 | 4779 | 14521 | 152076 | 97879 | 0.80145 | 0.8647 | 4779 | 14521 | 0 | 1 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 18.28 | 9.6170000000000009 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP04 | 阳性参考品 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-QWP04-DJ-3 | T3P3-QWP04-LY-3 | 0 | 17 | 152076 | 97879 | 0.80145 | 0.8647 | 4779 | 14521 | 0 | 1 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  | 滤 | 18.28 | 9.6170000000000009 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP05 | 阳性参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWP05-DJ-1 | T3P3-QWP05-LY-1 | 0 | 1 | 129207 | 118008 | 0.81175 | 0.85318 | 3976 | 7635 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  | 滤 | 20.46 | 24.48 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP05 | 阳性参考品 | 外源内参 | T3P3-QWP05-DJ-1 | T3P3-QWP05-LY-1 | 3976 | 7635 | 129207 | 118008 | 0.81175 | 0.85318 | 3976 | 7635 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 20.46 | 24.48 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | T3P3-QWP05-DJ-1 | T3P3-QWP05-LY-1 | 12990 | 34319 | 129207 | 118008 | 0.81175 | 0.85318 | 3976 | 7635 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 20.46 | 24.48 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP05 | 阳性参考品 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-QWP05-DJ-1 | T3P3-QWP05-LY-1 | 10 | 0 | 129207 | 118008 | 0.81175 | 0.85318 | 3976 | 7635 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 |  | 20.46 | 24.48 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP05 | 阳性参考品 | 人腺病毒2型 | T3P3-QWP05-DJ-2 | T3P3-QWP05-LY-2 | 37 | 0 | 122782 | 91899 | 0.8389 | 0.8689 | 3615 | 8012 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 |  | 19.3 | 21.3 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP05 | 阳性参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWP05-DJ-2 | T3P3-QWP05-LY-2 | 0 | 1 | 122782 | 91899 | 0.8389 | 0.8689 | 3615 | 8012 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  | 滤 | 19.3 | 21.3 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP05 | 阳性参考品 | 外源内参 | T3P3-QWP05-DJ-2 | T3P3-QWP05-LY-2 | 3615 | 8012 | 122782 | 91899 | 0.8389 | 0.8689 | 3615 | 8012 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 19.3 | 21.3 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | T3P3-QWP05-DJ-2 | T3P3-QWP05-LY-2 | 11709 | 34501 | 122782 | 91899 | 0.8389 | 0.8689 | 3615 | 8012 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 19.3 | 21.3 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP05 | 阳性参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWP05-DJ-3 | T3P3-QWP05-LY-3 | 0 | 1 | 102778 | 125381 | 0.80457 | 0.84129 | 3895 | 5668 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  | 滤 | 19.489999999999998 | 16.53 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP05 | 阳性参考品 | 外源内参 | T3P3-QWP05-DJ-3 | T3P3-QWP05-LY-3 | 3895 | 5668 | 102778 | 125381 | 0.80457 | 0.84129 | 3895 | 5668 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 19.489999999999998 | 16.53 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | T3P3-QWP05-DJ-3 | T3P3-QWP05-LY-3 | 12021 | 21730 | 102778 | 125381 | 0.80457 | 0.84129 | 3895 | 5668 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 19.489999999999998 | 16.53 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP05 | 阳性参考品 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-QWP05-DJ-3 | T3P3-QWP05-LY-3 | 0 | 9 | 102778 | 125381 | 0.80457 | 0.84129 | 3895 | 5668 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  | 滤 | 19.489999999999998 | 16.53 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP05 | 阳性参考品 | 鲍曼不动杆菌 | T3P3-QWP05-DJ-3 | T3P3-QWP05-LY-3 | 0 | 2 | 102778 | 125381 | 0.80457 | 0.84129 | 3895 | 5668 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  | 滤 | 19.489999999999998 | 16.53 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP06 | 阳性参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWP06-DJ-1 | T3P3-QWP06-LY-1 | 0 | 1 | 128842 | 153595 | 0.85403 | 0.85774 | 1929 | 3448 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  | 滤 | 18.899999999999999 | 14.3 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP06 | 阳性参考品 | 外源内参 | T3P3-QWP06-DJ-1 | T3P3-QWP06-LY-1 | 1929 | 3448 | 128842 | 153595 | 0.85403 | 0.85774 | 1929 | 3448 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 18.899999999999999 | 14.3 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | T3P3-QWP06-DJ-1 | T3P3-QWP06-LY-1 | 34669 | 43840 | 128842 | 153595 | 0.85403 | 0.85774 | 1929 | 3448 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 18.899999999999999 | 14.3 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP06 | 阳性参考品 | 鲍曼不动杆菌 | T3P3-QWP06-DJ-1 | T3P3-QWP06-LY-1 | 0 | 25 | 128842 | 153595 | 0.85403 | 0.85774 | 1929 | 3448 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  | 滤 | 18.899999999999999 | 14.3 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP06 | 阳性参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWP06-DJ-2 | T3P3-QWP06-LY-2 | 0 | 1 | 107620 | 96424 | 0.85882 | 0.87268 | 2878 | 8127 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  | 滤 | 24.51 | 25.48 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP06 | 阳性参考品 | 外源内参 | T3P3-QWP06-DJ-2 | T3P3-QWP06-LY-2 | 2878 | 8127 | 107620 | 96424 | 0.85882 | 0.87268 | 2878 | 8127 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 24.51 | 25.48 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | T3P3-QWP06-DJ-2 | T3P3-QWP06-LY-2 | 49859 | 77604 | 107620 | 96424 | 0.85882 | 0.87268 | 2878 | 8127 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 24.51 | 25.48 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP06 | 阳性参考品 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-QWP06-DJ-2 | T3P3-QWP06-LY-2 | 2 | 0 | 107620 | 96424 | 0.85882 | 0.87268 | 2878 | 8127 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 |  | 24.51 | 25.48 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP06 | 阳性参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWP06-DJ-3 | T3P3-QWP06-LY-3 | 0 | 1 | 120552 | 103315 | 0.82232 | 0.85594 | 492 | 6169 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  | 滤 | 17.82 | 22.67 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP06 | 阳性参考品 | 外源内参 | T3P3-QWP06-DJ-3 | T3P3-QWP06-LY-3 | 492 | 6169 | 120552 | 103315 | 0.82232 | 0.85594 | 492 | 6169 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 17.82 | 22.67 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | T3P3-QWP06-DJ-3 | T3P3-QWP06-LY-3 | 8700 | 61847 | 120552 | 103315 | 0.82232 | 0.85594 | 492 | 6169 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 17.82 | 22.67 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP06 | 阳性参考品 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-QWP06-DJ-3 | T3P3-QWP06-LY-3 | 0 | 2 | 120552 | 103315 | 0.82232 | 0.85594 | 492 | 6169 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  | 滤 | 17.82 | 22.67 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | T3P3-QWP07-DJ-1 | T3P3-QWP07-LY-1 | 682 | 3512 | 120009 | 112958 | 0.77481 | 0.82557 | 3229 | 17327 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 18.25 | 17.190000000000001 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP07 | 阳性参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWP07-DJ-1 | T3P3-QWP07-LY-1 | 0 | 2 | 120009 | 112958 | 0.77481 | 0.82557 | 3229 | 17327 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  | 滤 | 18.25 | 17.190000000000001 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP07 | 阳性参考品 | 外源内参 | T3P3-QWP07-DJ-1 | T3P3-QWP07-LY-1 | 3229 | 17327 | 120009 | 112958 | 0.77481 | 0.82557 | 3229 | 17327 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 18.25 | 17.190000000000001 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP07 | 阳性参考品 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-QWP07-DJ-1 | T3P3-QWP07-LY-1 | 0 | 2 | 120009 | 112958 | 0.77481 | 0.82557 | 3229 | 17327 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  | 滤 | 18.25 | 17.190000000000001 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | T3P3-QWP07-DJ-2 | T3P3-QWP07-LY-2 | 754 | 3452 | 144896 | 147926 | 0.84953 | 0.85895 | 3452 | 13668 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 19.809999999999999 | 16.04 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP07 | 阳性参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWP07-DJ-2 | T3P3-QWP07-LY-2 | 0 | 2 | 144896 | 147926 | 0.84953 | 0.85895 | 3452 | 13668 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  | 滤 | 19.809999999999999 | 16.04 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP07 | 阳性参考品 | 外源内参 | T3P3-QWP07-DJ-2 | T3P3-QWP07-LY-2 | 3452 | 13668 | 144896 | 147926 | 0.84953 | 0.85895 | 3452 | 13668 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 19.809999999999999 | 16.04 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP07 | 阳性参考品 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-QWP07-DJ-2 | T3P3-QWP07-LY-2 | 6 | 0 | 144896 | 147926 | 0.84953 | 0.85895 | 3452 | 13668 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 |  | 19.809999999999999 | 16.04 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | T3P3-QWP07-DJ-3 | T3P3-QWP07-LY-3 | 575 | 3799 | 142167 | 134271 | 0.83991 | 0.86119 | 3077 | 13579 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 18.739999999999998 | 17.850000000000001 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP07 | 阳性参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWP07-DJ-3 | T3P3-QWP07-LY-3 | 0 | 2 | 142167 | 134271 | 0.83991 | 0.86119 | 3077 | 13579 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  | 滤 | 18.739999999999998 | 17.850000000000001 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP07 | 阳性参考品 | 外源内参 | T3P3-QWP07-DJ-3 | T3P3-QWP07-LY-3 | 3077 | 13579 | 142167 | 134271 | 0.83991 | 0.86119 | 3077 | 13579 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 18.739999999999998 | 17.850000000000001 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP07 | 阳性参考品 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-QWP07-DJ-3 | T3P3-QWP07-LY-3 | 2 | 5 | 142167 | 134271 | 0.83991 | 0.86119 | 3077 | 13579 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 | 滤 | 18.739999999999998 | 17.850000000000001 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL01 | 检测限参考品 | 外源内参 | T3P3-QWL01-DJ-1 | T3P3-QWL01-LY-1 | 6127 | 25021 | 276059 | 121292 | 0.8615 | 0.82298 | 6127 | 25021 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 18.809999999999999 | 20.78 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | T3P3-QWL01-DJ-1 | T3P3-QWL01-LY-1 | 5596 | 16229 | 276059 | 121292 | 0.8615 | 0.82298 | 6127 | 25021 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 18.809999999999999 | 20.78 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | T3P3-QWL01-DJ-1 | T3P3-QWL01-LY-1 | 5596 | 16229 | 276059 | 121292 | 0.8615 | 0.82298 | 6127 | 25021 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 18.809999999999999 | 20.78 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL01 | 检测限参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWL01-DJ-2 | T3P3-QWL01-LY-2 | 0 | 1 | 140484 | 145450 | 0.84075 | 0.8535 | 3531 | 17637 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  | 滤 | 20.53 | 17.59 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL01 | 检测限参考品 | 外源内参 | T3P3-QWL01-DJ-2 | T3P3-QWL01-LY-2 | 3531 | 17637 | 140484 | 145450 | 0.84075 | 0.8535 | 3531 | 17637 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 20.53 | 17.59 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | T3P3-QWL01-DJ-2 | T3P3-QWL01-LY-2 | 2779 | 11726 | 140484 | 145450 | 0.84075 | 0.8535 | 3531 | 17637 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 20.53 | 17.59 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | T3P3-QWL01-DJ-2 | T3P3-QWL01-LY-2 | 2779 | 11726 | 140484 | 145450 | 0.84075 | 0.8535 | 3531 | 17637 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 20.53 | 17.59 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL01 | 检测限参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWL01-DJ-3 | T3P3-QWL01-LY-3 | 1 | 0 | 140609 | 129188 | 0.78949 | 0.85889 | 3263 | 14824 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 |  | 13.63 | 22.31 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL01 | 检测限参考品 | 外源内参 | T3P3-QWL01-DJ-3 | T3P3-QWL01-LY-3 | 3263 | 14824 | 140609 | 129188 | 0.78949 | 0.85889 | 3263 | 14824 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 13.63 | 22.31 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | T3P3-QWL01-DJ-3 | T3P3-QWL01-LY-3 | 2571 | 9796 | 140609 | 129188 | 0.78949 | 0.85889 | 3263 | 14824 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 13.63 | 22.31 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | T3P3-QWL01-DJ-3 | T3P3-QWL01-LY-3 | 2571 | 9796 | 140609 | 129188 | 0.78949 | 0.85889 | 3263 | 14824 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 13.63 | 22.31 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWL02-DJ-1 | T3P3-QWL02-LY-1 | 1 | 6 | 119801 | 89242 | 0.82727 | 0.89082 | 15578 | 49058 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 | 滤 | 21.1 | 26.08 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 外源内参 | T3P3-QWL02-DJ-1 | T3P3-QWL02-LY-1 | 15578 | 49058 | 119801 | 89242 | 0.82727 | 0.89082 | 15578 | 49058 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 21.1 | 26.08 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | T3P3-QWL02-DJ-1 | T3P3-QWL02-LY-1 | 27 | 6 | 119801 | 89242 | 0.82727 | 0.89082 | 15578 | 49058 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 | 滤 | 21.1 | 26.08 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 | T3P3-QWL02-DJ-1 | T3P3-QWL02-LY-1 | 1472 | 2669 | 119801 | 89242 | 0.82727 | 0.89082 | 15578 | 49058 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 21.1 | 26.08 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWL02-DJ-2 | T3P3-QWL02-LY-2 | 0 | 4 | 110618 | 113089 | 0.85843 | 0.87123 | 8886 | 25308 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  | 滤 | 20.28 | 19.7 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 外源内参 | T3P3-QWL02-DJ-2 | T3P3-QWL02-LY-2 | 8886 | 25308 | 110618 | 113089 | 0.85843 | 0.87123 | 8886 | 25308 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 20.28 | 19.7 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | T3P3-QWL02-DJ-2 | T3P3-QWL02-LY-2 | 15 | 50 | 110618 | 113089 | 0.85843 | 0.87123 | 8886 | 25308 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 | 弱阳 | 20.28 | 19.7 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 | T3P3-QWL02-DJ-2 | T3P3-QWL02-LY-2 | 1164 | 2192 | 110618 | 113089 | 0.85843 | 0.87123 | 8886 | 25308 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 20.28 | 19.7 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-QWL02-DJ-2 | T3P3-QWL02-LY-2 | 0 | 1 | 110618 | 113089 | 0.85843 | 0.87123 | 8886 | 25308 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  | 滤 | 20.28 | 19.7 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 外源内参 | T3P3-QWL02-DJ-3 | T3P3-QWL02-LY-3 | 11633 | 22589 | 105012 | 123646 | 0.82433 | 0.851 | 11633 | 22589 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 21.61 | 19.38 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 柯萨奇病毒A6型 | T3P3-QWL02-DJ-3 | T3P3-QWL02-LY-3 | 1 | 0 | 105012 | 123646 | 0.82433 | 0.851 | 11633 | 22589 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 |  | 21.61 | 19.38 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | T3P3-QWL02-DJ-3 | T3P3-QWL02-LY-3 | 2 | 2 | 105012 | 123646 | 0.82433 | 0.851 | 11633 | 22589 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 | 滤 | 21.61 | 19.38 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 | T3P3-QWL02-DJ-3 | T3P3-QWL02-LY-3 | 1385 | 2395 | 105012 | 123646 | 0.82433 | 0.851 | 11633 | 22589 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 21.61 | 19.38 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 肠道病毒B组 | T3P3-QWL02-DJ-3 | T3P3-QWL02-LY-3 | 1 | 0 | 105012 | 123646 | 0.82433 | 0.851 | 11633 | 22589 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 |  | 21.61 | 19.38 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 鲍曼不动杆菌 | T3P3-QWL02-DJ-3 | T3P3-QWL02-LY-3 | 0 | 15 | 105012 | 123646 | 0.82433 | 0.851 | 11633 | 22589 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  | 滤 | 21.61 | 19.38 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | T3P3-QWL03-DJ-1 | T3P3-QWL03-LY-1 | 11150 | 16967 | 118204 | 123164 | 0.86323 | 0.86207 | 10241 | 22770 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 20.93 | 18.61 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL03 | 检测限参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWL03-DJ-1 | T3P3-QWL03-LY-1 | 0 | 8 | 118204 | 123164 | 0.86323 | 0.86207 | 10241 | 22770 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  | 滤 | 20.93 | 18.61 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL03 | 检测限参考品 | 外源内参 | T3P3-QWL03-DJ-1 | T3P3-QWL03-LY-1 | 10241 | 22770 | 118204 | 123164 | 0.86323 | 0.86207 | 10241 | 22770 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 20.93 | 18.61 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL03 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | T3P3-QWL03-DJ-1 | T3P3-QWL03-LY-1 | 20 | 19 | 118204 | 123164 | 0.86323 | 0.86207 | 10241 | 22770 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 | 滤 | 20.93 | 18.61 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | T3P3-QWL03-DJ-2 | T3P3-QWL03-LY-2 | 8970 | 19386 | 116650 | 103801 | 0.84934 | 0.84797 | 9643 | 27933 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 18.829999999999998 | 24.65 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL03 | 检测限参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWL03-DJ-2 | T3P3-QWL03-LY-2 | 0 | 5 | 116650 | 103801 | 0.84934 | 0.84797 | 9643 | 27933 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  | 滤 | 18.829999999999998 | 24.65 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL03 | 检测限参考品 | 外源内参 | T3P3-QWL03-DJ-2 | T3P3-QWL03-LY-2 | 9643 | 27933 | 116650 | 103801 | 0.84934 | 0.84797 | 9643 | 27933 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 18.829999999999998 | 24.65 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL03 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | T3P3-QWL03-DJ-2 | T3P3-QWL03-LY-2 | 2 | 17 | 116650 | 103801 | 0.84934 | 0.84797 | 9643 | 27933 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 | 滤 | 18.829999999999998 | 24.65 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | T3P3-QWL03-DJ-3 | T3P3-QWL03-LY-3 | 10301 | 28937 | 118667 | 90106 | 0.8602 | 0.88855 | 10926 | 34643 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 20.350000000000001 | 25.29 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL03 | 检测限参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWL03-DJ-3 | T3P3-QWL03-LY-3 | 0 | 2 | 118667 | 90106 | 0.8602 | 0.88855 | 10926 | 34643 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  | 滤 | 20.350000000000001 | 25.29 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL03 | 检测限参考品 | 外源内参 | T3P3-QWL03-DJ-3 | T3P3-QWL03-LY-3 | 10926 | 34643 | 118667 | 90106 | 0.8602 | 0.88855 | 10926 | 34643 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 20.350000000000001 | 25.29 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL03 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | T3P3-QWL03-DJ-3 | T3P3-QWL03-LY-3 | 15 | 98 | 118667 | 90106 | 0.8602 | 0.88855 | 10926 | 34643 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 | 弱阳 | 20.350000000000001 | 25.29 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | T3P3-QWL04-DJ-1 | T3P3-QWL04-LY-1 | 3540 | 233 | 124982 | 120106 | 0.81735 | 0.80984 | 6462 | 918 | 0 | 0 | 合格 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 20.7 | 14.37 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL04 | 检测限参考品 | 外源内参 | T3P3-QWL04-DJ-1 | T3P3-QWL04-LY-1 | 6462 | 918 | 124982 | 120106 | 0.81735 | 0.80984 | 6462 | 918 | 0 | 0 | 合格 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 20.7 | 14.37 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | T3P3-QWL04-DJ-2 | T3P3-QWL04-LY-2 | 3285 | 6413 | 131002 | 136575 | 0.80317 | 0.85001 | 6624 | 17467 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 17.420000000000002 | 14.21 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL04 | 检测限参考品 | 外源内参 | T3P3-QWL04-DJ-2 | T3P3-QWL04-LY-2 | 6624 | 17467 | 131002 | 136575 | 0.80317 | 0.85001 | 6624 | 17467 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 17.420000000000002 | 14.21 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL04 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | T3P3-QWL04-DJ-2 | T3P3-QWL04-LY-2 | 10 | 10 | 131002 | 136575 | 0.80317 | 0.85001 | 6624 | 17467 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 | 滤 | 17.420000000000002 | 14.21 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | T3P3-QWL04-DJ-3 | T3P3-QWL04-LY-3 | 4717 | 11951 | 140714 | 83020 | 0.8052 | 0.8767 | 10747 | 44068 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 19.77 | 21.21 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL04 | 检测限参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWL04-DJ-3 | T3P3-QWL04-LY-3 | 1 | 4 | 140714 | 83020 | 0.8052 | 0.8767 | 10747 | 44068 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 | 滤 | 19.77 | 21.21 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL04 | 检测限参考品 | 外源内参 | T3P3-QWL04-DJ-3 | T3P3-QWL04-LY-3 | 10747 | 44068 | 140714 | 83020 | 0.8052 | 0.8767 | 10747 | 44068 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 19.77 | 21.21 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL05 | 检测限参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWL05-DJ-1 | T3P3-QWL05-LY-1 | 0 | 1 | 120477 | 123967 | 0.8147 | 0.8252 | 5968 | 26099 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  | 滤 | 21.08 | 21.58 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL05 | 检测限参考品 | 外源内参 | T3P3-QWL05-DJ-1 | T3P3-QWL05-LY-1 | 5968 | 26099 | 120477 | 123967 | 0.8147 | 0.8252 | 5968 | 26099 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 21.08 | 21.58 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | T3P3-QWL05-DJ-1 | T3P3-QWL05-LY-1 | 322 | 2892 | 120477 | 123967 | 0.8147 | 0.8252 | 5968 | 26099 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 21.08 | 21.58 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL05 | 检测限参考品 | 鲍曼不动杆菌 | T3P3-QWL05-DJ-1 | T3P3-QWL05-LY-1 | 0 | 17 | 120477 | 123967 | 0.8147 | 0.8252 | 5968 | 26099 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  | 滤 | 21.08 | 21.58 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL05 | 检测限参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWL05-DJ-2 | T3P3-QWL05-LY-2 | 0 | 3 | 100048 | 91533 | 0.85373 | 0.85283 | 7544 | 25721 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  | 滤 | 21.62 | 20.73 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL05 | 检测限参考品 | 外源内参 | T3P3-QWL05-DJ-2 | T3P3-QWL05-LY-2 | 7544 | 25721 | 100048 | 91533 | 0.85373 | 0.85283 | 7544 | 25721 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 21.62 | 20.73 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | T3P3-QWL05-DJ-2 | T3P3-QWL05-LY-2 | 717 | 2849 | 100048 | 91533 | 0.85373 | 0.85283 | 7544 | 25721 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 21.62 | 20.73 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL05 | 检测限参考品 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-QWL05-DJ-2 | T3P3-QWL05-LY-2 | 1 | 0 | 100048 | 91533 | 0.85373 | 0.85283 | 7544 | 25721 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 |  | 21.62 | 20.73 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL05 | 检测限参考品 | 外源内参 | T3P3-QWL05-DJ-3 | T3P3-QWL05-LY-3 | 7556 | 6053 | 132391 | 145309 | 0.86035 | 0.85742 | 7556 | 6053 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 21.5 | 16.46 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | T3P3-QWL05-DJ-3 | T3P3-QWL05-LY-3 | 654 | 868 | 132391 | 145309 | 0.86035 | 0.85742 | 7556 | 6053 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 21.5 | 16.46 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL06 | 检测限参考品 | 外源内参 | T3P3-QWL06-DJ-1 | T3P3-QWL06-LY-1 | 5920 | 23361 | 128386 | 114873 | 0.84598 | 0.85239 | 5920 | 23361 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 21.96 | 21.03 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | T3P3-QWL06-DJ-1 | T3P3-QWL06-LY-1 | 8667 | 18176 | 128386 | 114873 | 0.84598 | 0.85239 | 5920 | 23361 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 21.96 | 21.03 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL06 | 检测限参考品 | 人内参ACTB | T3P3-QWL06-DJ-2 | T3P3-QWL06-LY-2 | 28 | 46 | 109953 | 118533 | 0.85562 | 0.83963 | 10227 | 21604 | 144 | 161 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 21.06 | 24.62 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL06 | 检测限参考品 | 人内参ZFX | T3P3-QWL06-DJ-2 | T3P3-QWL06-LY-2 | 105 | 105 | 109953 | 118533 | 0.85562 | 0.83963 | 10227 | 21604 | 144 | 161 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 21.06 | 24.62 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL06 | 检测限参考品 | 人内参ZFY | T3P3-QWL06-DJ-2 | T3P3-QWL06-LY-2 | 11 | 10 | 109953 | 118533 | 0.85562 | 0.83963 | 10227 | 21604 | 144 | 161 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 21.06 | 24.62 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL06 | 检测限参考品 | 外源内参 | T3P3-QWL06-DJ-2 | T3P3-QWL06-LY-2 | 10227 | 21604 | 109953 | 118533 | 0.85562 | 0.83963 | 10227 | 21604 | 144 | 161 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 21.06 | 24.62 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | T3P3-QWL06-DJ-2 | T3P3-QWL06-LY-2 | 12893 | 19057 | 109953 | 118533 | 0.85562 | 0.83963 | 10227 | 21604 | 144 | 161 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 21.06 | 24.62 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL06 | 检测限参考品 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-QWL06-DJ-2 | T3P3-QWL06-LY-2 | 0 | 11 | 109953 | 118533 | 0.85562 | 0.83963 | 10227 | 21604 | 144 | 161 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  | 滤 | 21.06 | 24.62 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL06 | 检测限参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWL06-DJ-3 | T3P3-QWL06-LY-3 | 0 | 4 | 125490 | 102707 | 0.79492 | 0.84235 | 4528 | 19195 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  | 滤 | 20.57 | 20.39 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL06 | 检测限参考品 | 外源内参 | T3P3-QWL06-DJ-3 | T3P3-QWL06-LY-3 | 4528 | 19195 | 125490 | 102707 | 0.79492 | 0.84235 | 4528 | 19195 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 20.57 | 20.39 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | T3P3-QWL06-DJ-3 | T3P3-QWL06-LY-3 | 5787 | 15665 | 125490 | 102707 | 0.79492 | 0.84235 | 4528 | 19195 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 20.57 | 20.39 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | T3P3-QWL07-DJ-1 | T3P3-QWL07-LY-1 | 463 | 1307 | 125182 | 128737 | 0.77924 | 0.82906 | 4416 | 13063 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 16.260000000000002 | 14.07 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL07 | 检测限参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWL07-DJ-1 | T3P3-QWL07-LY-1 | 0 | 1 | 125182 | 128737 | 0.77924 | 0.82906 | 4416 | 13063 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  | 滤 | 16.260000000000002 | 14.07 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL07 | 检测限参考品 | 外源内参 | T3P3-QWL07-DJ-1 | T3P3-QWL07-LY-1 | 4416 | 13063 | 125182 | 128737 | 0.77924 | 0.82906 | 4416 | 13063 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 16.260000000000002 | 14.07 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | T3P3-QWL07-DJ-2 | T3P3-QWL07-LY-2 | 1629 | 8012 | 153053 | 195470 | 0.86862 | 0.85936 | 16425 | 42091 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 17.75 | 27.61 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL07 | 检测限参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWL07-DJ-2 | T3P3-QWL07-LY-2 | 1 | 2 | 153053 | 195470 | 0.86862 | 0.85936 | 16425 | 42091 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 | 滤 | 17.75 | 27.61 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL07 | 检测限参考品 | 外源内参 | T3P3-QWL07-DJ-2 | T3P3-QWL07-LY-2 | 16425 | 42091 | 153053 | 195470 | 0.86862 | 0.85936 | 16425 | 42091 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 17.75 | 27.61 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL07 | 检测限参考品 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-QWL07-DJ-2 | T3P3-QWL07-LY-2 | 0 | 4 | 153053 | 195470 | 0.86862 | 0.85936 | 16425 | 42091 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  | 滤 | 17.75 | 27.61 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | T3P3-QWL07-DJ-3 | T3P3-QWL07-LY-3 | 790 | 3950 | 127043 | 104992 | 0.82644 | 0.87142 | 9132 | 27372 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 19.62 | 19.54 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL07 | 检测限参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWL07-DJ-3 | T3P3-QWL07-LY-3 | 0 | 3 | 127043 | 104992 | 0.82644 | 0.87142 | 9132 | 27372 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  | 滤 | 19.62 | 19.54 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL07 | 检测限参考品 | 外源内参 | T3P3-QWL07-DJ-3 | T3P3-QWL07-LY-3 | 9132 | 27372 | 127043 | 104992 | 0.82644 | 0.87142 | 9132 | 27372 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 19.62 | 19.54 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-NEG-DJ-1 | T3P3-NEG-LY-1 | 0 | 3 | 124301 | 113884 | 0.86881 | 0.84621 | 14627 | 38461 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  | 滤 | 19.89 | 23.1 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 外源内参 | T3P3-NEG-DJ-1 | T3P3-NEG-LY-1 | 14627 | 38461 | 124301 | 113884 | 0.86881 | 0.84621 | 14627 | 38461 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 19.89 | 23.1 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 外源内参 | T3P3-NEG-DJ-2 | T3P3-NEG-LY-2 | 16384 | 40010 | 123340 | 102852 | 0.78341 | 0.85378 | 16384 | 40010 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 18.809999999999999 | 19.899999999999999 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-NEG-DJ-3 | T3P3-NEG-LY-3 | 1 | 1 | 123788 | 89905 | 0.82873 | 0.89145 | 15850 | 38556 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 | 滤 | 20.48 | 23.27 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 外源内参 | T3P3-NEG-DJ-3 | T3P3-NEG-LY-3 | 15850 | 38556 | 123788 | 89905 | 0.82873 | 0.89145 | 15850 | 38556 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 20.48 | 23.27 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWN01 | 阴性参考品 | 人内参ACTB | T3P3-QWN01-DJ | T3P3-QWN01-LY | 2695 | 5806 | 113597 | 78385 | 0.83006 | 0.88667 | 16666 | 30940 | 15300 | 22984 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 22.61 | 25.16 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWN01 | 阴性参考品 | 人内参ZFX | T3P3-QWN01-DJ | T3P3-QWN01-LY | 10915 | 14840 | 113597 | 78385 | 0.83006 | 0.88667 | 16666 | 30940 | 15300 | 22984 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 22.61 | 25.16 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWN01 | 阴性参考品 | 人内参ZFY | T3P3-QWN01-DJ | T3P3-QWN01-LY | 1690 | 2338 | 113597 | 78385 | 0.83006 | 0.88667 | 16666 | 30940 | 15300 | 22984 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 22.61 | 25.16 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWN01 | 阴性参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWN01-DJ | T3P3-QWN01-LY | 1 | 4 | 113597 | 78385 | 0.83006 | 0.88667 | 16666 | 30940 | 15300 | 22984 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 | 滤 | 22.61 | 25.16 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWN01 | 阴性参考品 | 外源内参 | T3P3-QWN01-DJ | T3P3-QWN01-LY | 16666 | 30940 | 113597 | 78385 | 0.83006 | 0.88667 | 16666 | 30940 | 15300 | 22984 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 22.61 | 25.16 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWN02 | 阴性参考品 | 人内参ACTB | T3P3-QWN02-DJ | T3P3-QWN02-LY | 2827 | 3444 | 65783 | 91909 | 0.8561 | 0.86142 | 17091 | 19420 | 14779 | 13964 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 21.81 | 27.48 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWN02 | 阴性参考品 | 人内参ZFX | T3P3-QWN02-DJ | T3P3-QWN02-LY | 10294 | 9145 | 65783 | 91909 | 0.8561 | 0.86142 | 17091 | 19420 | 14779 | 13964 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 21.81 | 27.48 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWN02 | 阴性参考品 | 人内参ZFY | T3P3-QWN02-DJ | T3P3-QWN02-LY | 1658 | 1375 | 65783 | 91909 | 0.8561 | 0.86142 | 17091 | 19420 | 14779 | 13964 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 21.81 | 27.48 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWN02 | 阴性参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWN02-DJ | T3P3-QWN02-LY | 0 | 2 | 65783 | 91909 | 0.8561 | 0.86142 | 17091 | 19420 | 14779 | 13964 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  | 滤 | 21.81 | 27.48 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWN02 | 阴性参考品 | 外源内参 | T3P3-QWN02-DJ | T3P3-QWN02-LY | 17091 | 19420 | 65783 | 91909 | 0.8561 | 0.86142 | 17091 | 19420 | 14779 | 13964 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 21.81 | 27.48 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWN03 | 阴性参考品 | 人内参ACTB | T3P3-QWN03-DJ | T3P3-QWN03-LY | 2128 | 4488 | 111819 | 116457 | 0.86403 | 0.85552 | 10394 | 20417 | 12597 | 18216 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 14.09 | 20.57 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWN03 | 阴性参考品 | 人内参ZFX | T3P3-QWN03-DJ | T3P3-QWN03-LY | 9028 | 11884 | 111819 | 116457 | 0.86403 | 0.85552 | 10394 | 20417 | 12597 | 18216 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 14.09 | 20.57 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWN03 | 阴性参考品 | 人内参ZFY | T3P3-QWN03-DJ | T3P3-QWN03-LY | 1441 | 1844 | 111819 | 116457 | 0.86403 | 0.85552 | 10394 | 20417 | 12597 | 18216 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 14.09 | 20.57 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWN03 | 阴性参考品 | 外源内参 | T3P3-QWN03-DJ | T3P3-QWN03-LY | 10394 | 20417 | 111819 | 116457 | 0.86403 | 0.85552 | 10394 | 20417 | 12597 | 18216 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 14.09 | 20.57 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-POS-DJ-1 | T3P3-POS-LY-1 | 0 | 5 | 148352 | 110811 | 0.86827 | 0.87911 | 8928 | 36760 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  | 滤 | 18 | 24.23 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 外源内参 | T3P3-POS-DJ-1 | T3P3-POS-LY-1 | 8928 | 36760 | 148352 | 110811 | 0.86827 | 0.87911 | 8928 | 36760 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 18 | 24.23 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | T3P3-POS-DJ-1 | T3P3-POS-LY-1 | 2396 | 6803 | 148352 | 110811 | 0.86827 | 0.87911 | 8928 | 36760 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 18 | 24.23 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-POS-DJ-2 | T3P3-POS-LY-2 | 0 | 1 | 112091 | 143155 | 0.84142 | 0.81208 | 8208 | 18140 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  | 滤 | 18.2 | 19.149999999999999 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 外源内参 | T3P3-POS-DJ-2 | T3P3-POS-LY-2 | 8208 | 18140 | 112091 | 143155 | 0.84142 | 0.81208 | 8208 | 18140 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 18.2 | 19.149999999999999 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | T3P3-POS-DJ-2 | T3P3-POS-LY-2 | 2231 | 3402 | 112091 | 143155 | 0.84142 | 0.81208 | 8208 | 18140 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 18.2 | 19.149999999999999 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-POS-DJ-3 | T3P3-POS-LY-3 | 0 | 3 | 107824 | 116540 | 0.81222 | 0.85414 | 12124 | 17641 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  | 滤 | 20.83 | 18.37 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 外源内参 | T3P3-POS-DJ-3 | T3P3-POS-LY-3 | 12124 | 17641 | 107824 | 116540 | 0.81222 | 0.85414 | 12124 | 17641 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 20.83 | 18.37 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 百日咳鲍特菌 | T3P3-POS-DJ-3 | T3P3-POS-LY-3 | 15 | 7 | 107824 | 116540 | 0.81222 | 0.85414 | 12124 | 17641 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 | 滤 | 20.83 | 18.37 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | T3P3-POS-DJ-3 | T3P3-POS-LY-3 | 3802 | 3570 | 107824 | 116540 | 0.81222 | 0.85414 | 12124 | 17641 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 20.83 | 18.37 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ACTB | T3P3-LC-DJ-1 | T3P3-LC-LY-1 | 210 | 215 | 201732 | 192832 | 0.85122 | 0.87379 | 9841 | 12125 | 1160 | 794 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 26.3 | 23.74 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ZFX | T3P3-LC-DJ-1 | T3P3-LC-LY-1 | 418 | 266 | 201732 | 192832 | 0.85122 | 0.87379 | 9841 | 12125 | 1160 | 794 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 26.3 | 23.74 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ZFY | T3P3-LC-DJ-1 | T3P3-LC-LY-1 | 532 | 313 | 201732 | 192832 | 0.85122 | 0.87379 | 9841 | 12125 | 1160 | 794 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 26.3 | 23.74 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 卡他莫拉菌 | T3P3-LC-DJ-1 | T3P3-LC-LY-1 | 3 | 30 | 201732 | 192832 | 0.85122 | 0.87379 | 9841 | 12125 | 1160 | 794 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 | 滤 | 26.3 | 23.74 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 外源内参 | T3P3-LC-DJ-1 | T3P3-LC-LY-1 | 9841 | 12125 | 201732 | 192832 | 0.85122 | 0.87379 | 9841 | 12125 | 1160 | 794 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 26.3 | 23.74 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 甲型流感病毒 | T3P3-LC-DJ-1 | T3P3-LC-LY-1 | 3767 | 2738 | 201732 | 192832 | 0.85122 | 0.87379 | 9841 | 12125 | 1160 | 794 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 26.3 | 23.74 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | T3P3-LC-DJ-1 | T3P3-LC-LY-1 | 3767 | 2738 | 201732 | 192832 | 0.85122 | 0.87379 | 9841 | 12125 | 1160 | 794 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 26.3 | 23.74 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 肺炎链球菌 | T3P3-LC-DJ-1 | T3P3-LC-LY-1 | 47966 | 40806 | 201732 | 192832 | 0.85122 | 0.87379 | 9841 | 12125 | 1160 | 794 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 26.3 | 23.74 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-LC-DJ-1 | T3P3-LC-LY-1 | 2 | 2 | 201732 | 192832 | 0.85122 | 0.87379 | 9841 | 12125 | 1160 | 794 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 | 滤 | 26.3 | 23.74 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | EB病毒(EBV) | T3P3-LC-DJ-2 | T3P3-LC-LY-2 | 1 | 1 | 177129 | 202779 | 0.86536 | 0.87784 | 6513 | 11230 | 403 | 543 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 | 滤 | 29.15 | 31.24 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 中间链球菌 | T3P3-LC-DJ-2 | T3P3-LC-LY-2 | 1 | 0 | 177129 | 202779 | 0.86536 | 0.87784 | 6513 | 11230 | 403 | 543 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 |  | 29.15 | 31.24 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 乙型流感病毒 | T3P3-LC-DJ-2 | T3P3-LC-LY-2 | 31010 | 33396 | 177129 | 202779 | 0.86536 | 0.87784 | 6513 | 11230 | 403 | 543 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 29.15 | 31.24 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ACTB | T3P3-LC-DJ-2 | T3P3-LC-LY-2 | 60 | 121 | 177129 | 202779 | 0.86536 | 0.87784 | 6513 | 11230 | 403 | 543 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 29.15 | 31.24 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ZFX | T3P3-LC-DJ-2 | T3P3-LC-LY-2 | 343 | 422 | 177129 | 202779 | 0.86536 | 0.87784 | 6513 | 11230 | 403 | 543 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 29.15 | 31.24 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 卡他莫拉菌 | T3P3-LC-DJ-2 | T3P3-LC-LY-2 | 4355 | 7788 | 177129 | 202779 | 0.86536 | 0.87784 | 6513 | 11230 | 403 | 543 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 29.15 | 31.24 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 咽峡炎链球菌群 | T3P3-LC-DJ-2 | T3P3-LC-LY-2 | 25 | 22 | 177129 | 202779 | 0.86536 | 0.87784 | 6513 | 11230 | 403 | 543 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 | 滤 | 29.15 | 31.24 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 外源内参 | T3P3-LC-DJ-2 | T3P3-LC-LY-2 | 6513 | 11230 | 177129 | 202779 | 0.86536 | 0.87784 | 6513 | 11230 | 403 | 543 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 29.15 | 31.24 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 流感嗜血杆菌 | T3P3-LC-DJ-2 | T3P3-LC-LY-2 | 3349 | 2944 | 177129 | 202779 | 0.86536 | 0.87784 | 6513 | 11230 | 403 | 543 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 29.15 | 31.24 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-LC-DJ-2 | T3P3-LC-LY-2 | 2 | 4 | 177129 | 202779 | 0.86536 | 0.87784 | 6513 | 11230 | 403 | 543 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 | 滤 | 29.15 | 31.24 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 鲍曼不动杆菌 | T3P3-LC-DJ-2 | T3P3-LC-LY-2 | 0 | 3 | 177129 | 202779 | 0.86536 | 0.87784 | 6513 | 11230 | 403 | 543 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  | 滤 | 29.15 | 31.24 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ACTB | T3P3-LC-DJ-3 | T3P3-LC-LY-3 | 49 | 59 | 177910 | 168379 | 0.87927 | 0.89258 | 1448 | 1943 | 1586 | 1194 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 33.369999999999997 | 35.58 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ZFX | T3P3-LC-DJ-3 | T3P3-LC-LY-3 | 797 | 581 | 177910 | 168379 | 0.87927 | 0.89258 | 1448 | 1943 | 1586 | 1194 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 33.369999999999997 | 35.58 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ZFY | T3P3-LC-DJ-3 | T3P3-LC-LY-3 | 740 | 554 | 177910 | 168379 | 0.87927 | 0.89258 | 1448 | 1943 | 1586 | 1194 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 33.369999999999997 | 35.58 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人腺病毒1型 | T3P3-LC-DJ-3 | T3P3-LC-LY-3 | 0 | 2608 | 177910 | 168379 | 0.87927 | 0.89258 | 1448 | 1943 | 1586 | 1194 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  | 阳性 | 33.369999999999997 | 35.58 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人腺病毒2型 | T3P3-LC-DJ-3 | T3P3-LC-LY-3 | 11738 | 15656 | 177910 | 168379 | 0.87927 | 0.89258 | 1448 | 1943 | 1586 | 1194 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 33.369999999999997 | 35.58 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 卡他莫拉菌 | T3P3-LC-DJ-3 | T3P3-LC-LY-3 | 10485 | 15746 | 177910 | 168379 | 0.87927 | 0.89258 | 1448 | 1943 | 1586 | 1194 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 33.369999999999997 | 35.58 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 呼吸道合胞病毒A型 | T3P3-LC-DJ-3 | T3P3-LC-LY-3 | 35235 | 39358 | 177910 | 168379 | 0.87927 | 0.89258 | 1448 | 1943 | 1586 | 1194 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 33.369999999999997 | 35.58 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-LC-DJ-3 | T3P3-LC-LY-3 | 0 | 1 | 177910 | 168379 | 0.87927 | 0.89258 | 1448 | 1943 | 1586 | 1194 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  | 滤 | 33.369999999999997 | 35.58 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 外源内参 | T3P3-LC-DJ-3 | T3P3-LC-LY-3 | 1448 | 1943 | 177910 | 168379 | 0.87927 | 0.89258 | 1448 | 1943 | 1586 | 1194 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 33.369999999999997 | 35.58 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 流感嗜血杆菌 | T3P3-LC-DJ-3 | T3P3-LC-LY-3 | 45 | 27 | 177910 | 168379 | 0.87927 | 0.89258 | 1448 | 1943 | 1586 | 1194 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 弱阳 | 滤 | 33.369999999999997 | 35.58 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-LC-DJ-3 | T3P3-LC-LY-3 | 3 | 0 | 177910 | 168379 | 0.87927 | 0.89258 | 1448 | 1943 | 1586 | 1194 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 |  | 33.369999999999997 | 35.58 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 鲍曼不动杆菌 | T3P3-LC-DJ-3 | T3P3-LC-LY-3 | 7 | 8 | 177910 | 168379 | 0.87927 | 0.89258 | 1448 | 1943 | 1586 | 1194 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 | 滤 | 33.369999999999997 | 35.58 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 鼻病毒 | T3P3-LC-DJ-3 | T3P3-LC-LY-3 | 10577 | 9823 | 177910 | 168379 | 0.87927 | 0.89258 | 1448 | 1943 | 1586 | 1194 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 33.369999999999997 | 35.58 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 鼻病毒A型 | T3P3-LC-DJ-3 | T3P3-LC-LY-3 | 10577 | 9823 | 177910 | 168379 | 0.87927 | 0.89258 | 1448 | 1943 | 1586 | 1194 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 33.369999999999997 | 35.58 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 中间链球菌 | T3P3-LC-DJ-4 | T3P3-LC-LY-4 | 152 | 120 | 116552 | 106968 | 0.88715 | 0.88147 | 574 | 730 | 594 | 516 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 弱阳 | 弱阳 | 47.73 | 47.27 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ACTB | T3P3-LC-DJ-4 | T3P3-LC-LY-4 | 24 | 38 | 116552 | 106968 | 0.88715 | 0.88147 | 574 | 730 | 594 | 516 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 47.73 | 47.27 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ZFX | T3P3-LC-DJ-4 | T3P3-LC-LY-4 | 300 | 244 | 116552 | 106968 | 0.88715 | 0.88147 | 574 | 730 | 594 | 516 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 47.73 | 47.27 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ZFY | T3P3-LC-DJ-4 | T3P3-LC-LY-4 | 270 | 234 | 116552 | 106968 | 0.88715 | 0.88147 | 574 | 730 | 594 | 516 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 47.73 | 47.27 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人类疱疹病毒7型(HHV-7) | T3P3-LC-DJ-4 | T3P3-LC-LY-4 | 2 | 0 | 116552 | 106968 | 0.88715 | 0.88147 | 574 | 730 | 594 | 516 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 |  | 47.73 | 47.27 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 卡他莫拉菌 | T3P3-LC-DJ-4 | T3P3-LC-LY-4 | 362 | 474 | 116552 | 106968 | 0.88715 | 0.88147 | 574 | 730 | 594 | 516 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 47.73 | 47.27 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 咽峡炎链球菌群 | T3P3-LC-DJ-4 | T3P3-LC-LY-4 | 152 | 120 | 116552 | 106968 | 0.88715 | 0.88147 | 574 | 730 | 594 | 516 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 弱阳 | 弱阳 | 47.73 | 47.27 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 外源内参 | T3P3-LC-DJ-4 | T3P3-LC-LY-4 | 574 | 730 | 116552 | 106968 | 0.88715 | 0.88147 | 574 | 730 | 594 | 516 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 47.73 | 47.27 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 流感嗜血杆菌 | T3P3-LC-DJ-4 | T3P3-LC-LY-4 | 9226 | 4948 | 116552 | 106968 | 0.88715 | 0.88147 | 574 | 730 | 594 | 516 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 47.73 | 47.27 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 肺炎支原体 | T3P3-LC-DJ-4 | T3P3-LC-LY-4 | 92290 | 101788 | 116552 | 106968 | 0.88715 | 0.88147 | 574 | 730 | 594 | 516 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 47.73 | 47.27 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 肺炎链球菌 | T3P3-LC-DJ-4 | T3P3-LC-LY-4 | 32600 | 27774 | 116552 | 106968 | 0.88715 | 0.88147 | 574 | 730 | 594 | 516 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 47.73 | 47.27 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 金黄色葡萄球菌 | T3P3-LC-DJ-4 | T3P3-LC-LY-4 | 20 | 44 | 116552 | 106968 | 0.88715 | 0.88147 | 574 | 730 | 594 | 516 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 弱阳 | 弱阳 | 47.73 | 47.27 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 鲍曼不动杆菌 | T3P3-LC-DJ-4 | T3P3-LC-LY-4 | 2 | 6 | 116552 | 106968 | 0.88715 | 0.88147 | 574 | 730 | 594 | 516 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 | 滤 | 47.73 | 47.27 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 中间链球菌 | T3P3-LC-DJ-5 | T3P3-LC-LY-5 | 52 | 52 | 156861 | 264892 | 0.85212 | 0.86925 | 49210 | 55470 | 310 | 212 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 | 弱阳 | 25.74 | 14.52 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ACTB | T3P3-LC-DJ-5 | T3P3-LC-LY-5 | 48 | 46 | 156861 | 264892 | 0.85212 | 0.86925 | 49210 | 55470 | 310 | 212 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 25.74 | 14.52 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ZFX | T3P3-LC-DJ-5 | T3P3-LC-LY-5 | 262 | 166 | 156861 | 264892 | 0.85212 | 0.86925 | 49210 | 55470 | 310 | 212 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 25.74 | 14.52 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人呼吸道合胞病毒B型 | T3P3-LC-DJ-5 | T3P3-LC-LY-5 | 43094 | 30826 | 156861 | 264892 | 0.85212 | 0.86925 | 49210 | 55470 | 310 | 212 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 25.74 | 14.52 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 卡他莫拉菌 | T3P3-LC-DJ-5 | T3P3-LC-LY-5 | 74 | 52 | 156861 | 264892 | 0.85212 | 0.86925 | 49210 | 55470 | 310 | 212 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 | 滤 | 25.74 | 14.52 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 咽峡炎链球菌群 | T3P3-LC-DJ-5 | T3P3-LC-LY-5 | 52 | 52 | 156861 | 264892 | 0.85212 | 0.86925 | 49210 | 55470 | 310 | 212 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 | 滤 | 25.74 | 14.52 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-LC-DJ-5 | T3P3-LC-LY-5 | 0 | 6 | 156861 | 264892 | 0.85212 | 0.86925 | 49210 | 55470 | 310 | 212 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  | 滤 | 25.74 | 14.52 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 外源内参 | T3P3-LC-DJ-5 | T3P3-LC-LY-5 | 49210 | 55470 | 156861 | 264892 | 0.85212 | 0.86925 | 49210 | 55470 | 310 | 212 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 25.74 | 14.52 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 流感嗜血杆菌 | T3P3-LC-DJ-5 | T3P3-LC-LY-5 | 142 | 72 | 156861 | 264892 | 0.85212 | 0.86925 | 49210 | 55470 | 310 | 212 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 弱阳 | 弱阳 | 25.74 | 14.52 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 肺炎支原体 | T3P3-LC-DJ-5 | T3P3-LC-LY-5 | 3442 | 4608 | 156861 | 264892 | 0.85212 | 0.86925 | 49210 | 55470 | 310 | 212 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 25.74 | 14.52 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 肺炎链球菌 | T3P3-LC-DJ-5 | T3P3-LC-LY-5 | 162 | 152 | 156861 | 264892 | 0.85212 | 0.86925 | 49210 | 55470 | 310 | 212 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 25.74 | 14.52 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-LC-DJ-5 | T3P3-LC-LY-5 | 48 | 16 | 156861 | 264892 | 0.85212 | 0.86925 | 49210 | 55470 | 310 | 212 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 | 滤 | 25.74 | 14.52 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | EB病毒(EBV) | T3P3-LC-DJ-6 | T3P3-LC-LY-6 | 6 | 3 | 256376 | 266117 | 0.87508 | 0.88391 | 6300 | 7563 | 47 | 31 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 | 滤 | 23.06 | 21.43 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ACTB | T3P3-LC-DJ-6 | T3P3-LC-LY-6 | 9 | 5 | 256376 | 266117 | 0.87508 | 0.88391 | 6300 | 7563 | 47 | 31 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 23.06 | 21.43 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ZFX | T3P3-LC-DJ-6 | T3P3-LC-LY-6 | 38 | 26 | 256376 | 266117 | 0.87508 | 0.88391 | 6300 | 7563 | 47 | 31 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 23.06 | 21.43 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人冠状病毒HKU1 | T3P3-LC-DJ-6 | T3P3-LC-LY-6 | 46210 | 36165 | 256376 | 266117 | 0.87508 | 0.88391 | 6300 | 7563 | 47 | 31 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 23.06 | 21.43 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 咽峡炎链球菌群 | T3P3-LC-DJ-6 | T3P3-LC-LY-6 | 1 | 0 | 256376 | 266117 | 0.87508 | 0.88391 | 6300 | 7563 | 47 | 31 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 |  | 23.06 | 21.43 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 外源内参 | T3P3-LC-DJ-6 | T3P3-LC-LY-6 | 6300 | 7563 | 256376 | 266117 | 0.87508 | 0.88391 | 6300 | 7563 | 47 | 31 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 23.06 | 21.43 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 甲型流感病毒 | T3P3-LC-DJ-6 | T3P3-LC-LY-6 | 16 | 17 | 256376 | 266117 | 0.87508 | 0.88391 | 6300 | 7563 | 47 | 31 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 | 滤 | 23.06 | 21.43 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-LC-DJ-6 | T3P3-LC-LY-6 | 2 | 1 | 256376 | 266117 | 0.87508 | 0.88391 | 6300 | 7563 | 47 | 31 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 | 滤 | 23.06 | 21.43 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 鲍曼不动杆菌 | T3P3-LC-DJ-6 | T3P3-LC-LY-6 | 6 | 9 | 256376 | 266117 | 0.87508 | 0.88391 | 6300 | 7563 | 47 | 31 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 | 滤 | 23.06 | 21.43 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ACTB | T3P3-LC-DJ-7 | T3P3-LC-LY-7 | 467 | 917 | 218866 | 213165 | 0.86356 | 0.87426 | 4623 | 9581 | 5438 | 6380 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 25.29 | 27.47 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ZFX | T3P3-LC-DJ-7 | T3P3-LC-LY-7 | 2148 | 2500 | 218866 | 213165 | 0.86356 | 0.87426 | 4623 | 9581 | 5438 | 6380 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 25.29 | 27.47 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ZFY | T3P3-LC-DJ-7 | T3P3-LC-LY-7 | 2823 | 2963 | 218866 | 213165 | 0.86356 | 0.87426 | 4623 | 9581 | 5438 | 6380 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 25.29 | 27.47 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人呼吸道病毒3型（人副流感病毒3型） | T3P3-LC-DJ-7 | T3P3-LC-LY-7 | 15 | 21 | 218866 | 213165 | 0.86356 | 0.87426 | 4623 | 9581 | 5438 | 6380 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 弱阳 | 弱阳 | 25.29 | 27.47 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-LC-DJ-7 | T3P3-LC-LY-7 | 1 | 1 | 218866 | 213165 | 0.86356 | 0.87426 | 4623 | 9581 | 5438 | 6380 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 | 滤 | 25.29 | 27.47 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 外源内参 | T3P3-LC-DJ-7 | T3P3-LC-LY-7 | 4623 | 9581 | 218866 | 213165 | 0.86356 | 0.87426 | 4623 | 9581 | 5438 | 6380 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 25.29 | 27.47 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 巨细胞病毒(CMV) | T3P3-LC-DJ-7 | T3P3-LC-LY-7 | 40056 | 50967 | 218866 | 213165 | 0.86356 | 0.87426 | 4623 | 9581 | 5438 | 6380 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 25.29 | 27.47 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 流感嗜血杆菌 | T3P3-LC-DJ-7 | T3P3-LC-LY-7 | 22943 | 19908 | 218866 | 213165 | 0.86356 | 0.87426 | 4623 | 9581 | 5438 | 6380 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 25.29 | 27.47 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 肺炎链球菌 | T3P3-LC-DJ-7 | T3P3-LC-LY-7 | 136 | 140 | 218866 | 213165 | 0.86356 | 0.87426 | 4623 | 9581 | 5438 | 6380 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 25.29 | 27.47 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-LC-DJ-7 | T3P3-LC-LY-7 | 3 | 4 | 218866 | 213165 | 0.86356 | 0.87426 | 4623 | 9581 | 5438 | 6380 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 | 滤 | 25.29 | 27.47 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | b型流感嗜血杆菌 | T3P3-LC-DJ-8 | T3P3-LC-LY-8 | 30 | 20 | 112196 | 110060 | 0.87445 | 0.86421 | 1298 | 1141 | 337 | 187 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 弱阳 | 弱阳 | 38.049999999999997 | 41.46 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 中间链球菌 | T3P3-LC-DJ-8 | T3P3-LC-LY-8 | 14 | 7 | 112196 | 110060 | 0.87445 | 0.86421 | 1298 | 1141 | 337 | 187 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 | 滤 | 38.049999999999997 | 41.46 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ACTB | T3P3-LC-DJ-8 | T3P3-LC-LY-8 | 29 | 36 | 112196 | 110060 | 0.87445 | 0.86421 | 1298 | 1141 | 337 | 187 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 38.049999999999997 | 41.46 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ZFX | T3P3-LC-DJ-8 | T3P3-LC-LY-8 | 308 | 150 | 112196 | 110060 | 0.87445 | 0.86421 | 1298 | 1141 | 337 | 187 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 38.049999999999997 | 41.46 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ZFY | T3P3-LC-DJ-8 | T3P3-LC-LY-8 | 0 | 1 | 112196 | 110060 | 0.87445 | 0.86421 | 1298 | 1141 | 337 | 187 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  | 内参 | 38.049999999999997 | 41.46 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人类疱疹病毒7型(HHV-7) | T3P3-LC-DJ-8 | T3P3-LC-LY-8 | 0 | 1 | 112196 | 110060 | 0.87445 | 0.86421 | 1298 | 1141 | 337 | 187 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  | 滤 | 38.049999999999997 | 41.46 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人腺病毒3型 | T3P3-LC-DJ-8 | T3P3-LC-LY-8 | 71642 | 76840 | 112196 | 110060 | 0.87445 | 0.86421 | 1298 | 1141 | 337 | 187 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 38.049999999999997 | 41.46 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 咽峡炎链球菌群 | T3P3-LC-DJ-8 | T3P3-LC-LY-8 | 176 | 100 | 112196 | 110060 | 0.87445 | 0.86421 | 1298 | 1141 | 337 | 187 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 弱阳 | 38.049999999999997 | 41.46 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-LC-DJ-8 | T3P3-LC-LY-8 | 1 | 0 | 112196 | 110060 | 0.87445 | 0.86421 | 1298 | 1141 | 337 | 187 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 |  | 38.049999999999997 | 41.46 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 外源内参 | T3P3-LC-DJ-8 | T3P3-LC-LY-8 | 1298 | 1141 | 112196 | 110060 | 0.87445 | 0.86421 | 1298 | 1141 | 337 | 187 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 38.049999999999997 | 41.46 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 流感嗜血杆菌 | T3P3-LC-DJ-8 | T3P3-LC-LY-8 | 220 | 108 | 112196 | 110060 | 0.87445 | 0.86421 | 1298 | 1141 | 337 | 187 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 38.049999999999997 | 41.46 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 金黄色葡萄球菌 | T3P3-LC-DJ-8 | T3P3-LC-LY-8 | 2373 | 3439 | 112196 | 110060 | 0.87445 | 0.86421 | 1298 | 1141 | 337 | 187 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 38.049999999999997 | 41.46 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-LC-DJ-8 | T3P3-LC-LY-8 | 0 | 1 | 112196 | 110060 | 0.87445 | 0.86421 | 1298 | 1141 | 337 | 187 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  | 滤 | 38.049999999999997 | 41.46 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 鲍曼不动杆菌 | T3P3-LC-DJ-8 | T3P3-LC-LY-8 | 3 | 8 | 112196 | 110060 | 0.87445 | 0.86421 | 1298 | 1141 | 337 | 187 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 | 滤 | 38.049999999999997 | 41.46 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ACTB | T3P3-LC-DJ-9 | T3P3-LC-LY-9 | 8 | 28 | 202349 | 203906 | 0.86976 | 0.88897 | 8242 | 13888 | 108 | 144 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 22.54 | 28.18 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ZFX | T3P3-LC-DJ-9 | T3P3-LC-LY-9 | 100 | 116 | 202349 | 203906 | 0.86976 | 0.88897 | 8242 | 13888 | 108 | 144 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 22.54 | 28.18 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 外源内参 | T3P3-LC-DJ-9 | T3P3-LC-LY-9 | 8242 | 13888 | 202349 | 203906 | 0.86976 | 0.88897 | 8242 | 13888 | 108 | 144 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 22.54 | 28.18 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 流感嗜血杆菌 | T3P3-LC-DJ-9 | T3P3-LC-LY-9 | 19252 | 15472 | 202349 | 203906 | 0.86976 | 0.88897 | 8242 | 13888 | 108 | 144 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 22.54 | 28.18 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 甲型流感病毒 | T3P3-LC-DJ-9 | T3P3-LC-LY-9 | 218 | 296 | 202349 | 203906 | 0.86976 | 0.88897 | 8242 | 13888 | 108 | 144 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 弱阳 | 弱阳 | 22.54 | 28.18 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | T3P3-LC-DJ-9 | T3P3-LC-LY-9 | 218 | 296 | 202349 | 203906 | 0.86976 | 0.88897 | 8242 | 13888 | 108 | 144 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 22.54 | 28.18 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 肺炎支原体 | T3P3-LC-DJ-9 | T3P3-LC-LY-9 | 2254 | 3790 | 202349 | 203906 | 0.86976 | 0.88897 | 8242 | 13888 | 108 | 144 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 22.54 | 28.18 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 鲍曼不动杆菌 | T3P3-LC-DJ-9 | T3P3-LC-LY-9 | 2 | 10 | 202349 | 203906 | 0.86976 | 0.88897 | 8242 | 13888 | 108 | 144 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 | 滤 | 22.54 | 28.18 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ACTB | T3P3-LC-DJ-10 | T3P3-LC-LY-10 | 180 | 289 | 166137 | 156234 | 0.87375 | 0.8704 | 5811 | 10086 | 1543 | 1493 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 30.08 | 34.049999999999997 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ZFX | T3P3-LC-DJ-10 | T3P3-LC-LY-10 | 586 | 533 | 166137 | 156234 | 0.87375 | 0.8704 | 5811 | 10086 | 1543 | 1493 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 30.08 | 34.049999999999997 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ZFY | T3P3-LC-DJ-10 | T3P3-LC-LY-10 | 777 | 671 | 166137 | 156234 | 0.87375 | 0.8704 | 5811 | 10086 | 1543 | 1493 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 30.08 | 34.049999999999997 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-LC-DJ-10 | T3P3-LC-LY-10 | 1 | 1 | 166137 | 156234 | 0.87375 | 0.8704 | 5811 | 10086 | 1543 | 1493 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 | 滤 | 30.08 | 34.049999999999997 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 外源内参 | T3P3-LC-DJ-10 | T3P3-LC-LY-10 | 5811 | 10086 | 166137 | 156234 | 0.87375 | 0.8704 | 5811 | 10086 | 1543 | 1493 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 30.08 | 34.049999999999997 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 巨细胞病毒(CMV) | T3P3-LC-DJ-10 | T3P3-LC-LY-10 | 52911 | 57557 | 166137 | 156234 | 0.87375 | 0.8704 | 5811 | 10086 | 1543 | 1493 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 30.08 | 34.049999999999997 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 肺炎克雷伯菌 | T3P3-LC-DJ-10 | T3P3-LC-LY-10 | 167 | 379 | 166137 | 156234 | 0.87375 | 0.8704 | 5811 | 10086 | 1543 | 1493 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 30.08 | 34.049999999999997 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 金黄色葡萄球菌 | T3P3-LC-DJ-10 | T3P3-LC-LY-10 | 4916 | 11774 | 166137 | 156234 | 0.87375 | 0.8704 | 5811 | 10086 | 1543 | 1493 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 30.08 | 34.049999999999997 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-LC-DJ-10 | T3P3-LC-LY-10 | 3 | 6 | 166137 | 156234 | 0.87375 | 0.8704 | 5811 | 10086 | 1543 | 1493 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 | 滤 | 30.08 | 34.049999999999997 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 中间链球菌 | T3P3-LC-DJ-11 | T3P3-LC-LY-11 | 85 | 54 | 151133 | 167992 | 0.86518 | 0.87542 | 4276 | 5268 | 60 | 36 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 32.71 | 39.92 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ACTB | T3P3-LC-DJ-11 | T3P3-LC-LY-11 | 7 | 7 | 151133 | 167992 | 0.86518 | 0.87542 | 4276 | 5268 | 60 | 36 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 32.71 | 39.92 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ZFX | T3P3-LC-DJ-11 | T3P3-LC-LY-11 | 53 | 29 | 151133 | 167992 | 0.86518 | 0.87542 | 4276 | 5268 | 60 | 36 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 32.71 | 39.92 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人呼吸道合胞病毒B型 | T3P3-LC-DJ-11 | T3P3-LC-LY-11 | 64045 | 79328 | 151133 | 167992 | 0.86518 | 0.87542 | 4276 | 5268 | 60 | 36 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 32.71 | 39.92 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 卡他莫拉菌 | T3P3-LC-DJ-11 | T3P3-LC-LY-11 | 879 | 1267 | 151133 | 167992 | 0.86518 | 0.87542 | 4276 | 5268 | 60 | 36 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 32.71 | 39.92 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 咽峡炎链球菌群 | T3P3-LC-DJ-11 | T3P3-LC-LY-11 | 85 | 54 | 151133 | 167992 | 0.86518 | 0.87542 | 4276 | 5268 | 60 | 36 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 弱阳 | 弱阳 | 32.71 | 39.92 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 外源内参 | T3P3-LC-DJ-11 | T3P3-LC-LY-11 | 4276 | 5268 | 151133 | 167992 | 0.86518 | 0.87542 | 4276 | 5268 | 60 | 36 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 32.71 | 39.92 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 流感嗜血杆菌 | T3P3-LC-DJ-11 | T3P3-LC-LY-11 | 1 | 0 | 151133 | 167992 | 0.86518 | 0.87542 | 4276 | 5268 | 60 | 36 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 |  | 32.71 | 39.92 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 肺炎克雷伯菌 | T3P3-LC-DJ-11 | T3P3-LC-LY-11 | 0 | 4 | 151133 | 167992 | 0.86518 | 0.87542 | 4276 | 5268 | 60 | 36 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  | 滤 | 32.71 | 39.92 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 金黄色葡萄球菌 | T3P3-LC-DJ-11 | T3P3-LC-LY-11 | 17 | 0 | 151133 | 167992 | 0.86518 | 0.87542 | 4276 | 5268 | 60 | 36 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 弱阳 |  | 32.71 | 39.92 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-LC-DJ-11 | T3P3-LC-LY-11 | 2 | 2 | 151133 | 167992 | 0.86518 | 0.87542 | 4276 | 5268 | 60 | 36 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 | 滤 | 32.71 | 39.92 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 中间链球菌 | T3P3-LC-DJ-12 | T3P3-LC-LY-12 | 2 | 1 | 195110 | 149925 | 0.8559 | 0.88539 | 8854 | 10990 | 97 | 92 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 | 滤 | 31.7 | 34.31 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ACTB | T3P3-LC-DJ-12 | T3P3-LC-LY-12 | 22 | 26 | 195110 | 149925 | 0.8559 | 0.88539 | 8854 | 10990 | 97 | 92 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 31.7 | 34.31 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ZFX | T3P3-LC-DJ-12 | T3P3-LC-LY-12 | 75 | 66 | 195110 | 149925 | 0.8559 | 0.88539 | 8854 | 10990 | 97 | 92 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 31.7 | 34.31 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人类疱疹病毒6B型(HHV-6B) | T3P3-LC-DJ-12 | T3P3-LC-LY-12 | 0 | 1 | 195110 | 149925 | 0.8559 | 0.88539 | 8854 | 10990 | 97 | 92 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  | 滤 | 31.7 | 34.31 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人类疱疹病毒6型(HHV-6) | T3P3-LC-DJ-12 | T3P3-LC-LY-12 | 0 | 1 | 195110 | 149925 | 0.8559 | 0.88539 | 8854 | 10990 | 97 | 92 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  | 滤 | 31.7 | 34.31 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人腺病毒3型 | T3P3-LC-DJ-12 | T3P3-LC-LY-12 | 38140 | 45427 | 195110 | 149925 | 0.8559 | 0.88539 | 8854 | 10990 | 97 | 92 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 31.7 | 34.31 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 咽峡炎链球菌群 | T3P3-LC-DJ-12 | T3P3-LC-LY-12 | 4 | 1 | 195110 | 149925 | 0.8559 | 0.88539 | 8854 | 10990 | 97 | 92 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 | 滤 | 31.7 | 34.31 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-LC-DJ-12 | T3P3-LC-LY-12 | 0 | 2 | 195110 | 149925 | 0.8559 | 0.88539 | 8854 | 10990 | 97 | 92 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  | 滤 | 31.7 | 34.31 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 外源内参 | T3P3-LC-DJ-12 | T3P3-LC-LY-12 | 8854 | 10990 | 195110 | 149925 | 0.8559 | 0.88539 | 8854 | 10990 | 97 | 92 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 31.7 | 34.31 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 流感嗜血杆菌 | T3P3-LC-DJ-12 | T3P3-LC-LY-12 | 9 | 14 | 195110 | 149925 | 0.8559 | 0.88539 | 8854 | 10990 | 97 | 92 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 | 滤 | 31.7 | 34.31 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 肺炎衣原体 | T3P3-LC-DJ-12 | T3P3-LC-LY-12 | 10 | 10 | 195110 | 149925 | 0.8559 | 0.88539 | 8854 | 10990 | 97 | 92 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 弱阳 | 弱阳 | 31.7 | 34.31 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 肺炎链球菌 | T3P3-LC-DJ-12 | T3P3-LC-LY-12 | 8 | 1 | 195110 | 149925 | 0.8559 | 0.88539 | 8854 | 10990 | 97 | 92 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 | 滤 | 31.7 | 34.31 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-LC-DJ-12 | T3P3-LC-LY-12 | 1 | 0 | 195110 | 149925 | 0.8559 | 0.88539 | 8854 | 10990 | 97 | 92 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 |  | 31.7 | 34.31 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 中间链球菌 | T3P3-LC-DJ-13 | T3P3-LC-LY-13 | 37 | 30 | 194441 | 158962 | 0.87078 | 0.87056 | 7893 | 10743 | 160 | 134 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 弱阳 | 弱阳 | 24.6 | 21.03 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ACTB | T3P3-LC-DJ-13 | T3P3-LC-LY-13 | 30 | 32 | 194441 | 158962 | 0.87078 | 0.87056 | 7893 | 10743 | 160 | 134 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 24.6 | 21.03 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ZFX | T3P3-LC-DJ-13 | T3P3-LC-LY-13 | 130 | 102 | 194441 | 158962 | 0.87078 | 0.87056 | 7893 | 10743 | 160 | 134 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 24.6 | 21.03 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人类疱疹病毒7型(HHV-7) | T3P3-LC-DJ-13 | T3P3-LC-LY-13 | 0 | 1 | 194441 | 158962 | 0.87078 | 0.87056 | 7893 | 10743 | 160 | 134 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  | 滤 | 24.6 | 21.03 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 咽峡炎链球菌群 | T3P3-LC-DJ-13 | T3P3-LC-LY-13 | 114 | 215 | 194441 | 158962 | 0.87078 | 0.87056 | 7893 | 10743 | 160 | 134 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 24.6 | 21.03 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-LC-DJ-13 | T3P3-LC-LY-13 | 2 | 1 | 194441 | 158962 | 0.87078 | 0.87056 | 7893 | 10743 | 160 | 134 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 | 滤 | 24.6 | 21.03 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 外源内参 | T3P3-LC-DJ-13 | T3P3-LC-LY-13 | 7893 | 10743 | 194441 | 158962 | 0.87078 | 0.87056 | 7893 | 10743 | 160 | 134 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 24.6 | 21.03 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 流感嗜血杆菌 | T3P3-LC-DJ-13 | T3P3-LC-LY-13 | 3 | 0 | 194441 | 158962 | 0.87078 | 0.87056 | 7893 | 10743 | 160 | 134 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 |  | 24.6 | 21.03 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 甲型流感病毒 | T3P3-LC-DJ-13 | T3P3-LC-LY-13 | 30209 | 30390 | 194441 | 158962 | 0.87078 | 0.87056 | 7893 | 10743 | 160 | 134 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 24.6 | 21.03 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | T3P3-LC-DJ-13 | T3P3-LC-LY-13 | 30209 | 30390 | 194441 | 158962 | 0.87078 | 0.87056 | 7893 | 10743 | 160 | 134 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 24.6 | 21.03 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-LC-DJ-13 | T3P3-LC-LY-13 | 6 | 0 | 194441 | 158962 | 0.87078 | 0.87056 | 7893 | 10743 | 160 | 134 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 |  | 24.6 | 21.03 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ACTB | T3P3-LC-DJ-14 | T3P3-LC-LY-14 | 18 | 80 | 289539 | 247596 | 0.84468 | 0.88192 | 22858 | 60060 | 322 | 854 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 10.86 | 21.2 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ZFX | T3P3-LC-DJ-14 | T3P3-LC-LY-14 | 304 | 772 | 289539 | 247596 | 0.84468 | 0.88192 | 22858 | 60060 | 322 | 854 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 10.86 | 21.2 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ZFY | T3P3-LC-DJ-14 | T3P3-LC-LY-14 | 0 | 2 | 289539 | 247596 | 0.84468 | 0.88192 | 22858 | 60060 | 322 | 854 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  | 内参 | 10.86 | 21.2 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 卡他莫拉菌 | T3P3-LC-DJ-14 | T3P3-LC-LY-14 | 54 | 0 | 289539 | 247596 | 0.84468 | 0.88192 | 22858 | 60060 | 322 | 854 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 弱阳 |  | 10.86 | 21.2 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-LC-DJ-14 | T3P3-LC-LY-14 | 0 | 6 | 289539 | 247596 | 0.84468 | 0.88192 | 22858 | 60060 | 322 | 854 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  | 滤 | 10.86 | 21.2 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 外源内参 | T3P3-LC-DJ-14 | T3P3-LC-LY-14 | 22858 | 60060 | 289539 | 247596 | 0.84468 | 0.88192 | 22858 | 60060 | 322 | 854 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 10.86 | 21.2 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 肺炎支原体 | T3P3-LC-DJ-14 | T3P3-LC-LY-14 | 1926 | 5458 | 289539 | 247596 | 0.84468 | 0.88192 | 22858 | 60060 | 322 | 854 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 10.86 | 21.2 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 金黄色葡萄球菌 | T3P3-LC-DJ-14 | T3P3-LC-LY-14 | 30 | 0 | 289539 | 247596 | 0.84468 | 0.88192 | 22858 | 60060 | 322 | 854 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 弱阳 |  | 10.86 | 21.2 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-LC-DJ-14 | T3P3-LC-LY-14 | 12 | 8 | 289539 | 247596 | 0.84468 | 0.88192 | 22858 | 60060 | 322 | 854 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 | 滤 | 10.86 | 21.2 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ACTB | T3P3-LC-DJ-15 | T3P3-LC-LY-15 | 5 | 7 | 217902 | 225671 | 0.87277 | 0.8827 | 2227 | 2976 | 150 | 136 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 22.12 | 27.24 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ZFX | T3P3-LC-DJ-15 | T3P3-LC-LY-15 | 145 | 129 | 217902 | 225671 | 0.87277 | 0.8827 | 2227 | 2976 | 150 | 136 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 22.12 | 27.24 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人类疱疹病毒6B型(HHV-6B) | T3P3-LC-DJ-15 | T3P3-LC-LY-15 | 1 | 0 | 217902 | 225671 | 0.87277 | 0.8827 | 2227 | 2976 | 150 | 136 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 |  | 22.12 | 27.24 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人类疱疹病毒6型(HHV-6) | T3P3-LC-DJ-15 | T3P3-LC-LY-15 | 1 | 0 | 217902 | 225671 | 0.87277 | 0.8827 | 2227 | 2976 | 150 | 136 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 |  | 22.12 | 27.24 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人腺病毒1型 | T3P3-LC-DJ-15 | T3P3-LC-LY-15 | 12620 | 16373 | 217902 | 225671 | 0.87277 | 0.8827 | 2227 | 2976 | 150 | 136 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 22.12 | 27.24 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人腺病毒2型 | T3P3-LC-DJ-15 | T3P3-LC-LY-15 | 12049 | 14883 | 217902 | 225671 | 0.87277 | 0.8827 | 2227 | 2976 | 150 | 136 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 22.12 | 27.24 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 卡他莫拉菌 | T3P3-LC-DJ-15 | T3P3-LC-LY-15 | 17117 | 25076 | 217902 | 225671 | 0.87277 | 0.8827 | 2227 | 2976 | 150 | 136 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 22.12 | 27.24 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 咽峡炎链球菌群 | T3P3-LC-DJ-15 | T3P3-LC-LY-15 | 19 | 19 | 217902 | 225671 | 0.87277 | 0.8827 | 2227 | 2976 | 150 | 136 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 | 滤 | 22.12 | 27.24 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-LC-DJ-15 | T3P3-LC-LY-15 | 4 | 2 | 217902 | 225671 | 0.87277 | 0.8827 | 2227 | 2976 | 150 | 136 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 | 滤 | 22.12 | 27.24 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 外源内参 | T3P3-LC-DJ-15 | T3P3-LC-LY-15 | 2227 | 2976 | 217902 | 225671 | 0.87277 | 0.8827 | 2227 | 2976 | 150 | 136 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 22.12 | 27.24 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 流感嗜血杆菌 | T3P3-LC-DJ-15 | T3P3-LC-LY-15 | 42375 | 34701 | 217902 | 225671 | 0.87277 | 0.8827 | 2227 | 2976 | 150 | 136 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 22.12 | 27.24 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 肺炎克雷伯菌 | T3P3-LC-DJ-15 | T3P3-LC-LY-15 | 34 | 37 | 217902 | 225671 | 0.87277 | 0.8827 | 2227 | 2976 | 150 | 136 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 弱阳 | 弱阳 | 22.12 | 27.24 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 肺炎链球菌 | T3P3-LC-DJ-15 | T3P3-LC-LY-15 | 559 | 494 | 217902 | 225671 | 0.87277 | 0.8827 | 2227 | 2976 | 150 | 136 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 22.12 | 27.24 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 金黄色葡萄球菌 | T3P3-LC-DJ-15 | T3P3-LC-LY-15 | 2 | 0 | 217902 | 225671 | 0.87277 | 0.8827 | 2227 | 2976 | 150 | 136 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 |  | 22.12 | 27.24 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-LC-DJ-15 | T3P3-LC-LY-15 | 1 | 1 | 217902 | 225671 | 0.87277 | 0.8827 | 2227 | 2976 | 150 | 136 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 | 滤 | 22.12 | 27.24 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 鲍曼不动杆菌 | T3P3-LC-DJ-15 | T3P3-LC-LY-15 | 152 | 268 | 217902 | 225671 | 0.87277 | 0.8827 | 2227 | 2976 | 150 | 136 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 22.12 | 27.24 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-NTC-DJ-T-1 | T3P3-NTC-LY-T-1 | 0 | 7 | 121839 | 135580 | 0.84864 | 0.7794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  | 滤 | 11.6 | 15.91 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 肺炎克雷伯菌 | T3P3-NTC-DJ-T-1 | T3P3-NTC-LY-T-1 | 8 | 0 | 121839 | 135580 | 0.84864 | 0.7794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 |  | 11.6 | 15.91 | 合格 | 不合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-NTC-DJ-T-2 | T3P3-NTC-LY-T-2 | 0 | 10 | 132537 | 110828 | 0.84534 | 0.83817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  | 滤 | 12.42 | 18.86 | 合格 | 不合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-T-2 | T3P3-NTC-LY-T-2 | 0 | 0 | 132537 | 110828 | 0.84534 | 0.83817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  |  | 12.42 | 18.86 | 合格 | 不合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-N-1 | T3P3-NTC-LY-N-1 | 0 | 0 | 123937 | 129503 | 0.76745 | 0.79803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  |  | 12.58 | 15.04 | 合格 | 合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-NTC-DJ-N-2 | T3P3-NTC-LY-N-2 | 0 | 3 | 157848 | 138774 | 0.82724 | 0.77344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  | 滤 | 11.27 | 17.760000000000002 | 合格 | 合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-N-2 | T3P3-NTC-LY-N-2 | 0 | 0 | 157848 | 138774 | 0.82724 | 0.77344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  |  | 11.27 | 17.760000000000002 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-NTC-DJ-N-3 | T3P3-NTC-LY-N-3 | 3 | 2 | 139393 | 126891 | 0.84928 | 0.84652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 | 滤 | 12.85 | 18.37 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 人腺病毒 | T3P3-NTC-DJ-N-4 | T3P3-NTC-LY-N-4 | 0 | 1 | 144590 | 140824 | 0.82617 | 0.82422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  | 滤 | 10.69 | 11.99 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-NTC-DJ-N-4 | T3P3-NTC-LY-N-4 | 1 | 0 | 144590 | 140824 | 0.82617 | 0.82422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 |  | 10.69 | 11.99 | 合格 | 合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-NTC-DJ-J-1 | T3P3-NTC-LY-J-1 | 0 | 4 | 173545 | 157884 | 0.85321 | 0.79738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  | 滤 | 11.49 | 14.51 | 合格 | 合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-J-1 | T3P3-NTC-LY-J-1 | 0 | 0 | 173545 | 157884 | 0.85321 | 0.79738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  |  | 11.49 | 14.51 | 合格 | 合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-NTC-DJ-J-2 | T3P3-NTC-LY-J-2 | 0 | 1 | 135695 | 114263 | 0.84383 | 0.83205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  | 滤 | 13.12 | 15.29 | 合格 | 合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-J-2 | T3P3-NTC-LY-J-2 | 0 | 0 | 135695 | 114263 | 0.84383 | 0.83205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  |  | 13.12 | 15.29 | 合格 | 合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-NTC-DJ-J-3 | T3P3-NTC-LY-J-3 | 0 | 2 | 134989 | 100299 | 0.83529 | 0.85038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  | 滤 | 14.24 | 14.82 | 合格 | 合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-J-3 | T3P3-NTC-LY-J-3 | 0 | 0 | 134989 | 100299 | 0.83529 | 0.85038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  |  | 14.24 | 14.82 | 合格 | 合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-J-4 | T3P3-NTC-LY-J-4 | 0 | 0 | 148580 | 123100 | 0.8389 | 0.85044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  |  | 12.71 | 13.96 | 合格 | 合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-J-5 | T3P3-NTC-LY-J-5 | 0 | 0 | 117804 | 114605 | 0.83739 | 0.74614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | Q30不合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  |  | 15.57 | 14.04 | 合格 | 合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-J-6 | T3P3-NTC-LY-J-6 | 0 | 0 | 143915 | 128871 | 0.86492 | 0.78756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  |  | 13.96 | 16.350000000000001 | 合格 | 合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-J-7 | T3P3-NTC-LY-J-7 | 0 | 0 | 110726 | 110711 | 0.78138 | 0.85677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  |  | 14.44 | 14.33 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 中间链球菌 | T3P3-LC-DJ-CJH | T3P3-LC-LY-CJH | 28 | 15 | 285385 | 297095 | 0.82615 | 0.80366 | 0 | 0 | 3811 | 2906 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 滤 | 滤 | 13.79 | 13.33 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ACTB | T3P3-LC-DJ-CJH | T3P3-LC-LY-CJH | 1259 | 1222 | 285385 | 297095 | 0.82615 | 0.80366 | 0 | 0 | 3811 | 2906 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 13.79 | 13.33 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ZFX | T3P3-LC-DJ-CJH | T3P3-LC-LY-CJH | 2551 | 1683 | 285385 | 297095 | 0.82615 | 0.80366 | 0 | 0 | 3811 | 2906 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 13.79 | 13.33 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ZFY | T3P3-LC-DJ-CJH | T3P3-LC-LY-CJH | 1 | 1 | 285385 | 297095 | 0.82615 | 0.80366 | 0 | 0 | 3811 | 2906 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 内参 | 内参 | 13.79 | 13.33 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人类疱疹病毒7型(HHV-7) | T3P3-LC-DJ-CJH | T3P3-LC-LY-CJH | 0 | 1 | 285385 | 297095 | 0.82615 | 0.80366 | 0 | 0 | 3811 | 2906 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  | 滤 | 13.79 | 13.33 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 停乳链球菌 | T3P3-LC-DJ-CJH | T3P3-LC-LY-CJH | 3671 | 2240 | 285385 | 297095 | 0.82615 | 0.80366 | 0 | 0 | 3811 | 2906 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 13.79 | 13.33 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 咽峡炎链球菌群 | T3P3-LC-DJ-CJH | T3P3-LC-LY-CJH | 62 | 45 | 285385 | 297095 | 0.82615 | 0.80366 | 0 | 0 | 3811 | 2906 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 弱阳 | 弱阳 | 13.79 | 13.33 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-LC-DJ-CJH | T3P3-LC-LY-CJH | 0 | 1 | 285385 | 297095 | 0.82615 | 0.80366 | 0 | 0 | 3811 | 2906 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  | 滤 | 13.79 | 13.33 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 流感嗜血杆菌 | T3P3-LC-DJ-CJH | T3P3-LC-LY-CJH | 1679 | 1079 | 285385 | 297095 | 0.82615 | 0.80366 | 0 | 0 | 3811 | 2906 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 13.79 | 13.33 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 金黄色葡萄球菌 | T3P3-LC-DJ-CJH | T3P3-LC-LY-CJH | 0 | 178 | 285385 | 297095 | 0.82615 | 0.80366 | 0 | 0 | 3811 | 2906 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  | 弱阳 | 13.79 | 13.33 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP01 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌耐药 | T3P3-QWP01-DJ-1 | T3P3-QWP01-LY-1 | 174 | 1310 | 144507 | 82978 | 0.8525 | 0.88085 | 1695 | 20344 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 敏感 | 敏感 | 16.48 | 11.88 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP01 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌耐药 | T3P3-QWP01-DJ-2 | T3P3-QWP01-LY-2 | 175 | 677 | 129722 | 149091 | 0.79517 | 0.78504 | 2067 | 9115 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 敏感 | 敏感 | 18 | 15.88 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP01 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌耐药 | T3P3-QWP01-DJ-3 | T3P3-QWP01-LY-3 | 413 | 845 | 143989 | 157878 | 0.86445 | 0.82095 | 4264 | 9709 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 敏感 | 敏感 | 14.62 | 16.97 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌耐药 | T3P3-QWP02-DJ-1 | T3P3-QWP02-LY-1 | 162 | 468 | 123707 | 143043 | 0.80584 | 0.85533 | 1851 | 8093 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 敏感 | 敏感 | 20.29 | 17.399999999999999 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌耐药 | T3P3-QWP02-DJ-2 | T3P3-QWP02-LY-2 | 114 | 212 | 138865 | 145956 | 0.84902 | 0.8134 | 2555 | 7179 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 敏感 | 敏感 | 16.510000000000002 | 16.14 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 |  | T3P3-QWP02-DJ-3 | T3P3-QWP02-LY-3 |  |  | 135487 | 144772 | 0.84891 | 0.85269 | 2213 | 3890 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  |  | 20.170000000000002 | 17.47 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP03 | 阳性参考品 |  | T3P3-QWP03-DJ-1 | T3P3-QWP03-LY-1 |  |  | 116996 | 114593 | 0.83659 | 0.8457 | 6802 | 16108 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  |  | 21.48 | 18.03 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP03 | 阳性参考品 |  | T3P3-QWP03-DJ-2 | T3P3-QWP03-LY-2 |  |  | 126080 | 152847 | 0.85891 | 0.86483 | 11160 | 11198 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  |  | 19.27 | 14.62 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP03 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌耐药 | T3P3-QWP03-DJ-3 | T3P3-QWP03-LY-3 | 419 | 713 | 103636 | 92905 | 0.86423 | 0.88218 | 11416 | 27288 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 敏感 | 敏感 | 22.32 | 23.86 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP04 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌耐药 | T3P3-QWP04-DJ-1 | T3P3-QWP04-LY-1 | 255 | 616 | 113585 | 137236 | 0.85009 | 0.81667 | 4766 | 13288 | 0 | 2 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 敏感 | 敏感 | 18.510000000000002 | 18.87 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP04 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌耐药 | T3P3-QWP04-DJ-2 | T3P3-QWP04-LY-2 | 392 | 849 | 161641 | 112690 | 0.85861 | 0.84606 | 3898 | 12581 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 敏感 | 敏感 | 19.690000000000001 | 18.329999999999998 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP04 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌耐药 | T3P3-QWP04-DJ-3 | T3P3-QWP04-LY-3 | 245 | 518 | 152076 | 97879 | 0.80145 | 0.8647 | 4779 | 14521 | 0 | 1 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 敏感 | 敏感 | 18.28 | 9.6170000000000009 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP05 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌耐药 | T3P3-QWP05-DJ-1 | T3P3-QWP05-LY-1 | 100 | 178 | 129207 | 118008 | 0.81175 | 0.85318 | 3976 | 7635 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 敏感 | 敏感 | 20.46 | 24.48 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP05 | 阳性参考品 |  | T3P3-QWP05-DJ-2 | T3P3-QWP05-LY-2 |  |  | 122782 | 91899 | 0.8389 | 0.8689 | 3615 | 8012 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  |  | 19.3 | 21.3 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP05 | 阳性参考品 |  | T3P3-QWP05-DJ-3 | T3P3-QWP05-LY-3 |  |  | 102778 | 125381 | 0.80457 | 0.84129 | 3895 | 5668 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  |  | 19.489999999999998 | 16.53 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌耐药 | T3P3-QWP06-DJ-1 | T3P3-QWP06-LY-1 | 122 | 111 | 128842 | 153595 | 0.85403 | 0.85774 | 1929 | 3448 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 敏感 | 敏感 | 18.899999999999999 | 14.3 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌耐药 | T3P3-QWP06-DJ-2 | T3P3-QWP06-LY-2 | 209 | 420 | 107620 | 96424 | 0.85882 | 0.87268 | 2878 | 8127 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 敏感 | 敏感 | 24.51 | 25.48 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌耐药 | T3P3-QWP06-DJ-3 | T3P3-QWP06-LY-3 | 32 | 419 | 120552 | 103315 | 0.82232 | 0.85594 | 492 | 6169 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 敏感 | 敏感 | 17.82 | 22.67 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP07 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌耐药 | T3P3-QWP07-DJ-1 | T3P3-QWP07-LY-1 | 200 | 902 | 120009 | 112958 | 0.77481 | 0.82557 | 3229 | 17327 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 敏感 | 敏感 | 18.25 | 17.190000000000001 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP07 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌耐药 | T3P3-QWP07-DJ-2 | T3P3-QWP07-LY-2 | 170 | 720 | 144896 | 147926 | 0.84953 | 0.85895 | 3452 | 13668 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 敏感 | 敏感 | 19.809999999999999 | 16.04 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWP07 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌耐药 | T3P3-QWP07-DJ-3 | T3P3-QWP07-LY-3 | 52 | 244 | 142167 | 134271 | 0.83991 | 0.86119 | 3077 | 13579 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 敏感 | 敏感 | 18.739999999999998 | 17.850000000000001 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL01 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌耐药 | T3P3-QWL01-DJ-1 | T3P3-QWL01-LY-1 | 74 | 275 | 276059 | 121292 | 0.8615 | 0.82298 | 6127 | 25021 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 敏感 | 敏感 | 18.809999999999999 | 20.78 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL01 | 检测限参考品 |  | T3P3-QWL01-DJ-2 | T3P3-QWL01-LY-2 |  |  | 140484 | 145450 | 0.84075 | 0.8535 | 3531 | 17637 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  |  | 20.53 | 17.59 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL01 | 检测限参考品 |  | T3P3-QWL01-DJ-3 | T3P3-QWL01-LY-3 |  |  | 140609 | 129188 | 0.78949 | 0.85889 | 3263 | 14824 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  |  | 13.63 | 22.31 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌耐药 | T3P3-QWL02-DJ-1 | T3P3-QWL02-LY-1 | 300 | 700 | 119801 | 89242 | 0.82727 | 0.89082 | 15578 | 49058 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 敏感 | 敏感 | 21.1 | 26.08 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌耐药 | T3P3-QWL02-DJ-2 | T3P3-QWL02-LY-2 | 176 | 448 | 110618 | 113089 | 0.85843 | 0.87123 | 8886 | 25308 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 敏感 | 敏感 | 20.28 | 19.7 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌耐药 | T3P3-QWL02-DJ-3 | T3P3-QWL02-LY-3 | 334 | 498 | 105012 | 123646 | 0.82433 | 0.851 | 11633 | 22589 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 敏感 | 敏感 | 21.61 | 19.38 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL03 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌耐药 | T3P3-QWL03-DJ-1 | T3P3-QWL03-LY-1 | 211 | 404 | 118204 | 123164 | 0.86323 | 0.86207 | 10241 | 22770 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 敏感 | 敏感 | 20.93 | 18.61 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL03 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌耐药 | T3P3-QWL03-DJ-2 | T3P3-QWL03-LY-2 | 91 | 252 | 116650 | 103801 | 0.84934 | 0.84797 | 9643 | 27933 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 敏感 | 敏感 | 18.829999999999998 | 24.65 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL03 | 检测限参考品 |  | T3P3-QWL03-DJ-3 | T3P3-QWL03-LY-3 |  |  | 118667 | 90106 | 0.8602 | 0.88855 | 10926 | 34643 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  |  | 20.350000000000001 | 25.29 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL04 | 检测限参考品 |  | T3P3-QWL04-DJ-1 | T3P3-QWL04-LY-1 |  |  | 124982 | 120106 | 0.81735 | 0.80984 | 6462 | 918 | 0 | 0 | 合格 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  |  | 20.7 | 14.37 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL04 | 检测限参考品 |  | T3P3-QWL04-DJ-2 | T3P3-QWL04-LY-2 |  |  | 131002 | 136575 | 0.80317 | 0.85001 | 6624 | 17467 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  |  | 17.420000000000002 | 14.21 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL04 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌耐药 | T3P3-QWL04-DJ-3 | T3P3-QWL04-LY-3 | 220 | 564 | 140714 | 83020 | 0.8052 | 0.8767 | 10747 | 44068 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 敏感 | 敏感 | 19.77 | 21.21 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL05 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌耐药 | T3P3-QWL05-DJ-1 | T3P3-QWL05-LY-1 | 157 | 657 | 120477 | 123967 | 0.8147 | 0.8252 | 5968 | 26099 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 敏感 | 敏感 | 21.08 | 21.58 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL05 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌耐药 | T3P3-QWL05-DJ-2 | T3P3-QWL05-LY-2 | 155 | 639 | 100048 | 91533 | 0.85373 | 0.85283 | 7544 | 25721 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 敏感 | 敏感 | 21.62 | 20.73 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL05 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌耐药 | T3P3-QWL05-DJ-3 | T3P3-QWL05-LY-3 | 153 | 82 | 132391 | 145309 | 0.86035 | 0.85742 | 7556 | 6053 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 敏感 | 敏感 | 21.5 | 16.46 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌耐药 | T3P3-QWL06-DJ-1 | T3P3-QWL06-LY-1 | 86 | 281 | 128386 | 114873 | 0.84598 | 0.85239 | 5920 | 23361 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 敏感 | 敏感 | 21.96 | 21.03 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌耐药 | T3P3-QWL06-DJ-2 | T3P3-QWL06-LY-2 | 45 | 77 | 109953 | 118533 | 0.85562 | 0.83963 | 10227 | 21604 | 144 | 161 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 敏感 | 敏感 | 21.06 | 24.62 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌耐药 | T3P3-QWL06-DJ-3 | T3P3-QWL06-LY-3 | 21 | 55 | 125490 | 102707 | 0.79492 | 0.84235 | 4528 | 19195 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 敏感 | 敏感 | 20.57 | 20.39 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL07 | 检测限参考品 |  | T3P3-QWL07-DJ-1 | T3P3-QWL07-LY-1 |  |  | 125182 | 128737 | 0.77924 | 0.82906 | 4416 | 13063 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  |  | 16.260000000000002 | 14.07 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL07 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌耐药 | T3P3-QWL07-DJ-2 | T3P3-QWL07-LY-2 | 344 | 854 | 153053 | 195470 | 0.86862 | 0.85936 | 16425 | 42091 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 敏感 | 敏感 | 17.75 | 27.61 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWL07 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌耐药 | T3P3-QWL07-DJ-3 | T3P3-QWL07-LY-3 | 229 | 593 | 127043 | 104992 | 0.82644 | 0.87142 | 9132 | 27372 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 敏感 | 敏感 | 19.62 | 19.54 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 百日咳鲍特菌耐药 | T3P3-NEG-DJ-1 | T3P3-NEG-LY-1 | 294 | 754 | 124301 | 113884 | 0.86881 | 0.84621 | 14627 | 38461 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 敏感 | 敏感 | 19.89 | 23.1 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 百日咳鲍特菌耐药 | T3P3-NEG-DJ-2 | T3P3-NEG-LY-2 | 204 | 558 | 123340 | 102852 | 0.78341 | 0.85378 | 16384 | 40010 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 敏感 | 敏感 | 18.809999999999999 | 19.899999999999999 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 百日咳鲍特菌耐药 | T3P3-NEG-DJ-3 | T3P3-NEG-LY-3 | 121 | 335 | 123788 | 89905 | 0.82873 | 0.89145 | 15850 | 38556 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 敏感 | 敏感 | 20.48 | 23.27 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWN01 | 阴性参考品 |  | T3P3-QWN01-DJ | T3P3-QWN01-LY |  |  | 113597 | 78385 | 0.83006 | 0.88667 | 16666 | 30940 | 15300 | 22984 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  |  | 22.61 | 25.16 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWN02 | 阴性参考品 |  | T3P3-QWN02-DJ | T3P3-QWN02-LY |  |  | 65783 | 91909 | 0.8561 | 0.86142 | 17091 | 19420 | 14779 | 13964 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  |  | 21.81 | 27.48 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-QWN03 | 阴性参考品 |  | T3P3-QWN03-DJ | T3P3-QWN03-LY |  |  | 111819 | 116457 | 0.86403 | 0.85552 | 10394 | 20417 | 12597 | 18216 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  |  | 14.09 | 20.57 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 百日咳鲍特菌耐药 | T3P3-POS-DJ-1 | T3P3-POS-LY-1 | 174 | 758 | 148352 | 110811 | 0.86827 | 0.87911 | 8928 | 36760 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 敏感 | 敏感 | 18 | 24.23 | 合格 | 不合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 百日咳鲍特菌耐药 | T3P3-POS-DJ-2 | T3P3-POS-LY-2 | 182 | 410 | 112091 | 143155 | 0.84142 | 0.81208 | 8208 | 18140 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 敏感 | 敏感 | 18.2 | 19.149999999999999 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 百日咳鲍特菌耐药 | T3P3-POS-DJ-3 | T3P3-POS-LY-3 | 339 | 364 | 107824 | 116540 | 0.81222 | 0.85414 | 12124 | 17641 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 敏感 | 敏感 | 20.83 | 18.37 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 百日咳鲍特菌耐药 | T3P3-LC-DJ-1 | T3P3-LC-LY-1 | 132 | 105 | 201732 | 192832 | 0.85122 | 0.87379 | 9841 | 12125 | 1160 | 794 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 敏感 | 敏感 | 26.3 | 23.74 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 百日咳鲍特菌耐药 | T3P3-LC-DJ-2 | T3P3-LC-LY-2 | 205 | 298 | 177129 | 202779 | 0.86536 | 0.87784 | 6513 | 11230 | 403 | 543 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 敏感 | 敏感 | 29.15 | 31.24 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 |  | T3P3-LC-DJ-3 | T3P3-LC-LY-3 |  |  | 177910 | 168379 | 0.87927 | 0.89258 | 1448 | 1943 | 1586 | 1194 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  |  | 33.369999999999997 | 35.58 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 肺炎支原体耐药 | T3P3-LC-DJ-4 | T3P3-LC-LY-4 | 25380 | 26152 | 116552 | 106968 | 0.88715 | 0.88147 | 574 | 730 | 594 | 516 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 耐药 | 耐药 | 47.73 | 47.27 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 百日咳鲍特菌耐药 | T3P3-LC-DJ-4 | T3P3-LC-LY-4 | 56 | 64 | 116552 | 106968 | 0.88715 | 0.88147 | 574 | 730 | 594 | 516 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 敏感 | 敏感 | 47.73 | 47.27 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 肺炎支原体耐药 | T3P3-LC-DJ-5 | T3P3-LC-LY-5 | 6362 | 5101 | 156861 | 264892 | 0.85212 | 0.86925 | 49210 | 55470 | 310 | 212 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 耐药 | 耐药 | 25.74 | 14.52 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 百日咳鲍特菌耐药 | T3P3-LC-DJ-5 | T3P3-LC-LY-5 | 14 | 23 | 156861 | 264892 | 0.85212 | 0.86925 | 49210 | 55470 | 310 | 212 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 敏感 | 敏感 | 25.74 | 14.52 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 百日咳鲍特菌耐药 | T3P3-LC-DJ-6 | T3P3-LC-LY-6 | 14819 | 17523 | 256376 | 266117 | 0.87508 | 0.88391 | 6300 | 7563 | 47 | 31 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 敏感 | 敏感 | 23.06 | 21.43 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 百日咳鲍特菌耐药 | T3P3-LC-DJ-7 | T3P3-LC-LY-7 | 39 | 44 | 218866 | 213165 | 0.86356 | 0.87426 | 4623 | 9581 | 5438 | 6380 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 敏感 | 敏感 | 25.29 | 27.47 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 百日咳鲍特菌耐药 | T3P3-LC-DJ-8 | T3P3-LC-LY-8 | 3372 | 3490 | 112196 | 110060 | 0.87445 | 0.86421 | 1298 | 1141 | 337 | 187 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 敏感 | 敏感 | 38.049999999999997 | 41.46 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 肺炎支原体耐药 | T3P3-LC-DJ-9 | T3P3-LC-LY-9 | 1101 | 1232 | 202349 | 203906 | 0.86976 | 0.88897 | 8242 | 13888 | 108 | 144 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 耐药 | 耐药 | 22.54 | 28.18 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 百日咳鲍特菌耐药 | T3P3-LC-DJ-9 | T3P3-LC-LY-9 | 86 | 100 | 202349 | 203906 | 0.86976 | 0.88897 | 8242 | 13888 | 108 | 144 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 敏感 | 敏感 | 22.54 | 28.18 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 百日咳鲍特菌耐药 | T3P3-LC-DJ-10 | T3P3-LC-LY-10 | 25 | 28 | 166137 | 156234 | 0.87375 | 0.8704 | 5811 | 10086 | 1543 | 1493 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 敏感 | 敏感 | 30.08 | 34.049999999999997 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 百日咳鲍特菌耐药 | T3P3-LC-DJ-11 | T3P3-LC-LY-11 | 145 | 140 | 151133 | 167992 | 0.86518 | 0.87542 | 4276 | 5268 | 60 | 36 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 敏感 | 敏感 | 32.71 | 39.92 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 百日咳鲍特菌耐药 | T3P3-LC-DJ-12 | T3P3-LC-LY-12 | 4822 | 5043 | 195110 | 149925 | 0.8559 | 0.88539 | 8854 | 10990 | 97 | 92 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 敏感 | 敏感 | 31.7 | 34.31 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 百日咳鲍特菌耐药 | T3P3-LC-DJ-13 | T3P3-LC-LY-13 | 1964 | 1985 | 194441 | 158962 | 0.87078 | 0.87056 | 7893 | 10743 | 160 | 134 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 敏感 | 敏感 | 24.6 | 21.03 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 肺炎支原体耐药 | T3P3-LC-DJ-14 | T3P3-LC-LY-14 | 4683 | 13202 | 289539 | 247596 | 0.84468 | 0.88192 | 22858 | 60060 | 322 | 854 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 耐药 | 耐药 | 10.86 | 21.2 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 百日咳鲍特菌耐药 | T3P3-LC-DJ-14 | T3P3-LC-LY-14 | 178 | 584 | 289539 | 247596 | 0.84468 | 0.88192 | 22858 | 60060 | 322 | 854 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 敏感 | 敏感 | 10.86 | 21.2 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 百日咳鲍特菌耐药 | T3P3-LC-DJ-15 | T3P3-LC-LY-15 | 50 | 52 | 217902 | 225671 | 0.87277 | 0.8827 | 2227 | 2976 | 150 | 136 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 敏感 | 敏感 | 22.12 | 27.24 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 百日咳鲍特菌耐药 | T3P3-NTC-DJ-T-1 | T3P3-NTC-LY-T-1 | 282 | 581 | 121839 | 135580 | 0.84864 | 0.7794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 敏感 | 敏感 | 11.6 | 15.91 | 合格 | 不合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 百日咳鲍特菌耐药 | T3P3-NTC-DJ-T-2 | T3P3-NTC-LY-T-2 | 307 | 874 | 132537 | 110828 | 0.84534 | 0.83817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 敏感 | 敏感 | 12.42 | 18.86 | 合格 | 不合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 百日咳鲍特菌耐药 | T3P3-NTC-DJ-N-1 | T3P3-NTC-LY-N-1 | 122 | 268 | 123937 | 129503 | 0.76745 | 0.79803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 敏感 | 敏感 | 12.58 | 15.04 | 合格 | 合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-N-2 | T3P3-NTC-LY-N-2 |  |  | 157848 | 138774 | 0.82724 | 0.77344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  |  | 11.27 | 17.760000000000002 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-N-3 | T3P3-NTC-LY-N-3 |  |  | 139393 | 126891 | 0.84928 | 0.84652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  |  | 12.85 | 18.37 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-N-4 | T3P3-NTC-LY-N-4 |  |  | 144590 | 140824 | 0.82617 | 0.82422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  |  | 10.69 | 11.99 | 合格 | 合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-J-1 | T3P3-NTC-LY-J-1 |  |  | 173545 | 157884 | 0.85321 | 0.79738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  |  | 11.49 | 14.51 | 合格 | 合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-J-2 | T3P3-NTC-LY-J-2 |  |  | 135695 | 114263 | 0.84383 | 0.83205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  |  | 13.12 | 15.29 | 合格 | 合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-J-3 | T3P3-NTC-LY-J-3 |  |  | 134989 | 100299 | 0.83529 | 0.85038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  |  | 14.24 | 14.82 | 合格 | 合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-J-4 | T3P3-NTC-LY-J-4 |  |  | 148580 | 123100 | 0.8389 | 0.85044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  |  | 12.71 | 13.96 | 合格 | 合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-J-5 | T3P3-NTC-LY-J-5 |  |  | 117804 | 114605 | 0.83739 | 0.74614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | Q30不合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  |  | 15.57 | 14.04 | 合格 | 合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-J-6 | T3P3-NTC-LY-J-6 |  |  | 143915 | 128871 | 0.86492 | 0.78756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  |  | 13.96 | 16.350000000000001 | 合格 | 合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-J-7 | T3P3-NTC-LY-J-7 |  |  | 110726 | 110711 | 0.78138 | 0.85677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 |  |  | 14.44 | 14.33 | 合格 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 百日咳鲍特菌耐药 | T3P3-LC-DJ-CJH | T3P3-LC-LY-CJH | 473 | 425 | 285385 | 297095 | 0.82615 | 0.80366 | 0 | 0 | 3811 | 2906 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240701上感50成品检 | 敏感 | 敏感 | 13.79 | 13.33 | 合格 | 合格

## 2.2各文库合格标准评估
RUN | 实验编号 | 文库编号 | 有效数据比例 | 最终评价 | 不合格原因
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWP01-DJ-1 | 阳性参考品 | 0.05 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWP01-DJ-2 | 阳性参考品 | 0.0565 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWP01-DJ-3 | 阳性参考品 | 0.1143 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWP02-DJ-1 | 阳性参考品 | 0.0796 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWP02-DJ-2 | 阳性参考品 | 0.1053 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWP02-DJ-3 | 阳性参考品 | 0.1004 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWP03-DJ-1 | 阳性参考品 | 0.1805 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWP03-DJ-2 | 阳性参考品 | 0.3485 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWP03-DJ-3 | 阳性参考品 | 0.3488 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWP04-DJ-1 | 阳性参考品 | 0.2129 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWP04-DJ-2 | 阳性参考品 | 0.1787 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWP04-DJ-3 | 阳性参考品 | 0.2183 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWP05-DJ-1 | 阳性参考品 | 0.2162 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWP05-DJ-2 | 阳性参考品 | 0.2254 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWP05-DJ-3 | 阳性参考品 | 0.2214 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWP06-DJ-1 | 阳性参考品 | 0.4307 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWP06-DJ-2 | 阳性参考品 | 0.5899 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWP06-DJ-3 | 阳性参考品 | 0.103 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWP07-DJ-1 | 阳性参考品 | 0.0503 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWP07-DJ-2 | 阳性参考品 | 0.0539 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWP07-DJ-3 | 阳性参考品 | 0.0451 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWL01-DJ-1 | 检测限参考品 | 0.1443 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWL01-DJ-2 | 检测限参考品 | 0.073 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWL01-DJ-3 | 检测限参考品 | 0.0704 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWL02-DJ-1 | 检测限参考品 | 0.2182 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWL02-DJ-2 | 检测限参考品 | 0.128 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWL02-DJ-3 | 检测限参考品 | 0.1654 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWL03-DJ-1 | 检测限参考品 | 0.264 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWL03-DJ-2 | 检测限参考品 | 0.2295 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWL03-DJ-3 | 检测限参考品 | 0.2555 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWL04-DJ-1 | 检测限参考品 | 0.1243 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWL04-DJ-2 | 检测限参考品 | 0.1229 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWL04-DJ-3 | 检测限参考品 | 0.1886 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWL05-DJ-1 | 检测限参考品 | 0.0793 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWL05-DJ-2 | 检测限参考品 | 0.1009 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWL05-DJ-3 | 检测限参考品 | 0.1019 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWL06-DJ-1 | 检测限参考品 | 0.1745 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWL06-DJ-2 | 检测限参考品 | 0.2715 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWL06-DJ-3 | 检测限参考品 | 0.1202 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWL07-DJ-1 | 检测限参考品 | 0.0584 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWL07-DJ-2 | 检测限参考品 | 0.2285 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWL07-DJ-3 | 检测限参考品 | 0.1264 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-NEG-DJ-1 | 阴性对照品 | 0.1826 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-NEG-DJ-2 | 阴性对照品 | 0.2025 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-NEG-DJ-3 | 阴性对照品 | 0.197 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWN01-DJ | 阴性参考品 | 0.3986 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWN02-DJ | 阴性参考品 | 0.3481 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWN03-DJ | 阴性参考品 | 0.2686 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-POS-DJ-1 | 阳性对照品 | 0.1444 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-POS-DJ-2 | 阳性对照品 | 0.1291 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-POS-DJ-3 | 阳性对照品 | 0.2018 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-LC-DJ-1 | 临床样本 | 0.692 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-LC-DJ-2 | 临床样本 | 0.7611 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-LC-DJ-3 | 临床样本 | 0.8875 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-LC-DJ-4 | 临床样本 | 0.9792 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-LC-DJ-5 | 临床样本 | 0.6916 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-LC-DJ-6 | 临床样本 | 0.7951 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-LC-DJ-7 | 临床样本 | 0.7956 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-LC-DJ-8 | 临床样本 | 0.8467 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-LC-DJ-9 | 临床样本 | 0.3411 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-LC-DJ-10 | 临床样本 | 0.7757 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-LC-DJ-11 | 临床样本 | 0.8364 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-LC-DJ-12 | 临床样本 | 0.8123 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-LC-DJ-13 | 临床样本 | 0.7569 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-LC-DJ-14 | 临床样本 | 0.2136 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-LC-DJ-15 | 临床样本 | 0.9055 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-NTC-DJ-T-1 | NTC | 0.0038 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-NTC-DJ-N-3 | NTC | 2e-04 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-NTC-DJ-N-4 | NTC | 0 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-LC-DJ-CJH | 临床样本 | 0.2483 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWP01-LY-1 | 阳性参考品 | 0.5451 | 不合格 | 病原污染
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWP01-LY-2 | 阳性参考品 | 0.2499 | 不合格 | 耐药污染
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWP01-LY-3 | 阳性参考品 | 0.2503 | 不合格 | 耐药污染
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWP02-LY-1 | 阳性参考品 | 0.3163 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWP02-LY-2 | 阳性参考品 | 0.2584 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWP02-LY-3 | 阳性参考品 | 0.1612 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWP03-LY-1 | 阳性参考品 | 0.4115 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWP03-LY-2 | 阳性参考品 | 0.3367 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWP03-LY-3 | 阳性参考品 | 0.6863 | 不合格 | 耐药污染
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWP04-LY-1 | 阳性参考品 | 0.4411 | 不合格 | 耐药污染
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWP04-LY-2 | 阳性参考品 | 0.4023 | 不合格 | 耐药污染
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWP04-LY-3 | 阳性参考品 | 0.4379 | 不合格 | 耐药污染
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWP05-LY-1 | 阳性参考品 | 0.5944 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWP05-LY-2 | 阳性参考品 | 0.5721 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWP05-LY-3 | 阳性参考品 | 0.3685 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWP06-LY-1 | 阳性参考品 | 0.5597 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWP06-LY-2 | 阳性参考品 | 0.9189 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWP06-LY-3 | 阳性参考品 | 0.7552 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWP07-LY-1 | 阳性参考品 | 0.2929 | 不合格 | 耐药污染
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWP07-LY-2 | 阳性参考品 | 0.235 | 不合格 | 耐药污染
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWP07-LY-3 | 阳性参考品 | 0.2442 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWL01-LY-1 | 检测限参考品 | 0.5119 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWL01-LY-2 | 检测限参考品 | 0.3631 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWL01-LY-3 | 检测限参考品 | 0.3136 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWL02-LY-1 | 检测限参考品 | 0.6402 | 不合格 | 耐药污染
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWL02-LY-2 | 检测限参考品 | 0.3653 | 不合格 | 病原污染
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWL02-LY-3 | 检测限参考品 | 0.3343 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWL03-LY-1 | 检测限参考品 | 0.4847 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWL03-LY-2 | 检测限参考品 | 0.5789 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWL03-LY-3 | 检测限参考品 | 0.73 | 不合格 | 病原污染
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWL04-LY-1 | 检测限参考品 | 0.0128 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWL04-LY-2 | 检测限参考品 | 0.302 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWL04-LY-3 | 检测限参考品 | 0.6868 | 不合格 | 耐药污染
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWL05-LY-1 | 检测限参考品 | 0.3785 | 不合格 | 耐药污染
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWL05-LY-2 | 检测限参考品 | 0.3632 | 不合格 | 耐药污染
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWL05-LY-3 | 检测限参考品 | 0.0842 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWL06-LY-1 | 检测限参考品 | 0.5069 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWL06-LY-2 | 检测限参考品 | 0.493 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWL06-LY-3 | 检测限参考品 | 0.4376 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWL07-LY-1 | 检测限参考品 | 0.175 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWL07-LY-2 | 检测限参考品 | 0.6349 | 不合格 | 耐药污染
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWL07-LY-3 | 检测限参考品 | 0.4112 | 不合格 | 耐药污染
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-NEG-LY-1 | 阴性对照品 | 0.4913 | 不合格 | 耐药污染
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-NEG-LY-2 | 阴性对照品 | 0.491 | 不合格 | 耐药污染
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-NEG-LY-3 | 阴性对照品 | 0.4856 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWN01-LY | 阴性参考品 | 0.6486 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWN02-LY | 阴性参考品 | 0.4021 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-QWN03-LY | 阴性参考品 | 0.4867 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-POS-LY-1 | 阳性对照品 | 0.5608 | 不合格 | 耐药污染
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-POS-LY-2 | 阳性对照品 | 0.2657 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-POS-LY-3 | 阳性对照品 | 0.2869 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-LC-LY-1 | 临床样本 | 0.6114 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-LC-LY-2 | 临床样本 | 0.9341 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-LC-LY-3 | 临床样本 | 0.9708 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-LC-LY-4 | 临床样本 | 0.9876 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-LC-LY-5 | 临床样本 | 0.6503 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-LC-LY-6 | 临床样本 | 0.7494 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-LC-LY-7 | 临床样本 | 0.9193 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-LC-LY-8 | 临床样本 | 0.8941 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-LC-LY-9 | 临床样本 | 0.4317 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-LC-LY-10 | 临床样本 | 0.9095 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-LC-LY-11 | 临床样本 | 0.977 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-LC-LY-12 | 临床样本 | 0.8557 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-LC-LY-13 | 临床样本 | 0.7556 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-LC-LY-14 | 临床样本 | 0.5989 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-LC-LY-15 | 临床样本 | 0.9656 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-NTC-LY-T-1 | NTC | 0.0097 | 不合格 | 耐药污染
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-NTC-LY-T-2 | NTC | 0.016 | 不合格 | 耐药污染
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-NTC-LY-N-2 | NTC | 2e-04 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-NTC-LY-N-3 | NTC | 1e-04 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-NTC-LY-N-4 | NTC | 1e-04 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-NTC-LY-J-1 | NTC | 1e-04 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-NTC-LY-J-2 | NTC | 0 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-NTC-LY-J-3 | NTC | 0 | 合格
240719_MN00604_0470_A000H7CL5M | T3P3-LC-LY-CJH | 临床样本 | 0.217 | 合格
| T3P3-NTC-DJ-T-2 | NTC | 0.0045 | 合格
| T3P3-NTC-DJ-N-1 | NTC | 0.0016 | 合格
| T3P3-NTC-DJ-N-2 | NTC | 2e-04 | 合格
| T3P3-NTC-DJ-J-1 | NTC | 0 | 合格
| T3P3-NTC-DJ-J-2 | NTC | 0 | 合格
| T3P3-NTC-DJ-J-3 | NTC | 0 | 合格
| T3P3-NTC-DJ-J-4 | NTC | 0 | 合格
| T3P3-NTC-DJ-J-5 | NTC | 0 | 合格
| T3P3-NTC-DJ-J-6 | NTC | 0 | 合格
| T3P3-NTC-DJ-J-7 | NTC | 0 | 合格
| T3P3-NTC-LY-N-1 | NTC | 0.0043 | 合格
| T3P3-NTC-LY-J-4 | NTC | 0 | 合格
| T3P3-NTC-LY-J-5 | NTC | 0 | 合格
| T3P3-NTC-LY-J-6 | NTC | 0 | 合格
| T3P3-NTC-LY-J-7 | NTC | 0 | 合格

## 2.3各病原污染情况评估
生产批号 | 总样本数 | 病原名 | 检出样本数 | 病原RPK中位数 | 样本频率 | 生信预判
20240303上感50成品检 | 64 | 人腺病毒 | 1 | 1 | 0.015625 | 合格
20240303上感50成品检 | 64 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 46 | 2.5 | 0.71875 | 合格
20240303上感50成品检 | 64 | 百日咳鲍特菌 | 8 | 13.5 | 0.125 | 合格
20240303上感50成品检 | 64 | 肺炎克雷伯菌 | 1 | 21 | 0.015625 | 合格
20240303上感50成品检 | 64 | 铜绿假单胞菌 | 14 | 5 | 0.21875 | 合格
20240303上感50成品检 | 64 | 鲍曼不动杆菌 | 4 | 16 | 0.0625 | 合格
20240701上感50成品检 | 64 | 人腺病毒2型 | 1 | 37 | 0.015625 | 合格
20240701上感50成品检 | 64 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 10 | 1 | 0.15625 | 合格
20240701上感50成品检 | 64 | 柯萨奇病毒A6型 | 1 | 1 | 0.015625 | 合格
20240701上感50成品检 | 64 | 百日咳鲍特菌 | 8 | 15 | 0.125 | 合格
20240701上感50成品检 | 64 | 肠道病毒B组 | 1 | 1 | 0.015625 | 合格
20240701上感50成品检 | 64 | 肺炎克雷伯菌 | 1 | 8 | 0.015625 | 合格
20240701上感50成品检 | 64 | 铜绿假单胞菌 | 10 | 4 | 0.15625 | 合格
20240303上感50成品检 | 64 | 百日咳鲍特菌耐药 | 34 | 572.5 | 0.53125 | 不合格
20240701上感50成品检 | 64 | 百日咳鲍特菌耐药 | 34 | 191 | 0.53125 | 合格

## 其余信息
Message
Samplesheet样本和质控样本一致