## 汇总
run | date | sample | 体系 | tag | tag_sample | 原始数据 | Q30 | 目标病原 | 目标病原RPK | 目标病原预判 | 外源内参 | 总人内参 | 其它病原 | resis_info | 质控评价 | patho_namezn | 生产批号 | 产品检类别 | 成品对应中间品批号 | 生产工艺 | 核酸提取日期 | 核酸重复次数 | 提取重复次数 | 文库浓度 | Pooling体积 | 最终评价 | 不合格原因
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | 240530 | T3P3-QWP02-DJ-1 | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 221784 | 0.81031 | 肠道病毒71型 | 1221 | 阳性 | 1101 | 0 | 柯萨奇病毒A16型¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦195 | 合格，注意人内参低 | 肠道病毒71型 | 20240501上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 混合干粉引物 | 2024.05.27 | 1 | 1 | 10.97 | 5.46946216955333 | 合格
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | 240530 | T3P3-QWP02-DJ-2 | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 226242 | 0.79407 | 肠道病毒71型 | 2039 | 阳性 | 2324 | 1 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦562 | 合格，注意人内参低 | 肠道病毒71型 | 20240501上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 混合干粉引物 | 2024.05.27 | 1 | 1 | 10.81 | 5.55041628122109 | 不合格 | 耐药污染
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | 240530 | T3P3-QWP02-DJ-3 | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 189840 | 0.8591 | 肠道病毒71型 | 1895 | 阳性 | 1773 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦542 | 合格，注意人内参低 | 肠道病毒71型 | 20240501上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 混合干粉引物 | 2024.05.27 | 1 | 1 | 11.89 | 5.04625735912532 | 不合格 | 耐药污染
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | 240530 | T3P3-QWL02-DJ-1 | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 245626 | 0.85499 | 肠道病毒71型 | 541 | 阳性 | 3680 | 1 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦2 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦737 | 合格，注意人内参低 | 肠道病毒71型 | 20240501上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 混合干粉引物 | 2024.05.27 | 1 | 1 | 11.57 | 5.18582541054451 | 不合格 | 耐药污染
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | 240530 | T3P3-QWL02-DJ-2 | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 208931 | 0.78726 | 肠道病毒71型 | 380 | 阳性 | 2166 | 0 | 人偏肺病毒¦滤¦30 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦742 | 合格，注意人内参低 | 肠道病毒71型 | 20240501上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 混合干粉引物 | 2024.05.27 | 1 | 1 | 11.84 | 5.06756756756757 | 不合格 | 耐药污染
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | 240530 | T3P3-QWL02-DJ-3 | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 224765 | 0.81947 | 肠道病毒71型 | 349 | 阳性 | 2090 | 1 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦756 | 合格，注意人内参低 | 肠道病毒71型 | 20240501上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 混合干粉引物 | 2024.05.27 | 1 | 1 | 11.13 | 5.39083557951482 | 不合格 | 耐药污染
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | 240530 | T3P3-NTC-DJ-T-2 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 235376 | 0.8531 |  |  |  | 0 | 0 | 人偏肺病毒¦滤¦9;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦481 | 合格 |  | 20240501上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 混合干粉引物 | 2024.05.27 | 1 | 1 | 10.89 | 5.50964187327824 | 合格
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | 240530 | T3P3-QWP03-DJ-1 | T3P3 | T3P3-QWP03 | 阳性参考品 | 197259 | 0.86039 | 呼吸道合胞病毒A型 | 6986 | 阳性 | 316 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦527 | 合格 | 呼吸道合胞病毒A型 | 20240501上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 混合干粉引物 | 2024.05.27 | 1 | 1 | 10.46 | 5.73613766730401 | 不合格 | 耐药污染
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | 240530 | T3P3-QWP03-DJ-2 | T3P3 | T3P3-QWP03 | 阳性参考品 | 234457 | 0.859 | 呼吸道合胞病毒A型 | 7237 | 阳性 | 194 | 1 | 人偏肺病毒¦弱阳¦19 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦375 | 合格 | 呼吸道合胞病毒A型 | 20240501上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 混合干粉引物 | 2024.05.27 | 1 | 1 | 10.73 | 5.59179869524697 | 不合格 | 病原污染
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | 240530 | T3P3-QWP03-DJ-3 | T3P3 | T3P3-QWP03 | 阳性参考品 | 232782 | 0.8472 | 呼吸道合胞病毒A型 | 3053 | 阳性 | 85 | 0 | 人偏肺病毒¦滤¦2;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦158 | 合格 | 呼吸道合胞病毒A型 | 20240501上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 混合干粉引物 | 2024.05.27 | 1 | 1 | 10.81 | 5.55041628122109 | 合格
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | 240530 | T3P3-QWL03-DJ-1 | T3P3 | T3P3-QWL03 | 检测限参考品 | 248670 | 0.81751 | 呼吸道合胞病毒A型 | 1603 | 阳性 | 1721 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦2 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦428 | 合格，注意人内参低 | 呼吸道合胞病毒A型 | 20240501上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 混合干粉引物 | 2024.05.27 | 1 | 1 | 9.606 | 6.24609618988132 | 合格
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | 240530 | T3P3-QWL03-DJ-2 | T3P3 | T3P3-QWL03 | 检测限参考品 | 242403 | 0.85217 | 呼吸道合胞病毒A型 | 1525 | 阳性 | 1554 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦490 | 合格，注意人内参低 | 呼吸道合胞病毒A型 | 20240501上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 混合干粉引物 | 2024.05.27 | 1 | 1 | 10.27 | 5.84225900681597 | 合格
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | 240530 | T3P3-QWL03-DJ-3 | T3P3 | T3P3-QWL03 | 检测限参考品 | 216601 | 0.84772 | 呼吸道合胞病毒A型 | 3368 | 阳性 | 3030 | 0 | 人偏肺病毒¦弱阳¦77;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦7 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦14;百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1068 | 合格 | 呼吸道合胞病毒A型 | 20240501上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 混合干粉引物 | 2024.05.27 | 1 | 1 | 11.34 | 5.29100529100529 | 不合格 | 病原污染
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | 240530 | T3P3-POS-DJ-1 | T3P3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 172458 | 0.85169 | 阳性对照品 | 3880 | 阳性 | 1851 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦311 | 合格 | 阳性对照品 | 20240501上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 混合干粉引物 | 2024.05.27 | 1 | 1 | 12.42 | 4.83091787439614 | 合格
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | 240530 | T3P3-POS-DJ-2 | T3P3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 218526 | 0.79704 | 阳性对照品 | 5782 | 阳性 | 2547 | 0 | 人偏肺病毒¦滤¦12;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦5 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦567 | 合格 | 阳性对照品 | 20240501上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 混合干粉引物 | 2024.05.27 | 1 | 1 | 11.07 | 5.42005420054201 | 不合格 | 耐药污染
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | 240530 | T3P3-POS-DJ-3 | T3P3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 194223 | 0.81689 | 阳性对照品 | 5284 | 阳性 | 1872 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦540 | 合格 | 阳性对照品 | 20240501上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 混合干粉引物 | 2024.05.27 | 1 | 1 | 11.94 | 5.0251256281407 | 不合格 | 耐药污染
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | 240530 | T3P3-NTC-DJ-J-3 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 236553 | 0.81423 |  |  |  | 1 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | NULL | 合格 |  | 20240501上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 混合干粉引物 | 2024.05.27 | 1 | 1 | 10.17 | 5.89970501474926 | 合格
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | 240530 | T3P3-NTC-DJ-J-4 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 187865 | 0.7977 |  |  |  | 0 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | NULL | 合格 |  | 20240501上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 混合干粉引物 | 2024.05.27 | 1 | 1 | 11.69 | 5.13259195893926 | 合格
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | 240530 | T3P3-NTC-DJ-J-5 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 190689 | 0.8512 |  |  |  | 0 | 0 | 鲍曼不动杆菌¦滤¦1 | NULL | 合格 |  | 20240501上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 混合干粉引物 | 2024.05.27 | 1 | 1 | 11.26 | 5.32859680284192 | 合格
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | 240530 | T3P3-LC-DJ-7 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 110330 | 0.86476 |  |  |  | 0 | 1326 | 肺炎支原体¦阳性¦22958;肺炎链球菌¦阳性¦9899;卡他莫拉菌¦阳性¦1077;流感嗜血杆菌¦阳性¦915;鼻病毒¦阳性¦251;鼻病毒A型¦阳性¦251;EB病毒(EBV)¦滤¦3;鲍曼不动杆菌¦滤¦3;咽峡炎链球菌群¦滤¦1 | 肺炎支原体耐药¦敏感¦29535;百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2801 | 合格 |  | 20240501上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 混合干粉引物 | 2024.05.27 | 1 | 1 | 20.96 | 2.86259541984733 | 合格
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | 240530 | T3P3-LC-DJ-12 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 131252 | 0.84166 |  |  |  | 0 | 2629 | 鼻病毒¦阳性¦18979;鼻病毒C型¦阳性¦18954;鲍曼不动杆菌¦阳性¦1990;肺炎克雷伯菌¦弱阳¦43;咽峡炎链球菌群¦滤¦18;中间链球菌¦滤¦18;铜绿假单胞菌¦滤¦3;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦69 | 合格 |  | 20240501上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 混合干粉引物 | 2024.05.27 | 1 | 1 | 17.79 | 3.37268128161889 | 合格
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | 240530 | T3P3-LC-DJ-13 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 111793 | 0.8638 |  |  |  | 0 | 2962 | 流感嗜血杆菌¦阳性¦48909;鼻病毒¦阳性¦14181;鼻病毒A型¦阳性¦14181;卡他莫拉菌¦阳性¦3053;人腺病毒3型¦弱阳¦33;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1;铜绿假单胞菌¦滤¦1;鲍曼不动杆菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦50 | 合格 |  | 20240501上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 混合干粉引物 | 2024.05.27 | 1 | 1 | 21.43 | 2.79981334577695 | 合格
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | 240530 | T3P3-LC-DJ-14 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 133463 | 0.87068 |  |  |  | 0 | 4351 | 鼻病毒¦阳性¦21374;鼻病毒C型¦阳性¦21367;流感嗜血杆菌¦阳性¦1195;肺炎克雷伯菌¦弱阳¦36;呼吸道合胞病毒A型¦弱阳¦22;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1;咽峡炎链球菌群¦滤¦1;中间链球菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦143 | 合格 |  | 20240501上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 混合干粉引物 | 2024.05.27 | 1 | 1 | 11.01 | 5.44959128065395 | 合格
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | 240530 | T3P3-LC-DJ-15 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 122049 | 0.85605 |  |  |  | 0 | 2186 | 鼻病毒¦阳性¦26780;鼻病毒A型¦阳性¦26726;人腺病毒2型¦阳性¦5027;流感嗜血杆菌¦阳性¦191;肺炎支原体¦滤¦11;咽峡炎链球菌群¦滤¦1;中间链球菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦9935 | 合格 |  | 20240501上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 混合干粉引物 | 2024.05.27 | 1 | 1 | 17 | 3.52941176470588 | 合格
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | 240530 | T3P3-LC-DJ-PD-8 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 117106 | 0.87269 |  |  |  | 0 | 4105 | 肺炎支原体¦阳性¦4619;咽峡炎链球菌群¦弱阳¦152;中间链球菌¦阳性¦152;流感嗜血杆菌¦阳性¦115;金黄色葡萄球菌¦阳性¦115;卡他莫拉菌¦弱阳¦35;鼻病毒¦滤¦17;鼻病毒A型¦滤¦17;肺炎链球菌¦滤¦11;铜绿假单胞菌¦滤¦11;鲍曼不动杆菌¦滤¦3;人类疱疹病毒6型(HHV-6)¦滤¦1;人类疱疹病毒6B型(HHV-6B)¦滤¦1 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦26090;百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦167 | 合格 |  | 20240501上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 混合干粉引物 | 2024.05.27 | 1 | 1 | 20.22 | 2.9673590504451 | 合格
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | 240530 | T3P3-NTC-DJ-J-7 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 195344 | 0.84348 |  |  |  | 0 | 0 | 甲型流感病毒¦滤¦1 | NULL | 合格 |  | 20240501上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 混合干粉引物 | 2024.05.27 | 1 | 1 | 12.43 | 4.82703137570394 | 合格
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | 240530 | T3P3-QWP02-LY-1 | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 192762 | 0.84203 | 肠道病毒71型 | 12088 | 阳性 | 2018 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦2;铜绿假单胞菌¦滤¦2 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦613 | 合格 | 肠道病毒71型 | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 混合干粉引物 | 2024.05.27 | 1 | 1 | 12.46 | 4.81540930979133 | 不合格 | 耐药污染
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | 240530 | T3P3-QWP02-LY-2 | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 174292 | 0.83216 | 肠道病毒71型 | 13039 | 阳性 | 3744 | 1 | 人偏肺病毒¦滤¦26;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦5 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦822 | 合格 | 肠道病毒71型 | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 混合干粉引物 | 2024.05.27 | 1 | 1 | 13.99 | 4.28877769835597 | 不合格 | 耐药污染
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | 240530 | T3P3-QWP02-LY-3 | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 205276 | 0.81933 | 肠道病毒71型 | 17405 | 阳性 | 3906 | 1 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦2 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1107 | 合格 | 肠道病毒71型 | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 混合干粉引物 | 2024.05.27 | 1 | 1 | 14.47 | 4.14651002073255 | 不合格 | 耐药污染
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | 240530 | T3P3-QWL02-LY-1 | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 215275 | 0.84395 | 肠道病毒71型 | 2089 | 阳性 | 4044 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦3 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦761 | 合格，注意人内参低 | 肠道病毒71型 | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 混合干粉引物 | 2024.05.27 | 1 | 1 | 12.81 | 4.68384074941452 | 不合格 | 耐药污染
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | 240530 | T3P3-QWL02-LY-2 | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 216059 | 0.85813 | 肠道病毒71型 | 2708 | 阳性 | 4304 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1094 | 合格 | 肠道病毒71型 | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 混合干粉引物 | 2024.05.27 | 1 | 1 | 12.98 | 4.62249614791988 | 不合格 | 耐药污染
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | 240530 | T3P3-QWL02-LY-3 | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 219637 | 0.79293 | 肠道病毒71型 | 3536 | 阳性 | 4292 | 0 | 人偏肺病毒¦弱阳¦73 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1349 | 合格 | 肠道病毒71型 | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 混合干粉引物 | 2024.05.27 | 1 | 1 | 13.71 | 4.37636761487965 | 不合格 | 病原污染
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | 240530 | T3P3-NTC-LY-T-1 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 226092 | 0.82297 |  |  |  | 0 | 0 | 人偏肺病毒¦滤¦20;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦5 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦896 | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 混合干粉引物 | 2024.05.27 | 1 | 1 | 12.93 | 4.64037122969838 | 不合格 | 耐药污染
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | 240530 | T3P3-NTC-LY-T-2 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 205188 | 0.84696 |  |  |  | 0 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1077 | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 混合干粉引物 | 2024.05.27 | 1 | 1 | 12.08 | 4.96688741721854 | 不合格 | 耐药污染
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | 240530 | T3P3-QWP03-LY-1 | T3P3 | T3P3-QWP03 | 阳性参考品 | 225005 | 0.86672 | 呼吸道合胞病毒A型 | 23399 | 阳性 | 585 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1108 | 合格 | 呼吸道合胞病毒A型 | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 混合干粉引物 | 2024.05.27 | 1 | 1 | 12.35 | 4.8582995951417 | 不合格 | 耐药污染
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | 240530 | T3P3-QWP03-LY-2 | T3P3 | T3P3-QWP03 | 阳性参考品 | 229760 | 0.86293 | 呼吸道合胞病毒A型 | 19824 | 阳性 | 601 | 0 | 人偏肺病毒¦弱阳¦47;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦2 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦634 | 合格 | 呼吸道合胞病毒A型 | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 混合干粉引物 | 2024.05.27 | 1 | 1 | 12.68 | 4.73186119873817 | 不合格 | 病原污染
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | 240530 | T3P3-QWP03-LY-3 | T3P3 | T3P3-QWP03 | 阳性参考品 | 230968 | 0.83371 | 呼吸道合胞病毒A型 | 21454 | 阳性 | 535 | 0 | 人偏肺病毒¦滤¦28 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦855 | 合格 | 呼吸道合胞病毒A型 | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 混合干粉引物 | 2024.05.27 | 1 | 1 | 13.55 | 4.4280442804428 | 不合格 | 耐药污染
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | 240530 | T3P3-QWL03-LY-1 | T3P3 | T3P3-QWL03 | 检测限参考品 | 252982 | 0.85495 | 呼吸道合胞病毒A型 | 4803 | 阳性 | 3399 | 0 | 人偏肺病毒¦滤¦32;鲍曼不动杆菌¦滤¦13 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦641 | 合格 | 呼吸道合胞病毒A型 | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 混合干粉引物 | 2024.05.27 | 1 | 1 | 13.87 | 4.32588320115357 | 不合格 | 耐药污染
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | 240530 | T3P3-QWL03-LY-2 | T3P3 | T3P3-QWL03 | 检测限参考品 | 232905 | 0.80971 | 呼吸道合胞病毒A型 | 4760 | 阳性 | 2557 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦2 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦951 | 合格 | 呼吸道合胞病毒A型 | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 混合干粉引物 | 2024.05.27 | 1 | 1 | 13.93 | 4.30725053840632 | 不合格 | 耐药污染
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | 240530 | T3P3-QWL03-LY-3 | T3P3 | T3P3-QWL03 | 检测限参考品 | 216342 | 0.83856 | 呼吸道合胞病毒A型 | 8440 | 阳性 | 4578 | 0 | 人偏肺病毒¦弱阳¦63;鲍曼不动杆菌¦弱阳¦55;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1824 | 合格 | 呼吸道合胞病毒A型 | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 混合干粉引物 | 2024.05.27 | 1 | 1 | 12.77 | 4.69851213782302 | 不合格 | 病原污染
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | 240530 | T3P3-NTC-LY-N-1 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 245417 | 0.79578 |  |  |  | 0 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦2 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦460 | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 混合干粉引物 | 2024.05.27 | 1 | 1 | 11.98 | 5.00834724540901 | 合格
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | 240530 | T3P3-NTC-LY-N-2 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 218206 | 0.84821 |  |  |  | 0 | 0 | 鲍曼不动杆菌¦滤¦49;人偏肺病毒¦滤¦36;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦3 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦395 | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 混合干粉引物 | 2024.05.27 | 1 | 1 | 11.94 | 5.0251256281407 | 合格
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | 240530 | T3P3-POS-LY-1 | T3P3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 205625 | 0.82521 | 阳性对照品 | 267 | 阳性 | 3081 | 0 | 人偏肺病毒¦滤¦44;金黄色葡萄球菌¦滤¦6 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦790 | 合格，注意人内参低 | 阳性对照品 | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 混合干粉引物 | 2024.05.27 | 1 | 1 | 10.51 | 5.70884871550904 | 不合格 | 耐药污染
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | 240530 | T3P3-POS-LY-2 | T3P3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 201988 | 0.8029 | 阳性对照品 | 351 | 阳性 | 3052 | 0 | 人偏肺病毒¦滤¦11 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1127 | 合格，注意人内参低 | 阳性对照品 | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 混合干粉引物 | 2024.05.27 | 1 | 1 | 11.72 | 5.11945392491468 | 不合格 | 耐药污染
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | 240530 | T3P3-POS-LY-3 | T3P3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 174891 | 0.84095 | 阳性对照品 | 280 | 阳性 | 3817 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦777 | 合格，注意人内参低 | 阳性对照品 | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 混合干粉引物 | 2024.05.27 | 1 | 1 | 12.68 | 4.73186119873817 | 不合格 | 耐药污染
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | 240530 | T3P3-NTC-LY-J-5 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 143230 | 0.80011 |  |  |  | 0 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | NULL | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 混合干粉引物 | 2024.05.27 | 1 | 1 | 13 | 4.61538461538461 | 合格
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | 240530 | T3P3-LC-LY-7 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 176605 | 0.85227 |  |  |  | 0 | 721 | 肺炎支原体¦阳性¦21127;肺炎链球菌¦阳性¦7654;卡他莫拉菌¦阳性¦1269;鼻病毒¦阳性¦959;鼻病毒A型¦阳性¦959;流感嗜血杆菌¦阳性¦894;人偏肺病毒¦滤¦5;鲍曼不动杆菌¦滤¦3;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1;咽峡炎链球菌群¦滤¦1 | 肺炎支原体耐药¦敏感¦25965;百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2534 | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 混合干粉引物 | 2024.04.28 | 1 | 1 | 15 | 4 | 合格
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | 240530 | T3P3-LC-LY-12 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 106761 | 0.87239 |  |  |  | 0 | 1606 | 鼻病毒¦阳性¦43609;鼻病毒C型¦阳性¦43587;鲍曼不动杆菌¦阳性¦2407;肺炎克雷伯菌¦阳性¦82;铜绿假单胞菌¦滤¦20;人偏肺病毒¦滤¦13;咽峡炎链球菌群¦滤¦13;中间链球菌¦滤¦13;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦5;人类疱疹病毒6型(HHV-6)¦滤¦1;人类疱疹病毒6B型(HHV-6B)¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦71 | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 混合干粉引物 | 2024.04.28 | 1 | 1 | 20.93 | 2.86669851887243 | 合格
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | 240530 | T3P3-LC-LY-13 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 92115 | 0.86602 |  |  |  | 0 | 2056 | 流感嗜血杆菌¦阳性¦56391;鼻病毒¦阳性¦18879;鼻病毒A型¦阳性¦18879;卡他莫拉菌¦阳性¦4669;人腺病毒3型¦阳性¦99;铜绿假单胞菌¦滤¦4;人偏肺病毒¦滤¦2 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦55 | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 混合干粉引物 | 2024.04.28 | 1 | 1 | 23.35 | 2.56959314775161 | 合格
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | 240530 | T3P3-LC-LY-14 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 108412 | 0.85519 |  |  |  | 0 | 2580 | 鼻病毒¦阳性¦37876;鼻病毒C型¦阳性¦37869;流感嗜血杆菌¦阳性¦1296;呼吸道合胞病毒A型¦弱阳¦46;肺炎克雷伯菌¦滤¦11 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦125 | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 混合干粉引物 | 2024.04.28 | 1 | 1 | 20.94 | 2.86532951289398 | 合格
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | 240530 | T3P3-LC-LY-15 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 103010 | 0.87767 |  |  |  | 0 | 1459 | 鼻病毒¦阳性¦46081;鼻病毒A型¦阳性¦45983;人腺病毒2型¦阳性¦6122;流感嗜血杆菌¦阳性¦342;人腺病毒5型¦弱阳¦135;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦3;人偏肺病毒¦滤¦2 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦10352 | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 混合干粉引物 | 2024.04.28 | 1 | 1 | 23.73 | 2.52844500632111 | 合格
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | 240530 | T3P3-LC-LY-PD-8 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 120874 | 0.87272 |  |  |  | 0 | 2656 | 肺炎支原体¦阳性¦4909;金黄色葡萄球菌¦阳性¦252;咽峡炎链球菌群¦弱阳¦116;中间链球菌¦阳性¦116;流感嗜血杆菌¦弱阳¦100;鼻病毒¦弱阳¦51;鼻病毒A型¦弱阳¦51;肺炎链球菌¦弱阳¦40;卡他莫拉菌¦滤¦8;人偏肺病毒¦滤¦7;铜绿假单胞菌¦滤¦2;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1;人类疱疹病毒6型(HHV-6)¦滤¦1;人类疱疹病毒6B型(HHV-6B)¦滤¦1 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦26634;百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦175 | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 混合干粉引物 | 2024.04.28 | 1 | 1 | 20.26 | 2.96150049358342 | 合格
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | 240530 | T3P3-NTC-LY-J-7 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 192431 | 0.82928 |  |  |  | 0 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | NULL | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 混合干粉引物 | 2024.04.28 | 1 | 1 | 13.22 | 4.53857791225416 | 合格
|  | T3P3-NTC-DJ-T-1 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 177205 | 0.85845 |  |  |  | 0 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦270 | 合格 |  | 20240501上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 混合干粉引物 | 2024.05.27 | 1 | 1 | 11.53 | 5.20381613183001 | 合格
|  | T3P3-NTC-DJ-N-1 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 202095 | 0.79782 |  |  |  | 0 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦231 | 合格 |  | 20240501上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 混合干粉引物 | 2024.05.27 | 1 | 1 | 11.62 | 5.16351118760757 | 合格
|  | T3P3-NTC-DJ-N-2 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 170906 | 0.84178 |  |  |  | 0 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦112 | 合格 |  | 20240501上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 混合干粉引物 | 2024.05.27 | 1 | 1 | 10.83 | 5.54016620498615 | 合格
|  | T3P3-NTC-DJ-J-1 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 218350 | 0.84984 |  |  |  | 0 | 0 |  | NULL | 合格 |  | 20240501上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 混合干粉引物 | 2024.05.27 | 1 | 1 | 11.33 | 5.29567519858782 | 合格
|  | T3P3-NTC-DJ-J-2 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 206205 | 0.77781 |  |  |  | 0 | 0 |  | NULL | 合格 |  | 20240501上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 混合干粉引物 | 2024.05.27 | 1 | 1 | 11.73 | 5.1150895140665 | 合格
|  | T3P3-NTC-DJ-J-6 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 194124 | 0.78449 |  |  |  | 0 | 0 |  | NULL | 合格 |  | 20240501上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 混合干粉引物 | 2024.05.27 | 1 | 1 | 12.39 | 4.84261501210654 | 合格
|  | T3P3-NTC-LY-J-1 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 174257 | 0.85326 |  |  |  | 0 | 0 |  | NULL | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 混合干粉引物 | 2024.05.27 | 1 | 1 | 15.03 | 3.99201596806387 | 合格
|  | T3P3-NTC-LY-J-2 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 202019 | 0.79043 |  |  |  | 0 | 0 |  | NULL | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 混合干粉引物 | 2024.05.27 | 1 | 1 | 16.11 | 3.7243947858473 | 合格
|  | T3P3-NTC-LY-J-3 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 172998 | 0.80317 |  |  |  | 0 | 0 |  | NULL | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 混合干粉引物 | 2024.05.27 | 1 | 1 | 12.84 | 4.67289719626168 | 合格
|  | T3P3-NTC-LY-J-4 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 169224 | 0.83246 |  |  |  | 0 | 0 |  | NULL | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 混合干粉引物 | 2024.05.27 | 1 | 1 | 12.94 | 4.63678516228748 | 合格
|  | T3P3-NTC-LY-J-6 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 194273 | 0.84088 |  |  |  | 0 | 0 |  | NULL | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 混合干粉引物 | 2024.04.28 | 1 | 1 | 13.4 | 4.47761194029851 | 合格

## QC对比
run | 体系 | tag | tag_sample | 目标病原 | DJ_sample | LY_sample | DJ_原始数据 | LY_原始数据 | DJ_Q30 | LY_Q30 | DJ_目标病原RPK | LY_目标病原RPK | DJ_外源内参 | LY_外源内参 | DJ_总人内参 | LY_总人内参 | DJ_resis_info | LY_resis_info | DJ_质控评价 | LY_质控评价 | DJ_生产批号 | LY_生产批号 | DJ_文库浓度 | LY_文库浓度 | DJ_最终评价 | LY_最终评价 | DJ_不合格原因 | LY_不合格原因
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 肠道病毒71型 | T3P3-QWP02-DJ-1 | T3P3-QWP02-LY-1 | 221784 | 192762 | 0.81031 | 0.84203 | 1221 | 12088 | 1101 | 2018 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦195 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦613 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240501上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 10.97 | 12.46 | 合格 | 不合格 |  | 耐药污染
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 肠道病毒71型 | T3P3-QWP02-DJ-2 | T3P3-QWP02-LY-2 | 226242 | 174292 | 0.79407 | 0.83216 | 2039 | 13039 | 2324 | 3744 | 1 | 1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦562 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦822 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240501上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 10.81 | 13.99 | 不合格 | 不合格 | 耐药污染 | 耐药污染
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 肠道病毒71型 | T3P3-QWP02-DJ-3 | T3P3-QWP02-LY-3 | 189840 | 205276 | 0.8591 | 0.81933 | 1895 | 17405 | 1773 | 3906 | 0 | 1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦542 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1107 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240501上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 11.89 | 14.47 | 不合格 | 不合格 | 耐药污染 | 耐药污染
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 | T3P3-QWL02-DJ-1 | T3P3-QWL02-LY-1 | 245626 | 215275 | 0.85499 | 0.84395 | 541 | 2089 | 3680 | 4044 | 1 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦737 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦761 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240501上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 11.57 | 12.81 | 不合格 | 不合格 | 耐药污染 | 耐药污染
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 | T3P3-QWL02-DJ-2 | T3P3-QWL02-LY-2 | 208931 | 216059 | 0.78726 | 0.85813 | 380 | 2708 | 2166 | 4304 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦742 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1094 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240501上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 11.84 | 12.98 | 不合格 | 不合格 | 耐药污染 | 耐药污染
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 | T3P3-QWL02-DJ-3 | T3P3-QWL02-LY-3 | 224765 | 219637 | 0.81947 | 0.79293 | 349 | 3536 | 2090 | 4292 | 1 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦756 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1349 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240501上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 11.13 | 13.71 | 不合格 | 不合格 | 耐药污染 | 病原污染
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-T-1 | T3P3-NTC-LY-T-1 | 177205 | 226092 | 0.85845 | 0.82297 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦270 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦896 | 合格 | 合格 | 20240501上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 11.53 | 12.93 | 合格 | 不合格 |  | 耐药污染
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-T-2 | T3P3-NTC-LY-T-2 | 235376 | 205188 | 0.8531 | 0.84696 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦481 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1077 | 合格 | 合格 | 20240501上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 10.89 | 12.08 | 合格 | 不合格 |  | 耐药污染
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-QWP03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | T3P3-QWP03-DJ-1 | T3P3-QWP03-LY-1 | 197259 | 225005 | 0.86039 | 0.86672 | 6986 | 23399 | 316 | 585 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦527 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1108 | 合格 | 合格 | 20240501上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 10.46 | 12.35 | 不合格 | 不合格 | 耐药污染 | 耐药污染
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-QWP03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | T3P3-QWP03-DJ-2 | T3P3-QWP03-LY-2 | 234457 | 229760 | 0.859 | 0.86293 | 7237 | 19824 | 194 | 601 | 1 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦375 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦634 | 合格 | 合格 | 20240501上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 10.73 | 12.68 | 不合格 | 不合格 | 病原污染 | 病原污染
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-QWP03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | T3P3-QWP03-DJ-3 | T3P3-QWP03-LY-3 | 232782 | 230968 | 0.8472 | 0.83371 | 3053 | 21454 | 85 | 535 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦158 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦855 | 合格 | 合格 | 20240501上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 10.81 | 13.55 | 合格 | 不合格 |  | 耐药污染
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-QWL03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | T3P3-QWL03-DJ-1 | T3P3-QWL03-LY-1 | 248670 | 252982 | 0.81751 | 0.85495 | 1603 | 4803 | 1721 | 3399 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦428 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦641 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240501上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 9.606 | 13.87 | 合格 | 不合格 |  | 耐药污染
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-QWL03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | T3P3-QWL03-DJ-2 | T3P3-QWL03-LY-2 | 242403 | 232905 | 0.85217 | 0.80971 | 1525 | 4760 | 1554 | 2557 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦490 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦951 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240501上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 10.27 | 13.93 | 合格 | 不合格 |  | 耐药污染
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-QWL03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | T3P3-QWL03-DJ-3 | T3P3-QWL03-LY-3 | 216601 | 216342 | 0.84772 | 0.83856 | 3368 | 8440 | 3030 | 4578 | 0 | 0 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦14;百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1068 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1824 | 合格 | 合格 | 20240501上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 11.34 | 12.77 | 不合格 | 不合格 | 病原污染 | 病原污染
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-N-1 | T3P3-NTC-LY-N-1 | 202095 | 245417 | 0.79782 | 0.79578 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦231 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦460 | 合格 | 合格 | 20240501上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 11.62 | 11.98 | 合格 | 合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-N-2 | T3P3-NTC-LY-N-2 | 170906 | 218206 | 0.84178 | 0.84821 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦112 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦395 | 合格 | 合格 | 20240501上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 10.83 | 11.94 | 合格 | 合格
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | T3P3-POS-DJ-1 | T3P3-POS-LY-1 | 172458 | 205625 | 0.85169 | 0.82521 | 3880 | 267 | 1851 | 3081 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦311 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦790 | 合格 | 合格，注意人内参低 | 20240501上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 12.42 | 10.51 | 合格 | 不合格 |  | 耐药污染
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | T3P3-POS-DJ-2 | T3P3-POS-LY-2 | 218526 | 201988 | 0.79704 | 0.8029 | 5782 | 351 | 2547 | 3052 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦567 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1127 | 合格 | 合格，注意人内参低 | 20240501上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 11.07 | 11.72 | 不合格 | 不合格 | 耐药污染 | 耐药污染
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | T3P3-POS-DJ-3 | T3P3-POS-LY-3 | 194223 | 174891 | 0.81689 | 0.84095 | 5284 | 280 | 1872 | 3817 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦540 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦777 | 合格 | 合格，注意人内参低 | 20240501上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 11.94 | 12.68 | 不合格 | 不合格 | 耐药污染 | 耐药污染
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-J-1 | T3P3-NTC-LY-J-1 | 218350 | 174257 | 0.84984 | 0.85326 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格 | 合格 | 20240501上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 11.33 | 15.03 | 合格 | 合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-J-2 | T3P3-NTC-LY-J-2 | 206205 | 202019 | 0.77781 | 0.79043 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格 | 合格 | 20240501上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 11.73 | 16.11 | 合格 | 合格
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-J-3 | T3P3-NTC-LY-J-3 | 236553 | 172998 | 0.81423 | 0.80317 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格 | 合格 | 20240501上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 10.17 | 12.84 | 合格 | 合格
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-J-4 | T3P3-NTC-LY-J-4 | 187865 | 169224 | 0.7977 | 0.83246 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格 | 合格 | 20240501上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 11.69 | 12.94 | 合格 | 合格
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-J-5 | T3P3-NTC-LY-J-5 | 190689 | 143230 | 0.8512 | 0.80011 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格 | 合格 | 20240501上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 11.26 | 13 | 合格 | 合格
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 |  | T3P3-LC-DJ-7 | T3P3-LC-LY-7 | 110330 | 176605 | 0.86476 | 0.85227 |  |  | 0 | 0 | 1326 | 721 | 肺炎支原体耐药¦敏感¦29535;百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2801 | 肺炎支原体耐药¦敏感¦25965;百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2534 | 合格 | 合格 | 20240501上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 20.96 | 15 | 合格 | 合格
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 |  | T3P3-LC-DJ-12 | T3P3-LC-LY-12 | 131252 | 106761 | 0.84166 | 0.87239 |  |  | 0 | 0 | 2629 | 1606 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦69 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦71 | 合格 | 合格 | 20240501上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 17.79 | 20.93 | 合格 | 合格
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 |  | T3P3-LC-DJ-13 | T3P3-LC-LY-13 | 111793 | 92115 | 0.8638 | 0.86602 |  |  | 0 | 0 | 2962 | 2056 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦50 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦55 | 合格 | 合格 | 20240501上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 21.43 | 23.35 | 合格 | 合格
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 |  | T3P3-LC-DJ-14 | T3P3-LC-LY-14 | 133463 | 108412 | 0.87068 | 0.85519 |  |  | 0 | 0 | 4351 | 2580 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦143 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦125 | 合格 | 合格 | 20240501上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 11.01 | 20.94 | 合格 | 合格
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 |  | T3P3-LC-DJ-15 | T3P3-LC-LY-15 | 122049 | 103010 | 0.85605 | 0.87767 |  |  | 0 | 0 | 2186 | 1459 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦9935 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦10352 | 合格 | 合格 | 20240501上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 17 | 23.73 | 合格 | 合格
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 |  | T3P3-LC-DJ-PD-8 | T3P3-LC-LY-PD-8 | 117106 | 120874 | 0.87269 | 0.87272 |  |  | 0 | 0 | 4105 | 2656 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦26090;百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦167 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦26634;百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦175 | 合格 | 合格 | 20240501上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 20.22 | 20.26 | 合格 | 合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-J-6 | T3P3-NTC-LY-J-6 | 194124 | 194273 | 0.78449 | 0.84088 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格 | 合格 | 20240501上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 12.39 | 13.4 | 合格 | 合格
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-J-7 | T3P3-NTC-LY-J-7 | 195344 | 192431 | 0.84348 | 0.82928 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格 | 合格 | 20240501上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 12.43 | 13.22 | 合格 | 合格

## 待检-留样对比
run | 体系 | tag | tag_sample | 检出病原 | DJ_sample | LY_sample | DJ_检出病原RPK | LY_检出病原RPK | DJ_原始数据 | LY_原始数据 | DJ_Q30 | LY_Q30 | DJ_外源内参 | LY_外源内参 | DJ_总人内参 | LY_总人内参 | DJ_质控评价 | LY_质控评价 | LY_生产批号 | DJ_生产批号 | DJ_filter_flag | LY_filter_flag | DJ_文库浓度 | LY_文库浓度 | DJ_最终评价 | LY_最终评价 | DJ_drug_info | LY_drug_info
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWP02-DJ-1 | T3P3-QWP02-LY-1 | 0 | 2 | 221784 | 192762 | 0.81031 | 0.84203 | 1101 | 2018 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 |  | 滤 | 10.97 | 12.46 | 合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦195 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦613
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 外源内参 | T3P3-QWP02-DJ-1 | T3P3-QWP02-LY-1 | 1101 | 2018 | 221784 | 192762 | 0.81031 | 0.84203 | 1101 | 2018 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 内参 | 内参 | 10.97 | 12.46 | 合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦195 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦613
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 柯萨奇病毒A16型 | T3P3-QWP02-DJ-1 | T3P3-QWP02-LY-1 | 1 | 0 | 221784 | 192762 | 0.81031 | 0.84203 | 1101 | 2018 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 滤 |  | 10.97 | 12.46 | 合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦195 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦613
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 肠道病毒71型 | T3P3-QWP02-DJ-1 | T3P3-QWP02-LY-1 | 1221 | 12088 | 221784 | 192762 | 0.81031 | 0.84203 | 1101 | 2018 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 10.97 | 12.46 | 合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦195 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦613
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-QWP02-DJ-1 | T3P3-QWP02-LY-1 | 0 | 2 | 221784 | 192762 | 0.81031 | 0.84203 | 1101 | 2018 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 |  | 滤 | 10.97 | 12.46 | 合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦195 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦613
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 人偏肺病毒 | T3P3-QWP02-DJ-2 | T3P3-QWP02-LY-2 | 0 | 26 | 226242 | 174292 | 0.79407 | 0.83216 | 2324 | 3744 | 1 | 1 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 |  | 滤 | 10.81 | 13.99 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦562 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦822
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 人内参ACTB | T3P3-QWP02-DJ-2 | T3P3-QWP02-LY-2 | 0 | 1 | 226242 | 174292 | 0.79407 | 0.83216 | 2324 | 3744 | 1 | 1 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 |  | 内参 | 10.81 | 13.99 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦562 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦822
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 人内参ZFX | T3P3-QWP02-DJ-2 | T3P3-QWP02-LY-2 | 1 | 0 | 226242 | 174292 | 0.79407 | 0.83216 | 2324 | 3744 | 1 | 1 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 内参 |  | 10.81 | 13.99 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦562 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦822
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWP02-DJ-2 | T3P3-QWP02-LY-2 | 1 | 5 | 226242 | 174292 | 0.79407 | 0.83216 | 2324 | 3744 | 1 | 1 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 滤 | 滤 | 10.81 | 13.99 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦562 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦822
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 外源内参 | T3P3-QWP02-DJ-2 | T3P3-QWP02-LY-2 | 2324 | 3744 | 226242 | 174292 | 0.79407 | 0.83216 | 2324 | 3744 | 1 | 1 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 内参 | 内参 | 10.81 | 13.99 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦562 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦822
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 肠道病毒71型 | T3P3-QWP02-DJ-2 | T3P3-QWP02-LY-2 | 2039 | 13039 | 226242 | 174292 | 0.79407 | 0.83216 | 2324 | 3744 | 1 | 1 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 10.81 | 13.99 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦562 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦822
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 人内参ACTB | T3P3-QWP02-DJ-3 | T3P3-QWP02-LY-3 | 0 | 1 | 189840 | 205276 | 0.8591 | 0.81933 | 1773 | 3906 | 0 | 1 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 |  | 内参 | 11.89 | 14.47 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦542 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1107
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWP02-DJ-3 | T3P3-QWP02-LY-3 | 1 | 2 | 189840 | 205276 | 0.8591 | 0.81933 | 1773 | 3906 | 0 | 1 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 滤 | 滤 | 11.89 | 14.47 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦542 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1107
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 外源内参 | T3P3-QWP02-DJ-3 | T3P3-QWP02-LY-3 | 1773 | 3906 | 189840 | 205276 | 0.8591 | 0.81933 | 1773 | 3906 | 0 | 1 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 内参 | 内参 | 11.89 | 14.47 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦542 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1107
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 肠道病毒71型 | T3P3-QWP02-DJ-3 | T3P3-QWP02-LY-3 | 1895 | 17405 | 189840 | 205276 | 0.8591 | 0.81933 | 1773 | 3906 | 0 | 1 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 11.89 | 14.47 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦542 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1107
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 人内参ACTB | T3P3-QWL02-DJ-1 | T3P3-QWL02-LY-1 | 1 | 0 | 245626 | 215275 | 0.85499 | 0.84395 | 3680 | 4044 | 1 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 内参 |  | 11.57 | 12.81 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦737 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦761
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWL02-DJ-1 | T3P3-QWL02-LY-1 | 2 | 3 | 245626 | 215275 | 0.85499 | 0.84395 | 3680 | 4044 | 1 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 滤 | 滤 | 11.57 | 12.81 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦737 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦761
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 外源内参 | T3P3-QWL02-DJ-1 | T3P3-QWL02-LY-1 | 3680 | 4044 | 245626 | 215275 | 0.85499 | 0.84395 | 3680 | 4044 | 1 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 内参 | 内参 | 11.57 | 12.81 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦737 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦761
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 | T3P3-QWL02-DJ-1 | T3P3-QWL02-LY-1 | 541 | 2089 | 245626 | 215275 | 0.85499 | 0.84395 | 3680 | 4044 | 1 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 11.57 | 12.81 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦737 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦761
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 人偏肺病毒 | T3P3-QWL02-DJ-2 | T3P3-QWL02-LY-2 | 30 | 0 | 208931 | 216059 | 0.78726 | 0.85813 | 2166 | 4304 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 滤 |  | 11.84 | 12.98 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦742 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1094
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWL02-DJ-2 | T3P3-QWL02-LY-2 | 0 | 1 | 208931 | 216059 | 0.78726 | 0.85813 | 2166 | 4304 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 |  | 滤 | 11.84 | 12.98 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦742 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1094
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 外源内参 | T3P3-QWL02-DJ-2 | T3P3-QWL02-LY-2 | 2166 | 4304 | 208931 | 216059 | 0.78726 | 0.85813 | 2166 | 4304 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 内参 | 内参 | 11.84 | 12.98 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦742 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1094
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 | T3P3-QWL02-DJ-2 | T3P3-QWL02-LY-2 | 380 | 2708 | 208931 | 216059 | 0.78726 | 0.85813 | 2166 | 4304 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 11.84 | 12.98 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦742 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1094
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 人偏肺病毒 | T3P3-QWL02-DJ-3 | T3P3-QWL02-LY-3 | 0 | 73 | 224765 | 219637 | 0.81947 | 0.79293 | 2090 | 4292 | 1 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 |  | 弱阳 | 11.13 | 13.71 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦756 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1349
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 人内参ACTB | T3P3-QWL02-DJ-3 | T3P3-QWL02-LY-3 | 1 | 0 | 224765 | 219637 | 0.81947 | 0.79293 | 2090 | 4292 | 1 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 内参 |  | 11.13 | 13.71 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦756 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1349
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 外源内参 | T3P3-QWL02-DJ-3 | T3P3-QWL02-LY-3 | 2090 | 4292 | 224765 | 219637 | 0.81947 | 0.79293 | 2090 | 4292 | 1 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 内参 | 内参 | 11.13 | 13.71 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦756 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1349
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 | T3P3-QWL02-DJ-3 | T3P3-QWL02-LY-3 | 349 | 3536 | 224765 | 219637 | 0.81947 | 0.79293 | 2090 | 4292 | 1 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 11.13 | 13.71 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦756 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1349
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 人偏肺病毒 | T3P3-NTC-DJ-T-1 | T3P3-NTC-LY-T-1 | 0 | 20 | 177205 | 226092 | 0.85845 | 0.82297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 |  | 滤 | 11.53 | 12.93 | 合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦270 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦896
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-NTC-DJ-T-1 | T3P3-NTC-LY-T-1 | 0 | 5 | 177205 | 226092 | 0.85845 | 0.82297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 |  | 滤 | 11.53 | 12.93 | 合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦270 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦896
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-T-1 | T3P3-NTC-LY-T-1 | 0 | 0 | 177205 | 226092 | 0.85845 | 0.82297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 |  |  | 11.53 | 12.93 | 合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦270 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦896
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 人偏肺病毒 | T3P3-NTC-DJ-T-2 | T3P3-NTC-LY-T-2 | 9 | 0 | 235376 | 205188 | 0.8531 | 0.84696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 滤 |  | 10.89 | 12.08 | 合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦481 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1077
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-NTC-DJ-T-2 | T3P3-NTC-LY-T-2 | 1 | 1 | 235376 | 205188 | 0.8531 | 0.84696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 滤 | 滤 | 10.89 | 12.08 | 合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦481 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1077
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-QWP03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | T3P3-QWP03-DJ-1 | T3P3-QWP03-LY-1 | 6986 | 23399 | 197259 | 225005 | 0.86039 | 0.86672 | 316 | 585 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 10.46 | 12.35 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦527 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1108
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-QWP03 | 阳性参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWP03-DJ-1 | T3P3-QWP03-LY-1 | 1 | 1 | 197259 | 225005 | 0.86039 | 0.86672 | 316 | 585 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 滤 | 滤 | 10.46 | 12.35 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦527 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1108
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-QWP03 | 阳性参考品 | 外源内参 | T3P3-QWP03-DJ-1 | T3P3-QWP03-LY-1 | 316 | 585 | 197259 | 225005 | 0.86039 | 0.86672 | 316 | 585 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 内参 | 内参 | 10.46 | 12.35 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦527 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1108
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-QWP03 | 阳性参考品 | 人偏肺病毒 | T3P3-QWP03-DJ-2 | T3P3-QWP03-LY-2 | 19 | 47 | 234457 | 229760 | 0.859 | 0.86293 | 194 | 601 | 1 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 弱阳 | 弱阳 | 10.73 | 12.68 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦375 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦634
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-QWP03 | 阳性参考品 | 人内参ZFX | T3P3-QWP03-DJ-2 | T3P3-QWP03-LY-2 | 1 | 0 | 234457 | 229760 | 0.859 | 0.86293 | 194 | 601 | 1 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 内参 |  | 10.73 | 12.68 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦375 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦634
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-QWP03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | T3P3-QWP03-DJ-2 | T3P3-QWP03-LY-2 | 7237 | 19824 | 234457 | 229760 | 0.859 | 0.86293 | 194 | 601 | 1 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 10.73 | 12.68 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦375 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦634
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-QWP03 | 阳性参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWP03-DJ-2 | T3P3-QWP03-LY-2 | 0 | 2 | 234457 | 229760 | 0.859 | 0.86293 | 194 | 601 | 1 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 |  | 滤 | 10.73 | 12.68 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦375 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦634
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-QWP03 | 阳性参考品 | 外源内参 | T3P3-QWP03-DJ-2 | T3P3-QWP03-LY-2 | 194 | 601 | 234457 | 229760 | 0.859 | 0.86293 | 194 | 601 | 1 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 内参 | 内参 | 10.73 | 12.68 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦375 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦634
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-QWP03 | 阳性参考品 | 人偏肺病毒 | T3P3-QWP03-DJ-3 | T3P3-QWP03-LY-3 | 2 | 28 | 232782 | 230968 | 0.8472 | 0.83371 | 85 | 535 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 滤 | 滤 | 10.81 | 13.55 | 合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦158 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦855
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-QWP03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | T3P3-QWP03-DJ-3 | T3P3-QWP03-LY-3 | 3053 | 21454 | 232782 | 230968 | 0.8472 | 0.83371 | 85 | 535 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 10.81 | 13.55 | 合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦158 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦855
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-QWP03 | 阳性参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWP03-DJ-3 | T3P3-QWP03-LY-3 | 1 | 0 | 232782 | 230968 | 0.8472 | 0.83371 | 85 | 535 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 滤 |  | 10.81 | 13.55 | 合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦158 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦855
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-QWP03 | 阳性参考品 | 外源内参 | T3P3-QWP03-DJ-3 | T3P3-QWP03-LY-3 | 85 | 535 | 232782 | 230968 | 0.8472 | 0.83371 | 85 | 535 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 内参 | 内参 | 10.81 | 13.55 | 合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦158 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦855
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-QWL03 | 检测限参考品 | 人偏肺病毒 | T3P3-QWL03-DJ-1 | T3P3-QWL03-LY-1 | 0 | 32 | 248670 | 252982 | 0.81751 | 0.85495 | 1721 | 3399 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 |  | 滤 | 9.606 | 13.87 | 合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦428 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦641
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-QWL03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | T3P3-QWL03-DJ-1 | T3P3-QWL03-LY-1 | 1603 | 4803 | 248670 | 252982 | 0.81751 | 0.85495 | 1721 | 3399 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 9.606 | 13.87 | 合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦428 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦641
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-QWL03 | 检测限参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWL03-DJ-1 | T3P3-QWL03-LY-1 | 2 | 0 | 248670 | 252982 | 0.81751 | 0.85495 | 1721 | 3399 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 滤 |  | 9.606 | 13.87 | 合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦428 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦641
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-QWL03 | 检测限参考品 | 外源内参 | T3P3-QWL03-DJ-1 | T3P3-QWL03-LY-1 | 1721 | 3399 | 248670 | 252982 | 0.81751 | 0.85495 | 1721 | 3399 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 内参 | 内参 | 9.606 | 13.87 | 合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦428 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦641
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-QWL03 | 检测限参考品 | 鲍曼不动杆菌 | T3P3-QWL03-DJ-1 | T3P3-QWL03-LY-1 | 0 | 13 | 248670 | 252982 | 0.81751 | 0.85495 | 1721 | 3399 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 |  | 滤 | 9.606 | 13.87 | 合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦428 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦641
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-QWL03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | T3P3-QWL03-DJ-2 | T3P3-QWL03-LY-2 | 1525 | 4760 | 242403 | 232905 | 0.85217 | 0.80971 | 1554 | 2557 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 10.27 | 13.93 | 合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦490 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦951
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-QWL03 | 检测限参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWL03-DJ-2 | T3P3-QWL03-LY-2 | 0 | 2 | 242403 | 232905 | 0.85217 | 0.80971 | 1554 | 2557 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 |  | 滤 | 10.27 | 13.93 | 合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦490 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦951
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-QWL03 | 检测限参考品 | 外源内参 | T3P3-QWL03-DJ-2 | T3P3-QWL03-LY-2 | 1554 | 2557 | 242403 | 232905 | 0.85217 | 0.80971 | 1554 | 2557 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 内参 | 内参 | 10.27 | 13.93 | 合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦490 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦951
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-QWL03 | 检测限参考品 | 人偏肺病毒 | T3P3-QWL03-DJ-3 | T3P3-QWL03-LY-3 | 154 | 63 | 216601 | 216342 | 0.84772 | 0.83856 | 6060 | 4578 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 弱阳 | 弱阳 | 11.34 | 12.77 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1068 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1824
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-QWL03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | T3P3-QWL03-DJ-3 | T3P3-QWL03-LY-3 | 6736 | 8440 | 216601 | 216342 | 0.84772 | 0.83856 | 6060 | 4578 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 11.34 | 12.77 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1068 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1824
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-QWL03 | 检测限参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWL03-DJ-3 | T3P3-QWL03-LY-3 | 14 | 1 | 216601 | 216342 | 0.84772 | 0.83856 | 6060 | 4578 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 滤 | 滤 | 11.34 | 12.77 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1068 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1824
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-QWL03 | 检测限参考品 | 外源内参 | T3P3-QWL03-DJ-3 | T3P3-QWL03-LY-3 | 6060 | 4578 | 216601 | 216342 | 0.84772 | 0.83856 | 6060 | 4578 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 内参 | 内参 | 11.34 | 12.77 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1068 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1824
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-QWL03 | 检测限参考品 | 鲍曼不动杆菌 | T3P3-QWL03-DJ-3 | T3P3-QWL03-LY-3 | 0 | 55 | 216601 | 216342 | 0.84772 | 0.83856 | 6060 | 4578 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 |  | 弱阳 | 11.34 | 12.77 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1068 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1824
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-NTC-DJ-N-1 | T3P3-NTC-LY-N-1 | 0 | 2 | 202095 | 245417 | 0.79782 | 0.79578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 |  | 滤 | 11.62 | 11.98 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦231 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦460
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-N-1 | T3P3-NTC-LY-N-1 | 0 | 0 | 202095 | 245417 | 0.79782 | 0.79578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 |  |  | 11.62 | 11.98 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦231 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦460
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 人偏肺病毒 | T3P3-NTC-DJ-N-2 | T3P3-NTC-LY-N-2 | 0 | 36 | 170906 | 218206 | 0.84178 | 0.84821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 |  | 滤 | 10.83 | 11.94 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦112 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦395
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-NTC-DJ-N-2 | T3P3-NTC-LY-N-2 | 0 | 3 | 170906 | 218206 | 0.84178 | 0.84821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 |  | 滤 | 10.83 | 11.94 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦112 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦395
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 鲍曼不动杆菌 | T3P3-NTC-DJ-N-2 | T3P3-NTC-LY-N-2 | 0 | 49 | 170906 | 218206 | 0.84178 | 0.84821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 |  | 滤 | 10.83 | 11.94 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦112 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦395
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-N-2 | T3P3-NTC-LY-N-2 | 0 | 0 | 170906 | 218206 | 0.84178 | 0.84821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 |  |  | 10.83 | 11.94 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦112 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦395
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 人偏肺病毒 | T3P3-POS-DJ-1 | T3P3-POS-LY-1 | 0 | 44 | 172458 | 205625 | 0.85169 | 0.82521 | 1851 | 3081 | 0 | 0 | 合格 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 |  | 滤 | 12.42 | 10.51 | 合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦311 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦790
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-POS-DJ-1 | T3P3-POS-LY-1 | 1 | 0 | 172458 | 205625 | 0.85169 | 0.82521 | 1851 | 3081 | 0 | 0 | 合格 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 滤 |  | 12.42 | 10.51 | 合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦311 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦790
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 外源内参 | T3P3-POS-DJ-1 | T3P3-POS-LY-1 | 1851 | 3081 | 172458 | 205625 | 0.85169 | 0.82521 | 1851 | 3081 | 0 | 0 | 合格 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 内参 | 内参 | 12.42 | 10.51 | 合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦311 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦790
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 金黄色葡萄球菌 | T3P3-POS-DJ-1 | T3P3-POS-LY-1 | 0 | 6 | 172458 | 205625 | 0.85169 | 0.82521 | 1851 | 3081 | 0 | 0 | 合格 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 |  | 滤 | 12.42 | 10.51 | 合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦311 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦790
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | T3P3-POS-DJ-1 | T3P3-POS-LY-1 | 3880 | 267 | 172458 | 205625 | 0.85169 | 0.82521 | 1851 | 3081 | 0 | 0 | 合格 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 12.42 | 10.51 | 合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦311 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦790
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 人偏肺病毒 | T3P3-POS-DJ-2 | T3P3-POS-LY-2 | 12 | 11 | 218526 | 201988 | 0.79704 | 0.8029 | 2547 | 3052 | 0 | 0 | 合格 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 滤 | 滤 | 11.07 | 11.72 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦567 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1127
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-POS-DJ-2 | T3P3-POS-LY-2 | 5 | 0 | 218526 | 201988 | 0.79704 | 0.8029 | 2547 | 3052 | 0 | 0 | 合格 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 滤 |  | 11.07 | 11.72 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦567 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1127
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 外源内参 | T3P3-POS-DJ-2 | T3P3-POS-LY-2 | 2547 | 3052 | 218526 | 201988 | 0.79704 | 0.8029 | 2547 | 3052 | 0 | 0 | 合格 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 内参 | 内参 | 11.07 | 11.72 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦567 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1127
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | T3P3-POS-DJ-2 | T3P3-POS-LY-2 | 5782 | 351 | 218526 | 201988 | 0.79704 | 0.8029 | 2547 | 3052 | 0 | 0 | 合格 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 11.07 | 11.72 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦567 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1127
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 外源内参 | T3P3-POS-DJ-3 | T3P3-POS-LY-3 | 1872 | 3817 | 194223 | 174891 | 0.81689 | 0.84095 | 1872 | 3817 | 0 | 0 | 合格 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 内参 | 内参 | 11.94 | 12.68 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦540 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦777
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | T3P3-POS-DJ-3 | T3P3-POS-LY-3 | 5284 | 280 | 194223 | 174891 | 0.81689 | 0.84095 | 1872 | 3817 | 0 | 0 | 合格 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 11.94 | 12.68 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦540 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦777
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-J-1 | T3P3-NTC-LY-J-1 | 0 | 0 | 218350 | 174257 | 0.84984 | 0.85326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 |  |  | 11.33 | 15.03 | 合格 | 合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-J-2 | T3P3-NTC-LY-J-2 | 0 | 0 | 206205 | 202019 | 0.77781 | 0.79043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 |  |  | 11.73 | 16.11 | 合格 | 合格
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-NTC-DJ-J-3 | T3P3-NTC-LY-J-3 | 1 | 0 | 236553 | 172998 | 0.81423 | 0.80317 | 1 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 滤 |  | 10.17 | 12.84 | 合格 | 合格
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 外源内参 | T3P3-NTC-DJ-J-3 | T3P3-NTC-LY-J-3 | 1 | 0 | 236553 | 172998 | 0.81423 | 0.80317 | 1 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 内参 |  | 10.17 | 12.84 | 合格 | 合格
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-J-3 | T3P3-NTC-LY-J-3 | 0 | 0 | 236553 | 172998 | 0.81423 | 0.80317 | 1 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 |  |  | 10.17 | 12.84 | 合格 | 合格
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-NTC-DJ-J-4 | T3P3-NTC-LY-J-4 | 1 | 0 | 187865 | 169224 | 0.7977 | 0.83246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 滤 |  | 11.69 | 12.94 | 合格 | 合格
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-J-4 | T3P3-NTC-LY-J-4 | 0 | 0 | 187865 | 169224 | 0.7977 | 0.83246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 |  |  | 11.69 | 12.94 | 合格 | 合格
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-NTC-DJ-J-5 | T3P3-NTC-LY-J-5 | 0 | 1 | 190689 | 143230 | 0.8512 | 0.80011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 |  | 滤 | 11.26 | 13 | 合格 | 合格
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 鲍曼不动杆菌 | T3P3-NTC-DJ-J-5 | T3P3-NTC-LY-J-5 | 1 | 0 | 190689 | 143230 | 0.8512 | 0.80011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 滤 |  | 11.26 | 13 | 合格 | 合格
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | EB病毒(EBV) | T3P3-LC-DJ-7 | T3P3-LC-LY-7 | 6 | 0 | 110330 | 176605 | 0.86476 | 0.85227 | 0 | 0 | 2652 | 1442 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 滤 |  | 20.96 | 15 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦敏感¦29535 | 肺炎支原体耐药¦敏感¦25965
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | EB病毒(EBV) | T3P3-LC-DJ-7 | T3P3-LC-LY-7 | 6 | 0 | 110330 | 176605 | 0.86476 | 0.85227 | 0 | 0 | 2652 | 1442 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 滤 |  | 20.96 | 15 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2801 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2534
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人偏肺病毒 | T3P3-LC-DJ-7 | T3P3-LC-LY-7 | 0 | 10 | 110330 | 176605 | 0.86476 | 0.85227 | 0 | 0 | 2652 | 1442 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 |  | 滤 | 20.96 | 15 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦敏感¦29535 | 肺炎支原体耐药¦敏感¦25965
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人偏肺病毒 | T3P3-LC-DJ-7 | T3P3-LC-LY-7 | 0 | 10 | 110330 | 176605 | 0.86476 | 0.85227 | 0 | 0 | 2652 | 1442 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 |  | 滤 | 20.96 | 15 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2801 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2534
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ACTB | T3P3-LC-DJ-7 | T3P3-LC-LY-7 | 206 | 126 | 110330 | 176605 | 0.86476 | 0.85227 | 0 | 0 | 2652 | 1442 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 内参 | 内参 | 20.96 | 15 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦敏感¦29535 | 肺炎支原体耐药¦敏感¦25965
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ACTB | T3P3-LC-DJ-7 | T3P3-LC-LY-7 | 206 | 126 | 110330 | 176605 | 0.86476 | 0.85227 | 0 | 0 | 2652 | 1442 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 内参 | 内参 | 20.96 | 15 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2801 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2534
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ZFX | T3P3-LC-DJ-7 | T3P3-LC-LY-7 | 2446 | 1316 | 110330 | 176605 | 0.86476 | 0.85227 | 0 | 0 | 2652 | 1442 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 内参 | 内参 | 20.96 | 15 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦敏感¦29535 | 肺炎支原体耐药¦敏感¦25965
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ZFX | T3P3-LC-DJ-7 | T3P3-LC-LY-7 | 2446 | 1316 | 110330 | 176605 | 0.86476 | 0.85227 | 0 | 0 | 2652 | 1442 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 内参 | 内参 | 20.96 | 15 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2801 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2534
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 卡他莫拉菌 | T3P3-LC-DJ-7 | T3P3-LC-LY-7 | 2154 | 2538 | 110330 | 176605 | 0.86476 | 0.85227 | 0 | 0 | 2652 | 1442 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 20.96 | 15 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦敏感¦29535 | 肺炎支原体耐药¦敏感¦25965
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 卡他莫拉菌 | T3P3-LC-DJ-7 | T3P3-LC-LY-7 | 2154 | 2538 | 110330 | 176605 | 0.86476 | 0.85227 | 0 | 0 | 2652 | 1442 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 20.96 | 15 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2801 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2534
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 咽峡炎链球菌群 | T3P3-LC-DJ-7 | T3P3-LC-LY-7 | 2 | 2 | 110330 | 176605 | 0.86476 | 0.85227 | 0 | 0 | 2652 | 1442 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 滤 | 滤 | 20.96 | 15 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦敏感¦29535 | 肺炎支原体耐药¦敏感¦25965
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 咽峡炎链球菌群 | T3P3-LC-DJ-7 | T3P3-LC-LY-7 | 2 | 2 | 110330 | 176605 | 0.86476 | 0.85227 | 0 | 0 | 2652 | 1442 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 滤 | 滤 | 20.96 | 15 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2801 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2534
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-LC-DJ-7 | T3P3-LC-LY-7 | 0 | 2 | 110330 | 176605 | 0.86476 | 0.85227 | 0 | 0 | 2652 | 1442 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 |  | 滤 | 20.96 | 15 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦敏感¦29535 | 肺炎支原体耐药¦敏感¦25965
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-LC-DJ-7 | T3P3-LC-LY-7 | 0 | 2 | 110330 | 176605 | 0.86476 | 0.85227 | 0 | 0 | 2652 | 1442 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 |  | 滤 | 20.96 | 15 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2801 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2534
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 流感嗜血杆菌 | T3P3-LC-DJ-7 | T3P3-LC-LY-7 | 1830 | 1788 | 110330 | 176605 | 0.86476 | 0.85227 | 0 | 0 | 2652 | 1442 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 20.96 | 15 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦敏感¦29535 | 肺炎支原体耐药¦敏感¦25965
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 流感嗜血杆菌 | T3P3-LC-DJ-7 | T3P3-LC-LY-7 | 1830 | 1788 | 110330 | 176605 | 0.86476 | 0.85227 | 0 | 0 | 2652 | 1442 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 20.96 | 15 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2801 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2534
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 肺炎支原体 | T3P3-LC-DJ-7 | T3P3-LC-LY-7 | 45916 | 42254 | 110330 | 176605 | 0.86476 | 0.85227 | 0 | 0 | 2652 | 1442 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 20.96 | 15 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦敏感¦29535 | 肺炎支原体耐药¦敏感¦25965
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 肺炎支原体 | T3P3-LC-DJ-7 | T3P3-LC-LY-7 | 45916 | 42254 | 110330 | 176605 | 0.86476 | 0.85227 | 0 | 0 | 2652 | 1442 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 20.96 | 15 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2801 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2534
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 肺炎链球菌 | T3P3-LC-DJ-7 | T3P3-LC-LY-7 | 19798 | 15308 | 110330 | 176605 | 0.86476 | 0.85227 | 0 | 0 | 2652 | 1442 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 20.96 | 15 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦敏感¦29535 | 肺炎支原体耐药¦敏感¦25965
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 肺炎链球菌 | T3P3-LC-DJ-7 | T3P3-LC-LY-7 | 19798 | 15308 | 110330 | 176605 | 0.86476 | 0.85227 | 0 | 0 | 2652 | 1442 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 20.96 | 15 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2801 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2534
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 鲍曼不动杆菌 | T3P3-LC-DJ-7 | T3P3-LC-LY-7 | 6 | 6 | 110330 | 176605 | 0.86476 | 0.85227 | 0 | 0 | 2652 | 1442 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 滤 | 滤 | 20.96 | 15 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦敏感¦29535 | 肺炎支原体耐药¦敏感¦25965
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 鲍曼不动杆菌 | T3P3-LC-DJ-7 | T3P3-LC-LY-7 | 6 | 6 | 110330 | 176605 | 0.86476 | 0.85227 | 0 | 0 | 2652 | 1442 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 滤 | 滤 | 20.96 | 15 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2801 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2534
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 鼻病毒 | T3P3-LC-DJ-7 | T3P3-LC-LY-7 | 502 | 1918 | 110330 | 176605 | 0.86476 | 0.85227 | 0 | 0 | 2652 | 1442 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 20.96 | 15 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦敏感¦29535 | 肺炎支原体耐药¦敏感¦25965
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 鼻病毒 | T3P3-LC-DJ-7 | T3P3-LC-LY-7 | 502 | 1918 | 110330 | 176605 | 0.86476 | 0.85227 | 0 | 0 | 2652 | 1442 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 20.96 | 15 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2801 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2534
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 鼻病毒A型 | T3P3-LC-DJ-7 | T3P3-LC-LY-7 | 502 | 1918 | 110330 | 176605 | 0.86476 | 0.85227 | 0 | 0 | 2652 | 1442 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 20.96 | 15 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦敏感¦29535 | 肺炎支原体耐药¦敏感¦25965
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 鼻病毒A型 | T3P3-LC-DJ-7 | T3P3-LC-LY-7 | 502 | 1918 | 110330 | 176605 | 0.86476 | 0.85227 | 0 | 0 | 2652 | 1442 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 20.96 | 15 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2801 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2534
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 中间链球菌 | T3P3-LC-DJ-12 | T3P3-LC-LY-12 | 18 | 13 | 131252 | 106761 | 0.84166 | 0.87239 | 0 | 0 | 2629 | 1606 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 滤 | 滤 | 17.79 | 20.93 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦69 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦71
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人偏肺病毒 | T3P3-LC-DJ-12 | T3P3-LC-LY-12 | 0 | 13 | 131252 | 106761 | 0.84166 | 0.87239 | 0 | 0 | 2629 | 1606 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 |  | 滤 | 17.79 | 20.93 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦69 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦71
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ACTB | T3P3-LC-DJ-12 | T3P3-LC-LY-12 | 55 | 40 | 131252 | 106761 | 0.84166 | 0.87239 | 0 | 0 | 2629 | 1606 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 内参 | 内参 | 17.79 | 20.93 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦69 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦71
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ZFX | T3P3-LC-DJ-12 | T3P3-LC-LY-12 | 1179 | 730 | 131252 | 106761 | 0.84166 | 0.87239 | 0 | 0 | 2629 | 1606 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 内参 | 内参 | 17.79 | 20.93 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦69 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦71
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ZFY | T3P3-LC-DJ-12 | T3P3-LC-LY-12 | 1395 | 836 | 131252 | 106761 | 0.84166 | 0.87239 | 0 | 0 | 2629 | 1606 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 内参 | 内参 | 17.79 | 20.93 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦69 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦71
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人类疱疹病毒6B型(HHV-6B) | T3P3-LC-DJ-12 | T3P3-LC-LY-12 | 0 | 1 | 131252 | 106761 | 0.84166 | 0.87239 | 0 | 0 | 2629 | 1606 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 |  | 滤 | 17.79 | 20.93 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦69 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦71
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人类疱疹病毒6型(HHV-6) | T3P3-LC-DJ-12 | T3P3-LC-LY-12 | 0 | 1 | 131252 | 106761 | 0.84166 | 0.87239 | 0 | 0 | 2629 | 1606 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 |  | 滤 | 17.79 | 20.93 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦69 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦71
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 咽峡炎链球菌群 | T3P3-LC-DJ-12 | T3P3-LC-LY-12 | 18 | 13 | 131252 | 106761 | 0.84166 | 0.87239 | 0 | 0 | 2629 | 1606 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 滤 | 滤 | 17.79 | 20.93 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦69 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦71
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-LC-DJ-12 | T3P3-LC-LY-12 | 1 | 5 | 131252 | 106761 | 0.84166 | 0.87239 | 0 | 0 | 2629 | 1606 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 滤 | 滤 | 17.79 | 20.93 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦69 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦71
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 肺炎克雷伯菌 | T3P3-LC-DJ-12 | T3P3-LC-LY-12 | 43 | 82 | 131252 | 106761 | 0.84166 | 0.87239 | 0 | 0 | 2629 | 1606 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 弱阳 | 阳性 | 17.79 | 20.93 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦69 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦71
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-LC-DJ-12 | T3P3-LC-LY-12 | 3 | 20 | 131252 | 106761 | 0.84166 | 0.87239 | 0 | 0 | 2629 | 1606 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 滤 | 滤 | 17.79 | 20.93 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦69 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦71
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 鲍曼不动杆菌 | T3P3-LC-DJ-12 | T3P3-LC-LY-12 | 1990 | 2407 | 131252 | 106761 | 0.84166 | 0.87239 | 0 | 0 | 2629 | 1606 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 17.79 | 20.93 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦69 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦71
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 鼻病毒 | T3P3-LC-DJ-12 | T3P3-LC-LY-12 | 18979 | 43609 | 131252 | 106761 | 0.84166 | 0.87239 | 0 | 0 | 2629 | 1606 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 17.79 | 20.93 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦69 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦71
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 鼻病毒C型 | T3P3-LC-DJ-12 | T3P3-LC-LY-12 | 18954 | 43587 | 131252 | 106761 | 0.84166 | 0.87239 | 0 | 0 | 2629 | 1606 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 17.79 | 20.93 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦69 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦71
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人偏肺病毒 | T3P3-LC-DJ-13 | T3P3-LC-LY-13 | 0 | 2 | 111793 | 92115 | 0.8638 | 0.86602 | 0 | 0 | 2962 | 2056 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 |  | 滤 | 21.43 | 23.35 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦50 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦55
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ACTB | T3P3-LC-DJ-13 | T3P3-LC-LY-13 | 423 | 344 | 111793 | 92115 | 0.8638 | 0.86602 | 0 | 0 | 2962 | 2056 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 内参 | 内参 | 21.43 | 23.35 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦50 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦55
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ZFX | T3P3-LC-DJ-13 | T3P3-LC-LY-13 | 1390 | 949 | 111793 | 92115 | 0.8638 | 0.86602 | 0 | 0 | 2962 | 2056 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 内参 | 内参 | 21.43 | 23.35 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦50 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦55
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ZFY | T3P3-LC-DJ-13 | T3P3-LC-LY-13 | 1149 | 763 | 111793 | 92115 | 0.8638 | 0.86602 | 0 | 0 | 2962 | 2056 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 内参 | 内参 | 21.43 | 23.35 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦50 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦55
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人腺病毒3型 | T3P3-LC-DJ-13 | T3P3-LC-LY-13 | 33 | 99 | 111793 | 92115 | 0.8638 | 0.86602 | 0 | 0 | 2962 | 2056 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 弱阳 | 阳性 | 21.43 | 23.35 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦50 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦55
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 卡他莫拉菌 | T3P3-LC-DJ-13 | T3P3-LC-LY-13 | 3053 | 4669 | 111793 | 92115 | 0.8638 | 0.86602 | 0 | 0 | 2962 | 2056 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 21.43 | 23.35 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦50 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦55
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-LC-DJ-13 | T3P3-LC-LY-13 | 1 | 0 | 111793 | 92115 | 0.8638 | 0.86602 | 0 | 0 | 2962 | 2056 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 滤 |  | 21.43 | 23.35 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦50 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦55
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 流感嗜血杆菌 | T3P3-LC-DJ-13 | T3P3-LC-LY-13 | 48909 | 56391 | 111793 | 92115 | 0.8638 | 0.86602 | 0 | 0 | 2962 | 2056 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 21.43 | 23.35 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦50 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦55
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-LC-DJ-13 | T3P3-LC-LY-13 | 1 | 4 | 111793 | 92115 | 0.8638 | 0.86602 | 0 | 0 | 2962 | 2056 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 滤 | 滤 | 21.43 | 23.35 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦50 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦55
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 鲍曼不动杆菌 | T3P3-LC-DJ-13 | T3P3-LC-LY-13 | 1 | 0 | 111793 | 92115 | 0.8638 | 0.86602 | 0 | 0 | 2962 | 2056 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 滤 |  | 21.43 | 23.35 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦50 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦55
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 鼻病毒 | T3P3-LC-DJ-13 | T3P3-LC-LY-13 | 14181 | 18879 | 111793 | 92115 | 0.8638 | 0.86602 | 0 | 0 | 2962 | 2056 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 21.43 | 23.35 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦50 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦55
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 鼻病毒A型 | T3P3-LC-DJ-13 | T3P3-LC-LY-13 | 14181 | 18879 | 111793 | 92115 | 0.8638 | 0.86602 | 0 | 0 | 2962 | 2056 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 21.43 | 23.35 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦50 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦55
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 中间链球菌 | T3P3-LC-DJ-14 | T3P3-LC-LY-14 | 1 | 0 | 133463 | 108412 | 0.87068 | 0.85519 | 0 | 0 | 4351 | 2580 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 滤 |  | 11.01 | 20.94 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦143 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦125
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ACTB | T3P3-LC-DJ-14 | T3P3-LC-LY-14 | 342 | 239 | 133463 | 108412 | 0.87068 | 0.85519 | 0 | 0 | 4351 | 2580 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 内参 | 内参 | 11.01 | 20.94 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦143 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦125
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ZFX | T3P3-LC-DJ-14 | T3P3-LC-LY-14 | 1959 | 1135 | 133463 | 108412 | 0.87068 | 0.85519 | 0 | 0 | 4351 | 2580 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 内参 | 内参 | 11.01 | 20.94 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦143 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦125
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ZFY | T3P3-LC-DJ-14 | T3P3-LC-LY-14 | 2050 | 1206 | 133463 | 108412 | 0.87068 | 0.85519 | 0 | 0 | 4351 | 2580 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 内参 | 内参 | 11.01 | 20.94 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦143 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦125
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 呼吸道合胞病毒A型 | T3P3-LC-DJ-14 | T3P3-LC-LY-14 | 22 | 46 | 133463 | 108412 | 0.87068 | 0.85519 | 0 | 0 | 4351 | 2580 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 弱阳 | 弱阳 | 11.01 | 20.94 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦143 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦125
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 咽峡炎链球菌群 | T3P3-LC-DJ-14 | T3P3-LC-LY-14 | 1 | 0 | 133463 | 108412 | 0.87068 | 0.85519 | 0 | 0 | 4351 | 2580 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 滤 |  | 11.01 | 20.94 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦143 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦125
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-LC-DJ-14 | T3P3-LC-LY-14 | 1 | 0 | 133463 | 108412 | 0.87068 | 0.85519 | 0 | 0 | 4351 | 2580 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 滤 |  | 11.01 | 20.94 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦143 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦125
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 流感嗜血杆菌 | T3P3-LC-DJ-14 | T3P3-LC-LY-14 | 1195 | 1296 | 133463 | 108412 | 0.87068 | 0.85519 | 0 | 0 | 4351 | 2580 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 11.01 | 20.94 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦143 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦125
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 肺炎克雷伯菌 | T3P3-LC-DJ-14 | T3P3-LC-LY-14 | 36 | 11 | 133463 | 108412 | 0.87068 | 0.85519 | 0 | 0 | 4351 | 2580 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 弱阳 | 滤 | 11.01 | 20.94 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦143 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦125
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 鼻病毒 | T3P3-LC-DJ-14 | T3P3-LC-LY-14 | 21374 | 37876 | 133463 | 108412 | 0.87068 | 0.85519 | 0 | 0 | 4351 | 2580 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 11.01 | 20.94 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦143 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦125
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 鼻病毒C型 | T3P3-LC-DJ-14 | T3P3-LC-LY-14 | 21367 | 37869 | 133463 | 108412 | 0.87068 | 0.85519 | 0 | 0 | 4351 | 2580 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 11.01 | 20.94 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦143 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦125
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 中间链球菌 | T3P3-LC-DJ-15 | T3P3-LC-LY-15 | 1 | 0 | 122049 | 103010 | 0.85605 | 0.87767 | 0 | 0 | 2186 | 1459 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 滤 |  | 17 | 23.73 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦9935 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦10352
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人偏肺病毒 | T3P3-LC-DJ-15 | T3P3-LC-LY-15 | 0 | 2 | 122049 | 103010 | 0.85605 | 0.87767 | 0 | 0 | 2186 | 1459 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 |  | 滤 | 17 | 23.73 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦9935 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦10352
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ACTB | T3P3-LC-DJ-15 | T3P3-LC-LY-15 | 501 | 393 | 122049 | 103010 | 0.85605 | 0.87767 | 0 | 0 | 2186 | 1459 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 内参 | 内参 | 17 | 23.73 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦9935 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦10352
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ZFX | T3P3-LC-DJ-15 | T3P3-LC-LY-15 | 833 | 496 | 122049 | 103010 | 0.85605 | 0.87767 | 0 | 0 | 2186 | 1459 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 内参 | 内参 | 17 | 23.73 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦9935 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦10352
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ZFY | T3P3-LC-DJ-15 | T3P3-LC-LY-15 | 852 | 570 | 122049 | 103010 | 0.85605 | 0.87767 | 0 | 0 | 2186 | 1459 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 内参 | 内参 | 17 | 23.73 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦9935 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦10352
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人腺病毒2型 | T3P3-LC-DJ-15 | T3P3-LC-LY-15 | 5027 | 6122 | 122049 | 103010 | 0.85605 | 0.87767 | 0 | 0 | 2186 | 1459 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 17 | 23.73 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦9935 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦10352
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人腺病毒5型 | T3P3-LC-DJ-15 | T3P3-LC-LY-15 | 0 | 135 | 122049 | 103010 | 0.85605 | 0.87767 | 0 | 0 | 2186 | 1459 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 |  | 弱阳 | 17 | 23.73 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦9935 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦10352
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 咽峡炎链球菌群 | T3P3-LC-DJ-15 | T3P3-LC-LY-15 | 1 | 0 | 122049 | 103010 | 0.85605 | 0.87767 | 0 | 0 | 2186 | 1459 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 滤 |  | 17 | 23.73 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦9935 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦10352
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-LC-DJ-15 | T3P3-LC-LY-15 | 0 | 3 | 122049 | 103010 | 0.85605 | 0.87767 | 0 | 0 | 2186 | 1459 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 |  | 滤 | 17 | 23.73 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦9935 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦10352
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 流感嗜血杆菌 | T3P3-LC-DJ-15 | T3P3-LC-LY-15 | 191 | 342 | 122049 | 103010 | 0.85605 | 0.87767 | 0 | 0 | 2186 | 1459 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 17 | 23.73 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦9935 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦10352
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 肺炎支原体 | T3P3-LC-DJ-15 | T3P3-LC-LY-15 | 11 | 0 | 122049 | 103010 | 0.85605 | 0.87767 | 0 | 0 | 2186 | 1459 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 滤 |  | 17 | 23.73 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦9935 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦10352
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 鼻病毒 | T3P3-LC-DJ-15 | T3P3-LC-LY-15 | 26780 | 46081 | 122049 | 103010 | 0.85605 | 0.87767 | 0 | 0 | 2186 | 1459 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 17 | 23.73 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦9935 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦10352
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 鼻病毒A型 | T3P3-LC-DJ-15 | T3P3-LC-LY-15 | 26726 | 45983 | 122049 | 103010 | 0.85605 | 0.87767 | 0 | 0 | 2186 | 1459 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 17 | 23.73 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦9935 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦10352
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 中间链球菌 | T3P3-LC-DJ-PD-8 | T3P3-LC-LY-PD-8 | 304 | 232 | 117106 | 120874 | 0.87269 | 0.87272 | 0 | 0 | 8210 | 5312 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 20.22 | 20.26 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦26090 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦26634
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 中间链球菌 | T3P3-LC-DJ-PD-8 | T3P3-LC-LY-PD-8 | 304 | 232 | 117106 | 120874 | 0.87269 | 0.87272 | 0 | 0 | 8210 | 5312 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 20.22 | 20.26 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦167 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦175
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人偏肺病毒 | T3P3-LC-DJ-PD-8 | T3P3-LC-LY-PD-8 | 0 | 14 | 117106 | 120874 | 0.87269 | 0.87272 | 0 | 0 | 8210 | 5312 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 |  | 滤 | 20.22 | 20.26 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦26090 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦26634
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人偏肺病毒 | T3P3-LC-DJ-PD-8 | T3P3-LC-LY-PD-8 | 0 | 14 | 117106 | 120874 | 0.87269 | 0.87272 | 0 | 0 | 8210 | 5312 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 |  | 滤 | 20.22 | 20.26 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦167 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦175
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ACTB | T3P3-LC-DJ-PD-8 | T3P3-LC-LY-PD-8 | 2012 | 1658 | 117106 | 120874 | 0.87269 | 0.87272 | 0 | 0 | 8210 | 5312 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 内参 | 内参 | 20.22 | 20.26 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦26090 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦26634
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ACTB | T3P3-LC-DJ-PD-8 | T3P3-LC-LY-PD-8 | 2012 | 1658 | 117106 | 120874 | 0.87269 | 0.87272 | 0 | 0 | 8210 | 5312 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 内参 | 内参 | 20.22 | 20.26 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦167 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦175
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ZFX | T3P3-LC-DJ-PD-8 | T3P3-LC-LY-PD-8 | 6198 | 3652 | 117106 | 120874 | 0.87269 | 0.87272 | 0 | 0 | 8210 | 5312 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 内参 | 内参 | 20.22 | 20.26 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦26090 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦26634
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ZFX | T3P3-LC-DJ-PD-8 | T3P3-LC-LY-PD-8 | 6198 | 3652 | 117106 | 120874 | 0.87269 | 0.87272 | 0 | 0 | 8210 | 5312 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 内参 | 内参 | 20.22 | 20.26 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦167 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦175
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ZFY | T3P3-LC-DJ-PD-8 | T3P3-LC-LY-PD-8 | 0 | 2 | 117106 | 120874 | 0.87269 | 0.87272 | 0 | 0 | 8210 | 5312 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 |  | 内参 | 20.22 | 20.26 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦26090 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦26634
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ZFY | T3P3-LC-DJ-PD-8 | T3P3-LC-LY-PD-8 | 0 | 2 | 117106 | 120874 | 0.87269 | 0.87272 | 0 | 0 | 8210 | 5312 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 |  | 内参 | 20.22 | 20.26 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦167 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦175
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人类疱疹病毒6B型(HHV-6B) | T3P3-LC-DJ-PD-8 | T3P3-LC-LY-PD-8 | 2 | 2 | 117106 | 120874 | 0.87269 | 0.87272 | 0 | 0 | 8210 | 5312 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 滤 | 滤 | 20.22 | 20.26 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦26090 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦26634
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人类疱疹病毒6B型(HHV-6B) | T3P3-LC-DJ-PD-8 | T3P3-LC-LY-PD-8 | 2 | 2 | 117106 | 120874 | 0.87269 | 0.87272 | 0 | 0 | 8210 | 5312 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 滤 | 滤 | 20.22 | 20.26 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦167 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦175
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人类疱疹病毒6型(HHV-6) | T3P3-LC-DJ-PD-8 | T3P3-LC-LY-PD-8 | 2 | 2 | 117106 | 120874 | 0.87269 | 0.87272 | 0 | 0 | 8210 | 5312 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 滤 | 滤 | 20.22 | 20.26 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦26090 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦26634
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人类疱疹病毒6型(HHV-6) | T3P3-LC-DJ-PD-8 | T3P3-LC-LY-PD-8 | 2 | 2 | 117106 | 120874 | 0.87269 | 0.87272 | 0 | 0 | 8210 | 5312 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 滤 | 滤 | 20.22 | 20.26 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦167 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦175
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 卡他莫拉菌 | T3P3-LC-DJ-PD-8 | T3P3-LC-LY-PD-8 | 70 | 16 | 117106 | 120874 | 0.87269 | 0.87272 | 0 | 0 | 8210 | 5312 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 弱阳 | 滤 | 20.22 | 20.26 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦26090 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦26634
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 卡他莫拉菌 | T3P3-LC-DJ-PD-8 | T3P3-LC-LY-PD-8 | 70 | 16 | 117106 | 120874 | 0.87269 | 0.87272 | 0 | 0 | 8210 | 5312 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 弱阳 | 滤 | 20.22 | 20.26 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦167 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦175
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 咽峡炎链球菌群 | T3P3-LC-DJ-PD-8 | T3P3-LC-LY-PD-8 | 304 | 232 | 117106 | 120874 | 0.87269 | 0.87272 | 0 | 0 | 8210 | 5312 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 弱阳 | 弱阳 | 20.22 | 20.26 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦26090 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦26634
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 咽峡炎链球菌群 | T3P3-LC-DJ-PD-8 | T3P3-LC-LY-PD-8 | 304 | 232 | 117106 | 120874 | 0.87269 | 0.87272 | 0 | 0 | 8210 | 5312 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 弱阳 | 弱阳 | 20.22 | 20.26 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦167 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦175
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-LC-DJ-PD-8 | T3P3-LC-LY-PD-8 | 0 | 2 | 117106 | 120874 | 0.87269 | 0.87272 | 0 | 0 | 8210 | 5312 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 |  | 滤 | 20.22 | 20.26 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦26090 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦26634
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-LC-DJ-PD-8 | T3P3-LC-LY-PD-8 | 0 | 2 | 117106 | 120874 | 0.87269 | 0.87272 | 0 | 0 | 8210 | 5312 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 |  | 滤 | 20.22 | 20.26 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦167 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦175
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 流感嗜血杆菌 | T3P3-LC-DJ-PD-8 | T3P3-LC-LY-PD-8 | 230 | 200 | 117106 | 120874 | 0.87269 | 0.87272 | 0 | 0 | 8210 | 5312 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 阳性 | 弱阳 | 20.22 | 20.26 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦26090 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦26634
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 流感嗜血杆菌 | T3P3-LC-DJ-PD-8 | T3P3-LC-LY-PD-8 | 230 | 200 | 117106 | 120874 | 0.87269 | 0.87272 | 0 | 0 | 8210 | 5312 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 阳性 | 弱阳 | 20.22 | 20.26 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦167 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦175
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 肺炎支原体 | T3P3-LC-DJ-PD-8 | T3P3-LC-LY-PD-8 | 9238 | 9818 | 117106 | 120874 | 0.87269 | 0.87272 | 0 | 0 | 8210 | 5312 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 20.22 | 20.26 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦26090 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦26634
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 肺炎支原体 | T3P3-LC-DJ-PD-8 | T3P3-LC-LY-PD-8 | 9238 | 9818 | 117106 | 120874 | 0.87269 | 0.87272 | 0 | 0 | 8210 | 5312 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 20.22 | 20.26 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦167 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦175
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 肺炎链球菌 | T3P3-LC-DJ-PD-8 | T3P3-LC-LY-PD-8 | 22 | 80 | 117106 | 120874 | 0.87269 | 0.87272 | 0 | 0 | 8210 | 5312 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 滤 | 弱阳 | 20.22 | 20.26 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦26090 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦26634
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 肺炎链球菌 | T3P3-LC-DJ-PD-8 | T3P3-LC-LY-PD-8 | 22 | 80 | 117106 | 120874 | 0.87269 | 0.87272 | 0 | 0 | 8210 | 5312 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 滤 | 弱阳 | 20.22 | 20.26 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦167 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦175
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 金黄色葡萄球菌 | T3P3-LC-DJ-PD-8 | T3P3-LC-LY-PD-8 | 230 | 504 | 117106 | 120874 | 0.87269 | 0.87272 | 0 | 0 | 8210 | 5312 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 20.22 | 20.26 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦26090 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦26634
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 金黄色葡萄球菌 | T3P3-LC-DJ-PD-8 | T3P3-LC-LY-PD-8 | 230 | 504 | 117106 | 120874 | 0.87269 | 0.87272 | 0 | 0 | 8210 | 5312 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 20.22 | 20.26 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦167 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦175
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-LC-DJ-PD-8 | T3P3-LC-LY-PD-8 | 22 | 4 | 117106 | 120874 | 0.87269 | 0.87272 | 0 | 0 | 8210 | 5312 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 滤 | 滤 | 20.22 | 20.26 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦26090 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦26634
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-LC-DJ-PD-8 | T3P3-LC-LY-PD-8 | 22 | 4 | 117106 | 120874 | 0.87269 | 0.87272 | 0 | 0 | 8210 | 5312 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 滤 | 滤 | 20.22 | 20.26 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦167 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦175
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 鲍曼不动杆菌 | T3P3-LC-DJ-PD-8 | T3P3-LC-LY-PD-8 | 6 | 0 | 117106 | 120874 | 0.87269 | 0.87272 | 0 | 0 | 8210 | 5312 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 滤 |  | 20.22 | 20.26 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦26090 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦26634
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 鲍曼不动杆菌 | T3P3-LC-DJ-PD-8 | T3P3-LC-LY-PD-8 | 6 | 0 | 117106 | 120874 | 0.87269 | 0.87272 | 0 | 0 | 8210 | 5312 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 滤 |  | 20.22 | 20.26 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦167 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦175
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 鼻病毒 | T3P3-LC-DJ-PD-8 | T3P3-LC-LY-PD-8 | 34 | 102 | 117106 | 120874 | 0.87269 | 0.87272 | 0 | 0 | 8210 | 5312 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 滤 | 弱阳 | 20.22 | 20.26 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦26090 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦26634
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 鼻病毒 | T3P3-LC-DJ-PD-8 | T3P3-LC-LY-PD-8 | 34 | 102 | 117106 | 120874 | 0.87269 | 0.87272 | 0 | 0 | 8210 | 5312 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 滤 | 弱阳 | 20.22 | 20.26 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦167 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦175
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 鼻病毒A型 | T3P3-LC-DJ-PD-8 | T3P3-LC-LY-PD-8 | 34 | 102 | 117106 | 120874 | 0.87269 | 0.87272 | 0 | 0 | 8210 | 5312 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 滤 | 弱阳 | 20.22 | 20.26 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦26090 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦26634
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 鼻病毒A型 | T3P3-LC-DJ-PD-8 | T3P3-LC-LY-PD-8 | 34 | 102 | 117106 | 120874 | 0.87269 | 0.87272 | 0 | 0 | 8210 | 5312 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 滤 | 弱阳 | 20.22 | 20.26 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦167 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦175
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-J-6 | T3P3-NTC-LY-J-6 | 0 | 0 | 194124 | 194273 | 0.78449 | 0.84088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 |  |  | 12.39 | 13.4 | 合格 | 合格
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-NTC-DJ-J-7 | T3P3-NTC-LY-J-7 | 0 | 1 | 195344 | 192431 | 0.84348 | 0.82928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 |  | 滤 | 12.43 | 13.22 | 合格 | 合格
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 甲型流感病毒 | T3P3-NTC-DJ-J-7 | T3P3-NTC-LY-J-7 | 1 | 0 | 195344 | 192431 | 0.84348 | 0.82928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240501上感50成品检 | 滤 |  | 12.43 | 13.22 | 合格 | 合格

## 2.2各文库合格标准评估
RUN | 实验编号 | 文库编号 | 最终评价 | 不合格原因
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3-QWP02-DJ-1 | 阳性参考品 | 合格
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3-QWP02-DJ-2 | 阳性参考品 | 不合格 | 耐药污染
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3-QWP02-DJ-3 | 阳性参考品 | 不合格 | 耐药污染
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3-QWL02-DJ-1 | 检测限参考品 | 不合格 | 耐药污染
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3-QWL02-DJ-2 | 检测限参考品 | 不合格 | 耐药污染
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3-QWL02-DJ-3 | 检测限参考品 | 不合格 | 耐药污染
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3-NTC-DJ-T-2 | NTC | 合格
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3-QWP03-DJ-1 | 阳性参考品 | 不合格 | 耐药污染
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3-QWP03-DJ-2 | 阳性参考品 | 不合格 | 病原污染
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3-QWP03-DJ-3 | 阳性参考品 | 合格
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3-QWL03-DJ-1 | 检测限参考品 | 合格
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3-QWL03-DJ-2 | 检测限参考品 | 合格
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3-QWL03-DJ-3 | 检测限参考品 | 不合格 | 病原污染
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3-POS-DJ-1 | 阳性对照品 | 合格
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3-POS-DJ-2 | 阳性对照品 | 不合格 | 耐药污染
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3-POS-DJ-3 | 阳性对照品 | 不合格 | 耐药污染
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3-NTC-DJ-J-3 | NTC | 合格
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3-NTC-DJ-J-4 | NTC | 合格
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3-NTC-DJ-J-5 | NTC | 合格
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3-LC-DJ-7 | 临床样本 | 合格
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3-LC-DJ-12 | 临床样本 | 合格
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3-LC-DJ-13 | 临床样本 | 合格
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3-LC-DJ-14 | 临床样本 | 合格
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3-LC-DJ-15 | 临床样本 | 合格
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3-LC-DJ-PD-8 | 临床样本 | 合格
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3-NTC-DJ-J-7 | NTC | 合格
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3-QWP02-LY-1 | 阳性参考品 | 不合格 | 耐药污染
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3-QWP02-LY-2 | 阳性参考品 | 不合格 | 耐药污染
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3-QWP02-LY-3 | 阳性参考品 | 不合格 | 耐药污染
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3-QWL02-LY-1 | 检测限参考品 | 不合格 | 耐药污染
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3-QWL02-LY-2 | 检测限参考品 | 不合格 | 耐药污染
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3-QWL02-LY-3 | 检测限参考品 | 不合格 | 病原污染
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3-NTC-LY-T-1 | NTC | 不合格 | 耐药污染
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3-NTC-LY-T-2 | NTC | 不合格 | 耐药污染
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3-QWP03-LY-1 | 阳性参考品 | 不合格 | 耐药污染
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3-QWP03-LY-2 | 阳性参考品 | 不合格 | 病原污染
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3-QWP03-LY-3 | 阳性参考品 | 不合格 | 耐药污染
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3-QWL03-LY-1 | 检测限参考品 | 不合格 | 耐药污染
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3-QWL03-LY-2 | 检测限参考品 | 不合格 | 耐药污染
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3-QWL03-LY-3 | 检测限参考品 | 不合格 | 病原污染
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3-NTC-LY-N-1 | NTC | 合格
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3-NTC-LY-N-2 | NTC | 合格
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3-POS-LY-1 | 阳性对照品 | 不合格 | 耐药污染
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3-POS-LY-2 | 阳性对照品 | 不合格 | 耐药污染
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3-POS-LY-3 | 阳性对照品 | 不合格 | 耐药污染
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3-NTC-LY-J-5 | NTC | 合格
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3-LC-LY-7 | 临床样本 | 合格
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3-LC-LY-12 | 临床样本 | 合格
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3-LC-LY-13 | 临床样本 | 合格
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3-LC-LY-14 | 临床样本 | 合格
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3-LC-LY-15 | 临床样本 | 合格
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3-LC-LY-PD-8 | 临床样本 | 合格
240530_TPMN00173_0312_A000H7C5M2 | T3P3-NTC-LY-J-7 | NTC | 合格
| T3P3-NTC-DJ-T-1 | NTC | 合格
| T3P3-NTC-DJ-N-1 | NTC | 合格
| T3P3-NTC-DJ-N-2 | NTC | 合格
| T3P3-NTC-DJ-J-1 | NTC | 合格
| T3P3-NTC-DJ-J-2 | NTC | 合格
| T3P3-NTC-DJ-J-6 | NTC | 合格
| T3P3-NTC-LY-J-1 | NTC | 合格
| T3P3-NTC-LY-J-2 | NTC | 合格
| T3P3-NTC-LY-J-3 | NTC | 合格
| T3P3-NTC-LY-J-4 | NTC | 合格
| T3P3-NTC-LY-J-6 | NTC | 合格

## 2.3各病原污染情况评估
生产批号 | 总样本数 | 病原名 | 检出样本数 | 病原RPK中位数 | 样本频率 | 生信预判
20240303上感50成品检 | 26 | 人偏肺病毒 | 10 | 34 | 0.38462 | 合格
20240303上感50成品检 | 26 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 15 | 2 | 0.57692 | 合格
20240303上感50成品检 | 26 | 金黄色葡萄球菌 | 1 | 6 | 0.038462 | 合格
20240303上感50成品检 | 26 | 铜绿假单胞菌 | 1 | 2 | 0.038462 | 合格
20240303上感50成品检 | 26 | 鲍曼不动杆菌 | 3 | 49 | 0.11538 | 合格
20240501上感50成品检 | 26 | 人偏肺病毒 | 7 | 19 | 0.26923 | 合格
20240501上感50成品检 | 26 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 13 | 1 | 0.5 | 合格
20240501上感50成品检 | 26 | 柯萨奇病毒A16型 | 1 | 1 | 0.038462 | 合格
20240501上感50成品检 | 26 | 甲型流感病毒 | 1 | 1 | 0.038462 | 合格
20240501上感50成品检 | 26 | 鲍曼不动杆菌 | 1 | 1 | 0.038462 | 合格
20240303上感50成品检 | 26 | 百日咳鲍特菌耐药 | 19 | 855 | 0.73077 | 不合格
20240501上感50成品检 | 26 | 百日咳鲍特菌耐药 | 19 | 490 | 0.73077 | 合格
20240501上感50成品检 | 26 | 肺炎支原体耐药 | 1 | 14 | 0.038462 | 合格

## 其余信息
Message
Samplesheet样本和质控样本一致