## T2P3企参盘
企参名称 | 企参编号 | 型别 | 规格（μL/管） | 浓度 | 数量（管）
阳性参考品 | QFP01 | 甲型流感病毒 | 500 | 10000 copies/mL | 1 | 中间品检需做企参
| QFP02 | 肠道病毒A71型 | 500 | 6000 copies/mL | 1
| QFP03 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 500 | 10000 copies/mL | 1
| QFP04 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 500 | 6000 copies/mL | 1
| QFP05 | 人腺病毒4型 | 500 | 6000 copies/mL | 1
| QFP06 | 百日咳鲍特菌 | 500 | 3000 CFU/mL | 1
| QFP07 | 肺炎克雷伯菌 | 500 | 5000 CFU/mL | 1
| QFP08 | 白念珠菌 | 500 | 2000 CFU/mL | 1
阴性参考品 | QFN01 | Jurkat细胞 | 500 | 1*10^5 cell/mL | 1
| QFN02 | Jurkat细胞 | 500 | 1*10^5 cell/mL | 1
| QFN03 | Jurkat细胞 | 500 | 1*10^5 cell/mL | 1
检测限参考品 | QFL01 | 甲型流感病毒 | 500 | 2000 copies/mL | 1
| QFL02 | 肠道病毒A71型 | 500 | 2000 copies/mL | 1
| QFL03 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 500 | 5000 copies/mL | 1
| QFL04 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 500 | 3000 copies/mL | 1
| QFL05 | 人腺病毒4型 | 500 | 3000 copies/mL | 1
| QFL06 | 百日咳鲍特菌 | 500 | 1000 CFU/mL | 1
| QFL07 | 肺炎克雷伯菌 | 500 | 1000 CFU/mL | 1
| QFL08 | 白念珠菌 | 500 | 500 CFU/mL | 1
重复性参考品 | QFR01 | 肠道病毒A71型 | 500 | 6000 copies/mL | 5
| QFR02 | 百日咳鲍特菌 | 500 | 3000 CFU/mL | 5
| QFR03 | 肺炎克雷伯菌 | 500 | 5000 CFU/mL | 5
阳性对照品 | POS | 阳性对照品
阴性对照品 | NEG | 外源内参

## 质控规则
合格标准
2 阳性参考品符合率：检测阳性参考品，检测结果分别为对应阳性，阳性参考品符合率为100%，质控评价为合格。
3 阴性参考品符合率：检测阴性参考品，检测结果均为阴性，阴性参考品符合率为100%，质控评价为合格。
4 检测限：检测检测限参考品，检测结果应均为对应的阳性，质控评价为合格。
5 重复性：检测重复性参考品，每个参考品的5次重复检测结果应均为对应阳性，质控评价为合格。
6 阳性对照品：检测阳性对照品，检测结果应为阳性，内参扩增均一化reads数≥50。
7 阴性对照品：检测阴性对照品，检测结果应为阴性，内参扩增均一化reads数≥50。

## 软件修改内容
变更内容：
1、新增T2P3体系，增加配置文件，计算成品文库完整性、中间品文库完整性，文库合格性，目标病原检出，给出最终合格性判断
2、T2P2体系修改，不再进行留样对比，涉及到留样试剂的地方同步修改，如成品、中间品的文库完整性不再计算留样文库数，不用做临床样本，最终判断合格性表格里不用和留样对比 | * 由质检同事决定，质检模板表中没有写入对比信息的话，就不会进行质检对比
3、T2P2体系、T2P3体系、T3P3体系，污染统计样本发生率表格里，加一列NTC、NEG是否检出阳性，如检出阳性污染病原，判为不合格
你不是说要追加一列NTC和NEG检出阳性的情况么，检出阳性污染病原算不合格

## 耐药-病原对应关系
#ampid | patho | gene | naiyao |  | gene-V2 | patho-V2 | relative_patho_list
dTGM001 | 耐药结核 | rpoB | DR-TB | 耐药结核__rpoB__DR-TB | rpoB | 耐药结核 | NA
dTGM002 | 耐药结核 | katG | DR-TB | 耐药结核__katG__DR-TB | katG | 耐药结核 | NA
dTGM003 | 耐药结核 | inhA | DR-TB | 耐药结核__inhA__DR-TB | inhA | 耐药结核 | NA
dTGM004 | 耐药结核 | embB | DR-TB | 耐药结核__embB__DR-TB | embB | 耐药结核 | NA
dTGM005 | 耐药结核 | rpsL | DR-TB | 耐药结核__rpsL__DR-TB | rpsL | 耐药结核 | NA
dTGM006 | 耐药结核 | rrs | DR-TB | 耐药结核__rrs__DR-TB | rrs | 耐药结核 | NA
dTGM007 | 耐药结核 | rrs | DR-TB | 耐药结核__rrs__DR-TB | rrs | 耐药结核 | NA
dTGM008 | 耐药结核 | pncA | DR-TB | 耐药结核__pncA__DR-TB | pncA | 耐药结核 | NA
dTGM009 | 耐药结核 | pncA | DR-TB | 耐药结核__pncA__DR-TB | pncA | 耐药结核 | NA
dTGM010 | 耐药结核 | pncA | DR-TB | 耐药结核__pncA__DR-TB | pncA | 耐药结核 | NA
dTGM011 | 耐药结核 | pncA | DR-TB | 耐药结核__pncA__DR-TB | pncA | 耐药结核 | NA
dTGM012 | 耐药结核 | GyrA | DR-TB | 耐药结核__GyrA__DR-TB | GyrA | 耐药结核 | NA
dTGM013 | 耐药结核 | GyrB | DR-TB | 耐药结核__GyrB__DR-TB | GyrB | 耐药结核 | NA
dTGM014 | 耐药结核 | GyrB | DR-TB | 耐药结核__GyrB__DR-TB | GyrB | 耐药结核 | NA
dTGM016 | 耐药结核 | GyrB | DR-TB | 耐药结核__GyrB__DR-TB | GyrB | 耐药结核 | NA
dTGM018 | 耐碳青霉烯肠杆菌 | KPC | CRE | 耐碳青霉烯肠杆菌__KPC__CRE | blaKPC | 碳青霉烯酶基因-A类碳青霉烯酶基因 | 铜绿假单胞菌,奇异变形杆菌,产气克雷伯菌,大肠埃希菌,粘质沙雷氏菌,鲍曼不动杆菌,阴沟肠杆菌复合群,肺炎克雷伯菌,产酸克雷伯菌,变栖克雷伯菌,弗劳地柠檬酸杆菌复合群
dTGM019 | 耐碳青霉烯肠杆菌 | KPC | CRE | 耐碳青霉烯肠杆菌__KPC__CRE | blaKPC | 碳青霉烯酶基因-A类碳青霉烯酶基因 | 铜绿假单胞菌,奇异变形杆菌,产气克雷伯菌,大肠埃希菌,粘质沙雷氏菌,鲍曼不动杆菌,阴沟肠杆菌复合群,肺炎克雷伯菌,产酸克雷伯菌,变栖克雷伯菌,弗劳地柠檬酸杆菌复合群
dTGM020 | 耐碳青霉烯肠杆菌 | GES | CRE | 耐碳青霉烯肠杆菌__GES__CRE | blaGES | 碳青霉烯酶基因-A类碳青霉烯酶基因 | 铜绿假单胞菌,奇异变形杆菌,产气克雷伯菌,大肠埃希菌,粘质沙雷氏菌,鲍曼不动杆菌,阴沟肠杆菌复合群,肺炎克雷伯菌,产酸克雷伯菌,变栖克雷伯菌,弗劳地柠檬酸杆菌复合群
dTGM021 | 耐碳青霉烯肠杆菌 | GIM | CRE | 耐碳青霉烯肠杆菌__GIM__CRE | blaGIM | 碳青霉烯酶基因-B类金属酶基因 | 铜绿假单胞菌,奇异变形杆菌,产气克雷伯菌,大肠埃希菌,粘质沙雷氏菌,鲍曼不动杆菌,阴沟肠杆菌复合群,肺炎克雷伯菌,产酸克雷伯菌,变栖克雷伯菌,弗劳地柠檬酸杆菌复合群
dTGM022 | 耐碳青霉烯肠杆菌 | IMI | CRE | 耐碳青霉烯肠杆菌__IMI__CRE | blaIMI | 碳青霉烯酶基因-A类碳青霉烯酶基因 | 铜绿假单胞菌,奇异变形杆菌,产气克雷伯菌,大肠埃希菌,粘质沙雷氏菌,鲍曼不动杆菌,阴沟肠杆菌复合群,肺炎克雷伯菌,产酸克雷伯菌,变栖克雷伯菌,弗劳地柠檬酸杆菌复合群
dTGM026 | 耐碳青霉烯肠杆菌 | IMI | CRE | 耐碳青霉烯肠杆菌__IMI__CRE | blaIMI | 碳青霉烯酶基因-A类碳青霉烯酶基因 | 铜绿假单胞菌,奇异变形杆菌,产气克雷伯菌,大肠埃希菌,粘质沙雷氏菌,鲍曼不动杆菌,阴沟肠杆菌复合群,肺炎克雷伯菌,产酸克雷伯菌,变栖克雷伯菌,弗劳地柠檬酸杆菌复合群
dTGM023 | 耐碳青霉烯肠杆菌 | IMP | CRE | 耐碳青霉烯肠杆菌__IMP__CRE | blaIMP | 碳青霉烯酶基因-B类金属酶基因 | 铜绿假单胞菌,奇异变形杆菌,产气克雷伯菌,大肠埃希菌,粘质沙雷氏菌,鲍曼不动杆菌,阴沟肠杆菌复合群,肺炎克雷伯菌,产酸克雷伯菌,变栖克雷伯菌,弗劳地柠檬酸杆菌复合群
dTGM024 | 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 | mecA | MRSA | 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌__mecA__MRSA | mecA | 耐甲氧西林葡萄球菌耐药基因 | 金黄色葡萄球菌
dTGM025 | 耐碳青霉烯肠杆菌 | NDM | CRE | 耐碳青霉烯肠杆菌__NDM__CRE | blaNDM | 碳青霉烯酶基因-B类金属酶基因 | 铜绿假单胞菌,奇异变形杆菌,产气克雷伯菌,大肠埃希菌,粘质沙雷氏菌,鲍曼不动杆菌,阴沟肠杆菌复合群,肺炎克雷伯菌,产酸克雷伯菌,变栖克雷伯菌,弗劳地柠檬酸杆菌复合群
dTGM027 | 耐碳青霉烯肠杆菌 | OXA-48 | CRE | 耐碳青霉烯肠杆菌__OXA-48__CRE | blaOXA-48 | 碳青霉烯酶基因-D类碳青霉烯酶基因 | 铜绿假单胞菌,奇异变形杆菌,产气克雷伯菌,大肠埃希菌,粘质沙雷氏菌,鲍曼不动杆菌,阴沟肠杆菌复合群,肺炎克雷伯菌,产酸克雷伯菌,变栖克雷伯菌,弗劳地柠檬酸杆菌复合群
dTGM028 | 耐碳青霉烯肠杆菌 | SME | CRE | 耐碳青霉烯肠杆菌__SME__CRE | blaSME | 碳青霉烯酶基因-A类碳青霉烯酶基因 | 铜绿假单胞菌,奇异变形杆菌,产气克雷伯菌,大肠埃希菌,粘质沙雷氏菌,鲍曼不动杆菌,阴沟肠杆菌复合群,肺炎克雷伯菌,产酸克雷伯菌,变栖克雷伯菌,弗劳地柠檬酸杆菌复合群
dTGM029 | 耐碳青霉烯肠杆菌 | SPM | CRE | 耐碳青霉烯肠杆菌__SPM__CRE | blaSPM | 碳青霉烯酶基因-B类金属酶基因 | 铜绿假单胞菌,奇异变形杆菌,产气克雷伯菌,大肠埃希菌,粘质沙雷氏菌,鲍曼不动杆菌,阴沟肠杆菌复合群,肺炎克雷伯菌,产酸克雷伯菌,变栖克雷伯菌,弗劳地柠檬酸杆菌复合群
dTGM030 | 耐万古霉素肠球菌 | VanA | VRE | 耐万古霉素肠球菌__VanA__VRE | vanA | 肠球菌万古霉素耐药基因 | 粪肠球菌,屎肠球菌
dTGM031 | 耐万古霉素肠球菌 | VanA | VRE | 耐万古霉素肠球菌__VanA__VRE | vanA | 肠球菌万古霉素耐药基因 | 粪肠球菌,屎肠球菌
dTGM032 | 耐万古霉素肠球菌 | VanB | VRE | 耐万古霉素肠球菌__VanB__VRE | vanB | 肠球菌万古霉素耐药基因 | 粪肠球菌,屎肠球菌
dTGM033 | 耐万古霉素肠球菌 | VanC | VRE | 耐万古霉素肠球菌__VanC__VRE | vanC | 肠球菌万古霉素耐药基因 | 粪肠球菌,屎肠球菌
dTGM034 | 耐万古霉素肠球菌 | VanC | VRE | 耐万古霉素肠球菌__VanC__VRE | vanC | 肠球菌万古霉素耐药基因 | 粪肠球菌,屎肠球菌
dTGM035 | 耐万古霉素肠球菌 | VanD | VRE | 耐万古霉素肠球菌__VanD__VRE | vanD | 肠球菌万古霉素耐药基因 | 粪肠球菌,屎肠球菌
dTGM036 | 耐万古霉素肠球菌 | VanE | VRE | 耐万古霉素肠球菌__VanE__VRE | vanE | 肠球菌万古霉素耐药基因 | 粪肠球菌,屎肠球菌
dTGM037 | 耐碳青霉烯肠杆菌 | VIM | CRE | 耐碳青霉烯肠杆菌__VIM__CRE | blaVIM | 碳青霉烯酶基因-B类金属酶基因 | 铜绿假单胞菌,奇异变形杆菌,产气克雷伯菌,大肠埃希菌,粘质沙雷氏菌,鲍曼不动杆菌,阴沟肠杆菌复合群,肺炎克雷伯菌,产酸克雷伯菌,变栖克雷伯菌,弗劳地柠檬酸杆菌复合群
dTGM074 | 肺炎支原体耐药 | 23S | MP | 肺炎支原体耐药__23S__MP | 23S | 大环内酯类耐药基因突变 | NA
dTGM075 | 肺炎支原体耐药 | 23S | MP | 肺炎支原体耐药__23S__MP | 23S | 大环内酯类耐药基因突变 | NA
dTGM048 | 非结核分枝杆菌复合群 | NTM | NA | 非结核分枝杆菌复合群__NTM__NA | NTM | 非结核分枝杆菌复合群 | NA
dTGM049 | 非结核分枝杆菌复合群 | NTM | NA | 非结核分枝杆菌复合群__NTM__NA | NTM | 非结核分枝杆菌复合群 | NA
dTGM051 | 鹦鹉热衣原体 | CPSI | NA | 鹦鹉热衣原体__CPSI__NA | CPSI | 鹦鹉热衣原体 | NA
dTGM059 | 流感病毒A型 | MP | NA | 流感病毒A型__MP__NA | MP | 流感病毒A型 | NA
dTGM060 | 流感病毒A型 | MP | NA | 流感病毒A型__MP__NA | MP | 流感病毒A型 | NA
dTGM039 | 流感病毒A型H1N12009 | HA | NA | 流感病毒A型H1N12009__HA__NA | HA | 流感病毒A型H1N12009 | NA
dTGM047 | 流感病毒A型H5N1 | HA | NA | 流感病毒A型H5N1__HA__NA | HA | 流感病毒A型H5N1 | NA
dTGM055 | 流感病毒A型H7N9 | HA | NA | 流感病毒A型H7N9__HA__NA | HA | 流感病毒A型H7N9 | NA
dTGM045-2 | 流感病毒B型 | HA | NA | 流感病毒B型__HA__NA | HA | 流感病毒B型 | NA
dTGM058 | 流感病毒B型 | MP | NA | 流感病毒B型__MP__NA | MP | 流感病毒B型 | NA
dTGM066 | 肺炎支原体 | P1 | NA | 肺炎支原体__P1__NA | P1 | 肺炎支原体 | NA
dTGM070 | 肺炎支原体 | P1 | NA | 肺炎支原体__P1__NA | P1 | 肺炎支原体 | NA
dTGM064 | 腺病毒B | E3 | NA | 腺病毒B__E3__NA | E3 | 腺病毒B | NA
dTGM065 | 腺病毒B | E3 | NA | 腺病毒B__E3__NA | E3 | 腺病毒B | NA
dTGM061 | 腺病毒C | E3 | NA | 腺病毒C__E3__NA | E3 | 腺病毒C | NA
dTGM062 | 腺病毒C | E3 | NA | 腺病毒C__E3__NA | E3 | 腺病毒C | NA
RTGM151 | 肺炎链球菌 | lytA | NA | 肺炎链球菌__lytA__NA | lytA | 肺炎链球菌 | NA
RTGM152 | 肺炎链球菌 | lytA | NA | 肺炎链球菌__lytA__NA | lytA | 肺炎链球菌 | NA
RTGM153 | 肺炎链球菌 | lytA | NA | 肺炎链球菌__lytA__NA | lytA | 肺炎链球菌 | NA
dTGM083 | 肺克毒力 | rmpA | KPN | 肺克毒力__rmpA__KPN | rmpA | 肺炎克雷伯菌毒力基因 | 肺炎克雷伯菌
dTGM084 | 肺克毒力 | rmpA | KPN | 肺克毒力__rmpA__KPN | rmpA | 肺炎克雷伯菌毒力基因 | 肺炎克雷伯菌
dTGM085 | 鲍曼毒力 | PgaD | AB | 鲍曼毒力__PgaD__AB | pgaD | 鲍曼不动杆菌毒力基因 | 鲍曼不动杆菌
dTGM086 | 鲍曼毒力 | PgaD | AB | 鲍曼毒力__PgaD__AB | pgaD | 鲍曼不动杆菌毒力基因 | 鲍曼不动杆菌
dTGM087 | 鲍曼毒力 | PgaD | AB | 鲍曼毒力__PgaD__AB | pgaD | 鲍曼不动杆菌毒力基因 | 鲍曼不动杆菌
dTGM088 | 鲍曼毒力 | PgaC | AB | 鲍曼毒力__PgaC__AB | pgaC | 鲍曼不动杆菌毒力基因 | 鲍曼不动杆菌
dTGM089 | 鲍曼毒力 | PgaC | AB | 鲍曼毒力__PgaC__AB | pgaC | 鲍曼不动杆菌毒力基因 | 鲍曼不动杆菌
dTGM090 | 鲍曼毒力 | PgaC | AB | 鲍曼毒力__PgaC__AB | pgaC | 鲍曼不动杆菌毒力基因 | 鲍曼不动杆菌
dTGM091 | 鲍曼毒力 | PgaB | AB | 鲍曼毒力__PgaB__AB | pgaB | 鲍曼不动杆菌毒力基因 | 鲍曼不动杆菌
dTGM092 | 鲍曼毒力 | PgaB | AB | 鲍曼毒力__PgaB__AB | pgaB | 鲍曼不动杆菌毒力基因 | 鲍曼不动杆菌
dTGM093 | 鲍曼毒力 | PgaB | AB | 鲍曼毒力__PgaB__AB | pgaB | 鲍曼不动杆菌毒力基因 | 鲍曼不动杆菌
dTGM094 | 鲍曼毒力 | PgaB | AB | 鲍曼毒力__PgaB__AB | pgaB | 鲍曼不动杆菌毒力基因 | 鲍曼不动杆菌
dTGM095 | 鲍曼毒力 | PgaA | AB | 鲍曼毒力__PgaA__AB | pgaA | 鲍曼不动杆菌毒力基因 | 鲍曼不动杆菌
dTGM096 | 鲍曼毒力 | ompA | AB | 鲍曼毒力__ompA__AB | ompA | 鲍曼不动杆菌毒力基因 | 鲍曼不动杆菌
dTGM097 | 鲍曼毒力 | ompA | AB | 鲍曼毒力__ompA__AB | ompA | 鲍曼不动杆菌毒力基因 | 鲍曼不动杆菌
dTGM098 | 红霉素耐药金葡 | MsrA | SA | 红霉素耐药金葡__MsrA__SA | msr(A) | 大环内酯类耐药基因 | NA
dTGM099 | 红霉素耐药金葡 | MsrA | SA | 红霉素耐药金葡__MsrA__SA | msr(A) | 大环内酯类耐药基因 | NA
dTGM100 | 红霉素耐药金葡 | ermC | SA | 红霉素耐药金葡__ermC__SA | erm(C) | 大环内酯类耐药基因 | NA
dTGM101 | 红霉素耐药金葡 | ermC | SA | 红霉素耐药金葡__ermC__SA | erm(C) | 大环内酯类耐药基因 | NA
dTGM102 | 红霉素耐药金葡 | ErmA | SA | 红霉素耐药金葡__ErmA__SA | erm(A) | 大环内酯类耐药基因 | NA
dTGM103 | 红霉素耐药金葡 | ErmA | SA | 红霉素耐药金葡__ErmA__SA | erm(A) | 大环内酯类耐药基因 | NA
dTGM104 | 红霉素耐药金葡 | ErmB | SA | 红霉素耐药金葡__ErmB__SA | erm(B) | 大环内酯类耐药基因 | NA
dTGM105 | 红霉素耐药金葡 | ErmB | SA | 红霉素耐药金葡__ErmB__SA | erm(B) | 大环内酯类耐药基因 | NA
cTGM381 | 多黏菌素耐药基因 | mcr1 | mcr-1 | 多黏菌素耐药基因__mcr1__mcr-1 | mcr-1 | 多粘菌素耐药基因 | NA
cTGM382 | 多黏菌素耐药基因 | mcr1 | mcr-1 | 多黏菌素耐药基因__mcr1__mcr-1 | mcr-1 | 多粘菌素耐药基因 | NA
dTGM145 | 抗生素耐药 | blaOXY | MAR | 抗生素耐药__blaOXY__MAR | blaOXY | 超广谱β-内酰胺酶（ESBLs）基因 | NA
dTGM146 | 抗生素耐药 | blaADC | MAR | 抗生素耐药__blaADC__MAR | blaADC | 头孢菌素酶（AmpCs）基因 | NA
dTGM147 | 抗生素耐药 | blaPDC | MAR | 抗生素耐药__blaPDC__MAR | blaPDC | 头孢菌素酶（AmpCs）基因 | NA
dTGM148 | 抗生素耐药 | blaTEM | MAR | 抗生素耐药__blaTEM__MAR | blaTEM | 抗生素耐药 | NA
dTGM149 | 抗生素耐药 | blaSHV | MAR | 抗生素耐药__blaSHV__MAR | blaSHV | 超广谱β-内酰胺酶（ESBLs）基因 | NA
dTGM150 | 抗生素耐药 | blaCMY | MAR | 抗生素耐药__blaCMY__MAR | blaCMY | 头孢菌素酶（AmpCs）基因 | NA
dTGM170 | 氨基糖苷类耐药 | aac6 | AJT | 氨基糖苷类耐药__aac6__AJT | aac(6') | 氨基糖苷类耐药基因 | NA
dTGM171 | 氨基糖苷类耐药 | aadA1 | AJT | 氨基糖苷类耐药__aadA1__AJT | aadA1 | 氨基糖苷类耐药基因 | NA
dTGM153 | 抗生素耐药 | blaVEB | MAR | 抗生素耐药__blaVEB__MAR | blaVEB | 超广谱β-内酰胺酶（ESBLs）基因 | NA
dTGM154 | 抗生素耐药 | blaDHA | MAR | 抗生素耐药__blaDHA__MAR | blaDHA | 头孢菌素酶（AmpCs）基因 | NA
dTGM155 | 抗生素耐药 | blaMOX | MAR | 抗生素耐药__blaMOX__MAR | blaMOX | 头孢菌素酶（AmpCs）基因 | NA
dTGM172 | 氨基糖苷类耐药 | aadA2 | AJT | 氨基糖苷类耐药__aadA2__AJT | aadA2 | 氨基糖苷类耐药基因 | NA
dTGM157 | 抗生素耐药 | blaMIR | MAR | 抗生素耐药__blaMIR__MAR | blaMIR | 头孢菌素酶（AmpCs）基因 | NA
dTGM158 | 大环内酯类耐药 | mefA | DHN | 大环内酯类耐药__mefA__DHN | mef(A) | 大环内酯类耐药基因 | NA
dTGM160 | 大环内酯类耐药 | mphC | DHN | 大环内酯类耐药__mphC__DHN | mph(C) | 大环内酯类耐药基因 | NA
dTGM165 | 大环内酯类耐药 | mphA | DHN | 大环内酯类耐药__mphA__DHN | mph(A) | 大环内酯类耐药基因 | NA
dTGM161 | 抗生素耐药 | blaACC | MAR | 抗生素耐药__blaACC__MAR | blaACC | 头孢菌素酶（AmpCs）基因 | NA
dTGM162 | 抗生素耐药 | blaFOX | MAR | 抗生素耐药__blaFOX__MAR | blaFOX | 头孢菌素酶（AmpCs）基因 | NA
dTGM163 | 抗生素耐药 | blaPER | MAR | 抗生素耐药__blaPER__MAR | blaPER | 超广谱β-内酰胺酶（ESBLs）基因 | NA
dTGM164 | 抗生素耐药 | blaROB | MAR | 抗生素耐药__blaROB__MAR | blaROB | 抗生素耐药 | NA
dTGM173 | 肺克毒力 | rmpA2 | KPN | 肺克毒力__rmpA2__KPN | rmpA2 | 肺炎克雷伯菌毒力基因 | 肺炎克雷伯菌
dTGM174 | 肺克毒力 | iucA | KPN | 肺克毒力__iucA__KPN | iucA | 肺炎克雷伯菌毒力基因 | 肺炎克雷伯菌
dTGM156 | 磺胺类耐药 | sul1 | JA | 磺胺类耐药__sul1__JA | sul1 | 磺胺类耐药基因 | NA
dTGM169 | 磺胺类耐药 | sul2 | JA | 磺胺类耐药__sul2__JA | sul2 | 磺胺类耐药基因 | NA
dTGM168 | 喹诺酮类耐药 | qnrS | QNR | 喹诺酮类耐药__qnrS__QNR | qnrS | 喹诺酮类耐药基因 | NA
dTGM177 | 喹诺酮类耐药 | qnrB | QNR | 喹诺酮类耐药__qnrB__QNR | qnrB | 喹诺酮类耐药基因 | NA
dTGM179 | 氯霉素耐药 | catA | LVS | 氯霉素耐药__catA__LVS | catA | 氯霉素耐药基因 | NA
dTGM175 | 抗生素耐药 | blaCTX-M | MAR | 抗生素耐药__blaCTX-M__MAR | blaCTX-M | 超广谱β-内酰胺酶（ESBLs）基因 | NA
dTGM151 | 四环素类耐药 | tetM | SHS | 四环素类耐药__tetM__SHS | tet(M) | 四环素类耐药基因 | NA
dTGM166 | 四环素类耐药 | tetW | SHS | 四环素类耐药__tetW__SHS | tet(W) | 四环素类耐药基因 | NA
dTGM152 | 转运外排类耐药 | oqxB | ZYW | 转运外排类耐药__oqxB__ZYW | oqxB | 喹诺酮类耐药基因 | NA
dTGM176 | 抗生素耐药 | blaACT | MAR | 抗生素耐药__blaACT__MAR | blaACT | 头孢菌素酶（AmpCs）基因 | NA
dTGM159 | 转运外排类耐药 | tet38 | ZYW | 转运外排类耐药__tet38__ZYW | tet(38) | 四环素类耐药基因 | NA
dTGM178 | 抗生素耐药 | blaGOB | MAR | 抗生素耐药__blaGOB__MAR | blaGOB | 碳青霉烯酶基因-B类金属酶基因 | NA
dTGM167 | 转运外排类耐药 | floR | ZYW | 转运外排类耐药__floR__ZYW | floR | 氯霉素耐药基因 | NA
dTGM180 | 抗生素耐药 | ampC | MAR | 抗生素耐药__ampC__MAR | ampC | 头孢菌素酶（AmpCs）基因 | NA
dTGM181 | 抗生素耐药 | blaIND | MAR | 抗生素耐药__blaIND__MAR | blaIND | 碳青霉烯酶基因-B类金属酶基因 | NA
jTGM033 | 耐万古霉素肠球菌 | VanG | VRE | 耐万古霉素肠球菌__VanG__VRE | vanG | 肠球菌万古霉素耐药基因 | NA
jTGM034 | 耐万古霉素肠球菌 | VanG | VRE | 耐万古霉素肠球菌__VanG__VRE | vanG | 肠球菌万古霉素耐药基因 | NA
jTGM076 | 肺克毒力 | rmpA2 | KPN | 肺克毒力__rmpA2__KPN | rmpA2 | 肺炎克雷伯菌毒力基因 | 肺炎克雷伯菌
jTGM077 | 肺克毒力 | rmpA2 | KPN | 肺克毒力__rmpA2__KPN | rmpA2 | 肺炎克雷伯菌毒力基因 | 肺炎克雷伯菌
jTGM078 | 肺克毒力 | iucA | KPN | 肺克毒力__iucA__KPN | iucA | 肺炎克雷伯菌毒力基因 | 肺炎克雷伯菌
jTGM079 | 肺克毒力 | iucA | KPN | 肺克毒力__iucA__KPN | iucA | 肺炎克雷伯菌毒力基因 | 肺炎克雷伯菌
jTGM080 | 肺克毒力 | iucA | KPN | 肺克毒力__iucA__KPN | iucA | 肺炎克雷伯菌毒力基因 | 肺炎克雷伯菌
jTGM081 | 肺克毒力 | iroB | KPN | 肺克毒力__iroB__KPN | iroB | 肺炎克雷伯菌毒力基因 | 肺炎克雷伯菌
jTGM082 | 肺克毒力 | iroB | KPN | 肺克毒力__iroB__KPN | iroB | 肺炎克雷伯菌毒力基因 | 肺炎克雷伯菌
jTGM083 | 肺克毒力 | iroB | KPN | 肺克毒力__iroB__KPN | iroB | 肺炎克雷伯菌毒力基因 | 肺炎克雷伯菌
jTGM084 | 肺克毒力 | peg-344 | KPN | 肺克毒力__peg-344__KPN | peg-344 | 肺炎克雷伯菌毒力基因 | 肺炎克雷伯菌
jTGM085 | 肺克毒力 | peg-344 | KPN | 肺克毒力__peg-344__KPN | peg-344 | 肺炎克雷伯菌毒力基因 | 肺炎克雷伯菌
jTGM086 | 肺克毒力 | peg-344 | KPN | 肺克毒力__peg-344__KPN | peg-344 | 肺炎克雷伯菌毒力基因 | 肺炎克雷伯菌
dTGM369 | 百日咳耐药 | ptxP1 | NA | 百日咳耐药__ptxP1__NA | ptxP1 | 百日咳耐药 | 百日咳鲍特菌
dTGM369 | 百日咳耐药 | ptxP2 | NA | 百日咳耐药__ptxP2__NA | ptxP2 | 百日咳耐药 | 百日咳鲍特菌
dTGM369 | 百日咳耐药 | ptxP3 | NA | 百日咳耐药__ptxP3__NA | ptxP3 | 百日咳耐药 | 百日咳鲍特菌
dTGM369 | 百日咳耐药 | ptxP4 | NA | 百日咳耐药__ptxP4__NA | ptxP4 | 百日咳耐药 | 百日咳鲍特菌
dTGM369 | 百日咳耐药 | ptxP5 | NA | 百日咳耐药__ptxP5__NA | ptxP5 | 百日咳耐药 | 百日咳鲍特菌
dTGM369 | 百日咳耐药 | ptxP6 | NA | 百日咳耐药__ptxP6__NA | ptxP6 | 百日咳耐药 | 百日咳鲍特菌
dTGM369 | 百日咳耐药 | ptxP7 | NA | 百日咳耐药__ptxP7__NA | ptxP7 | 百日咳耐药 | 百日咳鲍特菌
dTGM369 | 百日咳耐药 | ptxP8 | NA | 百日咳耐药__ptxP8__NA | ptxP8 | 百日咳耐药 | 百日咳鲍特菌
dTGM369 | 百日咳耐药 | ptxP9 | NA | 百日咳耐药__ptxP9__NA | ptxP9 | 百日咳耐药 | 百日咳鲍特菌
dTGM369 | 百日咳耐药 | ptxP10 | NA | 百日咳耐药__ptxP10__NA | ptxP10 | 百日咳耐药 | 百日咳鲍特菌
dTGM369 | 百日咳耐药 | ptxP11 | NA | 百日咳耐药__ptxP11__NA | ptxP11 | 百日咳耐药 | 百日咳鲍特菌
dTGM370 | 百日咳大环内酯耐药 | 23S | BP | 百日咳大环内酯耐药__23S__BP | 23S | 大环内酯类耐药基因突变 | 百日咳鲍特菌
jTGM306 | 百日咳大环内酯耐药 | 23S | BP | 百日咳大环内酯耐药__23S__BP | 23S | 大环内酯类耐药基因突变 | 百日咳鲍特菌
jTGM309 | 百日咳大环内酯耐药 | 23S | BP | 百日咳大环内酯耐药__23S__BP | 23S | 大环内酯类耐药基因突变 | 百日咳鲍特菌
jTGM310 | 百日咳大环内酯耐药 | 23S | BP | 百日咳大环内酯耐药__23S__BP | 23S | 大环内酯类耐药基因突变 | 百日咳鲍特菌
jTGM311 | 百日咳大环内酯耐药 | 23S | BP | 百日咳大环内酯耐药__23S__BP | 23S | 大环内酯类耐药基因突变 | 百日咳鲍特菌
gTGM355 | 耐碳青霉烯肠杆菌 | NDM | CRE | 耐碳青霉烯肠杆菌__NDM__CRE | blaNDM | 碳青霉烯酶基因-B类金属酶基因 | 铜绿假单胞菌,奇异变形杆菌,产气克雷伯菌,大肠埃希菌,粘质沙雷氏菌,鲍曼不动杆菌,阴沟肠杆菌复合群,肺炎克雷伯菌,产酸克雷伯菌,变栖克雷伯菌,弗劳地柠檬酸杆菌复合群
gTGM356 | 耐碳青霉烯肠杆菌 | NDM | CRE | 耐碳青霉烯肠杆菌__NDM__CRE | blaNDM | 碳青霉烯酶基因-B类金属酶基因 | 铜绿假单胞菌,奇异变形杆菌,产气克雷伯菌,大肠埃希菌,粘质沙雷氏菌,鲍曼不动杆菌,阴沟肠杆菌复合群,肺炎克雷伯菌,产酸克雷伯菌,变栖克雷伯菌,弗劳地柠檬酸杆菌复合群
gTGM357 | 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 | mecA | MRSA | 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌__mecA__MRSA | mecA | 耐甲氧西林葡萄球菌耐药基因 | 金黄色葡萄球菌
gTGM358 | 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 | mecA | MRSA | 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌__mecA__MRSA | mecA | 耐甲氧西林葡萄球菌耐药基因 | 金黄色葡萄球菌
gTGM359 | 耐碳青霉烯肠杆菌 | KPC | CRE | 耐碳青霉烯肠杆菌__KPC__CRE | blaKPC | 碳青霉烯酶基因-A类碳青霉烯酶基因 | 铜绿假单胞菌,奇异变形杆菌,产气克雷伯菌,大肠埃希菌,粘质沙雷氏菌,鲍曼不动杆菌,阴沟肠杆菌复合群,肺炎克雷伯菌,产酸克雷伯菌,变栖克雷伯菌,弗劳地柠檬酸杆菌复合群
gTGM360 | 耐碳青霉烯肠杆菌 | KPC | CRE | 耐碳青霉烯肠杆菌__KPC__CRE | blaKPC | 碳青霉烯酶基因-A类碳青霉烯酶基因 | 铜绿假单胞菌,奇异变形杆菌,产气克雷伯菌,大肠埃希菌,粘质沙雷氏菌,鲍曼不动杆菌,阴沟肠杆菌复合群,肺炎克雷伯菌,产酸克雷伯菌,变栖克雷伯菌,弗劳地柠檬酸杆菌复合群
jTGM239 | 烟曲霉耐药TR34/TR46 | CYP51a | NA | 烟曲霉耐药TR34/TR46__CYP51a__NA | CYP51a | 烟曲霉耐药TR34/TR46 | 烟曲霉
jTGM241 | 烟曲霉耐药Y121F | CYP51a | NA | 烟曲霉耐药Y121F__CYP51a__NA | CYP51a | 烟曲霉耐药Y121F | 烟曲霉
jTGM242 | 烟曲霉耐药T289A | CYP51a | NA | 烟曲霉耐药T289A__CYP51a__NA | CYP51a | 烟曲霉耐药T289A | 烟曲霉
jTGM274 | 烟曲霉耐药L98H | CYP51a | NA | 烟曲霉耐药L98H__CYP51a__NA | CYP51a | 烟曲霉耐药L98H | 烟曲霉
dTGM144 | 脓肿分枝杆菌耐药 | erm(41) | DR-NTM | 脓肿分枝杆菌耐药__erm(41)__DR-NTM | erm(41) | 脓肿分枝杆菌耐药 | NA
dTGM119 | 分枝杆菌耐药 | rrl | DR-TB/NTM | 分枝杆菌耐药__rrl__DR-TB/NTM | rrl | 分枝杆菌耐药 | NA
dTGM141 | 分枝杆菌耐药 | rrs | DR-TB/NTM | 分枝杆菌耐药__rrs__DR-TB/NTM | rrs | 分枝杆菌耐药 | NA
dTGM142 | 分枝杆菌耐药 | rrs | DR-TB/NTM | 分枝杆菌耐药__rrs__DR-TB/NTM | rrs | 分枝杆菌耐药 | NA
dTGM111 | 耐药结核 | rpoB | DR-TB | 耐药结核__rpoB__DR-TB | rpoB | 耐药结核 | NA
dTGM123 | 耐药结核 | katG | DR-TB | 耐药结核__katG__DR-TB | katG | 耐药结核 | NA
dTGM137 | 耐药结核 | inhA | DR-TB | 耐药结核__inhA__DR-TB | inhA | 耐药结核 | NA
jTGM292 | 耐碳青霉烯肠杆菌 | SPM | CRE | 耐碳青霉烯肠杆菌__SPM__CRE | blaSPM | 碳青霉烯酶基因-B类金属酶基因 | 铜绿假单胞菌,奇异变形杆菌,产气克雷伯菌,大肠埃希菌,粘质沙雷氏菌,鲍曼不动杆菌,阴沟肠杆菌复合群,肺炎克雷伯菌,产酸克雷伯菌,变栖克雷伯菌,弗劳地柠檬酸杆菌复合群

## T2P3耐药-病原对应关系
#项目 | 分类 | 生信-病原名 | 系统现用名 | 生信-报告用病原名 | 病原 | 曾用名 | 英文名 | 临床等级 | 条件 | 是否报告病原范围 | 是否展示在报告系统 | 是否可出报告 | 备注 | 病原体AB管 | 展示层级 | 从属关系
T2P3 | 耐药 | 耐碳青霉烯肠杆菌-KPC | 耐碳青霉烯肠杆菌__KPC__CRE | 耐碳青霉烯肠杆菌__KPC__CRE | 铜绿假单胞菌,奇异变形杆菌,产气克雷伯菌,大肠埃希菌,粘质沙雷氏菌,鲍曼不动杆菌,阴沟肠杆菌复合群,肺炎克雷伯菌,产酸克雷伯菌,变栖克雷伯菌,弗劳地柠檬酸杆菌复合群 | KPC;blaKPC;耐碳青霉烯肠杆菌-KPC;耐碳青霉烯肠杆菌__KPC__CRE;耐碳青霉烯肠杆菌-KPC(CRE) | KPC | / | / | 否 | 是 | 是 | 碳青霉烯酶基因-A类碳青霉烯酶基因 | / | / | /
T2P3 | 耐药 | 耐碳青霉烯肠杆菌-GES | 耐碳青霉烯肠杆菌__GES__CRE | 耐碳青霉烯肠杆菌__GES__CRE | 铜绿假单胞菌,奇异变形杆菌,产气克雷伯菌,大肠埃希菌,粘质沙雷氏菌,鲍曼不动杆菌,阴沟肠杆菌复合群,肺炎克雷伯菌,产酸克雷伯菌,变栖克雷伯菌,弗劳地柠檬酸杆菌复合群 | GES;blaGES;耐碳青霉烯肠杆菌-GES;耐碳青霉烯肠杆菌__GES__CRE;耐碳青霉烯肠杆菌-GES(CRE) | GES | / | / | 否 | 是 | 是 | 碳青霉烯酶基因-A类碳青霉烯酶基因 | / | / | /
T2P3 | 耐药 | 耐碳青霉烯肠杆菌-GIM | 耐碳青霉烯肠杆菌__GIM__CRE | 耐碳青霉烯肠杆菌__GIM__CRE | 铜绿假单胞菌,奇异变形杆菌,产气克雷伯菌,大肠埃希菌,粘质沙雷氏菌,鲍曼不动杆菌,阴沟肠杆菌复合群,肺炎克雷伯菌,产酸克雷伯菌,变栖克雷伯菌,弗劳地柠檬酸杆菌复合群 | GIM;blaGIM;耐碳青霉烯肠杆菌-GIM;耐碳青霉烯肠杆菌__GIM__CRE;耐碳青霉烯肠杆菌-GIM(CRE) | GIM | / | / | 否 | 是 | 是 | 碳青霉烯酶基因-B类金属酶基因 | / | / | /
T2P3 | 耐药 | 耐碳青霉烯肠杆菌-IMI | 耐碳青霉烯肠杆菌__IMI__CRE | 耐碳青霉烯肠杆菌__IMI__CRE | 铜绿假单胞菌,奇异变形杆菌,产气克雷伯菌,大肠埃希菌,粘质沙雷氏菌,鲍曼不动杆菌,阴沟肠杆菌复合群,肺炎克雷伯菌,产酸克雷伯菌,变栖克雷伯菌,弗劳地柠檬酸杆菌复合群 | IMI;blaIMI;耐碳青霉烯肠杆菌-IMI;耐碳青霉烯肠杆菌__IMI__CRE;耐碳青霉烯肠杆菌-IMI(CRE) | IMI | / | / | 否 | 是 | 是 | 碳青霉烯酶基因-A类碳青霉烯酶基因 | / | / | /
T2P3 | 耐药 | 耐碳青霉烯肠杆菌-IMP | 耐碳青霉烯肠杆菌__IMP__CRE | 耐碳青霉烯肠杆菌__IMP__CRE | 铜绿假单胞菌,奇异变形杆菌,产气克雷伯菌,大肠埃希菌,粘质沙雷氏菌,鲍曼不动杆菌,阴沟肠杆菌复合群,肺炎克雷伯菌,产酸克雷伯菌,变栖克雷伯菌,弗劳地柠檬酸杆菌复合群 | IMP;blaIMP;耐碳青霉烯肠杆菌-IMP;耐碳青霉烯肠杆菌__IMP__CRE;耐碳青霉烯肠杆菌-IMP(CRE) | IMP | / | / | 否 | 是 | 是 | 碳青霉烯酶基因-B类金属酶基因 | / | / | /
T2P3 | 耐药 | 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌-mecA | 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌__mecA__MRSA | 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌__mecA__MRSA | 金黄色葡萄球菌 | mecA;耐甲氧西林金黄色葡萄球菌-mecA;耐甲氧西林金黄色葡萄球菌__mecA__MRSA;耐甲氧西林金黄色葡萄球菌-mecA(MRSA) | mecA | / | / | 否 | 是 | 是 | 耐甲氧西林葡萄球菌耐药基因 | / | / | /
T2P3 | 耐药 | 耐碳青霉烯肠杆菌-NDM | 耐碳青霉烯肠杆菌__NDM__CRE | 耐碳青霉烯肠杆菌__NDM__CRE | 铜绿假单胞菌,奇异变形杆菌,产气克雷伯菌,大肠埃希菌,粘质沙雷氏菌,鲍曼不动杆菌,阴沟肠杆菌复合群,肺炎克雷伯菌,产酸克雷伯菌,变栖克雷伯菌,弗劳地柠檬酸杆菌复合群 | NDM;blaNDM;耐碳青霉烯肠杆菌-NDM;耐碳青霉烯肠杆菌__NDM__CRE;耐碳青霉烯肠杆菌-NDM(CRE) | NDM | / | / | 否 | 是 | 是 | 碳青霉烯酶基因-B类金属酶基因 | / | / | /
T2P3 | 耐药 | 耐碳青霉烯肠杆菌-OXA-48 | 耐碳青霉烯肠杆菌__OXA-48__CRE | 耐碳青霉烯肠杆菌__OXA-48__CRE | 铜绿假单胞菌,奇异变形杆菌,产气克雷伯菌,大肠埃希菌,粘质沙雷氏菌,鲍曼不动杆菌,阴沟肠杆菌复合群,肺炎克雷伯菌,产酸克雷伯菌,变栖克雷伯菌,弗劳地柠檬酸杆菌复合群 | OXA-48;blaOXA-48;耐碳青霉烯肠杆菌-OXA-48;耐碳青霉烯肠杆菌__OXA-48__CRE;耐碳青霉烯肠杆菌-OXA-48(CRE) | OXA-48 | / | / | 否 | 是 | 是 | 碳青霉烯酶基因-D类碳青霉烯酶基因 | / | / | /
T2P3 | 耐药 | 耐碳青霉烯肠杆菌-SME | 耐碳青霉烯肠杆菌__SME__CRE | 耐碳青霉烯肠杆菌__SME__CRE | 铜绿假单胞菌,奇异变形杆菌,产气克雷伯菌,大肠埃希菌,粘质沙雷氏菌,鲍曼不动杆菌,阴沟肠杆菌复合群,肺炎克雷伯菌,产酸克雷伯菌,变栖克雷伯菌,弗劳地柠檬酸杆菌复合群 | SME;blaSME;耐碳青霉烯肠杆菌-SME;耐碳青霉烯肠杆菌__SME__CRE;耐碳青霉烯肠杆菌-SME(CRE) | SME | / | / | 否 | 是 | 是 | 碳青霉烯酶基因-A类碳青霉烯酶基因 | / | / | /
T2P3 | 耐药 | 耐碳青霉烯肠杆菌-VIM | 耐碳青霉烯肠杆菌__VIM__CRE | 耐碳青霉烯肠杆菌__VIM__CRE | 铜绿假单胞菌,奇异变形杆菌,产气克雷伯菌,大肠埃希菌,粘质沙雷氏菌,鲍曼不动杆菌,阴沟肠杆菌复合群,肺炎克雷伯菌,产酸克雷伯菌,变栖克雷伯菌,弗劳地柠檬酸杆菌复合群 | VIM;blaVIM;耐碳青霉烯肠杆菌-VIM;耐碳青霉烯肠杆菌__VIM__CRE;耐碳青霉烯肠杆菌-VIM(CRE) | VIM | / | / | 否 | 是 | 是 | 碳青霉烯酶基因-B类金属酶基因 | / | / | /
T2P3 | 耐药 | 肺炎支原体耐药-23S | 肺炎支原体耐药__23S__MP | 肺炎支原体耐药__23S__MP | NA | MP;肺炎支原体耐药-23S;肺炎支原体耐药__23S__MP;肺炎支原体耐药 | MP | / | / | 否 | 是 | 是 | 肺炎支原体耐药 | / | / | /
T2P3 | 耐药 | 抗生素耐药-blaCTX-M | 抗生素耐药__blaCTX-M__MAR | 抗生素耐药__blaCTX-M__MAR | NA | blaCTX-M;CTX-M;抗生素耐药-blaCTX-M;抗生素耐药__blaCTX-M__MAR;抗生素耐药-blaCTX-M(MAR) | blaCTX-M | / | / | 否 | 是 | 是 | 超广谱β-内酰胺酶（ESBLs）基因 | / | / | /
T2P3 | 毒力基因 | 肺炎克雷伯菌毒力基因-rmpA | 肺克毒力__rmpA__KPN | 肺克毒力__rmpA__KPN | 肺炎克雷伯菌 | rmpA;肺炎克雷伯菌毒力基因-rmpA;肺克毒力__rmpA__KPN;肺克毒力-rmpA(KPN) | rmpA | / | / | 否 | 是 | 是 | 肺炎克雷伯菌毒力基因 | / | / | /
T2P3 | 毒力基因 | 肺炎克雷伯菌毒力基因-rmpA2 | 肺克毒力__rmpA2__KPN | 肺克毒力__rmpA2__KPN | 肺炎克雷伯菌 | rmpA2;肺炎克雷伯菌毒力基因-rmpA2;肺克毒力__rmpA2__KPN;肺克毒力-rmpA2(KPN) | rmpA2 | / | / | 否 | 是 | 是 | 肺炎克雷伯菌毒力基因 | / | / | /
T2P3 | 毒力基因 | 肺炎克雷伯菌毒力基因-iucA | 肺克毒力__iucA__KPN | 肺克毒力__iucA__KPN | 肺炎克雷伯菌 | iucA;肺炎克雷伯菌毒力基因-iucA;肺克毒力__iucA__KPN;肺克毒力-iucA(KPN) | iucA | / | / | 否 | 是 | 是 | 肺炎克雷伯菌毒力基因 | / | / | /
T2P3 | 毒力基因 | 肺炎克雷伯菌毒力基因-iroB | 肺克毒力__iroB__KPN | 肺克毒力__iroB__KPN | 肺炎克雷伯菌 | iroB;肺炎克雷伯菌毒力基因-iroB;肺克毒力__iroB__KPN;肺克毒力-iroB(KPN) | iroB | / | / | 否 | 是 | 是 | 肺炎克雷伯菌毒力基因 | / | / | /
T2P3 | 毒力基因 | 肺炎克雷伯菌毒力基因-peg-344 | 肺克毒力__peg-344__KPN | 肺克毒力__peg-344__KPN | 肺炎克雷伯菌 | peg-344;肺炎克雷伯菌毒力基因-peg-344;肺克毒力__peg-344__KPN;肺克毒力-peg-344(KPN) | peg-344 | / | / | 否 | 是 | 是 | 肺炎克雷伯菌毒力基因 | / | / | /
T2P3 | 耐药 | 烟曲霉耐药TR34/TR46-CYP51a | 烟曲霉耐药TR34/TR46__CYP51a__AF | 烟曲霉耐药TR34/TR46__CYP51a__AF | 烟曲霉 | TR34/TR46;烟曲霉耐药TR34/TR46-CYP51a;烟曲霉耐药TR34/TR46__CYP51a__AF;烟曲霉耐药TR34/TR46-CYP51a(AF) | TR34/TR46 | / | / | 否 | 是 | 是 | 烟曲霉耐药 | / | / | /
T2P3 | 耐药 | 烟曲霉耐药Y121F-CYP51a | 烟曲霉耐药Y121F__CYP51a__AF | 烟曲霉耐药Y121F__CYP51a__AF | 烟曲霉 | Y121F;烟曲霉耐药Y121F-CYP51a;烟曲霉耐药Y121F__CYP51a__AF;烟曲霉耐药Y121F-CYP51a(AF) | Y121F | / | / | 否 | 是 | 是 | 烟曲霉耐药 | / | / | /
T2P3 | 耐药 | 烟曲霉耐药T289A-CYP51a | 烟曲霉耐药T289A__CYP51a__AF | 烟曲霉耐药T289A__CYP51a__AF | 烟曲霉 | T289A;烟曲霉耐药T289A-CYP51a;烟曲霉耐药T289A__CYP51a__AF;烟曲霉耐药T289A-CYP51a(AF) | T289A | / | / | 否 | 是 | 是 | 烟曲霉耐药 | / | / | /
T2P3 | 耐药 | 烟曲霉耐药L98H-CYP51a | 烟曲霉耐药L98H__CYP51a__AF | 烟曲霉耐药L98H__CYP51a__AF | 烟曲霉 | L98H;烟曲霉耐药L98H-CYP51a;烟曲霉耐药L98H__CYP51a__AF;烟曲霉耐药L98H-CYP51a(AF) | L98H | / | / | 否 | 是 | 是 | 烟曲霉耐药 | / | / | /
T2P3 | 耐药 | 脓肿分枝杆菌耐药-erm(41) | 脓肿分枝杆菌耐药__erm(41)__DR-NTM | 脓肿分枝杆菌耐药__erm(41)__DR-NTM | NA | erm(41);脓肿分枝杆菌耐药-erm(41);脓肿分枝杆菌耐药__erm(41)__DR-NTM;脓肿分枝杆菌耐药-erm(41)(DR-NTM) | erm(41) | / | / | 否 | 是 | 是 | 脓肿分枝杆菌;结核分枝杆菌复合群 | / | / | /
T2P3 | 耐药 | 分枝杆菌耐药-rrl | 分枝杆菌耐药__rrl__DR-TB/NTM | 分枝杆菌耐药__rrl__DR-TB/NTM | NA | rrl;分枝杆菌耐药-rrl;分枝杆菌耐药__rrl__DR-TB/NTM;分枝杆菌耐药-rrl(DR-TB/NTM) | rrl | / | / | 否 | 是 | 是 | 脓肿分枝杆菌;结核分枝杆菌复合群 | / | / | /
T2P3 | 耐药 | 分枝杆菌耐药-rrs | 分枝杆菌耐药__rrs__DR-TB/NTM | 分枝杆菌耐药__rrs__DR-TB/NTM | NA | rrs;分枝杆菌耐药-rrs;分枝杆菌耐药__rrs__DR-TB/NTM;分枝杆菌耐药-rrs(DR-TB/NTM) | rrs | / | / | 否 | 是 | 是 | 脓肿分枝杆菌;结核分枝杆菌复合群 | / | / | /
T2P3 | 耐药 | 耐药结核-inhA | 耐药结核__inhA__DR-TB | 耐药结核__inhA__DR-TB | NA | inhA;耐药结核-inhA;耐药结核__inhA__DR-TB;耐药结核-inhA(DR-TB) | inhA | / | / | 否 | 是 | 是 | 结核分枝杆菌复合群 | / | / | /
T2P3 | 耐药 | 耐药结核-katG | 耐药结核__katG__DR-TB | 耐药结核__katG__DR-TB | NA | katG;耐药结核-katG;耐药结核__katG__DR-TB;耐药结核-katG(DR-TB) | katG | / | / | 否 | 是 | 是 | 结核分枝杆菌复合群 | / | / | /
T2P3 | 耐药 | 耐药结核-rpoB | 耐药结核__rpoB__DR-TB | 耐药结核__rpoB__DR-TB | NA | rpoB;耐药结核-rpoB;耐药结核__rpoB__DR-TB;耐药结核-rpoB(DR-TB) | rpoB | / | / | 否 | 是 | 是 | 结核分枝杆菌复合群 | / | / | /
T2P3 | 耐药 | 耐碳青霉烯肠杆菌-SPM | 耐碳青霉烯肠杆菌__SPM__CRE | 耐碳青霉烯肠杆菌__SPM__CRE | 铜绿假单胞菌,奇异变形杆菌,产气克雷伯菌,大肠埃希菌,粘质沙雷氏菌,鲍曼不动杆菌,阴沟肠杆菌复合群,肺炎克雷伯菌,产酸克雷伯菌,变栖克雷伯菌,弗劳地柠檬酸杆菌复合群 | SPM;blaSPM;耐碳青霉烯肠杆菌-SPM;耐碳青霉烯肠杆菌__SPM__CRE;耐碳青霉烯肠杆菌-SPM(CRE) | SPM | / | / | 否 | 是 | 是 | 碳青霉烯酶基因-B类金属酶基因 | / | / | /
T2P3 | 耐药 | 百日咳鲍特菌耐药(23S)-BP | 百日咳大环内酯耐药__23S__BP | 百日咳大环内酯耐药__23S__BP | 百日咳鲍特菌 | BP;百日咳鲍特菌耐药(23S)-BP;百日咳大环内酯耐药__23S__BP;百日咳大环内酯耐药__23S__BP | BP | / | / | 否 | 是 | 是 | 百日咳鲍特菌耐药 | / | / | /

## 标准
上感50T3P3不合格清单
文库类型 | 上感50T3P3不合格原因
| 原始数据不合格 | Q30不合格 | 目标漏检 | 外源内参不合格 | 病原污染 | 耐药污染
临床样本 | 原始数据<50K | Q30<0.75 | <质控判断>含’不合格’，则判为不合格，不合格原因同<质控判断>
NTC | 原始数据<50K | Q30<0.75 | / | / | 检出阳性病原 | 耐药检出RPK ≥ 500
检测限参考品 | 原始数据<50K | Q30<0.75 | 目标病原未检出或预判为滤 | 外源内参≤50 | 检出非目标阳性病原 | 未检出对应病原的耐药序列>=500
重复性参考品 | 原始数据<50K | Q30<0.75 | 目标病原未检出或预判为滤 | 外源内参≤50 | 检出非目标阳性病原 | 未检出对应病原的耐药序列>=500
阳性参考品 | 原始数据<50K | Q30<0.75 | 目标病原未检出或预判为滤 | 外源内参≤50 | 检出非目标阳性病原 | 未检出对应病原的耐药序列>=500
阴性参考品 | 原始数据<50K | Q30<0.75 | 目标人内参RPK ≤ 200 | / | 检出非目标阳性病原 | 耐药检出RPK ≥ 500
阳性对照品 | 原始数据<50K | Q30<0.75 | 目标病原未检出或预判为滤 | 外源内参≤50 | 检出非目标阳性病原 | 耐药检出RPK ≥ 500
阴性对照品 | 原始数据<50K | Q30<0.75 | / | 外源内参≤50 | 检出非目标阳性病原 | 耐药检出RPK ≥ 500
呼吸100T2P2不合格清单
文库类型 | 呼吸100T2P2不合格原因 | [5 empty] | 完整性计算
| 原始数据不合格 | Q30不合格 | 目标漏检 | 外源内参不合格 | 病原污染 | 耐药污染
NTC | 原始数据<50K | Q30<0.75 | / | / | 检出阳性病原 | 耐药检出RPK ≥ 500
检测限参考品 | 原始数据<50K | Q30<0.75 | 目标病原未检出或预判为滤 | 外源内参≤50 | 检出非目标阳性病原 | 未检出对应病原的耐药序列>=500
重复性参考品 | 原始数据<50K | Q30<0.75 | 目标病原未检出或预判为滤 | 外源内参≤50 | 检出非目标阳性病原 | 未检出对应病原的耐药序列>=500
阳性参考品 | 原始数据<50K | Q30<0.75 | 目标病原未检出或预判为滤 | 外源内参≤50 | 检出非目标阳性病原 | 未检出对应病原的耐药序列>=500
阴性参考品 | 原始数据<50K | Q30<0.75 | 目标人内参RPK ≤ 200 | / | 检出非目标阳性病原 | 耐药检出RPK ≥ 500
阳性对照品 | 原始数据<50K | Q30<0.75 | 目标病原未检出或预判为滤 | 外源内参≤50 | 检出非目标阳性病原 | 耐药检出RPK ≥ 500
阴性对照品 | 原始数据<50K | Q30<0.75 | / | 外源内参≤50 | 检出非目标阳性病原 | 耐药检出RPK ≥ 500
呼吸100T2P3不合格清单
文库类型 | 呼吸100T2P3不合格原因 | [5 empty] | NTC
| 原始数据不合格 | Q30不合格 | 目标漏检 | 内参不合格 | 病原污染 | 耐药污染
NTC | 原始数据<50K | Q30<0.75 | / | / | 检出阳性病原 | 耐药检出RPK ≥ 300
检测限参考品 | 原始数据<50K | Q30<0.75 | 目标病原未检出或预判为滤 | 质控判断不是"合格" | 检出非目标阳性病原 | 未检出对应病原的耐药序列>=300
重复性参考品 | 原始数据<50K | Q30<0.75 | 目标病原未检出或预判为滤 | 质控判断不是"合格" | 检出非目标阳性病原 | 未检出对应病原的耐药序列>=300
阳性参考品 | 原始数据<50K | Q30<0.75 | 目标病原未检出或预判为滤 | 质控判断不是"合格" | 检出非目标阳性病原 | 未检出对应病原的耐药序列>=300
阴性参考品 | 原始数据<50K | Q30<0.75 | 目标人内参RPK ≤ 200 | 质控判断不是"合格" | 检出非目标阳性病原 | 耐药检出RPK ≥ 300
阳性对照品 | 原始数据<50K | Q30<0.75 | 目标病原未检出或预判为滤 | 外源内参≤50 | 检出非目标阳性病原 | 耐药检出RPK ≥ 300
阴性对照品 | 原始数据<50K | Q30<0.75 | / | 外源内参≤50 | 检出非目标阳性病原 | 耐药检出RPK ≥ 300
各病原污染情况评估
上感50T3P3和呼吸100T2P2中的生信预判目前标准为：
1. 如NTC中出现阳性(包括弱阳)病原或耐药RPK>500，判为不合格；
2. 百日咳鲍特菌耐药RPK中位数大于500，且样本频率大于0.5，判为不合格；
3. 非百日咳鲍特菌耐药的其他病原或耐药，RPK中位数大于20，且样本频率大于0.5，判为不合格；
4. 不满足上述1-3条，判为合格。
呼吸100T2P3中的生信预判污染标准为：
1. 如NTC中出现阳性(包括弱阳)病原或耐药RPK>300，判为不合格；
2. 耐药RPK中位数大于300，且样本频率大于0.5，判为不合格；
3. 病原RPK中位数大于20，且样本频率大于0.5，判为不合格；
4. 不满足上述1-3条，判为合格；
最终合格情况
此表是将2.2.1-2.2.4中的各项统计内容进行汇总，并给出最终结论。
1、 上感50T3P3的最终合格判定标准：如5项评估与检查均合格，则最终判定为合格；如5项中有1项或多项不合格，则最终判定为不合格。可根据实际情况，结合其他证据综合校正结论。
2、 呼吸100T2P2的最终合格判定标准：如1-3项评估与检查均合格，则最终判定为合格；如1-3项中有1项或多项不合格，则最终判定为不合格。可根据实际情况，结合其他证据综合校正结论。
3、呼吸100T2P3的最终合格判定标准：如1-3项评估与检查均合格，则最终判定为合格；如1-3项中有1项或多项不合格，则最终判定为不合格。可根据实际情况，结合其他证据综合校正结论。

## 感染1000标准
文库类型 | 感染1000TA不合格原因
| 原始数据不合格 | Q30不合格 | 目标漏检 | 病原污染 | 耐药污染
NTC | 原始数据<50K | Q30<0.75 | / | 检出阳性病原 | 耐药检出RPK ≥ 300
检测限参考品 | 原始数据<50K | Q30<0.75 | 目标病原未检出或预判为滤 | 检出非目标阳性病原 | 未检出对应病原的耐药序列>=300
重复性参考品 | 原始数据<50K | Q30<0.75 | 目标病原未检出或预判为滤 | 检出非目标阳性病原 | 未检出对应病原的耐药序列>=300
阳性参考品 | 原始数据<50K | Q30<0.75 | 目标病原未检出或预判为滤 | 检出非目标阳性病原 | 未检出对应病原的耐药序列>=300
阴性参考品 | 原始数据<50K | Q30<0.75 | 目标人内参RPK > 200 | 检出非目标阳性病原 | 耐药检出RPK ≥ 300
阳性对照品 | 原始数据<50K | Q30<0.75 | 目标病原未检出或预判为滤 | 检出非目标阳性病原 | 耐药检出RPK ≥ 300
阴性对照品 | 原始数据<50K | Q30<0.75 | / | 检出非目标阳性病原 | 耐药检出RPK ≥ 300