## 填写说明
表1：基本信息表
域名用途 | 域名 | 缺省值 | 填写规则
质检分析 | 文库编号 | 必填项 | 见工作表“实验编号规则”
感染1000必填 | 质控质粒 | NA | 质控质粒组合编号，感染1000目前使用，下拉框选择P1-P96，升级后应该无，
产品信息 | 产品检类别 | 必填项 | 下拉框选择如成品检/中间品检/原料检/接头检等，见“产品检类别表”
产品信息 | 生产批号 | 必填项 | 根据实际情况修改
产品信息 | 成品对应中间品批号 | NA | 选填，如有可填写，方便后继问题溯源
产品信息 | 生产工艺 | NA | 下拉框选择如液体引物/干粉引物/单管液体引物/单管干粉引物等
实验信息 | 文库类型 | NA | 自动匹配：如有错误（NA），请重新拆分
实验信息 | 企参编号 | NA | 自动匹配，不用填写；
实验信息 | 核酸提取日期 | 必填项 | 按质量部目前编号规则，方便企参批号溯源
实验信息 | 核酸重复次数 | 1 | 选填，默认为1
实验信息 | 提取重复次数 | 1 | 选填，默认为1
实验信息 | 文库浓度 | NA | 选填
实验信息 | Pooling体积 | NA | 选填
实验信息 | 提取试剂规格 |  | 选填
实验信息 | 提取试剂批号 |  | 选填
表2：对比信息表
域名 | 缺省值 | 填写规则
对比类型 | 必填项 | 留样试剂及待检试剂对比
待检试剂-对应生产批号 | 必填项 | 待检试剂-对应生产批号
待检试剂-对应文库 | 必填项 | 待检试剂对应样本的文库编号，文库编号必须在表1：基本信息表中存在
留样试剂-对应生产批号 | 必填项 | 留样试剂-对应生产批号
留样试剂-对应文库 | 必填项 | 留样试剂对应样本的文库编号，文库编号必须在表1：基本信息表中存在

## 实验编号规则
实验编号的规则：
1.体系编号：
体系编号 | 产品 | 说明
T2P2 | 呼吸100 | 呼吸100第二次升级体系，也叫呼吸198体系
T3P3 | 上感50 | 上感50第三次升级体系，也叫上感107体系
T10 | 文库扩增预混液 | 接头污染质检
T11A | 感染1000 | 感染1000-A管体系
T11B | 感染1000 | 感染1000-B管体系
T12 | 神经100 | 神经100体系
2. 必须以体系编号开头，第一个横杠后接样本编号，第二个横杠后接实验条件，即：【体系编号】-【样本编号】-【实验条件】，样本编号和实验编号不得为中文，样本编号不得为空；如T2P2-LWP01-DJ

## 表1-基本信息表
必填 | 必填 | 必填 | 产品信息 | 产品信息 | 必填 | 实验信息 | 实验信息 | 实验信息 | 实验信息 | 实验信息 | 实验信息 | 实验信息 | 实验信息
文库编号 | 生产批号 | 产品检类别 | 成品对应中间品批号 | 生产工艺 | 核酸提取日期 | 核酸重复次数 | 提取重复次数 | 文库浓度 | Pooling体积 | 提取试剂规格 | 提取试剂批号 | 文库类型 | 企参编号
T2P2-NTC-DJ-T-1 | 20240601呼吸100成品检 | 成品检 | 20240401多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 |  | 1 | 1 | 17.65 | 1.6997 | 24人份 | 20231201 | NTC | NA
T2P2-NTC-DJ-T-2 | 20240601呼吸100成品检 | 成品检 | 20240401多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 |  | 1 | 1 | 17.65 | 1.6997 |  |  | NTC | NA
T2P2-QFL04-DJ-1 | 20240601呼吸100成品检 | 成品检 | 20240401多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.03 | 1 | 1 | 20 | 1.5 |  |  | 检测限参考品 | QFL04
T2P2-QFL04-DJ-2 | 20240601呼吸100成品检 | 成品检 | 20240401多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.03 | 1 | 1 | 21.43 | 1.3999 |  |  | 检测限参考品 | QFL04
T2P2-QFL04-DJ-3 | 20240601呼吸100成品检 | 成品检 | 20240401多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.03 | 1 | 1 | 23.08 | 1.2998 |  |  | 检测限参考品 | QFL04
T2P2-QFP04-DJ-1 | 20240601呼吸100成品检 | 成品检 | 20240401多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.03 | 1 | 1 | 20 | 1.5 |  |  | 阳性参考品 | QFP04
T2P2-QFP04-DJ-2 | 20240601呼吸100成品检 | 成品检 | 20240401多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.03 | 1 | 1 | 17.65 | 1.6997 |  |  | 阳性参考品 | QFP04
T2P2-QFP04-DJ-3 | 20240601呼吸100成品检 | 成品检 | 20240401多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.03 | 1 | 1 | 16.67 | 1.7996 |  |  | 阳性参考品 | QFP04
T2P2-NTC-DJ-N-1 | 20240601呼吸100成品检 | 成品检 | 20240401多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 |  | 1 | 1 | 17.65 | 1.6997 |  |  | NTC | NA
T2P2-NTC-DJ-N-2 | 20240601呼吸100成品检 | 成品检 | 20240401多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 |  | 1 | 1 | 21.43 | 1.3999 |  |  | NTC | NA
T2P2-NTC-DJ-J-1 | 20240601呼吸100成品检 | 成品检 | 20240401多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 |  | 1 | 1 | 18.75 | 1.6 |  |  | NTC | NA
T2P2-NTC-DJ-J-2 | 20240601呼吸100成品检 | 成品检 | 20240401多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 |  | 1 | 1 | 10 | 3 |  |  | NTC | NA
T2P2-NTC-LY-N-1 | 20240601呼吸100成品检 | 成品检 | 20240401多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 |  | 1 | 1 | 17.65 | 1.6997 |  |  | NTC | NA
T2P2-NTC-LY-N-2 | 20240601呼吸100成品检 | 成品检 | 20240401多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 |  | 1 | 1 | 17.65 | 1.6997 |  |  | NTC | NA
T2P2-NTC-LY-J-1 | 20240601呼吸100成品检 | 成品检 | 20240401多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 |  | 1 | 1 | 18.75 | 1.6 |  |  | NTC | NA
T2P2-NTC-LY-J-2 | 20240601呼吸100成品检 | 成品检 | 20240401多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 |  | 1 | 1 | 10.71 | 2.8011 |  |  | NTC | NA
T2P2-NTC-LY-T-1 | 20240601呼吸100成品检 | 成品检 | 20240401多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 |  | 1 | 1 | 16.67 | 1.7996 |  |  | NTC | NA
T2P2-NTC-LY-T-2 | 20240601呼吸100成品检 | 成品检 | 20240401多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 |  | 1 | 1 | 18.75 | 1.6 |  |  | NTC | NA
T2P2-QFL04-LY-1 | 20240601呼吸100成品检 | 成品检 | 20240401多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.03 | 1 | 1 | 15.79 | 1.8999 |  |  | 检测限参考品 | QFL04
T2P2-QFL04-LY-2 | 20240601呼吸100成品检 | 成品检 | 20240401多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.03 | 1 | 1 | 18.75 | 1.6 |  |  | 检测限参考品 | QFL04
T2P2-QFL04-LY-3 | 20240601呼吸100成品检 | 成品检 | 20240401多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.03 | 1 | 1 | 20 | 1.5 |  |  | 检测限参考品 | QFL04
T2P2-QFP04-LY-1 | 20240601呼吸100成品检 | 成品检 | 20240401多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.03 | 1 | 1 | 20 | 1.5 |  |  | 阳性参考品 | QFP04
T2P2-QFP04-LY-2 | 20240601呼吸100成品检 | 成品检 | 20240401多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.03 | 1 | 1 | 21.43 | 1.3999 |  |  | 阳性参考品 | QFP04
T2P2-QFP04-LY-3 | 20240601呼吸100成品检 | 成品检 | 20240401多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.03 | 1 | 1 | 15 | 2 |  |  | 阳性参考品 | QFP04

## 表2-对比信息表
对比类型 | 待检试剂-对应生产批号 | 待检试剂-对应文库 | 留样试剂-对应生产批号 | 留样试剂-对应文库
试剂批次对比 | 20240601呼吸100成品检 | T2P2-NTC-DJ-T-1 | 20240303-1呼吸100成品检 | T2P2-NTC-LY-T-1
试剂批次对比 | 20240601呼吸100成品检 | T2P2-NTC-DJ-T-2 | 20240303-1呼吸100成品检 | T2P2-NTC-LY-T-2
试剂批次对比 | 20240601呼吸100成品检 | T2P2-QFL04-DJ-1 | 20240303-1呼吸100成品检 | T2P2-QFL04-LY-1
试剂批次对比 | 20240601呼吸100成品检 | T2P2-QFL04-DJ-2 | 20240303-1呼吸100成品检 | T2P2-QFL04-LY-2
试剂批次对比 | 20240601呼吸100成品检 | T2P2-QFL04-DJ-3 | 20240303-1呼吸100成品检 | T2P2-QFL04-LY-3
试剂批次对比 | 20240601呼吸100成品检 | T2P2-QFP04-DJ-1 | 20240303-1呼吸100成品检 | T2P2-QFP04-LY-1
试剂批次对比 | 20240601呼吸100成品检 | T2P2-QFP04-DJ-2 | 20240303-1呼吸100成品检 | T2P2-QFP04-LY-2
试剂批次对比 | 20240601呼吸100成品检 | T2P2-QFP04-DJ-3 | 20240303-1呼吸100成品检 | T2P2-QFP04-LY-3
试剂批次对比 | 20240601呼吸100成品检 | T2P2-NTC-DJ-N-1 | 20240303-1呼吸100成品检 | T2P2-NTC-LY-N-1
试剂批次对比 | 20240601呼吸100成品检 | T2P2-NTC-DJ-N-2 | 20240303-1呼吸100成品检 | T2P2-NTC-LY-N-2
试剂批次对比 | 20240601呼吸100成品检 | T2P2-NTC-DJ-J-1 | 20240303-1呼吸100成品检 | T2P2-NTC-LY-J-1
试剂批次对比 | 20240601呼吸100成品检 | T2P2-NTC-DJ-J-2 | 20240303-1呼吸100成品检 | T2P2-NTC-LY-J-2

## 质控质粒信息
质控质粒ID
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
P31
P32
P33
P34
P35
P36
P37
P38
P39
P40
P41
P42
P43
P44
P45
P46
P47
P48
P49
P50
P51
P52
P53
P54
P55
P56
P57
P58
P59
P60
P61
P62
P63
P64
P65
P66
P67
P68
P69
P70
P71
P72
P73
P74
P75
P76
P77
P78
P79
P80
P81
P82
P83
P84
P85
P86
P87
P88
P89
P90
P91
P92
P93
P94
P95
P96
NA

## 企参列表
产品 | 文库编号-index | 体系编号 | 类别 | 编号 | 型别 | 规格（μL管） | 浓度 | 数量（管） | 文库编号-标准
呼吸100 | T2P2-P01 | T2P2 | 阳性参考品 | QFP01 | 甲型流感病毒 | 500 | 10000 copiesmL | 1 | P01
呼吸100 | T2P2-P02 | T2P2 | 阳性参考品 | QFP02 | 肠道病毒71型 | 500 | 6000 copiesmL | 1 | P02
呼吸100 | T2P2-P03 | T2P2 | 阳性参考品 | QFP03 | 呼吸道合胞病毒A型 | 500 | 10000 copiesmL | 1 | P03
呼吸100 | T2P2-P04 | T2P2 | 阳性参考品 | QFP04 | 人副流感2型 | 500 | 6000 copiesmL | 1 | P04
呼吸100 | T2P2-P05 | T2P2 | 阳性参考品 | QFP05 | 腺病毒4型 | 500 | 6000 copiesmL | 1 | P05
呼吸100 | T2P2-P06 | T2P2 | 阳性参考品 | QFP06 | 百日咳鲍特菌 | 500 | 6000 cfumL | 1 | P06
呼吸100 | T2P2-P07 | T2P2 | 阳性参考品 | QFP07 | 卡他莫拉菌 | 500 | 6000 cfumL | 1 | P07
呼吸100 | T2P2-N01 | T2P2 | 阴性参考品 | QFN01 | Jurkat细胞沉淀 | 500 | 1*10^5 cellmL | 1 | N01
呼吸100 | T2P2-N02 | T2P2 | 阴性参考品 | QFN02 | Jurkat细胞沉淀 | 500 | 1*10^5 cellmL | 1 | N02
呼吸100 | T2P2-N03 | T2P2 | 阴性参考品 | QFN03 | Jurkat细胞沉淀 | 500 | 1*10^5 cellmL | 1 | N03
呼吸100 | T2P2-L01 | T2P2 | 检测限参考品 | QFL01 | 甲型流感病毒 | 500 | 9000 copiesmL | 1 | L01
呼吸100 | T2P2-L02 | T2P2 | 检测限参考品 | QFL02 | 肠道病毒71型 | 500 | 3000 copiesmL | 1 | L02
呼吸100 | T2P2-L03 | T2P2 | 检测限参考品 | QFL03 | 呼吸道合胞病毒A型 | 500 | 9000 copiesmL | 1 | L03
呼吸100 | T2P2-L04 | T2P2 | 检测限参考品 | QFL04 | 人副流感2型 | 500 | 3000 copiesmL | 1 | L04
呼吸100 | T2P2-L05 | T2P2 | 检测限参考品 | QFL05 | 腺病毒4型 | 500 | 3000 copiesmL | 1 | L05
呼吸100 | T2P2-L06 | T2P2 | 检测限参考品 | QFL06 | 百日咳鲍特菌 | 500 | 3000 cfumL | 1 | L06
呼吸100 | T2P2-L07 | T2P2 | 检测限参考品 | QFL07 | 卡他莫拉菌 | 500 | 3000 cfumL | 1 | L07
呼吸100 | T2P2-R01 | T2P2 | 重复性参考品 | QFR01 | 百日咳鲍特菌 | 500 | 6000 cfumL | 8 | R01
呼吸100 | T2P2-R02 | T2P2 | 重复性参考品 | QFR02 | 卡他莫拉菌 | 500 | 6000 cfumL | 8 | R02
呼吸100 | T2P2-NEG | T2P2 | 阴性对照品 | NEG | 无核酸酶水 |  |  |  | NEG
呼吸100 | T2P2-POS | T2P2 | 阳性对照品 | POS | 阳性对照品 |  |  |  | POS
上感50 | T3P3-P01 | T3P3 | 阳性参考品 | QWP01 | 甲型流感病毒 | 400 | 10000 copiesmL | 1 | P01
上感50 | T3P3-P02 | T3P3 | 阳性参考品 | QWP02 | 肠道病毒71型 | 400 | 9000 copiesmL | 1 | P02
上感50 | T3P3-P03 | T3P3 | 阳性参考品 | QWP03 | 呼吸道合胞病毒A型 | 400 | 9000 copiesmL | 1 | P03
上感50 | T3P3-P04 | T3P3 | 阳性参考品 | QWP04 | 人副流感2型 | 400 | 9000 copiesmL | 1 | P04
上感50 | T3P3-P05 | T3P3 | 阳性参考品 | QWP05 | 腺病毒4型 | 400 | 9000 copiesmL | 1 | P05
上感50 | T3P3-P06 | T3P3 | 阳性参考品 | QWP06 | 百日咳鲍特菌 | 400 | 9000 CFUmL | 1 | P06
上感50 | T3P3-P07 | T3P3 | 阳性参考品 | QWP07 | 卡他莫拉菌 | 400 | 9000 CFUmL | 1 | P07
上感50 | T3P3-N01 | T3P3 | 阴性参考品 | QWN01 | Jurkat细胞沉淀 | 400 | 10^5 cellsmL | 1 | N01
上感50 | T3P3-N02 | T3P3 | 阴性参考品 | QWN02 | Jurkat细胞沉淀 | 400 | 10^5 cellsmL | 1 | N02
上感50 | T3P3-N03 | T3P3 | 阴性参考品 | QWN03 | Jurkat细胞沉淀 | 400 | 10^5 cellsmL | 1 | N03
上感50 | T3P3-L01 | T3P3 | 检测限参考品 | QWL01 | 甲型流感病毒 | 400 | 9000 copiesmL | 1 | L01
上感50 | T3P3-L02 | T3P3 | 检测限参考品 | QWL02 | 肠道病毒71型 | 400 | 3000 copiesmL | 1 | L02
上感50 | T3P3-L03 | T3P3 | 检测限参考品 | QWL03 | 呼吸道合胞病毒A型 | 400 | 3000 copiesmL | 1 | L03
上感50 | T3P3-L04 | T3P3 | 检测限参考品 | QWL04 | 人副流感2型 | 400 | 3000 copiesmL | 1 | L04
上感50 | T3P3-L05 | T3P3 | 检测限参考品 | QWL05 | 腺病毒4型 | 400 | 3000 copiesmL | 1 | L05
上感50 | T3P3-L06 | T3P3 | 检测限参考品 | QWL06 | 百日咳鲍特菌 | 400 | 3000 CFUmL | 1 | L06
上感50 | T3P3-L07 | T3P3 | 检测限参考品 | QWL07 | 卡他莫拉菌 | 400 | 3000 CFUmL | 1 | L07
上感50 | T3P3-R01 | T3P3 | 重复性参考品 | QWR01 | 百日咳鲍特菌 | 400 | 9000 CFUmL | 8 | R01
上感50 | T3P3-R02 | T3P3 | 重复性参考品 | QWR02 | 卡他莫拉菌 | 400 | 9000 CFUmL | 8 | R02
上感50 | T3P3-NEG | T3P3 | 阴性对照品 | NEG | 无核酸酶水 |  |  |  | NEG
上感50 | T3P3-POS | T3P3 | 阳性对照品 | POS | 阳性对照品 |  |  |  | POS
感染1000 | T11A-P01 | T11A | 阳性参考品 | QUP01 | 甲型流感病毒 | 400 | 6000 copiesmL | 1 | P01
感染1000 | T11A-P02 | T11A | 阳性参考品 | QUP02 | 肠道病毒71型 | 400 | 6000 copiesmL | 1 | P02
感染1000 | T11A-P03 | T11A | 阳性参考品 | QUP03 | 呼吸道合胞病毒A型 | 400 | 6000 copiesmL | 1 | P03
感染1000 | T11A-P04 | T11A | 阳性参考品 | QUP04 | 人副流感2型 | 400 | 6000 copiesmL | 1 | P04
感染1000 | T11A-P05 | T11A | 阳性参考品 | QUP05 | 腺病毒4型 | 400 | 6000 copiesmL | 1 | P05
感染1000 | T11A-P06 | T11A | 阳性参考品 | QUP06 | 百日咳鲍特菌 | 400 | 6000 copiesmL | 1 | P06
感染1000 | T11A-P07 | T11A | 阳性参考品 | QUP07 | 粪肠球菌 | 400 | 6000 copiesmL | 1 | P07
感染1000 | T11A-P08 | T11A | 阳性参考品 | QUP08 | 卡他莫拉菌 | 400 | 6000 copiesmL | 1 | P08
感染1000 | T11A-P09 | T11A | 阳性参考品 | QUP09 | 新型隐球菌 | 400 | 3000 cfumL | 1 | P09
感染1000 | T11A-P10 | T11A | 阳性参考品 | QUP10 | 葡萄牙棒孢酵母 | 400 | 10000 cfumL | 1 | P10
感染1000 | T11A-P11 | T11A | 阳性参考品 | QUP11 | 普通变形杆菌 | 400 | 10000 cfumL | 1 | P11
感染1000 | T11A-P12 | T11A | 阳性参考品 | QUP12 | 坏死梭杆菌 | 400 | 10000 cfumL | 1 | P12
感染1000 | T11A-P13 | T11A | 阳性参考品 | QUP13 | 单行拟杆菌 | 400 | 10000 cfumL | 1 | P13
感染1000 | T11A-N01 | T11A | 阴性参考品 | QUN01 | Jurkat细胞 | 40 | 10^5 cellsmL | 1 | N01
感染1000 | T11A-N02 | T11A | 阴性参考品 | QUN02 | Jurkat细胞 | 40 | 10^5 cellsmL | 1 | N02
感染1000 | T11A-N03 | T11A | 阴性参考品 | QUN03 | Jurkat细胞 | 40 | 10^5 cellsmL | 1 | N03
感染1000 | T11A-L01 | T11A | 检测限参考品 | QUL01 | 百日咳鲍特菌 | 400 | 3000 cfumL | 1 | L01
感染1000 | T11A-L02 | T11A | 检测限参考品 | QUL02 | 粪肠球菌 | 400 | 3000 cfumL | 1 | L02
感染1000 | T11A-L03 | T11A | 检测限参考品 | QUL03 | 卡他莫拉菌 | 400 | 3000 cfumL | 1 | L03
感染1000 | T11A-L04 | T11A | 检测限参考品 | QUL04 | 新型隐球菌 | 400 | 1000 cfumL | 1 | L04
感染1000 | T11A-L05 | T11A | 检测限参考品 | QUL05 | 葡萄牙棒孢酵母 | 400 | 5000 cfumL | 1 | L05
感染1000 | T11A-L06 | T11A | 检测限参考品 | QUL06 | 普通变形杆菌 | 400 | 5000 cfumL | 1 | L06
感染1000 | T11A-R01 | T11A | 重复性参考品 | QUR01 | 甲型流感病毒 | 400 | 6000 copiesmL | 5 | R01
感染1000 | T11A-R02 | T11A | 重复性参考品 | QUR02 | 肠道病毒71型 | 400 | 6000 copiesmL | 5 | R02
感染1000 | T11A-R03 | T11A | 重复性参考品 | QUR03 | 呼吸道合胞病毒A型 | 400 | 6000 copiesmL | 5 | R03
感染1000 | T11A-R04 | T11A | 重复性参考品 | QUR04 | 人副流感2型 | 400 | 6000 copiesmL | 5 | R04
感染1000 | T11A-R05 | T11A | 重复性参考品 | QUR05 | 腺病毒4型 | 400 | 6000 copiesmL | 5 | R05
感染1000 | T11A-R06 | T11A | 重复性参考品 | QUR06 | 百日咳鲍特菌 | 400 | 6000 copiesmL | 5 | R06
感染1000 | T11A-R07 | T11A | 重复性参考品 | QUR07 | 粪肠球菌 | 400 | 6000 copiesmL | 5 | R07
感染1000 | T11A-R08 | T11A | 重复性参考品 | QUR08 | 卡他莫拉菌 | 400 | 6000 copiesmL | 5 | R08
感染1000 | T11A-R09 | T11A | 重复性参考品 | QUR09 | 新型隐球菌 | 400 | 3000 cfumL | 5 | R09
感染1000 | T11A-R10 | T11A | 重复性参考品 | QUR10 | 葡萄牙棒孢酵母 | 400 | 10000 cfumL | 5 | R10
感染1000 | T11A-R11 | T11A | 重复性参考品 | QUR11 | 普通变形杆菌 | 400 | 10000 cfumL | 5 | R11
感染1000 | T11A-R12 | T11A | 重复性参考品 | QUR12 | 坏死梭杆菌 | 400 | 10000 cfumL | 5 | R12
感染1000 | T11A-R13 | T11A | 重复性参考品 | QUR13 | 单行拟杆菌 | 400 | 10000 cfumL | 5 | R13
感染1000 | T11B-P01 | T11B | 阳性参考品 | QUP01 | 甲型流感病毒 | 400 | 6000 copiesmL | 1 | P01
感染1000 | T11B-P02 | T11B | 阳性参考品 | QUP02 | 肠道病毒71型 | 400 | 6000 copiesmL | 1 | P02
感染1000 | T11B-P03 | T11B | 阳性参考品 | QUP03 | 呼吸道合胞病毒A型 | 400 | 6000 copiesmL | 1 | P03
感染1000 | T11B-P04 | T11B | 阳性参考品 | QUP04 | 人副流感2型 | 400 | 6000 copiesmL | 1 | P04
感染1000 | T11B-P05 | T11B | 阳性参考品 | QUP05 | 腺病毒4型 | 400 | 6000 copiesmL | 1 | P05
感染1000 | T11B-P06 | T11B | 阳性参考品 | QUP06 | 百日咳鲍特菌 | 400 | 6000 copiesmL | 1 | P06
感染1000 | T11B-P07 | T11B | 阳性参考品 | QUP07 | 粪肠球菌 | 400 | 6000 copiesmL | 1 | P07
感染1000 | T11B-P08 | T11B | 阳性参考品 | QUP08 | 卡他莫拉菌 | 400 | 6000 copiesmL | 1 | P08
感染1000 | T11B-P09 | T11B | 阳性参考品 | QUP09 | 新型隐球菌 | 400 | 3000 cfumL | 1 | P09
感染1000 | T11B-P10 | T11B | 阳性参考品 | QUP10 | 葡萄牙棒孢酵母 | 400 | 10000 cfumL | 1 | P10
感染1000 | T11B-P11 | T11B | 阳性参考品 | QUP11 | 普通变形杆菌 | 400 | 10000 cfumL | 1 | P11
感染1000 | T11B-P12 | T11B | 阳性参考品 | QUP12 | 坏死梭杆菌 | 400 | 10000 cfumL | 1 | P12
感染1000 | T11B-P13 | T11B | 阳性参考品 | QUP13 | 单行拟杆菌 | 400 | 10000 cfumL | 1 | P13
感染1000 | T11B-P14 | T11B | 阳性参考品 | QUP14 | 具核梭杆菌 | 400 | 20000 cfumL | 1 | P14
感染1000 | T11B-N01 | T11B | 阴性参考品 | QUN01 | Jurkat细胞 | 40 | 10^5 cellsmL | 1 | N01
感染1000 | T11B-N02 | T11B | 阴性参考品 | QUN02 | Jurkat细胞 | 40 | 10^5 cellsmL | 1 | N02
感染1000 | T11B-N03 | T11B | 阴性参考品 | QUN03 | Jurkat细胞 | 40 | 10^5 cellsmL | 1 | N03
感染1000 | T11B-L01 | T11B | 检测限参考品 | QUL01 | 百日咳鲍特菌 | 400 | 3000 cfumL | 1 | L01
感染1000 | T11B-L02 | T11B | 检测限参考品 | QUL02 | 粪肠球菌 | 400 | 3000 cfumL | 1 | L02
感染1000 | T11B-L03 | T11B | 检测限参考品 | QUL03 | 卡他莫拉菌 | 400 | 3000 cfumL | 1 | L03
感染1000 | T11B-L04 | T11B | 检测限参考品 | QUL04 | 新型隐球菌 | 400 | 1000 cfumL | 1 | L04
感染1000 | T11B-L05 | T11B | 检测限参考品 | QUL05 | 葡萄牙棒孢酵母 | 400 | 5000 cfumL | 1 | L05
感染1000 | T11B-L06 | T11B | 检测限参考品 | QUL06 | 普通变形杆菌 | 400 | 5000 cfumL | 1 | L06
感染1000 | T11B-R01 | T11B | 重复性参考品 | QUR01 | 甲型流感病毒 | 400 | 6000 copiesmL | 5 | R01
感染1000 | T11B-R02 | T11B | 重复性参考品 | QUR02 | 肠道病毒71型 | 400 | 6000 copiesmL | 5 | R02
感染1000 | T11B-R03 | T11B | 重复性参考品 | QUR03 | 呼吸道合胞病毒A型 | 400 | 6000 copiesmL | 5 | R03
感染1000 | T11B-R04 | T11B | 重复性参考品 | QUR04 | 人副流感2型 | 400 | 6000 copiesmL | 5 | R04
感染1000 | T11B-R05 | T11B | 重复性参考品 | QUR05 | 腺病毒4型 | 400 | 6000 copiesmL | 5 | R05
感染1000 | T11B-R06 | T11B | 重复性参考品 | QUR06 | 百日咳鲍特菌 | 400 | 6000 copiesmL | 5 | R06
感染1000 | T11B-R07 | T11B | 重复性参考品 | QUR07 | 粪肠球菌 | 400 | 6000 copiesmL | 5 | R07
感染1000 | T11B-R08 | T11B | 重复性参考品 | QUR08 | 卡他莫拉菌 | 400 | 6000 copiesmL | 5 | R08
感染1000 | T11B-R09 | T11B | 重复性参考品 | QUR09 | 新型隐球菌 | 400 | 3000 cfumL | 5 | R09
感染1000 | T11B-R10 | T11B | 重复性参考品 | QUR10 | 葡萄牙棒孢酵母 | 400 | 10000 cfumL | 5 | R10
感染1000 | T11B-R11 | T11B | 重复性参考品 | QUR11 | 普通变形杆菌 | 400 | 10000 cfumL | 5 | R11
感染1000 | T11B-R12 | T11B | 重复性参考品 | QUR12 | 坏死梭杆菌 | 400 | 10000 cfumL | 5 | R12
感染1000 | T11B-R13 | T11B | 重复性参考品 | QUR13 | 单行拟杆菌 | 400 | 10000 cfumL | 5 | R13
感染1000 | T11B-NEG | T11B | 阴性对照品 |  | 无核酸酶水 |  |  |  | NEG
感染1000 | T11B-POS | T11B | 阳性对照品 |  | 新型隐球菌 |  |  |  | POS
感染1000 | T11A-NEG | T11A | 阴性对照品 |  | 无核酸酶水 |  |  |  | NEG
感染1000 | T11A-POS | T11A | 阳性对照品 |  | 新型隐球菌 |  |  |  | POS
呼吸100 | T2P2-QFP01 | T2P2 | 阳性参考品 | QFP01 | 甲型流感病毒 | 500 | 10000 copiesmL | 1 | P01
呼吸100 | T2P2-QFP02 | T2P2 | 阳性参考品 | QFP02 | 肠道病毒71型 | 500 | 6000 copiesmL | 1 | P02
呼吸100 | T2P2-QFP03 | T2P2 | 阳性参考品 | QFP03 | 呼吸道合胞病毒A型 | 500 | 10000 copiesmL | 1 | P03
呼吸100 | T2P2-QFP04 | T2P2 | 阳性参考品 | QFP04 | 人副流感2型 | 500 | 6000 copiesmL | 1 | P04
呼吸100 | T2P2-QFP05 | T2P2 | 阳性参考品 | QFP05 | 腺病毒4型 | 500 | 6000 copiesmL | 1 | P05
呼吸100 | T2P2-QFP06 | T2P2 | 阳性参考品 | QFP06 | 百日咳鲍特菌 | 500 | 6000 cfumL | 1 | P06
呼吸100 | T2P2-QFP07 | T2P2 | 阳性参考品 | QFP07 | 卡他莫拉菌 | 500 | 6000 cfumL | 1 | P07
呼吸100 | T2P2-QFN01 | T2P2 | 阴性参考品 | QFN01 | Jurkat细胞沉淀 | 500 | 1*10^5 cellmL | 1 | N01
呼吸100 | T2P2-QFN02 | T2P2 | 阴性参考品 | QFN02 | Jurkat细胞沉淀 | 500 | 1*10^5 cellmL | 1 | N02
呼吸100 | T2P2-QFN03 | T2P2 | 阴性参考品 | QFN03 | Jurkat细胞沉淀 | 500 | 1*10^5 cellmL | 1 | N03
呼吸100 | T2P2-QFL01 | T2P2 | 检测限参考品 | QFL01 | 甲型流感病毒 | 500 | 9000 copiesmL | 1 | L01
呼吸100 | T2P2-QFL02 | T2P2 | 检测限参考品 | QFL02 | 肠道病毒71型 | 500 | 3000 copiesmL | 1 | L02
呼吸100 | T2P2-QFL03 | T2P2 | 检测限参考品 | QFL03 | 呼吸道合胞病毒A型 | 500 | 9000 copiesmL | 1 | L03
呼吸100 | T2P2-QFL04 | T2P2 | 检测限参考品 | QFL04 | 人副流感2型 | 500 | 3000 copiesmL | 1 | L04
呼吸100 | T2P2-QFL05 | T2P2 | 检测限参考品 | QFL05 | 腺病毒4型 | 500 | 3000 copiesmL | 1 | L05
呼吸100 | T2P2-QFL06 | T2P2 | 检测限参考品 | QFL06 | 百日咳鲍特菌 | 500 | 3000 cfumL | 1 | L06
呼吸100 | T2P2-QFL07 | T2P2 | 检测限参考品 | QFL07 | 卡他莫拉菌 | 500 | 3000 cfumL | 1 | L07
呼吸100 | T2P2-QFR01 | T2P2 | 重复性参考品 | QFR01 | 百日咳鲍特菌 | 500 | 6000 cfumL | 8 | R01
呼吸100 | T2P2-QFR02 | T2P2 | 重复性参考品 | QFR02 | 卡他莫拉菌 | 500 | 6000 cfumL | 8 | R02
呼吸100 | T2P2-NEG | T2P2 | 阴性对照品 | NEG | 无核酸酶水 |  |  |  | NEG
呼吸100 | T2P2-POS | T2P2 | 阳性对照品 | POS | 阳性对照品 |  |  |  | POS
上感50 | T3P3-QWP01 | T3P3 | 阳性参考品 | QWP01 | 甲型流感病毒 | 400 | 10000 copiesmL | 1 | P01
上感50 | T3P3-QWP02 | T3P3 | 阳性参考品 | QWP02 | 肠道病毒71型 | 400 | 9000 copiesmL | 1 | P02
上感50 | T3P3-QWP03 | T3P3 | 阳性参考品 | QWP03 | 呼吸道合胞病毒A型 | 400 | 9000 copiesmL | 1 | P03
上感50 | T3P3-QWP04 | T3P3 | 阳性参考品 | QWP04 | 人副流感2型 | 400 | 9000 copiesmL | 1 | P04
上感50 | T3P3-QWP05 | T3P3 | 阳性参考品 | QWP05 | 腺病毒4型 | 400 | 9000 copiesmL | 1 | P05
上感50 | T3P3-QWP06 | T3P3 | 阳性参考品 | QWP06 | 百日咳鲍特菌 | 400 | 9000 CFUmL | 1 | P06
上感50 | T3P3-QWP07 | T3P3 | 阳性参考品 | QWP07 | 卡他莫拉菌 | 400 | 9000 CFUmL | 1 | P07
上感50 | T3P3-QWN01 | T3P3 | 阴性参考品 | QWN01 | Jurkat细胞沉淀 | 400 | 10^5 cellsmL | 1 | N01
上感50 | T3P3-QWN02 | T3P3 | 阴性参考品 | QWN02 | Jurkat细胞沉淀 | 400 | 10^5 cellsmL | 1 | N02
上感50 | T3P3-QWN03 | T3P3 | 阴性参考品 | QWN03 | Jurkat细胞沉淀 | 400 | 10^5 cellsmL | 1 | N03
上感50 | T3P3-QWL01 | T3P3 | 检测限参考品 | QWL01 | 甲型流感病毒 | 400 | 9000 copiesmL | 1 | L01
上感50 | T3P3-QWL02 | T3P3 | 检测限参考品 | QWL02 | 肠道病毒71型 | 400 | 3000 copiesmL | 1 | L02
上感50 | T3P3-QWL03 | T3P3 | 检测限参考品 | QWL03 | 呼吸道合胞病毒A型 | 400 | 3000 copiesmL | 1 | L03
上感50 | T3P3-QWL04 | T3P3 | 检测限参考品 | QWL04 | 人副流感2型 | 400 | 3000 copiesmL | 1 | L04
上感50 | T3P3-QWL05 | T3P3 | 检测限参考品 | QWL05 | 腺病毒4型 | 400 | 3000 copiesmL | 1 | L05
上感50 | T3P3-QWL06 | T3P3 | 检测限参考品 | QWL06 | 百日咳鲍特菌 | 400 | 3000 CFUmL | 1 | L06
上感50 | T3P3-QWL07 | T3P3 | 检测限参考品 | QWL07 | 卡他莫拉菌 | 400 | 3000 CFUmL | 1 | L07
上感50 | T3P3-QWR01 | T3P3 | 重复性参考品 | QWR01 | 百日咳鲍特菌 | 400 | 9000 CFUmL | 8 | R01
上感50 | T3P3-QWR02 | T3P3 | 重复性参考品 | QWR02 | 卡他莫拉菌 | 400 | 9000 CFUmL | 8 | R02
上感50 | T3P3-NEG | T3P3 | 阴性对照品 | NEG | 无核酸酶水 |  |  |  | NEG
上感50 | T3P3-POS | T3P3 | 阳性对照品 | POS | 阳性对照品 |  |  |  | POS
感染1000 | T11A-QUP01 | T11A | 阳性参考品 | QUP01 | 甲型流感病毒 | 400 | 6000 copiesmL | 1 | P01
感染1000 | T11A-QUP02 | T11A | 阳性参考品 | QUP02 | 肠道病毒71型 | 400 | 6000 copiesmL | 1 | P02
感染1000 | T11A-QUP03 | T11A | 阳性参考品 | QUP03 | 呼吸道合胞病毒A型 | 400 | 6000 copiesmL | 1 | P03
感染1000 | T11A-QUP04 | T11A | 阳性参考品 | QUP04 | 人副流感2型 | 400 | 6000 copiesmL | 1 | P04
感染1000 | T11A-QUP05 | T11A | 阳性参考品 | QUP05 | 腺病毒4型 | 400 | 6000 copiesmL | 1 | P05
感染1000 | T11A-QUP06 | T11A | 阳性参考品 | QUP06 | 百日咳鲍特菌 | 400 | 6000 copiesmL | 1 | P06
感染1000 | T11A-QUP07 | T11A | 阳性参考品 | QUP07 | 粪肠球菌 | 400 | 6000 copiesmL | 1 | P07
感染1000 | T11A-QUP08 | T11A | 阳性参考品 | QUP08 | 卡他莫拉菌 | 400 | 6000 copiesmL | 1 | P08
感染1000 | T11A-QUP09 | T11A | 阳性参考品 | QUP09 | 新型隐球菌 | 400 | 3000 cfumL | 1 | P09
感染1000 | T11A-QUP10 | T11A | 阳性参考品 | QUP10 | 葡萄牙棒孢酵母 | 400 | 10000 cfumL | 1 | P10
感染1000 | T11A-QUP11 | T11A | 阳性参考品 | QUP11 | 普通变形杆菌 | 400 | 10000 cfumL | 1 | P11
感染1000 | T11A-QUP12 | T11A | 阳性参考品 | QUP12 | 坏死梭杆菌 | 400 | 10000 cfumL | 1 | P12
感染1000 | T11A-QUP13 | T11A | 阳性参考品 | QUP13 | 单行拟杆菌 | 400 | 10000 cfumL | 1 | P13
感染1000 | T11A-QUN01 | T11A | 阴性参考品 | QUN01 | Jurkat细胞 | 40 | 10^5 cellsmL | 1 | N01
感染1000 | T11A-QUN02 | T11A | 阴性参考品 | QUN02 | Jurkat细胞 | 40 | 10^5 cellsmL | 1 | N02
感染1000 | T11A-QUN03 | T11A | 阴性参考品 | QUN03 | Jurkat细胞 | 40 | 10^5 cellsmL | 1 | N03
感染1000 | T11A-QUL01 | T11A | 检测限参考品 | QUL01 | 百日咳鲍特菌 | 400 | 3000 cfumL | 1 | L01
感染1000 | T11A-QUL02 | T11A | 检测限参考品 | QUL02 | 粪肠球菌 | 400 | 3000 cfumL | 1 | L02
感染1000 | T11A-QUL03 | T11A | 检测限参考品 | QUL03 | 卡他莫拉菌 | 400 | 3000 cfumL | 1 | L03
感染1000 | T11A-QUL04 | T11A | 检测限参考品 | QUL04 | 新型隐球菌 | 400 | 1000 cfumL | 1 | L04
感染1000 | T11A-QUL05 | T11A | 检测限参考品 | QUL05 | 葡萄牙棒孢酵母 | 400 | 5000 cfumL | 1 | L05
感染1000 | T11A-QUL06 | T11A | 检测限参考品 | QUL06 | 普通变形杆菌 | 400 | 5000 cfumL | 1 | L06
感染1000 | T11A-QUR01 | T11A | 重复性参考品 | QUR01 | 甲型流感病毒 | 400 | 6000 copiesmL | 5 | R01
感染1000 | T11A-QUR02 | T11A | 重复性参考品 | QUR02 | 肠道病毒71型 | 400 | 6000 copiesmL | 5 | R02
感染1000 | T11A-QUR03 | T11A | 重复性参考品 | QUR03 | 呼吸道合胞病毒A型 | 400 | 6000 copiesmL | 5 | R03
感染1000 | T11A-QUR04 | T11A | 重复性参考品 | QUR04 | 人副流感2型 | 400 | 6000 copiesmL | 5 | R04
感染1000 | T11A-QUR05 | T11A | 重复性参考品 | QUR05 | 腺病毒4型 | 400 | 6000 copiesmL | 5 | R05
感染1000 | T11A-QUR06 | T11A | 重复性参考品 | QUR06 | 百日咳鲍特菌 | 400 | 6000 copiesmL | 5 | R06
感染1000 | T11A-QUR07 | T11A | 重复性参考品 | QUR07 | 粪肠球菌 | 400 | 6000 copiesmL | 5 | R07
感染1000 | T11A-QUR08 | T11A | 重复性参考品 | QUR08 | 卡他莫拉菌 | 400 | 6000 copiesmL | 5 | R08
感染1000 | T11A-QUR09 | T11A | 重复性参考品 | QUR09 | 新型隐球菌 | 400 | 3000 cfumL | 5 | R09
感染1000 | T11A-QUR10 | T11A | 重复性参考品 | QUR10 | 葡萄牙棒孢酵母 | 400 | 10000 cfumL | 5 | R10
感染1000 | T11A-QUR11 | T11A | 重复性参考品 | QUR11 | 普通变形杆菌 | 400 | 10000 cfumL | 5 | R11
感染1000 | T11A-QUR12 | T11A | 重复性参考品 | QUR12 | 坏死梭杆菌 | 400 | 10000 cfumL | 5 | R12
感染1000 | T11A-QUR13 | T11A | 重复性参考品 | QUR13 | 单行拟杆菌 | 400 | 10000 cfumL | 5 | R13
感染1000 | T11B-QUP01 | T11B | 阳性参考品 | QUP01 | 甲型流感病毒 | 400 | 6000 copiesmL | 1 | P01
感染1000 | T11B-QUP02 | T11B | 阳性参考品 | QUP02 | 肠道病毒71型 | 400 | 6000 copiesmL | 1 | P02
感染1000 | T11B-QUP03 | T11B | 阳性参考品 | QUP03 | 呼吸道合胞病毒A型 | 400 | 6000 copiesmL | 1 | P03
感染1000 | T11B-QUP04 | T11B | 阳性参考品 | QUP04 | 人副流感2型 | 400 | 6000 copiesmL | 1 | P04
感染1000 | T11B-QUP05 | T11B | 阳性参考品 | QUP05 | 腺病毒4型 | 400 | 6000 copiesmL | 1 | P05
感染1000 | T11B-QUP06 | T11B | 阳性参考品 | QUP06 | 百日咳鲍特菌 | 400 | 6000 copiesmL | 1 | P06
感染1000 | T11B-QUP07 | T11B | 阳性参考品 | QUP07 | 粪肠球菌 | 400 | 6000 copiesmL | 1 | P07
感染1000 | T11B-QUP08 | T11B | 阳性参考品 | QUP08 | 卡他莫拉菌 | 400 | 6000 copiesmL | 1 | P08
感染1000 | T11B-QUP09 | T11B | 阳性参考品 | QUP09 | 新型隐球菌 | 400 | 3000 cfumL | 1 | P09
感染1000 | T11B-QUP10 | T11B | 阳性参考品 | QUP10 | 葡萄牙棒孢酵母 | 400 | 10000 cfumL | 1 | P10
感染1000 | T11B-QUP11 | T11B | 阳性参考品 | QUP11 | 普通变形杆菌 | 400 | 10000 cfumL | 1 | P11
感染1000 | T11B-QUP12 | T11B | 阳性参考品 | QUP12 | 坏死梭杆菌 | 400 | 10000 cfumL | 1 | P12
感染1000 | T11B-QUP13 | T11B | 阳性参考品 | QUP13 | 单行拟杆菌 | 400 | 10000 cfumL | 1 | P13
感染1000 | T11B-QUP14 | T11B | 阳性参考品 | QUP14 | 具核梭杆菌 | 400 | 20000 cfumL | 1 | P14
感染1000 | T11B-QUN01 | T11B | 阴性参考品 | QUN01 | Jurkat细胞 | 40 | 10^5 cellsmL | 1 | N01
感染1000 | T11B-QUN02 | T11B | 阴性参考品 | QUN02 | Jurkat细胞 | 40 | 10^5 cellsmL | 1 | N02
感染1000 | T11B-QUN03 | T11B | 阴性参考品 | QUN03 | Jurkat细胞 | 40 | 10^5 cellsmL | 1 | N03
感染1000 | T11B-QUL01 | T11B | 检测限参考品 | QUL01 | 百日咳鲍特菌 | 400 | 3000 cfumL | 1 | L01
感染1000 | T11B-QUL02 | T11B | 检测限参考品 | QUL02 | 粪肠球菌 | 400 | 3000 cfumL | 1 | L02
感染1000 | T11B-QUL03 | T11B | 检测限参考品 | QUL03 | 卡他莫拉菌 | 400 | 3000 cfumL | 1 | L03
感染1000 | T11B-QUL04 | T11B | 检测限参考品 | QUL04 | 新型隐球菌 | 400 | 1000 cfumL | 1 | L04
感染1000 | T11B-QUL05 | T11B | 检测限参考品 | QUL05 | 葡萄牙棒孢酵母 | 400 | 5000 cfumL | 1 | L05
感染1000 | T11B-QUL06 | T11B | 检测限参考品 | QUL06 | 普通变形杆菌 | 400 | 5000 cfumL | 1 | L06
感染1000 | T11B-QUR01 | T11B | 重复性参考品 | QUR01 | 甲型流感病毒 | 400 | 6000 copiesmL | 5 | R01
感染1000 | T11B-QUR02 | T11B | 重复性参考品 | QUR02 | 肠道病毒71型 | 400 | 6000 copiesmL | 5 | R02
感染1000 | T11B-QUR03 | T11B | 重复性参考品 | QUR03 | 呼吸道合胞病毒A型 | 400 | 6000 copiesmL | 5 | R03
感染1000 | T11B-QUR04 | T11B | 重复性参考品 | QUR04 | 人副流感2型 | 400 | 6000 copiesmL | 5 | R04
感染1000 | T11B-QUR05 | T11B | 重复性参考品 | QUR05 | 腺病毒4型 | 400 | 6000 copiesmL | 5 | R05
感染1000 | T11B-QUR06 | T11B | 重复性参考品 | QUR06 | 百日咳鲍特菌 | 400 | 6000 copiesmL | 5 | R06
感染1000 | T11B-QUR07 | T11B | 重复性参考品 | QUR07 | 粪肠球菌 | 400 | 6000 copiesmL | 5 | R07
感染1000 | T11B-QUR08 | T11B | 重复性参考品 | QUR08 | 卡他莫拉菌 | 400 | 6000 copiesmL | 5 | R08
感染1000 | T11B-QUR09 | T11B | 重复性参考品 | QUR09 | 新型隐球菌 | 400 | 3000 cfumL | 5 | R09
感染1000 | T11B-QUR10 | T11B | 重复性参考品 | QUR10 | 葡萄牙棒孢酵母 | 400 | 10000 cfumL | 5 | R10
感染1000 | T11B-QUR11 | T11B | 重复性参考品 | QUR11 | 普通变形杆菌 | 400 | 10000 cfumL | 5 | R11
感染1000 | T11B-QUR12 | T11B | 重复性参考品 | QUR12 | 坏死梭杆菌 | 400 | 10000 cfumL | 5 | R12
感染1000 | T11B-QUR13 | T11B | 重复性参考品 | QUR13 | 单行拟杆菌 | 400 | 10000 cfumL | 5 | R13
感染1000 | T11B-NEG | T11B | 阴性对照品 |  | 无核酸酶水 |  |  |  | NEG
感染1000 | T11B-POS | T11B | 阳性对照品 |  | 新型隐球菌 |  |  |  | POS
感染1000 | T11A-NEG | T11A | 阴性对照品 |  | 无核酸酶水 |  |  |  | NEG
感染1000 | T11A-POS | T11A | 阳性对照品 |  | 新型隐球菌 |  |  |  | POS

## 产品检类别表
产品检类别
成品检
中间品检
原料检
接头检

## 版本
Version：V1.2