## Sheet 1
run | date | 体系 | sample | tag | tag_sample | 型别 | proty | proid | prmty | 生产批号 | 产品检类别 | 成品对应中间品批号 | 生产工艺 | 核酸提取日期 | 核酸重复次数 | 提取重复次数 | 文库浓度 | Pooling体积 | patho_namezn2 | patho_namezn | filter_flag | patho_RPK | patho_reads | 质控评价 | QC_flag | 临床反馈 | 原始数据 | Q30 | 过滤后数据量 | 质控合格比例 | 有效数据量 | 有效数据比例 | 提取试剂规格 | 提取试剂批号 | 企参编号 | resis_name | 总人内参RPK | 检测reads数
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-N1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 5059 | 10700 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 11863
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-N1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 5425 | 11474 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 11863
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-N1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | ZFY | 内参 | 1379 | 2917 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 11863
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-N2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 20397 | 35710 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 31876
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-N2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 9401 | 16460 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 31876
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-N2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | ZFY | 内参 | 2078 | 3638 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 31876
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-N3 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 22036 | 46307 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 34018
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-N3 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 10119 | 21265 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 34018
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-N3 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | ZFY | 内参 | 1863 | 3916 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 34018
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-NTC-N1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | ZFY | 内参 | 1 | 4 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-01-N1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 6871 | 13025 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 15075
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-01-N1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 6456 | 12240 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 15075
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-01-N1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | ZFY | 内参 | 1748 | 3315 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 15075
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-01-N2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 11438 | 22835 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 16546
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-01-N2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 4233 | 8452 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 16546
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-01-N2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | ZFY | 内参 | 875 | 1747 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 16546
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-01-N3 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 22988 | 40327 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 31779
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-01-N3 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 7390 | 12964 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 31779
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-01-N3 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | ZFY | 内参 | 1401 | 2458 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 31779
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-QWP04 | T3P2-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 2 | 4 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-QWP05 | T3P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 1 | 3 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-QWR02-3 | T3P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 1 | 6 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-QWR02-7 | T3P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 1 | 3 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-POS1 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-POS2 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 3 | 8 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-LY-POS-1 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 人内参ZFY | ZFY | 内参 | 1 | 2 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-NEG-1 | T3P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T2P2 | T2P2-03-L2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T2P2 | T2P2-03-L4 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 1 | 3 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T2P2 | T2P2-03-L6 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 2 | 5 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-NZL-L2-3 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-NEG-2 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 人内参ZFY | ZFY | 内参 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-NEG-3 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230829_MN00604_0249_A000H5M2WL | 230829 | T3P2 | T3P2-L4 | T3P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230829_MN00604_0249_A000H5M2WL | 230829 | T3P2 | T3P2-L6 | T3P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 3 | 8 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230906_MN00604_0251_A000H5NLNC | 230906 | T3P2 | T3P2-01-QWL06 | T3P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 人内参ZFY | ZFY | 内参 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230906_MN00604_0251_A000H5NLNC | 230906 | T3P2 | T3P2-01-QWL07 | T3P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 10 | 18 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230906_MN00604_0251_A000H5NLNC | 230906 | T3P2 | T3P2-02-QWL02 | T3P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230906_MN00604_0251_A000H5NLNC | 230906 | T3P2 | T3P2-02-QWL04 | T3P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 1 | 2 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230906_MN00604_0251_A000H5NLNC | 230906 | T3P2 | T3P2-02-QWL05 | T3P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 8 | 13 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230906_MN00604_0251_A000H5NLNC | 230906 | T3P2 | T3P2-02-QWL05 | T3P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 45 | 67 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230909_MN00604_0254_A000H57NNG | 230909 | T3P2 | T3P2-QWP04 | T3P2-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230909_MN00604_0254_A000H57NNG | 230909 | T3P2 | T3P2-QWP04 | T3P2-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230909_MN00604_0254_A000H57NNG | 230909 | T3P2 | T3P2-QWL06 | T3P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230909_MN00604_0254_A000H57NNG | 230909 | T3P2 | T3P2-POS-1 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-L4 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-QWR1-3 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 人内参ZFY | ZFY | 内参 | 1 | 3 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-QWR2-3 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 1 | 2 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-NEG-2 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 1 | 2 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-LY-NEG-1 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 1 | 2 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-QWP05 | T3P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 1 | 3 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-QWR01-6 | T3P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-QWR02-3 | T3P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 1 | 3 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-P1-2 | T2P2-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 2 | 3 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T3P3 | T3P3-L3-0912 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 2 | 3 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T3P3 | T3P3-LY-L6 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 3 | 5 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T3P3 | T3P3-LY-L6 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 5 | 8 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T2P2 | T2P2-L3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 1 | 3 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T2P2 | T2P2-L4 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 1 | 2 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T2P2 | T2P2-L4 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 1 | 5 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 1 | 3 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T2P2 | T2P2-POS-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T2P2 | T2P2-POS-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T3P3 | T3P3-QWL02 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T3P3 | T3P3-QWL03 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 2 | 8 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T3P3 | T3P3-QWL04 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 5 | 15 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T3P3 | T3P3-QWL06 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 1 | 2 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T3P3 | T3P3-QWL06 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 3 | 7 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T3P3 | T3P3-QWL07 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 1 | 2 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T3P3 | T3P3-QWL07 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 11 | 32 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T3P3 | T3P3-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T3P3 | T3P3-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 3 | 10 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T3P2 | T3P2-POS-2 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T3P2 | T3P2-POS-3 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T3P2 | T3P2-POS-3 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 1 | 4 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T3P3 | T3P3-NTC-N1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 24 | 78 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T3P3 | T3P3-NTC-N2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 1 | 2 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T3P3 | T3P3-NTC-N2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 8 | 25 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-L7-1017-2 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 人内参ZFY | ZFY | 内参 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-QWP04 | T3P3-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 1 | 2 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231031_MN00604_0273_A000H5TLN2 | 231031 | T2P2 | T2P2-POS-316 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 1 | 2 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231031_MN00604_0273_A000H5TLN2 | 231031 | T2P2 | T2P2-NEG-316 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 1 | 3 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231031_MN00604_0273_A000H5TLN2 | 231031 | T2P2 | T2P2-NEG-316 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 人内参ZFY | ZFY | 内参 | 1 | 2 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-POS-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-QWR2-7 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 人内参ZFY | ZFY | 内参 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T3P3 | T3P3-QWL04 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 1 | 5 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T3P3 | T3P3-NTC-N2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 3 | 17 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-L4 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-L2-yw | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 人内参ZFY | ZFY | 内参 | 1 | 10 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-L7-yw | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 2 | 10 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-LY-L2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 1 | 3 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-QWP02 | T3P3-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 2 | 5 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-QWP04 | T3P3-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 1 | 3 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-QWR02-4 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-QWR02-7 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-POS-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 1 | 3 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231114_MN00604_0279_A000H5FKCJ | 231114 | T3P3 | T3P3-QWL04 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 1 | 2 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231117_MN00604_0282_A000H5MHLK | 231117 | T2P2 | T2P2-JL500 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 26 | 78 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231117_MN00604_0282_A000H5MHLK | 231117 | T2P2 | T2P2-JL500 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 37 | 111 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231117_MN00604_0282_A000H5MHLK | 231117 | T2P2 | T2P2-JL500 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 人内参ZFY | ZFY | 内参 | 5 | 15 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231117_MN00604_0282_A000H5MHLK | 231117 | T2P2 | T2P2-JL500-1 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 90 | 267 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231117_MN00604_0282_A000H5MHLK | 231117 | T2P2 | T2P2-JL500-1 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 113 | 333 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231117_MN00604_0282_A000H5MHLK | 231117 | T2P2 | T2P2-JL500-1 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 人内参ZFY | ZFY | 内参 | 29 | 86 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-P1-7 | T2P2-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 1 | 2 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231129_MN00604_0294_A000H5CKTG | 231129 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 1 | 3 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231129_MN00604_0294_A000H5CKTG | 231129 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-QWP04 | T3P3-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-QWL04 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 1 | 2 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-LY-NEG-1 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T3P3 | T3P3-QWL04 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人内参ZFY | ZFY | 内参 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-N1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 529 | 830 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1399
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-N1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 640 | 1004 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1399
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-N1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | ZFY | 内参 | 230 | 361 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1399
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-N2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 974 | 1365 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2678
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-N2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 1240 | 1738 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2678
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-N2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | ZFY | 内参 | 464 | 650 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2678
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-N3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 798 | 1068 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2215
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-N3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 1100 | 1473 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2215
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-N3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | ZFY | 内参 | 317 | 425 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2215
231215_MN00604_0313_A000H5TVK5 | 231215 | T3P3 | T3P3-L2-HG-1 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-QWR1-7 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 2 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-QWR2-5 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 1 | 3 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T3P3 | T3P3-B3-DJ-L2-2 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T3P3 | T3P3-L3-DJ-L2-2 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 人内参ZFY | ZFY | 内参 | 5 | 6 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-QWL04 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-QWL04 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 1 | 2 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 人内参ZFY | ZFY | 内参 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-LY-NEG-1 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231220_TPMN00238_0014_A000H5WKH5 | 231220 | T3P3 | T3P3-QWL04 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231220_TPMN00238_0014_A000H5WKH5 | 231220 | T3P3 | T3P3-LY-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-QWL04 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 1 | 3 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-QWP04 | T3P3-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-QWL04 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-QWL04 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 1 | 2 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-LY-NEG-1 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 人内参ZFY | ZFY | 内参 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-QWP04 | T3P3-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 2 | 3 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 44 | 76 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 224 | 390 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-N1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 92 | 172 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 202
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-N1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 86 | 162 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 202
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-N1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | ZFY | 内参 | 24 | 46 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 202
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-N2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 111 | 184 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 238
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-N2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 94 | 157 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 238
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-N2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | ZFY | 内参 | 33 | 55 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 238
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-N3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 75 | 154 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 179
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-N3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 86 | 177 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 179
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-N3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | ZFY | 内参 | 18 | 36 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 179
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-QWL05-YL | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-N1-YL | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 127 | 156 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 275
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-N1-YL | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 105 | 130 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 275
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-N1-YL | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | ZFY | 内参 | 43 | 53 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 275
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-N2-YL | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 94 | 141 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 237
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-N2-YL | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 100 | 150 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 237
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-N2-YL | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | ZFY | 内参 | 43 | 64 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 237
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-N3-YL | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 103 | 136 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 250
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-N3-YL | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 114 | 151 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 250
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-N3-YL | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | ZFY | 内参 | 33 | 43 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 250
240104_MN00604_0331_A000H5GKJN | 240104 | T2P2 | T2P2-N1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 149 | 167 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 196
240104_MN00604_0331_A000H5GKJN | 240104 | T2P2 | T2P2-N1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 40 | 45 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 196
240104_MN00604_0331_A000H5GKJN | 240104 | T2P2 | T2P2-N1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | ZFY | 内参 | 7 | 8 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 196
240104_MN00604_0331_A000H5GKJN | 240104 | T2P2 | T2P2-N2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 329 | 414 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 480
240104_MN00604_0331_A000H5GKJN | 240104 | T2P2 | T2P2-N2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 120 | 151 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 480
240104_MN00604_0331_A000H5GKJN | 240104 | T2P2 | T2P2-N2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | ZFY | 内参 | 31 | 39 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 480
240104_MN00604_0331_A000H5GKJN | 240104 | T2P2 | T2P2-N3 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 123 | 257 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 161
240104_MN00604_0331_A000H5GKJN | 240104 | T2P2 | T2P2-N3 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 34 | 70 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 161
240104_MN00604_0331_A000H5GKJN | 240104 | T2P2 | T2P2-N3 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | ZFY | 内参 | 4 | 8 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 161
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-QWP03 | T3P3-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-QWR01-1 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-QWL04 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 1 | 3 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-QWL04 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 1 | 4 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-LY-NEG-1 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-LY-NEG-1 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0341_A000H72FCC | 240118 | T3P3 | T3P3-QWL03 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 2 | 6 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0341_A000H72FCC | 240118 | T3P3 | T3P3-QWL03 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 人内参ZFY | ZFY | 内参 | 1 | 3 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0341_A000H72FCC | 240118 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 278 | 746 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0341_A000H72FCC | 240118 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 662 | 1778 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0341_A000H72FCC | 240118 | T3P3 | T3P3-QWL07 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0341_A000H72FCC | 240118 | T3P3 | T3P3-QWL07 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 4 | 11 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0341_A000H72FCC | 240118 | T3P3 | T3P3-QWL07 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 人内参ZFY | ZFY | 内参 | 2 | 5 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0341_A000H72FCC | 240118 | T3P3 | T3P3-NTC-N1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 1 | 3 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0341_A000H72FCC | 240118 | T3P3 | T3P3-NTC-N2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 2 | 6 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0341_A000H72FCC | 240118 | T3P3 | T3P3-QWL05-LY | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 120 | 218 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0341_A000H72FCC | 240118 | T3P3 | T3P3-QWL05-LY | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 600 | 1087 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0341_A000H72FCC | 240118 | T3P3 | T3P3-QWL05-LY | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 人内参ZFY | ZFY | 内参 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240122_MN00604_0344_A000H5WLGF | 240122 | T2P2 | T2P2-QWR2-7 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 12 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-QWP04 | T3P3-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-QWL04 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-QWL04 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 1 | 2 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-LY-NEG-1 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 1 | 2 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240124_MN00604_0347_A000H5FKCN | 240124 | T2P2 | T2P2-0075-L7 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240125_MN00604_0348_A000H5YFCT | 240125 | T2P2 | T2P2-0075-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-QWL04 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人内参ZFX | ZFX | 内参 | 1 | 3 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-LY-NEG-1 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 人内参ACTB | chr7 | 内参 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-L1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 中间品 | 20230801 | 液体 | 20230801 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 阳性 | 502 | 1045 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-01-L1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 中间品 | 20230801 | 液体 | 20230801 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 阳性 | 2102 | 4857 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-KAPA-L1 | T3P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 阳性 | 15140 | 20484 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T2P2 | T2P2-01-L1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 阳性 | 1811 | 3048 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T2P2 | T2P2-02-L1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 阳性 | 999 | 2146 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T2P2 | T2P2-03-L1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 阳性 | 2198 | 4349 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-NZL-L1-1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 阳性 | 1549 | 4783 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-NZL-L1-2 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 阳性 | 2048 | 4603 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-NZL-L1-3 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 阳性 | 2335 | 5315 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T3P2 | T3P2-NZL-L1-1 | T3P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 392 | 879 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T3P2 | T3P2-NZL-L1-2 | T3P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 阳性 | 888 | 1669 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T3P2 | T3P2-NZL-L1-3 | T3P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 阳性 | 921 | 1923 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T3P2 | T3P2-NZL-HG-L1-1 | T3P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 361 | 750 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T3P2 | T3P2-NZL-HG-L1-2 | T3P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 阳性 | 890 | 1898 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T3P2 | T3P2-NZL-HG-L1-3 | T3P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 阳性 | 1051 | 2631 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230829_MN00604_0249_A000H5M2WL | 230829 | T2P2 | T2P2-L1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 中间品 | 20230801 | 干粉 | 20230801 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 347 | 777 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230829_MN00604_0249_A000H5M2WL | 230829 | T3P2 | T3P2-L1 | T3P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 中间品 | 20230801 | 干粉 | 20230801 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 阳性 | 2135 | 4850 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-L1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 95 | 193 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-L1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 成品 | 20230902 | 干粉 | 20230902 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 443 | 827 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T3P3 | T3P3-LY-L1 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 阳性 | 509 | 867 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P3 | T3P3-0912-L1 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 成品 | 20231001-2 | 液体 | 20231001-2 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 阳性 | 1392 | 3018 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P3 | T3P3-0922-L1-1 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 成品 | 20231001-2 | 液体 | 20231001-2 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 阳性 | 731 | 1758 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P3 | T3P3-0922-L1-2 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 成品 | 20231001-2 | 液体 | 20231001-2 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 阳性 | 701 | 1227 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P2 | T3P2-0912-L1 | T3P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 阳性 | 1145 | 2251 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P2 | T3P2-0922-L1-1 | T3P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 阳性 | 986 | 1614 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P2 | T3P2-0922-L1-2 | T3P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 阳性 | 595 | 974 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P2 | T3P2-NTC-L1-1 | T3P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 104 | 223 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T2P2 | T2P2-L1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 中间品 | 20231001 | 干粉 | 20231001 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 321 | 846 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-L1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 滤 | 32 | 32 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T2P2 | T2P2-L1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 原料 | 20231001 | 干粉 | 20231001 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 286 | 714 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231102_MN00604_0275_A000H5TLM3 | 231102 | T3P3 | T3P3-L1 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 阳性 | 767 | 2627 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-L1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 77 | 90 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-L1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 233 | 1119 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-L1-yw | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 491 | 2198 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-LY-L1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 253 | 1262 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231114_MN00604_0279_A000H5FKCJ | 231114 | T3P3 | T3P3-LY-L1 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 中间品 | 20231101 | 液体 | 20231101 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 阳性 | 4118 | 5229 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-L1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 103 | 145 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231129_MN00604_0294_A000H5CKTG | 231129 | T2P2 | T2P2-L1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 滤 | 38 | 102 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T2P2 | T2P2-L1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 滤 | 14 | 29 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231206_MN00604_0301_A000H5CJMW | 231206 | T2P2 | T2P2-L1-yw | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 滤 | 24 | 38 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231206_MN00604_0301_A000H5CJMW | 231206 | T2P2 | T2P2-L1-yw-LY | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 滤 | 13 | 9 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T2P2 | T2P2-L1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 滤 | 4 | 2 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T2P2 | T2P2-1-L1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 131 | 108 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-L1-F-1 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 132 | 211 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231215_MN00604_0313_A000H5TVK5 | 231215 | T3P3 | T3P3-L1-DJ-1 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 63 | 95 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231215_MN00604_0313_A000H5TVK5 | 231215 | T3P3 | T3P3-L1-DJ-2 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 54 | 96 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231215_MN00604_0313_A000H5TVK5 | 231215 | T3P3 | T3P3-L1-DJ-3 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 111 | 161 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231215_MN00604_0313_A000H5TVK5 | 231215 | T3P3 | T3P3-L1-HG-1 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 53 | 94 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231215_MN00604_0313_A000H5TVK5 | 231215 | T3P3 | T3P3-L1-HG-2 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 90 | 140 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231215_MN00604_0313_A000H5TVK5 | 231215 | T3P3 | T3P3-L1-HG-3 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 66 | 108 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231215_MN00604_0313_A000H5TVK5 | 231215 | T2P2 | T2P2-L1-DJ-1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 53 | 73 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231215_MN00604_0313_A000H5TVK5 | 231215 | T2P2 | T2P2-L1-DJ-2 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 54 | 81 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231215_MN00604_0313_A000H5TVK5 | 231215 | T2P2 | T2P2-L1-DJ-3 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 82 | 120 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231215_MN00604_0313_A000H5TVK5 | 231215 | T2P2 | T2P2-L1-HG-1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 滤 | 36 | 49 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231215_MN00604_0313_A000H5TVK5 | 231215 | T2P2 | T2P2-L1-HG-2 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 滤 | 47 | 58 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231215_MN00604_0313_A000H5TVK5 | 231215 | T2P2 | T2P2-L1-HG-3 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 80 | 83 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-L1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 238 | 131 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-B3-DJ-L1-1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 滤 | 31 | 26 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-B3-DJ-L1-2 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 滤 | 9 | 6 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-B3-DJ-L1-3 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 72 | 54 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-B3-HG-L1-1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 滤 | 38 | 32 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-B3-HG-L1-2 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 135 | 163 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-B3-HG-L1-3 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 248 | 257 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T3P3 | T3P3-B3-DJ-L1-1 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 滤 | 27 | 34 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T3P3 | T3P3-B3-DJ-L1-2 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 滤 | 23 | 28 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T3P3 | T3P3-B3-DJ-L1-3 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 72 | 63 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T3P3 | T3P3-B3-HG-L1-1 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 滤 | 36 | 38 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T3P3 | T3P3-B3-HG-L1-2 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 滤 | 49 | 52 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T3P3 | T3P3-B3-HG-L1-3 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 59 | 70 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-L3-DJ-L1-1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 107 | 104 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-L3-DJ-L1-2 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 300 | 343 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-L3-DJ-L1-3 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 294 | 316 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-L3-HG-L1-1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 90 | 56 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-L3-HG-L1-2 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 滤 | 41 | 25 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-L3-HG-L1-3 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 滤 | 40 | 19 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T3P3 | T3P3-L3-DJ-L1-1 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 滤 | 45 | 41 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T3P3 | T3P3-L3-DJ-L1-2 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 滤 | 28 | 27 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T3P3 | T3P3-L3-DJ-L1-3 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 82 | 70 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T3P3 | T3P3-L3-HG-L1-1 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 滤 | 19 | 22 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T3P3 | T3P3-L3-HG-L1-2 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 滤 | 25 | 30 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T3P3 | T3P3-L3-HG-L1-3 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 滤 | 44 | 54 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T2P2 | T2P2-L1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 滤 | 38 | 66 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T3P3 | T3P3-L1 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 162 | 187 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-L1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 滤 | 17 | 27 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240104_MN00604_0331_A000H5GKJN | 240104 | T2P2 | T2P2-LY-L1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 滤 | 16 | 24 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240104_MN00604_0331_A000H5GKJN | 240104 | T2P2 | T2P2-L1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 滤 | 24 | 29 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T2P2 | T2P2-L1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 中间品 | 20240101 | UN | 20240101 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 滤 | 47 | 81 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T3P3 | T3P3-L1 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 52 | 106 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T3P3 | T3P3-YL-L1 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 67 | 122 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-L1-YL | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 滤 | 20 | 49 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-L1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 滤 | 35 | 62 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240124_MN00604_0347_A000H5FKCN | 240124 | T2P2 | T2P2-0075-L1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 86 | 222 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240124_MN00604_0347_A000H5FKCN | 240124 | T2P2 | T2P2-8693-L1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 103 | 308 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240125_MN00604_0348_A000H5YFCT | 240125 | T2P2 | T2P2-0075-L1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 338 | 527 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240125_MN00604_0348_A000H5YFCT | 240125 | T2P2 | T2P2-8693-L1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 265 | 409 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-L2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 中间品 | 20230801 | 液体 | 20230801 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 9148 | 17593 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-L2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 中间品 | 20230801 | 液体 | 20230801 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 10225 | 19664 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-01-L2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 中间品 | 20230801 | 液体 | 20230801 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 12833 | 24458 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-01-L2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 中间品 | 20230801 | 液体 | 20230801 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 14590 | 27805 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-KAPA-L2 | T3P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4377 | 4877 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-KAPA-L2 | T3P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 55982 | 62372 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T2P2 | T2P2-01-L2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 12313 | 27757 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T2P2 | T2P2-01-L2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 989 | 2231 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T2P2 | T2P2-02-L2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 16998 | 34724 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T2P2 | T2P2-02-L2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 1336 | 2731 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T2P2 | T2P2-03-L2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 12530 | 19078 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T2P2 | T2P2-03-L2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 1840 | 2802 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-NZL-L2-1 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 9327 | 20212 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-NZL-L2-2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 8777 | 19440 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-NZL-L2-3 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 8582 | 21471 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T3P2 | T3P2-NZL-L2-1 | T3P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 5800 | 14867 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T3P2 | T3P2-NZL-L2-2 | T3P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 6001 | 15376 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T3P2 | T3P2-NZL-L2-3 | T3P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 6779 | 15709 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T3P2 | T3P2-NZL-HG-L2-1 | T3P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 4972 | 12444 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T3P2 | T3P2-NZL-HG-L2-2 | T3P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 5931 | 14539 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T3P2 | T3P2-NZL-HG-L2-3 | T3P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 5086 | 9510 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230829_MN00604_0249_A000H5M2WL | 230829 | T2P2 | T2P2-L2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 中间品 | 20230801 | 干粉 | 20230801 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1397 | 3207 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230829_MN00604_0249_A000H5M2WL | 230829 | T2P2 | T2P2-L2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 中间品 | 20230801 | 干粉 | 20230801 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 弱阳 | 88 | 203 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230829_MN00604_0249_A000H5M2WL | 230829 | T3P2 | T3P2-L2 | T3P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 中间品 | 20230801 | 干粉 | 20230801 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 8005 | 24718 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230829_MN00604_0249_A000H5M2WL | 230829 | T3P2 | T3P2-L2 | T3P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 中间品 | 20230801 | 干粉 | 20230801 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 1070 | 3304 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-L2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 14982 | 27800 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-L2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 320 | 595 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-L2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20230902 | 干粉 | 20230902 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 11620 | 19373 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-L2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20230902 | 干粉 | 20230902 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 965 | 1610 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T3P3 | T3P3-L2-0922 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 19463 | 32548 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T3P3 | T3P3-L2-0922 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 8003 | 13383 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T3P3 | T3P3-LY-L2 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2505 | 4803 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T3P3 | T3P3-LY-L2 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 695 | 1333 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T2P2 | T2P2-L2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 中间品 | 20231001 | 干粉 | 20231001 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1014 | 2679 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T2P2 | T2P2-L2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 中间品 | 20231001 | 干粉 | 20231001 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 191 | 505 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-L2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 581 | 694 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-L2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 103 | 124 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T2P2 | T2P2-L2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 原料 | 20231001 | 干粉 | 20231001 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 433 | 914 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T2P2 | T2P2-L2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 原料 | 20231001 | 干粉 | 20231001 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 128 | 270 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231102_MN00604_0275_A000H5TLM3 | 231102 | T3P3 | T3P3-L2 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3116 | 11652 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231102_MN00604_0275_A000H5TLM3 | 231102 | T3P3 | T3P3-L2 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 128 | 482 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-L2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3032 | 4177 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-L2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 232 | 320 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-L2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 983 | 4743 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-L2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 106 | 514 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-L2-yw | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 712 | 3624 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-L2-yw | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 弱阳 | 69 | 356 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-LY-L2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 129 | 606 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-LY-L2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 149 | 702 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231114_MN00604_0279_A000H5FKCJ | 231114 | T2P2 | T2P2-L2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 13342 | 25140 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231114_MN00604_0279_A000H5FKCJ | 231114 | T3P3 | T3P3-LY-L2 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 中间品 | 20231101 | 液体 | 20231101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 9567 | 9437 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231114_MN00604_0279_A000H5FKCJ | 231114 | T3P3 | T3P3-LY-L2 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 中间品 | 20231101 | 液体 | 20231101 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 7553 | 7450 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-L2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 457 | 627 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-L2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 滤 | 22 | 31 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231129_MN00604_0294_A000H5CKTG | 231129 | T2P2 | T2P2-L2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 160 | 526 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231129_MN00604_0294_A000H5CKTG | 231129 | T2P2 | T2P2-L2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 滤 | 25 | 82 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T2P2 | T2P2-L2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1477 | 3076 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T2P2 | T2P2-L2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 442 | 922 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231206_MN00604_0301_A000H5CJMW | 231206 | T2P2 | T2P2-L2-yw | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3907 | 3430 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231206_MN00604_0301_A000H5CJMW | 231206 | T2P2 | T2P2-L2-yw | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 132 | 116 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231206_MN00604_0301_A000H5CJMW | 231206 | T2P2 | T2P2-L2-yw-LY | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1762 | 2745 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231206_MN00604_0301_A000H5CJMW | 231206 | T2P2 | T2P2-L2-yw-LY | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 滤 | 13 | 21 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T2P2 | T2P2-L2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 678 | 821 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T2P2 | T2P2-L2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 111 | 134 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T2P2 | T2P2-1-L2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 14062 | 14421 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T2P2 | T2P2-1-L2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 427 | 438 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-L2-F-2 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3797 | 7176 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-L2-F-2 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 152 | 288 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231215_MN00604_0313_A000H5TVK5 | 231215 | T3P3 | T3P3-L2-DJ-1 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2742 | 4420 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231215_MN00604_0313_A000H5TVK5 | 231215 | T3P3 | T3P3-L2-DJ-1 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 504 | 812 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231215_MN00604_0313_A000H5TVK5 | 231215 | T3P3 | T3P3-L2-DJ-2 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2014 | 3459 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231215_MN00604_0313_A000H5TVK5 | 231215 | T3P3 | T3P3-L2-DJ-2 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 446 | 765 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231215_MN00604_0313_A000H5TVK5 | 231215 | T3P3 | T3P3-L2-DJ-3 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 101 | 159 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231215_MN00604_0313_A000H5TVK5 | 231215 | T3P3 | T3P3-L2-DJ-3 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 190 | 300 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231215_MN00604_0313_A000H5TVK5 | 231215 | T3P3 | T3P3-L2-HG-1 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 878 | 1321 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231215_MN00604_0313_A000H5TVK5 | 231215 | T3P3 | T3P3-L2-HG-1 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 弱阳 | 100 | 151 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231215_MN00604_0313_A000H5TVK5 | 231215 | T3P3 | T3P3-L2-HG-2 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1934 | 3497 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231215_MN00604_0313_A000H5TVK5 | 231215 | T3P3 | T3P3-L2-HG-2 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 弱阳 | 97 | 175 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231215_MN00604_0313_A000H5TVK5 | 231215 | T3P3 | T3P3-L2-HG-3 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 67 | 103 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231215_MN00604_0313_A000H5TVK5 | 231215 | T3P3 | T3P3-L2-HG-3 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 弱阳 | 84 | 128 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231215_MN00604_0313_A000H5TVK5 | 231215 | T2P2 | T2P2-L2-DJ-1 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 974 | 1500 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231215_MN00604_0313_A000H5TVK5 | 231215 | T2P2 | T2P2-L2-DJ-1 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 273 | 420 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231215_MN00604_0313_A000H5TVK5 | 231215 | T2P2 | T2P2-L2-DJ-2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 724 | 1104 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231215_MN00604_0313_A000H5TVK5 | 231215 | T2P2 | T2P2-L2-DJ-2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 197 | 301 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231215_MN00604_0313_A000H5TVK5 | 231215 | T2P2 | T2P2-L2-DJ-3 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 465 | 605 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231215_MN00604_0313_A000H5TVK5 | 231215 | T2P2 | T2P2-L2-DJ-3 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 174 | 227 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231215_MN00604_0313_A000H5TVK5 | 231215 | T2P2 | T2P2-L2-HG-1 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 649 | 783 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231215_MN00604_0313_A000H5TVK5 | 231215 | T2P2 | T2P2-L2-HG-1 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 弱阳 | 68 | 82 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231215_MN00604_0313_A000H5TVK5 | 231215 | T2P2 | T2P2-L2-HG-2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1138 | 1351 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231215_MN00604_0313_A000H5TVK5 | 231215 | T2P2 | T2P2-L2-HG-2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 133 | 158 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231215_MN00604_0313_A000H5TVK5 | 231215 | T2P2 | T2P2-L2-HG-3 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1189 | 1525 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231215_MN00604_0313_A000H5TVK5 | 231215 | T2P2 | T2P2-L2-HG-3 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 弱阳 | 83 | 106 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-L2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 11208 | 7681 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-L2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 397 | 272 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-B3-DJ-L2-1 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 955 | 833 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-B3-DJ-L2-1 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 255 | 222 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-B3-DJ-L2-2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1708 | 1394 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-B3-DJ-L2-2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 383 | 313 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-B3-DJ-L2-3 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5208 | 5380 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-B3-DJ-L2-3 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 617 | 637 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-B3-HG-L2-1 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1594 | 1534 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-B3-HG-L2-1 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 1563 | 1504 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-B3-HG-L2-2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1445 | 1219 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-B3-HG-L2-2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 1198 | 1011 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-B3-HG-L2-3 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 117 | 114 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-B3-HG-L2-3 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 906 | 884 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T3P3 | T3P3-B3-DJ-L2-1 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6904 | 7793 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T3P3 | T3P3-B3-DJ-L2-1 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 520 | 587 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T3P3 | T3P3-B3-DJ-L2-2 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 9548 | 9230 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T3P3 | T3P3-B3-DJ-L2-2 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 339 | 328 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T3P3 | T3P3-B3-DJ-L2-3 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 8581 | 10426 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T3P3 | T3P3-B3-DJ-L2-3 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 184 | 223 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T3P3 | T3P3-B3-HG-L2-1 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4875 | 6328 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T3P3 | T3P3-B3-HG-L2-1 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 657 | 853 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T3P3 | T3P3-B3-HG-L2-2 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4892 | 4554 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T3P3 | T3P3-B3-HG-L2-2 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 458 | 426 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T3P3 | T3P3-B3-HG-L2-3 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 312 | 314 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T3P3 | T3P3-B3-HG-L2-3 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 902 | 907 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-L3-DJ-L2-1 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3893 | 4044 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-L3-DJ-L2-1 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 935 | 971 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-L3-DJ-L2-2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3416 | 4865 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-L3-DJ-L2-2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 598 | 851 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-L3-DJ-L2-3 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4206 | 4482 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-L3-DJ-L2-3 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 206 | 219 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-L3-HG-L2-1 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1348 | 1250 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-L3-HG-L2-1 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 343 | 318 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-L3-HG-L2-2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 933 | 1045 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-L3-HG-L2-2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 217 | 243 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-L3-HG-L2-3 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 75 | 93 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-L3-HG-L2-3 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 302 | 376 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T3P3 | T3P3-L3-DJ-L2-1 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 9490 | 6436 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T3P3 | T3P3-L3-DJ-L2-1 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 436 | 296 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T3P3 | T3P3-L3-DJ-L2-2 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6845 | 7878 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T3P3 | T3P3-L3-DJ-L2-2 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 388 | 446 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T3P3 | T3P3-L3-DJ-L2-3 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 10920 | 11928 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T3P3 | T3P3-L3-DJ-L2-3 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 221 | 241 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T3P3 | T3P3-L3-HG-L2-1 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4127 | 5559 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T3P3 | T3P3-L3-HG-L2-1 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 680 | 916 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T3P3 | T3P3-L3-HG-L2-2 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5443 | 4274 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T3P3 | T3P3-L3-HG-L2-2 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 722 | 567 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T3P3 | T3P3-L3-HG-L2-3 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 261 | 335 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T3P3 | T3P3-L3-HG-L2-3 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 460 | 590 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T2P2 | T2P2-L2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4134 | 7524 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T2P2 | T2P2-L2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 弱阳 | 51 | 93 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T3P3 | T3P3-L2 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2243 | 4070 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T3P3 | T3P3-L2 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 弱阳 | 58 | 106 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-L2-CS | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 460 | 730 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-L2-CS | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 弱阳 | 33 | 52 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-L2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 751 | 1213 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240104_MN00604_0331_A000H5GKJN | 240104 | T2P2 | T2P2-LY-L2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 312 | 503 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240104_MN00604_0331_A000H5GKJN | 240104 | T2P2 | T2P2-LY-L2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 弱阳 | 56 | 90 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240104_MN00604_0331_A000H5GKJN | 240104 | T2P2 | T2P2-L2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 316 | 459 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240104_MN00604_0331_A000H5GKJN | 240104 | T2P2 | T2P2-L2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 滤 | 20 | 29 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T2P2 | T2P2-L2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 中间品 | 20240101 | UN | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 190 | 363 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T2P2 | T2P2-L2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 中间品 | 20240101 | UN | 20240101 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 810 | 1548 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T3P3 | T3P3-L2 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 711 | 1527 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T3P3 | T3P3-L2 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 1071 | 2300 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T3P3 | T3P3-YL-L2 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 962 | 1944 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T3P3 | T3P3-YL-L2 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 1382 | 2793 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-L2-YL | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 797 | 1852 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-L2-YL | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 滤 | 13 | 30 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-L2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 713 | 1277 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-L2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 弱阳 | 51 | 92 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240124_MN00604_0347_A000H5FKCN | 240124 | T2P2 | T2P2-0075-L2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1322 | 1707 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240124_MN00604_0347_A000H5FKCN | 240124 | T2P2 | T2P2-0075-L2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 925 | 1195 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240124_MN00604_0347_A000H5FKCN | 240124 | T2P2 | T2P2-8693-L2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1352 | 3035 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240124_MN00604_0347_A000H5FKCN | 240124 | T2P2 | T2P2-8693-L2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 1828 | 4103 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240125_MN00604_0348_A000H5YFCT | 240125 | T2P2 | T2P2-0075-L2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 293 | 478 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240125_MN00604_0348_A000H5YFCT | 240125 | T2P2 | T2P2-0075-L2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 2096 | 3422 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240125_MN00604_0348_A000H5YFCT | 240125 | T2P2 | T2P2-8693-L2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 312 | 495 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240125_MN00604_0348_A000H5YFCT | 240125 | T2P2 | T2P2-8693-L2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 2212 | 3507 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-L3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 中间品 | 20230801 | 液体 | 20230801 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1740 | 2943 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-L3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 中间品 | 20230801 | 液体 | 20230801 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 1722 | 2912 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-01-L3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 中间品 | 20230801 | 液体 | 20230801 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 7060 | 14392 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-01-L3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 中间品 | 20230801 | 液体 | 20230801 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 11603 | 23652 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-KAPA-L3 | T3P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3135 | 5412 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-KAPA-L3 | T3P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 60716 | 104805 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T2P2 | T2P2-01-L3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5621 | 13334 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T2P2 | T2P2-01-L3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 10291 | 24410 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T2P2 | T2P2-02-L3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 7982 | 17199 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T2P2 | T2P2-02-L3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 15281 | 32926 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T2P2 | T2P2-03-L3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6237 | 12638 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T2P2 | T2P2-03-L3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 14717 | 29820 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230829_MN00604_0249_A000H5M2WL | 230829 | T2P2 | T2P2-L3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 中间品 | 20230801 | 干粉 | 20230801 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 718 | 1608 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230829_MN00604_0249_A000H5M2WL | 230829 | T2P2 | T2P2-L3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 中间品 | 20230801 | 干粉 | 20230801 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 2069 | 4629 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230829_MN00604_0249_A000H5M2WL | 230829 | T3P2 | T3P2-L3 | T3P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 中间品 | 20230801 | 干粉 | 20230801 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 12823 | 37661 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230829_MN00604_0249_A000H5M2WL | 230829 | T3P2 | T3P2-L3 | T3P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 中间品 | 20230801 | 干粉 | 20230801 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 11395 | 33467 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-L3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 332 | 700 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-L3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 3454 | 7279 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-L3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20230902 | 干粉 | 20230902 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4923 | 8998 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-L3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20230902 | 干粉 | 20230902 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 7363 | 13458 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T3P3 | T3P3-L3-0912 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 12633 | 17828 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T3P3 | T3P3-L3-0912 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 35483 | 50074 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T3P3 | T3P3-L3-0922 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 11759 | 20899 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T3P3 | T3P3-L3-0922 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 26636 | 47340 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T3P3 | T3P3-LY-L3 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1279 | 2205 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T3P3 | T3P3-LY-L3 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 4779 | 8238 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T2P2 | T2P2-L3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 中间品 | 20231001 | 干粉 | 20231001 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 250 | 636 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T2P2 | T2P2-L3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 中间品 | 20231001 | 干粉 | 20231001 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 1032 | 2621 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-L3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1140 | 1459 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-L3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 2831 | 3623 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T2P2 | T2P2-L3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 原料 | 20231001 | 干粉 | 20231001 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 381 | 895 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T2P2 | T2P2-L3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 原料 | 20231001 | 干粉 | 20231001 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 1840 | 4314 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231102_MN00604_0275_A000H5TLM3 | 231102 | T3P3 | T3P3-L3 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4498 | 14560 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231102_MN00604_0275_A000H5TLM3 | 231102 | T3P3 | T3P3-L3 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 7520 | 24341 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-L3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1401 | 1813 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-L3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 4720 | 6106 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-L3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1007 | 5770 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-L3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 1796 | 10288 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-L3-yw | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1260 | 5939 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-L3-yw | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 2662 | 12546 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-LY-L3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 122 | 479 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-LY-L3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 927 | 3626 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231114_MN00604_0279_A000H5FKCJ | 231114 | T2P2 | T2P2-L3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 8701 | 14150 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231114_MN00604_0279_A000H5FKCJ | 231114 | T3P3 | T3P3-LY-L3 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 中间品 | 20231101 | 液体 | 20231101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 8812 | 9218 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231114_MN00604_0279_A000H5FKCJ | 231114 | T3P3 | T3P3-LY-L3 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 中间品 | 20231101 | 液体 | 20231101 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 12177 | 12737 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-L3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 69 | 80 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-L3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 583 | 668 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231129_MN00604_0294_A000H5CKTG | 231129 | T2P2 | T2P2-L3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 163 | 508 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231129_MN00604_0294_A000H5CKTG | 231129 | T2P2 | T2P2-L3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 弱阳 | 339 | 1051 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T2P2 | T2P2-L3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 468 | 874 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T2P2 | T2P2-L3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 613 | 1144 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231206_MN00604_0301_A000H5CJMW | 231206 | T2P2 | T2P2-L3-yw | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1377 | 2544 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231206_MN00604_0301_A000H5CJMW | 231206 | T2P2 | T2P2-L3-yw | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 735 | 1357 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231206_MN00604_0301_A000H5CJMW | 231206 | T2P2 | T2P2-L3-yw-LY | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 918 | 1023 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231206_MN00604_0301_A000H5CJMW | 231206 | T2P2 | T2P2-L3-yw-LY | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 602 | 671 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T2P2 | T2P2-L3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 314 | 194 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T2P2 | T2P2-L3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 888 | 549 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T2P2 | T2P2-1-L3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4107 | 2431 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T2P2 | T2P2-1-L3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 2068 | 1224 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-L3-F-3 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3471 | 5782 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-L3-F-3 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 12943 | 21563 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-L3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5476 | 6065 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-L3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 5123 | 5674 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T2P2 | T2P2-L3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1098 | 1663 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T2P2 | T2P2-L3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 4942 | 7484 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T3P3 | T3P3-L3 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1803 | 3118 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T3P3 | T3P3-L3 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 9707 | 16787 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-L3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 171 | 296 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-L3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 719 | 1246 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240104_MN00604_0331_A000H5GKJN | 240104 | T2P2 | T2P2-LY-L3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 56 | 65 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240104_MN00604_0331_A000H5GKJN | 240104 | T2P2 | T2P2-LY-L3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 弱阳 | 378 | 436 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240104_MN00604_0331_A000H5GKJN | 240104 | T2P2 | T2P2-L3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 62 | 105 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240104_MN00604_0331_A000H5GKJN | 240104 | T2P2 | T2P2-L3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 弱阳 | 314 | 535 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T2P2 | T2P2-L3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 中间品 | 20240101 | UN | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 121 | 209 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T2P2 | T2P2-L3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 中间品 | 20240101 | UN | 20240101 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 弱阳 | 151 | 261 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T3P3 | T3P3-L3 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 470 | 1034 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T3P3 | T3P3-L3 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 1644 | 3619 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T3P3 | T3P3-YL-L3 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 667 | 1192 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T3P3 | T3P3-YL-L3 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 2444 | 4365 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-L3-YL | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 221 | 411 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-L3-YL | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 1136 | 2116 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-L3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 197 | 273 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-L3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 1104 | 1527 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240124_MN00604_0347_A000H5FKCN | 240124 | T2P2 | T2P2-0075-L3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 182 | 487 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240124_MN00604_0347_A000H5FKCN | 240124 | T2P2 | T2P2-0075-L3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 弱阳 | 172 | 459 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240124_MN00604_0347_A000H5FKCN | 240124 | T2P2 | T2P2-8693-L3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 171 | 347 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240124_MN00604_0347_A000H5FKCN | 240124 | T2P2 | T2P2-8693-L3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 弱阳 | 184 | 375 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240125_MN00604_0348_A000H5YFCT | 240125 | T2P2 | T2P2-0075-L3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 123 | 201 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240125_MN00604_0348_A000H5YFCT | 240125 | T2P2 | T2P2-0075-L3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 823 | 1340 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240125_MN00604_0348_A000H5YFCT | 240125 | T2P2 | T2P2-8693-L3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 152 | 251 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240125_MN00604_0348_A000H5YFCT | 240125 | T2P2 | T2P2-8693-L3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 773 | 1274 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-L4 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 中间品 | 20230801 | 液体 | 20230801 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4549 | 8539 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-L4 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 中间品 | 20230801 | 液体 | 20230801 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 36143 | 67845 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-01-L4 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 中间品 | 20230801 | 液体 | 20230801 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4779 | 8660 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-01-L4 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 中间品 | 20230801 | 液体 | 20230801 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 44528 | 80683 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-KAPA-L4 | T3P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2813 | 4705 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-KAPA-L4 | T3P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 75032 | 125495 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T2P2 | T2P2-01-L4 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3572 | 10324 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T2P2 | T2P2-01-L4 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 48262 | 139460 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T2P2 | T2P2-02-L4 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6619 | 12061 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T2P2 | T2P2-02-L4 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 49690 | 90541 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T2P2 | T2P2-03-L4 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3590 | 6566 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T2P2 | T2P2-03-L4 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 53400 | 97652 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230829_MN00604_0249_A000H5M2WL | 230829 | T2P2 | T2P2-L4 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 中间品 | 20230801 | 干粉 | 20230801 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 326 | 1211 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230829_MN00604_0249_A000H5M2WL | 230829 | T2P2 | T2P2-L4 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 中间品 | 20230801 | 干粉 | 20230801 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 8222 | 30500 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230829_MN00604_0249_A000H5M2WL | 230829 | T3P2 | T3P2-L4 | T3P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 中间品 | 20230801 | 干粉 | 20230801 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 17023 | 20770 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230829_MN00604_0249_A000H5M2WL | 230829 | T3P2 | T3P2-L4 | T3P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 中间品 | 20230801 | 干粉 | 20230801 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 33062 | 40338 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-L4 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 779 | 1568 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-L4 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 12179 | 24507 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-L4 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20230902 | 干粉 | 20230902 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2642 | 5189 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-L4 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20230902 | 干粉 | 20230902 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 24033 | 47203 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T3P3 | T3P3-L4-0912 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5116 | 9993 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T3P3 | T3P3-L4-0912 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 12473 | 24360 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T3P3 | T3P3-L4-0922 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 17023 | 25436 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T3P3 | T3P3-L4-0922 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 15742 | 23523 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T3P3 | T3P3-LY-L4 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3735 | 4551 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T3P3 | T3P3-LY-L4 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 4948 | 6028 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T2P2 | T2P2-L4 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 中间品 | 20231001 | 干粉 | 20231001 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 625 | 1861 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T2P2 | T2P2-L4 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 中间品 | 20231001 | 干粉 | 20231001 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 2475 | 7371 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-L4 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 663 | 647 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-L4 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 5279 | 5145 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T2P2 | T2P2-L4 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 原料 | 20231001 | 干粉 | 20231001 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 296 | 666 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T2P2 | T2P2-L4 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 原料 | 20231001 | 干粉 | 20231001 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 6336 | 14232 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231102_MN00604_0275_A000H5TLM3 | 231102 | T3P3 | T3P3-L4 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 8718 | 25459 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231102_MN00604_0275_A000H5TLM3 | 231102 | T3P3 | T3P3-L4 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 15071 | 44012 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-L4 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 605 | 521 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-L4 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 6685 | 5755 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-L4 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 909 | 4270 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-L4 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 1901 | 8930 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-L4-yw | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1553 | 5316 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-L4-yw | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 20411 | 69849 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-LY-L4 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 101 | 476 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-LY-L4 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 3421 | 16092 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231114_MN00604_0279_A000H5FKCJ | 231114 | T2P2 | T2P2-L4 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 14436 | 27040 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231114_MN00604_0279_A000H5FKCJ | 231114 | T3P3 | T3P3-LY-L4 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 中间品 | 20231101 | 液体 | 20231101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 10384 | 9486 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231114_MN00604_0279_A000H5FKCJ | 231114 | T3P3 | T3P3-LY-L4 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 中间品 | 20231101 | 液体 | 20231101 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 11504 | 10509 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-L4 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 68 | 106 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-L4 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 1578 | 2460 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231129_MN00604_0294_A000H5CKTG | 231129 | T2P2 | T2P2-L4 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 207 | 669 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231129_MN00604_0294_A000H5CKTG | 231129 | T2P2 | T2P2-L4 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 2090 | 6745 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T2P2 | T2P2-L4 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 792 | 1574 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T2P2 | T2P2-L4 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 2881 | 5722 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231206_MN00604_0301_A000H5CJMW | 231206 | T2P2 | T2P2-L4-yw | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1494 | 1165 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231206_MN00604_0301_A000H5CJMW | 231206 | T2P2 | T2P2-L4-yw | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 1985 | 1548 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231206_MN00604_0301_A000H5CJMW | 231206 | T2P2 | T2P2-L4-yw-LY | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 493 | 545 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231206_MN00604_0301_A000H5CJMW | 231206 | T2P2 | T2P2-L4-yw-LY | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 794 | 877 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T2P2 | T2P2-L4 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 414 | 363 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T2P2 | T2P2-L4 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 3329 | 2922 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T2P2 | T2P2-1-L4 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1348 | 1154 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T2P2 | T2P2-1-L4 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 6879 | 5890 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-L4-F-4 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4076 | 6569 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-L4-F-4 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 13201 | 21275 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-L4 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6037 | 6368 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-L4 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 13980 | 14747 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T2P2 | T2P2-L4 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 465 | 717 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T2P2 | T2P2-L4 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 9679 | 14920 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T3P3 | T3P3-L4 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2515 | 4341 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T3P3 | T3P3-L4 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 20212 | 34893 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-L4 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 179 | 294 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-L4 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 3630 | 5961 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240104_MN00604_0331_A000H5GKJN | 240104 | T2P2 | T2P2-LY-L4 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 89 | 127 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240104_MN00604_0331_A000H5GKJN | 240104 | T2P2 | T2P2-LY-L4 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 1469 | 2101 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240104_MN00604_0331_A000H5GKJN | 240104 | T2P2 | T2P2-L4 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 43 | 68 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240104_MN00604_0331_A000H5GKJN | 240104 | T2P2 | T2P2-L4 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 1330 | 2089 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T2P2 | T2P2-L4 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 中间品 | 20240101 | UN | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 136 | 258 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T2P2 | T2P2-L4 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 中间品 | 20240101 | UN | 20240101 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 847 | 1609 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T3P3 | T3P3-L4 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 197 | 372 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T3P3 | T3P3-L4 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 3185 | 6023 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T3P3 | T3P3-YL-L4 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 122 | 223 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T3P3 | T3P3-YL-L4 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 1665 | 3039 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-L4-YL | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 362 | 824 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-L4-YL | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 4159 | 9465 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-L4 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 198 | 296 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-L4 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 3093 | 4616 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240124_MN00604_0347_A000H5FKCN | 240124 | T2P2 | T2P2-0075-L4 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 684 | 852 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240124_MN00604_0347_A000H5FKCN | 240124 | T2P2 | T2P2-0075-L4 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 1615 | 2011 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240124_MN00604_0347_A000H5FKCN | 240124 | T2P2 | T2P2-8693-L4 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 501 | 1516 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240124_MN00604_0347_A000H5FKCN | 240124 | T2P2 | T2P2-8693-L4 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 1547 | 4678 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240125_MN00604_0348_A000H5YFCT | 240125 | T2P2 | T2P2-0075-L4 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 707 | 1060 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240125_MN00604_0348_A000H5YFCT | 240125 | T2P2 | T2P2-0075-L4 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 34571 | 51811 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240125_MN00604_0348_A000H5YFCT | 240125 | T2P2 | T2P2-8693-L4 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 448 | 648 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240125_MN00604_0348_A000H5YFCT | 240125 | T2P2 | T2P2-8693-L4 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 20593 | 29780 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20230801 | 液体 | 20230801 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2877 | 4863 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20230801 | 液体 | 20230801 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 弱阳 | 141 | 239 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20230801 | 液体 | 20230801 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 141 | 239 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20230801 | 液体 | 20230801 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 141 | 239 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-01-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20230801 | 液体 | 20230801 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5384 | 11527 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-01-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20230801 | 液体 | 20230801 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 634 | 1358 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-01-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20230801 | 液体 | 20230801 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 634 | 1358 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-01-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20230801 | 液体 | 20230801 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 634 | 1358 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-KAPA-L5 | T3P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 15287 | 24853 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-KAPA-L5 | T3P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 5673 | 9223 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-KAPA-L5 | T3P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 5673 | 9223 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-KAPA-L5 | T3P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 5673 | 9223 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T2P2 | T2P2-01-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 19383 | 40521 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T2P2 | T2P2-01-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 弱阳 | 189 | 396 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T2P2 | T2P2-01-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 弱阳 | 189 | 396 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T2P2 | T2P2-01-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 弱阳 | 189 | 396 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T2P2 | T2P2-02-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 31653 | 55096 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T2P2 | T2P2-02-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 1706 | 2971 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T2P2 | T2P2-02-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 1706 | 2971 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T2P2 | T2P2-02-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 1706 | 2971 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T2P2 | T2P2-03-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 26633 | 42244 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T2P2 | T2P2-03-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 798 | 1266 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T2P2 | T2P2-03-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 798 | 1266 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T2P2 | T2P2-03-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 798 | 1266 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230829_MN00604_0249_A000H5M2WL | 230829 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20230801 | 干粉 | 20230801 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2849 | 5626 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230829_MN00604_0249_A000H5M2WL | 230829 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20230801 | 干粉 | 20230801 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 弱阳 | 473 | 935 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230829_MN00604_0249_A000H5M2WL | 230829 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20230801 | 干粉 | 20230801 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 473 | 935 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230829_MN00604_0249_A000H5M2WL | 230829 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20230801 | 干粉 | 20230801 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 473 | 935 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230829_MN00604_0249_A000H5M2WL | 230829 | T3P2 | T3P2-L5 | T3P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20230801 | 干粉 | 20230801 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 12131 | 44458 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230829_MN00604_0249_A000H5M2WL | 230829 | T3P2 | T3P2-L5 | T3P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20230801 | 干粉 | 20230801 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 4819 | 17662 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230829_MN00604_0249_A000H5M2WL | 230829 | T3P2 | T3P2-L5 | T3P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20230801 | 干粉 | 20230801 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B21型(ADV21) | 滤 | 1 | 6 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230829_MN00604_0249_A000H5M2WL | 230829 | T3P2 | T3P2-L5 | T3P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20230801 | 干粉 | 20230801 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B组(ADVB) | 滤 | 1 | 6 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230829_MN00604_0249_A000H5M2WL | 230829 | T3P2 | T3P2-L5 | T3P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20230801 | 干粉 | 20230801 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 4817 | 17656 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230829_MN00604_0249_A000H5M2WL | 230829 | T3P2 | T3P2-L5 | T3P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20230801 | 干粉 | 20230801 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 4817 | 17656 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 16436 | 25774 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 563 | 884 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 563 | 884 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 563 | 884 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230902 | 干粉 | 20230902 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 13398 | 21368 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230902 | 干粉 | 20230902 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 597 | 953 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230902 | 干粉 | 20230902 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 597 | 953 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230902 | 干粉 | 20230902 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 597 | 953 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T3P3 | T3P3-L5-0912 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 27986 | 44076 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T3P3 | T3P3-L5-0912 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 3270 | 5151 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T3P3 | T3P3-L5-0912 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 3270 | 5151 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T3P3 | T3P3-L5-0912 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 3270 | 5151 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T3P3 | T3P3-L5-0922 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 25146 | 33798 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T3P3 | T3P3-L5-0922 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 2444 | 3286 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T3P3 | T3P3-L5-0922 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 2444 | 3286 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T3P3 | T3P3-L5-0922 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 2444 | 3286 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T3P3 | T3P3-LY-L5 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1567 | 2113 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T3P3 | T3P3-LY-L5 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 弱阳 | 218 | 295 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T3P3 | T3P3-LY-L5 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 218 | 295 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T3P3 | T3P3-LY-L5 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 218 | 295 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231001 | 干粉 | 20231001 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1270 | 3632 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231001 | 干粉 | 20231001 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 弱阳 | 55 | 160 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231001 | 干粉 | 20231001 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 弱阳 | 55 | 160 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231001 | 干粉 | 20231001 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 弱阳 | 55 | 160 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 955 | 1017 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 弱阳 | 124 | 133 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 弱阳 | 124 | 133 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 弱阳 | 124 | 133 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 原料 | 20231001 | 干粉 | 20231001 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 645 | 1392 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 原料 | 20231001 | 干粉 | 20231001 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 弱阳 | 108 | 233 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 原料 | 20231001 | 干粉 | 20231001 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 108 | 233 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 原料 | 20231001 | 干粉 | 20231001 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 108 | 233 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231102_MN00604_0275_A000H5TLM3 | 231102 | T3P3 | T3P3-L5 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6739 | 21425 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231102_MN00604_0275_A000H5TLM3 | 231102 | T3P3 | T3P3-L5 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 4546 | 14454 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231102_MN00604_0275_A000H5TLM3 | 231102 | T3P3 | T3P3-L5 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 4546 | 14454 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231102_MN00604_0275_A000H5TLM3 | 231102 | T3P3 | T3P3-L5 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 4546 | 14454 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3508 | 4634 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 2534 | 3348 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B21型(ADV21) | 滤 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B组(ADVB) | 滤 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 2533 | 3347 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 2533 | 3347 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3219 | 14843 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 2764 | 12744 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B21型(ADV21) | 滤 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B组(ADVB) | 滤 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 2764 | 12743 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 2764 | 12743 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-L5-yw | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3412 | 17785 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-L5-yw | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 1703 | 8877 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-L5-yw | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 1703 | 8877 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-L5-yw | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 1703 | 8877 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-LY-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 470 | 2049 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-LY-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 弱阳 | 152 | 665 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-LY-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 弱阳 | 152 | 665 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-LY-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 弱阳 | 152 | 665 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231114_MN00604_0279_A000H5FKCJ | 231114 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1837 | 2667 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231114_MN00604_0279_A000H5FKCJ | 231114 | T3P3 | T3P3-LY-L5 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231101 | 液体 | 20231101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5317 | 7090 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231114_MN00604_0279_A000H5FKCJ | 231114 | T3P3 | T3P3-LY-L5 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231101 | 液体 | 20231101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 弱阳 | 289 | 386 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231114_MN00604_0279_A000H5FKCJ | 231114 | T3P3 | T3P3-LY-L5 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231101 | 液体 | 20231101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 289 | 386 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231114_MN00604_0279_A000H5FKCJ | 231114 | T3P3 | T3P3-LY-L5 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231101 | 液体 | 20231101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 289 | 386 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231117_MN00604_0282_A000H5MHLK | 231117 | T2P2 | T2P2-JL500 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5 | 15 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231117_MN00604_0282_A000H5MHLK | 231117 | T2P2 | T2P2-JL500-1 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 18 | 54 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 641 | 647 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 弱阳 | 218 | 220 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 218 | 220 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 218 | 220 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231129_MN00604_0294_A000H5CKTG | 231129 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 488 | 972 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1157 | 2135 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 滤 | 46 | 86 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B16型(ADV16) | 滤 | 3 | 6 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B21型(ADV21) | 滤 | 3 | 6 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B3型(ADV3) | 弱阳 | 46 | 86 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B68型(NA) | 滤 | 18 | 35 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B7型(ADV7) | 滤 | 22 | 41 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B组(ADVB) | 弱阳 | 46 | 86 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231206_MN00604_0301_A000H5CJMW | 231206 | T2P2 | T2P2-L5-yw | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 903 | 1209 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231206_MN00604_0301_A000H5CJMW | 231206 | T2P2 | T2P2-L5-yw | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 滤 | 44 | 59 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231206_MN00604_0301_A000H5CJMW | 231206 | T2P2 | T2P2-L5-yw | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B16型(ADV16) | 滤 | 10 | 14 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231206_MN00604_0301_A000H5CJMW | 231206 | T2P2 | T2P2-L5-yw | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B21型(ADV21) | 滤 | 10 | 14 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231206_MN00604_0301_A000H5CJMW | 231206 | T2P2 | T2P2-L5-yw | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B3型(ADV3) | 弱阳 | 44 | 59 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231206_MN00604_0301_A000H5CJMW | 231206 | T2P2 | T2P2-L5-yw | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B68型(NA) | 滤 | 22 | 29 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231206_MN00604_0301_A000H5CJMW | 231206 | T2P2 | T2P2-L5-yw | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B7型(ADV7) | 滤 | 32 | 43 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231206_MN00604_0301_A000H5CJMW | 231206 | T2P2 | T2P2-L5-yw | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B组(ADVB) | 弱阳 | 44 | 59 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231206_MN00604_0301_A000H5CJMW | 231206 | T2P2 | T2P2-L5-yw-LY | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 639 | 937 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231206_MN00604_0301_A000H5CJMW | 231206 | T2P2 | T2P2-L5-yw-LY | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 弱阳 | 89 | 130 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231206_MN00604_0301_A000H5CJMW | 231206 | T2P2 | T2P2-L5-yw-LY | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B16型(ADV16) | 滤 | 45 | 66 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231206_MN00604_0301_A000H5CJMW | 231206 | T2P2 | T2P2-L5-yw-LY | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B21型(ADV21) | 滤 | 45 | 66 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231206_MN00604_0301_A000H5CJMW | 231206 | T2P2 | T2P2-L5-yw-LY | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B3型(ADV3) | 阳性 | 89 | 130 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231206_MN00604_0301_A000H5CJMW | 231206 | T2P2 | T2P2-L5-yw-LY | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B68型(NA) | 滤 | 27 | 39 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231206_MN00604_0301_A000H5CJMW | 231206 | T2P2 | T2P2-L5-yw-LY | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B7型(ADV7) | 弱阳 | 72 | 105 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231206_MN00604_0301_A000H5CJMW | 231206 | T2P2 | T2P2-L5-yw-LY | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B组(ADVB) | 阳性 | 89 | 130 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1053 | 918 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 弱阳 | 298 | 260 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 298 | 260 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 298 | 260 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T2P2 | T2P2-1-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 11917 | 13108 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T2P2 | T2P2-1-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 弱阳 | 291 | 320 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T2P2 | T2P2-1-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 291 | 320 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T2P2 | T2P2-1-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 291 | 320 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-L5-F-5 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2120 | 3462 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-L5-F-5 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 4351 | 7107 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-L5-F-5 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B21型(ADV21) | 滤 | 7 | 11 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-L5-F-5 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B组(ADVB) | 滤 | 7 | 11 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-L5-F-5 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 4345 | 7096 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-L5-F-5 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 4345 | 7096 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 14929 | 12070 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 3786 | 3061 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B21型(ADV21) | 滤 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B组(ADVB) | 滤 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 3785 | 3060 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 3785 | 3060 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5310 | 7030 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 2784 | 3685 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒C2型(ADV2) | 弱阳 | 62 | 82 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒C组(ADVC) | 弱阳 | 62 | 82 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 2722 | 3603 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 2722 | 3603 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T3P3 | T3P3-L5 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2284 | 4322 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T3P3 | T3P3-L5 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 7885 | 14919 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T3P3 | T3P3-L5 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 7885 | 14919 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T3P3 | T3P3-L5 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 7885 | 14919 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 578 | 1004 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 1251 | 2172 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B21型(ADV21) | 滤 | 1 | 2 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B组(ADVB) | 滤 | 1 | 2 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 1249 | 2170 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 1249 | 2170 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240104_MN00604_0331_A000H5GKJN | 240104 | T2P2 | T2P2-LY-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 271 | 428 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240104_MN00604_0331_A000H5GKJN | 240104 | T2P2 | T2P2-LY-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 574 | 906 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240104_MN00604_0331_A000H5GKJN | 240104 | T2P2 | T2P2-LY-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 574 | 906 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240104_MN00604_0331_A000H5GKJN | 240104 | T2P2 | T2P2-LY-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 574 | 906 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240104_MN00604_0331_A000H5GKJN | 240104 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 455 | 804 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240104_MN00604_0331_A000H5GKJN | 240104 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 774 | 1366 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240104_MN00604_0331_A000H5GKJN | 240104 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 774 | 1366 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240104_MN00604_0331_A000H5GKJN | 240104 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 774 | 1366 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20240101 | UN | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 580 | 1078 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20240101 | UN | 20240101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 2214 | 4115 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20240101 | UN | 20240101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B21型(ADV21) | 滤 | 1 | 2 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20240101 | UN | 20240101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B组(ADVB) | 滤 | 1 | 2 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20240101 | UN | 20240101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 2213 | 4113 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20240101 | UN | 20240101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 2213 | 4113 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T3P3 | T3P3-L5 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 442 | 887 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T3P3 | T3P3-L5 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 1724 | 3461 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T3P3 | T3P3-L5 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B21型(ADV21) | 滤 | 1 | 3 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T3P3 | T3P3-L5 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B组(ADVB) | 滤 | 1 | 3 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T3P3 | T3P3-L5 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 1722 | 3458 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T3P3 | T3P3-L5 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 1722 | 3458 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T3P3 | T3P3-YL-L5 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1139 | 2380 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T3P3 | T3P3-YL-L5 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 3862 | 8074 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T3P3 | T3P3-YL-L5 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒C2型(ADV2) | 滤 | 1 | 3 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T3P3 | T3P3-YL-L5 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒C组(ADVC) | 滤 | 1 | 3 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T3P3 | T3P3-YL-L5 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 3861 | 8071 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T3P3 | T3P3-YL-L5 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 3861 | 8071 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-L5-YL | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 514 | 849 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-L5-YL | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 1313 | 2170 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-L5-YL | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 1313 | 2170 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-L5-YL | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 1313 | 2170 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 754 | 811 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 2352 | 2530 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B21型(ADV21) | 滤 | 2 | 2 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B组(ADVB) | 滤 | 2 | 2 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 2351 | 2528 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 2351 | 2528 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240124_MN00604_0347_A000H5FKCN | 240124 | T2P2 | T2P2-0075-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 320 | 800 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240124_MN00604_0347_A000H5FKCN | 240124 | T2P2 | T2P2-0075-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 滤 | 32 | 79 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240124_MN00604_0347_A000H5FKCN | 240124 | T2P2 | T2P2-0075-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B3型(ADV3) | 弱阳 | 32 | 79 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240124_MN00604_0347_A000H5FKCN | 240124 | T2P2 | T2P2-0075-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B68型(NA) | 滤 | 26 | 66 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240124_MN00604_0347_A000H5FKCN | 240124 | T2P2 | T2P2-0075-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B7型(ADV7) | 滤 | 26 | 66 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240124_MN00604_0347_A000H5FKCN | 240124 | T2P2 | T2P2-0075-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B组(ADVB) | 弱阳 | 32 | 79 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240124_MN00604_0347_A000H5FKCN | 240124 | T2P2 | T2P2-8693-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 880 | 2247 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240124_MN00604_0347_A000H5FKCN | 240124 | T2P2 | T2P2-8693-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 滤 | 28 | 72 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240124_MN00604_0347_A000H5FKCN | 240124 | T2P2 | T2P2-8693-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B16型(ADV16) | 滤 | 24 | 62 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240124_MN00604_0347_A000H5FKCN | 240124 | T2P2 | T2P2-8693-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B21型(ADV21) | 滤 | 24 | 62 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240124_MN00604_0347_A000H5FKCN | 240124 | T2P2 | T2P2-8693-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B3型(ADV3) | 滤 | 28 | 72 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240124_MN00604_0347_A000H5FKCN | 240124 | T2P2 | T2P2-8693-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B7型(ADV7) | 滤 | 24 | 62 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240124_MN00604_0347_A000H5FKCN | 240124 | T2P2 | T2P2-8693-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B组(ADVB) | 滤 | 28 | 72 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240125_MN00604_0348_A000H5YFCT | 240125 | T2P2 | T2P2-0075-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 419 | 670 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240125_MN00604_0348_A000H5YFCT | 240125 | T2P2 | T2P2-0075-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 7106 | 11376 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240125_MN00604_0348_A000H5YFCT | 240125 | T2P2 | T2P2-0075-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B21型(ADV21) | 滤 | 1 | 2 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240125_MN00604_0348_A000H5YFCT | 240125 | T2P2 | T2P2-0075-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B组(ADVB) | 滤 | 1 | 2 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240125_MN00604_0348_A000H5YFCT | 240125 | T2P2 | T2P2-0075-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 7105 | 11374 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240125_MN00604_0348_A000H5YFCT | 240125 | T2P2 | T2P2-0075-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 7105 | 11374 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240125_MN00604_0348_A000H5YFCT | 240125 | T2P2 | T2P2-8693-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 491 | 780 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240125_MN00604_0348_A000H5YFCT | 240125 | T2P2 | T2P2-8693-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 4602 | 7316 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240125_MN00604_0348_A000H5YFCT | 240125 | T2P2 | T2P2-8693-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B21型(ADV21) | 滤 | 7 | 11 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240125_MN00604_0348_A000H5YFCT | 240125 | T2P2 | T2P2-8693-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B组(ADVB) | 滤 | 7 | 11 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240125_MN00604_0348_A000H5YFCT | 240125 | T2P2 | T2P2-8693-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒C1型(ADV1) | 滤 | 4 | 7 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240125_MN00604_0348_A000H5YFCT | 240125 | T2P2 | T2P2-8693-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒C2型(ADV2) | 滤 | 4 | 7 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240125_MN00604_0348_A000H5YFCT | 240125 | T2P2 | T2P2-8693-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒C6型(ADV6) | 滤 | 4 | 7 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240125_MN00604_0348_A000H5YFCT | 240125 | T2P2 | T2P2-8693-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒C组(ADVC) | 滤 | 4 | 7 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240125_MN00604_0348_A000H5YFCT | 240125 | T2P2 | T2P2-8693-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 4591 | 7298 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240125_MN00604_0348_A000H5YFCT | 240125 | T2P2 | T2P2-8693-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 4591 | 7298 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-L6 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20230801 | 液体 | 20230801 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3074 | 5961 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-L6 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20230801 | 液体 | 20230801 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 4290 | 8318 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-01-L6 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20230801 | 液体 | 20230801 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 10155 | 20275 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-01-L6 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20230801 | 液体 | 20230801 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 10196 | 20357 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-KAPA-L6 | T3P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1761 | 3379 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-KAPA-L6 | T3P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 75256 | 144341 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T2P2 | T2P2-01-L6 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 12072 | 18570 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T2P2 | T2P2-01-L6 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 17007 | 26162 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T2P2 | T2P2-03-L6 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 14576 | 29571 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T2P2 | T2P2-03-L6 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 24100 | 48893 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230829_MN00604_0249_A000H5M2WL | 230829 | T2P2 | T2P2-L6 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20230801 | 干粉 | 20230801 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2518 | 9963 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230829_MN00604_0249_A000H5M2WL | 230829 | T2P2 | T2P2-L6 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20230801 | 干粉 | 20230801 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 1005 | 3979 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230829_MN00604_0249_A000H5M2WL | 230829 | T3P2 | T3P2-L6 | T3P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20230801 | 干粉 | 20230801 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 7259 | 14860 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230829_MN00604_0249_A000H5M2WL | 230829 | T3P2 | T3P2-L6 | T3P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20230801 | 干粉 | 20230801 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 12181 | 24934 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-L6 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6836 | 11256 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-L6 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 33811 | 55671 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-L6 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230902 | 干粉 | 20230902 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 8621 | 15449 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-L6 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230902 | 干粉 | 20230902 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 11191 | 20054 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T3P3 | T3P3-L6-0912 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 9573 | 14785 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T3P3 | T3P3-L6-0912 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 50968 | 78717 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T3P3 | T3P3-L6-0922 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 8192 | 10526 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T3P3 | T3P3-L6-0922 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 71299 | 91604 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T3P3 | T3P3-LY-L6 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1860 | 2812 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T3P3 | T3P3-LY-L6 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 48225 | 72902 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-L6 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 681 | 824 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-L6 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 8780 | 10612 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-L6-1017-1 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1720 | 1649 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-L6-1017-2 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1792 | 1986 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-L6-1017-2 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 滤 | 9 | 10 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T2P2 | T2P2-L6 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 原料 | 20231001 | 干粉 | 20231001 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 282 | 708 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T2P2 | T2P2-L6 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 原料 | 20231001 | 干粉 | 20231001 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 3082 | 7738 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231102_MN00604_0275_A000H5TLM3 | 231102 | T3P3 | T3P3-L6 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4894 | 11833 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231102_MN00604_0275_A000H5TLM3 | 231102 | T3P3 | T3P3-L6 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 36089 | 87246 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-L6 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 231 | 231 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-L6 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 2862 | 2853 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-L6 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3661 | 15171 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-L6 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 42664 | 176763 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-L6-yw | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2886 | 11565 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-L6-yw | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 20388 | 81678 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-LY-L6 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 335 | 1159 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-LY-L6 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 6206 | 21467 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231114_MN00604_0279_A000H5FKCJ | 231114 | T2P2 | T2P2-L6 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5511 | 9556 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231114_MN00604_0279_A000H5FKCJ | 231114 | T3P3 | T3P3-LY-L6 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20231101 | 液体 | 20231101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1654 | 1424 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231114_MN00604_0279_A000H5FKCJ | 231114 | T3P3 | T3P3-LY-L6 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20231101 | 液体 | 20231101 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 62994 | 54219 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-L6 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 402 | 651 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-L6 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 774 | 1254 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231129_MN00604_0294_A000H5CKTG | 231129 | T2P2 | T2P2-L6 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 194 | 355 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231129_MN00604_0294_A000H5CKTG | 231129 | T2P2 | T2P2-L6 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 1757 | 3214 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T2P2 | T2P2-L6 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1735 | 3268 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T2P2 | T2P2-L6 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 878 | 1655 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231206_MN00604_0301_A000H5CJMW | 231206 | T2P2 | T2P2-L6-yw | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1540 | 1975 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231206_MN00604_0301_A000H5CJMW | 231206 | T2P2 | T2P2-L6-yw | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 654 | 839 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231206_MN00604_0301_A000H5CJMW | 231206 | T2P2 | T2P2-L6-yw-LY | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 923 | 1085 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231206_MN00604_0301_A000H5CJMW | 231206 | T2P2 | T2P2-L6-yw-LY | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 475 | 558 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T2P2 | T2P2-L6 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 924 | 1006 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T2P2 | T2P2-L6 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 797 | 868 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T2P2 | T2P2-1-L6 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 8944 | 5604 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T2P2 | T2P2-1-L6 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 7233 | 4532 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-L6-F-6 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2408 | 3859 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-L6-F-6 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 30200 | 48393 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-L6 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 9772 | 9029 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-L6 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 18198 | 16814 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T2P2 | T2P2-L6 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3388 | 5944 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T2P2 | T2P2-L6 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 3637 | 6381 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T3P3 | T3P3-L6 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1285 | 1865 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T3P3 | T3P3-L6 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 27906 | 40510 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-L6 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 393 | 692 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-L6 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 697 | 1227 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240104_MN00604_0331_A000H5GKJN | 240104 | T2P2 | T2P2-LY-L6 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 205 | 332 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240104_MN00604_0331_A000H5GKJN | 240104 | T2P2 | T2P2-LY-L6 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 389 | 631 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240104_MN00604_0331_A000H5GKJN | 240104 | T2P2 | T2P2-L6 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 255 | 691 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240104_MN00604_0331_A000H5GKJN | 240104 | T2P2 | T2P2-L6 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 394 | 1069 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T2P2 | T2P2-L6 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20240101 | UN | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 126 | 136 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T2P2 | T2P2-L6 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20240101 | UN | 20240101 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 6109 | 6571 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T3P3 | T3P3-L6 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 374 | 597 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T3P3 | T3P3-L6 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 50653 | 80947 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T3P3 | T3P3-YL-L6 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 390 | 506 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T3P3 | T3P3-YL-L6 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 46519 | 60359 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-L6-YL | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 404 | 812 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-L6-YL | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 707 | 1420 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-L6 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 464 | 1011 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-L6 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 926 | 2019 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240124_MN00604_0347_A000H5FKCN | 240124 | T2P2 | T2P2-0075-L6 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4363 | 10433 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240124_MN00604_0347_A000H5FKCN | 240124 | T2P2 | T2P2-0075-L6 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 1544 | 3693 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240124_MN00604_0347_A000H5FKCN | 240124 | T2P2 | T2P2-8693-L6 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2750 | 7108 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240124_MN00604_0347_A000H5FKCN | 240124 | T2P2 | T2P2-8693-L6 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 1099 | 2840 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240125_MN00604_0348_A000H5YFCT | 240125 | T2P2 | T2P2-0075-L6 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 434 | 685 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240125_MN00604_0348_A000H5YFCT | 240125 | T2P2 | T2P2-0075-L6 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 34094 | 53787 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240125_MN00604_0348_A000H5YFCT | 240125 | T2P2 | T2P2-8693-L6 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 347 | 512 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240125_MN00604_0348_A000H5YFCT | 240125 | T2P2 | T2P2-8693-L6 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 23394 | 34509 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-L7 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20230801 | 液体 | 20230801 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2614 | 4432 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-L7 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20230801 | 液体 | 20230801 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 滤 | 8 | 15 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-01-L7 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20230801 | 液体 | 20230801 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 15639 | 31992 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-KAPA-L7 | T3P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4379 | 10337 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-KAPA-L7 | T3P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 614 | 1451 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T2P2 | T2P2-L7-1 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 407 | 949 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T2P2 | T2P2-L7-2 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 479 | 1261 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T2P2 | T2P2-01-L7 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 10848 | 9962 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T2P2 | T2P2-01-L7 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 201 | 185 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T2P2 | T2P2-02-L7 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 13979 | 25139 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T2P2 | T2P2-02-L7 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 滤 | 14 | 26 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T2P2 | T2P2-03-L7 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 10529 | 21389 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T2P2 | T2P2-03-L7 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 滤 | 38 | 78 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230829_MN00604_0249_A000H5M2WL | 230829 | T2P2 | T2P2-L7 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20230801 | 干粉 | 20230801 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2894 | 10374 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230829_MN00604_0249_A000H5M2WL | 230829 | T3P2 | T3P2-L7 | T3P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20230801 | 干粉 | 20230801 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 7883 | 22264 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230829_MN00604_0249_A000H5M2WL | 230829 | T3P2 | T3P2-L7 | T3P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20230801 | 干粉 | 20230801 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 227 | 643 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-L7 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 12441 | 22438 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-L7 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 162 | 293 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-L7 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230902 | 干粉 | 20230902 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4 | 8 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T3P3 | T3P3-L7-0912 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 8114 | 16255 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T3P3 | T3P3-L7-0912 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 弱阳 | 92 | 186 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T3P3 | T3P3-L7-0922 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 16442 | 18275 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T3P3 | T3P3-L7-0922 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 3702 | 4115 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-L7 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 966 | 1240 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-L7 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 弱阳 | 18 | 24 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T2P2 | T2P2-L7 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 原料 | 20231001 | 干粉 | 20231001 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 373 | 817 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T2P2 | T2P2-L7 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 原料 | 20231001 | 干粉 | 20231001 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 滤 | 4 | 10 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231102_MN00604_0275_A000H5TLM3 | 231102 | T3P3 | T3P3-L7 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6086 | 24275 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231102_MN00604_0275_A000H5TLM3 | 231102 | T3P3 | T3P3-L7 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 1168 | 4659 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-L7 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3360 | 4083 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-L7 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 148 | 181 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-L7 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6118 | 30547 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-L7 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 181 | 906 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-L7-yw | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4677 | 20296 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-L7-yw | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 弱阳 | 90 | 394 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-LY-L7 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 158 | 687 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-LY-L7 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 滤 | 6 | 27 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231114_MN00604_0279_A000H5FKCJ | 231114 | T3P3 | T3P3-LY-L7 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20231101 | 液体 | 20231101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 10522 | 10481 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231114_MN00604_0279_A000H5FKCJ | 231114 | T3P3 | T3P3-LY-L7 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20231101 | 液体 | 20231101 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 6972 | 6945 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-L7 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1059 | 1303 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-L7 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 53 | 66 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231129_MN00604_0294_A000H5CKTG | 231129 | T2P2 | T2P2-L7 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 53 | 103 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T2P2 | T2P2-L7 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 461 | 904 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231206_MN00604_0301_A000H5CJMW | 231206 | T2P2 | T2P2-L7-yw | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 360 | 470 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231206_MN00604_0301_A000H5CJMW | 231206 | T2P2 | T2P2-L7-yw | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 滤 | 3 | 4 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231206_MN00604_0301_A000H5CJMW | 231206 | T2P2 | T2P2-L7-yw-LY | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 205 | 223 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T2P2 | T2P2-L7 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 538 | 558 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T2P2 | T2P2-L7 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 滤 | 6 | 6 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T2P2 | T2P2-1-L7 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5432 | 4530 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T2P2 | T2P2-1-L7 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 弱阳 | 41 | 34 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-L7-F-7 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6648 | 10620 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-L7-F-7 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 1081 | 1727 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-L7 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5425 | 5228 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-L7 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 111 | 107 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T2P2 | T2P2-L7 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2226 | 3273 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T2P2 | T2P2-L7 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 滤 | 5 | 7 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T3P3 | T3P3-L7 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2145 | 4126 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T3P3 | T3P3-L7 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 899 | 1730 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-L7 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 405 | 751 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-L7 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 滤 | 8 | 15 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240104_MN00604_0331_A000H5GKJN | 240104 | T2P2 | T2P2-LY-L7 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 163 | 193 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240104_MN00604_0331_A000H5GKJN | 240104 | T2P2 | T2P2-L7 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 159 | 246 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240104_MN00604_0331_A000H5GKJN | 240104 | T2P2 | T2P2-L7 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 滤 | 2 | 3 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T2P2 | T2P2-L7 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20240101 | UN | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 348 | 645 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T2P2 | T2P2-L7 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20240101 | UN | 20240101 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 1070 | 1982 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T3P3 | T3P3-L7 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 337 | 640 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T3P3 | T3P3-L7 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 2074 | 3945 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T3P3 | T3P3-YL-L7 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 339 | 640 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T3P3 | T3P3-YL-L7 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 2187 | 4125 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-L7-YL | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 545 | 1138 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-L7 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 375 | 603 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240124_MN00604_0347_A000H5FKCN | 240124 | T2P2 | T2P2-0075-L7 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 556 | 1070 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240124_MN00604_0347_A000H5FKCN | 240124 | T2P2 | T2P2-8693-L7 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 495 | 1109 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240125_MN00604_0348_A000H5YFCT | 240125 | T2P2 | T2P2-0075-L7 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 707 | 1041 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240125_MN00604_0348_A000H5YFCT | 240125 | T2P2 | T2P2-0075-L7 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 155 | 228 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240125_MN00604_0348_A000H5YFCT | 240125 | T2P2 | T2P2-8693-L7 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1189 | 1268 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240125_MN00604_0348_A000H5YFCT | 240125 | T2P2 | T2P2-8693-L7 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 314 | 335 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-N1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20230801 | 液体 | 20230801 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4597 | 9724 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 11863
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-01-N1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20230801 | 液体 | 20230801 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6356 | 12050 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 15075
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-N1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 18923 | 29673 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 1399
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-N1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 537 | 1010 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 202
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-N1-YL | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 332 | 409 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 275
240104_MN00604_0331_A000H5GKJN | 240104 | T2P2 | T2P2-N1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 947 | 1059 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 196
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-N2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20230801 | 液体 | 20230801 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 9782 | 17126 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 31876
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-01-N2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20230801 | 液体 | 20230801 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4194 | 8373 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 16546
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-N2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 22657 | 31750 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 2678
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-N2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 760 | 1265 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 238
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-N2-YL | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 486 | 730 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 237
240104_MN00604_0331_A000H5GKJN | 240104 | T2P2 | T2P2-N2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1582 | 1991 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 480
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-N3 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20230801 | 液体 | 20230801 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 9805 | 20604 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 34018
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-01-N3 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20230801 | 液体 | 20230801 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 11035 | 19358 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 31779
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-N3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 21218 | 28411 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 2215
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-N3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1238 | 2539 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 179
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-N3-YL | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 821 | 1086 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 250
240104_MN00604_0331_A000H5GKJN | 240104 | T2P2 | T2P2-N3 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 864 | 1800 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 161
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-NEG-1 | T3P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5054 | 10579 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-NEG-2 | T3P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5833 | 11316 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-NEG-3 | T3P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3243 | 7424 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-LY-NEG-1 | T3P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 562 | 709 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-LY-NEG-2 | T3P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 696 | 1064 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-LY-NEG-3 | T3P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 831 | 1132 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-NEG-1 | T3P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 410 | 758 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-NEG-2 | T3P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 270 | 478 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-NEG-3 | T3P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 48 | 73 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-LY-NEG-1 | T3P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 305 | 581 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-LY-NEG-2 | T3P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 352 | 551 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-LY-NEG-3 | T3P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 707 | 1233 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-NEG-1 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5099 | 11418 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-NEG-2 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5123 | 10980 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-NEG-3 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5704 | 11591 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-LY-NEG-1 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2553 | 5671 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-LY-NEG-2 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2324 | 5529 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-LY-NEG-3 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1874 | 3208 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-NEG-1 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2457 | 3629 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-NEG-2 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1655 | 2479 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-NEG-3 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1599 | 2532 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-LY-NEG-1 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1771 | 2644 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-LY-NEG-2 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1566 | 2368 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-LY-NEG-3 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1606 | 2912 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230906_MN00604_0251_A000H5NLNC | 230906 | T2P2 | T2P2-NEG | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 231 | 461 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230909_MN00604_0254_A000H57NNG | 230909 | T3P2 | T3P2-NEG-1 | T3P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5296 | 14483 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230909_MN00604_0254_A000H57NNG | 230909 | T3P2 | T3P2-NEG-2 | T3P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5963 | 13928 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230909_MN00604_0254_A000H57NNG | 230909 | T3P2 | T3P2-NEG-3 | T3P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5192 | 11884 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230909_MN00604_0254_A000H57NNG | 230909 | T3P2 | T3P2-LY-NEG-1 | T3P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1592 | 4837 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230909_MN00604_0254_A000H57NNG | 230909 | T3P2 | T3P2-LY-NEG-2 | T3P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1286 | 3445 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230909_MN00604_0254_A000H57NNG | 230909 | T3P2 | T3P2-LY-NEG-3 | T3P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1808 | 5084 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-NEG-1 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2702 | 5941 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-NEG-2 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3064 | 6847 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-NEG-3 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3419 | 7455 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-LY-NEG-1 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5155 | 12055 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-LY-NEG-2 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1426 | 3560 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-LY-NEG-3 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1372 | 2910 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-NEG-1 | T3P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 7813 | 21296 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-NEG-2 | T3P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5922 | 12991 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-NEG-3 | T3P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 11634 | 31670 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-LY-NEG-1 | T3P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 7708 | 18699 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-LY-NEG-2 | T3P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6440 | 14470 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-LY-NEG-3 | T3P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3076 | 7196 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-NEG-1 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20230902 | 干粉 | 20230902 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 7264 | 15490 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-NEG-2 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20230902 | 干粉 | 20230902 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 130 | 235 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-NEG-3 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20230902 | 干粉 | 20230902 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6518 | 13257 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-LY-NEG-1 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20230902 | 干粉 | 20230902 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3657 | 10616 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-LY-NEG-2 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20230902 | 干粉 | 20230902 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3 | 7 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-LY-NEG-3 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20230902 | 干粉 | 20230902 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2950 | 4955 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P3 | T3P3-NEG-1 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231001-2 | 液体 | 20231001-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4160 | 7276 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P3 | T3P3-NEG-2 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231001-2 | 液体 | 20231001-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6842 | 13237 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P3 | T3P3-NEG-3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231001-2 | 液体 | 20231001-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6686 | 11650 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P2 | T3P2-LY-NEG-1 | T3P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5073 | 7901 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P2 | T3P2-LY-NEG-2 | T3P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4272 | 8880 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P2 | T3P2-LY-NEG-3 | T3P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3945 | 8213 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-NEG-1 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 809 | 1080 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-NEG-2 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 770 | 1126 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-NEG-3 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 826 | 1104 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-LY-NEG-1 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 814 | 1133 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-LY-NEG-2 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 905 | 1022 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-LY-NEG-3 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 801 | 902 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-NEG-1 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 23477 | 48867 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-NEG-2 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 24324 | 51748 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-NEG-3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 32404 | 64691 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-LY-NEG-1 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 20356 | 49022 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-LY-NEG-2 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 25291 | 57979 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-LY-NEG-3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 32109 | 66190 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-NEG-1 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3116 | 4487 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-NEG-2 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2623 | 3862 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-NEG-3 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2688 | 3121 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-LY-NEG-1 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1401 | 2106 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-LY-NEG-2 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1148 | 1692 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-LY-NEG-3 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1291 | 1622 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-NEG-1 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 17254 | 32822 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-NEG-2 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 8986 | 16865 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-NEG-3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 12908 | 24827 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-LY-NEG-1 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 26127 | 40535 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-LY-NEG-2 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 24066 | 34909 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-LY-NEG-3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 32834 | 41033 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231114_MN00604_0279_A000H5FKCJ | 231114 | T3P3 | T3P3-NEG-1 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 中间品 | 20231101 | 液体 | 20231101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4445 | 8557 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231114_MN00604_0279_A000H5FKCJ | 231114 | T3P3 | T3P3-NEG-2 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 中间品 | 20231101 | 液体 | 20231101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6503 | 12647 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-NEG-1 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 8473 | 11413 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-NEG-2 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 10221 | 13045 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-NEG-3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5215 | 6660 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-LY-NEG-1 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 7859 | 11478 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-LY-NEG-2 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 11265 | 14020 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-LY-NEG-3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 8902 | 12612 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-NEG-1 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2212 | 3092 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-NEG-2 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1003 | 1053 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-NEG-3 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1484 | 1892 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-LY-NEG-1 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2372 | 3157 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-LY-NEG-2 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1498 | 2084 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-LY-NEG-3 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 151 | 69 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231128_MN00604_0292_A000H5CJV3 | 231128 | T2P2 | T2P2-NEG | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 281 | 606 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0296_A000H5T3M5 | 231201 | T2P2 | T2P2-NEG-316 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 663 | 2228 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-NEG-1 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 7710 | 17952 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-NEG-2 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5782 | 12198 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-NEG-3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6858 | 15622 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-LY-NEG-1 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 9229 | 21644 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-LY-NEG-2 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6244 | 13719 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-LY-NEG-3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5196 | 11116 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-LY-NEG-1-1 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3426 | 9488 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-LY-NEG-1-2 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3439 | 9608 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-LY-NEG-1-3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6862 | 15248 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T3P3 | T3P3-FJ-NEG-1 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 927 | 1700 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T3P3 | T3P3-FJ-NEG-2 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1300 | 2443 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T3P3 | T3P3-FJ-NEG-3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1369 | 2625 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231205_MN00604_0300_A000H5CJLY | 231205 | T3P3 | T3P3-NEG-1 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 764 | 1971 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231205_MN00604_0300_A000H5CJLY | 231205 | T3P3 | T3P3-NEG-2 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1008 | 2936 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231205_MN00604_0300_A000H5CJLY | 231205 | T3P3 | T3P3-NEG-3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 886 | 2524 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231206_MN00604_0301_A000H5CJMW | 231206 | T3P3 | T3P3-NEG-1 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6384 | 9866 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231206_MN00604_0301_A000H5CJMW | 231206 | T3P3 | T3P3-NEG-2 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3250 | 5401 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231206_MN00604_0301_A000H5CJMW | 231206 | T3P3 | T3P3-NEG-3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3046 | 4520 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231206_MN00604_0301_A000H5CJMW | 231206 | T2P2 | T2P2-NEG-1 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 778 | 974 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231206_MN00604_0301_A000H5CJMW | 231206 | T2P2 | T2P2-NEG-2 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1105 | 1549 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231206_MN00604_0301_A000H5CJMW | 231206 | T2P2 | T2P2-NEG-3 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1353 | 1428 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-NEG-2 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 9683 | 15258 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-NEG-3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 11404 | 21216 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P2 | T3P2-LY-NEG-1 | T3P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2896 | 6319 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P2 | T3P2-LY-NEG-2 | T3P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 7439 | 14106 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P2 | T3P2-LY-NEG-3 | T3P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1771 | 3240 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-NEG-1 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 8332 | 11820 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-NEG-2 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 10666 | 9662 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-NEG-3 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 8814 | 10478 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-LY-NEG-1 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4718 | 4360 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-LY-NEG-2 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4342 | 3829 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-LY-NEG-3 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5152 | 4737 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-NEG-1 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 7937 | 22922 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-NEG-2 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5945 | 16265 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-NEG-3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 7173 | 20077 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-LY-NEG-1 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 9482 | 27729 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-LY-NEG-2 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6606 | 18903 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-LY-NEG-3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5462 | 15154 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-LY-NEG-1-1 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3471 | 12131 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-LY-NEG-1-2 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3416 | 12328 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-LY-NEG-1-3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 7175 | 21935 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T2P2 | T2P2-NEG-1 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2549 | 4123 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T2P2 | T2P2-NEG-2 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4011 | 7291 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T2P2 | T2P2-NEG-3 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6189 | 7490 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T3P3 | T3P3-NEG-1 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 8399 | 8825 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T3P3 | T3P3-NEG-2 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4175 | 6229 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T3P3 | T3P3-NEG-3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5479 | 8276 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231219_TPMN00238_0012_A000H5WLF5 | 231219 | T2P2 | T2P2-NEG-316 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 644 | 2162 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231220_MN00604_0318_A000H5WL25 | 231220 | T2P2 | T2P2-NEG-316 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 680 | 1762 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231220_TPMN00238_0013_A000H5WLFF | 231220 | T2P2 | T2P2-NEG-316 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 529 | 712 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-NEG-1 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 7091 | 22364 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-NEG-2 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5329 | 15921 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-NEG-3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6445 | 19311 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-LY-NEG-1 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 8649 | 26700 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-LY-NEG-2 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5926 | 18879 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-LY-NEG-3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4732 | 14594 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-LY-NEG-1-1 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3129 | 11606 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-LY-NEG-1-2 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3050 | 12024 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-LY-NEG-1-3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6494 | 22097 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-NEG-1 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 8090 | 19953 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-NEG-2 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5923 | 13210 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-NEG-3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 7091 | 17206 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-LY-NEG-1 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 9552 | 23897 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-LY-NEG-2 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6540 | 15331 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-LY-NEG-3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5356 | 12204 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-LY-NEG-1-1 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3495 | 10367 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-LY-NEG-1-2 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3477 | 10498 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-LY-NEG-1-3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 7104 | 16957 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-NEG-1 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 |  |  | 液体 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 7737 | 23639 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-NEG-2 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 |  |  | 液体 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5824 | 16026 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-NEG-3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 |  |  | 液体 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6857 | 20019 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-LY-NEG-1 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 |  |  | 液体 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 9279 | 27164 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-LY-NEG-2 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 |  |  | 液体 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6291 | 18812 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-LY-NEG-3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 |  |  | 液体 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5200 | 14989 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-LY-NEG-1-1 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 |  |  | 液体 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3392 | 12319 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-LY-NEG-1-2 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 |  |  | 液体 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3347 | 12683 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-LY-NEG-1-3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 |  |  | 液体 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 7009 | 21930 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_TPMN00238_0018_A000H72HY7 | 231223 | T2P2 | T2P2-NEG-316 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 711 | 2493 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-NEG-1 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 234 | 433 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-NEG-2 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 903 | 1624 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-NEG-3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 86 | 149 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P2 | T3P2-LY-NEG-1 | T3P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1073 | 2068 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P2 | T3P2-LY-NEG-2 | T3P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 879 | 1535 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P2 | T3P2-LY-NEG-3 | T3P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 754 | 1445 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-NEG-1 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 457 | 807 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-NEG-2 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 606 | 1077 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-NEG-3 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 433 | 656 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-LY-NEG-1 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 812 | 1329 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-LY-NEG-2 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 883 | 1549 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-LY-NEG-3 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1086 | 1695 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T2P2 | T2P2-NEG-1 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 中间品 | 20240101 | UN | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 242 | 471 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T2P2 | T2P2-NEG-2 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 中间品 | 20240101 | UN | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 310 | 560 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T2P2 | T2P2-NEG-3 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 中间品 | 20240101 | UN | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 141 | 127 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T3P3 | T3P3-NEG-1 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 8515 | 18771 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T3P3 | T3P3-NEG-2 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5132 | 11805 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T3P3 | T3P3-NEG-3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 7836 | 16762 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-NEG-1 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4595 | 8702 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-NEG-2 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5280 | 9017 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-NEG-3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4525 | 8411 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-LY-NEG-1 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 327 | 492 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-LY-NEG-2 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 697 | 751 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-LY-NEG-3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 118 | 190 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T2P2 | T2P2-NEG-11-1 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1051 | 1343 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T2P2 | T2P2-NEG-11-2 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1140 | 1779 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T2P2 | T2P2-NEG-11-3 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1434 | 2124 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T2P2 | T2P2-NEG-11-4 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1559 | 2051 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T2P2 | T2P2-NEG-12-1 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1142 | 1631 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T2P2 | T2P2-NEG-12-2 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3079 | 5828 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T2P2 | T2P2-NEG-12-3 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2952 | 7281 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T2P2 | T2P2-NEG-12-4 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2297 | 4217 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240116_MN00604_0337_A000H5Y7C2 | 240116 | T3P3 | T3P3-NEG-1 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 349 | 650 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240116_MN00604_0337_A000H5Y7C2 | 240116 | T3P3 | T3P3-NEG-2 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 104 | 135 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240116_MN00604_0337_A000H5Y7C2 | 240116 | T3P3 | T3P3-NEG-3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 383 | 389 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-NEG-1 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 7810 | 23059 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-NEG-2 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5909 | 16146 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-NEG-3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 7011 | 19887 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-LY-NEG-1 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 9563 | 27766 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-LY-NEG-2 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6511 | 18971 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-LY-NEG-3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5298 | 14974 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-LY-NEG-1-1 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3399 | 12075 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-LY-NEG-1-2 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3369 | 12490 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-LY-NEG-1-3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 7184 | 22329 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-NEG-3 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 585 | 1006 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-NEG-2 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 617 | 1109 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-NEG-1 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 666 | 1007 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-LY-NEG-3 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 650 | 1036 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-LY-NEG-2 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 685 | 1059 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-LY-NEG-1 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 462 | 748 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240122_MN00604_0344_A000H5WLGF | 240122 | T2P2 | T2P2-NEG-1 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 751 | 36 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240122_MN00604_0344_A000H5WLGF | 240122 | T2P2 | T2P2-NEG-2 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 529 | 381 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240122_MN00604_0344_A000H5WLGF | 240122 | T2P2 | T2P2-NEG-3 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 273 | 9 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240122_MN00604_0344_A000H5WLGF | 240122 | T2P2 | T2P2-NEG-4 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 438 | 297 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0345_A000H72FJ2 | 240123 | T2P2 | T2P2-NEG-316 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 659 | 2186 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-NEG-1 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 |  |  | UN | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 7268 | 21685 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-NEG-2 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 |  |  | UN | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5499 | 15024 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-NEG-3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 |  |  | UN | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6572 | 18700 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-LY-NEG-1 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 |  |  | UN | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 8911 | 25576 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-LY-NEG-2 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 |  |  | UN | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5989 | 17669 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-LY-NEG-3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 |  |  | UN | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4923 | 14051 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-LY-NEG-1-1 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 |  |  | UN | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3207 | 11303 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-LY-NEG-1-2 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 |  |  | UN | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3153 | 11690 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-LY-NEG-1-3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 |  |  | UN | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6574 | 20423 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-NEG-1 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 7378 | 22768 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-NEG-2 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5421 | 15546 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-NEG-3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6597 | 19389 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-LY-NEG-1 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 8864 | 26739 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-LY-NEG-2 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6106 | 18548 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-LY-NEG-3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4968 | 14717 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-LY-NEG-1-1 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3159 | 11621 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-LY-NEG-1-2 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3188 | 12311 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-LY-NEG-1-3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6769 | 22335 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0352_A000H72F72 | 240130 | T3P3 | T3P3-NEG-1 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20240102 | 液体 | 20240102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1647 | 1112 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0352_A000H72F72 | 240130 | T3P3 | T3P3-NEG-2 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20240102 | 液体 | 20240102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1539 | 2778 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0352_A000H72F72 | 240130 | T3P3 | T3P3-NEG-3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20240102 | 液体 | 20240102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2514 | 2939 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0352_A000H72F72 | 240130 | T3P3 | T3P3-LY-NEG-1 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20240102 | 液体 | 20240102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 616 | 994 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0352_A000H72F72 | 240130 | T3P3 | T3P3-LY-NEG-2 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20240102 | 液体 | 20240102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 710 | 1191 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0352_A000H72F72 | 240130 | T3P3 | T3P3-LY-NEG-3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 成品 | 20240102 | 液体 | 20240102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1641 | 2252 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240201_MN00604_0354_A000H72KTC | 240201 | T2P2 | T2P2-NEG-316 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 647 | 2316 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-P1-1 | T2P2-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 阳性 | 3446 | 6914 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-P1-1 | T2P2-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | 成品 | 20230902 | 干粉 | 20230902 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 444 | 517 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-P1-1 | T2P2-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 219 | 254 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-P1-1 | T2P2-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 122 | 109 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-P1-1 | T2P2-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 306 | 252 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-P1-1 | T2P2-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 阳性 | 856 | 906 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T2P2 | T2P2-P1-FJ-1 | T2P2-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 258 | 337 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-P1-1 | T2P2-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 414 | 579 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-P1-1 | T2P2-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 252 | 311 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-P1-2 | T2P2-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1744 | 3415 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-P1-2 | T2P2-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 11144 | 21819 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-P1-2 | T2P2-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20230902 | 干粉 | 20230902 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2886 | 3787 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-P1-2 | T2P2-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20230902 | 干粉 | 20230902 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 13127 | 17221 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-P1-2 | T2P2-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 758 | 834 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-P1-2 | T2P2-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 2617 | 2880 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-P1-2 | T2P2-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1176 | 1094 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-P1-2 | T2P2-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 4232 | 3934 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-P1-2 | T2P2-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3721 | 3977 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-P1-2 | T2P2-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 11392 | 12175 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-P1-2 | T2P2-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6398 | 6493 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-P1-2 | T2P2-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 9626 | 9768 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T2P2 | T2P2-P1-FJ-2 | T2P2-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4338 | 6111 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T2P2 | T2P2-P1-FJ-2 | T2P2-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 5714 | 8050 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-P1-2 | T2P2-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 285 | 453 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-P1-2 | T2P2-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 3646 | 5798 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-P1-2 | T2P2-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 264 | 541 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-P1-2 | T2P2-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 1817 | 3730 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-P1-3 | T2P2-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 268 | 575 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-P1-3 | T2P2-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 12759 | 27282 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-P1-3 | T2P2-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20230902 | 干粉 | 20230902 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 181 | 367 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-P1-3 | T2P2-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20230902 | 干粉 | 20230902 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 7860 | 15911 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-P1-3 | T2P2-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 110 | 129 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-P1-3 | T2P2-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 2696 | 3139 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-P1-3 | T2P2-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 75 | 99 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-P1-3 | T2P2-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 2067 | 2717 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-P1-3 | T2P2-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 153 | 256 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-P1-3 | T2P2-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 8079 | 13507 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-P1-3 | T2P2-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 680 | 614 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-P1-3 | T2P2-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 17947 | 16195 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T2P2 | T2P2-P1-FJ-3 | T2P2-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 789 | 909 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T2P2 | T2P2-P1-FJ-3 | T2P2-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 12995 | 14979 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-P1-3 | T2P2-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 55 | 101 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-P1-3 | T2P2-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 2174 | 3963 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-P1-3 | T2P2-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 93 | 139 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-P1-3 | T2P2-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 弱阳 | 351 | 523 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-P1-4 | T2P2-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 627 | 991 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-P1-4 | T2P2-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 34287 | 54143 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-P1-4 | T2P2-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20230902 | 干粉 | 20230902 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 386 | 623 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-P1-4 | T2P2-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20230902 | 干粉 | 20230902 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 29058 | 46806 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-P1-4 | T2P2-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 516 | 311 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-P1-4 | T2P2-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 10497 | 6326 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-P1-4 | T2P2-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 380 | 265 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-P1-4 | T2P2-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 15714 | 10946 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-P1-4 | T2P2-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 172 | 278 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-P1-4 | T2P2-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 35201 | 56691 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-P1-4 | T2P2-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 424 | 419 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-P1-4 | T2P2-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 41329 | 40819 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T2P2 | T2P2-P1-FJ-4 | T2P2-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 545 | 648 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T2P2 | T2P2-P1-FJ-4 | T2P2-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 32014 | 38033 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-P1-4 | T2P2-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 221 | 368 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-P1-4 | T2P2-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 10793 | 17951 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-P1-4 | T2P2-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 366 | 615 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-P1-4 | T2P2-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 17320 | 29139 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-P1-5 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5198 | 9763 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-P1-5 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 953 | 1790 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-P1-5 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 953 | 1790 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-P1-5 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 953 | 1790 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-P1-5 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230902 | 干粉 | 20230902 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3399 | 5078 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-P1-5 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230902 | 干粉 | 20230902 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 弱阳 | 182 | 273 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-P1-5 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230902 | 干粉 | 20230902 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 182 | 273 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-P1-5 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230902 | 干粉 | 20230902 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 182 | 273 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-P1-5 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1661 | 1970 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-P1-5 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 弱阳 | 174 | 207 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-P1-5 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 174 | 207 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-P1-5 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 174 | 207 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-P1-5 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3551 | 3615 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-P1-5 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 10129 | 10309 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-P1-5 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B21型(ADV21) | 滤 | 2 | 3 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-P1-5 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B组(ADVB) | 滤 | 2 | 3 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-P1-5 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 10126 | 10306 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-P1-5 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 10126 | 10306 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-P1-5 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3709 | 4638 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-P1-5 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 10803 | 13509 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-P1-5 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B21型(ADV21) | 滤 | 18 | 23 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-P1-5 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B组(ADVB) | 滤 | 18 | 23 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-P1-5 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 10785 | 13486 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-P1-5 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 10785 | 13486 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-P1-5 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4793 | 4179 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-P1-5 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 32404 | 28254 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-P1-5 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B21型(ADV21) | 滤 | 10 | 9 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-P1-5 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B组(ADVB) | 滤 | 10 | 9 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-P1-5 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 32394 | 28245 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-P1-5 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 32394 | 28245 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T2P2 | T2P2-P1-FJ-5 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3959 | 5791 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T2P2 | T2P2-P1-FJ-5 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 21933 | 32083 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T2P2 | T2P2-P1-FJ-5 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B21型(ADV21) | 滤 | 10 | 14 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T2P2 | T2P2-P1-FJ-5 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B组(ADVB) | 滤 | 10 | 14 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T2P2 | T2P2-P1-FJ-5 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 21923 | 32069 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T2P2 | T2P2-P1-FJ-5 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 21923 | 32069 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-P1-5 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 554 | 949 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-P1-5 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 弱阳 | 75 | 129 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-P1-5 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B21型(ADV21) | 滤 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-P1-5 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B组(ADVB) | 滤 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-P1-5 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 弱阳 | 75 | 128 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-P1-5 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 弱阳 | 75 | 128 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-P1-5 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 659 | 1286 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-P1-5 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 8859 | 17286 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-P1-5 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B21型(ADV21) | 滤 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-P1-5 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B组(ADVB) | 滤 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-P1-5 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒C2型(ADV2) | 滤 | 6 | 11 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-P1-5 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒C组(ADVC) | 滤 | 6 | 11 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-P1-5 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 8853 | 17274 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-P1-5 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 8853 | 17274 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-P1-6 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3866 | 7776 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-P1-6 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 8287 | 16667 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-P1-6 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230902 | 干粉 | 20230902 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 972 | 1557 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-P1-6 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230902 | 干粉 | 20230902 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 1943 | 3113 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-P1-6 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1603 | 1789 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-P1-6 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 5776 | 6445 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-P1-6 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1764 | 1556 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-P1-6 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 34114 | 30088 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-P1-6 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1482 | 2144 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-P1-6 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 19631 | 28397 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-P1-6 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6147 | 5208 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-P1-6 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 9795 | 8298 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T2P2 | T2P2-P1-FJ-6 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4489 | 4980 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T2P2 | T2P2-P1-FJ-6 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 5468 | 6067 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-P1-6 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 965 | 1659 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-P1-6 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 2759 | 4741 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-P1-6 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 540 | 857 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-P1-6 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 27205 | 43190 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-P1-7 | T2P2-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1063 | 2189 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-P1-7 | T2P2-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 滤 | 5 | 12 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-P1-7 | T2P2-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230902 | 干粉 | 20230902 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2286 | 3329 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-P1-7 | T2P2-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1634 | 1800 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-P1-7 | T2P2-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 滤 | 4 | 5 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-P1-7 | T2P2-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2212 | 2655 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-P1-7 | T2P2-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 120 | 145 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-P1-7 | T2P2-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 7438 | 9857 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-P1-7 | T2P2-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 744 | 986 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-P1-7 | T2P2-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 8966 | 6892 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-P1-7 | T2P2-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 83 | 64 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-P1-7 | T2P2-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 528 | 877 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-P1-7 | T2P2-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 弱阳 | 19 | 32 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-P1-7 | T2P2-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 464 | 993 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-P1-7 | T2P2-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 162 | 347 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-POS1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20230801 | 液体 | 20230801 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 8265 | 14176 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-POS1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20230801 | 液体 | 20230801 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 7548 | 12945 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-POS2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20230801 | 液体 | 20230801 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 13662 | 19684 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-POS2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20230801 | 液体 | 20230801 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 43439 | 62587 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-POS3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20230801 | 液体 | 20230801 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 7266 | 15491 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-POS3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20230801 | 液体 | 20230801 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 18980 | 40466 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-01-POS1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20230801 | 液体 | 20230801 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4615 | 8882 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-01-POS1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20230801 | 液体 | 20230801 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 3880 | 7468 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-01-POS2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20230801 | 液体 | 20230801 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 8742 | 16816 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-01-POS2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20230801 | 液体 | 20230801 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 30529 | 58719 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-01-POS3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20230801 | 液体 | 20230801 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3797 | 6556 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-01-POS3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20230801 | 液体 | 20230801 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 8923 | 15406 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-POS1 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1906 | 4499 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-POS1 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 23017 | 54324 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-POS2 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4410 | 9802 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-POS2 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 29897 | 66448 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-POS3 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4653 | 10730 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-POS3 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 29874 | 68885 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-LY-POS-1 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 847 | 1629 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-LY-POS-1 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 9664 | 18565 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-LY-POS-2 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 816 | 1341 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-LY-POS-2 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 10515 | 17275 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-LY-POS-3 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 417 | 675 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-LY-POS-3 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 10642 | 17209 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-POS-1 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 414 | 704 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-POS-1 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 1816 | 3086 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-POS-2 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 358 | 659 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-POS-2 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 1570 | 2891 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-POS-3 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 535 | 1066 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-POS-3 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 1659 | 3305 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-LY-POS-1 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 131 | 238 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-LY-POS-2 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 187 | 342 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-LY-POS-3 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 218 | 467 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-POS-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3127 | 4800 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-POS-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 39814 | 61108 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-POS-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2930 | 5557 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-POS-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 38324 | 72672 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-POS-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2865 | 4316 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-POS-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 38655 | 58230 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-LY-POS-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1576 | 2859 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-LY-POS-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 23426 | 42474 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-LY-POS-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1427 | 3123 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-LY-POS-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 22055 | 48245 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-LY-POS-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1385 | 2232 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-LY-POS-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 29881 | 48129 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-POS-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1634 | 1884 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-POS-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 21219 | 24455 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-POS-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1967 | 2259 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-POS-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 24033 | 27590 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-POS-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2809 | 3472 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-POS-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 24722 | 30553 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-LY-POS-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1539 | 2008 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-LY-POS-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 18464 | 24082 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-LY-POS-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1220 | 1464 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-LY-POS-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 16592 | 19895 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-LY-POS-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1692 | 1927 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-LY-POS-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 19162 | 21815 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230829_MN00604_0249_A000H5M2WL | 230829 | T2P2 | T2P2-POS-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20230801 | 干粉 | 20230801 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1428 | 3230 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230829_MN00604_0249_A000H5M2WL | 230829 | T2P2 | T2P2-POS-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20230801 | 干粉 | 20230801 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 16227 | 36699 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230829_MN00604_0249_A000H5M2WL | 230829 | T2P2 | T2P2-POS-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20230801 | 干粉 | 20230801 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1907 | 5800 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230829_MN00604_0249_A000H5M2WL | 230829 | T2P2 | T2P2-POS-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20230801 | 干粉 | 20230801 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 19168 | 58283 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230829_MN00604_0249_A000H5M2WL | 230829 | T2P2 | T2P2-POS-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20230801 | 干粉 | 20230801 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1192 | 4272 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230829_MN00604_0249_A000H5M2WL | 230829 | T2P2 | T2P2-POS-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20230801 | 干粉 | 20230801 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 15008 | 53778 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230829_MN00604_0249_A000H5M2WL | 230829 | T3P2 | T3P2-POS-1 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20230801 | 干粉 | 20230801 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2228 | 6191 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230829_MN00604_0249_A000H5M2WL | 230829 | T3P2 | T3P2-POS-1 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20230801 | 干粉 | 20230801 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 3992 | 11089 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230829_MN00604_0249_A000H5M2WL | 230829 | T3P2 | T3P2-POS-2 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20230801 | 干粉 | 20230801 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2204 | 4677 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230829_MN00604_0249_A000H5M2WL | 230829 | T3P2 | T3P2-POS-2 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20230801 | 干粉 | 20230801 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 4691 | 9954 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230829_MN00604_0249_A000H5M2WL | 230829 | T3P2 | T3P2-POS-3 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20230801 | 干粉 | 20230801 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3098 | 5806 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230829_MN00604_0249_A000H5M2WL | 230829 | T3P2 | T3P2-POS-3 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20230801 | 干粉 | 20230801 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 5190 | 9726 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230906_MN00604_0251_A000H5NLNC | 230906 | T2P2 | T2P2-POS | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 182 | 264 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230906_MN00604_0251_A000H5NLNC | 230906 | T2P2 | T2P2-POS | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 24204 | 35075 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230909_MN00604_0254_A000H57NNG | 230909 | T3P2 | T3P2-POS-1 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5251 | 11381 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230909_MN00604_0254_A000H57NNG | 230909 | T3P2 | T3P2-POS-1 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 15483 | 33553 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230909_MN00604_0254_A000H57NNG | 230909 | T3P2 | T3P2-POS-2 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4084 | 11845 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230909_MN00604_0254_A000H57NNG | 230909 | T3P2 | T3P2-POS-2 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 13158 | 38159 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230909_MN00604_0254_A000H57NNG | 230909 | T3P2 | T3P2-POS-3 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 7401 | 15884 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230909_MN00604_0254_A000H57NNG | 230909 | T3P2 | T3P2-POS-3 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 18525 | 39754 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230909_MN00604_0254_A000H57NNG | 230909 | T3P2 | T3P2-LY-POS-1 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2439 | 6234 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230909_MN00604_0254_A000H57NNG | 230909 | T3P2 | T3P2-LY-POS-1 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 8166 | 20872 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230909_MN00604_0254_A000H57NNG | 230909 | T3P2 | T3P2-LY-POS-2 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2592 | 6953 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230909_MN00604_0254_A000H57NNG | 230909 | T3P2 | T3P2-LY-POS-2 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 9340 | 25048 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230909_MN00604_0254_A000H57NNG | 230909 | T3P2 | T3P2-LY-POS-3 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2439 | 6806 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230909_MN00604_0254_A000H57NNG | 230909 | T3P2 | T3P2-LY-POS-3 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 7151 | 19955 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230912_MN00604_0255_A000H57NGV | 230912 | T3P2 | T3P2-POS-01 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2653 | 7521 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230912_MN00604_0255_A000H57NGV | 230912 | T3P2 | T3P2-POS-01 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 10520 | 29816 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230912_MN00604_0255_A000H57NGV | 230912 | T3P2 | T3P2-POS-02 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4436 | 10220 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230912_MN00604_0255_A000H57NGV | 230912 | T3P2 | T3P2-POS-02 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 13272 | 30574 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-LY-POS-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4865 | 9150 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-LY-POS-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 19186 | 36079 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-LY-POS-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1702 | 3514 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-LY-POS-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 10911 | 22526 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-LY-POS-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5362 | 9251 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-LY-POS-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 24342 | 41994 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-POS-1 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 19316 | 29328 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-POS-1 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 19613 | 29779 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-POS-2 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 11320 | 20376 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-POS-2 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 21984 | 39571 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-POS-3 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 16658 | 38936 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-POS-3 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 20007 | 46764 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-LY-POS-1 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 13839 | 30602 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-LY-POS-1 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 17433 | 38550 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-LY-POS-2 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 8404 | 16356 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-LY-POS-2 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 15363 | 29900 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-LY-POS-3 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 12921 | 28861 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-LY-POS-3 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 13567 | 30302 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-POS-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20230902 | 干粉 | 20230902 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3699 | 6203 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-POS-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20230902 | 干粉 | 20230902 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 25412 | 42611 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-POS-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20230902 | 干粉 | 20230902 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6126 | 12480 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-POS-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20230902 | 干粉 | 20230902 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 33936 | 69128 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-POS-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20230902 | 干粉 | 20230902 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4327 | 7443 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-POS-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20230902 | 干粉 | 20230902 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 30107 | 51781 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-LY-POS-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20230902 | 干粉 | 20230902 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3684 | 6516 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-LY-POS-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20230902 | 干粉 | 20230902 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 24787 | 43837 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-LY-POS-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20230902 | 干粉 | 20230902 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4557 | 8589 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-LY-POS-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20230902 | 干粉 | 20230902 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 27738 | 52281 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-LY-POS-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20230902 | 干粉 | 20230902 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5758 | 7508 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-LY-POS-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20230902 | 干粉 | 20230902 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 35900 | 46806 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P3 | T3P3-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231001-2 | 液体 | 20231001-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3058 | 5521 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P3 | T3P3-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231001-2 | 液体 | 20231001-2 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 8792 | 15872 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P2 | T3P2-POS-2 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6047 | 11172 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P2 | T3P2-POS-2 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 10540 | 19472 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P2 | T3P2-POS-3 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3159 | 6248 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P2 | T3P2-POS-3 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 7960 | 15740 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P2 | T3P2-LY-POS-1 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2293 | 4403 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P2 | T3P2-LY-POS-1 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 11232 | 21563 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P2 | T3P2-LY-POS-2 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2523 | 4950 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P2 | T3P2-LY-POS-2 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 11106 | 21785 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P2 | T3P2-LY-POS-3 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1790 | 3583 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P2 | T3P2-LY-POS-3 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 7667 | 15344 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T2P2 | T2P2-POS-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20231001 | 干粉 | 20231001 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1322 | 2181 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T2P2 | T2P2-POS-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20231001 | 干粉 | 20231001 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 36285 | 59860 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T2P2 | T2P2-POS-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20231001 | 干粉 | 20231001 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1054 | 2207 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T2P2 | T2P2-POS-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20231001 | 干粉 | 20231001 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 30679 | 64193 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T2P2 | T2P2-POS-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20231001 | 干粉 | 20231001 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 861 | 1744 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T2P2 | T2P2-POS-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20231001 | 干粉 | 20231001 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 27665 | 56018 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T3P3 | T3P3-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20231001 | UN | 20231001 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4349 | 11108 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T3P3 | T3P3-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20231001 | UN | 20231001 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 8992 | 22967 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T3P2 | T3P2-POS-2 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5796 | 17113 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T3P2 | T3P2-POS-2 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 10418 | 30758 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T3P2 | T3P2-POS-3 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1676 | 5104 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T3P2 | T3P2-POS-3 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 3299 | 10046 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-POS-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1008 | 559 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-POS-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 14849 | 8230 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-POS-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1111 | 836 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-POS-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 14809 | 11139 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-POS-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 755 | 456 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-POS-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 15017 | 9063 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-LY-POS-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 331 | 275 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-LY-POS-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 6250 | 5184 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-LY-POS-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1069 | 818 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-LY-POS-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 14217 | 10876 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-LY-POS-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 996 | 764 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-LY-POS-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 16774 | 12866 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 8994 | 22304 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 8077 | 20030 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-POS-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 10212 | 23870 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-POS-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 9881 | 23095 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-POS-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 8589 | 19218 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-POS-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 8274 | 18513 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-LY-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 11397 | 28424 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-LY-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 13166 | 32834 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-LY-POS-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 9152 | 24951 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-LY-POS-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 8874 | 24191 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-LY-POS-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 11753 | 28589 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-LY-POS-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 10897 | 26506 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231031_MN00604_0273_A000H5TLN2 | 231031 | T2P2 | T2P2-POS-316 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 26196 | 31322 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-POS-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2150 | 2089 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-POS-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 10518 | 10219 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-POS-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3544 | 3719 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-POS-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 17691 | 18564 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-POS-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2096 | 2273 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-POS-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 13724 | 14878 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-LY-POS-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1196 | 1355 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-LY-POS-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 5077 | 5751 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-LY-POS-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1751 | 1691 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-LY-POS-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 9056 | 8743 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-LY-POS-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1124 | 1289 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-LY-POS-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 6417 | 7358 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T3P3 | T3P3-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20231101 | UN | 20231101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 12187 | 32556 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T3P3 | T3P3-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20231101 | UN | 20231101 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 33561 | 89654 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T3P3 | T3P3-POS-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20231101 | UN | 20231101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 11624 | 41400 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T3P3 | T3P3-POS-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20231101 | UN | 20231101 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 31083 | 110700 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T3P3 | T3P3-POS-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20231101 | UN | 20231101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 12486 | 41708 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T3P3 | T3P3-POS-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20231101 | UN | 20231101 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 30858 | 103070 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-POS-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 992 | 4750 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-POS-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 10749 | 51435 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-POS-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2299 | 9889 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-POS-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 15744 | 67702 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-POS-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2241 | 8473 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-POS-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 15571 | 58871 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 9674 | 17562 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 12196 | 22140 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-POS-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 13537 | 25147 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-POS-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 11957 | 22213 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-POS-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 12588 | 22056 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-POS-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 12131 | 21255 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-LY-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 17010 | 23301 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-LY-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 19576 | 26816 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-LY-POS-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 18599 | 27492 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-LY-POS-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 19092 | 28221 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-LY-POS-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 20980 | 28145 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-LY-POS-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 20619 | 27660 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231114_MN00604_0279_A000H5FKCJ | 231114 | T3P3 | T3P3-POS-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20231101 | 液体 | 20231101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4007 | 5680 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231114_MN00604_0279_A000H5FKCJ | 231114 | T3P3 | T3P3-POS-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20231101 | 液体 | 20231101 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 9782 | 13866 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 7689 | 10967 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 1984 | 2831 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-POS-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5325 | 6293 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-POS-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 1702 | 2012 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-POS-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 10658 | 14655 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-POS-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 2122 | 2919 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-LY-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 10717 | 14531 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-LY-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 9201 | 12476 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-LY-POS-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 14543 | 16495 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-LY-POS-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 11647 | 13210 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-LY-POS-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 19390 | 22207 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-LY-POS-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 12649 | 14487 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-POS-1-LY | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 278 | 355 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-POS-1-LY | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 781 | 996 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-POS-2-LY | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 831 | 1212 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-POS-2-LY | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 2140 | 3121 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-POS-3-LY | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1367 | 2052 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-POS-3-LY | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 4141 | 6215 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-POS-4-LY | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 630 | 878 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-POS-4-LY | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 2297 | 3200 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-POS-1-15 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1236 | 1634 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-POS-1-15 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 3535 | 4673 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-POS-2-15 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 941 | 1352 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-POS-2-15 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 2277 | 3271 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-POS-3-14 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 705 | 1017 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-POS-3-14 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 2434 | 3508 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-POS-4-14 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 527 | 674 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-POS-4-14 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 2446 | 3124 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-POS-5-13 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1112 | 1666 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-POS-5-13 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 2201 | 3297 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-POS-6-13 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1316 | 1685 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-POS-6-13 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 1459 | 1868 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-POS-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1810 | 1701 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-POS-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 16630 | 15628 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-POS-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1882 | 2602 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-POS-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 19779 | 27339 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-POS-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2216 | 2071 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-POS-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 13813 | 12908 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-LY-POS-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2466 | 2852 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-LY-POS-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 26162 | 30255 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-LY-POS-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2651 | 2960 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-LY-POS-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 29941 | 33431 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-LY-POS-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2635 | 2543 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-LY-POS-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 21116 | 20373 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231128_MN00604_0291_A000H5CKKT | 231128 | T3P3 | T3P3-POS | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3108 | 6674 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231128_MN00604_0291_A000H5CKKT | 231128 | T3P3 | T3P3-POS | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 600 | 1290 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231128_MN00604_0292_A000H5CJV3 | 231128 | T2P2 | T2P2-POS | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 263 | 649 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231128_MN00604_0292_A000H5CJV3 | 231128 | T2P2 | T2P2-POS | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 27282 | 67069 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0296_A000H5T3M5 | 231201 | T2P2 | T2P2-POS-316 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 540 | 1487 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0296_A000H5T3M5 | 231201 | T2P2 | T2P2-POS-316 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 17105 | 47024 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4082 | 10892 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 2490 | 6645 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-POS-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 550 | 1465 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-POS-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 438 | 1167 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-POS-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3660 | 9165 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-POS-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 3072 | 7693 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-LY-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6266 | 12723 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-LY-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 2305 | 4681 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-LY-POS-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6597 | 12180 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-LY-POS-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 2588 | 4779 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-LY-POS-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6568 | 13091 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-LY-POS-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 2451 | 4885 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-LY-POS-1-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6349 | 11851 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-LY-POS-1-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 15751 | 29397 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-LY-POS-1-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4294 | 9684 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-LY-POS-1-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 11739 | 26472 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-LY-POS-1-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5336 | 11289 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-LY-POS-1-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 12419 | 26274 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T3P3 | T3P3-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4399 | 6708 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T3P3 | T3P3-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 5349 | 8156 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T3P3 | T3P3-POS-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 11169 | 18236 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T3P3 | T3P3-POS-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 9438 | 15410 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T3P3 | T3P3-POS-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5269 | 10864 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T3P3 | T3P3-POS-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 5741 | 11837 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T2P2 | T2P2-POS-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1038 | 1981 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T2P2 | T2P2-POS-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 9898 | 18885 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T2P2 | T2P2-POS-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1375 | 3520 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T2P2 | T2P2-POS-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 2745 | 7029 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T2P2 | T2P2-POS-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1605 | 3519 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T2P2 | T2P2-POS-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 2670 | 5853 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T3P3 | T3P3-FJ-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1101 | 1853 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T3P3 | T3P3-FJ-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 810 | 1364 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T3P3 | T3P3-FJ-POS-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1073 | 1942 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T3P3 | T3P3-FJ-POS-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 552 | 1000 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T3P3 | T3P3-FJ-POS-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1035 | 1857 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T3P3 | T3P3-FJ-POS-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 595 | 1068 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231205_MN00604_0300_A000H5CJLY | 231205 | T3P3 | T3P3-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2046 | 5204 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231205_MN00604_0300_A000H5CJLY | 231205 | T3P3 | T3P3-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 8240 | 20957 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231205_MN00604_0300_A000H5CJLY | 231205 | T3P3 | T3P3-POS-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1823 | 4907 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231205_MN00604_0300_A000H5CJLY | 231205 | T3P3 | T3P3-POS-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 9617 | 25875 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231205_MN00604_0300_A000H5CJLY | 231205 | T3P3 | T3P3-POS-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 847 | 2001 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231205_MN00604_0300_A000H5CJLY | 231205 | T3P3 | T3P3-POS-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 8356 | 19732 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 9120 | 14036 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 5526 | 8505 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P2 | T3P2-POS-2 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 14855 | 22826 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P2 | T3P2-POS-2 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 5182 | 7962 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P2 | T3P2-POS-3 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 11974 | 21539 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P2 | T3P2-POS-3 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 5594 | 10062 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P2 | T3P2-LY-POS-1 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 8388 | 13929 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P2 | T3P2-LY-POS-1 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 7313 | 12143 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P2 | T3P2-LY-POS-2 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 10886 | 20856 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P2 | T3P2-LY-POS-2 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 6628 | 12698 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P2 | T3P2-LY-POS-3 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 11466 | 17303 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P2 | T3P2-LY-POS-3 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 6853 | 10342 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-POS-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4293 | 3060 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-POS-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 16072 | 11455 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-POS-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 8214 | 9198 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-POS-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 20671 | 23147 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-POS-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 7568 | 6769 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-POS-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 14967 | 13387 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-LY-POS-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3483 | 2710 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-LY-POS-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 13003 | 10118 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-LY-POS-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 7304 | 6103 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-LY-POS-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 18200 | 15207 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-LY-POS-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4491 | 3577 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-LY-POS-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 10449 | 8322 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4225 | 14166 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 2838 | 9517 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-POS-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 519 | 1875 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-POS-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 477 | 1722 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-POS-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3827 | 12043 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-POS-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 3343 | 10520 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-LY-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6579 | 17321 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-LY-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 2717 | 7154 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-LY-POS-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6774 | 16416 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-LY-POS-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 2909 | 7049 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-LY-POS-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6853 | 17517 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-LY-POS-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 2724 | 6963 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-LY-POS-1-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6453 | 16183 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-LY-POS-1-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 16970 | 42554 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-LY-POS-1-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3978 | 12247 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-LY-POS-1-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 12495 | 38469 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-LY-POS-1-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5271 | 15427 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-LY-POS-1-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 13166 | 38535 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T2P2 | T2P2-POS-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2934 | 2885 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T2P2 | T2P2-POS-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 11374 | 11182 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T2P2 | T2P2-POS-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2943 | 3404 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T2P2 | T2P2-POS-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 12032 | 13917 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T2P2 | T2P2-POS-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3309 | 5941 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T2P2 | T2P2-POS-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 17020 | 30560 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T3P3 | T3P3-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1264 | 1931 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T3P3 | T3P3-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 4611 | 7043 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T3P3 | T3P3-POS-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2309 | 2954 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T3P3 | T3P3-POS-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 7636 | 9770 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T3P3 | T3P3-POS-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5862 | 10526 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T3P3 | T3P3-POS-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 7296 | 13102 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231219_TPMN00238_0012_A000H5WLF5 | 231219 | T2P2 | T2P2-POS-316 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 517 | 1473 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231219_TPMN00238_0012_A000H5WLF5 | 231219 | T2P2 | T2P2-POS-316 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 17805 | 50768 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231220_MN00604_0318_A000H5WL25 | 231220 | T2P2 | T2P2-POS-316 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 657 | 1262 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231220_MN00604_0318_A000H5WL25 | 231220 | T2P2 | T2P2-POS-316 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 16194 | 31084 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231220_TPMN00238_0013_A000H5WLFF | 231220 | T2P2 | T2P2-POS-316 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 471 | 525 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231220_TPMN00238_0013_A000H5WLFF | 231220 | T2P2 | T2P2-POS-316 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 15531 | 17317 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3750 | 13558 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 2864 | 10355 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-POS-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 484 | 1926 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-POS-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 479 | 1905 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-POS-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3399 | 11546 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-POS-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 3373 | 11456 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-LY-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5743 | 16591 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-LY-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 2690 | 7770 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-LY-POS-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6078 | 17068 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-LY-POS-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 2900 | 8145 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-LY-POS-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6154 | 17317 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-LY-POS-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 2760 | 7768 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-LY-POS-1-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5725 | 16629 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-LY-POS-1-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 17228 | 50043 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-LY-POS-1-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3668 | 12657 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-LY-POS-1-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 12564 | 43356 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-LY-POS-1-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4769 | 16111 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-LY-POS-1-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 13578 | 45875 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4326 | 12143 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 2706 | 7595 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-POS-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 538 | 1554 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-POS-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 448 | 1294 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-POS-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3818 | 10223 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-POS-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 3183 | 8524 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-LY-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6730 | 14168 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-LY-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 2493 | 5249 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-LY-POS-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6863 | 13310 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-LY-POS-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 2721 | 5276 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-LY-POS-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6872 | 14684 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-LY-POS-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 2573 | 5498 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-LY-POS-1-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6622 | 12814 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-LY-POS-1-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 16778 | 32465 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-LY-POS-1-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4289 | 10538 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-LY-POS-1-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 12059 | 29629 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-LY-POS-1-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5369 | 12058 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-LY-POS-1-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 12664 | 28440 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  | 液体 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4129 | 13926 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  | 液体 | [9 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 2965 | 10001 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-POS-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  | 液体 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 511 | 1932 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-POS-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  | 液体 | [9 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 488 | 1842 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-POS-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  | 液体 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3620 | 11898 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-POS-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  | 液体 | [9 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 3378 | 11103 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-LY-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  | 液体 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6635 | 17079 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-LY-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  | 液体 | [9 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 2789 | 7178 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-LY-POS-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  | 液体 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6591 | 17021 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-LY-POS-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  | 液体 | [9 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 2909 | 7512 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-LY-POS-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  | 液体 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6585 | 17870 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-LY-POS-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  | 液体 | [9 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 2770 | 7516 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-LY-POS-1-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  | 液体 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6261 | 16080 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-LY-POS-1-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  | 液体 | [9 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 18074 | 46423 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-LY-POS-1-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  | 液体 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3937 | 12844 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-LY-POS-1-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  | 液体 | [9 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 12318 | 40186 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-LY-POS-1-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  | 液体 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5119 | 15700 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-LY-POS-1-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  | 液体 | [9 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 13404 | 41106 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_TPMN00238_0018_A000H72HY7 | 231223 | T2P2 | T2P2-POS-316 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 563 | 1710 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_TPMN00238_0018_A000H72HY7 | 231223 | T2P2 | T2P2-POS-316 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 19003 | 57720 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 742 | 1343 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 3060 | 5537 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P2 | T3P2-POS-2 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 951 | 1759 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P2 | T3P2-POS-2 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 2945 | 5446 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P2 | T3P2-POS-3 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 955 | 1574 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P2 | T3P2-POS-3 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 2090 | 3444 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P2 | T3P2-LY-POS-1 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 42 | 28 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P2 | T3P2-LY-POS-1 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 208 | 139 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P2 | T3P2-LY-POS-2 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1911 | 3925 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P2 | T3P2-LY-POS-2 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 4486 | 9216 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P2 | T3P2-LY-POS-3 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1074 | 1988 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P2 | T3P2-LY-POS-3 | T3P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 2794 | 5172 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-POS-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 806 | 1254 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-POS-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 12739 | 19814 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-POS-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 721 | 1141 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-POS-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 14502 | 22949 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-POS-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 570 | 875 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-POS-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 11435 | 17562 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-LY-POS-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 586 | 947 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-LY-POS-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 12432 | 20096 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-LY-POS-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 639 | 913 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-LY-POS-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 12180 | 17391 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-LY-POS-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 583 | 959 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-LY-POS-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 11674 | 19188 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T2P2 | T2P2-POS-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20240101 | UN | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 631 | 840 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T2P2 | T2P2-POS-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20240101 | UN | 20240101 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 9008 | 11991 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T2P2 | T2P2-POS-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20240101 | UN | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 242 | 352 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T2P2 | T2P2-POS-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20240101 | UN | 20240101 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 5368 | 7794 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T2P2 | T2P2-POS-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20240101 | UN | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 416 | 803 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T2P2 | T2P2-POS-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20240101 | UN | 20240101 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 6921 | 13368 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T3P3 | T3P3-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 789 | 1614 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T3P3 | T3P3-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 901 | 1845 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T3P3 | T3P3-POS-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 762 | 1433 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T3P3 | T3P3-POS-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 824 | 1549 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T3P3 | T3P3-POS-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 892 | 1866 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T3P3 | T3P3-POS-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 1128 | 2359 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1603 | 3064 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 3561 | 6808 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-POS-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3838 | 7019 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-POS-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 6407 | 11717 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-POS-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2201 | 5841 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-POS-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 5050 | 13400 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-LY-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2606 | 4661 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-LY-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 7781 | 13918 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-LY-POS-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1862 | 3245 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-LY-POS-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 5263 | 9174 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-LY-POS-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 20 | 28 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-LY-POS-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 581 | 819 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T2P2 | T2P2-POS-11-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1003 | 1764 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T2P2 | T2P2-POS-11-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 9885 | 17379 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T2P2 | T2P2-POS-11-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1835 | 3350 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T2P2 | T2P2-POS-11-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 12570 | 22951 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T2P2 | T2P2-POS-11-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 983 | 1061 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T2P2 | T2P2-POS-11-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 12362 | 13348 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T2P2 | T2P2-POS-11-4 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 900 | 1546 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T2P2 | T2P2-POS-11-4 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 8159 | 14019 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T2P2 | T2P2-POS-12-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1110 | 2181 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T2P2 | T2P2-POS-12-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 13402 | 26328 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T2P2 | T2P2-POS-12-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2230 | 4459 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T2P2 | T2P2-POS-12-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 18185 | 36356 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T2P2 | T2P2-POS-12-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1600 | 2352 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T2P2 | T2P2-POS-12-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 13484 | 19817 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T2P2 | T2P2-POS-12-4 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2467 | 5134 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T2P2 | T2P2-POS-12-4 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 19524 | 40628 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4190 | 14065 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 2964 | 9948 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-POS-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 521 | 1908 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-POS-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 495 | 1811 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-POS-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3680 | 11712 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-POS-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 3417 | 10875 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-LY-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6466 | 16788 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-LY-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 2810 | 7297 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-LY-POS-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6772 | 16783 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-LY-POS-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 2937 | 7278 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-LY-POS-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6784 | 17778 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-LY-POS-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 2779 | 7283 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-LY-POS-1-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6380 | 16225 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-LY-POS-1-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 17928 | 45590 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-LY-POS-1-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4074 | 12996 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-LY-POS-1-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 12787 | 40787 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-LY-POS-1-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5277 | 15758 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-LY-POS-1-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 13851 | 41363 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240122_MN00604_0344_A000H5WLGF | 240122 | T2P2 | T2P2-POS-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 66 | 2 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240122_MN00604_0344_A000H5WLGF | 240122 | T2P2 | T2P2-POS-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 3526 | 107 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240122_MN00604_0344_A000H5WLGF | 240122 | T2P2 | T2P2-POS-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 568 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240122_MN00604_0344_A000H5WLGF | 240122 | T2P2 | T2P2-POS-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 354 | 119 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240122_MN00604_0344_A000H5WLGF | 240122 | T2P2 | T2P2-POS-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 6563 | 2207 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240122_MN00604_0344_A000H5WLGF | 240122 | T2P2 | T2P2-POS-4 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 242 | 6 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240122_MN00604_0344_A000H5WLGF | 240122 | T2P2 | T2P2-POS-4 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 2296 | 57 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0345_A000H72FJ2 | 240123 | T2P2 | T2P2-POS-316 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 514 | 1432 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0345_A000H72FJ2 | 240123 | T2P2 | T2P2-POS-316 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 17740 | 49384 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  | UN | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3871 | 12976 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  | UN | [9 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 2878 | 9647 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-POS-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  | UN | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 481 | 1756 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-POS-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  | UN | [9 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 471 | 1721 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-POS-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  | UN | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3475 | 11092 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-POS-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  | UN | [9 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 3292 | 10506 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-LY-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  | UN | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6058 | 15850 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-LY-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  | UN | [9 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 2649 | 6932 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-LY-POS-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  | UN | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6280 | 16104 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-LY-POS-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  | UN | [9 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 2823 | 7240 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-LY-POS-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  | UN | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6226 | 16442 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-LY-POS-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  | UN | [9 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 2639 | 6970 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-LY-POS-1-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  | UN | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5891 | 15285 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-LY-POS-1-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  | UN | [9 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 17319 | 44932 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-LY-POS-1-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  | UN | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3761 | 12015 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-LY-POS-1-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  | UN | [9 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 12386 | 39567 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-LY-POS-1-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  | UN | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4976 | 15144 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-LY-POS-1-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  | UN | [9 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 13408 | 40806 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3886 | 13708 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 2795 | 9859 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-POS-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 506 | 1924 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-POS-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 488 | 1856 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-POS-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3522 | 11662 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-POS-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 3300 | 10925 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-LY-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5995 | 16587 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-LY-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 2592 | 7171 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-LY-POS-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6287 | 16436 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-LY-POS-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 2823 | 7380 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-LY-POS-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6353 | 17309 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-LY-POS-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 2736 | 7454 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-LY-POS-1-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6036 | 16529 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-LY-POS-1-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 16903 | 46289 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-LY-POS-1-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3735 | 12292 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-LY-POS-1-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 12416 | 40860 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-LY-POS-1-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5014 | 15662 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-LY-POS-1-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 13358 | 41727 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0352_A000H72F72 | 240130 | T3P3 | T3P3-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20240102 | 液体 | 20240102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2507 | 3769 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0352_A000H72F72 | 240130 | T3P3 | T3P3-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20240102 | 液体 | 20240102 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 滤 | 4 | 6 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0352_A000H72F72 | 240130 | T3P3 | T3P3-POS-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20240102 | 液体 | 20240102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1404 | 2316 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0352_A000H72F72 | 240130 | T3P3 | T3P3-POS-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20240102 | 液体 | 20240102 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 滤 | 3 | 5 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0352_A000H72F72 | 240130 | T3P3 | T3P3-POS-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20240102 | 液体 | 20240102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2037 | 3908 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0352_A000H72F72 | 240130 | T3P3 | T3P3-POS-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20240102 | 液体 | 20240102 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 滤 | 7 | 13 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0352_A000H72F72 | 240130 | T3P3 | T3P3-LY-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20240102 | 液体 | 20240102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 503 | 799 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0352_A000H72F72 | 240130 | T3P3 | T3P3-LY-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20240102 | 液体 | 20240102 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 1175 | 1865 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0352_A000H72F72 | 240130 | T3P3 | T3P3-LY-POS-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20240102 | 液体 | 20240102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 688 | 1015 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0352_A000H72F72 | 240130 | T3P3 | T3P3-LY-POS-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20240102 | 液体 | 20240102 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 1495 | 2204 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0352_A000H72F72 | 240130 | T3P3 | T3P3-LY-POS-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20240102 | 液体 | 20240102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 463 | 724 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0352_A000H72F72 | 240130 | T3P3 | T3P3-LY-POS-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 成品 | 20240102 | 液体 | 20240102 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 1350 | 2111 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240201_MN00604_0354_A000H72KTC | 240201 | T2P2 | T2P2-POS-316 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 529 | 1587 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240201_MN00604_0354_A000H72KTC | 240201 | T2P2 | T2P2-POS-316 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 17391 | 52139 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-QWL01 | T3P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 阳性 | 2366 | 5544 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-QWL01 | T3P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 阳性 | 1939 | 3471 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-QWL01 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 474 | 933 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-QWL01 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 139 | 237 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230906_MN00604_0251_A000H5NLNC | 230906 | T3P2 | T3P2-01-QWL01 | T3P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 阳性 | 6499 | 7666 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230906_MN00604_0251_A000H5NLNC | 230906 | T3P2 | T3P2-02-QWL01 | T3P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 阳性 | 3083 | 5028 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230906_MN00604_0251_A000H5NLNC | 230906 | T3P2 | T3P2-LY-QWL01 | T3P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 阳性 | 908 | 1536 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230909_MN00604_0254_A000H57NNG | 230909 | T3P2 | T3P2-QWL01 | T3P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 497 | 1335 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230912_MN00604_0255_A000H57NGV | 230912 | T3P2 | T3P2-08-QWL01 | T3P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 阳性 | 516 | 1542 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230912_MN00604_0255_A000H57NGV | 230912 | T3P2 | T3P2-12-QWL01 | T3P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 349 | 1189 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230912_MN00604_0255_A000H57NGV | 230912 | T3P2 | T3P2-08-NZL-QWL01 | T3P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 阳性 | 838 | 2218 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-QWL01 | T3P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 阳性 | 1448 | 5000 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P3 | T3P3-QWL01 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 成品 | 20231001-2 | 液体 | 20231001-2 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 阳性 | 910 | 1554 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T3P3 | T3P3-QWL01 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 中间品 | 20231001 | UN | 20231001 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 295 | 574 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-QWL01 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 阳性 | 815 | 1950 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T3P3 | T3P3-QWL01 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 中间品 | 20231101 | UN | 20231101 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 阳性 | 775 | 4177 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-QWL01 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 阳性 | 3051 | 5334 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231114_MN00604_0279_A000H5FKCJ | 231114 | T3P3 | T3P3-QWL01 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 中间品 | 20231101 | 液体 | 20231101 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 阳性 | 2535 | 3983 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231114_MN00604_0279_A000H5FKCJ | 231114 | T3P3 | T3P3-QWL01-YW | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 中间品 | 20231101 | 液体 | 20231101 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 阳性 | 3316 | 3612 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-QWL01 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 阳性 | 790 | 860 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231129_MN00604_0294_A000H5CKTG | 231129 | T3P3 | T3P3-QWL01 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 阳性 | 638 | 1298 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-QWL01 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 阳性 | 606 | 1187 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T3P3 | T3P3-QWL01 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 495 | 1007 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T3P3 | T3P3-QWL01 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 182 | 191 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T3P3 | T3P3-1-QWL01 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 258 | 86 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-QWL01 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 481 | 751 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_TPMN00238_0003_A000H5TLG5 | 231212 | T3P3 | T3P3-QWL01-1 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 54 | 99 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231212_TPMN00238_0003_A000H5TLG5 | 231212 | T3P3 | T3P3-QWL01-2 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 滤 | 26 | 51 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231212_TPMN00238_0003_A000H5TLG5 | 231212 | T3P3 | T3P3-QWL01-3 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 滤 | 33 | 64 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231212_TPMN00238_0003_A000H5TLG5 | 231212 | T3P3 | T3P3-QWL01-1-HG | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 滤 | 40 | 57 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231212_TPMN00238_0003_A000H5TLG5 | 231212 | T3P3 | T3P3-QWL01-2-HG | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 52 | 92 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231212_TPMN00238_0003_A000H5TLG5 | 231212 | T3P3 | T3P3-QWL01-3-HG | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 滤 | 39 | 63 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231212_TPMN00238_0003_A000H5TLG5 | 231212 | T2P2 | T2P2-QWL01-1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 滤 | 38 | 43 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231212_TPMN00238_0003_A000H5TLG5 | 231212 | T2P2 | T2P2-QWL01-2 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 141 | 280 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231212_TPMN00238_0003_A000H5TLG5 | 231212 | T2P2 | T2P2-QWL01-3 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 147 | 260 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231212_TPMN00238_0003_A000H5TLG5 | 231212 | T2P2 | T2P2-QWL01-1-HG | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 117 | 129 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231212_TPMN00238_0003_A000H5TLG5 | 231212 | T2P2 | T2P2-QWL01-2-HG | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 120 | 80 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231212_TPMN00238_0003_A000H5TLG5 | 231212 | T2P2 | T2P2-QWL01-3-HG | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 150 | 163 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-QWL01 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 阳性 | 828 | 2183 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231220_TPMN00238_0014_A000H5WKH5 | 231220 | T3P3 | T3P3-QWL01 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 中间品 | 20231202 | UN | 20231202 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 155 | 376 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231220_TPMN00238_0014_A000H5WKH5 | 231220 | T3P3 | T3P3-LY-QWL01 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 中间品 | 20231202 | UN | 20231202 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 滤 | 16 | 50 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-QWL01 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 阳性 | 838 | 2475 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-QWL01 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 阳性 | 700 | 1474 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-QWL01 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  | 液体 | [9 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 阳性 | 901 | 2488 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-QWL01 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 166 | 270 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231227_MN00604_0325_A000H5WVNN | 231227 | T2P2 | T2P2-17-1-QWL01 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 阳性 | 1383 | 1999 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231227_MN00604_0325_A000H5WVNN | 231227 | T2P2 | T2P2-17-2-QWL01 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 423 | 600 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231227_MN00604_0325_A000H5WVNN | 231227 | T3P3 | T3P3-QWL01 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 原料 | 0000246017 | 液体 | 0000246017 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 滤 | 43 | 61 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231227_MN00604_0325_A000H5WVNN | 231227 | T3P3 | T3P3-LY-QWL01 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 原料 | 0000246017 | 液体 | 0000246017 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 128 | 234 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-QWL01 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 261 | 422 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240116_MN00604_0337_A000H5Y7C2 | 240116 | T2P2 | T2P2-QWL01-DJ-1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 阳性 | 2156 | 2531 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240116_MN00604_0337_A000H5Y7C2 | 240116 | T2P2 | T2P2-QWL01-DJ-2 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 阳性 | 1028 | 1249 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240116_MN00604_0337_A000H5Y7C2 | 240116 | T2P2 | T2P2-QWL01-DJ-3 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 阳性 | 886 | 1362 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240116_MN00604_0337_A000H5Y7C2 | 240116 | T2P2 | T2P2-QWL01-HG-1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 阳性 | 1336 | 2618 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240116_MN00604_0337_A000H5Y7C2 | 240116 | T2P2 | T2P2-QWL01-HG-2 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 阳性 | 724 | 1329 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240116_MN00604_0337_A000H5Y7C2 | 240116 | T2P2 | T2P2-QWL01-HG-3 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 118 | 193 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240116_MN00604_0337_A000H5Y7C2 | 240116 | T3P3 | T3P3-QWL01-DJ-1 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 377 | 448 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240116_MN00604_0337_A000H5Y7C2 | 240116 | T3P3 | T3P3-QWL01-DJ-2 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 376 | 724 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240116_MN00604_0337_A000H5Y7C2 | 240116 | T3P3 | T3P3-QWL01-DJ-3 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 352 | 672 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240116_MN00604_0337_A000H5Y7C2 | 240116 | T3P3 | T3P3-QWL01-HG-1 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 293 | 487 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240116_MN00604_0337_A000H5Y7C2 | 240116 | T3P3 | T3P3-QWL01-HG-2 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 237 | 444 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240116_MN00604_0337_A000H5Y7C2 | 240116 | T3P3 | T3P3-QWL01-HG-3 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 244 | 391 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-QWL01 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 阳性 | 872 | 2341 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0341_A000H72FCC | 240118 | T3P3 | T3P3-QWL01 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 阳性 | 674 | 1485 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0341_A000H72FCC | 240118 | T3P3 | T3P3-QWL01-LY | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 282 | 528 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-QWL01 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  | UN | [9 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 阳性 | 822 | 2223 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-QWL01 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 阳性 | 782 | 2189 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0352_A000H72F72 | 240130 | T3P3 | T3P3-QWL01 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 成品 | 20240102 | 液体 | 20240102 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 184 | 283 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240131_MN00604_0353_A000H5LCY7 | 240131 | T2P2 | T2P2-0075-QWL01 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 156 | 205 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240131_MN00604_0353_A000H5LCY7 | 240131 | T2P2 | T2P2-8693-QWL01 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 326 | 504 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-QWL02 | T3P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4271 | 7910 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-QWL02 | T3P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 34427 | 63756 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-QWL02 | T3P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3867 | 6218 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-QWL02 | T3P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 16571 | 26641 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-QWL02 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5514 | 12051 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-QWL02 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 448 | 981 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-QWL02 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2637 | 4107 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-QWL02 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 356 | 555 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230906_MN00604_0251_A000H5NLNC | 230906 | T3P2 | T3P2-01-QWL02 | T3P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5535 | 9397 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230906_MN00604_0251_A000H5NLNC | 230906 | T3P2 | T3P2-01-QWL02 | T3P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 25175 | 42740 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230906_MN00604_0251_A000H5NLNC | 230906 | T3P2 | T3P2-02-QWL02 | T3P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 7622 | 9040 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230906_MN00604_0251_A000H5NLNC | 230906 | T3P2 | T3P2-02-QWL02 | T3P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 30911 | 36659 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230906_MN00604_0251_A000H5NLNC | 230906 | T3P2 | T3P2-LY-QWL02 | T3P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 17335 | 23920 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230909_MN00604_0254_A000H57NNG | 230909 | T3P2 | T3P2-QWL02 | T3P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4607 | 11379 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230912_MN00604_0255_A000H57NGV | 230912 | T3P2 | T3P2-08-QWL02 | T3P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3776 | 10292 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230912_MN00604_0255_A000H57NGV | 230912 | T3P2 | T3P2-08-QWL02 | T3P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 527 | 1437 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230912_MN00604_0255_A000H57NGV | 230912 | T3P2 | T3P2-12-QWL02 | T3P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3989 | 12008 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230912_MN00604_0255_A000H57NGV | 230912 | T3P2 | T3P2-12-QWL02 | T3P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 929 | 2798 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230912_MN00604_0255_A000H57NGV | 230912 | T3P2 | T3P2-HG-08-QWL02 | T3P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1632 | 5052 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230912_MN00604_0255_A000H57NGV | 230912 | T3P2 | T3P2-HG-08-QWL02 | T3P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 218 | 675 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230912_MN00604_0255_A000H57NGV | 230912 | T3P2 | T3P2-HG-12-QWL02 | T3P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2192 | 5973 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230912_MN00604_0255_A000H57NGV | 230912 | T3P2 | T3P2-HG-12-QWL02 | T3P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 505 | 1377 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230912_MN00604_0255_A000H57NGV | 230912 | T3P2 | T3P2-08-NZL-QWL02 | T3P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2625 | 6723 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-QWL02 | T3P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 10847 | 25562 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-QWL02 | T3P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 3691 | 8698 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P3 | T3P3-QWL02 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231001-2 | 液体 | 20231001-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1174 | 2321 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P3 | T3P3-QWL02 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231001-2 | 液体 | 20231001-2 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 1940 | 3836 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T3P3 | T3P3-QWL02 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 中间品 | 20231001 | UN | 20231001 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2712 | 6720 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T3P3 | T3P3-QWL02 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 中间品 | 20231001 | UN | 20231001 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 1807 | 4478 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-QWL02 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 12768 | 29231 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-QWL02 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 935 | 2142 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T3P3 | T3P3-QWL02 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 中间品 | 20231101 | UN | 20231101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5194 | 25282 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T3P3 | T3P3-QWL02 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 中间品 | 20231101 | UN | 20231101 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 189 | 921 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-QWL02 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 15419 | 28734 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-QWL02 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 2705 | 5041 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231114_MN00604_0279_A000H5FKCJ | 231114 | T3P3 | T3P3-QWL02 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 中间品 | 20231101 | 液体 | 20231101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 70 | 24 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231114_MN00604_0279_A000H5FKCJ | 231114 | T3P3 | T3P3-QWL02 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 中间品 | 20231101 | 液体 | 20231101 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 弱阳 | 35 | 12 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231114_MN00604_0279_A000H5FKCJ | 231114 | T3P3 | T3P3-QWL02-YW | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 中间品 | 20231101 | 液体 | 20231101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 12920 | 18045 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231114_MN00604_0279_A000H5FKCJ | 231114 | T3P3 | T3P3-QWL02-YW | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 中间品 | 20231101 | 液体 | 20231101 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 5318 | 7428 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-QWL02 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6841 | 11859 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-QWL02 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 747 | 1295 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231129_MN00604_0294_A000H5CKTG | 231129 | T3P3 | T3P3-QWL02 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5353 | 13141 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231129_MN00604_0294_A000H5CKTG | 231129 | T3P3 | T3P3-QWL02 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 弱阳 | 40 | 100 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-QWL02 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5630 | 14701 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-QWL02 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 1219 | 3185 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T3P3 | T3P3-QWL02 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4070 | 7140 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T3P3 | T3P3-QWL02 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 7412 | 13002 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T3P3 | T3P3-QWL02 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1972 | 1412 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T3P3 | T3P3-QWL02 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 186 | 133 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T3P3 | T3P3-1-QWL02 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2560 | 2173 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T3P3 | T3P3-1-QWL02 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 338 | 287 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-QWL02 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 9555 | 18332 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-QWL02 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 656 | 1259 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_TPMN00238_0003_A000H5TLG5 | 231212 | T3P3 | T3P3-QWL02-1 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2588 | 5129 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231212_TPMN00238_0003_A000H5TLG5 | 231212 | T3P3 | T3P3-QWL02-1 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 170 | 336 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231212_TPMN00238_0003_A000H5TLG5 | 231212 | T3P3 | T3P3-QWL02-2 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2462 | 4505 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231212_TPMN00238_0003_A000H5TLG5 | 231212 | T3P3 | T3P3-QWL02-2 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 弱阳 | 72 | 132 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231212_TPMN00238_0003_A000H5TLG5 | 231212 | T3P3 | T3P3-QWL02-3 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1718 | 4060 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231212_TPMN00238_0003_A000H5TLG5 | 231212 | T3P3 | T3P3-QWL02-3 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 弱阳 | 68 | 160 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231212_TPMN00238_0003_A000H5TLG5 | 231212 | T3P3 | T3P3-QWL02-1HG | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4286 | 7734 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231212_TPMN00238_0003_A000H5TLG5 | 231212 | T3P3 | T3P3-QWL02-1HG | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 147 | 266 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231212_TPMN00238_0003_A000H5TLG5 | 231212 | T3P3 | T3P3-QWL02-2HG | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4779 | 9852 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231212_TPMN00238_0003_A000H5TLG5 | 231212 | T3P3 | T3P3-QWL02-2HG | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 189 | 390 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231212_TPMN00238_0003_A000H5TLG5 | 231212 | T3P3 | T3P3-QWL02-3HG | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5338 | 4620 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231212_TPMN00238_0003_A000H5TLG5 | 231212 | T3P3 | T3P3-QWL02-3HG | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 161 | 139 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231212_TPMN00238_0003_A000H5TLG5 | 231212 | T2P2 | T2P2-QWL02-1 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3235 | 5833 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231212_TPMN00238_0003_A000H5TLG5 | 231212 | T2P2 | T2P2-QWL02-1 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 288 | 519 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231212_TPMN00238_0003_A000H5TLG5 | 231212 | T2P2 | T2P2-QWL02-2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1193 | 1192 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231212_TPMN00238_0003_A000H5TLG5 | 231212 | T2P2 | T2P2-QWL02-2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 200 | 200 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231212_TPMN00238_0003_A000H5TLG5 | 231212 | T2P2 | T2P2-QWL02-3 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1324 | 2339 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231212_TPMN00238_0003_A000H5TLG5 | 231212 | T2P2 | T2P2-QWL02-3 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 118 | 208 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231212_TPMN00238_0003_A000H5TLG5 | 231212 | T2P2 | T2P2-QWL02-1HG | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2038 | 3022 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231212_TPMN00238_0003_A000H5TLG5 | 231212 | T2P2 | T2P2-QWL02-1HG | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 241 | 357 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231212_TPMN00238_0003_A000H5TLG5 | 231212 | T2P2 | T2P2-QWL02-2HG | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 724 | 755 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231212_TPMN00238_0003_A000H5TLG5 | 231212 | T2P2 | T2P2-QWL02-2HG | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 弱阳 | 33 | 34 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231212_TPMN00238_0003_A000H5TLG5 | 231212 | T2P2 | T2P2-QWL02-3HG | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 898 | 1065 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231212_TPMN00238_0003_A000H5TLG5 | 231212 | T2P2 | T2P2-QWL02-3HG | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 弱阳 | 97 | 115 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-QWL02 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5878 | 19124 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-QWL02 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 1277 | 4153 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231220_TPMN00238_0014_A000H5WKH5 | 231220 | T3P3 | T3P3-QWL02 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 中间品 | 20231202 | UN | 20231202 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4546 | 10570 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231220_TPMN00238_0014_A000H5WKH5 | 231220 | T3P3 | T3P3-QWL02 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 中间品 | 20231202 | UN | 20231202 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 弱阳 | 65 | 151 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231220_TPMN00238_0014_A000H5WKH5 | 231220 | T3P3 | T3P3-LY-QWL02 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 中间品 | 20231202 | UN | 20231202 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 399 | 1549 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231220_TPMN00238_0014_A000H5WKH5 | 231220 | T3P3 | T3P3-LY-QWL02 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 中间品 | 20231202 | UN | 20231202 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 滤 | 28 | 109 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-QWL02 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5260 | 18465 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-QWL02 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 1212 | 4254 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-QWL02 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5927 | 16436 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-QWL02 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 1198 | 3322 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-QWL02 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 |  |  | 液体 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5607 | 19012 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-QWL02 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 |  |  | 液体 | [9 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 1217 | 4128 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-QWL02 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2187 | 3948 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-QWL02 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 326 | 589 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-QWL02-YL | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1109 | 1636 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231227_MN00604_0325_A000H5WVNN | 231227 | T2P2 | T2P2-17-1-QWL02 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1141 | 2386 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231227_MN00604_0325_A000H5WVNN | 231227 | T2P2 | T2P2-17-1-QWL02 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 823 | 1722 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231227_MN00604_0325_A000H5WVNN | 231227 | T2P2 | T2P2-17-2-QWL02 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 599 | 870 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231227_MN00604_0325_A000H5WVNN | 231227 | T2P2 | T2P2-17-2-QWL02 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 259 | 376 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231227_MN00604_0325_A000H5WVNN | 231227 | T3P3 | T3P3-QWL02 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 原料 | 0000246017 | 液体 | 0000246017 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2807 | 4006 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231227_MN00604_0325_A000H5WVNN | 231227 | T3P3 | T3P3-QWL02 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 原料 | 0000246017 | 液体 | 0000246017 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 弱阳 | 41 | 59 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231227_MN00604_0325_A000H5WVNN | 231227 | T3P3 | T3P3-LY-QWL02 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 原料 | 0000246017 | 液体 | 0000246017 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1503 | 2779 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231227_MN00604_0325_A000H5WVNN | 231227 | T3P3 | T3P3-LY-QWL02 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 原料 | 0000246017 | 液体 | 0000246017 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 弱阳 | 86 | 159 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-QWL02 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1617 | 3535 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-QWL02 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 10651 | 23290 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240116_MN00604_0337_A000H5Y7C2 | 240116 | T2P2 | T2P2-QWL02-DJ-1 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 256 | 404 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240116_MN00604_0337_A000H5Y7C2 | 240116 | T2P2 | T2P2-QWL02-DJ-1 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 2860 | 4520 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240116_MN00604_0337_A000H5Y7C2 | 240116 | T2P2 | T2P2-QWL02-DJ-2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 87 | 96 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240116_MN00604_0337_A000H5Y7C2 | 240116 | T2P2 | T2P2-QWL02-DJ-2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 2423 | 2678 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240116_MN00604_0337_A000H5Y7C2 | 240116 | T2P2 | T2P2-QWL02-DJ-3 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 149 | 207 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240116_MN00604_0337_A000H5Y7C2 | 240116 | T2P2 | T2P2-QWL02-DJ-3 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 1854 | 2583 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240116_MN00604_0337_A000H5Y7C2 | 240116 | T2P2 | T2P2-QWL02-HG-1 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 211 | 400 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240116_MN00604_0337_A000H5Y7C2 | 240116 | T2P2 | T2P2-QWL02-HG-1 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 弱阳 | 71 | 135 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240116_MN00604_0337_A000H5Y7C2 | 240116 | T2P2 | T2P2-QWL02-HG-2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 272 | 560 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240116_MN00604_0337_A000H5Y7C2 | 240116 | T2P2 | T2P2-QWL02-HG-2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 2324 | 4783 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240116_MN00604_0337_A000H5Y7C2 | 240116 | T2P2 | T2P2-QWL02-HG-3 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 143 | 283 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240116_MN00604_0337_A000H5Y7C2 | 240116 | T2P2 | T2P2-QWL02-HG-3 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 2692 | 5343 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240116_MN00604_0337_A000H5Y7C2 | 240116 | T3P3 | T3P3-QWL02-DJ-1 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 531 | 1008 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240116_MN00604_0337_A000H5Y7C2 | 240116 | T3P3 | T3P3-QWL02-DJ-1 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 2045 | 3879 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240116_MN00604_0337_A000H5Y7C2 | 240116 | T3P3 | T3P3-QWL02-DJ-2 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 437 | 776 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240116_MN00604_0337_A000H5Y7C2 | 240116 | T3P3 | T3P3-QWL02-DJ-2 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 1744 | 3100 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240116_MN00604_0337_A000H5Y7C2 | 240116 | T3P3 | T3P3-QWL02-DJ-3 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 499 | 840 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240116_MN00604_0337_A000H5Y7C2 | 240116 | T3P3 | T3P3-QWL02-DJ-3 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 1837 | 3094 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240116_MN00604_0337_A000H5Y7C2 | 240116 | T3P3 | T3P3-QWL02-HG-1 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1223 | 1608 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240116_MN00604_0337_A000H5Y7C2 | 240116 | T3P3 | T3P3-QWL02-HG-1 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 920 | 1210 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240116_MN00604_0337_A000H5Y7C2 | 240116 | T3P3 | T3P3-QWL02-HG-2 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1516 | 2462 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240116_MN00604_0337_A000H5Y7C2 | 240116 | T3P3 | T3P3-QWL02-HG-2 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 2128 | 3456 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240116_MN00604_0337_A000H5Y7C2 | 240116 | T3P3 | T3P3-QWL02-HG-3 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 514 | 836 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240116_MN00604_0337_A000H5Y7C2 | 240116 | T3P3 | T3P3-QWL02-HG-3 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 1227 | 1993 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-QWL02 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5867 | 19356 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-QWL02 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 1280 | 4223 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0341_A000H72FCC | 240118 | T3P3 | T3P3-QWL02 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 619 | 1625 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0341_A000H72FCC | 240118 | T3P3 | T3P3-QWL02 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 滤 | 27 | 70 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0341_A000H72FCC | 240118 | T3P3 | T3P3-QWL02-LY | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 346 | 689 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0341_A000H72FCC | 240118 | T3P3 | T3P3-QWL02-LY | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 滤 | 5 | 9 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-QWL02 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 |  |  | UN | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5349 | 17698 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-QWL02 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 |  |  | UN | [9 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 1199 | 3967 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-QWL02 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5485 | 18794 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-QWL02 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 1269 | 4349 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0352_A000H72F72 | 240130 | T3P3 | T3P3-QWL02 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20240102 | 液体 | 20240102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3621 | 5981 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0352_A000H72F72 | 240130 | T3P3 | T3P3-QWL02 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20240102 | 液体 | 20240102 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 5194 | 8579 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240131_MN00604_0353_A000H5LCY7 | 240131 | T2P2 | T2P2-0075-QWL02 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 276 | 349 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240131_MN00604_0353_A000H5LCY7 | 240131 | T2P2 | T2P2-0075-QWL02 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 1740 | 2202 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240131_MN00604_0353_A000H5LCY7 | 240131 | T2P2 | T2P2-8693-QWL02 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 621 | 978 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240131_MN00604_0353_A000H5LCY7 | 240131 | T2P2 | T2P2-8693-QWL02 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 3718 | 5855 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-QWL03 | T3P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2527 | 6249 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-QWL03 | T3P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 32749 | 80973 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-QWL03 | T3P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3822 | 8194 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-QWL03 | T3P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 7500 | 16076 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-QWL03 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2795 | 6957 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-QWL03 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 4165 | 10365 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-QWL03 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 699 | 1084 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-QWL03 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 3014 | 4673 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230906_MN00604_0251_A000H5NLNC | 230906 | T3P2 | T3P2-01-QWL03 | T3P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 7242 | 10876 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230906_MN00604_0251_A000H5NLNC | 230906 | T3P2 | T3P2-01-QWL03 | T3P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 26457 | 39732 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230906_MN00604_0251_A000H5NLNC | 230906 | T3P2 | T3P2-02-QWL03 | T3P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 8778 | 16004 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230906_MN00604_0251_A000H5NLNC | 230906 | T3P2 | T3P2-02-QWL03 | T3P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 30910 | 56354 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230906_MN00604_0251_A000H5NLNC | 230906 | T3P2 | T3P2-LY-QWL03 | T3P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 15422 | 28740 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230909_MN00604_0254_A000H57NNG | 230909 | T3P2 | T3P2-QWL03 | T3P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5704 | 15536 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230912_MN00604_0255_A000H57NGV | 230912 | T3P2 | T3P2-08-QWL03 | T3P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2474 | 6859 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230912_MN00604_0255_A000H57NGV | 230912 | T3P2 | T3P2-08-QWL03 | T3P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 5316 | 14735 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230912_MN00604_0255_A000H57NGV | 230912 | T3P2 | T3P2-12-QWL03 | T3P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2370 | 6659 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230912_MN00604_0255_A000H57NGV | 230912 | T3P2 | T3P2-12-QWL03 | T3P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 9204 | 25862 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230912_MN00604_0255_A000H57NGV | 230912 | T3P2 | T3P2-HG-08-QWL03 | T3P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1592 | 4815 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230912_MN00604_0255_A000H57NGV | 230912 | T3P2 | T3P2-HG-08-QWL03 | T3P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 6217 | 18804 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230912_MN00604_0255_A000H57NGV | 230912 | T3P2 | T3P2-HG-12-QWL03 | T3P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1207 | 3254 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230912_MN00604_0255_A000H57NGV | 230912 | T3P2 | T3P2-HG-12-QWL03 | T3P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 6615 | 17833 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230912_MN00604_0255_A000H57NGV | 230912 | T3P2 | T3P2-08-NZL-QWL03 | T3P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2495 | 7310 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-QWL03 | T3P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4990 | 12166 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-QWL03 | T3P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 18632 | 45425 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P3 | T3P3-QWL03 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20231001-2 | 液体 | 20231001-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6011 | 10487 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P3 | T3P3-QWL03 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20231001-2 | 液体 | 20231001-2 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 16838 | 29375 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T3P3 | T3P3-QWL03 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 中间品 | 20231001 | UN | 20231001 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1759 | 5411 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T3P3 | T3P3-QWL03 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 中间品 | 20231001 | UN | 20231001 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 4502 | 13847 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-QWL03 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 10214 | 21760 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-QWL03 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 28179 | 60031 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T3P3 | T3P3-QWL03 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 中间品 | 20231101 | UN | 20231101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 7577 | 42590 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T3P3 | T3P3-QWL03 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 中间品 | 20231101 | UN | 20231101 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 12661 | 71159 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-QWL03 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 8422 | 15656 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-QWL03 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 24467 | 45480 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231114_MN00604_0279_A000H5FKCJ | 231114 | T3P3 | T3P3-QWL03 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 中间品 | 20231101 | 液体 | 20231101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3216 | 6033 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231114_MN00604_0279_A000H5FKCJ | 231114 | T3P3 | T3P3-QWL03 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 中间品 | 20231101 | 液体 | 20231101 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 21244 | 39840 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231114_MN00604_0279_A000H5FKCJ | 231114 | T3P3 | T3P3-QWL03-YW | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 中间品 | 20231101 | 液体 | 20231101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 12573 | 13131 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231114_MN00604_0279_A000H5FKCJ | 231114 | T3P3 | T3P3-QWL03-YW | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 中间品 | 20231101 | 液体 | 20231101 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 16334 | 17059 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-QWL03 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 7406 | 8637 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-QWL03 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 26254 | 30615 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231129_MN00604_0294_A000H5CKTG | 231129 | T3P3 | T3P3-QWL03 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5358 | 11440 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231129_MN00604_0294_A000H5CKTG | 231129 | T3P3 | T3P3-QWL03 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 5341 | 11404 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-QWL03 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5276 | 12888 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-QWL03 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 22767 | 55605 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T3P3 | T3P3-QWL03 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 13734 | 26801 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T3P3 | T3P3-QWL03 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 12775 | 24930 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T3P3 | T3P3-QWL03 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 8109 | 6284 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T3P3 | T3P3-QWL03 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 9096 | 7049 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T3P3 | T3P3-1-QWL03 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1055 | 572 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T3P3 | T3P3-1-QWL03 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 1738 | 942 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-QWL03 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 10272 | 19697 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-QWL03 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 31115 | 59663 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-QWL03 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5323 | 16862 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-QWL03 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 25217 | 79890 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231220_TPMN00238_0014_A000H5WKH5 | 231220 | T3P3 | T3P3-QWL03 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 中间品 | 20231202 | UN | 20231202 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3708 | 6340 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231220_TPMN00238_0014_A000H5WKH5 | 231220 | T3P3 | T3P3-QWL03 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 中间品 | 20231202 | UN | 20231202 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 6757 | 11552 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231220_TPMN00238_0014_A000H5WKH5 | 231220 | T3P3 | T3P3-LY-QWL03 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 中间品 | 20231202 | UN | 20231202 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 708 | 2755 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231220_TPMN00238_0014_A000H5WKH5 | 231220 | T3P3 | T3P3-LY-QWL03 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 中间品 | 20231202 | UN | 20231202 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 4312 | 16783 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-QWL03 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4810 | 16091 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-QWL03 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 23084 | 77223 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-QWL03 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5382 | 14446 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-QWL03 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 24416 | 65535 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-QWL03 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  | 液体 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5097 | 16769 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-QWL03 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  | 液体 | [9 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 24679 | 81199 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-QWL03 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1829 | 3082 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-QWL03 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 11005 | 18547 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-QWL03-YL | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 265 | 229 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231227_MN00604_0325_A000H5WVNN | 231227 | T2P2 | T2P2-17-1-QWL03 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 910 | 1575 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231227_MN00604_0325_A000H5WVNN | 231227 | T2P2 | T2P2-17-1-QWL03 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 弱阳 | 479 | 829 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231227_MN00604_0325_A000H5WVNN | 231227 | T2P2 | T2P2-17-2-QWL03 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1137 | 2189 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231227_MN00604_0325_A000H5WVNN | 231227 | T2P2 | T2P2-17-2-QWL03 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 701 | 1349 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231227_MN00604_0325_A000H5WVNN | 231227 | T3P3 | T3P3-QWL03 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 原料 | 0000246017 | 液体 | 0000246017 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3199 | 3628 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231227_MN00604_0325_A000H5WVNN | 231227 | T3P3 | T3P3-QWL03 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 原料 | 0000246017 | 液体 | 0000246017 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 735 | 833 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231227_MN00604_0325_A000H5WVNN | 231227 | T3P3 | T3P3-LY-QWL03 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 原料 | 0000246017 | 液体 | 0000246017 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 607 | 1101 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231227_MN00604_0325_A000H5WVNN | 231227 | T3P3 | T3P3-LY-QWL03 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 原料 | 0000246017 | 液体 | 0000246017 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 827 | 1501 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-QWL03 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3185 | 6162 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-QWL03 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 10599 | 20504 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-QWL03 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5213 | 16833 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-QWL03 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 24898 | 80391 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0341_A000H72FCC | 240118 | T3P3 | T3P3-QWL03 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 342 | 832 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0341_A000H72FCC | 240118 | T3P3 | T3P3-QWL03 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 2822 | 6859 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0341_A000H72FCC | 240118 | T3P3 | T3P3-QWL03-LY | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 415 | 563 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0341_A000H72FCC | 240118 | T3P3 | T3P3-QWL03-LY | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 1988 | 2700 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-QWL03 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  | UN | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4902 | 15433 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-QWL03 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  | UN | [9 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 23468 | 73890 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-QWL03 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4961 | 16192 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-QWL03 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 23382 | 76314 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0352_A000H72F72 | 240130 | T3P3 | T3P3-QWL03 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20240102 | 液体 | 20240102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1705 | 2954 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0352_A000H72F72 | 240130 | T3P3 | T3P3-QWL03 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20240102 | 液体 | 20240102 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 9053 | 15686 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240131_MN00604_0353_A000H5LCY7 | 240131 | T2P2 | T2P2-0075-QWL03 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 60 | 100 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240131_MN00604_0353_A000H5LCY7 | 240131 | T2P2 | T2P2-0075-QWL03 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 弱阳 | 179 | 297 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240131_MN00604_0353_A000H5LCY7 | 240131 | T2P2 | T2P2-8693-QWL03 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 234 | 339 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240131_MN00604_0353_A000H5LCY7 | 240131 | T2P2 | T2P2-8693-QWL03 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 581 | 843 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-QWL04 | T3P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1296 | 3161 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-QWL04 | T3P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 51321 | 125102 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-QWL04 | T3P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4355 | 8617 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-QWL04 | T3P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 26311 | 52052 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-QWL04 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2245 | 4974 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-QWL04 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 21977 | 48686 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-QWL04 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 725 | 1222 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-QWL04 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 7884 | 13283 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230906_MN00604_0251_A000H5NLNC | 230906 | T3P2 | T3P2-01-QWL04 | T3P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 7710 | 8681 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230906_MN00604_0251_A000H5NLNC | 230906 | T3P2 | T3P2-01-QWL04 | T3P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 52921 | 59581 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230906_MN00604_0251_A000H5NLNC | 230906 | T3P2 | T3P2-02-QWL04 | T3P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5858 | 8712 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230906_MN00604_0251_A000H5NLNC | 230906 | T3P2 | T3P2-02-QWL04 | T3P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 37796 | 56208 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230906_MN00604_0251_A000H5NLNC | 230906 | T3P2 | T3P2-LY-QWL04 | T3P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 28968 | 40971 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230909_MN00604_0254_A000H57NNG | 230909 | T3P2 | T3P2-QWL04 | T3P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5451 | 15112 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230912_MN00604_0255_A000H57NGV | 230912 | T3P2 | T3P2-08-QWL04 | T3P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1769 | 5083 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230912_MN00604_0255_A000H57NGV | 230912 | T3P2 | T3P2-08-QWL04 | T3P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 3719 | 10687 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230912_MN00604_0255_A000H57NGV | 230912 | T3P2 | T3P2-12-QWL04 | T3P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3289 | 7624 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230912_MN00604_0255_A000H57NGV | 230912 | T3P2 | T3P2-12-QWL04 | T3P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 5619 | 13025 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230912_MN00604_0255_A000H57NGV | 230912 | T3P2 | T3P2-HG-08-QWL04 | T3P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1063 | 2803 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230912_MN00604_0255_A000H57NGV | 230912 | T3P2 | T3P2-HG-08-QWL04 | T3P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 4724 | 12449 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230912_MN00604_0255_A000H57NGV | 230912 | T3P2 | T3P2-HG-12-QWL04 | T3P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1450 | 4021 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230912_MN00604_0255_A000H57NGV | 230912 | T3P2 | T3P2-HG-12-QWL04 | T3P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 4641 | 12865 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230912_MN00604_0255_A000H57NGV | 230912 | T3P2 | T3P2-08-NZL-QWL04 | T3P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3196 | 8879 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-QWL04 | T3P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 17028 | 35581 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-QWL04 | T3P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 23864 | 49866 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P3 | T3P3-QWL04 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20231001-2 | 液体 | 20231001-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5527 | 8922 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P3 | T3P3-QWL04 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20231001-2 | 液体 | 20231001-2 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 10579 | 17076 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T3P3 | T3P3-QWL04 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 中间品 | 20231001 | UN | 20231001 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 955 | 3051 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T3P3 | T3P3-QWL04 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 中间品 | 20231001 | UN | 20231001 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 1204 | 3846 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-QWL04 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 13243 | 24340 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-QWL04 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 24223 | 44520 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T3P3 | T3P3-QWL04 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 中间品 | 20231101 | UN | 20231101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 9491 | 44217 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T3P3 | T3P3-QWL04 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 中间品 | 20231101 | UN | 20231101 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 31836 | 148312 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-QWL04 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 13140 | 23223 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-QWL04 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 32191 | 56891 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231114_MN00604_0279_A000H5FKCJ | 231114 | T3P3 | T3P3-QWL04 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 中间品 | 20231101 | 液体 | 20231101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2565 | 3700 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231114_MN00604_0279_A000H5FKCJ | 231114 | T3P3 | T3P3-QWL04 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 中间品 | 20231101 | 液体 | 20231101 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 32267 | 46529 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231114_MN00604_0279_A000H5FKCJ | 231114 | T3P3 | T3P3-QWL04-YW | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 中间品 | 20231101 | 液体 | 20231101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 23973 | 22946 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231114_MN00604_0279_A000H5FKCJ | 231114 | T3P3 | T3P3-QWL04-YW | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 中间品 | 20231101 | 液体 | 20231101 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 12643 | 12101 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-QWL04 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 8710 | 9806 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-QWL04 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 20561 | 23148 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231129_MN00604_0294_A000H5CKTG | 231129 | T3P3 | T3P3-QWL04 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 7931 | 15351 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231129_MN00604_0294_A000H5CKTG | 231129 | T3P3 | T3P3-QWL04 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 14905 | 28847 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-QWL04 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4380 | 9873 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-QWL04 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 21747 | 49015 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T3P3 | T3P3-QWL04 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 12211 | 21125 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T3P3 | T3P3-QWL04 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 15997 | 27674 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T3P3 | T3P3-QWL04 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 8504 | 8424 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T3P3 | T3P3-QWL04 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 8499 | 8419 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T3P3 | T3P3-1-QWL04 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3194 | 2366 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T3P3 | T3P3-1-QWL04 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 6528 | 4835 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-QWL04 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 14377 | 19257 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-QWL04 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 33098 | 44332 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-QWL04 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4253 | 12659 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-QWL04 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 25599 | 76196 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231220_TPMN00238_0014_A000H5WKH5 | 231220 | T3P3 | T3P3-QWL04 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 中间品 | 20231202 | UN | 20231202 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2382 | 5319 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231220_TPMN00238_0014_A000H5WKH5 | 231220 | T3P3 | T3P3-QWL04 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 中间品 | 20231202 | UN | 20231202 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 13473 | 30079 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231220_TPMN00238_0014_A000H5WKH5 | 231220 | T3P3 | T3P3-LY-QWL04 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 中间品 | 20231202 | UN | 20231202 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 991 | 3797 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231220_TPMN00238_0014_A000H5WKH5 | 231220 | T3P3 | T3P3-LY-QWL04 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 中间品 | 20231202 | UN | 20231202 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 11228 | 43011 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-QWL04 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3884 | 12490 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-QWL04 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 24510 | 78809 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-QWL04 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4487 | 11075 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-QWL04 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 23586 | 58217 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-QWL04 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） |  |  | 液体 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4136 | 13001 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-QWL04 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） |  |  | 液体 | [9 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 25364 | 79726 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-QWL04 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1778 | 3218 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-QWL04-YL | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 470 | 623 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231227_MN00604_0325_A000H5WVNN | 231227 | T2P2 | T2P2-17-1-QWL04 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1196 | 2702 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231227_MN00604_0325_A000H5WVNN | 231227 | T2P2 | T2P2-17-1-QWL04 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 5270 | 11907 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231227_MN00604_0325_A000H5WVNN | 231227 | T2P2 | T2P2-17-2-QWL04 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1342 | 2543 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231227_MN00604_0325_A000H5WVNN | 231227 | T2P2 | T2P2-17-2-QWL04 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 4874 | 9238 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231227_MN00604_0325_A000H5WVNN | 231227 | T3P3 | T3P3-QWL04 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 原料 | 0000246017 | 液体 | 0000246017 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3834 | 7174 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231227_MN00604_0325_A000H5WVNN | 231227 | T3P3 | T3P3-QWL04 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 原料 | 0000246017 | 液体 | 0000246017 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 2606 | 4877 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-QWL04 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3199 | 5719 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-QWL04 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4298 | 13039 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-QWL04 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 25707 | 77986 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0341_A000H72FCC | 240118 | T3P3 | T3P3-QWL04 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 379 | 762 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0341_A000H72FCC | 240118 | T3P3 | T3P3-QWL04-LY | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 448 | 874 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-QWL04 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） |  |  | UN | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4068 | 12327 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-QWL04 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） |  |  | UN | [9 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 24320 | 73704 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-QWL04 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4028 | 12509 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-QWL04 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 24608 | 76427 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0352_A000H72F72 | 240130 | T3P3 | T3P3-QWL04 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20240102 | 液体 | 20240102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2627 | 3954 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0352_A000H72F72 | 240130 | T3P3 | T3P3-QWL04 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20240102 | 液体 | 20240102 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 11000 | 16559 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240131_MN00604_0353_A000H5LCY7 | 240131 | T2P2 | T2P2-0075-QWL04 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 478 | 676 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240131_MN00604_0353_A000H5LCY7 | 240131 | T2P2 | T2P2-0075-QWL04 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 11497 | 16247 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240131_MN00604_0353_A000H5LCY7 | 240131 | T2P2 | T2P2-8693-QWL04 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1060 | 1458 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240131_MN00604_0353_A000H5LCY7 | 240131 | T2P2 | T2P2-8693-QWL04 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 23404 | 32201 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-QWL05 | T3P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4801 | 9262 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-QWL05 | T3P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 1739 | 3355 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-QWL05 | T3P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 1738 | 3354 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-QWL05 | T3P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 1738 | 3354 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-QWL05 | T3P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒F40型(ADVF40) | 滤 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-QWL05 | T3P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒F组(ADVF) | 滤 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-QWL05 | T3P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4896 | 9785 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-QWL05 | T3P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 弱阳 | 316 | 632 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-QWL05 | T3P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 315 | 631 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-QWL05 | T3P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 315 | 631 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-QWL05 | T3P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒F40型(ADVF40) | 滤 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-QWL05 | T3P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒F组(ADVF) | 滤 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-QWL05 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5254 | 11454 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-QWL05 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3747 | 6125 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-QWL05 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 滤 | 12 | 21 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-QWL05 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 滤 | 12 | 21 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-QWL05 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 滤 | 12 | 21 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230906_MN00604_0251_A000H5NLNC | 230906 | T3P2 | T3P2-01-QWL05 | T3P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 9109 | 13396 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230906_MN00604_0251_A000H5NLNC | 230906 | T3P2 | T3P2-01-QWL05 | T3P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 902 | 1327 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230906_MN00604_0251_A000H5NLNC | 230906 | T3P2 | T3P2-01-QWL05 | T3P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B21型(ADV21) | 滤 | 2 | 3 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230906_MN00604_0251_A000H5NLNC | 230906 | T3P2 | T3P2-01-QWL05 | T3P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B组(ADVB) | 滤 | 2 | 3 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230906_MN00604_0251_A000H5NLNC | 230906 | T3P2 | T3P2-01-QWL05 | T3P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 900 | 1324 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230906_MN00604_0251_A000H5NLNC | 230906 | T3P2 | T3P2-01-QWL05 | T3P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 900 | 1324 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230906_MN00604_0251_A000H5NLNC | 230906 | T3P2 | T3P2-02-QWL05 | T3P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 9406 | 13797 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230906_MN00604_0251_A000H5NLNC | 230906 | T3P2 | T3P2-02-QWL05 | T3P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 767 | 1126 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230906_MN00604_0251_A000H5NLNC | 230906 | T3P2 | T3P2-02-QWL05 | T3P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 767 | 1126 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230906_MN00604_0251_A000H5NLNC | 230906 | T3P2 | T3P2-02-QWL05 | T3P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 767 | 1126 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230906_MN00604_0251_A000H5NLNC | 230906 | T3P2 | T3P2-LY-QWL05 | T3P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 弱阳 | 138 | 245 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230906_MN00604_0251_A000H5NLNC | 230906 | T3P2 | T3P2-LY-QWL05 | T3P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 138 | 245 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230906_MN00604_0251_A000H5NLNC | 230906 | T3P2 | T3P2-LY-QWL05 | T3P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 138 | 245 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230909_MN00604_0254_A000H57NNG | 230909 | T3P2 | T3P2-QWL05 | T3P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5797 | 13251 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230909_MN00604_0254_A000H57NNG | 230909 | T3P2 | T3P2-QWL05 | T3P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 653 | 1494 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230909_MN00604_0254_A000H57NNG | 230909 | T3P2 | T3P2-QWL05 | T3P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 653 | 1494 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230909_MN00604_0254_A000H57NNG | 230909 | T3P2 | T3P2-QWL05 | T3P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 653 | 1494 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230912_MN00604_0255_A000H57NGV | 230912 | T3P2 | T3P2-08-QWL05 | T3P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2978 | 8225 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230912_MN00604_0255_A000H57NGV | 230912 | T3P2 | T3P2-08-QWL05 | T3P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 弱阳 | 486 | 1342 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230912_MN00604_0255_A000H57NGV | 230912 | T3P2 | T3P2-08-QWL05 | T3P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B21型(ADV21) | 滤 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230912_MN00604_0255_A000H57NGV | 230912 | T3P2 | T3P2-08-QWL05 | T3P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B组(ADVB) | 滤 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230912_MN00604_0255_A000H57NGV | 230912 | T3P2 | T3P2-08-QWL05 | T3P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 485 | 1341 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230912_MN00604_0255_A000H57NGV | 230912 | T3P2 | T3P2-08-QWL05 | T3P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 485 | 1341 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230912_MN00604_0255_A000H57NGV | 230912 | T3P2 | T3P2-12-QWL05 | T3P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 409 | 1016 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230912_MN00604_0255_A000H57NGV | 230912 | T3P2 | T3P2-12-QWL05 | T3P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 滤 | 13 | 33 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230912_MN00604_0255_A000H57NGV | 230912 | T3P2 | T3P2-12-QWL05 | T3P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 弱阳 | 13 | 33 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230912_MN00604_0255_A000H57NGV | 230912 | T3P2 | T3P2-12-QWL05 | T3P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 弱阳 | 13 | 33 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230912_MN00604_0255_A000H57NGV | 230912 | T3P2 | T3P2-08-NZL-QWL05 | T3P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2121 | 5595 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230912_MN00604_0255_A000H57NGV | 230912 | T3P2 | T3P2-08-NZL-QWL05 | T3P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 弱阳 | 301 | 794 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230912_MN00604_0255_A000H57NGV | 230912 | T3P2 | T3P2-08-NZL-QWL05 | T3P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 301 | 794 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230912_MN00604_0255_A000H57NGV | 230912 | T3P2 | T3P2-08-NZL-QWL05 | T3P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 301 | 794 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-QWL05 | T3P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 8022 | 16827 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-QWL05 | T3P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 1451 | 3044 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-QWL05 | T3P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B21型(ADV21) | 滤 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-QWL05 | T3P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B组(ADVB) | 滤 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-QWL05 | T3P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 1448 | 3039 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-QWL05 | T3P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 1448 | 3039 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-QWL05 | T3P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒F40型(ADVF40) | 滤 | 1 | 4 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-QWL05 | T3P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒F组(ADVF) | 滤 | 1 | 4 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231001-2 | 液体 | 20231001-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 7251 | 12793 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231001-2 | 液体 | 20231001-2 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 弱阳 | 302 | 533 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231001-2 | 液体 | 20231001-2 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 302 | 533 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231001-2 | 液体 | 20231001-2 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 302 | 533 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231001 | UN | 20231001 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1429 | 4046 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231001 | UN | 20231001 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 弱阳 | 121 | 343 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231001 | UN | 20231001 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 121 | 343 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231001 | UN | 20231001 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 121 | 343 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1959 | 4170 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 1498 | 3190 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 1498 | 3190 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 1498 | 3190 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231101 | UN | 20231101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6187 | 34518 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231101 | UN | 20231101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 6478 | 36141 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231101 | UN | 20231101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B16型(ADV16) | 滤 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231101 | UN | 20231101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B21型(ADV21) | 滤 | 4 | 26 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231101 | UN | 20231101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B3型(ADV3) | 滤 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231101 | UN | 20231101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B7型(ADV7) | 滤 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231101 | UN | 20231101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B组(ADVB) | 滤 | 4 | 26 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231101 | UN | 20231101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 6474 | 36115 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231101 | UN | 20231101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 6474 | 36115 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 15455 | 28767 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 16262 | 30270 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 16262 | 30270 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 16262 | 30270 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231114_MN00604_0279_A000H5FKCJ | 231114 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231101 | 液体 | 20231101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4639 | 8093 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231114_MN00604_0279_A000H5FKCJ | 231114 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231101 | 液体 | 20231101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 13599 | 23722 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231114_MN00604_0279_A000H5FKCJ | 231114 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231101 | 液体 | 20231101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 13599 | 23722 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231114_MN00604_0279_A000H5FKCJ | 231114 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231101 | 液体 | 20231101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 13599 | 23722 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231114_MN00604_0279_A000H5FKCJ | 231114 | T3P3 | T3P3-QWL05-YW | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231101 | 液体 | 20231101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 10765 | 12509 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231114_MN00604_0279_A000H5FKCJ | 231114 | T3P3 | T3P3-QWL05-YW | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231101 | 液体 | 20231101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 795 | 924 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231114_MN00604_0279_A000H5FKCJ | 231114 | T3P3 | T3P3-QWL05-YW | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231101 | 液体 | 20231101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 795 | 924 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231114_MN00604_0279_A000H5FKCJ | 231114 | T3P3 | T3P3-QWL05-YW | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231101 | 液体 | 20231101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 795 | 924 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 14751 | 19725 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 7520 | 10056 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B21型(ADV21) | 滤 | 17 | 24 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B组(ADVB) | 滤 | 17 | 24 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 7502 | 10032 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 7502 | 10032 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231129_MN00604_0294_A000H5CKTG | 231129 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 10714 | 24101 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231129_MN00604_0294_A000H5CKTG | 231129 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 7896 | 17763 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231129_MN00604_0294_A000H5CKTG | 231129 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 7896 | 17763 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231129_MN00604_0294_A000H5CKTG | 231129 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 7896 | 17763 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6923 | 15008 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 2218 | 4810 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 2218 | 4810 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 2218 | 4810 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5983 | 10123 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 10938 | 18507 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B11型(ADV11) | 滤 | 1 | 3 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B14型(ADV14) | 滤 | 1 | 3 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B16型(ADV16) | 阳性 | 5801 | 9816 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B21型(ADV21) | 阳性 | 5786 | 9791 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B34型(NA) | 滤 | 1 | 3 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B35型(ADV35) | 滤 | 1 | 3 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B3型(ADV3) | 阳性 | 10937 | 18505 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B55型(ADV55) | 滤 | 1 | 3 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B68型(NA) | 弱阳 | 178 | 302 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B7型(ADV7) | 阳性 | 8932 | 15113 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B组(ADVB) | 阳性 | 10938 | 18507 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 7610 | 4933 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 6818 | 4420 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 6818 | 4420 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 6818 | 4420 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T3P3 | T3P3-1-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1603 | 1287 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T3P3 | T3P3-1-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 1247 | 1001 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T3P3 | T3P3-1-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 1247 | 1001 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T3P3 | T3P3-1-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 1247 | 1001 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 10650 | 15920 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 18588 | 27786 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B21型(ADV21) | 滤 | 7 | 11 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B组(ADVB) | 滤 | 7 | 11 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 18580 | 27775 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 18580 | 27775 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 7156 | 19464 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 2364 | 6429 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B21型(ADV21) | 滤 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B组(ADVB) | 滤 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 2363 | 6428 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 2363 | 6428 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231220_TPMN00238_0014_A000H5WKH5 | 231220 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231202 | UN | 20231202 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2161 | 4138 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231220_TPMN00238_0014_A000H5WKH5 | 231220 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231202 | UN | 20231202 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 9623 | 18430 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231220_TPMN00238_0014_A000H5WKH5 | 231220 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231202 | UN | 20231202 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B21型(ADV21) | 滤 | 12 | 23 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231220_TPMN00238_0014_A000H5WKH5 | 231220 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231202 | UN | 20231202 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B组(ADVB) | 滤 | 12 | 23 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231220_TPMN00238_0014_A000H5WKH5 | 231220 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231202 | UN | 20231202 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 9611 | 18407 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231220_TPMN00238_0014_A000H5WKH5 | 231220 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231202 | UN | 20231202 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 9611 | 18407 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231220_TPMN00238_0014_A000H5WKH5 | 231220 | T3P3 | T3P3-LY-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231202 | UN | 20231202 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 988 | 3605 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231220_TPMN00238_0014_A000H5WKH5 | 231220 | T3P3 | T3P3-LY-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231202 | UN | 20231202 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 3186 | 11631 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231220_TPMN00238_0014_A000H5WKH5 | 231220 | T3P3 | T3P3-LY-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231202 | UN | 20231202 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 3186 | 11631 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231220_TPMN00238_0014_A000H5WKH5 | 231220 | T3P3 | T3P3-LY-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20231202 | UN | 20231202 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 3186 | 11631 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6324 | 19368 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 2266 | 6941 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B21型(ADV21) | 滤 | 1 | 2 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B组(ADVB) | 滤 | 1 | 2 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 2266 | 6939 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 2266 | 6939 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 7271 | 16667 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 2280 | 5226 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 2280 | 5226 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 2280 | 5226 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  | 液体 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6889 | 20165 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  | 液体 | [9 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 2422 | 7090 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  | 液体 | [9 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B21型(ADV21) | 滤 | 1 | 3 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  | 液体 | [9 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B组(ADVB) | 滤 | 1 | 3 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  | 液体 | [9 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 2421 | 7087 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  | 液体 | [9 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 2421 | 7087 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1088 | 1890 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-QWL05-YL | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 38 | 47 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231227_MN00604_0325_A000H5WVNN | 231227 | T2P2 | T2P2-17-1-QWL05 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1005 | 2003 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231227_MN00604_0325_A000H5WVNN | 231227 | T2P2 | T2P2-17-1-QWL05 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 4416 | 8805 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231227_MN00604_0325_A000H5WVNN | 231227 | T2P2 | T2P2-17-1-QWL05 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B21型(ADV21) | 滤 | 5 | 9 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231227_MN00604_0325_A000H5WVNN | 231227 | T2P2 | T2P2-17-1-QWL05 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B组(ADVB) | 滤 | 5 | 9 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231227_MN00604_0325_A000H5WVNN | 231227 | T2P2 | T2P2-17-1-QWL05 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 4412 | 8796 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231227_MN00604_0325_A000H5WVNN | 231227 | T2P2 | T2P2-17-1-QWL05 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 4412 | 8796 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231227_MN00604_0325_A000H5WVNN | 231227 | T2P2 | T2P2-17-2-QWL05 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1137 | 1972 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231227_MN00604_0325_A000H5WVNN | 231227 | T2P2 | T2P2-17-2-QWL05 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 5916 | 10263 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231227_MN00604_0325_A000H5WVNN | 231227 | T2P2 | T2P2-17-2-QWL05 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B21型(ADV21) | 滤 | 3 | 5 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231227_MN00604_0325_A000H5WVNN | 231227 | T2P2 | T2P2-17-2-QWL05 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B组(ADVB) | 滤 | 3 | 5 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231227_MN00604_0325_A000H5WVNN | 231227 | T2P2 | T2P2-17-2-QWL05 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 5913 | 10258 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231227_MN00604_0325_A000H5WVNN | 231227 | T2P2 | T2P2-17-2-QWL05 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 5913 | 10258 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231227_MN00604_0325_A000H5WVNN | 231227 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 原料 | 0000246017 | 液体 | 0000246017 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2919 | 4816 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231227_MN00604_0325_A000H5WVNN | 231227 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 原料 | 0000246017 | 液体 | 0000246017 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 2331 | 3846 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231227_MN00604_0325_A000H5WVNN | 231227 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 原料 | 0000246017 | 液体 | 0000246017 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B21型(ADV21) | 滤 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231227_MN00604_0325_A000H5WVNN | 231227 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 原料 | 0000246017 | 液体 | 0000246017 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B组(ADVB) | 滤 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231227_MN00604_0325_A000H5WVNN | 231227 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 原料 | 0000246017 | 液体 | 0000246017 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 2331 | 3845 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231227_MN00604_0325_A000H5WVNN | 231227 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 原料 | 0000246017 | 液体 | 0000246017 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 2331 | 3845 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3193 | 5024 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 18708 | 29437 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B21型(ADV21) | 滤 | 17 | 26 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B组(ADVB) | 滤 | 17 | 26 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 18692 | 29411 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 18692 | 29411 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 7114 | 20034 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 2448 | 6895 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B21型(ADV21) | 滤 | 1 | 2 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B组(ADVB) | 滤 | 1 | 2 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 2448 | 6893 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 2448 | 6893 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0341_A000H72FCC | 240118 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 537 | 1442 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0341_A000H72FCC | 240118 | T3P3 | T3P3-QWL05-LY | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 254 | 460 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  | UN | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6584 | 18986 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  | UN | [9 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 2215 | 6387 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  | UN | [9 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B21型(ADV21) | 滤 | 2 | 5 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  | UN | [9 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B组(ADVB) | 滤 | 2 | 5 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  | UN | [9 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 2213 | 6382 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  | UN | [9 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 2213 | 6382 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6685 | 19695 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 2265 | 6672 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 2265 | 6672 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 2265 | 6672 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0352_A000H72F72 | 240130 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20240102 | 液体 | 20240102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1451 | 2506 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0352_A000H72F72 | 240130 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20240102 | 液体 | 20240102 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 11587 | 20010 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0352_A000H72F72 | 240130 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20240102 | 液体 | 20240102 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B21型(ADV21) | 弱阳 | 69 | 119 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0352_A000H72F72 | 240130 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20240102 | 液体 | 20240102 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B组(ADVB) | 弱阳 | 69 | 119 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0352_A000H72F72 | 240130 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20240102 | 液体 | 20240102 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 11518 | 19891 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0352_A000H72F72 | 240130 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20240102 | 液体 | 20240102 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 11518 | 19891 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240131_MN00604_0353_A000H5LCY7 | 240131 | T2P2 | T2P2-0075-QWL05 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 508 | 787 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240131_MN00604_0353_A000H5LCY7 | 240131 | T2P2 | T2P2-0075-QWL05 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 2197 | 3407 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240131_MN00604_0353_A000H5LCY7 | 240131 | T2P2 | T2P2-0075-QWL05 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B21型(ADV21) | 滤 | 2 | 3 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240131_MN00604_0353_A000H5LCY7 | 240131 | T2P2 | T2P2-0075-QWL05 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B组(ADVB) | 滤 | 2 | 3 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240131_MN00604_0353_A000H5LCY7 | 240131 | T2P2 | T2P2-0075-QWL05 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 2195 | 3404 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240131_MN00604_0353_A000H5LCY7 | 240131 | T2P2 | T2P2-0075-QWL05 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 2195 | 3404 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240131_MN00604_0353_A000H5LCY7 | 240131 | T2P2 | T2P2-8693-QWL05 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 910 | 1524 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240131_MN00604_0353_A000H5LCY7 | 240131 | T2P2 | T2P2-8693-QWL05 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 8811 | 14761 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240131_MN00604_0353_A000H5LCY7 | 240131 | T2P2 | T2P2-8693-QWL05 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B21型(ADV21) | 滤 | 11 | 19 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240131_MN00604_0353_A000H5LCY7 | 240131 | T2P2 | T2P2-8693-QWL05 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B组(ADVB) | 滤 | 11 | 19 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240131_MN00604_0353_A000H5LCY7 | 240131 | T2P2 | T2P2-8693-QWL05 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒C2型(ADV2) | 滤 | 9 | 15 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240131_MN00604_0353_A000H5LCY7 | 240131 | T2P2 | T2P2-8693-QWL05 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒C组(ADVC) | 滤 | 9 | 15 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240131_MN00604_0353_A000H5LCY7 | 240131 | T2P2 | T2P2-8693-QWL05 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 8791 | 14727 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240131_MN00604_0353_A000H5LCY7 | 240131 | T2P2 | T2P2-8693-QWL05 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 8791 | 14727 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-QWL06 | T3P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 814 | 1779 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-QWL06 | T3P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 42570 | 92994 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-QWL06 | T3P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2881 | 5397 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-QWL06 | T3P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 17857 | 33451 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-QWL06 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5476 | 16235 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-QWL06 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 5994 | 17770 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-QWL06 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2693 | 4096 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-QWL06 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 5807 | 8830 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230906_MN00604_0251_A000H5NLNC | 230906 | T3P2 | T3P2-01-QWL06 | T3P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5263 | 7503 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230906_MN00604_0251_A000H5NLNC | 230906 | T3P2 | T3P2-01-QWL06 | T3P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 46137 | 65770 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230906_MN00604_0251_A000H5NLNC | 230906 | T3P2 | T3P2-02-QWL06 | T3P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5747 | 6180 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230906_MN00604_0251_A000H5NLNC | 230906 | T3P2 | T3P2-02-QWL06 | T3P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 56994 | 61287 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230906_MN00604_0251_A000H5NLNC | 230906 | T3P2 | T3P2-LY-QWL06 | T3P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 33292 | 41993 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230909_MN00604_0254_A000H57NNG | 230909 | T3P2 | T3P2-QWL06 | T3P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1628 | 2823 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230909_MN00604_0254_A000H57NNG | 230909 | T3P2 | T3P2-QWL06 | T3P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 74174 | 128565 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230912_MN00604_0255_A000H57NGV | 230912 | T3P2 | T3P2-08-QWL06 | T3P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2636 | 5463 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230912_MN00604_0255_A000H57NGV | 230912 | T3P2 | T3P2-08-QWL06 | T3P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 44508 | 92234 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230912_MN00604_0255_A000H57NGV | 230912 | T3P2 | T3P2-12-QWL06 | T3P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5384 | 11201 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230912_MN00604_0255_A000H57NGV | 230912 | T3P2 | T3P2-12-QWL06 | T3P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 32781 | 68197 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230912_MN00604_0255_A000H57NGV | 230912 | T3P2 | T3P2-08-NZL-QWL06 | T3P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 754 | 1373 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230912_MN00604_0255_A000H57NGV | 230912 | T3P2 | T3P2-08-NZL-QWL06 | T3P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 33644 | 61253 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-QWL06 | T3P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5578 | 12707 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-QWL06 | T3P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 54970 | 125206 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P3 | T3P3-QWL06 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231001-2 | 液体 | 20231001-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2268 | 2570 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P3 | T3P3-QWL06 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231001-2 | 液体 | 20231001-2 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 66376 | 75206 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T3P3 | T3P3-QWL06 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20231001 | UN | 20231001 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1964 | 4333 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T3P3 | T3P3-QWL06 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20231001 | UN | 20231001 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 52811 | 116467 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-QWL06 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6887 | 12769 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-QWL06 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 49092 | 91020 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T3P3 | T3P3-QWL06 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20231101 | UN | 20231101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4466 | 13096 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T3P3 | T3P3-QWL06 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20231101 | UN | 20231101 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 62859 | 184316 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-QWL06 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2764 | 4479 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-QWL06 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 68504 | 110982 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231114_MN00604_0279_A000H5FKCJ | 231114 | T3P3 | T3P3-QWL06 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20231101 | 液体 | 20231101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1435 | 1774 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231114_MN00604_0279_A000H5FKCJ | 231114 | T3P3 | T3P3-QWL06 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20231101 | 液体 | 20231101 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 68696 | 84895 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231114_MN00604_0279_A000H5FKCJ | 231114 | T3P3 | T3P3-QWL06-YW | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20231101 | 液体 | 20231101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3976 | 5662 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231114_MN00604_0279_A000H5FKCJ | 231114 | T3P3 | T3P3-QWL06-YW | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20231101 | 液体 | 20231101 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 71641 | 101995 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-QWL06 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4671 | 5087 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-QWL06 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 54934 | 59820 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231129_MN00604_0294_A000H5CKTG | 231129 | T3P3 | T3P3-QWL06 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4562 | 6932 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231129_MN00604_0294_A000H5CKTG | 231129 | T3P3 | T3P3-QWL06 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 51657 | 78485 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-QWL06 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3405 | 5936 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-QWL06 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 46781 | 81536 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T3P3 | T3P3-QWL06 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6771 | 12938 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T3P3 | T3P3-QWL06 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 7864 | 15026 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T3P3 | T3P3-QWL06 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4739 | 4187 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T3P3 | T3P3-QWL06 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 27198 | 24029 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T3P3 | T3P3-1-QWL06 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1332 | 959 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T3P3 | T3P3-1-QWL06 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 17328 | 12473 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-QWL06 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5374 | 7153 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-QWL06 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 54055 | 71956 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-QWL06 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3554 | 7992 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-QWL06 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 48093 | 108140 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231220_TPMN00238_0014_A000H5WKH5 | 231220 | T3P3 | T3P3-QWL06 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20231202 | UN | 20231202 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2169 | 5076 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231220_TPMN00238_0014_A000H5WKH5 | 231220 | T3P3 | T3P3-QWL06 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20231202 | UN | 20231202 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 21587 | 50516 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231220_TPMN00238_0014_A000H5WKH5 | 231220 | T3P3 | T3P3-LY-QWL06 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20231202 | UN | 20231202 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 741 | 2703 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231220_TPMN00238_0014_A000H5WKH5 | 231220 | T3P3 | T3P3-LY-QWL06 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20231202 | UN | 20231202 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 14063 | 51281 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-QWL06 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3273 | 7865 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-QWL06 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 46066 | 110703 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-QWL06 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3598 | 6501 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-QWL06 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 46927 | 84779 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-QWL06 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  | 液体 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3511 | 7980 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-QWL06 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  | 液体 | [9 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 47289 | 107494 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-QWL06 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1382 | 1902 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-QWL06 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 38388 | 52848 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-QWL06-YL | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 85 | 115 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231227_MN00604_0325_A000H5WVNN | 231227 | T2P2 | T2P2-17-1-QWL06 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 884 | 1545 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231227_MN00604_0325_A000H5WVNN | 231227 | T2P2 | T2P2-17-1-QWL06 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 27041 | 47247 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231227_MN00604_0325_A000H5WVNN | 231227 | T2P2 | T2P2-17-2-QWL06 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 680 | 1136 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231227_MN00604_0325_A000H5WVNN | 231227 | T2P2 | T2P2-17-2-QWL06 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 19286 | 32235 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231227_MN00604_0325_A000H5WVNN | 231227 | T3P3 | T3P3-QWL06 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 原料 | 0000246017 | 液体 | 0000246017 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4885 | 5867 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231227_MN00604_0325_A000H5WVNN | 231227 | T3P3 | T3P3-QWL06 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 原料 | 0000246017 | 液体 | 0000246017 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 14524 | 17443 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-QWL06 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1358 | 1637 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-QWL06 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 54077 | 65191 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-QWL06 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3564 | 8003 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-QWL06 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 48359 | 108598 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0341_A000H72FCC | 240118 | T3P3 | T3P3-QWL06 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 655 | 1399 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0341_A000H72FCC | 240118 | T3P3 | T3P3-QWL06 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 42846 | 91484 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0341_A000H72FCC | 240118 | T3P3 | T3P3-QWL06-LY | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 369 | 536 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0341_A000H72FCC | 240118 | T3P3 | T3P3-QWL06-LY | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 29110 | 42268 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-QWL06 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  | UN | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3349 | 7414 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-QWL06 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  | UN | [9 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 46418 | 102774 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-QWL06 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3364 | 7796 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-QWL06 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 47228 | 109454 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0352_A000H72F72 | 240130 | T3P3 | T3P3-QWL06 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20240102 | 液体 | 20240102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2281 | 2685 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0352_A000H72F72 | 240130 | T3P3 | T3P3-QWL06 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20240102 | 液体 | 20240102 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 61893 | 72867 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240131_MN00604_0353_A000H5LCY7 | 240131 | T2P2 | T2P2-0075-QWL06 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 833 | 1164 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240131_MN00604_0353_A000H5LCY7 | 240131 | T2P2 | T2P2-0075-QWL06 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 25165 | 35144 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240131_MN00604_0353_A000H5LCY7 | 240131 | T2P2 | T2P2-8693-QWL06 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 916 | 1380 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240131_MN00604_0353_A000H5LCY7 | 240131 | T2P2 | T2P2-8693-QWL06 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 26666 | 40162 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-QWL07 | T3P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3761 | 7325 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-QWL07 | T3P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 滤 | 44 | 87 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-QWL07 | T3P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3513 | 7443 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-QWL07 | T3P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 67 | 144 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-QWL07 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6112 | 14314 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-QWL07 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 滤 | 16 | 38 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-QWL07 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2141 | 2800 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-QWL07 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 弱阳 | 34 | 45 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230906_MN00604_0251_A000H5NLNC | 230906 | T3P2 | T3P2-01-QWL07 | T3P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 9456 | 16019 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230906_MN00604_0251_A000H5NLNC | 230906 | T3P2 | T3P2-01-QWL07 | T3P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 222 | 377 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230906_MN00604_0251_A000H5NLNC | 230906 | T3P2 | T3P2-02-QWL07 | T3P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6818 | 11636 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230909_MN00604_0254_A000H57NNG | 230909 | T3P2 | T3P2-QWL07 | T3P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4808 | 11334 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230909_MN00604_0254_A000H57NNG | 230909 | T3P2 | T3P2-QWL07 | T3P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 1092 | 2575 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230912_MN00604_0255_A000H57NGV | 230912 | T3P2 | T3P2-08-QWL07 | T3P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2370 | 6444 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230912_MN00604_0255_A000H57NGV | 230912 | T3P2 | T3P2-08-QWL07 | T3P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 1133 | 3082 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230912_MN00604_0255_A000H57NGV | 230912 | T3P2 | T3P2-12-QWL07 | T3P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 318 | 854 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230912_MN00604_0255_A000H57NGV | 230912 | T3P2 | T3P2-12-QWL07 | T3P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 弱阳 | 33 | 90 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230912_MN00604_0255_A000H57NGV | 230912 | T3P2 | T3P2-08-NZL-QWL07 | T3P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1968 | 5057 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230912_MN00604_0255_A000H57NGV | 230912 | T3P2 | T3P2-08-NZL-QWL07 | T3P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 897 | 2305 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-QWL07 | T3P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 18278 | 39693 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-QWL07 | T3P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 3266 | 7094 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P3 | T3P3-QWL07 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231001-2 | 液体 | 20231001-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1739 | 3387 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P3 | T3P3-QWL07 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231001-2 | 液体 | 20231001-2 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 677 | 1319 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T3P3 | T3P3-QWL07 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20231001 | UN | 20231001 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1295 | 3534 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T3P3 | T3P3-QWL07 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20231001 | UN | 20231001 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 914 | 2494 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-QWL07 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 13994 | 29340 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-QWL07 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 4836 | 10139 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T3P3 | T3P3-QWL07 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20231101 | UN | 20231101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5539 | 29923 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T3P3 | T3P3-QWL07 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20231101 | UN | 20231101 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 1814 | 9799 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-QWL07 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 9764 | 19265 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-QWL07 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 弱阳 | 247 | 489 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231114_MN00604_0279_A000H5FKCJ | 231114 | T3P3 | T3P3-QWL07 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20231101 | 液体 | 20231101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3020 | 5897 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231114_MN00604_0279_A000H5FKCJ | 231114 | T3P3 | T3P3-QWL07 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20231101 | 液体 | 20231101 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 848 | 1656 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231114_MN00604_0279_A000H5FKCJ | 231114 | T3P3 | T3P3-QWL07-YW | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20231101 | 液体 | 20231101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 8425 | 8767 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231114_MN00604_0279_A000H5FKCJ | 231114 | T3P3 | T3P3-QWL07-YW | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20231101 | 液体 | 20231101 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 833 | 867 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-QWL07 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 9550 | 13609 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-QWL07 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 1103 | 1573 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231129_MN00604_0294_A000H5CKTG | 231129 | T3P3 | T3P3-QWL07 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4742 | 9738 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231129_MN00604_0294_A000H5CKTG | 231129 | T3P3 | T3P3-QWL07 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 989 | 2031 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-QWL07 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4741 | 10000 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-QWL07 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 3741 | 7890 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T3P3 | T3P3-QWL07 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6417 | 11350 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T3P3 | T3P3-QWL07 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 283 | 502 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T3P3 | T3P3-QWL07 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 7286 | 4983 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T3P3 | T3P3-QWL07 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 1003 | 686 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T3P3 | T3P3-1-QWL07 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3357 | 2850 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T3P3 | T3P3-1-QWL07 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 501 | 425 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-QWL07 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 8246 | 14771 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-QWL07 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 1940 | 3475 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-QWL07 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5199 | 13306 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-QWL07 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 4158 | 10642 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231220_TPMN00238_0014_A000H5WKH5 | 231220 | T3P3 | T3P3-QWL07 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20231202 | UN | 20231202 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4620 | 10891 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231220_TPMN00238_0014_A000H5WKH5 | 231220 | T3P3 | T3P3-QWL07 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20231202 | UN | 20231202 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 1141 | 2690 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231220_TPMN00238_0014_A000H5WKH5 | 231220 | T3P3 | T3P3-LY-QWL07 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20231202 | UN | 20231202 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 594 | 2166 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231220_TPMN00238_0014_A000H5WKH5 | 231220 | T3P3 | T3P3-LY-QWL07 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20231202 | UN | 20231202 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 319 | 1164 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-QWL07 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4550 | 12568 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-QWL07 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 3928 | 10849 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-QWL07 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4997 | 10982 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-QWL07 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 4052 | 8904 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-QWL07 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  | 液体 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4986 | 13000 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-QWL07 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  | 液体 | [9 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 4412 | 11503 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-QWL07 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1860 | 3296 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-QWL07 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 2482 | 4398 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-QWL07-YL | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1572 | 2568 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231227_MN00604_0325_A000H5WVNN | 231227 | T2P2 | T2P2-17-1-QWL07 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1056 | 2345 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231227_MN00604_0325_A000H5WVNN | 231227 | T2P2 | T2P2-17-1-QWL07 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 123 | 273 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231227_MN00604_0325_A000H5WVNN | 231227 | T2P2 | T2P2-17-2-QWL07 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 807 | 1620 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231227_MN00604_0325_A000H5WVNN | 231227 | T2P2 | T2P2-17-2-QWL07 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 弱阳 | 40 | 81 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231227_MN00604_0325_A000H5WVNN | 231227 | T3P3 | T3P3-QWL07 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 原料 | 0000246017 | 液体 | 0000246017 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2939 | 4223 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231227_MN00604_0325_A000H5WVNN | 231227 | T3P3 | T3P3-QWL07 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 原料 | 0000246017 | 液体 | 0000246017 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 弱阳 | 46 | 66 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-QWL07 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3302 | 5549 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-QWL07 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 5061 | 8505 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-QWL07 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5076 | 13078 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-QWL07 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 4302 | 11084 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0341_A000H72FCC | 240118 | T3P3 | T3P3-QWL07 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1253 | 3331 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0341_A000H72FCC | 240118 | T3P3 | T3P3-QWL07 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 2058 | 5469 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0341_A000H72FCC | 240118 | T3P3 | T3P3-QWL07-LY | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 610 | 1019 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0341_A000H72FCC | 240118 | T3P3 | T3P3-QWL07-LY | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 1093 | 1826 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-QWL07 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  | UN | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4638 | 12029 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-QWL07 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  | UN | [9 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 4014 | 10410 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-QWL07 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4732 | 12925 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-QWL07 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 3934 | 10746 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0352_A000H72F72 | 240130 | T3P3 | T3P3-QWL07 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20240102 | 液体 | 20240102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1153 | 1997 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0352_A000H72F72 | 240130 | T3P3 | T3P3-QWL07 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20240102 | 液体 | 20240102 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 1955 | 3386 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240131_MN00604_0353_A000H5LCY7 | 240131 | T2P2 | T2P2-0075-QWL07 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 538 | 1016 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240131_MN00604_0353_A000H5LCY7 | 240131 | T2P2 | T2P2-0075-QWL07 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 60 | 113 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240131_MN00604_0353_A000H5LCY7 | 240131 | T2P2 | T2P2-8693-QWL07 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1095 | 1543 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240131_MN00604_0353_A000H5LCY7 | 240131 | T2P2 | T2P2-8693-QWL07 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 187 | 263 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-QWP01 | T3P2-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 阳性 | 10403 | 21914 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-QWP01 | T3P2-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 阳性 | 6435 | 9746 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-QWP01 | T2P2-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 阳性 | 1576 | 3328 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-QWP01 | T2P2-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 阳性 | 1248 | 2330 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230909_MN00604_0254_A000H57NNG | 230909 | T3P2 | T3P2-QWP01 | T3P2-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 阳性 | 1726 | 4533 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230912_MN00604_0255_A000H57NGV | 230912 | T3P2 | T3P2-08-NZL-QWP01 | T3P2-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 472 | 1638 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-QWP01 | T3P2-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 阳性 | 3277 | 7228 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P3 | T3P3-QWP01 | T3P3-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | 成品 | 20231001-2 | 液体 | 20231001-2 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 阳性 | 3148 | 5219 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-QWP01 | T3P3-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 阳性 | 2631 | 5990 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-QWP01 | T3P3-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 阳性 | 10348 | 14598 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-QWP01 | T3P3-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 阳性 | 1255 | 1329 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-QWP01 | T3P3-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 阳性 | 3130 | 5721 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-QWP01 | T3P3-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 阳性 | 1583 | 2005 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-QWP01 | T3P3-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 阳性 | 3880 | 10021 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-QWP01 | T3P3-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 阳性 | 3726 | 10690 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-QWP01 | T3P3-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 阳性 | 3443 | 6891 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-QWP01 | T3P3-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  | 液体 | [9 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 阳性 | 3999 | 10885 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-QWP01 | T3P3-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 282 | 421 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-QWP01 | T3P3-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 449 | 797 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-QWP01 | T3P3-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 阳性 | 3911 | 10375 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-QWP01 | T3P3-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  | UN | [9 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 阳性 | 3656 | 9610 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-QWP01 | T3P3-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 阳性 | 3785 | 10289 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0352_A000H72F72 | 240130 | T3P3 | T3P3-QWP01 | T3P3-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | 成品 | 20240102 | 液体 | 20240102 | [8 empty] | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 甲型流感病毒H1N12009(H1N109) | 弱阳 | 72 | 104 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-QWP02 | T3P2-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2108 | 3217 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-QWP02 | T3P2-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 65246 | 99561 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-QWP02 | T3P2-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3517 | 4937 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-QWP02 | T3P2-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 53745 | 75427 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-QWP02 | T2P2-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 418 | 613 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-QWP02 | T2P2-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 3749 | 5497 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-QWP02 | T2P2-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1216 | 2165 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-QWP02 | T2P2-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 6291 | 11196 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230909_MN00604_0254_A000H57NNG | 230909 | T3P2 | T3P2-QWP02 | T3P2-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3858 | 11773 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230912_MN00604_0255_A000H57NGV | 230912 | T3P2 | T3P2-08-NZL-QWP02 | T3P2-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1596 | 4921 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-QWP02 | T3P2-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3872 | 10183 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-QWP02 | T3P2-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 40509 | 106512 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P3 | T3P3-QWP02 | T3P3-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231001-2 | 液体 | 20231001-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3263 | 4836 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P3 | T3P3-QWP02 | T3P3-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231001-2 | 液体 | 20231001-2 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 32069 | 47526 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-QWP02 | T3P3-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 8420 | 16482 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-QWP02 | T3P3-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 43792 | 85713 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-QWP02 | T3P3-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6637 | 11578 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-QWP02 | T3P3-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 38460 | 67090 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-QWP02 | T3P3-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 11238 | 11603 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-QWP02 | T3P3-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 31829 | 32861 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-QWP02 | T3P3-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 8719 | 18410 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-QWP02 | T3P3-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 28828 | 60870 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-QWP02 | T3P3-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6698 | 7821 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-QWP02 | T3P3-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 49948 | 58324 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-QWP02 | T3P3-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 8642 | 24137 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-QWP02 | T3P3-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 30928 | 86379 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-QWP02 | T3P3-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 8158 | 24501 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-QWP02 | T3P3-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 29269 | 87901 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-QWP02 | T3P3-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 9023 | 20214 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-QWP02 | T3P3-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 28973 | 64910 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-QWP02 | T3P3-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 |  |  | 液体 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 8817 | 24944 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-QWP02 | T3P3-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 |  |  | 液体 | [9 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 29164 | 82504 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-QWP02 | T3P3-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2440 | 4122 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-QWP02 | T3P3-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 594 | 1003 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-QWP02 | T3P3-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6252 | 12768 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-QWP02 | T3P3-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 1065 | 2175 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-QWP02 | T3P3-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 8763 | 25029 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-QWP02 | T3P3-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 30748 | 87818 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-QWP02 | T3P3-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 |  |  | UN | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 8350 | 23136 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-QWP02 | T3P3-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 |  |  | UN | [9 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 28934 | 80174 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-QWP02 | T3P3-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 8163 | 24196 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-QWP02 | T3P3-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 29961 | 88809 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0352_A000H72F72 | 240130 | T3P3 | T3P3-QWP02 | T3P3-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20240102 | 液体 | 20240102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1226 | 1793 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0352_A000H72F72 | 240130 | T3P3 | T3P3-QWP02 | T3P3-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | 成品 | 20240102 | 液体 | 20240102 | [8 empty] | 肠道病毒71型(EV71) | 肠道病毒71型(EV71) | 阳性 | 1784 | 2608 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-QWP03 | T3P2-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 584 | 1025 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-QWP03 | T3P2-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 73096 | 128128 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-QWP03 | T3P2-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 655 | 1223 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-QWP03 | T3P2-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 37470 | 69885 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-QWP03 | T2P2-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 39 | 88 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-QWP03 | T2P2-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 1860 | 4146 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-QWP03 | T2P2-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 131 | 246 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-QWP03 | T2P2-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 7646 | 14336 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230909_MN00604_0254_A000H57NNG | 230909 | T3P2 | T3P2-QWP03 | T3P2-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1731 | 3715 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230912_MN00604_0255_A000H57NGV | 230912 | T3P2 | T3P2-08-NZL-QWP03 | T3P2-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 173 | 446 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-QWP03 | T3P2-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1543 | 4525 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-QWP03 | T3P2-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 39979 | 117225 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P3 | T3P3-QWP03 | T3P3-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20231001-2 | 液体 | 20231001-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2132 | 3791 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P3 | T3P3-QWP03 | T3P3-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20231001-2 | 液体 | 20231001-2 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 23370 | 41555 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-QWP03 | T3P3-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 195 | 361 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-QWP03 | T3P3-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 8889 | 16399 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-QWP03 | T3P3-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2276 | 4748 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-QWP03 | T3P3-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 37073 | 77325 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-QWP03 | T3P3-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2200 | 2133 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-QWP03 | T3P3-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 60627 | 58780 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-QWP03 | T3P3-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2203 | 4928 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-QWP03 | T3P3-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 49892 | 111604 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-QWP03 | T3P3-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1185 | 1323 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-QWP03 | T3P3-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 71619 | 79935 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-QWP03 | T3P3-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2233 | 6552 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-QWP03 | T3P3-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 53202 | 156108 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-QWP03 | T3P3-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2083 | 6377 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-QWP03 | T3P3-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 50539 | 154733 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-QWP03 | T3P3-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2212 | 5375 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-QWP03 | T3P3-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 52091 | 126580 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-QWP03 | T3P3-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  | 液体 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2161 | 6644 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-QWP03 | T3P3-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  | 液体 | [9 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 52433 | 161219 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-QWP03 | T3P3-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 225 | 336 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-QWP03 | T3P3-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 26242 | 39260 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-QWP03 | T3P3-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 364 | 665 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-QWP03 | T3P3-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 42412 | 77542 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-QWP03 | T3P3-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2195 | 6546 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-QWP03 | T3P3-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 53082 | 158316 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-QWP03 | T3P3-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  | UN | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2130 | 6148 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-QWP03 | T3P3-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  | UN | [9 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 50624 | 146116 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-QWP03 | T3P3-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2178 | 6471 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-QWP03 | T3P3-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 51081 | 151798 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0352_A000H72F72 | 240130 | T3P3 | T3P3-QWP03 | T3P3-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20240102 | 液体 | 20240102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 240 | 380 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0352_A000H72F72 | 240130 | T3P3 | T3P3-QWP03 | T3P3-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 成品 | 20240102 | 液体 | 20240102 | [8 empty] | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) | 阳性 | 17996 | 28471 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-QWP04 | T3P2-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 257 | 430 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-QWP04 | T3P2-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 81646 | 136247 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-QWP04 | T3P2-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1300 | 1712 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-QWP04 | T3P2-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 59813 | 78770 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-QWP04 | T2P2-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 211 | 205 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-QWP04 | T2P2-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 16652 | 16163 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-QWP04 | T2P2-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 502 | 776 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-QWP04 | T2P2-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 33666 | 51978 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230909_MN00604_0254_A000H57NNG | 230909 | T3P2 | T3P2-QWP04 | T3P2-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 910 | 2533 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230912_MN00604_0255_A000H57NGV | 230912 | T3P2 | T3P2-08-NZL-QWP04 | T3P2-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 494 | 1305 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230912_MN00604_0255_A000H57NGV | 230912 | T3P2 | T3P2-08-NZL-QWP04 | T3P2-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 250 | 662 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-QWP04 | T3P2-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 805 | 2025 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-QWP04 | T3P2-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 58301 | 146621 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P3 | T3P3-QWP04 | T3P3-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20231001-2 | 液体 | 20231001-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 718 | 1212 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P3 | T3P3-QWP04 | T3P3-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20231001-2 | 液体 | 20231001-2 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 37127 | 62669 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-QWP04 | T3P3-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1395 | 2239 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-QWP04 | T3P3-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 67669 | 108571 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-QWP04 | T3P3-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1386 | 2456 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-QWP04 | T3P3-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 61565 | 109089 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-QWP04 | T3P3-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1667 | 1191 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-QWP04 | T3P3-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 61468 | 43903 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-QWP04 | T3P3-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1229 | 2343 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-QWP04 | T3P3-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 53740 | 102396 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-QWP04 | T3P3-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1211 | 1167 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-QWP04 | T3P3-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 71762 | 69146 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-QWP04 | T3P3-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1141 | 3017 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-QWP04 | T3P3-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 58448 | 154513 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-QWP04 | T3P3-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1080 | 3130 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-QWP04 | T3P3-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 56863 | 164731 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-QWP04 | T3P3-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1169 | 2517 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-QWP04 | T3P3-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 56376 | 121414 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-QWP04 | T3P3-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） |  |  | 液体 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1133 | 3248 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-QWP04 | T3P3-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） |  |  | 液体 | [9 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 58230 | 166966 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-QWP04 | T3P3-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 43 | 61 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-QWP04 | T3P3-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 32317 | 46205 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-QWP04 | T3P3-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1832 | 3135 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-QWP04 | T3P3-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1127 | 3128 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-QWP04 | T3P3-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 58946 | 163649 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-QWP04 | T3P3-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） |  |  | UN | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1083 | 2931 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-QWP04 | T3P3-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） |  |  | UN | [9 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 56782 | 153682 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-QWP04 | T3P3-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1103 | 3060 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-QWP04 | T3P3-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 57340 | 159082 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0352_A000H72F72 | 240130 | T3P3 | T3P3-QWP04 | T3P3-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20240102 | 液体 | 20240102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 335 | 412 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0352_A000H72F72 | 240130 | T3P3 | T3P3-QWP04 | T3P3-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 成品 | 20240102 | 液体 | 20240102 | [8 empty] | 人副流感2型(PIV2) | 人副流感病毒2型(PIV2) | 阳性 | 29155 | 35892 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-QWP05 | T3P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5166 | 10004 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-QWP05 | T3P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 19381 | 37525 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-QWP05 | T3P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B21型(ADV21) | 滤 | 5 | 11 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-QWP05 | T3P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B组(ADVB) | 滤 | 5 | 11 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-QWP05 | T3P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 19374 | 37511 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-QWP05 | T3P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 19374 | 37511 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-QWP05 | T3P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒F40型(ADVF40) | 滤 | 1 | 3 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-QWP05 | T3P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒F组(ADVF) | 滤 | 1 | 3 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-QWP05 | T3P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5748 | 11925 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-QWP05 | T3P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 7999 | 16595 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-QWP05 | T3P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B21型(ADV21) | 滤 | 5 | 11 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-QWP05 | T3P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B组(ADVB) | 滤 | 5 | 11 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-QWP05 | T3P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 7994 | 16584 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-QWP05 | T3P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 7994 | 16584 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-QWP05 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1592 | 1494 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-QWP05 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 弱阳 | 148 | 139 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-QWP05 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 148 | 139 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-QWP05 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 148 | 139 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-QWP05 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2239 | 4313 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-QWP05 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 滤 | 34 | 66 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-QWP05 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 滤 | 34 | 66 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-QWP05 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 滤 | 34 | 66 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230909_MN00604_0254_A000H57NNG | 230909 | T3P2 | T3P2-QWP05 | T3P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4387 | 10908 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230909_MN00604_0254_A000H57NNG | 230909 | T3P2 | T3P2-QWP05 | T3P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 8590 | 21358 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230909_MN00604_0254_A000H57NNG | 230909 | T3P2 | T3P2-QWP05 | T3P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B21型(ADV21) | 滤 | 2 | 7 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230909_MN00604_0254_A000H57NNG | 230909 | T3P2 | T3P2-QWP05 | T3P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B组(ADVB) | 滤 | 2 | 7 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230909_MN00604_0254_A000H57NNG | 230909 | T3P2 | T3P2-QWP05 | T3P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 8587 | 21350 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230909_MN00604_0254_A000H57NNG | 230909 | T3P2 | T3P2-QWP05 | T3P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 8587 | 21350 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230909_MN00604_0254_A000H57NNG | 230909 | T3P2 | T3P2-QWP05 | T3P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒F40型(ADVF40) | 滤 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230909_MN00604_0254_A000H57NNG | 230909 | T3P2 | T3P2-QWP05 | T3P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒F组(ADVF) | 滤 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230912_MN00604_0255_A000H57NGV | 230912 | T3P2 | T3P2-08-NZL-QWP05 | T3P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1075 | 2723 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230912_MN00604_0255_A000H57NGV | 230912 | T3P2 | T3P2-08-NZL-QWP05 | T3P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 1938 | 4906 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230912_MN00604_0255_A000H57NGV | 230912 | T3P2 | T3P2-08-NZL-QWP05 | T3P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B21型(ADV21) | 滤 | 2 | 7 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230912_MN00604_0255_A000H57NGV | 230912 | T3P2 | T3P2-08-NZL-QWP05 | T3P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B组(ADVB) | 滤 | 2 | 7 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230912_MN00604_0255_A000H57NGV | 230912 | T3P2 | T3P2-08-NZL-QWP05 | T3P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 1935 | 4899 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230912_MN00604_0255_A000H57NGV | 230912 | T3P2 | T3P2-08-NZL-QWP05 | T3P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 1935 | 4899 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-QWP05 | T3P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5934 | 16066 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-QWP05 | T3P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 8085 | 21888 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-QWP05 | T3P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B14型(ADV14) | 滤 | 35 | 97 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-QWP05 | T3P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B21型(ADV21) | 滤 | 11 | 32 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-QWP05 | T3P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B55型(ADV55) | 滤 | 35 | 97 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-QWP05 | T3P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B组(ADVB) | 滤 | 47 | 129 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-QWP05 | T3P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 8037 | 21759 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-QWP05 | T3P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 8037 | 21759 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231001-2 | 液体 | 20231001-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6635 | 12070 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231001-2 | 液体 | 20231001-2 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 7668 | 13950 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231001-2 | 液体 | 20231001-2 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒C2型(ADV2) | 滤 | 13 | 24 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231001-2 | 液体 | 20231001-2 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒C6型(ADV6) | 滤 | 13 | 24 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231001-2 | 液体 | 20231001-2 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒C组(ADVC) | 滤 | 13 | 24 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231001-2 | 液体 | 20231001-2 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 7655 | 13926 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231001-2 | 液体 | 20231001-2 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 7655 | 13926 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6189 | 10785 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 48233 | 84045 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒C1型(ADV1) | 滤 | 22 | 40 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒C2型(ADV2) | 滤 | 49 | 87 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒C5型(ADV5) | 滤 | 17 | 30 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒C6型(ADV6) | 滤 | 49 | 87 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒C组(ADVC) | 滤 | 49 | 87 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 48183 | 83958 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 48183 | 83958 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 11151 | 20616 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 25622 | 47368 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 25622 | 47368 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 25622 | 47368 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6798 | 6998 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 41671 | 42895 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B21型(ADV21) | 滤 | 39 | 41 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B组(ADVB) | 滤 | 39 | 41 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒C2型(ADV2) | 滤 | 34 | 36 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒C6型(ADV6) | 滤 | 34 | 36 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒C组(ADVC) | 滤 | 34 | 36 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 41596 | 42818 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 41596 | 42818 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3586 | 6251 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 33177 | 57827 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B21型(ADV21) | 滤 | 22 | 40 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B组(ADVB) | 滤 | 22 | 40 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 33154 | 57787 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 33154 | 57787 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4180 | 4627 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 63031 | 69764 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B21型(ADV21) | 滤 | 47 | 52 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B组(ADVB) | 滤 | 47 | 52 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒C2型(ADV2) | 弱阳 | 61 | 67 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒C5型(ADV5) | 滤 | 3 | 3 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒C6型(ADV6) | 弱阳 | 61 | 67 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒C组(ADVC) | 弱阳 | 61 | 67 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 62924 | 69645 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 62924 | 69645 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3499 | 8515 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 35211 | 85687 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B21型(ADV21) | 滤 | 14 | 33 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B组(ADVB) | 滤 | 14 | 33 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 35197 | 85654 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 35197 | 85654 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3266 | 8878 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 33836 | 91984 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B21型(ADV21) | 滤 | 3 | 7 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B组(ADVB) | 滤 | 3 | 7 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 33833 | 91977 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 33833 | 91977 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3575 | 6800 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 34569 | 65748 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B21型(ADV21) | 滤 | 16 | 30 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B组(ADVB) | 滤 | 16 | 30 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 34554 | 65718 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 34554 | 65718 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 |  |  | 液体 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3392 | 8652 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 |  |  | 液体 | [9 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 35921 | 91637 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 |  |  | 液体 | [9 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B21型(ADV21) | 滤 | 4 | 11 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 |  |  | 液体 | [9 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B组(ADVB) | 滤 | 4 | 11 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 |  |  | 液体 | [9 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 35917 | 91626 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 |  |  | 液体 | [9 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 35917 | 91626 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 831 | 1297 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 24108 | 37641 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B21型(ADV21) | 弱阳 | 65 | 102 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B组(ADVB) | 弱阳 | 65 | 102 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒C2型(ADV2) | 滤 | 20 | 31 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒C6型(ADV6) | 滤 | 20 | 31 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒C组(ADVC) | 滤 | 20 | 31 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 24023 | 37508 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 24023 | 37508 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 819 | 866 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 52219 | 55233 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B21型(ADV21) | 滤 | 49 | 52 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B组(ADVB) | 滤 | 49 | 52 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 52170 | 55181 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 52170 | 55181 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3427 | 8546 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 36159 | 90158 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B21型(ADV21) | 滤 | 11 | 27 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B组(ADVB) | 滤 | 11 | 27 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒D51型(ADV51) | 滤 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒D组(ADVD) | 滤 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 36148 | 90131 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 36148 | 90131 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 |  |  | UN | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3283 | 8160 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 |  |  | UN | [9 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 34553 | 85892 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 |  |  | UN | [9 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B21型(ADV21) | 滤 | 9 | 22 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 |  |  | UN | [9 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B3型(ADV3) | 滤 | 2 | 4 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 |  |  | UN | [9 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B7型(ADV7) | 滤 | 2 | 4 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 |  |  | UN | [9 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B组(ADVB) | 滤 | 9 | 22 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 |  |  | UN | [9 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 34544 | 85870 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 |  |  | UN | [9 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 34544 | 85870 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3303 | 8514 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 34506 | 88934 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B21型(ADV21) | 滤 | 12 | 31 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B组(ADVB) | 滤 | 12 | 31 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 34494 | 88903 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 34494 | 88903 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0352_A000H72F72 | 240130 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20240102 | 液体 | 20240102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 608 | 770 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0352_A000H72F72 | 240130 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20240102 | 液体 | 20240102 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒(ADV) | 阳性 | 29236 | 37016 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0352_A000H72F72 | 240130 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20240102 | 液体 | 20240102 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B21型(ADV21) | 滤 | 44 | 56 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0352_A000H72F72 | 240130 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20240102 | 液体 | 20240102 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒B组(ADVB) | 滤 | 44 | 56 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0352_A000H72F72 | 240130 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20240102 | 液体 | 20240102 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒C2型(ADV2) | 滤 | 2 | 2 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0352_A000H72F72 | 240130 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20240102 | 液体 | 20240102 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒C5型(ADV5) | 滤 | 2 | 2 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0352_A000H72F72 | 240130 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20240102 | 液体 | 20240102 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒C6型(ADV6) | 滤 | 2 | 2 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0352_A000H72F72 | 240130 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20240102 | 液体 | 20240102 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒C组(ADVC) | 滤 | 2 | 2 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0352_A000H72F72 | 240130 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20240102 | 液体 | 20240102 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒D33型(ADV33) | 滤 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0352_A000H72F72 | 240130 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20240102 | 液体 | 20240102 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒D51型(ADV51) | 滤 | 2 | 2 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0352_A000H72F72 | 240130 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20240102 | 液体 | 20240102 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒D组(ADVD) | 滤 | 2 | 2 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0352_A000H72F72 | 240130 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20240102 | 液体 | 20240102 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E4型(ADVE4) | 阳性 | 29190 | 36958 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0352_A000H72F72 | 240130 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 成品 | 20240102 | 液体 | 20240102 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人类腺病毒E组(ADVE) | 阳性 | 29190 | 36958 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-QWP06 | T3P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1534 | 2483 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-QWP06 | T3P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 70107 | 113434 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-QWP06 | T3P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3467 | 5570 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-QWP06 | T3P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 41283 | 66315 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-QWP06 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 765 | 1364 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-QWP06 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 1301 | 2318 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-QWP06 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2311 | 3518 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-QWP06 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 4661 | 7094 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230909_MN00604_0254_A000H57NNG | 230909 | T3P2 | T3P2-QWP06 | T3P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1308 | 2251 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230909_MN00604_0254_A000H57NNG | 230909 | T3P2 | T3P2-QWP06 | T3P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 70736 | 121656 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230912_MN00604_0255_A000H57NGV | 230912 | T3P2 | T3P2-08-NZL-QWP06 | T3P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1055 | 1876 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230912_MN00604_0255_A000H57NGV | 230912 | T3P2 | T3P2-08-NZL-QWP06 | T3P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 58668 | 104279 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-QWP06 | T3P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2687 | 6139 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-QWP06 | T3P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 64449 | 147218 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P3 | T3P3-QWP06 | T3P3-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231001-2 | 液体 | 20231001-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2545 | 3899 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P3 | T3P3-QWP06 | T3P3-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231001-2 | 液体 | 20231001-2 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 44006 | 67396 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-QWP06 | T3P3-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3172 | 4495 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-QWP06 | T3P3-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 77662 | 110022 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-QWP06 | T3P3-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2754 | 4813 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-QWP06 | T3P3-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 56871 | 99389 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-QWP06 | T3P3-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1846 | 1134 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-QWP06 | T3P3-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 88830 | 54558 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-QWP06 | T3P3-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1284 | 3332 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-QWP06 | T3P3-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 76595 | 198651 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-QWP06 | T3P3-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2168 | 2142 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-QWP06 | T3P3-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 83362 | 82380 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-QWP06 | T3P3-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1324 | 4322 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-QWP06 | T3P3-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 77197 | 251967 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-QWP06 | T3P3-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1238 | 4063 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-QWP06 | T3P3-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 75881 | 249000 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-QWP06 | T3P3-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1327 | 3683 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-QWP06 | T3P3-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 76510 | 212373 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-QWP06 | T3P3-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  | 液体 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1270 | 4195 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-QWP06 | T3P3-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  | 液体 | [9 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 76355 | 252175 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-QWP06 | T3P3-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 555 | 568 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-QWP06 | T3P3-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 65762 | 67313 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-QWP06 | T3P3-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 529 | 685 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-QWP06 | T3P3-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 85301 | 110519 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-QWP06 | T3P3-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1305 | 4277 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-QWP06 | T3P3-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 77212 | 253145 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-QWP06 | T3P3-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  | UN | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1250 | 3915 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-QWP06 | T3P3-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  | UN | [9 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 76317 | 239117 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-QWP06 | T3P3-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1269 | 4141 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-QWP06 | T3P3-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 76672 | 250268 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0352_A000H72F72 | 240130 | T3P3 | T3P3-QWP06 | T3P3-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20240102 | 液体 | 20240102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 430 | 459 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0352_A000H72F72 | 240130 | T3P3 | T3P3-QWP06 | T3P3-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20240102 | 液体 | 20240102 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 69488 | 74238 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-QWP07 | T3P2-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4299 | 9628 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-QWP07 | T3P2-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 317 | 710 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-QWP07 | T3P2-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 9702 | 12111 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-QWP07 | T3P2-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 滤 | 36 | 46 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-QWP07 | T2P2-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 703 | 1187 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-QWP07 | T2P2-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 弱阳 | 15 | 26 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-QWP07 | T2P2-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1606 | 2442 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-QWP07 | T2P2-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 弱阳 | 21 | 33 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230909_MN00604_0254_A000H57NNG | 230909 | T3P2 | T3P2-QWP07 | T3P2-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3845 | 11067 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230909_MN00604_0254_A000H57NNG | 230909 | T3P2 | T3P2-QWP07 | T3P2-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 弱阳 | 66 | 191 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230912_MN00604_0255_A000H57NGV | 230912 | T3P2 | T3P2-08-NZL-QWP07 | T3P2-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1715 | 4416 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-QWP07 | T3P2-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 8945 | 23150 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-QWP07 | T3P2-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 282 | 730 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P3 | T3P3-QWP07 | T3P3-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231001-2 | 液体 | 20231001-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4693 | 9021 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P3 | T3P3-QWP07 | T3P3-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231001-2 | 液体 | 20231001-2 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 滤 | 49 | 95 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T3P3 | T3P3-QWP07 | T3P3-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20231001 | UN | 20231001 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2588 | 6704 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T3P3 | T3P3-QWP07 | T3P3-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20231001 | UN | 20231001 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 4022 | 10419 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-QWP07 | T3P3-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4258 | 8731 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-QWP07 | T3P3-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 4691 | 9620 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-QWP07 | T3P3-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 9074 | 17453 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-QWP07 | T3P3-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 弱阳 | 270 | 520 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-QWP07 | T3P3-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 16849 | 15257 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-QWP07 | T3P3-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 33059 | 29936 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-QWP07 | T3P3-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4436 | 5153 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-QWP07 | T3P3-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 10182 | 11827 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-QWP07 | T3P3-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5431 | 10596 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-QWP07 | T3P3-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 3825 | 7462 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-QWP07 | T3P3-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4545 | 6861 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-QWP07 | T3P3-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 11282 | 17032 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-QWP07 | T3P3-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4094 | 6906 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-QWP07 | T3P3-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 10505 | 17719 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-QWP07 | T3P3-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4699 | 5708 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-QWP07 | T3P3-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 11002 | 13365 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-QWP07 | T3P3-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  | 液体 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4452 | 6899 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-QWP07 | T3P3-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  | 液体 | [9 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 11662 | 18071 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-QWP07 | T3P3-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4612 | 7171 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-QWP07 | T3P3-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 6497 | 10102 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-QWP07 | T3P3-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4523 | 6954 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-QWP07 | T3P3-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 11544 | 17749 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-QWP07 | T3P3-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  | UN | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4206 | 6490 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-QWP07 | T3P3-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  | UN | [9 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 10747 | 16582 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-QWP07 | T3P3-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4206 | 6878 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-QWP07 | T3P3-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 10599 | 17333 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0352_A000H72F72 | 240130 | T3P3 | T3P3-QWP07 | T3P3-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20240102 | 液体 | 20240102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 454 | 623 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0352_A000H72F72 | 240130 | T3P3 | T3P3-QWP07 | T3P3-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20240102 | 液体 | 20240102 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 763 | 1046 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-QWR01-1 | T3P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1178 | 1714 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-QWR01-1 | T3P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 68905 | 100175 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-QWR01-2 | T3P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1186 | 2088 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-QWR01-2 | T3P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 61674 | 108570 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-QWR01-3 | T3P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1563 | 2897 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-QWR01-3 | T3P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 66350 | 122949 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-QWR01-4 | T3P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1553 | 2234 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-QWR01-4 | T3P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 73218 | 105261 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-QWR01-5 | T3P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1017 | 1754 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-QWR01-5 | T3P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 64161 | 110585 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-QWR01-6 | T3P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1289 | 2157 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-QWR01-6 | T3P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 69592 | 116388 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-QWR01-7 | T3P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1925 | 3298 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-QWR01-7 | T3P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 68245 | 116915 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-QWR01-8 | T3P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 726 | 1476 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-QWR01-8 | T3P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 56241 | 114204 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-QWR01-1 | T3P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 415 | 570 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-QWR01-1 | T3P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 47572 | 65311 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-QWR01-2 | T3P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 447 | 662 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-QWR01-2 | T3P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 47461 | 70276 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-QWR01-3 | T3P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 422 | 500 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-QWR01-3 | T3P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 49307 | 58312 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-QWR01-4 | T3P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 131 | 230 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-QWR01-4 | T3P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 27971 | 48758 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-QWR01-5 | T3P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 359 | 453 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-QWR01-5 | T3P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 52828 | 66546 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-QWR01-6 | T3P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 378 | 547 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-QWR01-6 | T3P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 49738 | 71889 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-QWR01-7 | T3P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 496 | 693 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-QWR01-7 | T3P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 54174 | 75546 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-QWR01-8 | T3P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 641 | 877 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-QWR01-8 | T3P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 55511 | 75884 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230909_MN00604_0254_A000H57NNG | 230909 | T3P2 | T3P2-QWR01-1 | T3P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 253 | 579 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230909_MN00604_0254_A000H57NNG | 230909 | T3P2 | T3P2-QWR01-1 | T3P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 33928 | 77478 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230909_MN00604_0254_A000H57NNG | 230909 | T3P2 | T3P2-QWR01-2 | T3P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 529 | 1310 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230909_MN00604_0254_A000H57NNG | 230909 | T3P2 | T3P2-QWR01-2 | T3P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 51414 | 127115 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230909_MN00604_0254_A000H57NNG | 230909 | T3P2 | T3P2-QWR01-3 | T3P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 636 | 1237 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230909_MN00604_0254_A000H57NNG | 230909 | T3P2 | T3P2-QWR01-3 | T3P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 51806 | 100693 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230909_MN00604_0254_A000H57NNG | 230909 | T3P2 | T3P2-QWR01-4 | T3P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 209 | 440 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230909_MN00604_0254_A000H57NNG | 230909 | T3P2 | T3P2-QWR01-4 | T3P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 41453 | 87032 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230909_MN00604_0254_A000H57NNG | 230909 | T3P2 | T3P2-QWR01-5 | T3P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 708 | 1767 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230909_MN00604_0254_A000H57NNG | 230909 | T3P2 | T3P2-QWR01-6 | T3P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1489 | 3596 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230909_MN00604_0254_A000H57NNG | 230909 | T3P2 | T3P2-QWR01-7 | T3P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 451 | 1175 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230909_MN00604_0254_A000H57NNG | 230909 | T3P2 | T3P2-QWR01-8 | T3P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 646 | 1650 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-QWR01-1 | T3P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 366 | 698 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-QWR01-1 | T3P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 55544 | 105808 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-QWR01-2 | T3P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 653 | 1236 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-QWR01-2 | T3P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 62786 | 118730 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-QWR01-3 | T3P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 378 | 735 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-QWR01-3 | T3P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 41208 | 80100 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-QWR01-4 | T3P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 622 | 942 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-QWR01-4 | T3P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 68969 | 104297 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-QWR01-5 | T3P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 613 | 1632 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-QWR01-5 | T3P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 64376 | 171366 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-QWR01-6 | T3P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 393 | 1147 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-QWR01-6 | T3P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 62862 | 183177 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-QWR01-7 | T3P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 509 | 944 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-QWR01-7 | T3P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 63129 | 116981 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-QWR01-8 | T3P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 382 | 688 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-QWR01-8 | T3P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 62372 | 112225 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P3 | T3P3-QWR01-1 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231001-2 | 液体 | 20231001-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 841 | 792 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P3 | T3P3-QWR01-1 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231001-2 | 液体 | 20231001-2 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 80948 | 76203 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P3 | T3P3-QWR01-2 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231001-2 | 液体 | 20231001-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1026 | 1516 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P3 | T3P3-QWR01-2 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231001-2 | 液体 | 20231001-2 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 78208 | 115505 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P3 | T3P3-QWR01-3 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231001-2 | 液体 | 20231001-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 972 | 913 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P3 | T3P3-QWR01-3 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231001-2 | 液体 | 20231001-2 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 80118 | 75218 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P3 | T3P3-QWR01-4 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231001-2 | 液体 | 20231001-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 569 | 591 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P3 | T3P3-QWR01-4 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231001-2 | 液体 | 20231001-2 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 69556 | 72162 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P3 | T3P3-QWR01-5 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231001-2 | 液体 | 20231001-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 881 | 829 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P3 | T3P3-QWR01-5 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231001-2 | 液体 | 20231001-2 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 79502 | 74775 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P3 | T3P3-QWR01-6 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231001-2 | 液体 | 20231001-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 768 | 797 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P3 | T3P3-QWR01-6 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231001-2 | 液体 | 20231001-2 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 73827 | 76600 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P3 | T3P3-QWR01-7 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231001-2 | 液体 | 20231001-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1124 | 1124 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P3 | T3P3-QWR01-7 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231001-2 | 液体 | 20231001-2 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 80113 | 80047 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P3 | T3P3-QWR01-8 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231001-2 | 液体 | 20231001-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 693 | 632 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P3 | T3P3-QWR01-8 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231001-2 | 液体 | 20231001-2 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 80343 | 73219 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T3P3 | T3P3-QWR01-9 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20231001 | UN | 20231001 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 957 | 1820 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T3P3 | T3P3-QWR01-9 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20231001 | UN | 20231001 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 66868 | 127146 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T3P3 | T3P3-QWR01-10 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20231001 | UN | 20231001 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1140 | 1978 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T3P3 | T3P3-QWR01-10 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20231001 | UN | 20231001 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 71357 | 123706 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-QWR01-1 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2505 | 3592 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-QWR01-1 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 73650 | 105589 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-QWR01-2 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2805 | 5185 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-QWR01-2 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 61129 | 112989 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-QWR01-3 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3803 | 5748 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-QWR01-3 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 75285 | 113777 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-QWR01-4 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5207 | 7009 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-QWR01-4 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 74768 | 100630 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-QWR01-5 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3757 | 5516 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-QWR01-5 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 74559 | 109441 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-QWR01-6 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3931 | 5236 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-QWR01-6 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 76664 | 102114 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-QWR01-7 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3877 | 5859 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-QWR01-7 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 72515 | 109584 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-QWR01-8 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3706 | 5435 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-QWR01-8 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 66415 | 97401 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-QWR01-1 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 592 | 842 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-QWR01-1 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 71826 | 102034 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-QWR01-2 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 406 | 684 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-QWR01-2 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 68076 | 114517 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-QWR01-3 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 563 | 925 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-QWR01-3 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 79248 | 129991 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-QWR01-4 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 662 | 747 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-QWR01-4 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 86669 | 97651 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-QWR01-5 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 373 | 594 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-QWR01-5 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 74970 | 119241 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-QWR01-6 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 663 | 1028 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-QWR01-6 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 75301 | 116683 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-QWR01-7 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 923 | 1447 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-QWR01-7 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 75402 | 118159 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-QWR01-8 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 268 | 436 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-QWR01-8 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 63867 | 103528 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-QWR01-1 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 986 | 645 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-QWR01-1 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 67894 | 44390 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-QWR01-2 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1219 | 784 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-QWR01-2 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 83316 | 53551 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-QWR01-3 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1222 | 729 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-QWR01-3 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 85377 | 50897 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-QWR01-4 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1314 | 725 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-QWR01-4 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 84885 | 46822 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-QWR01-5 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 996 | 678 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-QWR01-5 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 79140 | 53841 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-QWR01-6 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1395 | 932 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-QWR01-6 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 82645 | 55203 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-QWR01-7 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1606 | 1032 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-QWR01-7 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 84735 | 54425 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-QWR01-8 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1355 | 657 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-QWR01-8 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 86249 | 41806 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-QWR01-9 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 944 | 1362 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-QWR01-10 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1481 | 2426 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-QWR01-11 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2639 | 3353 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-QWR01-1 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 976 | 1657 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-QWR01-1 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 77736 | 131905 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-QWR01-2 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1110 | 2155 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-QWR01-2 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 81405 | 157968 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-QWR01-3 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1212 | 1922 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-QWR01-3 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 82048 | 130024 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-QWR01-4 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1694 | 2377 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-QWR01-4 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 85201 | 119500 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-QWR01-5 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1267 | 1984 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-QWR01-5 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 82129 | 128533 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-QWR01-6 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1278 | 1761 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-QWR01-6 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 78168 | 107710 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-QWR01-7 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 880 | 1431 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-QWR01-7 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 79054 | 128470 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-QWR01-8 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1317 | 1897 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-QWR01-8 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 81448 | 117275 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-QWR01-1 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1064 | 993 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-QWR01-1 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 80075 | 74705 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-QWR01-2 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1058 | 1228 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-QWR01-2 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 83064 | 96439 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-QWR01-3 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1312 | 1319 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-QWR01-3 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 83870 | 84319 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-QWR01-4 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1103 | 1055 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-QWR01-4 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 85508 | 81788 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-QWR01-5 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1132 | 1110 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-QWR01-5 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 84611 | 82965 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-QWR01-6 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1800 | 1682 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-QWR01-6 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 84261 | 78738 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-QWR01-7 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1289 | 1256 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-QWR01-7 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 78706 | 76668 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-QWR01-8 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1507 | 1304 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-QWR01-8 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 86838 | 75126 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-QWR01-1 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1001 | 2240 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-QWR01-1 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 78387 | 175407 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-QWR01-2 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1124 | 2731 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-QWR01-2 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 82181 | 199759 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-QWR01-3 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1218 | 2551 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-QWR01-3 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 82636 | 173014 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-QWR01-4 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1689 | 3179 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-QWR01-4 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 85882 | 161671 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-QWR01-5 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1266 | 2624 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-QWR01-5 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 82862 | 171691 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-QWR01-6 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1336 | 2537 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-QWR01-6 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 79370 | 150754 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-QWR01-7 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 853 | 1788 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-QWR01-7 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 80028 | 167738 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-QWR01-8 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1335 | 2555 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-QWR01-8 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 82496 | 157915 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-QWR01-1 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 914 | 2157 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-QWR01-1 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 76944 | 181525 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-QWR01-2 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1065 | 2634 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-QWR01-2 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 81101 | 200557 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-QWR01-3 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1091 | 2383 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-QWR01-3 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 81576 | 178241 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-QWR01-4 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1569 | 3024 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-QWR01-4 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 85135 | 164119 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-QWR01-5 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1241 | 2642 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-QWR01-5 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 81825 | 174134 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-QWR01-6 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1221 | 2457 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-QWR01-6 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 77703 | 156328 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-QWR01-7 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 812 | 1776 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-QWR01-7 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 78459 | 171626 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-QWR01-8 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1235 | 2482 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-QWR01-8 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 81259 | 163343 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-QWR01-1 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 967 | 1767 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-QWR01-1 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 77826 | 142226 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-QWR01-2 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1094 | 2268 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-QWR01-2 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 81447 | 168844 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-QWR01-3 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1244 | 2112 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-QWR01-3 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 82234 | 139638 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-QWR01-4 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1670 | 2521 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-QWR01-4 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 85437 | 128963 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-QWR01-5 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1312 | 2197 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-QWR01-5 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 82295 | 137822 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-QWR01-6 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1221 | 1839 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-QWR01-6 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 78518 | 118262 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-QWR01-7 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 846 | 1475 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-QWR01-7 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 79190 | 138042 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-QWR01-8 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1320 | 2053 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-QWR01-8 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 81879 | 127317 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-QWR01-1 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  | 液体 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 935 | 2172 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-QWR01-1 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  | 液体 | [9 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 77805 | 180666 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-QWR01-2 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  | 液体 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1131 | 2816 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-QWR01-2 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  | 液体 | [9 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 81410 | 202616 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-QWR01-3 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  | 液体 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1246 | 2676 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-QWR01-3 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  | 液体 | [9 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 81937 | 176010 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-QWR01-4 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  | 液体 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1605 | 3030 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-QWR01-4 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  | 液体 | [9 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 85567 | 161514 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-QWR01-5 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  | 液体 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1226 | 2538 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-QWR01-5 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  | 液体 | [9 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 82267 | 170306 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-QWR01-6 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  | 液体 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1251 | 2455 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-QWR01-6 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  | 液体 | [9 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 78801 | 154641 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-QWR01-7 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  | 液体 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 855 | 1847 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-QWR01-7 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  | 液体 | [9 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 79221 | 171203 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-QWR01-8 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  | 液体 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1230 | 2426 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-QWR01-8 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  | 液体 | [9 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 82063 | 161885 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-QWR01-1 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 386 | 396 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-QWR01-1 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 56450 | 57853 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-QWR01-2 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 189 | 259 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-QWR01-2 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 37871 | 51977 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-QWR01-3 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 171 | 218 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-QWR01-3 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 36804 | 46992 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-QWR01-4 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 369 | 410 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-QWR01-4 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 57847 | 64229 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-QWR01-5 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 365 | 393 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-QWR01-5 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 63411 | 68214 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-QWR01-6 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 461 | 435 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-QWR01-6 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 76360 | 72017 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-QWR01-7 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 341 | 346 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-QWR01-7 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 68153 | 69063 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-QWR01-8 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 167 | 187 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-QWR01-8 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 38694 | 43378 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-QWR01-1 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 405 | 416 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-QWR01-1 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 82910 | 85243 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-QWR01-2 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 259 | 362 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-QWR01-2 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 84066 | 117532 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-QWR01-3 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 355 | 309 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-QWR01-3 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 85872 | 74675 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-QWR01-4 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 364 | 431 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-QWR01-4 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 85432 | 101265 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-QWR01-5 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 686 | 777 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-QWR01-5 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 86159 | 97577 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-QWR01-6 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 362 | 407 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-QWR01-6 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 80659 | 90607 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-QWR01-7 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 648 | 815 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-QWR01-7 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 87825 | 110473 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-QWR01-8 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 595 | 510 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-QWR01-8 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 88506 | 75874 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-QWR01-1 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 946 | 2182 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-QWR01-1 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 78556 | 181290 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-QWR01-2 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1115 | 2764 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-QWR01-2 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 82343 | 204199 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-QWR01-3 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1175 | 2515 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-QWR01-3 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 82701 | 176976 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-QWR01-4 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1629 | 3114 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-QWR01-4 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 85976 | 164343 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-QWR01-5 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1266 | 2642 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-QWR01-5 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 83099 | 173363 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-QWR01-6 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1235 | 2429 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-QWR01-6 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 79642 | 156647 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-QWR01-7 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 812 | 1751 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-QWR01-7 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 80322 | 173135 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-QWR01-8 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1246 | 2462 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-QWR01-8 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 82734 | 163465 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-QWR01-1 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  | UN | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 945 | 2095 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-QWR01-1 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  | UN | [9 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 77362 | 171541 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-QWR01-2 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  | UN | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1107 | 2622 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-QWR01-2 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  | UN | [9 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 81201 | 192256 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-QWR01-3 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  | UN | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1156 | 2371 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-QWR01-3 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  | UN | [9 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 81718 | 167592 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-QWR01-4 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  | UN | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1578 | 2853 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-QWR01-4 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  | UN | [9 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 85360 | 154310 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-QWR01-5 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  | UN | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1249 | 2484 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-QWR01-5 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  | UN | [9 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 82072 | 163244 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-QWR01-6 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  | UN | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1223 | 2303 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-QWR01-6 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  | UN | [9 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 78355 | 147535 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-QWR01-7 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  | UN | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 797 | 1653 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-QWR01-7 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  | UN | [9 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 78596 | 162921 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-QWR01-8 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  | UN | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1318 | 2492 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-QWR01-8 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  | UN | [9 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 81599 | 154293 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-QWR01-1 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 943 | 2170 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-QWR01-1 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 77876 | 179260 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-QWR01-2 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1084 | 2662 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-QWR01-2 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 81664 | 200468 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-QWR01-3 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1168 | 2502 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-QWR01-3 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 82041 | 175774 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-QWR01-4 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1631 | 3125 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-QWR01-4 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 85539 | 163937 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-QWR01-5 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1193 | 2504 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-QWR01-5 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 82512 | 173115 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-QWR01-6 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1224 | 2427 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-QWR01-6 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 78675 | 156029 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-QWR01-7 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 850 | 1835 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-QWR01-7 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 79016 | 170653 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-QWR01-8 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1293 | 2565 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-QWR01-8 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 81860 | 162404 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-QWR02-1 | T3P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2499 | 5438 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-QWR02-1 | T3P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 400 | 871 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-QWR02-2 | T3P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2994 | 8754 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-QWR02-2 | T3P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 592 | 1733 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-QWR02-3 | T3P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5866 | 18216 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-QWR02-3 | T3P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 503 | 1563 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-QWR02-4 | T3P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6103 | 10610 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-QWR02-4 | T3P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 294 | 512 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-QWR02-5 | T3P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3834 | 8428 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-QWR02-5 | T3P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 559 | 1230 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-QWR02-6 | T3P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4576 | 9326 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-QWR02-6 | T3P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 521 | 1062 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-QWR02-7 | T3P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4117 | 9047 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-QWR02-7 | T3P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 弱阳 | 160 | 353 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-QWR02-8 | T3P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3448 | 8122 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230808_MN00604_0243_A000H5MLK2 | 230808 | T3P2 | T3P2-QWR02-8 | T3P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 884 | 2082 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-QWR02-1 | T3P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 524 | 1000 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-QWR02-1 | T3P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 308 | 588 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-QWR02-2 | T3P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1142 | 2365 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-QWR02-2 | T3P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 342 | 709 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-QWR02-3 | T3P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1049 | 1811 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-QWR02-3 | T3P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 弱阳 | 52 | 90 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-QWR02-4 | T3P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1292 | 2530 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-QWR02-4 | T3P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 433 | 848 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-QWR02-5 | T3P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 945 | 1738 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-QWR02-5 | T3P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 180 | 332 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-QWR02-6 | T3P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 601 | 1211 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-QWR02-6 | T3P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 246 | 496 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-QWR02-7 | T3P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 225 | 427 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-QWR02-7 | T3P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 61 | 117 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-QWR02-8 | T3P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1022 | 1911 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230817_MN00604_0246_A000H5LHY5 | 230817 | T3P2 | T3P2-QWR02-8 | T3P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 341 | 638 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230909_MN00604_0254_A000H57NNG | 230909 | T3P2 | T3P2-QWR02-1 | T3P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 696 | 1509 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230909_MN00604_0254_A000H57NNG | 230909 | T3P2 | T3P2-QWR02-2 | T3P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 529 | 1516 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230909_MN00604_0254_A000H57NNG | 230909 | T3P2 | T3P2-QWR02-3 | T3P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 624 | 1114 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230909_MN00604_0254_A000H57NNG | 230909 | T3P2 | T3P2-QWR02-4 | T3P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 524 | 1604 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230909_MN00604_0254_A000H57NNG | 230909 | T3P2 | T3P2-QWR02-5 | T3P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 231 | 604 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230909_MN00604_0254_A000H57NNG | 230909 | T3P2 | T3P2-QWR02-5 | T3P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 弱阳 | 46 | 120 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230909_MN00604_0254_A000H57NNG | 230909 | T3P2 | T3P2-QWR02-6 | T3P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 289 | 662 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230909_MN00604_0254_A000H57NNG | 230909 | T3P2 | T3P2-QWR02-6 | T3P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 498 | 1140 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230909_MN00604_0254_A000H57NNG | 230909 | T3P2 | T3P2-QWR02-7 | T3P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1084 | 2851 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230909_MN00604_0254_A000H57NNG | 230909 | T3P2 | T3P2-QWR02-7 | T3P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 300 | 790 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230909_MN00604_0254_A000H57NNG | 230909 | T3P2 | T3P2-QWR02-8 | T3P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1366 | 3008 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230909_MN00604_0254_A000H57NNG | 230909 | T3P2 | T3P2-QWR02-8 | T3P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 175 | 387 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-QWR02-1 | T3P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1383 | 3318 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-QWR02-1 | T3P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 244 | 586 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-QWR02-2 | T3P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1638 | 3578 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-QWR02-2 | T3P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 137 | 301 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-QWR02-3 | T3P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 553 | 1198 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-QWR02-3 | T3P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 弱阳 | 60 | 132 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-QWR02-4 | T3P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1514 | 4095 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-QWR02-4 | T3P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 弱阳 | 71 | 194 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-QWR02-5 | T3P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1140 | 3021 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-QWR02-5 | T3P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 76 | 202 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-QWR02-6 | T3P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1068 | 2298 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-QWR02-6 | T3P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 207 | 447 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-QWR02-7 | T3P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 449 | 1233 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-QWR02-7 | T3P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 240 | 660 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-QWR02-8 | T3P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2174 | 4142 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230923_MN00604_0260_A000H5TT37 | 230923 | T3P2 | T3P2-QWR02-8 | T3P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230902-3 | 干粉 | 20230902-3 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 弱阳 | 68 | 130 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P3 | T3P3-QWR02-1 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231001-2 | 液体 | 20231001-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3559 | 6233 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P3 | T3P3-QWR02-1 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231001-2 | 液体 | 20231001-2 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 8711 | 15255 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P3 | T3P3-QWR02-2 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231001-2 | 液体 | 20231001-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3152 | 4795 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P3 | T3P3-QWR02-2 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231001-2 | 液体 | 20231001-2 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 9348 | 14220 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P3 | T3P3-QWR02-3 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231001-2 | 液体 | 20231001-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3382 | 5491 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P3 | T3P3-QWR02-3 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231001-2 | 液体 | 20231001-2 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 7428 | 12060 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P3 | T3P3-QWR02-4 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231001-2 | 液体 | 20231001-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2493 | 4400 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P3 | T3P3-QWR02-4 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231001-2 | 液体 | 20231001-2 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 3451 | 6091 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P3 | T3P3-QWR02-5 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231001-2 | 液体 | 20231001-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1317 | 2695 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P3 | T3P3-QWR02-5 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231001-2 | 液体 | 20231001-2 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 2967 | 6070 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P3 | T3P3-QWR02-6 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231001-2 | 液体 | 20231001-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5280 | 9282 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P3 | T3P3-QWR02-6 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231001-2 | 液体 | 20231001-2 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 9397 | 16519 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P3 | T3P3-QWR02-7 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231001-2 | 液体 | 20231001-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4444 | 8035 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P3 | T3P3-QWR02-7 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231001-2 | 液体 | 20231001-2 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 10361 | 18731 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P3 | T3P3-QWR02-8 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231001-2 | 液体 | 20231001-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2889 | 5398 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231012_MN00604_0266_A000H5JGLY | 231012 | T3P3 | T3P3-QWR02-8 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231001-2 | 液体 | 20231001-2 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 6292 | 11754 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T3P3 | T3P3-QWR02-9 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20231001 | UN | 20231001 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3327 | 8946 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T3P3 | T3P3-QWR02-9 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20231001 | UN | 20231001 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 6604 | 17753 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T3P3 | T3P3-QWR02-10 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20231001 | UN | 20231001 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4075 | 10913 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T3P3 | T3P3-QWR02-10 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20231001 | UN | 20231001 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 6763 | 18111 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-QWR02-1 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 9434 | 18331 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-QWR02-1 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 8494 | 16505 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-QWR02-2 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 10555 | 27274 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-QWR02-2 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 7884 | 20373 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-QWR02-3 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 16144 | 34394 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-QWR02-3 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 10398 | 22153 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-QWR02-4 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 16889 | 26546 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-QWR02-4 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 11548 | 18152 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-QWR02-5 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 11717 | 24763 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-QWR02-5 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 9799 | 20709 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-QWR02-6 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 9458 | 19561 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-QWR02-6 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 7299 | 15096 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-QWR02-7 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 12871 | 25509 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-QWR02-7 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 8567 | 16978 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-QWR02-8 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 9389 | 19003 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-QWR02-8 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 11263 | 22795 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-QWR02-1 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3555 | 7664 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-QWR02-1 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 4841 | 10435 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-QWR02-2 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2436 | 4908 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-QWR02-2 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 4419 | 8901 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-QWR02-3 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1120 | 2709 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-QWR02-3 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 3098 | 7488 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-QWR02-4 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5753 | 12893 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-QWR02-4 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 7253 | 16254 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-QWR02-5 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4056 | 8384 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-QWR02-5 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 7641 | 15795 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-QWR02-6 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2366 | 5052 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-QWR02-6 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 4008 | 8556 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-QWR02-7 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3390 | 6795 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-QWR02-7 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 6521 | 13068 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-QWR02-8 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4517 | 8287 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-QWR02-8 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 8610 | 15796 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-QWR02-1 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2571 | 2955 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-QWR02-1 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 6594 | 7577 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-QWR02-2 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2518 | 3502 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-QWR02-2 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 5432 | 7553 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-QWR02-3 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3008 | 3230 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-QWR02-3 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 7530 | 8085 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-QWR02-4 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3585 | 4797 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-QWR02-4 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 8251 | 11038 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-QWR02-5 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3062 | 3198 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-QWR02-5 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 6257 | 6533 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-QWR02-6 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 14664 | 13755 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-QWR02-6 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 30731 | 28826 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-QWR02-7 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4358 | 5771 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-QWR02-7 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 9691 | 12831 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-QWR02-8 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3814 | 5680 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-QWR02-8 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 9332 | 13896 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-QWR02-1 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5123 | 11204 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-QWR02-1 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 7397 | 16177 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-QWR02-2 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5442 | 11448 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-QWR02-2 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 8370 | 17606 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-QWR02-3 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 7257 | 15267 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-QWR02-3 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 9961 | 20955 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-QWR02-4 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6111 | 14894 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-QWR02-4 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 11919 | 29049 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-QWR02-5 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6011 | 13587 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-QWR02-5 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 11353 | 25662 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-QWR02-6 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3799 | 8602 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-QWR02-6 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 8777 | 19871 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-QWR02-7 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4794 | 11468 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-QWR02-7 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 8906 | 21303 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-QWR02-8 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5320 | 10169 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-QWR02-8 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 9760 | 18656 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-QWR02-1 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 9009 | 15997 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-QWR02-1 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 12827 | 22776 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-QWR02-2 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 9662 | 17482 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-QWR02-2 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 12314 | 22279 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-QWR02-3 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 9954 | 17325 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-QWR02-3 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 12765 | 22217 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-QWR02-4 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 19729 | 12827 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-QWR02-4 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 19257 | 12520 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-QWR02-5 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 10858 | 13682 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-QWR02-5 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 20991 | 26450 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-QWR02-6 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 10220 | 15294 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-QWR02-6 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 15654 | 23427 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-QWR02-7 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 9947 | 16979 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-QWR02-7 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 8541 | 14580 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-QWR02-8 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 7197 | 10592 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-QWR02-8 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 8995 | 13238 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-QWR02-1 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5176 | 14536 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-QWR02-1 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 8286 | 23273 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-QWR02-2 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5679 | 15484 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-QWR02-2 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 9266 | 25262 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-QWR02-3 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 7437 | 20525 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-QWR02-3 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 10654 | 29405 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-QWR02-4 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6132 | 19247 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-QWR02-4 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 12656 | 39725 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-QWR02-5 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6133 | 17874 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-QWR02-5 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 12316 | 35894 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-QWR02-6 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3994 | 11296 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-QWR02-6 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 9694 | 27419 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-QWR02-7 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4801 | 14612 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-QWR02-7 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 9642 | 29349 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-QWR02-8 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5418 | 13836 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-QWR02-8 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 10513 | 26847 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-QWR02-1 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4670 | 14349 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-QWR02-1 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 7749 | 23810 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-QWR02-2 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5017 | 15117 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-QWR02-2 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 8745 | 26349 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-QWR02-3 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6654 | 20423 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-QWR02-3 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 10005 | 30707 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-QWR02-4 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5567 | 18777 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-QWR02-4 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 11744 | 39613 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-QWR02-5 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5483 | 17314 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-QWR02-5 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 11577 | 36558 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-QWR02-6 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3515 | 10641 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-QWR02-6 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 9111 | 27580 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-QWR02-7 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4349 | 14270 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-QWR02-7 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 9112 | 29902 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-QWR02-8 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4768 | 13696 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-QWR02-8 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 9921 | 28497 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-QWR02-1 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5268 | 12240 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-QWR02-1 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 8009 | 18610 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-QWR02-2 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5771 | 12763 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-QWR02-2 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 9292 | 20551 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-QWR02-3 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 7501 | 16014 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-QWR02-3 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 10499 | 22416 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-QWR02-4 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6137 | 16304 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-QWR02-4 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 12450 | 33077 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-QWR02-5 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6227 | 15116 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-QWR02-5 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 12174 | 29551 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-QWR02-6 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3975 | 9465 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-QWR02-6 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 9436 | 22466 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-QWR02-7 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4836 | 12510 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-QWR02-7 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 9453 | 24455 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-QWR02-8 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5542 | 10997 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-QWR02-8 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 10835 | 21500 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-QWR02-1 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  | 液体 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5220 | 14967 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-QWR02-1 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  | 液体 | [9 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 8617 | 24708 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-QWR02-2 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  | 液体 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5464 | 15199 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-QWR02-2 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  | 液体 | [9 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 9749 | 27118 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-QWR02-3 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  | 液体 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6992 | 20072 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-QWR02-3 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  | 液体 | [9 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 10617 | 30479 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-QWR02-4 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  | 液体 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6004 | 19901 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-QWR02-4 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  | 液体 | [9 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 12553 | 41608 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-QWR02-5 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  | 液体 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5955 | 17938 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-QWR02-5 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  | 液体 | [9 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 12528 | 37737 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-QWR02-6 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  | 液体 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3928 | 11260 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-QWR02-6 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  | 液体 | [9 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 10118 | 29001 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-QWR02-7 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  | 液体 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4602 | 14709 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-QWR02-7 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  | 液体 | [9 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 9697 | 30991 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-QWR02-8 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  | 液体 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5367 | 13560 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-QWR02-8 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  | 液体 | [9 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 11166 | 28212 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-QWR02-1 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 539 | 1138 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-QWR02-1 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 3031 | 6397 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-QWR02-2 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 787 | 1462 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-QWR02-2 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 3069 | 5697 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-QWR02-3 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 458 | 851 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-QWR02-3 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 2269 | 4219 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-QWR02-4 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1217 | 1631 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-QWR02-4 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 4181 | 5602 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-QWR02-5 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1249 | 2138 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-QWR02-5 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 4617 | 7904 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-QWR02-6 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1138 | 1862 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-QWR02-6 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 5306 | 8680 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-QWR02-7 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1281 | 2149 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-QWR02-7 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 4472 | 7501 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-QWR02-8 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 418 | 690 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-QWR02-8 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 3330 | 5498 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-QWR02-1 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3793 | 6739 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-QWR02-1 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 12187 | 21654 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-QWR02-2 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2675 | 5151 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-QWR02-2 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 9997 | 19248 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-QWR02-3 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4595 | 7474 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-QWR02-3 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 10412 | 16935 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-QWR02-4 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4160 | 8105 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-QWR02-4 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 11488 | 22384 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-QWR02-5 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2852 | 5637 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-QWR02-5 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 11782 | 23292 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-QWR02-6 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3616 | 7489 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-QWR02-6 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 9557 | 19791 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-QWR02-7 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2798 | 5358 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-QWR02-7 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 12319 | 23591 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-QWR02-8 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 676 | 1002 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-QWR02-8 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 4841 | 7171 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-QWR02-1 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5202 | 14747 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-QWR02-1 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 8535 | 24195 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-QWR02-2 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5748 | 15753 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-QWR02-2 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 9649 | 26445 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-QWR02-3 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 7332 | 20701 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-QWR02-3 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 10730 | 30296 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-QWR02-4 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6215 | 19967 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-QWR02-4 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 12595 | 40463 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-QWR02-5 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6168 | 18168 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-QWR02-5 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 12542 | 36946 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-QWR02-6 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3932 | 11085 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-QWR02-6 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 9971 | 28109 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-QWR02-7 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4779 | 14843 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-QWR02-7 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 9789 | 30405 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-QWR02-8 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5440 | 13882 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-QWR02-8 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 10906 | 27828 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-QWR02-1 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  | UN | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4815 | 13756 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-QWR02-1 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  | UN | [9 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 7984 | 22813 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-QWR02-2 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  | UN | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5135 | 14206 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-QWR02-2 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  | UN | [9 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 9026 | 24968 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-QWR02-3 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  | UN | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6846 | 19266 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-QWR02-3 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  | UN | [9 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 10225 | 28773 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-QWR02-4 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  | UN | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5629 | 17943 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-QWR02-4 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  | UN | [9 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 11941 | 38068 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-QWR02-5 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  | UN | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5754 | 17018 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-QWR02-5 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  | UN | [9 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 11889 | 35161 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-QWR02-6 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  | UN | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3570 | 10127 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-QWR02-6 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  | UN | [9 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 9381 | 26612 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-QWR02-7 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  | UN | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4417 | 13651 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-QWR02-7 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  | UN | [9 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 9235 | 28540 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-QWR02-8 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  | UN | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5022 | 12703 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-QWR02-8 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  | UN | [9 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 10432 | 26387 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-QWR02-1 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4840 | 14460 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-QWR02-1 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 7904 | 23613 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-QWR02-2 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5248 | 15245 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-QWR02-2 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 8977 | 26077 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-QWR02-3 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 7003 | 20582 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-QWR02-3 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 10230 | 30068 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-QWR02-4 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5720 | 18927 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-QWR02-4 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 12007 | 39729 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-QWR02-5 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5718 | 17620 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-QWR02-5 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 11806 | 36380 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-QWR02-6 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3623 | 10738 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-QWR02-6 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 9314 | 27606 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-QWR02-7 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4478 | 14286 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-QWR02-7 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 9174 | 29263 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-QWR02-8 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5070 | 13591 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-QWR02-8 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 10146 | 27197 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-QWR1-1 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 795 | 1636 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-QWR1-1 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 1484 | 3054 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-QWR1-2 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3680 | 8936 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-QWR1-2 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 7642 | 18558 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-QWR1-3 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3127 | 5450 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-QWR1-3 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 7912 | 13788 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-QWR1-4 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3911 | 9341 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-QWR1-4 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 6518 | 15566 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-QWR1-5 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1451 | 2813 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-QWR1-5 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 2850 | 5523 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-QWR1-6 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1130 | 2327 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-QWR1-6 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 2610 | 5372 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-QWR1-7 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2504 | 8246 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-QWR1-7 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 6856 | 22571 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-QWR1-8 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2489 | 5018 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-QWR1-8 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 4979 | 10035 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-QWR1-1 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1830 | 2665 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-QWR1-1 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 3015 | 4391 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-QWR1-2 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2660 | 3895 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-QWR1-2 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 6464 | 9465 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-QWR1-3 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2030 | 3029 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-QWR1-3 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 5925 | 8838 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-QWR1-4 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2689 | 3351 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-QWR1-4 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 4171 | 5198 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-QWR1-5 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1923 | 2825 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-QWR1-5 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 4111 | 6039 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-QWR1-6 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2053 | 2861 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-QWR1-6 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 4479 | 6243 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-QWR1-7 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 886 | 1258 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-QWR1-7 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 2576 | 3658 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-QWR1-8 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2084 | 2799 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-QWR1-8 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 3455 | 4641 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-QWR1-1 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2526 | 4762 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-QWR1-1 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 5361 | 10107 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-QWR1-2 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3250 | 6869 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-QWR1-2 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 6230 | 13168 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-QWR1-3 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3116 | 6286 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-QWR1-3 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 6502 | 13118 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-QWR1-4 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2937 | 5769 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-QWR1-4 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 5202 | 10218 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-QWR1-5 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2342 | 5157 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-QWR1-5 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 5864 | 12912 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-QWR1-6 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3798 | 7308 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-QWR1-6 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 6610 | 12720 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-QWR1-7 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2785 | 5604 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-QWR1-7 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 7030 | 14147 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-QWR1-8 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4447 | 7757 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-QWR1-8 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 6215 | 10841 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-QWR1-1 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230902 | 干粉 | 20230902 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5211 | 9484 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-QWR1-1 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230902 | 干粉 | 20230902 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 12269 | 22327 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-QWR1-2 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230902 | 干粉 | 20230902 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2289 | 2770 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-QWR1-2 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230902 | 干粉 | 20230902 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 9258 | 11202 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-QWR1-3 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230902 | 干粉 | 20230902 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2680 | 5269 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-QWR1-3 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230902 | 干粉 | 20230902 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 11010 | 21640 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-QWR1-4 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230902 | 干粉 | 20230902 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3766 | 5458 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-QWR1-4 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230902 | 干粉 | 20230902 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 13701 | 19856 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-QWR1-5 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230902 | 干粉 | 20230902 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5709 | 16456 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-QWR1-5 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230902 | 干粉 | 20230902 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 12233 | 35258 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-QWR1-6 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230902 | 干粉 | 20230902 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4636 | 7095 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-QWR1-6 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230902 | 干粉 | 20230902 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 18184 | 27828 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-QWR1-7 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230902 | 干粉 | 20230902 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5248 | 8726 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-QWR1-7 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230902 | 干粉 | 20230902 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 15314 | 25460 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-QWR1-8 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230902 | 干粉 | 20230902 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2500 | 5527 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-QWR1-8 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20230902 | 干粉 | 20230902 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 9418 | 20817 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-QWR1-1 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3265 | 3258 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-QWR1-1 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 10805 | 10782 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-QWR1-2 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1468 | 1675 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-QWR1-2 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 10290 | 11736 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-QWR1-3 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2706 | 2168 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-QWR1-3 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 13298 | 10654 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-QWR1-4 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1794 | 1568 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-QWR1-4 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 10425 | 9111 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-QWR1-5 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3115 | 3397 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-QWR1-5 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 8272 | 9020 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-QWR1-6 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1399 | 1589 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-QWR1-6 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 8492 | 9642 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-QWR1-7 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2558 | 2888 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-QWR1-7 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 11039 | 12461 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-QWR1-8 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1985 | 1972 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-QWR1-8 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 9227 | 9166 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-QWR1-1 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3002 | 3850 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-QWR1-2 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3864 | 5101 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-QWR1-3 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3228 | 3977 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-QWR1-4 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2905 | 3726 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-QWR1-4 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 136 | 175 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-QWR1-5 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 604 | 648 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-QWR1-6 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3908 | 4693 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-QWR1-7 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2612 | 2845 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-QWR1-8 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2393 | 2715 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-QWR1-8 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 122 | 139 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-QWR1-1 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1791 | 2294 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-QWR1-1 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 5638 | 7219 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-QWR1-2 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 599 | 349 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-QWR1-2 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 4526 | 2636 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-QWR1-3 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 929 | 1551 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-QWR1-3 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 5519 | 9207 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-QWR1-4 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 960 | 595 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-QWR1-4 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 5370 | 3327 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-QWR1-5 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1046 | 1178 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-QWR1-5 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 3662 | 4123 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-QWR1-6 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 449 | 507 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-QWR1-6 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 2690 | 3036 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-QWR1-7 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 993 | 1094 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-QWR1-7 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 4675 | 5146 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-QWR1-8 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 462 | 540 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-QWR1-8 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 2650 | 3093 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-QWR1-1 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3457 | 3456 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-QWR1-1 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 6090 | 6089 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-QWR1-2 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3210 | 2657 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-QWR1-2 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 4379 | 3625 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-QWR1-3 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 720 | 469 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-QWR1-3 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 605 | 394 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-QWR1-4 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6462 | 3260 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-QWR1-4 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 13121 | 6620 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-QWR1-5 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 8437 | 6975 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-QWR1-5 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 11745 | 9710 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-QWR1-6 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 10653 | 8114 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-QWR1-6 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 10548 | 8034 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-QWR1-7 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 800 | 466 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-QWR1-7 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 577 | 336 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-QWR1-8 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3938 | 3402 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-QWR1-8 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 9262 | 8002 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-QWR1-1 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 575 | 800 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-QWR1-1 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 24213 | 33669 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-QWR1-2 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 652 | 1014 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-QWR1-2 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 28883 | 44913 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-QWR1-3 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 423 | 667 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-QWR1-3 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 13136 | 20700 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-QWR1-4 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 483 | 720 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-QWR1-4 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 23407 | 34893 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-QWR1-5 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 522 | 853 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-QWR1-5 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 19809 | 32381 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-QWR1-6 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 546 | 699 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-QWR1-6 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 25815 | 33055 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-QWR1-7 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 404 | 601 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-QWR1-7 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 11031 | 16419 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-QWR1-8 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 380 | 508 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-QWR1-8 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 17667 | 23622 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-QWR1-1 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 533 | 558 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-QWR1-1 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 26346 | 27604 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-QWR1-2 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 674 | 625 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-QWR1-2 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 12666 | 11750 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-QWR1-3 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 495 | 570 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-QWR1-3 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 35820 | 41215 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-QWR1-4 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 505 | 695 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-QWR1-4 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 20256 | 27899 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-QWR1-5 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 578 | 564 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-QWR1-5 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 25951 | 25313 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-QWR1-6 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 563 | 1088 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-QWR1-6 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 15019 | 29045 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-QWR1-7 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 693 | 1017 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-QWR1-7 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 32945 | 48373 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-QWR1-8 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 443 | 1083 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-QWR1-8 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌(BP) | 百日咳鲍特菌(BP) | 阳性 | 23135 | 56510 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-QWR2-1 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3437 | 6451 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-QWR2-1 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 滤 | 19 | 37 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-QWR2-2 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4029 | 11555 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-QWR2-2 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 滤 | 33 | 96 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-QWR2-3 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3196 | 7335 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-QWR2-3 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 77 | 178 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-QWR2-4 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2148 | 6068 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-QWR2-4 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 弱阳 | 38 | 110 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-QWR2-5 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4947 | 12424 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-QWR2-5 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 滤 | 11 | 30 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-QWR2-6 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5156 | 10020 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-QWR2-6 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 弱阳 | 48 | 94 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-QWR2-7 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5910 | 12506 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-QWR2-7 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 251 | 533 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-QWR2-8 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5085 | 8638 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230822_MN00604_0247_A000H5LHTJ | 230822 | T2P2 | T2P2-QWR2-8 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 原料 |  | 干粉 | [9 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 弱阳 | 48 | 82 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-QWR2-1 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1912 | 3063 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-QWR2-1 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 弱阳 | 13 | 21 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-QWR2-2 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1764 | 2338 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-QWR2-2 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 滤 | 9 | 12 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-QWR2-3 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1713 | 2758 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-QWR2-3 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 弱阳 | 12 | 20 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-QWR2-4 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1572 | 2898 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-QWR2-4 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 弱阳 | 15 | 28 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-QWR2-5 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1841 | 3142 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-QWR2-5 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 弱阳 | 34 | 59 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-QWR2-6 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2094 | 3526 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-QWR2-8 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2013 | 3087 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230825_MN00604_0248_A000H57KGV | 230825 | T2P2 | T2P2-QWR2-8 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230802 | 干粉 | 20230802 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 滤 | 6 | 10 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-QWR2-1 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3209 | 7467 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-QWR2-1 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 弱阳 | 24 | 58 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-QWR2-2 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1968 | 4431 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-QWR2-2 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 52 | 118 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-QWR2-3 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3138 | 6747 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-QWR2-3 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 73 | 157 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-QWR2-4 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4161 | 7043 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-QWR2-4 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 153 | 260 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-QWR2-5 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2084 | 4811 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-QWR2-6 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3372 | 6755 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-QWR2-6 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 滤 | 6 | 14 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-QWR2-7 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3916 | 7913 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-QWR2-7 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 弱阳 | 61 | 124 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-QWR2-8 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 867 | 1782 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230914_MN00604_0256_A000H57NVL | 230914 | T2P2 | T2P2-QWR2-8 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230901-2 | 干粉 | 20230901-2 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 滤 | 31 | 65 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-QWR2-1 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230902 | 干粉 | 20230902 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3872 | 7577 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-QWR2-1 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230902 | 干粉 | 20230902 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 弱阳 | 34 | 67 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-QWR2-2 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230902 | 干粉 | 20230902 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3636 | 6793 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-QWR2-2 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230902 | 干粉 | 20230902 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 140 | 263 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-QWR2-3 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230902 | 干粉 | 20230902 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2459 | 4902 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-QWR2-3 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230902 | 干粉 | 20230902 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 滤 | 6 | 13 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-QWR2-4 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230902 | 干粉 | 20230902 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1912 | 3398 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-QWR2-4 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230902 | 干粉 | 20230902 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 64 | 115 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-QWR2-5 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230902 | 干粉 | 20230902 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2657 | 5516 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-QWR2-5 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230902 | 干粉 | 20230902 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 弱阳 | 39 | 81 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-QWR2-6 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230902 | 干粉 | 20230902 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1865 | 3648 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-QWR2-6 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230902 | 干粉 | 20230902 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 弱阳 | 43 | 86 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-QWR2-8 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230902 | 干粉 | 20230902 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1858 | 3484 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231008_TPMN00173_0171_A000H5JHCK | 231008 | T2P2 | T2P2-QWR2-8 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20230902 | 干粉 | 20230902 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 弱阳 | 20 | 39 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-QWR2-1 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3047 | 3538 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-QWR2-1 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 弱阳 | 17 | 20 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-QWR2-2 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2151 | 2618 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-QWR2-2 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 滤 | 8 | 10 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-QWR2-3 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2497 | 3255 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-QWR2-3 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 弱阳 | 16 | 21 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-QWR2-4 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2171 | 2726 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-QWR2-4 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 弱阳 | 25 | 32 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-QWR2-5 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2760 | 3667 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-QWR2-5 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 弱阳 | 25 | 34 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-QWR2-6 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2038 | 1931 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-QWR2-6 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 弱阳 | 13 | 13 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-QWR2-7 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2189 | 1990 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-QWR2-7 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 弱阳 | 38 | 35 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-QWR2-8 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3830 | 4694 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-QWR2-8 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 弱阳 | 22 | 28 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-QWR2-1 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1034 | 1118 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-QWR2-2 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2056 | 2265 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-QWR2-3 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2232 | 2389 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-QWR2-4 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2319 | 2099 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-QWR2-5 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1725 | 2025 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-QWR2-6 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1846 | 1888 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-QWR2-7 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1616 | 1390 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-QWR2-8 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1122 | 938 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-QWR2-1 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1665 | 2164 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-QWR2-1 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 60 | 78 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-QWR2-2 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 442 | 463 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-QWR2-2 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 滤 | 13 | 14 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-QWR2-3 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 703 | 920 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-QWR2-3 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 弱阳 | 10 | 14 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-QWR2-4 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 472 | 447 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-QWR2-4 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 弱阳 | 33 | 32 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-QWR2-5 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 782 | 1153 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-QWR2-5 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 滤 | 9 | 14 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-QWR2-6 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 577 | 723 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-QWR2-6 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 弱阳 | 25 | 32 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-QWR2-7 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 483 | 519 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-QWR2-7 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 弱阳 | 23 | 25 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-QWR2-8 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 434 | 548 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-QWR2-8 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 弱阳 | 10 | 13 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-QWR2-1 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6905 | 10717 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-QWR2-1 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 95 | 147 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-QWR2-2 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6045 | 11258 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-QWR2-2 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 弱阳 | 34 | 64 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-QWR2-3 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 9228 | 18909 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-QWR2-3 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 滤 | 11 | 23 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-QWR2-4 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5170 | 10078 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-QWR2-4 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 86 | 168 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-QWR2-5 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 7422 | 15421 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-QWR2-5 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 180 | 374 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-QWR2-6 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 7058 | 12836 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-QWR2-7 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 9831 | 16847 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-QWR2-7 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 弱阳 | 39 | 66 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-QWR2-8 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4858 | 9281 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-QWR2-8 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 弱阳 | 24 | 46 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-QWR2-1 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 281 | 419 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-QWR2-1 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 97 | 144 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-QWR2-2 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 482 | 798 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-QWR2-2 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 86 | 143 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-QWR2-3 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 487 | 858 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-QWR2-3 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 165 | 291 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-QWR2-4 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 540 | 755 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-QWR2-4 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 128 | 179 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-QWR2-5 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 340 | 523 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-QWR2-5 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 98 | 151 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-QWR2-6 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 422 | 632 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-QWR2-6 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 93 | 139 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-QWR2-7 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 430 | 629 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-QWR2-7 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 70 | 102 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-QWR2-8 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 423 | 616 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-QWR2-8 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 88 | 128 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-QWR2-1 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 885 | 1550 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-QWR2-1 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 235 | 411 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-QWR2-2 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 809 | 1382 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-QWR2-2 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 161 | 276 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-QWR2-3 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 995 | 1266 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-QWR2-3 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 245 | 312 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-QWR2-4 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 897 | 1938 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-QWR2-4 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 236 | 510 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-QWR2-5 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 783 | 1851 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-QWR2-5 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 163 | 386 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-QWR2-6 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 740 | 1225 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-QWR2-6 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 149 | 247 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-QWR2-7 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 762 | 1377 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-QWR2-7 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 137 | 248 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-QWR2-8 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 782 | 1450 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-QWR2-8 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 121 | 225 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240122_MN00604_0344_A000H5WLGF | 240122 | T2P2 | T2P2-QWR2-2 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 328 | 19 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240122_MN00604_0344_A000H5WLGF | 240122 | T2P2 | T2P2-QWR2-2 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 121 | 7 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240122_MN00604_0344_A000H5WLGF | 240122 | T2P2 | T2P2-QWR2-4 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 290 | 20 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240122_MN00604_0344_A000H5WLGF | 240122 | T2P2 | T2P2-QWR2-4 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 174 | 12 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240122_MN00604_0344_A000H5WLGF | 240122 | T2P2 | T2P2-QWR2-5 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 29 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240122_MN00604_0344_A000H5WLGF | 240122 | T2P2 | T2P2-QWR2-5 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 滤 | 29 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240122_MN00604_0344_A000H5WLGF | 240122 | T2P2 | T2P2-QWR2-6 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 513 | 18 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240122_MN00604_0344_A000H5WLGF | 240122 | T2P2 | T2P2-QWR2-6 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 滤 | 28 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240122_MN00604_0344_A000H5WLGF | 240122 | T2P2 | T2P2-QWR2-7 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 491 | 41 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240122_MN00604_0344_A000H5WLGF | 240122 | T2P2 | T2P2-QWR2-7 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 120 | 10 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240122_MN00604_0344_A000H5WLGF | 240122 | T2P2 | T2P2-QWR2-8 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 112 | 6 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240122_MN00604_0344_A000H5WLGF | 240122 | T2P2 | T2P2-QWR2-8 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌(MC) | 卡他莫拉菌(MC) | 阳性 | 112 | 6 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-N1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20230801 | 液体 | 20230801 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 4597 | 9724 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 11863
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-N1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20230801 | 液体 | 20230801 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 5059 | 10700 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 11863
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-N1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20230801 | 液体 | 20230801 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 5425 | 11474 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 11863
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-N1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20230801 | 液体 | 20230801 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 1379 | 2917 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 11863
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-N2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20230801 | 液体 | 20230801 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 9782 | 17126 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 31876
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-N2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20230801 | 液体 | 20230801 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 20397 | 35710 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 31876
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-N2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20230801 | 液体 | 20230801 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 9401 | 16460 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 31876
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-N2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20230801 | 液体 | 20230801 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 2078 | 3638 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 31876
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-N3 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20230801 | 液体 | 20230801 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 9805 | 20604 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 34018
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-N3 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20230801 | 液体 | 20230801 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 22036 | 46307 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 34018
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-N3 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20230801 | 液体 | 20230801 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 10119 | 21265 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 34018
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-N3 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20230801 | 液体 | 20230801 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 1863 | 3916 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 34018
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-N-1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 634 | 712 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 102
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-N-1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 70 | 79 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 102
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-N-1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 24 | 28 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 102
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-N-1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 8 | 10 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 102
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-N-2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 333 | 350 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 58
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-N-2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 40 | 43 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 58
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-N-2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 16 | 17 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 58
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-N-2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 2 | 3 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 58
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-N-3 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 2048 | 2254 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 425
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-N-3 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 254 | 280 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 425
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-N-3 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 140 | 155 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 425
231019_MN00604_0270_A000H5LHJN | 231019 | T2P2 | T2P2-N-3 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231002 | 干粉 | 20231002 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 31 | 35 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 425
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T2P2 | T2P2-N-1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 原料 | 20231001 | 干粉 | 20231001 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 594 | 1366 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 349
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T2P2 | T2P2-N-1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 原料 | 20231001 | 干粉 | 20231001 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 300 | 690 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 349
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T2P2 | T2P2-N-1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 原料 | 20231001 | 干粉 | 20231001 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 39 | 91 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 349
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T2P2 | T2P2-N-1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 原料 | 20231001 | 干粉 | 20231001 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 10 | 23 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 349
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T2P2 | T2P2-N-2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 原料 | 20231001 | 干粉 | 20231001 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 570 | 1771 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1011
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T2P2 | T2P2-N-2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 原料 | 20231001 | 干粉 | 20231001 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 883 | 2745 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1011
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T2P2 | T2P2-N-2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 原料 | 20231001 | 干粉 | 20231001 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 110 | 344 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1011
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T2P2 | T2P2-N-2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 原料 | 20231001 | 干粉 | 20231001 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 18 | 58 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1011
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T2P2 | T2P2-N-3 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 原料 | 20231001 | 干粉 | 20231001 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 836 | 2266 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 740
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T2P2 | T2P2-N-3 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 原料 | 20231001 | 干粉 | 20231001 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 638 | 1730 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 740
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T2P2 | T2P2-N-3 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 原料 | 20231001 | 干粉 | 20231001 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 78 | 212 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 740
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T2P2 | T2P2-N-3 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 原料 | 20231001 | 干粉 | 20231001 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 24 | 67 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 740
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-N-1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 2791 | 3483 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 345
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-N-1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 163 | 204 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 345
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-N-1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 134 | 168 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 345
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-N-1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 48 | 61 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 345
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-N-2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 3635 | 5270 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 282
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-N-2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 142 | 207 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 282
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-N-2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 113 | 164 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 282
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-N-2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 27 | 40 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 282
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-N-3 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 4641 | 6179 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1027
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-N-3 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 507 | 675 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1027
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-N-3 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 392 | 522 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1027
231103_MN00604_0276_A000H5TWFM | 231103 | T2P2 | T2P2-N-3 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231003-3 | 干粉 | 20231003-3 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 128 | 171 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1027
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-N-1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 867 | 4080 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 112
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-N-1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 34 | 164 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 112
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-N-1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 59 | 279 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 112
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-N-1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 19 | 91 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 112
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-N-2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 1065 | 5903 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 132
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-N-2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 55 | 308 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 132
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-N-2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 55 | 307 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 132
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-N-2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 22 | 125 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 132
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-N-3 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 1476 | 7619 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 160
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-N-3 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 66 | 343 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 160
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-N-3 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 69 | 358 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 160
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-N-3 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 25 | 130 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 160
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-N-1-yw | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 301 | 1428 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 40
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-N-1-yw | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 22 | 108 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 40
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-N-1-yw | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 16 | 77 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 40
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-N-1-yw | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 2 | 14 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 40
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-N-2-yw | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 664 | 3347 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 203
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-N-2-yw | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 147 | 741 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 203
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-N-2-yw | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 49 | 250 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 203
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-N-2-yw | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 7 | 40 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 203
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-N-3-yw | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 444 | 2422 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 73
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-N-3-yw | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 50 | 274 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 73
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-N-3-yw | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 18 | 103 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 73
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T2P2 | T2P2-N-3-yw | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231101 | 干粉 | 20231101 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 5 | 28 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 73
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-N-1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 1048 | 1599 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1909
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-N-1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 659 | 1006 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1909
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-N-1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 202 | 308 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1909
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-N-2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 3319 | 4351 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 4452
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-N-2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 1907 | 2500 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 4452
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-N-2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 1868 | 2449 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 4452
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-N-2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 677 | 888 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 4452
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-N-3 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 3501 | 3711 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 469
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-N-3 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 231 | 245 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 469
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-N-3 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 181 | 192 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 469
231124_MN00604_0288_A000H5CJTC | 231124 | T2P2 | T2P2-N-3 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 57 | 61 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 469
231129_MN00604_0294_A000H5CKTG | 231129 | T2P2 | T2P2-N-1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 174 | 374 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 78
231129_MN00604_0294_A000H5CKTG | 231129 | T2P2 | T2P2-N-1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 40 | 87 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 78
231129_MN00604_0294_A000H5CKTG | 231129 | T2P2 | T2P2-N-1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 32 | 70 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 78
231129_MN00604_0294_A000H5CKTG | 231129 | T2P2 | T2P2-N-1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 6 | 13 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 78
231129_MN00604_0294_A000H5CKTG | 231129 | T2P2 | T2P2-N-2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 273 | 642 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 176
231129_MN00604_0294_A000H5CKTG | 231129 | T2P2 | T2P2-N-2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 100 | 236 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 176
231129_MN00604_0294_A000H5CKTG | 231129 | T2P2 | T2P2-N-2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 63 | 149 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 176
231129_MN00604_0294_A000H5CKTG | 231129 | T2P2 | T2P2-N-2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 13 | 31 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 176
231129_MN00604_0294_A000H5CKTG | 231129 | T2P2 | T2P2-N-3 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 144 | 224 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 44
231129_MN00604_0294_A000H5CKTG | 231129 | T2P2 | T2P2-N-3 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 18 | 29 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 44
231129_MN00604_0294_A000H5CKTG | 231129 | T2P2 | T2P2-N-3 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 21 | 33 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 44
231129_MN00604_0294_A000H5CKTG | 231129 | T2P2 | T2P2-N-3 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 5 | 8 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 44
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T2P2 | T2P2-N-1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 2509 | 6000 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 205
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T2P2 | T2P2-N-1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 83 | 200 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 205
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T2P2 | T2P2-N-1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 89 | 214 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 205
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T2P2 | T2P2-N-1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 33 | 80 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 205
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T2P2 | T2P2-N-2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 3615 | 9506 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 251
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T2P2 | T2P2-N-2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 104 | 276 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 251
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T2P2 | T2P2-N-2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 108 | 284 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 251
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T2P2 | T2P2-N-2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 39 | 105 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 251
231206_MN00604_0301_A000H5CJMW | 231206 | T2P2 | T2P2-N-1-yw | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 2237 | 2754 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 95
231206_MN00604_0301_A000H5CJMW | 231206 | T2P2 | T2P2-N-1-yw | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 45 | 55 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 95
231206_MN00604_0301_A000H5CJMW | 231206 | T2P2 | T2P2-N-1-yw | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 35 | 43 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 95
231206_MN00604_0301_A000H5CJMW | 231206 | T2P2 | T2P2-N-1-yw | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 15 | 18 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 95
231206_MN00604_0301_A000H5CJMW | 231206 | T2P2 | T2P2-N-2-yw | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 3579 | 6027 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 93
231206_MN00604_0301_A000H5CJMW | 231206 | T2P2 | T2P2-N-2-yw | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 42 | 70 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 93
231206_MN00604_0301_A000H5CJMW | 231206 | T2P2 | T2P2-N-2-yw | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 37 | 62 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 93
231206_MN00604_0301_A000H5CJMW | 231206 | T2P2 | T2P2-N-2-yw | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 14 | 24 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 93
231206_MN00604_0301_A000H5CJMW | 231206 | T2P2 | T2P2-N-3-yw | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 2280 | 3542 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 48
231206_MN00604_0301_A000H5CJMW | 231206 | T2P2 | T2P2-N-3-yw | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 28 | 44 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 48
231206_MN00604_0301_A000H5CJMW | 231206 | T2P2 | T2P2-N-3-yw | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 15 | 23 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 48
231206_MN00604_0301_A000H5CJMW | 231206 | T2P2 | T2P2-N-3-yw | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231201 | UN | 20231201 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 5 | 7 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 48
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T2P2 | T2P2-N-1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 646 | 300 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 97
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T2P2 | T2P2-N-1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 50 | 23 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 97
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T2P2 | T2P2-N-1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 30 | 14 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 97
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T2P2 | T2P2-N-1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 17 | 8 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 97
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T2P2 | T2P2-N-2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 322 | 261 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 77
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T2P2 | T2P2-N-2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 42 | 34 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 77
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T2P2 | T2P2-N-2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 30 | 24 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 77
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T2P2 | T2P2-N-2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 5 | 4 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 77
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-N-1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 4536 | 5108 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 409
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-N-1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 240 | 270 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 409
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-N-1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 141 | 159 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 409
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-N-1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 28 | 32 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 409
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-N-2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 9286 | 10326 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 605
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-N-2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 370 | 411 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 605
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-N-2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 187 | 208 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 605
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-N-2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 48 | 53 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 605
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-N-3 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 6430 | 5130 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 480
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-N-3 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 302 | 241 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 480
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-N-3 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 149 | 119 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 480
231218_MN00604_0315_A000H5W3FH | 231218 | T2P2 | T2P2-N-3 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 29 | 23 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 480
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T2P2 | T2P2-N-1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 5209 | 8324 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 494
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T2P2 | T2P2-N-1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 273 | 437 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 494
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T2P2 | T2P2-N-1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 176 | 282 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 494
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T2P2 | T2P2-N-1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 45 | 72 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 494
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T2P2 | T2P2-N-2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 7245 | 11262 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 430
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T2P2 | T2P2-N-2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 275 | 427 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 430
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T2P2 | T2P2-N-2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 122 | 189 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 430
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T2P2 | T2P2-N-2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 33 | 51 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 430
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T2P2 | T2P2-N-3 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 6751 | 12603 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 408
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T2P2 | T2P2-N-3 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 244 | 455 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 408
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T2P2 | T2P2-N-3 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 129 | 240 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 408
231219_MN00604_0317_A000H5CJMY | 231219 | T2P2 | T2P2-N-3 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 35 | 65 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 408
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-N-1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 298 | 465 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 33
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-N-1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 15 | 23 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 33
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-N-1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 15 | 24 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 33
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-N-1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 3 | 4 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 33
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-N-2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 825 | 1335 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 151
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-N-2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 64 | 103 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 151
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-N-2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 66 | 107 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 151
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-N-2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 21 | 34 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 151
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-N-3 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 708 | 1180 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 51
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-N-3 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 19 | 31 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 51
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-N-3 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 26 | 43 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 51
240103_MN00604_0330_A000H5J5KM | 240103 | T2P2 | T2P2-N-3 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231202 | 干粉 | 20231202 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 6 | 10 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 51
240104_MN00604_0331_A000H5GKJN | 240104 | T2P2 | T2P2-N1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 947 | 1059 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 196
240104_MN00604_0331_A000H5GKJN | 240104 | T2P2 | T2P2-N1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 149 | 167 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 196
240104_MN00604_0331_A000H5GKJN | 240104 | T2P2 | T2P2-N1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 40 | 45 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 196
240104_MN00604_0331_A000H5GKJN | 240104 | T2P2 | T2P2-N1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 7 | 8 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 196
240104_MN00604_0331_A000H5GKJN | 240104 | T2P2 | T2P2-N2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 1582 | 1991 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 480
240104_MN00604_0331_A000H5GKJN | 240104 | T2P2 | T2P2-N2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 329 | 414 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 480
240104_MN00604_0331_A000H5GKJN | 240104 | T2P2 | T2P2-N2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 120 | 151 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 480
240104_MN00604_0331_A000H5GKJN | 240104 | T2P2 | T2P2-N2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 31 | 39 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 480
240104_MN00604_0331_A000H5GKJN | 240104 | T2P2 | T2P2-N3 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 864 | 1800 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 161
240104_MN00604_0331_A000H5GKJN | 240104 | T2P2 | T2P2-N3 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 123 | 257 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 161
240104_MN00604_0331_A000H5GKJN | 240104 | T2P2 | T2P2-N3 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 34 | 70 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 161
240104_MN00604_0331_A000H5GKJN | 240104 | T2P2 | T2P2-N3 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 4 | 8 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 161
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T2P2 | T2P2-N-1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20240101 | UN | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 204 | 272 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 19
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T2P2 | T2P2-N-1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20240101 | UN | 20240101 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 9 | 12 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 19
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T2P2 | T2P2-N-1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20240101 | UN | 20240101 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 8 | 10 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 19
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T2P2 | T2P2-N-1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20240101 | UN | 20240101 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 2 | 3 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 19
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T2P2 | T2P2-N-2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20240101 | UN | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 421 | 793 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 22
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T2P2 | T2P2-N-2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20240101 | UN | 20240101 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 8 | 16 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 22
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T2P2 | T2P2-N-2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20240101 | UN | 20240101 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 12 | 23 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 22
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T2P2 | T2P2-N-2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20240101 | UN | 20240101 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 2 | 3 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 22
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T2P2 | T2P2-N-3 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20240101 | UN | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 271 | 408 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 24
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T2P2 | T2P2-N-3 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20240101 | UN | 20240101 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 12 | 18 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 24
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T2P2 | T2P2-N-3 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20240101 | UN | 20240101 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 10 | 15 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 24
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T2P2 | T2P2-N-3 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20240101 | UN | 20240101 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 2 | 3 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 24
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-N-1-YL | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 909 | 1616 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 116
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-N-1-YL | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 45 | 80 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 116
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-N-1-YL | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 48 | 85 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 116
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-N-1-YL | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 23 | 40 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 116
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-N-2-YL | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 634 | 979 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 71
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-N-2-YL | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 28 | 44 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 71
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-N-2-YL | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 32 | 50 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 71
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-N-2-YL | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 11 | 17 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 71
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-N-3-YL | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 981 | 2006 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 126
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-N-3-YL | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 53 | 109 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 126
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-N-3-YL | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 53 | 109 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 126
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-N-3-YL | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 20 | 41 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 126
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-N-3 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 976 | 1814 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 154
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-N-3 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 94 | 174 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 154
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-N-3 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 44 | 82 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 154
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-N-3 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 16 | 29 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 154
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-N-2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 757 | 1499 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 101
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-N-2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 58 | 114 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 101
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-N-2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 37 | 73 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 101
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-N-2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 6 | 11 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 101
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-N-1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 873 | 1534 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 107
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-N-1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 57 | 101 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 107
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-N-1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 43 | 76 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 107
240119_MN00604_0343_A000H5WMK7 | 240119 | T2P2 | T2P2-N-1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 7 | 12 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 107
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231001 | UN | 20231001 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 2213 | 6427 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1037
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231001 | UN | 20231001 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 215 | 625 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1037
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231001 | UN | 20231001 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 629 | 1828 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1037
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231001 | UN | 20231001 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 193 | 562 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1037
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231001 | UN | 20231001 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 6996 | 19163 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 3678
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231001 | UN | 20231001 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 779 | 2134 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 3678
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231001 | UN | 20231001 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 2165 | 5930 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 3678
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231001 | UN | 20231001 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 734 | 2011 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 3678
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231001 | UN | 20231001 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 5592 | 12594 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 6883
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231001 | UN | 20231001 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 1124 | 2531 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 6883
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231001 | UN | 20231001 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 4472 | 10071 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 6883
231018_MN00604_0269_A000H5TLHJ | 231018 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231001 | UN | 20231001 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 1287 | 2900 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 6883
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 10367 | 16506 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 28745
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 5632 | 8968 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 28745
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 17557 | 27954 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 28745
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 5556 | 8847 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 28745
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 25366 | 49858 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 3179
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 945 | 1859 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 3179
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 1769 | 3478 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 3179
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 465 | 915 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 3179
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 27611 | 51514 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 7655
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 2228 | 4157 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 7655
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 4161 | 7763 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 7655
231027_MN00604_0271_A000H5VCV3 | 231027 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231002 | 液体 | 20231002 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 1266 | 2363 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 7655
231102_MN00604_0275_A000H5TLM3 | 231102 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 8046 | 20676 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 27367
231102_MN00604_0275_A000H5TLM3 | 231102 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 3990 | 10253 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 27367
231102_MN00604_0275_A000H5TLM3 | 231102 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 17474 | 44901 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 27367
231102_MN00604_0275_A000H5TLM3 | 231102 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 5903 | 15168 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 27367
231102_MN00604_0275_A000H5TLM3 | 231102 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 6352 | 24896 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1120
231102_MN00604_0275_A000H5TLM3 | 231102 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 244 | 957 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1120
231102_MN00604_0275_A000H5TLM3 | 231102 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 661 | 2594 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1120
231102_MN00604_0275_A000H5TLM3 | 231102 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 215 | 845 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1120
231102_MN00604_0275_A000H5TLM3 | 231102 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 13343 | 45078 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 5166
231102_MN00604_0275_A000H5TLM3 | 231102 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 982 | 3320 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 5166
231102_MN00604_0275_A000H5TLM3 | 231102 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 3176 | 10731 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 5166
231102_MN00604_0275_A000H5TLM3 | 231102 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 1008 | 3408 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 5166
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231101 | UN | 20231101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 5848 | 22638 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 473
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231101 | UN | 20231101 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 302 | 1169 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 473
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231101 | UN | 20231101 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 125 | 484 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 473
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231101 | UN | 20231101 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 46 | 179 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 473
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231101 | UN | 20231101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 21329 | 89470 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1974
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231101 | UN | 20231101 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 1263 | 5299 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1974
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231101 | UN | 20231101 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 525 | 2205 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1974
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231101 | UN | 20231101 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 186 | 784 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1974
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231101 | UN | 20231101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 16579 | 91635 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1489
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231101 | UN | 20231101 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 905 | 5005 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1489
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231101 | UN | 20231101 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 453 | 2509 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1489
231111_MN00604_0277_A000H5FLKF | 231111 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231101 | UN | 20231101 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 131 | 729 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1489
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 10273 | 19326 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 15896
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 5237 | 9852 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 15896
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 8447 | 15891 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 15896
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 2212 | 4161 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 15896
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 11559 | 23027 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 14634
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 4591 | 9147 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 14634
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 7825 | 15589 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 14634
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 2218 | 4420 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 14634
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 14921 | 30958 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 14247
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 4301 | 8924 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 14247
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 7765 | 16111 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 14247
231113_MN00604_0278_A000H5FJT7 | 231113 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231101-2 | 液体 | 20231101-2 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 2181 | 4526 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 14247
231114_MN00604_0279_A000H5FKCJ | 231114 | T3P3 | T3P3-N-1-YW | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231101 | 液体 | 20231101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 35291 | 31418 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 3735
231114_MN00604_0279_A000H5FKCJ | 231114 | T3P3 | T3P3-N-1-YW | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231101 | 液体 | 20231101 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 1292 | 1151 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 3735
231114_MN00604_0279_A000H5FKCJ | 231114 | T3P3 | T3P3-N-1-YW | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231101 | 液体 | 20231101 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 1955 | 1741 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 3735
231114_MN00604_0279_A000H5FKCJ | 231114 | T3P3 | T3P3-N-1-YW | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231101 | 液体 | 20231101 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 488 | 435 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 3735
231114_MN00604_0279_A000H5FKCJ | 231114 | T3P3 | T3P3-N-2-YW | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231101 | 液体 | 20231101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 43603 | 35275 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2114
231114_MN00604_0279_A000H5FKCJ | 231114 | T3P3 | T3P3-N-2-YW | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231101 | 液体 | 20231101 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 734 | 594 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2114
231114_MN00604_0279_A000H5FKCJ | 231114 | T3P3 | T3P3-N-2-YW | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231101 | 液体 | 20231101 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 1053 | 852 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2114
231114_MN00604_0279_A000H5FKCJ | 231114 | T3P3 | T3P3-N-2-YW | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231101 | 液体 | 20231101 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 327 | 265 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2114
231114_MN00604_0279_A000H5FKCJ | 231114 | T3P3 | T3P3-N-3-YW | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231101 | 液体 | 20231101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 56990 | 45134 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2511
231114_MN00604_0279_A000H5FKCJ | 231114 | T3P3 | T3P3-N-3-YW | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231101 | 液体 | 20231101 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 1089 | 863 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2511
231114_MN00604_0279_A000H5FKCJ | 231114 | T3P3 | T3P3-N-3-YW | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231101 | 液体 | 20231101 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 1087 | 861 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2511
231114_MN00604_0279_A000H5FKCJ | 231114 | T3P3 | T3P3-N-3-YW | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231101 | 液体 | 20231101 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 335 | 266 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2511
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 7102 | 8320 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 783
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 212 | 249 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 783
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 441 | 517 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 783
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 130 | 153 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 783
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 7169 | 9109 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 710
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 215 | 274 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 710
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 388 | 494 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 710
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 107 | 136 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 710
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 9913 | 13529 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 838
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 264 | 361 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 838
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 444 | 606 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 838
231121_MN00604_0284_A000H5HTFW | 231121 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231102 | 液体 | 20231102 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 130 | 178 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 838
231129_MN00604_0294_A000H5CKTG | 231129 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 4100 | 9551 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 15853
231129_MN00604_0294_A000H5CKTG | 231129 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 2028 | 4724 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 15853
231129_MN00604_0294_A000H5CKTG | 231129 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 9991 | 23273 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 15853
231129_MN00604_0294_A000H5CKTG | 231129 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 3834 | 8931 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 15853
231129_MN00604_0294_A000H5CKTG | 231129 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 4107 | 10368 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 16547
231129_MN00604_0294_A000H5CKTG | 231129 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 2356 | 5949 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 16547
231129_MN00604_0294_A000H5CKTG | 231129 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 10660 | 26908 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 16547
231129_MN00604_0294_A000H5CKTG | 231129 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 3531 | 8914 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 16547
231129_MN00604_0294_A000H5CKTG | 231129 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 7212 | 14917 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 14454
231129_MN00604_0294_A000H5CKTG | 231129 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 1678 | 3472 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 14454
231129_MN00604_0294_A000H5CKTG | 231129 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 9634 | 19927 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 14454
231129_MN00604_0294_A000H5CKTG | 231129 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 原料 | 20231001 | 液体 | 20231001 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 3142 | 6499 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 14454
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 12146 | 24548 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 735
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 239 | 485 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 735
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 377 | 763 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 735
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 119 | 242 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 735
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 13258 | 33568 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 750
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 259 | 656 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 750
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 354 | 897 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 750
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 137 | 347 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 750
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 14220 | 24841 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 754
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 285 | 498 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 754
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 354 | 619 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 754
231201_MN00604_0297_A000H5VCMN | 231201 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 115 | 202 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 754
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 10788 | 22240 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2748
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 646 | 1333 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2748
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 1537 | 3170 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2748
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 565 | 1166 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2748
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 14551 | 26496 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2217
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 492 | 896 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2217
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 1335 | 2431 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2217
231204_MN00604_0299_A000H5TMC2 | 231204 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 390 | 711 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2217
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 1114 | 363 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 228
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 71 | 23 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 228
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 117 | 38 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 228
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 40 | 13 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 228
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 6369 | 5436 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1092
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 347 | 296 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1092
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 533 | 455 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1092
231207_MN00604_0303_A000H5CJTK | 231207 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231201 | 液体 | 20231201 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 212 | 181 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1092
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-N1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 18923 | 29673 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 1399
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-N1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 529 | 830 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 1399
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-N1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 640 | 1004 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 1399
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-N1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 230 | 361 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 1399
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-N2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 22657 | 31750 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 2678
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-N2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 974 | 1365 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 2678
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-N2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 1240 | 1738 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 2678
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-N2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 464 | 650 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 2678
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-N3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 21218 | 28411 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 2215
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-N3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 798 | 1068 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 2215
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-N3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 1100 | 1473 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 2215
231212_MN00604_0307_A000H5TM2H | 231212 | T3P3 | T3P3-N3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231201-3 | 液体 | 20231201-3 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 317 | 425 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 2215
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 13063 | 34471 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 886
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 302 | 796 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 886
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 437 | 1154 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 886
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 147 | 388 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 886
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 13694 | 42893 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 825
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 292 | 914 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 825
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 381 | 1192 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 825
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 152 | 476 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 825
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 15392 | 36043 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 847
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 311 | 729 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 847
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 402 | 942 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 847
231218_TPMN00238_0011_A000H5WL35 | 231218 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 原料 | 7E741B3 | 液体 | 7E741B3 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 134 | 314 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 847
231220_TPMN00238_0014_A000H5WKH5 | 231220 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231202 | UN | 20231202 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 11885 | 23742 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 56
231220_TPMN00238_0014_A000H5WKH5 | 231220 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231202 | UN | 20231202 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 17 | 34 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 56
231220_TPMN00238_0014_A000H5WKH5 | 231220 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231202 | UN | 20231202 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 33 | 66 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 56
231220_TPMN00238_0014_A000H5WKH5 | 231220 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231202 | UN | 20231202 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 6 | 11 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 56
231220_TPMN00238_0014_A000H5WKH5 | 231220 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231202 | UN | 20231202 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 19130 | 41086 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 70
231220_TPMN00238_0014_A000H5WKH5 | 231220 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231202 | UN | 20231202 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 34 | 73 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 70
231220_TPMN00238_0014_A000H5WKH5 | 231220 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231202 | UN | 20231202 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 31 | 66 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 70
231220_TPMN00238_0014_A000H5WKH5 | 231220 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231202 | UN | 20231202 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 5 | 10 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 70
231220_TPMN00238_0014_A000H5WKH5 | 231220 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231202 | UN | 20231202 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 19761 | 43016 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 83
231220_TPMN00238_0014_A000H5WKH5 | 231220 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231202 | UN | 20231202 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 26 | 57 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 83
231220_TPMN00238_0014_A000H5WKH5 | 231220 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231202 | UN | 20231202 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 47 | 102 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 83
231220_TPMN00238_0014_A000H5WKH5 | 231220 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20231202 | UN | 20231202 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 10 | 22 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 83
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 11763 | 35780 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 838
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 292 | 889 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 838
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 402 | 1224 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 838
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 144 | 437 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 838
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 12247 | 40427 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 808
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 276 | 911 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 808
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 369 | 1217 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 808
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 163 | 538 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 808
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 13991 | 36150 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 815
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 288 | 745 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 815
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 381 | 985 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 815
231221_TPMN00238_0015_A000H5WLJ7 | 231221 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 146 | 376 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 815
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 12854 | 27217 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 808
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 277 | 586 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 808
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 397 | 840 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 808
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 134 | 284 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 808
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 13670 | 37000 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 764
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 266 | 719 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 764
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 365 | 988 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 764
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 133 | 359 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 764
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 14989 | 27428 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 803
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 293 | 536 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 803
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 372 | 680 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 803
231222_MN00604_0320_A000H72HWM | 231222 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231103 | 液体 | 20231103 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 138 | 252 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 803
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  | 液体 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 12720 | 35827 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 860
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  | 液体 | [9 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 307 | 866 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 860
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  | 液体 | [9 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 413 | 1162 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 860
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  | 液体 | [9 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 140 | 393 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 860
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  | 液体 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 13302 | 42233 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 812
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  | 液体 | [9 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 307 | 976 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 812
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  | 液体 | [9 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 366 | 1163 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 812
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  | 液体 | [9 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 139 | 441 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 812
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  | 液体 | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 15248 | 34565 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 890
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  | 液体 | [9 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 326 | 740 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 890
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  | 液体 | [9 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 410 | 930 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 890
231223_MN00604_0322_A000H72JJJ | 231223 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  | 液体 | [9 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 154 | 348 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 890
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-N1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 537 | 1010 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 202
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-N1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 92 | 172 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 202
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-N1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 86 | 162 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 202
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-N1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 24 | 46 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 202
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-N2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 760 | 1265 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 238
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-N2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 111 | 184 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 238
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-N2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 94 | 157 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 238
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-N2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 33 | 55 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 238
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-N3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 1238 | 2539 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 179
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-N3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 75 | 154 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 179
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-N3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 86 | 177 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 179
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-N3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 18 | 36 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 179
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-N1-YL | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 332 | 409 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 275
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-N1-YL | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 127 | 156 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 275
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-N1-YL | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 105 | 130 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 275
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-N1-YL | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 43 | 53 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 275
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-N2-YL | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 486 | 730 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 237
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-N2-YL | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 94 | 141 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 237
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-N2-YL | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 100 | 150 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 237
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-N2-YL | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 43 | 64 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 237
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-N3-YL | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 821 | 1086 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 250
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-N3-YL | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 103 | 136 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 250
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-N3-YL | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 114 | 151 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 250
231226_MN00604_0324_A000H5WWFK | 231226 | T3P3 | T3P3-N3-YL | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20231202-2 | 液体 | 20231202-2 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 33 | 43 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 250
231227_MN00604_0325_A000H5WVNN | 231227 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 原料 | 0000246017 | 液体 | 0000246017 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 1976 | 2436 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 35
231227_MN00604_0325_A000H5WVNN | 231227 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 原料 | 0000246017 | 液体 | 0000246017 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 28 | 34 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 35
231227_MN00604_0325_A000H5WVNN | 231227 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 原料 | 0000246017 | 液体 | 0000246017 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 7 | 9 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 35
231227_MN00604_0325_A000H5WVNN | 231227 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 原料 | 0000246017 | 液体 | 0000246017 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 3098 | 4887 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 77
231227_MN00604_0325_A000H5WVNN | 231227 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 原料 | 0000246017 | 液体 | 0000246017 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 59 | 93 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 77
231227_MN00604_0325_A000H5WVNN | 231227 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 原料 | 0000246017 | 液体 | 0000246017 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 18 | 29 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 77
231227_MN00604_0325_A000H5WVNN | 231227 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 原料 | 0000246017 | 液体 | 0000246017 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 5605 | 7221 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 67
231227_MN00604_0325_A000H5WVNN | 231227 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 原料 | 0000246017 | 液体 | 0000246017 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 67
231227_MN00604_0325_A000H5WVNN | 231227 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 原料 | 0000246017 | 液体 | 0000246017 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 52 | 67 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 67
231227_MN00604_0325_A000H5WVNN | 231227 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 原料 | 0000246017 | 液体 | 0000246017 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 14 | 18 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 67
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 4187 | 7461 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2279
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 292 | 520 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2279
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 1543 | 2750 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2279
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 444 | 791 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2279
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 2491 | 4975 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1125
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 151 | 302 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1125
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 770 | 1539 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1125
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 204 | 407 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1125
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 5326 | 11194 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2606
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 366 | 770 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2606
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 1710 | 3593 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2606
240110_MN00604_0332_A000H5HMVL | 240110 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 530 | 1113 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2606
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 1377 | 2025 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 856
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 244 | 359 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 856
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 488 | 718 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 856
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 124 | 182 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 856
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 4354 | 8777 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1290
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 360 | 725 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1290
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 686 | 1383 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1290
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 244 | 492 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1290
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 4707 | 7317 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1011
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 302 | 469 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1011
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 555 | 862 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1011
240112_MN00604_0334_A000H5J2F3 | 240112 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 154 | 240 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1011
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 13158 | 35971 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 890
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 309 | 846 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 890
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 431 | 1177 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 890
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 150 | 410 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 890
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 13483 | 42436 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 822
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 281 | 885 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 822
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 393 | 1236 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 822
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 148 | 467 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 822
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 15593 | 36312 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 854
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 315 | 734 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 854
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 393 | 915 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 854
240118_MN00604_0340_A000H72CVF | 240118 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 146 | 341 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 854
240118_MN00604_0341_A000H72FCC | 240118 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 261 | 554 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 962
240118_MN00604_0341_A000H72FCC | 240118 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 379 | 804 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 962
240118_MN00604_0341_A000H72FCC | 240118 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 443 | 939 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 962
240118_MN00604_0341_A000H72FCC | 240118 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 140 | 297 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 962
240118_MN00604_0341_A000H72FCC | 240118 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 360 | 654 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 660
240118_MN00604_0341_A000H72FCC | 240118 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 278 | 506 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 660
240118_MN00604_0341_A000H72FCC | 240118 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 276 | 502 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 660
240118_MN00604_0341_A000H72FCC | 240118 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 106 | 193 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 660
240118_MN00604_0341_A000H72FCC | 240118 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 1144 | 2059 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2549
240118_MN00604_0341_A000H72FCC | 240118 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 1383 | 2490 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2549
240118_MN00604_0341_A000H72FCC | 240118 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 880 | 1585 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2549
240118_MN00604_0341_A000H72FCC | 240118 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20240101 | 液体 | 20240101 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 286 | 515 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2549
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  | UN | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 11945 | 33442 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 796
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  | UN | [9 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 268 | 749 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 796
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  | UN | [9 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 398 | 1115 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 796
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  | UN | [9 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 130 | 365 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 796
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  | UN | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 12572 | 39234 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 772
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  | UN | [9 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 279 | 872 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 772
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  | UN | [9 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 350 | 1093 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 772
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  | UN | [9 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 143 | 445 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 772
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  | UN | [9 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 14263 | 32992 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 769
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  | UN | [9 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 279 | 645 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 769
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  | UN | [9 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 363 | 840 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 769
240123_MN00604_0346_A000H72FGJ | 240123 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  | UN | [9 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 127 | 294 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 769
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 12292 | 35297 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 829
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 278 | 799 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 829
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 414 | 1189 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 829
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 137 | 393 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 829
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 12768 | 41397 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 807
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 280 | 908 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 807
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 379 | 1229 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 807
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 148 | 480 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 807
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 14415 | 36174 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 804
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 275 | 691 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 804
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 385 | 967 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 804
240130_MN00604_0351_A000H72LFJ | 240130 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20240102-4 | 液体 | 20240102-4 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 144 | 361 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 804
240130_MN00604_0352_A000H72F72 | 240130 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20240102 | 液体 | 20240102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 1776 | 3104 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 446
240130_MN00604_0352_A000H72F72 | 240130 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20240102 | 液体 | 20240102 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 446
240130_MN00604_0352_A000H72F72 | 240130 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20240102 | 液体 | 20240102 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 343 | 599 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 446
240130_MN00604_0352_A000H72F72 | 240130 | T3P3 | T3P3-N-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20240102 | 液体 | 20240102 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 102 | 178 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 446
240130_MN00604_0352_A000H72F72 | 240130 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20240102 | 液体 | 20240102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 1941 | 3450 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 287
240130_MN00604_0352_A000H72F72 | 240130 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20240102 | 液体 | 20240102 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 287
240130_MN00604_0352_A000H72F72 | 240130 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20240102 | 液体 | 20240102 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 222 | 395 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 287
240130_MN00604_0352_A000H72F72 | 240130 | T3P3 | T3P3-N-2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20240102 | 液体 | 20240102 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 64 | 113 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 287
240130_MN00604_0352_A000H72F72 | 240130 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20240102 | 液体 | 20240102 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 2005 | 3213 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 342
240130_MN00604_0352_A000H72F72 | 240130 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20240102 | 液体 | 20240102 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 272 | 436 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 342
240130_MN00604_0352_A000H72F72 | 240130 | T3P3 | T3P3-N-3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 成品 | 20240102 | 液体 | 20240102 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 70 | 112 | 合格 | 质控合格 | 有问题 | [10 empty] | 342
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-01-N1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20230701 | 干粉 | 20230701 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 6356 | 12050 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 15075
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-01-N1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20230701 | 干粉 | 20230701 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 6871 | 13025 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 15075
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-01-N1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20230701 | 干粉 | 20230701 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 6456 | 12240 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 15075
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-01-N1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20230701 | 干粉 | 20230701 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 1748 | 3315 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 15075
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-01-N2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20230701 | 干粉 | 20230701 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 4194 | 8373 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 16546
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-01-N2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20230701 | 干粉 | 20230701 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 11438 | 22835 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 16546
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-01-N2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20230701 | 干粉 | 20230701 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 4233 | 8452 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 16546
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-01-N2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20230701 | 干粉 | 20230701 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 875 | 1747 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 16546
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-01-N3 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20230701 | 干粉 | 20230701 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 |  | 11035 | 19358 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 31779
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-01-N3 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20230701 | 干粉 | 20230701 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB |  | 22988 | 40327 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 31779
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-01-N3 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20230701 | 干粉 | 20230701 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX |  | 7390 | 12964 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 31779
230804_MN00604_0241_A000H5MML5 | 230804 | T2P2 | T2P2-01-N3 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | 中间品 | 20230701 | 干粉 | 20230701 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY |  | 1401 | 2458 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 31779
240205_MN00604_0363_A000H5LCL5 | 240205 | T3P3 | T3P3-QWP01 | T3P3-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1096 | 4396 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240205_MN00604_0363_A000H5LCL5 | 240205 | T3P3 | T3P3-QWP01 | T3P3-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 563 | 4396 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240205_MN00604_0363_A000H5LCL5 | 240205 | T3P3 | T3P3-QWP02 | T3P3-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1046 | 4815 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240205_MN00604_0363_A000H5LCL5 | 240205 | T3P3 | T3P3-QWP02 | T3P3-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 阳性 | 4093 | 4815 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240205_MN00604_0363_A000H5LCL5 | 240205 | T3P3 | T3P3-QWP03 | T3P3-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 481 | 30574 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1
240205_MN00604_0363_A000H5LCL5 | 240205 | T3P3 | T3P3-QWP03 | T3P3-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 1 | 30574 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1
240205_MN00604_0363_A000H5LCL5 | 240205 | T3P3 | T3P3-QWP03 | T3P3-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 阳性 | 26845 | 30574 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1
240205_MN00604_0363_A000H5LCL5 | 240205 | T3P3 | T3P3-QWP04 | T3P3-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 274 | 33542 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240205_MN00604_0363_A000H5LCL5 | 240205 | T3P3 | T3P3-QWP04 | T3P3-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 阳性 | 31989 | 33542 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240205_MN00604_0363_A000H5LCL5 | 240205 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 435 | 36850 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240205_MN00604_0363_A000H5LCL5 | 240205 | T3P3 | T3P3-QWP05 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 26606 | 36850 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240205_MN00604_0363_A000H5LCL5 | 240205 | T3P3 | T3P3-QWP06 | T3P3-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 298 | 64777 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240205_MN00604_0363_A000H5LCL5 | 240205 | T3P3 | T3P3-QWP06 | T3P3-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 88070 | 64777 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240205_MN00604_0363_A000H5LCL5 | 240205 | T3P3 | T3P3-QWP07 | T3P3-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 462 | 1187 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240205_MN00604_0363_A000H5LCL5 | 240205 | T3P3 | T3P3-QWP07 | T3P3-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 1058 | 1187 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240205_MN00604_0363_A000H5LCL5 | 240205 | T3P3 | T3P3-QWL01 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1394 | 2372 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240205_MN00604_0363_A000H5LCL5 | 240205 | T3P3 | T3P3-QWL01 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 弱阳 | 207 | 2372 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240205_MN00604_0363_A000H5LCL5 | 240205 | T3P3 | T3P3-QWL02 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2485 | 6833 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240205_MN00604_0363_A000H5LCL5 | 240205 | T3P3 | T3P3-QWL02 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 阳性 | 5967 | 6833 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240205_MN00604_0363_A000H5LCL5 | 240205 | T3P3 | T3P3-QWL03 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 898 | 7832 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240205_MN00604_0363_A000H5LCL5 | 240205 | T3P3 | T3P3-QWL03 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 阳性 | 5751 | 7832 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240205_MN00604_0363_A000H5LCL5 | 240205 | T3P3 | T3P3-QWL04 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1106 | 11773 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240205_MN00604_0363_A000H5LCL5 | 240205 | T3P3 | T3P3-QWL04 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 阳性 | 11429 | 11773 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240205_MN00604_0363_A000H5LCL5 | 240205 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1974 | 18683 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240205_MN00604_0363_A000H5LCL5 | 240205 | T3P3 | T3P3-QWL05 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 12645 | 18683 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240205_MN00604_0363_A000H5LCL5 | 240205 | T3P3 | T3P3-QWL06 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1517 | 52778 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240205_MN00604_0363_A000H5LCL5 | 240205 | T3P3 | T3P3-QWL06 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 54024 | 52778 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240205_MN00604_0363_A000H5LCL5 | 240205 | T3P3 | T3P3-QWL07 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1943 | 781 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240205_MN00604_0363_A000H5LCL5 | 240205 | T3P3 | T3P3-QWL07 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 667 | 781 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240205_MN00604_0363_A000H5LCL5 | 240205 | T3P3 | T3P3-NEG-1 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3112 | 71 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240205_MN00604_0363_A000H5LCL5 | 240205 | T3P3 | T3P3-NEG-2 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2920 | 85 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240205_MN00604_0363_A000H5LCL5 | 240205 | T3P3 | T3P3-NEG-3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1246 | 28 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240205_MN00604_0363_A000H5LCL5 | 240205 | T3P3 | T3P3-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3131 | 76 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240205_MN00604_0363_A000H5LCL5 | 240205 | T3P3 | T3P3-POS-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2287 | 123 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240205_MN00604_0363_A000H5LCL5 | 240205 | T3P3 | T3P3-POS-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4734 | 133 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240205_MN00604_0363_A000H5LCL5 | 240205 | T3P3 | T3P3-R1-1 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3641 | 36977 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240205_MN00604_0363_A000H5LCL5 | 240205 | T3P3 | T3P3-R1-1 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 32255 | 36977 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240205_MN00604_0363_A000H5LCL5 | 240205 | T3P3 | T3P3-R1-2 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3010 | 47016 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240205_MN00604_0363_A000H5LCL5 | 240205 | T3P3 | T3P3-R1-2 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 45960 | 47016 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240205_MN00604_0363_A000H5LCL5 | 240205 | T3P3 | T3P3-R1-3 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3904 | 35665 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240205_MN00604_0363_A000H5LCL5 | 240205 | T3P3 | T3P3-R1-3 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 27902 | 35665 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240205_MN00604_0363_A000H5LCL5 | 240205 | T3P3 | T3P3-R1-4 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3689 | 38649 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240205_MN00604_0363_A000H5LCL5 | 240205 | T3P3 | T3P3-R1-4 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 33370 | 38649 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240205_MN00604_0363_A000H5LCL5 | 240205 | T3P3 | T3P3-R1-5 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2749 | 26083 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240205_MN00604_0363_A000H5LCL5 | 240205 | T3P3 | T3P3-R1-5 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 22607 | 26083 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240205_MN00604_0363_A000H5LCL5 | 240205 | T3P3 | T3P3-R1-6 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3317 | 54451 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240205_MN00604_0363_A000H5LCL5 | 240205 | T3P3 | T3P3-R1-6 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 50541 | 54451 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240205_MN00604_0363_A000H5LCL5 | 240205 | T3P3 | T3P3-R1-7 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3093 | 10380 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240205_MN00604_0363_A000H5LCL5 | 240205 | T3P3 | T3P3-R1-7 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 8012 | 10380 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240205_MN00604_0363_A000H5LCL5 | 240205 | T3P3 | T3P3-R1-8 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3617 | 26283 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240205_MN00604_0363_A000H5LCL5 | 240205 | T3P3 | T3P3-R1-8 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 26863 | 26283 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240205_MN00604_0363_A000H5LCL5 | 240205 | T3P3 | T3P3-R2-1 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6196 | 2384 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240205_MN00604_0363_A000H5LCL5 | 240205 | T3P3 | T3P3-R2-1 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 1430 | 2384 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240205_MN00604_0363_A000H5LCL5 | 240205 | T3P3 | T3P3-R2-2 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6886 | 2231 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240205_MN00604_0363_A000H5LCL5 | 240205 | T3P3 | T3P3-R2-2 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 1530 | 2231 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240205_MN00604_0363_A000H5LCL5 | 240205 | T3P3 | T3P3-R2-3 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5065 | 1524 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240205_MN00604_0363_A000H5LCL5 | 240205 | T3P3 | T3P3-R2-3 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 1086 | 1524 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240205_MN00604_0363_A000H5LCL5 | 240205 | T3P3 | T3P3-R2-4 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 9452 | 2633 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240205_MN00604_0363_A000H5LCL5 | 240205 | T3P3 | T3P3-R2-4 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 2000 | 2633 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240205_MN00604_0363_A000H5LCL5 | 240205 | T3P3 | T3P3-R2-5 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4293 | 881 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240205_MN00604_0363_A000H5LCL5 | 240205 | T3P3 | T3P3-R2-5 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 687 | 881 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240205_MN00604_0363_A000H5LCL5 | 240205 | T3P3 | T3P3-R2-6 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6894 | 1741 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240205_MN00604_0363_A000H5LCL5 | 240205 | T3P3 | T3P3-R2-6 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 1304 | 1741 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240205_MN00604_0363_A000H5LCL5 | 240205 | T3P3 | T3P3-R2-7 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5538 | 1551 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240205_MN00604_0363_A000H5LCL5 | 240205 | T3P3 | T3P3-R2-7 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 1176 | 1551 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240205_MN00604_0363_A000H5LCL5 | 240205 | T3P3 | T3P3-R2-8 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5726 | 1760 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240205_MN00604_0363_A000H5LCL5 | 240205 | T3P3 | T3P3-R2-8 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 1447 | 1760 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T2P2 | T2P2-L1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3147 | 2130 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T2P2 | T2P2-L1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 弱阳 | 176 | 2130 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T2P2 | T2P2-L2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4789 | 1849 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T2P2 | T2P2-L2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 1 | 1849 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T2P2 | T2P2-L2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 阳性 | 960 | 1849 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T2P2 | T2P2-L3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1432 | 10009 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T2P2 | T2P2-L3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 阳性 | 5614 | 10009 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T2P2 | T2P2-L4 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 977 | 16331 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T2P2 | T2P2-L4 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 阳性 | 9477 | 16331 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2094 | 2572 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 1753 | 2572 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T2P2 | T2P2-L6 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3325 | 21318 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T2P2 | T2P2-L6 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 9241 | 21318 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T2P2 | T2P2-L7 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1002 | 207 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T2P2 | T2P2-L7 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 117 | 207 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T2P2 | T2P2-N1 | T2P2-N1 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 306 | 0 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 387
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T2P2 | T2P2-N1 | T2P2-N1 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 70 | 0 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 387
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T2P2 | T2P2-N1 | T2P2-N1 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 11 | 0 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 387
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T2P2 | T2P2-N2 | T2P2-N2 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 353 | 6 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 411
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T2P2 | T2P2-N2 | T2P2-N2 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 48 | 6 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 411
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T2P2 | T2P2-N2 | T2P2-N2 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 10 | 6 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 411
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T2P2 | T2P2-N3 | T2P2-N3 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 37 | 12 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 63
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T2P2 | T2P2-N3 | T2P2-N3 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 46 | 12 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 63
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T2P2 | T2P2-N3 | T2P2-N3 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 16 | 12 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 63
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T2P2 | T2P2-N3 | T2P2-N3 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 1 | 12 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 63
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T2P2 | T2P2-LY-L1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 817 | 681 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T2P2 | T2P2-LY-L1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 弱阳 | 63 | 681 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T2P2 | T2P2-LY-L2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1596 | 814 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T2P2 | T2P2-LY-L2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 阳性 | 307 | 814 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T2P2 | T2P2-LY-L3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 312 | 1670 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T2P2 | T2P2-LY-L3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 阳性 | 1234 | 1670 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T2P2 | T2P2-LY-L4 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 252 | 2107 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T2P2 | T2P2-LY-L4 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 阳性 | 1886 | 2107 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T2P2 | T2P2-LY-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1178 | 2046 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T2P2 | T2P2-LY-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 1173 | 2046 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T2P2 | T2P2-LY-L6 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3398 | 13207 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T2P2 | T2P2-LY-L6 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 6282 | 13207 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T2P2 | T2P2-LY-L7 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 351 | 54 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T2P2 | T2P2-LY-L7 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 滤 | 2 | 54 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T2P2 | T2P2-LY-NTC-T | T2P2-NTC | NTC | \ | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 2 | 46 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T2P2 | T2P2-LY-NEG-1 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1294 | 732 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T2P2 | T2P2-LY-NEG-2 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3695 | 819 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T2P2 | T2P2-LY-NEG-3 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2044 | 583 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T2P2 | T2P2-NEG-1 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1611 | 405 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T2P2 | T2P2-NEG-2 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1333 | 115 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T2P2 | T2P2-NEG-3 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2280 | 406 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T3P3 | T3P3-NEG-1 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 94 | 584 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 20
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T3P3 | T3P3-NEG-1 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 1 | 584 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 20
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T3P3 | T3P3-NEG-1 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 11 | 584 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 20
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T3P3 | T3P3-NEG-1 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 8 | 584 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 20
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T3P3 | T3P3-NEG-2 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 492 | 1601 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T3P3 | T3P3-NEG-3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 237 | 639 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T2P2 | T2P2-L1-DJ-1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 61 | 1741 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 3
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T2P2 | T2P2-L1-DJ-1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 1 | 1741 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 3
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T2P2 | T2P2-L1-DJ-1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 2 | 1741 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 3
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T2P2 | T2P2-L1-DJ-1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 弱阳 | 254 | 1741 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 3
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T2P2 | T2P2-L1-DJ-2 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 16 | 1481 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T2P2 | T2P2-L1-DJ-2 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 弱阳 | 193 | 1481 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T2P2 | T2P2-L1-DJ-3 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 98 | 2198 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T2P2 | T2P2-L1-DJ-3 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 弱阳 | 294 | 2198 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T2P2 | T2P2-L2-DJ-1 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 219 | 886 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T2P2 | T2P2-L2-DJ-1 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 阳性 | 521 | 886 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T2P2 | T2P2-L2-DJ-2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 89 | 1646 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T2P2 | T2P2-L2-DJ-2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 阳性 | 1057 | 1646 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T2P2 | T2P2-L2-DJ-3 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 169 | 8126 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T2P2 | T2P2-L2-DJ-3 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 1 | 8126 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T2P2 | T2P2-L2-DJ-3 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 阳性 | 3753 | 8126 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T2P2 | T2P2-L1-HG-1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 121 | 4045 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T2P2 | T2P2-L1-HG-1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 弱阳 | 398 | 4045 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T2P2 | T2P2-L1-HG-2 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 122 | 3616 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T2P2 | T2P2-L1-HG-2 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 弱阳 | 470 | 3616 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T2P2 | T2P2-L1-HG-3 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 105 | 3676 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T2P2 | T2P2-L1-HG-3 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 弱阳 | 395 | 3676 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T2P2 | T2P2-L2-HG-1 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 268 | 2415 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T2P2 | T2P2-L2-HG-1 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 阳性 | 1425 | 2415 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T2P2 | T2P2-L2-HG-2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 191 | 2785 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T2P2 | T2P2-L2-HG-2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 阳性 | 1889 | 2785 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T2P2 | T2P2-L2-HG-3 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 730 | 7047 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T2P2 | T2P2-L2-HG-3 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 阳性 | 4033 | 7047 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T3P3 | T3P3-L1-DJ-1 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 128 | 35161 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T3P3 | T3P3-L1-DJ-1 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 弱阳 | 94 | 35161 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T3P3 | T3P3-L1-DJ-2 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 266 | 29792 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T3P3 | T3P3-L1-DJ-2 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 弱阳 | 102 | 29792 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T3P3 | T3P3-L1-DJ-3 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 80 | 21048 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T3P3 | T3P3-L1-DJ-3 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 弱阳 | 62 | 21048 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T3P3 | T3P3-L2-DJ-1 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 266 | 1452 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T3P3 | T3P3-L2-DJ-1 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 阳性 | 633 | 1452 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T3P3 | T3P3-L2-DJ-2 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 454 | 4450 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T3P3 | T3P3-L2-DJ-2 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 阳性 | 1849 | 4450 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T3P3 | T3P3-L2-DJ-3 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2209 | 13334 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T3P3 | T3P3-L2-DJ-3 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 阳性 | 8093 | 13334 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T3P3 | T3P3-L1-HG-1 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 122 | 15748 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T3P3 | T3P3-L1-HG-1 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 1 | 15748 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T3P3 | T3P3-L1-HG-1 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 弱阳 | 77 | 15748 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T3P3 | T3P3-L1-HG-2 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 164 | 35849 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T3P3 | T3P3-L1-HG-2 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 弱阳 | 105 | 35849 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T3P3 | T3P3-L1-HG-3 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 335 | 19879 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T3P3 | T3P3-L1-HG-3 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 弱阳 | 94 | 19879 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T3P3 | T3P3-L2-HG-1 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 574 | 1191 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T3P3 | T3P3-L2-HG-1 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 阳性 | 555 | 1191 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T3P3 | T3P3-L2-HG-2 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 784 | 3592 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T3P3 | T3P3-L2-HG-2 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 阳性 | 1986 | 3592 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T3P3 | T3P3-L2-HG-3 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 122 | 3578 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240223_MN00604_0371_A000H5WKHN | 240223 | T3P3 | T3P3-L2-HG-3 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 阳性 | 1109 | 3578 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-P1-1 | T2P2-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 416 | 674 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-P1-1 | T2P2-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 弱阳 | 96 | 674 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-P1-2 | T2P2-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 203 | 3524 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-P1-2 | T2P2-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 阳性 | 2286 | 3524 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-P1-3 | T2P2-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 78 | 1238 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-P1-3 | T2P2-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 阳性 | 683 | 1238 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-P1-4 | T2P2-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 375 | 17215 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-P1-4 | T2P2-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 阳性 | 10689 | 17215 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-P1-5 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 300 | 6718 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-P1-5 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 3824 | 6718 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-P1-6 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 440 | 51500 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-P1-6 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 37660 | 51500 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-P1-7 | T2P2-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 444 | 207 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-P1-7 | T2P2-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 127 | 207 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-L1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 160 | 5214 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 5
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-L1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 3 | 5214 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 5
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-L1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 1 | 5214 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 5
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-L1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 1 | 5214 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 5
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-L1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 弱阳 | 162 | 5214 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 5
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-L2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 247 | 6295 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 19
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-L2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 5 | 6295 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 19
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-L2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 10 | 6295 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 19
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-L2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 4 | 6295 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 19
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-L2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 弱阳 | 64 | 6295 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 19
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-L3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 40 | 9696 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 4
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-L3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 2 | 9696 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 4
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-L3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 2 | 9696 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 4
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-L3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 阳性 | 535 | 9696 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 4
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-L4 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 51 | 7562 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-L4 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 阳性 | 738 | 7562 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 239 | 6700 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 220 | 6700 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-L6 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 181 | 6110 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-L6 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 824 | 6110 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-L7 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 180 | 4522 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-L7 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 弱阳 | 37 | 4522 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-QWR1-1 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 123 | 27030 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-QWR1-1 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 18144 | 27030 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-QWR1-2 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 274 | 41247 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 16
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-QWR1-2 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 3 | 41247 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 16
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-QWR1-2 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 8 | 41247 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 16
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-QWR1-2 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 5 | 41247 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 16
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-QWR1-2 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 22977 | 41247 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 16
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-QWR1-3 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 410 | 43762 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-QWR1-3 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 2 | 43762 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-QWR1-3 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 28373 | 43762 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-QWR1-4 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 369 | 34066 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-QWR1-4 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 22027 | 34066 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-QWR1-5 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 139 | 24248 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-QWR1-5 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 14820 | 24248 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-QWR1-6 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 129 | 17052 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-QWR1-6 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 11189 | 17052 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-QWR1-7 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 84 | 14881 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-QWR1-7 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 8619 | 14881 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-QWR1-8 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 256 | 31587 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-QWR1-8 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 17687 | 31587 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-QWR2-1 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 106 | 2469 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 85
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-QWR2-1 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 38 | 2469 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 85
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-QWR2-1 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 34 | 2469 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 85
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-QWR2-1 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 13 | 2469 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 85
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-QWR2-2 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 452 | 4820 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 102
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-QWR2-2 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 35 | 4820 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 102
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-QWR2-2 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 57 | 4820 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 102
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-QWR2-2 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 10 | 4820 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 102
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-QWR2-3 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 387 | 5527 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 108
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-QWR2-3 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 64 | 5527 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 108
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-QWR2-3 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 30 | 5527 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 108
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-QWR2-3 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 14 | 5527 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 108
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-QWR2-4 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 550 | 7197 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-QWR2-5 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 300 | 7929 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-QWR2-6 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 236 | 6134 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-N-1 | T2P2-N1 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 106 | 4556 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-N-2 | T2P2-N2 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 137 | 3169 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-N-3 | T2P2-N3 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 132 | 4325 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-NEG-1 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 224 | 3812 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-NEG-2 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 288 | 6816 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-NEG-3 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 167 | 5666 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-NTC-N-1 | T2P2-NTC | NTC | \ | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 337 | 6369 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-NTC-N-2 | T2P2-NTC | NTC | \ | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 254 | 5173 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-POS-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 320 | 16900 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-POS-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 1 | 16900 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-POS-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 226 | 17472 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-POS-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 275 | 24814 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-POS-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 1 | 24814 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-NTC-J-1 | T2P2-NTC | NTC | \ | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 132 | 6281 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-LY-POS-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 537 | 3133 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-LY-POS-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 159 | 4977 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-LY-POS-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 269 | 4702 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-LY-NEG-1 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 181 | 30117 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-LY-NEG-2 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 143 | 11422 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240228_MN00604_0373_A000H5YJF3 | 240228 | T2P2 | T2P2-LY-NEG-3 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 354 | 19188 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-R1-1 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 91 | 54706 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-R1-1 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 66337 | 54706 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-R1-2 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 49 | 41468 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-R1-2 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 69651 | 41468 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-R1-3 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 58 | 53082 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-R1-3 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 63762 | 53082 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-R1-4 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 66 | 63780 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-R1-4 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 65686 | 63780 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-R1-5 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 54 | 62454 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-R1-5 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 60871 | 62454 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-R1-6 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 25 | 52506 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-R1-6 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 51837 | 52506 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-R1-7 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 85 | 54549 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-R1-7 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 58060 | 54549 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-R1-8 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 97 | 42990 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-R1-8 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 54236 | 42990 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-R2-1 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 392 | 13547 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-R2-1 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 8010 | 13547 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-R2-2 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 401 | 7378 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-R2-2 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 6913 | 7378 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-R2-3 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 143 | 4384 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-R2-3 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 3784 | 4384 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-R2-4 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 303 | 10642 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-R2-4 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 7513 | 10642 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-R2-5 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 584 | 11060 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-R2-5 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 9615 | 11060 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-R2-6 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 378 | 5834 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-R2-6 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 4156 | 5834 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-R2-7 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 231 | 5453 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-R2-7 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 4909 | 5453 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-R2-8 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 154 | 8405 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-R2-8 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 7120 | 8405 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-P1-1 | T2P2-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 227 | 2625 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-P1-1 | T2P2-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 弱阳 | 335 | 2625 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-P1-2 | T2P2-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 304 | 2963 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-P1-2 | T2P2-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 弱阳 | 394 | 2963 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-P1-3 | T2P2-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 419 | 3839 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-P1-3 | T2P2-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 弱阳 | 461 | 3839 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-P2-1 | T2P2-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 273 | 9447 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-P2-1 | T2P2-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 阳性 | 6853 | 9447 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-P2-2 | T2P2-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 329 | 9028 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-P2-2 | T2P2-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 阳性 | 7378 | 9028 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-P2-3 | T2P2-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 340 | 13291 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-P2-3 | T2P2-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 阳性 | 10232 | 13291 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-P3-1 | T2P2-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3 | 1038 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-P3-1 | T2P2-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 阳性 | 775 | 1038 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-P3-2 | T2P2-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 12 | 479 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-P3-2 | T2P2-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 弱阳 | 319 | 479 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-P3-3 | T2P2-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 弱阳 | 230 | 791 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-P4-1 | T2P2-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 48 | 2970 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-P4-1 | T2P2-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 阳性 | 2027 | 2970 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-P4-2 | T2P2-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 28 | 2044 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-P4-2 | T2P2-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 阳性 | 1675 | 2044 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-P4-3 | T2P2-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 12 | 2796 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-P4-3 | T2P2-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 阳性 | 1948 | 2796 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-P5-1 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 536 | 16882 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-P5-1 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 10540 | 16882 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-P5-2 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 328 | 9510 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-P5-2 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 1 | 9510 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-P5-2 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 7767 | 9510 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-P5-3 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 389 | 15358 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-P5-3 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 10612 | 15358 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-P6-1 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 105 | 67305 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-P6-1 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 80068 | 67305 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-P6-2 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 124 | 69799 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-P6-2 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 72296 | 69799 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-P6-3 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 291 | 57152 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-P6-3 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 53978 | 57152 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-P7-1 | T2P2-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 505 | 7827 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-P7-1 | T2P2-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 5483 | 7827 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-P7-2 | T2P2-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1495 | 9302 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-P7-2 | T2P2-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 14434 | 9302 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-P7-3 | T2P2-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 450 | 5944 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-P7-3 | T2P2-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 4708 | 5944 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-L1-1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 640 | 5533 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-L1-1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 730 | 5533 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-L1-2 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 962 | 4494 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-L1-2 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 649 | 4494 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-L1-3 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 170 | 2923 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-L1-3 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 弱阳 | 240 | 2923 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-L2-1 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 599 | 8296 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-L2-1 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 阳性 | 6615 | 8296 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-L2-2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 395 | 10517 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-L2-2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 阳性 | 8098 | 10517 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-L2-3 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1386 | 14969 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-L2-3 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 阳性 | 11582 | 14969 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-L3-1 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 310 | 1350 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-L3-1 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 阳性 | 1060 | 1350 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-L3-2 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 95 | 2295 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-L3-2 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 阳性 | 1394 | 2295 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-L3-3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 126 | 1864 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-L3-3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 1 | 1864 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-L3-3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 阳性 | 1434 | 1864 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-L4-2 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 53 | 1906 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-L4-2 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 阳性 | 1398 | 1906 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-L4-3 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 93 | 1833 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-L4-3 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 阳性 | 1353 | 1833 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-L5-1 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 277 | 1831 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-L5-1 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 1390 | 1831 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-L5-2 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 927 | 5841 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-L5-2 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 4295 | 5841 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-L5-3 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 714 | 5093 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-L5-3 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 3587 | 5093 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-L6-1 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 293 | 34343 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-L6-1 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 26730 | 34343 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-L6-2 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 202 | 32231 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-L6-2 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 27412 | 32231 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-L6-3 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 360 | 28584 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-L6-3 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 22601 | 28584 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-L7-1 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 355 | 9595 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-L7-1 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 7455 | 9595 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-L7-2 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 303 | 7636 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-L7-2 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 6138 | 7636 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-L7-3 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 467 | 8301 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-L7-3 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 5693 | 8301 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-NEG-1 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 473 | 22 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-NEG-2 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 242 | 3 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-NEG-3 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 676 | 23 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-N1-10E5-1 | T2P2-N1 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 827 | 29 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 454
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-N1-10E5-1 | T2P2-N1 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 174 | 29 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 454
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-N1-10E5-1 | T2P2-N1 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 210 | 29 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 454
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-N1-10E5-1 | T2P2-N1 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 70 | 29 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 454
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-N2-10E5-1 | T2P2-N2 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 216 | 9 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 220
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-N2-10E5-1 | T2P2-N2 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 85 | 9 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 220
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-N2-10E5-1 | T2P2-N2 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 98 | 9 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 220
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-N2-10E5-1 | T2P2-N2 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 37 | 9 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 220
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-N3-10E5-1 | T2P2-N3 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1294 | 10 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 234
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-N3-10E5-1 | T2P2-N3 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 146 | 10 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 234
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-N3-10E5-1 | T2P2-N3 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 70 | 10 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 234
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-N3-10E5-1 | T2P2-N3 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 18 | 10 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 234
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-N1-10E4-1 | T2P2-N1 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 145 | 3 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 61
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-N1-10E4-1 | T2P2-N1 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 26 | 3 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 61
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-N1-10E4-1 | T2P2-N1 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 30 | 3 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 61
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-N1-10E4-1 | T2P2-N1 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 5 | 3 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 61
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-N2-10E4-1 | T2P2-N2 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 53 | 8 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 46
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-N2-10E4-1 | T2P2-N2 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 16 | 8 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 46
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-N2-10E4-1 | T2P2-N2 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 11 | 8 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 46
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-N2-10E4-1 | T2P2-N2 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 19 | 8 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 46
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-N3-10E4-1 | T2P2-N3 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 242 | 0 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 29
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-N3-10E4-1 | T2P2-N3 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 15 | 0 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 29
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-N3-10E4-1 | T2P2-N3 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 13 | 0 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 29
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-N3-10E4-1 | T2P2-N3 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 1 | 0 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 29
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-N1-10E3-1 | T2P2-N1 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 26 | 8 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 8
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-N1-10E3-1 | T2P2-N1 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 4 | 8 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 8
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-N1-10E3-1 | T2P2-N1 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 4 | 8 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 8
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-N2-10E3-1 | T2P2-N2 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2 | 9 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 13
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-N2-10E3-1 | T2P2-N2 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 6 | 9 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 13
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-N2-10E3-1 | T2P2-N2 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 7 | 9 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 13
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-N3-10E3-1 | T2P2-N3 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 23 | 2 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 7
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-N3-10E3-1 | T2P2-N3 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 7 | 2 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 7
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-POS-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 129 | 38328 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-POS-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 30702 | 38328 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-POS-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 283 | 18126 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-POS-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 2 | 18126 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-POS-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 15091 | 18126 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-POS-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 757 | 46182 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-DJ-POS-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 39405 | 46182 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-R1-1 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 66 | 56445 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-R1-1 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 49092 | 56445 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-R1-2 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 24 | 42985 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-R1-2 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 51267 | 42985 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-R1-3 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 65 | 42584 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-R1-3 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 53304 | 42584 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-R1-4 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 70 | 42550 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-R1-4 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 44977 | 42550 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-R1-5 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 49 | 25000 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-R1-5 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 26481 | 25000 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-R1-6 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 38 | 33313 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-R1-6 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 33465 | 33313 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-R1-7 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 71 | 38300 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-R1-7 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 37334 | 38300 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-R1-8 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 55 | 31483 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-R1-8 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 38811 | 31483 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-R2-1 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 122 | 2821 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-R2-1 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 2484 | 2821 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-R2-2 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 80 | 5511 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-R2-2 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 1434 | 5511 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-R2-3 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 78 | 2995 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-R2-3 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 1127 | 2995 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-R2-4 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 109 | 1846 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-R2-4 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 1441 | 1846 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-R2-5 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 127 | 3429 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-R2-5 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 2945 | 3429 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-R2-6 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 77 | 4285 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-R2-6 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 754 | 4285 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-R2-7 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 18 | 380 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-R2-7 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 360 | 380 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-R2-8 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 233 | 5934 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-R2-8 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 5034 | 5934 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-P1-1 | T2P2-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 73 | 441 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-P1-1 | T2P2-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 弱阳 | 81 | 441 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-P1-2 | T2P2-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 125 | 505 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-P1-2 | T2P2-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 弱阳 | 125 | 505 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-P1-3 | T2P2-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 151 | 993 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-P1-3 | T2P2-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 弱阳 | 212 | 993 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-P2-1 | T2P2-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 100 | 2163 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-P2-1 | T2P2-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 阳性 | 2043 | 2163 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-P2-2 | T2P2-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 69 | 616 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-P2-2 | T2P2-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 阳性 | 850 | 616 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-P2-3 | T2P2-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 88 | 3450 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-P2-3 | T2P2-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 阳性 | 2773 | 3450 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-P3-1 | T2P2-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3 | 438 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-P3-1 | T2P2-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 弱阳 | 392 | 438 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-P3-2 | T2P2-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 7 | 148 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-P3-2 | T2P2-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 弱阳 | 137 | 148 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-P3-3 | T2P2-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4 | 46 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-P3-3 | T2P2-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 滤 | 39 | 46 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-P4-1 | T2P2-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 7 | 624 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-P4-1 | T2P2-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 阳性 | 441 | 624 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-P4-2 | T2P2-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 阳性 | 494 | 625 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-P4-3 | T2P2-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2 | 465 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-P4-3 | T2P2-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 阳性 | 501 | 465 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-P5-1 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 206 | 4639 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-P5-1 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 3817 | 4639 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-P5-2 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 117 | 1471 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-P5-2 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 1524 | 1471 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-P5-3 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 199 | 5033 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-P5-3 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 3257 | 5033 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-P6-1 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 46 | 43772 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-P6-1 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 52654 | 43772 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-P6-2 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 128 | 53034 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-P6-2 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 62023 | 53034 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-P6-3 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 200 | 31708 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-P6-3 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 28683 | 31708 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-P7-1 | T2P2-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 215 | 2562 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-P7-1 | T2P2-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 2184 | 2562 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-P7-2 | T2P2-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 344 | 3749 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-P7-2 | T2P2-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 3738 | 3749 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-P7-3 | T2P2-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 128 | 992 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-P7-3 | T2P2-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 970 | 992 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-L1-1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 274 | 1378 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-L1-1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 弱阳 | 255 | 1378 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-L1-2 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 331 | 957 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-L1-2 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 弱阳 | 193 | 957 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-L1-3 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 95 | 1049 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-L1-3 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 弱阳 | 88 | 1049 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-L2-1 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 151 | 1643 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-L2-1 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 阳性 | 1421 | 1643 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-L2-2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 201 | 3340 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-L2-2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 阳性 | 2520 | 3340 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-L2-3 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 289 | 1395 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-L2-3 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 阳性 | 1296 | 1395 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-L3-1 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 136 | 307 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-L3-1 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 弱阳 | 211 | 307 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-L3-2 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 28 | 517 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-L3-2 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 弱阳 | 458 | 517 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-L3-3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 89 | 374 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-L3-3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 弱阳 | 271 | 374 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-L4-1 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 67 | 628 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-L4-1 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 阳性 | 439 | 628 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-L4-2 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 16 | 415 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-L4-2 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 阳性 | 431 | 415 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-L4-3 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 77 | 819 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-L4-3 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 阳性 | 667 | 819 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-L5-1 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 203 | 1412 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-L5-1 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 1224 | 1412 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-L5-2 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 157 | 1215 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-L5-2 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 1085 | 1215 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-L5-3 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 276 | 1292 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-L5-3 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 1171 | 1292 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-L6-1 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 120 | 10711 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-L6-1 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 9372 | 10711 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-L6-2 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 124 | 15949 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-L6-2 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 15887 | 15949 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-L6-3 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 231 | 12679 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-L6-3 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 10445 | 12679 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-L7-1 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 138 | 2521 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-L7-1 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 2384 | 2521 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-L7-2 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 46 | 624 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-L7-2 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 797 | 624 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-L7-3 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 61 | 434 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-L7-3 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 671 | 434 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-NEG-1 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 114 | 3 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-NEG-2 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 263 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-NEG-3 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 223 | 12 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-N1-10E5-1 | T2P2-N1 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 356 | 3 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 100
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-N1-10E5-1 | T2P2-N1 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 43 | 3 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 100
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-N1-10E5-1 | T2P2-N1 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 46 | 3 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 100
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-N1-10E5-1 | T2P2-N1 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 11 | 3 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 100
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-N2-10E5-1 | T2P2-N2 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 96 | 2 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 79
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-N2-10E5-1 | T2P2-N2 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 39 | 2 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 79
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-N2-10E5-1 | T2P2-N2 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 26 | 2 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 79
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-N2-10E5-1 | T2P2-N2 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 14 | 2 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 79
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-N3-10E5-1 | T2P2-N3 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 420 | 0 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 42
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-N3-10E5-1 | T2P2-N3 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 25 | 0 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 42
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-N3-10E5-1 | T2P2-N3 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 12 | 0 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 42
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-N3-10E5-1 | T2P2-N3 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 5 | 0 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 42
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-N1-10E4-1 | T2P2-N1 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 43 | 7 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 13
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-N1-10E4-1 | T2P2-N1 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 6 | 7 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 13
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-N1-10E4-1 | T2P2-N1 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 7 | 7 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 13
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-N2-10E4-1 | T2P2-N2 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 11
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-N2-10E4-1 | T2P2-N2 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 7 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 11
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-N2-10E4-1 | T2P2-N2 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 11
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-N2-10E4-1 | T2P2-N2 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 3 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 11
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-N3-10E4-1 | T2P2-N3 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 37 | 7 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 4
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-N3-10E4-1 | T2P2-N3 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 4 | 7 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 4
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-N1-10E3-1 | T2P2-N1 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 24 | 0 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 3
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-N1-10E3-1 | T2P2-N1 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 1 | 0 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 3
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-N1-10E3-1 | T2P2-N1 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 2 | 0 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 3
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-N2-10E3-1 | T2P2-N2 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 7 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-N2-10E3-1 | T2P2-N2 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 1 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-N3-10E3-1 | T2P2-N3 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 8 | 4 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 3
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-N3-10E3-1 | T2P2-N3 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 3 | 4 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 3
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-POS-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 81 | 26370 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-POS-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 21826 | 26370 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-POS-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 240 | 9357 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-POS-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 9126 | 9357 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-POS-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 374 | 21183 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240301_TPMN00173_0247_A000H5YFC5 | 240301 | T2P2 | T2P2-LY-POS-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 20804 | 21183 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-L1-1-DJ | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 343 | 648 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-L1-1-DJ | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 弱阳 | 184 | 648 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-L1-2-DJ | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 347 | 706 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-L1-2-DJ | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 弱阳 | 121 | 706 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-L1-3-DJ | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 58 | 104 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-L1-3-DJ | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 滤 | 34 | 104 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-L2-1-DJ | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 211 | 467 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-L2-2-DJ | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 89 | 405 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-L2-3-DJ | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 143 | 271 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-L3-1-DJ | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 26 | 89 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-L3-1-DJ | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 弱阳 | 102 | 89 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-L3-2-DJ | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 20 | 205 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-L3-2-DJ | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 弱阳 | 246 | 205 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-L3-3-DJ | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 81 | 207 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-L3-3-DJ | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 弱阳 | 207 | 207 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-L4-1-DJ | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 97 | 678 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-L4-2-DJ | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 31 | 696 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-L4-3-DJ | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 70 | 1040 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-L5-1-DJ | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 397 | 2474 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-L5-1-DJ | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 1268 | 2474 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-L5-2-DJ | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 463 | 4149 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-L5-2-DJ | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 1994 | 4149 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-L5-3-DJ | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1993 | 6169 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-L5-3-DJ | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 4951 | 6169 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-L6-1-DJ | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 94 | 12197 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-L6-1-DJ | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 13179 | 12197 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-L6-2-DJ | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 80 | 14627 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-L6-2-DJ | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 17600 | 14627 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-L6-3-DJ | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 46 | 8838 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-L6-3-DJ | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 8241 | 8838 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-L7-1-DJ | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 90 | 694 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-L7-1-DJ | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 836 | 694 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-L7-2-DJ | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 67 | 797 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-L7-2-DJ | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 988 | 797 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-L7-3-DJ | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 98 | 1668 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-L7-3-DJ | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 1968 | 1668 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-N1-10E6-1-DJ | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 61 | 2 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 954
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-N1-10E6-1-DJ | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 327 | 2 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 954
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-N1-10E6-1-DJ | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 458 | 2 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 954
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-N1-10E6-1-DJ | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 169 | 2 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 954
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-N2-10E6-1-DJ | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 96 | 9 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1622
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-N2-10E6-1-DJ | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 703 | 9 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1622
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-N2-10E6-1-DJ | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 691 | 9 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1622
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-N2-10E6-1-DJ | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 228 | 9 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1622
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-N3-10E6-1-DJ | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 39 | 14 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 870
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-N3-10E6-1-DJ | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 349 | 14 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 870
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-N3-10E6-1-DJ | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 400 | 14 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 870
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-N3-10E6-1-DJ | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 121 | 14 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 870
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-N1-10E5-1-DJ | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 236 | 2 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 621
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-N1-10E5-1-DJ | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 300 | 2 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 621
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-N1-10E5-1-DJ | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 85 | 2 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 621
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-N2-10E5-1-DJ | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 52 | 26 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1712
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-N2-10E5-1-DJ | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 797 | 26 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1712
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-N2-10E5-1-DJ | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 703 | 26 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1712
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-N2-10E5-1-DJ | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 212 | 26 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1712
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-N3-10E5-1-DJ | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 17 | 6 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 963
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-N3-10E5-1-DJ | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 431 | 6 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 963
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-N3-10E5-1-DJ | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 387 | 6 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 963
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-N3-10E5-1-DJ | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 145 | 6 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 963
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-N1-10E4-1-DJ | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 20 | 0 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 159
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-N1-10E4-1-DJ | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 79 | 0 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 159
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-N1-10E4-1-DJ | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 69 | 0 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 159
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-N1-10E4-1-DJ | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 11 | 0 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 159
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-N2-10E4-1-DJ | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 13 | 17 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 172
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-N2-10E4-1-DJ | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 87 | 17 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 172
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-N2-10E4-1-DJ | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 59 | 17 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 172
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-N2-10E4-1-DJ | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 26 | 17 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 172
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-N3-10E4-1-DJ | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1 | 2 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 137
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-N3-10E4-1-DJ | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 69 | 2 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 137
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-N3-10E4-1-DJ | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 54 | 2 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 137
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-N3-10E4-1-DJ | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 14 | 2 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 137
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-L1-1-LY | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 29 | 41 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-L1-1-LY | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 滤 | 21 | 41 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-L1-2-LY | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 67 | 94 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-L1-2-LY | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 滤 | 15 | 94 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-L1-3-LY | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 32 | 38 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-L1-3-LY | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 滤 | 13 | 38 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-L2-1-LY | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 69 | 106 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-L2-2-LY | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 40 | 301 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-L2-3-LY | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 103 | 133 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-L3-1-LY | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 18 | 43 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-L3-1-LY | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 弱阳 | 67 | 43 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-L3-2-LY | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5 | 52 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-L3-2-LY | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 弱阳 | 87 | 52 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-L3-3-LY | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 48 | 347 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-L3-3-LY | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 弱阳 | 167 | 347 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-L4-1-LY | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 62 | 101 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-L4-2-LY | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6 | 28 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-L4-3-LY | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 17 | 102 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-L5-1-LY | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 55 | 95 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-L5-1-LY | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 107 | 95 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-L5-2-LY | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 59 | 103 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-L5-2-LY | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 169 | 103 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-L5-3-LY | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 56 | 88 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-L5-3-LY | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 129 | 88 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-L6-1-LY | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 46 | 3461 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-L6-1-LY | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 3727 | 3461 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-L6-2-LY | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 24 | 5759 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-L6-2-LY | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 3862 | 5759 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-L6-3-LY | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 71 | 2065 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-L6-3-LY | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 3110 | 2065 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-L7-1-LY | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 51 | 600 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-L7-1-LY | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 678 | 600 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-L7-2-LY | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 56 | 509 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-L7-2-LY | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 549 | 509 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-L7-3-LY | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 84 | 884 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-L7-3-LY | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 849 | 884 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-N1-10E6-1-LY | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 72 | 15 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 744
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-N1-10E6-1-LY | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 295 | 15 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 744
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-N1-10E6-1-LY | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 346 | 15 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 744
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-N1-10E6-1-LY | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 103 | 15 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 744
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-N2-10E6-1-LY | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 118 | 2 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1139
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-N2-10E6-1-LY | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 477 | 2 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1139
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-N2-10E6-1-LY | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 527 | 2 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1139
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-N2-10E6-1-LY | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 135 | 2 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1139
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-N3-10E6-1-LY | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 70 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1116
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-N3-10E6-1-LY | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 431 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1116
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-N3-10E6-1-LY | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 523 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1116
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-N3-10E6-1-LY | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 162 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1116
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-N1-10E5-1-LY | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 19 | 2 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 288
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-N1-10E5-1-LY | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 119 | 2 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 288
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-N1-10E5-1-LY | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 116 | 2 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 288
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-N1-10E5-1-LY | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 53 | 2 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 288
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-N2-10E5-1-LY | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 8 | 11 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 827
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-N2-10E5-1-LY | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 389 | 11 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 827
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-N2-10E5-1-LY | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 336 | 11 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 827
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-N2-10E5-1-LY | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 102 | 11 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 827
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-N3-10E5-1-LY | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 10 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 741
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-N3-10E5-1-LY | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 313 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 741
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-N3-10E5-1-LY | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 334 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 741
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-N3-10E5-1-LY | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 94 | 1 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 741
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-N1-10E4-1-LY | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 17 | 305 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 116
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-N1-10E4-1-LY | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 63 | 305 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 116
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-N1-10E4-1-LY | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 34 | 305 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 116
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-N1-10E4-1-LY | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 19 | 305 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 116
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-N2-10E4-1-LY | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5 | 0 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 90
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-N2-10E4-1-LY | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 28 | 0 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 90
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-N2-10E4-1-LY | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 52 | 0 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 90
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-N2-10E4-1-LY | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 10 | 0 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 90
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-N3-10E4-1-LY | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 68 | 5 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 114
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-N3-10E4-1-LY | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 38 | 5 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 114
240306_MN00604_0381_A000H5FLC5 | 240306 | T2P2 | T2P2-N3-10E4-1-LY | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 8 | 5 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 114
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-R1-DJ-1 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1456 | 102507 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-R1-DJ-1 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 72342 | 102507 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-R1-DJ-2 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1611 | 118191 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-R1-DJ-2 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 81670 | 118191 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-R1-DJ-3 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1633 | 97849 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-R1-DJ-3 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 80971 | 97849 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-R1-DJ-4 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1865 | 167746 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-R1-DJ-4 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 83886 | 167746 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-R1-DJ-5 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1439 | 130122 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-R1-DJ-5 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 84836 | 130122 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-R1-DJ-6 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1541 | 119448 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-R1-DJ-6 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 78183 | 119448 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-R1-DJ-7 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1576 | 122522 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-R1-DJ-7 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 79512 | 122522 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-R1-DJ-8 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1276 | 103576 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-R1-DJ-8 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 81186 | 103576 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-R2-DJ-1 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5782 | 21046 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-R2-DJ-1 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 10228 | 21046 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-R2-DJ-2 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6034 | 11455 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-R2-DJ-2 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 6740 | 11455 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-R2-DJ-3 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2618 | 7041 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-R2-DJ-3 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 2923 | 7041 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-R2-DJ-4 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3153 | 10428 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-R2-DJ-4 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 4922 | 10428 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-R2-DJ-5 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 7848 | 15923 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-R2-DJ-5 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 8329 | 15923 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-R2-DJ-6 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3211 | 12143 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-R2-DJ-6 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 5623 | 12143 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-R2-DJ-7 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4691 | 12509 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-R2-DJ-7 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 7898 | 12509 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-R2-DJ-8 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 7191 | 14780 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-R2-DJ-8 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 9778 | 14780 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-P1-DJ-1 | T3P3-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4155 | 3453 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 6
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-P1-DJ-1 | T3P3-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 6 | 3453 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 6
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-P1-DJ-1 | T3P3-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 1587 | 3453 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 6
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-P1-DJ-2 | T3P3-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2805 | 5120 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 11
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-P1-DJ-2 | T3P3-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 11 | 5120 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 11
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-P1-DJ-2 | T3P3-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 1372 | 5120 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 11
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-P1-DJ-3 | T3P3-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2712 | 5463 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 3
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-P1-DJ-3 | T3P3-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 3 | 5463 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 3
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-P1-DJ-3 | T3P3-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 1357 | 5463 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 3
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-P2-DJ-1 | T3P3-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 7323 | 5427 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-P2-DJ-1 | T3P3-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 阳性 | 2809 | 5427 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-P2-DJ-2 | T3P3-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 8614 | 6025 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-P2-DJ-2 | T3P3-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 阳性 | 3378 | 6025 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-P2-DJ-3 | T3P3-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2715 | 4485 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-P2-DJ-3 | T3P3-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 阳性 | 2178 | 4485 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-P3-DJ-1 | T3P3-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1212 | 73089 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-P3-DJ-1 | T3P3-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 阳性 | 52445 | 73089 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-P3-DJ-2 | T3P3-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2179 | 81292 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-P3-DJ-2 | T3P3-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 阳性 | 44499 | 81292 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-P3-DJ-3 | T3P3-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2418 | 84147 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-P3-DJ-3 | T3P3-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 1 | 84147 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-P3-DJ-3 | T3P3-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 阳性 | 38749 | 84147 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-P4-DJ-1 | T3P3-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2615 | 65901 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-P4-DJ-1 | T3P3-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 1 | 65901 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-P4-DJ-1 | T3P3-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 阳性 | 32518 | 65901 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-P4-DJ-2 | T3P3-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4738 | 59499 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-P4-DJ-2 | T3P3-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 阳性 | 33998 | 59499 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-P4-DJ-3 | T3P3-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5808 | 57980 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-P4-DJ-3 | T3P3-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 阳性 | 34241 | 57980 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-P5-DJ-1 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2931 | 83387 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-P5-DJ-1 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 36330 | 83387 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-P5-DJ-2 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2843 | 101677 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-P5-DJ-2 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 45388 | 101677 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-P5-DJ-3 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3424 | 79345 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-P5-DJ-3 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 49884 | 79345 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-P6-DJ-1 | T3P3-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1715 | 95300 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-P6-DJ-1 | T3P3-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 73315 | 95300 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-P6-DJ-2 | T3P3-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1314 | 127796 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-P6-DJ-2 | T3P3-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 81298 | 127796 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-P6-DJ-3 | T3P3-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1528 | 102941 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-P6-DJ-3 | T3P3-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 75260 | 102941 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-P7-DJ-1 | T3P3-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2903 | 7209 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-P7-DJ-1 | T3P3-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 3928 | 7209 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-P7-DJ-2 | T3P3-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 7868 | 21583 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-P7-DJ-2 | T3P3-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 10627 | 21583 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-P7-DJ-3 | T3P3-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6249 | 16410 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-P7-DJ-3 | T3P3-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 11133 | 16410 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-L1-DJ-1 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1795 | 3725 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 7
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-L1-DJ-1 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 7 | 3725 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 7
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-L1-DJ-1 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 1633 | 3725 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 7
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-L1-DJ-2 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2304 | 3421 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-L1-DJ-2 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 1680 | 3421 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-L1-DJ-3 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3279 | 5165 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 8
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-L1-DJ-3 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 8 | 5165 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 8
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-L1-DJ-3 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 2089 | 5165 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 8
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-L2-DJ-1 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6171 | 481 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-L2-DJ-1 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 阳性 | 127 | 481 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-L2-DJ-2 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5152 | 1467 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-L2-DJ-2 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 阳性 | 494 | 1467 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-L2-DJ-3 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5039 | 521 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-L2-DJ-3 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 阳性 | 158 | 521 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-L3-DJ-1 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 7180 | 26695 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-L3-DJ-1 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 阳性 | 15884 | 26695 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-L3-DJ-2 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5610 | 20880 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-L3-DJ-2 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 阳性 | 12076 | 20880 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-L3-DJ-3 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3738 | 14351 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-L3-DJ-3 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 阳性 | 7721 | 14351 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-L4-DJ-1 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 908 | 3093 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-L4-DJ-1 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 阳性 | 1152 | 3093 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-L4-DJ-2 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5186 | 10440 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-L4-DJ-2 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 阳性 | 5611 | 10440 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-L4-DJ-3 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 7121 | 8176 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-L4-DJ-3 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 弱阳 | 16 | 8176 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-L5-DJ-1 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2932 | 70340 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-L5-DJ-1 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 滤 | 9 | 70340 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-L5-DJ-2 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3876 | 77451 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-L5-DJ-2 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 53 | 77451 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-L5-DJ-3 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3735 | 72231 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-L6-DJ-1 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 7788 | 20981 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-L6-DJ-1 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 滤 | 7 | 20981 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-L6-DJ-2 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6443 | 19767 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-L6-DJ-2 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 滤 | 6 | 19767 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-L6-DJ-3 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5951 | 20011 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-L6-DJ-3 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 781 | 20011 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-L7-DJ-1 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4727 | 8988 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-L7-DJ-1 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 弱阳 | 28 | 8988 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-L7-DJ-2 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5293 | 9809 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-L7-DJ-2 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 3941 | 9809 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-L7-DJ-3 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3997 | 10258 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-L7-DJ-3 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 5057 | 10258 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-NEG-DJ-1 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6400 | 99 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-NEG-DJ-2 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 15452 | 171 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-NEG-DJ-3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 12413 | 391 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-N1-DJ-10E6-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 7471 | 149 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 53850
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-N1-DJ-10E6-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 1146 | 149 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 53850
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-N1-DJ-10E6-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 46400 | 149 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 53850
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-N1-DJ-10E6-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 6304 | 149 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 53850
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-N2-DJ-10E6-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4985 | 30 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 42927
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-N2-DJ-10E6-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 630 | 30 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 42927
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-N2-DJ-10E6-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 37178 | 30 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 42927
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-N2-DJ-10E6-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 5119 | 30 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 42927
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-N3-DJ-10E6-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5420 | 164 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 38948
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-N3-DJ-10E6-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 796 | 164 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 38948
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-N3-DJ-10E6-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 33338 | 164 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 38948
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-N3-DJ-10E6-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 4814 | 164 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 38948
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-N1-DJ-10E5-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 970 | 363 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 11874
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-N1-DJ-10E5-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 270 | 363 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 11874
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-N1-DJ-10E5-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 10208 | 363 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 11874
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-N1-DJ-10E5-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 1396 | 363 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 11874
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-N2-DJ-10E5-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 595 | 44 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 10268
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-N2-DJ-10E5-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 201 | 44 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 10268
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-N2-DJ-10E5-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 8812 | 44 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 10268
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-N2-DJ-10E5-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 1255 | 44 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 10268
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-N3-DJ-10E5-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 500 | 194 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 13872
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-N3-DJ-10E5-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 276 | 194 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 13872
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-N3-DJ-10E5-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 11924 | 194 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 13872
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-N3-DJ-10E5-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 1672 | 194 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 13872
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-N1-DJ-10E4-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 209 | 24 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2089
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-N1-DJ-10E4-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 83 | 24 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2089
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-N1-DJ-10E4-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 1771 | 24 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2089
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-N1-DJ-10E4-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 235 | 24 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2089
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-N2-DJ-10E4-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 76 | 13 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1744
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-N2-DJ-10E4-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 1460 | 13 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1744
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-N2-DJ-10E4-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 208 | 13 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1744
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-N3-DJ-10E4-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 506 | 273 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 5605
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-N3-DJ-10E4-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 248 | 273 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 5605
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-N3-DJ-10E4-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 4687 | 273 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 5605
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-N3-DJ-10E4-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 670 | 273 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 5605
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-NTC-DJ-T-2 | NTC | NTC | / | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 1 | 218 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-POS-DJ-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 9467 | 629 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-POS-DJ-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 198 | 629 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-POS-DJ-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4706 | 287 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-POS-DJ-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 137 | 287 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-POS-DJ-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5345 | 372 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-POS-DJ-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 176 | 372 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-N1-LY-10E6-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1409 | 18 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 36204
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-N1-LY-10E6-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 5167 | 18 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 36204
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-N1-LY-10E6-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 26870 | 18 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 36204
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-N1-LY-10E6-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 4167 | 18 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 36204
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-N2-LY-10E6-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 892 | 7 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 43973
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-N2-LY-10E6-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 5509 | 7 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 43973
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-N2-LY-10E6-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 33666 | 7 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 43973
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-N2-LY-10E6-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 4798 | 7 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 43973
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-N3-LY-10E6-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1226 | 47 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 46754
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-N3-LY-10E6-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 7447 | 47 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 46754
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-N3-LY-10E6-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 34103 | 47 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 46754
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-N3-LY-10E6-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 5204 | 47 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 46754
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-N1-LY-10E5-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 148 | 10 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 12881
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-N1-LY-10E5-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 2219 | 10 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 12881
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-N1-LY-10E5-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 9256 | 10 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 12881
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-N1-LY-10E5-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 1406 | 10 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 12881
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-N2-LY-10E5-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 227 | 19 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 15215
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-N2-LY-10E5-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 2201 | 19 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 15215
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-N2-LY-10E5-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 11333 | 19 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 15215
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-N2-LY-10E5-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 1681 | 19 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 15215
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-N3-LY-10E5-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 422 | 17 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 25573
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-N3-LY-10E5-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 3870 | 17 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 25573
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-N3-LY-10E5-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 18923 | 17 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 25573
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-N3-LY-10E5-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 2780 | 17 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 25573
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-N1-LY-10E4-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 85 | 16 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 5632
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-N1-LY-10E4-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 1431 | 16 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 5632
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-N1-LY-10E4-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 3739 | 16 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 5632
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-N1-LY-10E4-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 462 | 16 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 5632
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-N2-LY-10E4-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1 | 2 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 4794
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-N2-LY-10E4-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 1044 | 2 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 4794
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-N2-LY-10E4-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 3308 | 2 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 4794
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-N2-LY-10E4-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 442 | 2 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 4794
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-N3-LY-10E4-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 24 | 8 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 4014
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-N3-LY-10E4-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 870 | 8 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 4014
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-N3-LY-10E4-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 2740 | 8 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 4014
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-N3-LY-10E4-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 404 | 8 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 4014
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-POS-LY-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3059 | 21015 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-POS-LY-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 5099 | 21015 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-POS-LY-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1600 | 7545 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-POS-LY-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 4012 | 7545 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-POS-LY-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1244 | 7254 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-POS-LY-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 3797 | 7254 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-NEG-LY-1 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2852 | 59 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-NEG-LY-2 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2803 | 25 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T3P3 | T3P3-NEG-LY-3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4675 | 52 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T2P2 | T2P2-NTC-J-1 | NTC | NTC | / | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1 | 641 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 3
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T2P2 | T2P2-NTC-J-1 | NTC | NTC | / | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 1 | 641 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 3
240308_TPMN00173_0254_A000H752YY | 240308 | T2P2 | T2P2-NTC-J-1 | NTC | NTC | / | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 2 | 641 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 3
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L1-DJ-1 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2955 | 16847 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 48
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L1-DJ-1 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 48 | 16847 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 48
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L1-DJ-1 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 5007 | 16847 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 48
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L1-DJ-2 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 7662 | 10809 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 19
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L1-DJ-2 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 19 | 10809 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 19
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L1-DJ-2 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 5148 | 10809 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 19
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L1-DJ-3 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 13837 | 4705 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 57
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L1-DJ-3 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 57 | 4705 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 57
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L1-DJ-3 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 6124 | 4705 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 57
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L2-DJ-1 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6050 | 12010 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L2-DJ-1 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 阳性 | 7257 | 12010 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L2-DJ-2 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 8449 | 10863 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L2-DJ-2 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 阳性 | 6227 | 10863 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L2-DJ-3 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 23564 | 26982 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L2-DJ-3 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 阳性 | 15569 | 26982 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L3-DJ-1 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 11247 | 37926 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L3-DJ-1 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 阳性 | 35658 | 37926 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L3-DJ-2 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6667 | 12379 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L3-DJ-2 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 2 | 12379 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L3-DJ-2 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 阳性 | 6848 | 12379 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L3-DJ-3 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 13594 | 53753 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L3-DJ-3 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 阳性 | 25383 | 53753 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L4-DJ-1 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 18316 | 18348 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L4-DJ-1 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 阳性 | 21030 | 18348 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L4-DJ-2 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 8891 | 5265 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L4-DJ-2 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 1 | 5265 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L4-DJ-2 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 阳性 | 5392 | 5265 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L4-DJ-3 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 21319 | 18844 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L4-DJ-3 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 阳性 | 15497 | 18844 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L5-DJ-1 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 9484 | 17443 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L5-DJ-1 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 12594 | 17443 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L5-DJ-2 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 16412 | 48938 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L5-DJ-2 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 38693 | 48938 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L5-DJ-3 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4140 | 15900 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L5-DJ-3 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 14134 | 15900 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L6-DJ-1 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2812 | 107426 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L6-DJ-1 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 53958 | 107426 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L6-DJ-2 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1951 | 154833 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L6-DJ-2 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 65535 | 154833 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L6-DJ-3 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3243 | 134674 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L6-DJ-3 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 74566 | 134674 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L7-DJ-1 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 10983 | 23282 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L7-DJ-1 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 16979 | 23282 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L7-DJ-2 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 8490 | 25645 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L7-DJ-2 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 18198 | 25645 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L7-DJ-3 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 10626 | 28846 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L7-DJ-3 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 17771 | 28846 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N1-DJ-10E6-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5024 | 125 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 76887
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N1-DJ-10E6-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 12455 | 125 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 76887
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N1-DJ-10E6-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 56045 | 125 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 76887
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N1-DJ-10E6-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 8387 | 125 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 76887
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N2-DJ-10E6-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3250 | 98 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 59479
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N2-DJ-10E6-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 7510 | 98 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 59479
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N2-DJ-10E6-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 45490 | 98 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 59479
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N2-DJ-10E6-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 6479 | 98 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 59479
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N3-DJ-10E6-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1412 | 46 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 26013
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N3-DJ-10E6-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 2683 | 46 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 26013
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N3-DJ-10E6-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 20196 | 46 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 26013
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N3-DJ-10E6-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 3134 | 46 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 26013
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N1-DJ-10E5-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1039 | 65 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 47319
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N1-DJ-10E5-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 4668 | 65 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 47319
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N1-DJ-10E5-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 37136 | 65 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 47319
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N1-DJ-10E5-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 5515 | 65 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 47319
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N2-DJ-10E5-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1489 | 77 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 45666
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N2-DJ-10E5-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 5549 | 77 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 45666
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N2-DJ-10E5-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 35066 | 77 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 45666
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N2-DJ-10E5-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 5051 | 77 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 45666
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N3-DJ-10E5-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 330 | 18 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 16336
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N3-DJ-10E5-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 2336 | 18 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 16336
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N3-DJ-10E5-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 12279 | 18 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 16336
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N3-DJ-10E5-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 1721 | 18 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 16336
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N1-DJ-10E4-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 359 | 42 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 14613
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N1-DJ-10E4-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 3267 | 42 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 14613
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N1-DJ-10E4-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 10088 | 42 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 14613
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N1-DJ-10E4-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 1258 | 42 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 14613
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N2-DJ-10E4-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 289 | 18 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 11028
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N2-DJ-10E4-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 2043 | 18 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 11028
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N2-DJ-10E4-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 7884 | 18 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 11028
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N2-DJ-10E4-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 1101 | 18 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 11028
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N3-DJ-10E4-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 545 | 70 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 27460
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N3-DJ-10E4-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 7332 | 70 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 27460
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N3-DJ-10E4-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 17447 | 70 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 27460
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N3-DJ-10E4-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 2681 | 70 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 27460
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-NTC-DJ-N-2 | NTC | NTC | / | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 101 | 59 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-NTC-DJ-N-2 | NTC | NTC | / | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 2 | 59 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L1-LY-1 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1228 | 1577 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 3
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L1-LY-1 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 3 | 1577 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 3
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L1-LY-1 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 1078 | 1577 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 3
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L1-LY-2 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 62 | 111 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L1-LY-2 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 滤 | 32 | 111 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L1-LY-3 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 592 | 1495 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 6
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L1-LY-3 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 6 | 1495 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 6
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L1-LY-3 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 766 | 1495 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 6
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L2-LY-1 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3795 | 1785 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L2-LY-1 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 阳性 | 798 | 1785 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L2-LY-2 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2666 | 2577 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L2-LY-2 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 阳性 | 1330 | 2577 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L2-LY-3 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 8754 | 5023 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L2-LY-3 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 阳性 | 1747 | 5023 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L3-LY-1 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3359 | 14971 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L3-LY-1 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 阳性 | 7041 | 14971 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L3-LY-2 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6903 | 9891 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 4
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L3-LY-2 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 1 | 9891 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 4
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L3-LY-2 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 3 | 9891 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 4
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L3-LY-2 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 阳性 | 7461 | 9891 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 4
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L3-LY-3 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1190 | 1521 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L3-LY-3 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 阳性 | 1343 | 1521 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L4-LY-1 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1078 | 1545 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L4-LY-1 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 阳性 | 1305 | 1545 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L4-LY-2 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1486 | 1020 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L4-LY-2 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 阳性 | 896 | 1020 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L4-LY-3 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2535 | 1449 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L4-LY-3 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 阳性 | 1436 | 1449 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L5-LY-1 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1683 | 2252 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L5-LY-1 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 2157 | 2252 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L5-LY-2 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4936 | 33774 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L5-LY-2 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 21192 | 33774 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L5-LY-3 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1516 | 5631 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L5-LY-3 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | [12 empty] | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 5500 | 5631 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L6-LY-1 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2072 | 31563 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L6-LY-1 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 1 | 31563 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L6-LY-1 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 18355 | 31563 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L6-LY-2 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 891 | 88124 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L6-LY-2 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 31741 | 88124 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L6-LY-3 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2203 | 109253 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L6-LY-3 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 28242 | 109253 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L7-LY-1 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3141 | 11466 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L7-LY-1 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 3008 | 11466 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L7-LY-2 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5371 | 15718 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L7-LY-2 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 6809 | 15718 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L7-LY-3 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3113 | 11622 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-L7-LY-3 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 5738 | 11622 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N1-LY-10E6-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4745 | 153 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 65044
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N1-LY-10E6-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 54 | 153 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 65044
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N1-LY-10E6-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 56699 | 153 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 65044
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N1-LY-10E6-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 8291 | 153 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 65044
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N2-LY-10E6-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3054 | 138 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 49124
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N2-LY-10E6-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 34 | 138 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 49124
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N2-LY-10E6-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 43009 | 138 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 49124
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N2-LY-10E6-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 6081 | 138 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 49124
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N3-LY-10E6-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2210 | 232 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 38929
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N3-LY-10E6-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 34 | 232 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 38929
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N3-LY-10E6-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 33744 | 232 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 38929
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N3-LY-10E6-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 5151 | 232 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 38929
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N1-LY-10E5-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2026 | 220 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 11595
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N1-LY-10E5-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 12 | 220 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 11595
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N1-LY-10E5-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 10149 | 220 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 11595
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N1-LY-10E5-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 1434 | 220 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 11595
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N2-LY-10E5-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1376 | 239 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 14728
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N2-LY-10E5-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 16 | 239 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 14728
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N2-LY-10E5-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 12988 | 239 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 14728
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N2-LY-10E5-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 1724 | 239 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 14728
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N3-LY-10E5-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1122 | 92 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 12078
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N3-LY-10E5-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 13 | 92 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 12078
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N3-LY-10E5-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 10550 | 92 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 12078
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N3-LY-10E5-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 1515 | 92 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 12078
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N1-LY-10E4-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 9 | 114 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 3298
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N1-LY-10E4-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 2955 | 114 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 3298
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N1-LY-10E4-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 334 | 114 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 3298
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N2-LY-10E4-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 52 | 274 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2190
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N2-LY-10E4-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 3 | 274 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2190
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N2-LY-10E4-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 1940 | 274 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2190
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N2-LY-10E4-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 247 | 274 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2190
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N3-LY-10E4-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 396 | 61 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2041
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N3-LY-10E4-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 3 | 61 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2041
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N3-LY-10E4-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 1771 | 61 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2041
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N3-LY-10E4-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 267 | 61 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2041
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-NTC-LY-N-2 | NTC | NTC | / | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4971 | 99 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-NTC-LY-N-2 | NTC | NTC | / | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 1 | 99 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N1-CP-10E6-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6271 | 44 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 44332
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N1-CP-10E6-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 729 | 44 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 44332
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N1-CP-10E6-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 38091 | 44 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 44332
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N1-CP-10E6-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 5512 | 44 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 44332
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N2-CP-10E6-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6331 | 96 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 48661
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N2-CP-10E6-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 829 | 96 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 48661
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N2-CP-10E6-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 42132 | 96 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 48661
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N2-CP-10E6-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 5700 | 96 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 48661
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N3-CP-10E6-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4965 | 47 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 41055
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N3-CP-10E6-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 647 | 47 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 41055
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N3-CP-10E6-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 35554 | 47 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 41055
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N3-CP-10E6-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 4854 | 47 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 41055
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N1-CP-10E5-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1189 | 34 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 20028
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N1-CP-10E5-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 438 | 34 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 20028
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N1-CP-10E5-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 17211 | 34 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 20028
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N1-CP-10E5-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 2379 | 34 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 20028
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N2-CP-10E5-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 798 | 76 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 17286
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N2-CP-10E5-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 340 | 76 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 17286
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N2-CP-10E5-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 14850 | 76 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 17286
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N2-CP-10E5-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 2096 | 76 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 17286
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N3-CP-10E5-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1643 | 232 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 29654
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N3-CP-10E5-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 672 | 232 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 29654
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N3-CP-10E5-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 25419 | 232 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 29654
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N3-CP-10E5-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 3563 | 232 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 29654
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N1-CP-10E4-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 263 | 33 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2895
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N1-CP-10E4-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 83 | 33 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2895
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N1-CP-10E4-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 2460 | 33 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2895
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N1-CP-10E4-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 352 | 33 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2895
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N2-CP-10E4-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 48 | 31 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2020
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N2-CP-10E4-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 1725 | 31 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2020
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N2-CP-10E4-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 247 | 31 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2020
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N3-CP-10E4-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 439 | 302 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 3080
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N3-CP-10E4-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 109 | 302 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 3080
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N3-CP-10E4-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 2558 | 302 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 3080
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-N3-CP-10E4-1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 413 | 302 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 3080
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-NEG-CP-1 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 22576 | 118 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-NEG-CP-2 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 23932 | 109 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-NEG-CP-3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 17669 | 154 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-POS-CP-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 155 | 5 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-POS-CP-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 16619 | 646 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240310_MN00604_0386_A000H5WL2C | 240310 | T3P3 | T3P3-POS-CP-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6074 | 613 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T2P2 | T2P2-L1-DJ-01-1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 1 | 5121 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T2P2 | T2P2-L1-DJ-01-1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 5443 | 5121 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T2P2 | T2P2-L1-DJ-01-1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 5443 | 5121 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T2P2 | T2P2-L1-DJ-01-2 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 5858 | 6708 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T2P2 | T2P2-L1-DJ-01-2 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 5858 | 6708 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T2P2 | T2P2-L1-DJ-01-3 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 15629 | 15527 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T2P2 | T2P2-L1-DJ-01-3 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 15629 | 15527 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T2P2 | T2P2-L2-DJ-01-1 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 滤 | 12 | 108 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T2P2 | T2P2-L2-DJ-01-2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 弱阳 | 42 | 134 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T2P2 | T2P2-L2-DJ-01-3 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 滤 | 18 | 191 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T3P3 | T3P3-L1-DJ-01-1 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 2 | 12017 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T3P3 | T3P3-L1-DJ-01-1 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 3464 | 12017 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T3P3 | T3P3-L1-DJ-01-1 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 3464 | 12017 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T3P3 | T3P3-L1-DJ-01-2 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 3543 | 10914 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T3P3 | T3P3-L1-DJ-01-2 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 3543 | 10914 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T3P3 | T3P3-L1-DJ-01-3 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 6024 | 19048 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T3P3 | T3P3-L1-DJ-01-3 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 6024 | 19048 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T3P3 | T3P3-L2-DJ-01-1 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 阳性 | 196 | 11021 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T3P3 | T3P3-L2-DJ-01-2 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 弱阳 | 49 | 9145 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T3P3 | T3P3-L2-DJ-01-3 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 弱阳 | 60 | 15216 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T2P2 | T2P2-L1-DJ-03-1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 9287 | 9455 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T2P2 | T2P2-L1-DJ-03-1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 9287 | 9455 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T2P2 | T2P2-L1-DJ-03-2 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 9954 | 12769 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T2P2 | T2P2-L1-DJ-03-2 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 9954 | 12769 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T2P2 | T2P2-L1-DJ-03-3 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 19278 | 25116 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T2P2 | T2P2-L1-DJ-03-3 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 19278 | 25116 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T2P2 | T2P2-L2-DJ-03-1 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 弱阳 | 82 | 213 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T2P2 | T2P2-L2-DJ-03-2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 弱阳 | 66 | 230 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T2P2 | T2P2-L2-DJ-03-3 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 弱阳 | 45 | 195 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T2P2 | T2P2-NTC-DJ-03-N-2 | NTC | NTC | [13 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 2 | 97 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T3P3 | T3P3-L1-DJ-03-1 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 4 | 12603 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 4
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T3P3 | T3P3-L1-DJ-03-1 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 11375 | 12603 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 4
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T3P3 | T3P3-L1-DJ-03-1 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 11375 | 12603 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 4
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T3P3 | T3P3-L1-DJ-03-2 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 11742 | 16305 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T3P3 | T3P3-L1-DJ-03-2 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 11742 | 16305 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T3P3 | T3P3-L1-DJ-03-3 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 27234 | 28436 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T3P3 | T3P3-L1-DJ-03-3 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 27234 | 28436 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T3P3 | T3P3-L2-DJ-03-1 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 阳性 | 154 | 642 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T3P3 | T3P3-L2-DJ-03-2 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 阳性 | 173 | 1318 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T3P3 | T3P3-L2-DJ-03-3 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 弱阳 | 37 | 726 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T2P2 | T2P2-L1-DJ-04-1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 5627 | 7602 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T2P2 | T2P2-L1-DJ-04-1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 5627 | 7602 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T2P2 | T2P2-L1-DJ-04-2 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 9462 | 10927 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T2P2 | T2P2-L1-DJ-04-2 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 9462 | 10927 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T2P2 | T2P2-L1-DJ-04-3 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 1 | 14281 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T2P2 | T2P2-L1-DJ-04-3 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 14823 | 14281 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T2P2 | T2P2-L1-DJ-04-3 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 14823 | 14281 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T2P2 | T2P2-L2-DJ-04-2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 弱阳 | 34 | 368 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T2P2 | T2P2-L2-DJ-04-3 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 弱阳 | 75 | 367 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T3P3 | T3P3-L1-DJ-04-1 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 9963 | 15490 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T3P3 | T3P3-L1-DJ-04-1 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 9963 | 15490 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T3P3 | T3P3-L1-DJ-04-2 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 6252 | 12720 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T3P3 | T3P3-L1-DJ-04-2 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 6252 | 12720 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T3P3 | T3P3-L1-DJ-04-3 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 17374 | 23290 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T3P3 | T3P3-L1-DJ-04-3 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 17374 | 23290 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T3P3 | T3P3-L2-DJ-04-1 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 阳性 | 174 | 3191 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T3P3 | T3P3-L2-DJ-04-2 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 滤 | 16 | 2526 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T3P3 | T3P3-L2-DJ-04-3 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 弱阳 | 75 | 2304 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T3P3 | T3P3-NTC-DJ-04-N-1 | NTC | NTC | [13 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 2 | 1511 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T2P2 | T2P2-L1-HG-1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 1368 | 1095 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T2P2 | T2P2-L1-HG-1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 1368 | 1095 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T2P2 | T2P2-L1-HG-2 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 1855 | 2341 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T2P2 | T2P2-L1-HG-2 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 1855 | 2341 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T2P2 | T2P2-L1-HG-3 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 3447 | 3828 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T2P2 | T2P2-L1-HG-3 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 3447 | 3828 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T2P2 | T2P2-L2-HG-1 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 滤 | 22 | 79 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T2P2 | T2P2-L2-HG-2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 滤 | 3 | 29 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T2P2 | T2P2-L2-HG-3 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 滤 | 12 | 48 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T3P3 | T3P3-L1-HG-1 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 21 | 2157 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T3P3 | T3P3-L1-HG-1 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 2 | 2157 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T3P3 | T3P3-L1-HG-1 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 1535 | 2157 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T3P3 | T3P3-L1-HG-1 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 1535 | 2157 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T3P3 | T3P3-L1-HG-2 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 8130 | 10696 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T3P3 | T3P3-L1-HG-2 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 8130 | 10696 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T3P3 | T3P3-L1-HG-3 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 20392 | 18386 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T3P3 | T3P3-L1-HG-3 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 20392 | 18386 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T3P3 | T3P3-L2-HG-1 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 滤 | 11 | 198 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T3P3 | T3P3-L2-HG-2 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 弱阳 | 50 | 468 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T3P3 | T3P3-L2-HG-3 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 滤 | 3 | 386 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240315_MN00604_0393_A000H5LGJK | 240315 | T3P3 | T3P3-NTC-HG-N-1 | NTC | NTC | [13 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 4 | 54 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 4
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T3P3 | T3P3-L1 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 175 | 1239 | 内参不合格 | 质控不合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T3P3 | T3P3-L1 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 弱阳 | 347 | 1239 | 内参不合格 | 质控不合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T3P3 | T3P3-L1 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 347 | 1239 | 内参不合格 | 质控不合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T3P3 | T3P3-L2 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 376 | 891 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T3P3 | T3P3-L2 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 阳性 | 210 | 891 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T3P3 | T3P3-L3 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 448 | 3978 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T3P3 | T3P3-L3 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 阳性 | 1532 | 3978 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T3P3 | T3P3-L4 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 449 | 1665 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T3P3 | T3P3-L4 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 阳性 | 560 | 1665 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T3P3 | T3P3-L5 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 人腺病毒4型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 761 | 3542 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T3P3 | T3P3-L6 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 427 | 13920 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T3P3 | T3P3-L6 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 5748 | 13920 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T3P3 | T3P3-L7 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 463 | 2869 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T3P3 | T3P3-L7 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 1035 | 2869 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T3P3 | T3P3-NTC-T | NTC | NTC | [13 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 1 | 381 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T2P2 | T2P2-L1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 774 | 6982 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T2P2 | T2P2-L1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 1 | 6982 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T2P2 | T2P2-L1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 3395 | 6982 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T2P2 | T2P2-L1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 3395 | 6982 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T2P2 | T2P2-L2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1363 | 770 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T2P2 | T2P2-L2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 阳性 | 429 | 770 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T2P2 | T2P2-L3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 423 | 1733 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T2P2 | T2P2-L3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 阳性 | 882 | 1733 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T2P2 | T2P2-L4 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1017 | 2020 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T2P2 | T2P2-L4 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 阳性 | 1149 | 2020 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T2P2 | T2P2-L5 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 人腺病毒4型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1474 | 809 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T2P2 | T2P2-L7 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2233 | 489 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T2P2 | T2P2-L7 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 209 | 489 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T3P3 | T3P3-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1233 | 4334 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T3P3 | T3P3-POS-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 1375 | 4334 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T3P3 | T3P3-POS-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 830 | 4142 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T3P3 | T3P3-POS-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 1400 | 4142 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T3P3 | T3P3-POS-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4001 | 8294 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T3P3 | T3P3-POS-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 2900 | 8294 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T2P2 | T2P2-POS-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 15122 | 20863 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T2P2 | T2P2-POS-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 16312 | 26355 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T2P2 | T2P2-POS-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 12508 | 31233 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T3P3 | T3P3-NEG-1 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 520 | 394 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T3P3 | T3P3-NEG-2 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 633 | 271 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T3P3 | T3P3-NEG-3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 583 | 233 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T2P2 | T2P2-NEG-1 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1348 | 26 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T2P2 | T2P2-NEG-2 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 932 | 40 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T2P2 | T2P2-NEG-3 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1683 | 35 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T3P3 | T3P3-NTC-J-2 | NTC | NTC | [13 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 1 | 41 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T3P3 | T3P3-N1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 782 | 1250 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 15224
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T3P3 | T3P3-N1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 1824 | 1250 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 15224
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T3P3 | T3P3-N1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 11836 | 1250 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 15224
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T3P3 | T3P3-N1 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 1564 | 1250 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 15224
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T3P3 | T3P3-N2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1119 | 249 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 19619
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T3P3 | T3P3-N2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 2351 | 249 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 19619
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T3P3 | T3P3-N2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 15251 | 249 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 19619
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T3P3 | T3P3-N2 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 2017 | 249 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 19619
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T3P3 | T3P3-N3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1125 | 778 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 30305
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T3P3 | T3P3-N3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 4230 | 778 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 30305
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T3P3 | T3P3-N3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 23001 | 778 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 30305
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T3P3 | T3P3-N3 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 3074 | 778 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 30305
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T2P2 | T2P2-N1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4926 | 40 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 23238
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T2P2 | T2P2-N1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 7090 | 40 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 23238
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T2P2 | T2P2-N1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 13878 | 40 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 23238
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T2P2 | T2P2-N1 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 2270 | 40 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 23238
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T2P2 | T2P2-N2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 7373 | 19 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 23975
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T2P2 | T2P2-N2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 5447 | 19 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 23975
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T2P2 | T2P2-N2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 14879 | 19 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 23975
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T2P2 | T2P2-N2 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 3649 | 19 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 23975
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T2P2 | T2P2-N3 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 7170 | 23 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 20544
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T2P2 | T2P2-N3 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 5686 | 23 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 20544
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T2P2 | T2P2-N3 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 12527 | 23 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 20544
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T2P2 | T2P2-N3 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 2331 | 23 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 20544
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T2P2 | T2P2-P5-1-DJ | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 人腺病毒4型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 75 | 8287 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T2P2 | T2P2-P5-1-DJ | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 人腺病毒4型 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 1 | 8287 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T2P2 | T2P2-P5-2-DJ | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 人腺病毒4型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 77 | 3900 | 内参不合格 | 质控不合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T2P2 | T2P2-L5-1-DJ | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 人腺病毒4型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 207 | 697 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T2P2 | T2P2-L5-2-DJ | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 人腺病毒4型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 80 | 784 | 内参不合格 | 质控不合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T2P2 | T2P2-N1-DJ | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 112 | 18 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 6787
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T2P2 | T2P2-N1-DJ | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 2289 | 18 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 6787
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T2P2 | T2P2-N1-DJ | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 3878 | 18 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 6787
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T2P2 | T2P2-N1-DJ | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 620 | 18 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 6787
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T2P2 | T2P2-N2-DJ | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 222 | 5 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 10479
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T2P2 | T2P2-N2-DJ | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 3309 | 5 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 10479
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T2P2 | T2P2-N2-DJ | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 6180 | 5 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 10479
240319_MN00604_0396_A000H5LG5V | 240319 | T2P2 | T2P2-N2-DJ | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 990 | 5 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 10479
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R1-1-DJ | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 663 | 50991 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R1-1-DJ | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 62743 | 50991 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R1-2-DJ | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 964 | 61118 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R1-2-DJ | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 76055 | 61118 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R1-3-DJ | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1287 | 58246 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R1-3-DJ | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 74897 | 58246 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R1-4-DJ | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1103 | 68280 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R1-4-DJ | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 79692 | 68280 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R1-5-DJ | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1200 | 55583 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R1-5-DJ | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 81494 | 55583 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R1-6-DJ | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1320 | 61277 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R1-6-DJ | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 86664 | 61277 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R1-7-DJ | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 725 | 59570 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R1-7-DJ | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 89428 | 59570 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R1-8-DJ | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 734 | 56638 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R1-8-DJ | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 2 | 56638 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R1-8-DJ | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 84856 | 56638 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R2-1-DJ | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1893 | 4193 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R2-1-DJ | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 1 | 4193 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R2-1-DJ | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 3588 | 4193 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R2-2-DJ | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4318 | 6701 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R2-2-DJ | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 7230 | 6701 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R2-3-DJ | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2484 | 8374 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 4
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R2-3-DJ | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 4 | 8374 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 4
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R2-3-DJ | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 5463 | 8374 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 4
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R2-4-DJ | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3797 | 7743 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R2-4-DJ | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 5547 | 7743 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R2-5-DJ | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4700 | 7678 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R2-5-DJ | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 7234 | 7678 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R2-6-DJ | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5133 | 11273 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 22
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R2-6-DJ | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 17 | 11273 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 22
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R2-6-DJ | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 5 | 11273 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 22
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R2-6-DJ | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 6972 | 11273 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 22
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R2-7-DJ | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5060 | 8302 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R2-7-DJ | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 8018 | 8302 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R2-8-DJ | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2889 | 10826 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 9
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R2-8-DJ | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 2 | 10826 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 9
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R2-8-DJ | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 7 | 10826 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 9
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R2-8-DJ | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 8091 | 10826 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 9
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P1-1-DJ | T3P3-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2113 | 2262 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 6
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P1-1-DJ | T3P3-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 6 | 2262 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 6
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P1-1-DJ | T3P3-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 617 | 2262 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 6
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P1-2-DJ | T3P3-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 461 | 457 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P1-2-DJ | T3P3-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 1 | 457 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P1-2-DJ | T3P3-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 弱阳 | 279 | 457 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P1-3-DJ | T3P3-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1884 | 2275 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 12
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P1-3-DJ | T3P3-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 12 | 2275 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 12
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P1-3-DJ | T3P3-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 1060 | 2275 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 12
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P2-1-DJ | T3P3-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5678 | 1563 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P2-1-DJ | T3P3-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 2 | 1563 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P2-1-DJ | T3P3-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 阳性 | 1187 | 1563 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P2-2-DJ | T3P3-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5278 | 2777 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P2-2-DJ | T3P3-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 阳性 | 3309 | 2777 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P2-3-DJ | T3P3-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4880 | 2120 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P2-3-DJ | T3P3-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 阳性 | 1486 | 2120 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P3-1-DJ | T3P3-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 620 | 16140 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P3-1-DJ | T3P3-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 阳性 | 12377 | 16140 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P3-2-DJ | T3P3-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1119 | 29844 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P3-2-DJ | T3P3-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 阳性 | 23704 | 29844 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P3-3-DJ | T3P3-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1593 | 41015 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P3-3-DJ | T3P3-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 阳性 | 42510 | 41015 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P4-1-DJ | T3P3-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1362 | 36115 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 3
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P4-1-DJ | T3P3-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 1 | 36115 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 3
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P4-1-DJ | T3P3-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 2 | 36115 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 3
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P4-1-DJ | T3P3-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 阳性 | 26946 | 36115 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 3
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P4-2-DJ | T3P3-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3526 | 25508 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P4-2-DJ | T3P3-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 阳性 | 20328 | 25508 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P4-3-DJ | T3P3-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2549 | 28529 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P4-3-DJ | T3P3-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 1 | 28529 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P4-3-DJ | T3P3-P04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 阳性 | 21957 | 28529 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P5-1-DJ | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 人腺病毒4型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2172 | 52267 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P5-2-DJ | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 人腺病毒4型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2839 | 57412 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P5-2-DJ | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 人腺病毒4型 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 1 | 57412 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P5-3-DJ | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 人腺病毒4型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1131 | 45659 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P6-1-DJ | T3P3-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6945 | 40911 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1247
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P6-1-DJ | T3P3-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 4 | 40911 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1247
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P6-1-DJ | T3P3-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 1114 | 40911 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1247
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P6-1-DJ | T3P3-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 129 | 40911 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1247
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P6-1-DJ | T3P3-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 31209 | 40911 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1247
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P6-2-DJ | T3P3-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1120 | 60313 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P6-2-DJ | T3P3-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 73145 | 60313 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P6-3-DJ | T3P3-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1324 | 49891 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P6-3-DJ | T3P3-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 78059 | 49891 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P7-1-DJ | T3P3-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4294 | 11141 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P7-1-DJ | T3P3-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 7832 | 11141 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P7-2-DJ | T3P3-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 7872 | 10172 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P7-2-DJ | T3P3-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 10084 | 10172 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P7-3-DJ | T3P3-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3917 | 7766 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P7-3-DJ | T3P3-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 6339 | 7766 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L1-1-DJ | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 598 | 7926 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L1-1-DJ | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 6153 | 7926 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L1-1-DJ | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 6153 | 7926 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L1-2-DJ | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1916 | 7959 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L1-2-DJ | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 6689 | 7959 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L1-2-DJ | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 6689 | 7959 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L1-3-DJ | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1552 | 8203 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 5
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L1-3-DJ | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 5 | 8203 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 5
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L1-3-DJ | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 5090 | 8203 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 5
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L1-3-DJ | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 5090 | 8203 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 5
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L2-1-DJ | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1356 | 2632 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L2-1-DJ | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 阳性 | 2603 | 2632 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L2-2-DJ | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2080 | 3267 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L2-2-DJ | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 阳性 | 2179 | 3267 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L2-3-DJ | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2759 | 5525 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L2-3-DJ | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 阳性 | 4073 | 5525 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L3-1-DJ | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1739 | 17642 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L3-1-DJ | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 1 | 17642 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L3-1-DJ | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 阳性 | 14506 | 17642 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L3-2-DJ | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1877 | 15397 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L3-2-DJ | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 阳性 | 18056 | 15397 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L3-3-DJ | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2368 | 18149 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L3-3-DJ | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 阳性 | 14696 | 18149 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L4-1-DJ | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1203 | 38440 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L4-1-DJ | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 阳性 | 3573 | 38440 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L4-2-DJ | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 960 | 13849 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L4-2-DJ | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 1 | 13849 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L4-2-DJ | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 阳性 | 3672 | 13849 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L4-3-DJ | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 907 | 8483 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L4-3-DJ | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 阳性 | 4889 | 8483 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L5-1-DJ | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 人腺病毒4型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2251 | 9372 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L5-2-DJ | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 人腺病毒4型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1028 | 11294 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L5-3-DJ | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 人腺病毒4型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1727 | 11511 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L6-1-DJ | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1926 | 18882 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L6-1-DJ | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 24206 | 18882 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L6-2-DJ | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2524 | 35871 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L6-2-DJ | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 35979 | 35871 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L6-3-DJ | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1797 | 36062 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L6-3-DJ | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 42143 | 36062 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L7-1-DJ | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2272 | 4938 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L7-1-DJ | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 3270 | 4938 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L7-2-DJ | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2909 | 6230 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L7-2-DJ | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 1 | 6230 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L7-2-DJ | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 4717 | 6230 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L7-3-DJ | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2629 | 6834 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L7-3-DJ | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 4704 | 6834 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-NEG-1-DJ | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6924 | 80 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-NEG-2-DJ | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4484 | 251 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 4
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-NEG-2-DJ | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 2 | 251 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 4
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-NEG-3-DJ | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4870 | 236 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N1-10E6-1-DJ | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2123 | 2299 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N2-10E6-2-DJ | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1124 | 1013 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N3-10E6-3-DJ | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1551 | 6263 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N1-10E5-1-DJ | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 290 | 74 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 26020
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N1-10E5-1-DJ | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 3828 | 74 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 26020
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N1-10E5-1-DJ | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 19479 | 74 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 26020
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N1-10E5-1-DJ | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 2713 | 74 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 26020
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N2-10E5-2-DJ | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 744 | 101 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 25506
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N2-10E5-2-DJ | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 4382 | 101 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 25506
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N2-10E5-2-DJ | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 18782 | 101 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 25506
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N2-10E5-2-DJ | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 2342 | 101 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 25506
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N3-10E5-3-DJ | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 297 | 43 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 28542
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N3-10E5-3-DJ | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 5309 | 43 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 28542
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N3-10E5-3-DJ | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 20567 | 43 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 28542
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N3-10E5-3-DJ | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 2666 | 43 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 28542
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N1-10E4-1-DJ | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 1865 | 114 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 6836
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N1-10E4-1-DJ | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 4446 | 114 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 6836
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N1-10E4-1-DJ | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 525 | 114 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 6836
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N2-10E4-2-DJ | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 180 | 356 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 5606
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N2-10E4-2-DJ | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 1444 | 356 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 5606
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N2-10E4-2-DJ | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 3562 | 356 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 5606
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N2-10E4-2-DJ | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 600 | 356 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 5606
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N3-10E4-3-DJ | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2 | 1326 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 4452
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N3-10E4-3-DJ | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 921 | 1326 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 4452
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N3-10E4-3-DJ | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 3156 | 1326 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 4452
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N3-10E4-3-DJ | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 375 | 1326 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 4452
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-NTC-T-1-DJ | NTC | NTC | [13 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 16 | 2022 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 246
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-NTC-T-1-DJ | NTC | NTC | [13 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 10 | 2022 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 246
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-NTC-T-1-DJ | NTC | NTC | [13 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 54 | 2022 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 246
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-NTC-T-1-DJ | NTC | NTC | [13 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 59 | 2022 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 246
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-NTC-T-2-DJ | NTC | NTC | [13 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 7 | 4164 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 14
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-POS-1-DJ | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2851 | 7741 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-POS-1-DJ | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 6081 | 7741 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-POS-2-DJ | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 746 | 4713 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-POS-2-DJ | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 2817 | 4713 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-POS-3-DJ | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2288 | 12781 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-POS-3-DJ | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 10319 | 12781 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-NTC-N-2-DJ | NTC | NTC | [13 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 3 | 47 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 6
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L1-1-LY | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1430 | 11347 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 5
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L1-1-LY | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 5 | 11347 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 5
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L1-1-LY | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 6896 | 11347 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 5
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L1-1-LY | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 6896 | 11347 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 5
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L1-2-LY | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1346 | 7207 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L1-2-LY | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 6924 | 7207 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L1-2-LY | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 6924 | 7207 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L1-3-LY | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1039 | 8588 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L1-3-LY | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 9648 | 8588 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L1-3-LY | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | [12 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 9648 | 8588 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L2-1-LY | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1416 | 1320 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L2-1-LY | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 阳性 | 1097 | 1320 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L2-2-LY | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1510 | 726 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L2-2-LY | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 阳性 | 840 | 726 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L2-3-LY | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2188 | 478 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L2-3-LY | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒A71型 | [12 empty] | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 阳性 | 489 | 478 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L3-1-LY | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 576 | 1614 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L3-1-LY | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 阳性 | 1704 | 1614 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L3-2-LY | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1251 | 3001 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 47
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L3-2-LY | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 47 | 3001 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 47
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L3-2-LY | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 阳性 | 1837 | 3001 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 47
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L3-3-LY | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1122 | 4762 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L3-3-LY | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 1 | 4762 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L3-3-LY | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 1 | 4762 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L3-3-LY | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | [12 empty] | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 阳性 | 3803 | 4762 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L4-1-LY | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 540 | 2767 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L4-1-LY | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 阳性 | 2694 | 2767 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L4-2-LY | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 956 | 3304 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L4-2-LY | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 阳性 | 3357 | 3304 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L4-3-LY | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 878 | 4084 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L4-3-LY | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | [12 empty] | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 阳性 | 4432 | 4084 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L5-1-LY | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 人腺病毒4型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2620 | 3872 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L5-2-LY | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 人腺病毒4型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2118 | 5902 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L5-3-LY | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 人腺病毒4型 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1260 | 5303 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L6-1-LY | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1242 | 12165 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L6-1-LY | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 13748 | 12165 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L6-2-LY | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 74 | 348 | 内参不合格 | 质控不合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L6-2-LY | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 398 | 348 | 内参不合格 | 质控不合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L6-3-LY | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1895 | 13776 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L6-3-LY | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | [12 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 12920 | 13776 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L7-1-LY | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1160 | 827 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L7-1-LY | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 638 | 827 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L7-2-LY | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3507 | 1902 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L7-2-LY | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 1942 | 1902 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L7-3-LY | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2915 | 1789 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L7-3-LY | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | [12 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 1907 | 1789 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-NEG-1-LY | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6667 | 27 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-NEG-2-LY | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2378 | 56 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-NEG-3-LY | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1984 | 853 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-NEG-3-LY | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 1 | 853 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N1-10E6-1-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3121 | 97 | 原始数据不合格 | 质控不合格 | 无问题 | [10 empty] | 34131
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N1-10E6-1-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 25 | 97 | 原始数据不合格 | 质控不合格 | 无问题 | [10 empty] | 34131
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N1-10E6-1-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 30355 | 97 | 原始数据不合格 | 质控不合格 | 无问题 | [10 empty] | 34131
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N1-10E6-1-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 3751 | 97 | 原始数据不合格 | 质控不合格 | 无问题 | [10 empty] | 34131
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N2-10E6-2-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3233 | 111 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 29764
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N2-10E6-2-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 6 | 111 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 29764
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N2-10E6-2-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 26539 | 111 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 29764
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N2-10E6-2-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 3219 | 111 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 29764
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N3-10E6-3-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3199 | 164 | 原始数据不合格 | 质控不合格 | 无问题 | [10 empty] | 39772
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N3-10E6-3-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 29 | 164 | 原始数据不合格 | 质控不合格 | 无问题 | [10 empty] | 39772
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N3-10E6-3-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 35172 | 164 | 原始数据不合格 | 质控不合格 | 无问题 | [10 empty] | 39772
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N3-10E6-3-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 4571 | 164 | 原始数据不合格 | 质控不合格 | 无问题 | [10 empty] | 39772
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N1-10E5-1-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 780 | 124 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 14346
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N1-10E5-1-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 21 | 124 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 14346
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N1-10E5-1-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 12755 | 124 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 14346
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N1-10E5-1-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 1570 | 124 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 14346
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N2-10E5-2-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 728 | 106 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 7969
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N2-10E5-2-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 5 | 106 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 7969
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N2-10E5-2-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 7022 | 106 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 7969
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N2-10E5-2-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 942 | 106 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 7969
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N3-10E5-3-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 628 | 258 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 11142
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N3-10E5-3-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 12 | 258 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 11142
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N3-10E5-3-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 9833 | 258 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 11142
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N3-10E5-3-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 1297 | 258 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 11142
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N1-10E4-1-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 405 | 96 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 454
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N1-10E4-1-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 49 | 96 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 454
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N2-10E4-2-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 9 | 1209 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 264
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N2-10E4-2-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 241 | 1209 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 264
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N2-10E4-2-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 23 | 1209 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 264
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N3-10E4-3-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 3 | 1556 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 726
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N3-10E4-3-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 638 | 1556 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 726
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N3-10E4-3-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | [12 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 85 | 1556 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 726
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-POS-1-LY | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2898 | 204 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-POS-1-LY | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 滤 | 4 | 204 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-POS-2-LY | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1751 | 52 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-POS-3-LY | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1387 | 95 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-POS-3-LY | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | [12 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 滤 | 6 | 95 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-L01-1-DJ | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1765 | 21381 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-L01-1-DJ | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 18199 | 21381 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-L01-1-DJ | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 18199 | 21381 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-L01-2-DJ | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 553 | 5562 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-L01-2-DJ | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 2967 | 5562 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-L01-2-DJ | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 2967 | 5562 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-L02-1-DJ | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 708 | 7424 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-L02-2-DJ | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 824 | 6042 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-L03-1-DJ | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3378 | 28842 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-L03-1-DJ | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 阳性 | 17219 | 28842 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-L03-2-DJ | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 844 | 4897 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-L03-2-DJ | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 阳性 | 2947 | 4897 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-L04-1-DJ | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人副流感2型 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1162 | 5179 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-L04-2-DJ | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人副流感2型 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 791 | 5467 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-L05-1-DJ | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 140 | 1137 | 内参不合格 | 质控不合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-L05-1-DJ | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 522 | 1137 | 内参不合格 | 质控不合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-L05-2-DJ | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 853 | 5971 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-L05-2-DJ | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 2246 | 5971 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-L06-1-DJ | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1613 | 15494 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-L06-1-DJ | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 6718 | 15494 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-L06-2-DJ | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4043 | 21480 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-L06-2-DJ | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 10962 | 21480 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-L07-1-DJ | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3660 | 4172 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-L07-1-DJ | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 2108 | 4172 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-L07-2-DJ | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3669 | 4007 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-L07-2-DJ | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 1851 | 4007 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-N01-6-1-DJ | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 928 | 19 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 40327
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-N01-6-1-DJ | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 5789 | 19 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 40327
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-N01-6-1-DJ | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 30497 | 19 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 40327
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-N01-6-1-DJ | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 4041 | 19 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 40327
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-N01-6-2-DJ | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 766 | 14 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 27479
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-N01-6-2-DJ | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 3578 | 14 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 27479
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-N01-6-2-DJ | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 21146 | 14 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 27479
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-N01-6-2-DJ | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 2755 | 14 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 27479
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-N01-5-1-DJ | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 337 | 24 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 20050
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-N01-5-1-DJ | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 2626 | 24 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 20050
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-N01-5-1-DJ | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 15476 | 24 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 20050
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-N01-5-1-DJ | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 1948 | 24 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 20050
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-N01-5-2-DJ | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 261 | 12 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 11389
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-N01-5-2-DJ | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 1541 | 12 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 11389
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-N01-5-2-DJ | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 8775 | 12 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 11389
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-N01-5-2-DJ | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 1073 | 12 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 11389
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-N01-4-1-DJ | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 71 | 20 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 3091
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-N01-4-1-DJ | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 721 | 20 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 3091
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-N01-4-1-DJ | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 2071 | 20 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 3091
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-N01-4-1-DJ | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 299 | 20 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 3091
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-N01-4-2-DJ | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 524 | 12 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2471
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-N01-4-2-DJ | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 1755 | 12 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2471
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-N01-4-2-DJ | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 192 | 12 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 2471
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-NEG-1-DJ | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 222 | 19 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-NEG-2-DJ | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 755 | 27 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-NEG-3-DJ | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1016 | 29 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-POS-1-DJ | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2146 | 8899 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-POS-1-DJ | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 5984 | 8899 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-POS-2-DJ | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2081 | 8150 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-POS-2-DJ | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 4396 | 8150 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-POS-3-DJ | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4181 | 10817 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-POS-3-DJ | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 5904 | 10817 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-L01-1-LY | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 620 | 5744 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-L01-1-LY | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 3109 | 5744 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-L01-1-LY | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 3109 | 5744 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-L01-2-LY | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 94 | 524 | 内参不合格 | 质控不合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-L01-2-LY | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 弱阳 | 209 | 524 | 内参不合格 | 质控不合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-L01-2-LY | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 209 | 524 | 内参不合格 | 质控不合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-L02-1-LY | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 451 | 2487 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-L02-2-LY | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 97 | 289 | 内参不合格 | 质控不合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-L03-1-LY | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 675 | 3152 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-L03-1-LY | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 阳性 | 1901 | 3152 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-L03-2-LY | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 644 | 2765 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-L03-2-LY | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 阳性 | 1601 | 2765 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-L04-1-LY | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人副流感2型 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 622 | 3325 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-L04-2-LY | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人副流感2型 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 696 | 3690 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-L05-1-LY | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 772 | 3922 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-L05-1-LY | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 2080 | 3922 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-L05-2-LY | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 754 | 3688 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-L05-2-LY | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 1587 | 3688 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-L06-1-LY | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 805 | 4346 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-L06-1-LY | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 2133 | 4346 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-L06-2-LY | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 837 | 2032 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-L06-2-LY | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 1360 | 2032 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-L07-1-LY | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 385 | 238 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-L07-1-LY | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 134 | 238 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-L07-2-LY | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1804 | 1223 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-L07-2-LY | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 563 | 1223 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-NTC-T-2-LY | T3P3-NTC | NTC |  |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 45 | 298 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-NTC-T-2-LY | T3P3-NTC | NTC |  |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 1 | 298 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-N01-6-1-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 621 | 35 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 24701
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-N01-6-1-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 16 | 35 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 24701
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-N01-6-1-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 21789 | 35 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 24701
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-N01-6-1-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 2896 | 35 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 24701
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-N01-6-2-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1568 | 84 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 28363
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-N01-6-2-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 9 | 84 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 28363
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-N01-6-2-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 25000 | 84 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 28363
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-N01-6-2-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 3354 | 84 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 28363
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-N01-5-1-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 190 | 65 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 10217
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-N01-5-1-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 6 | 65 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 10217
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-N01-5-1-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 9121 | 65 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 10217
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-N01-5-1-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 1090 | 65 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 10217
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-N01-5-2-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 94 | 66 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 8052
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-N01-5-2-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 9 | 66 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 8052
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-N01-5-2-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 7161 | 66 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 8052
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-N01-5-2-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 882 | 66 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 8052
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-N01-4-1-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 2 | 52 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1743
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-N01-4-1-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 1576 | 52 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1743
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-N01-4-1-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 165 | 52 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1743
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-N01-4-2-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 26 | 42 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1338
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-N01-4-2-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 1 | 42 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1338
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-N01-4-2-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 1220 | 42 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1338
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-N01-4-2-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 117 | 42 | 合格 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 1338
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-NEG-1-LY | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4696 | 167 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-NEG-2-LY | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3524 | 179 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-NEG-3-LY | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 497 | 45 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-POS-1-LY | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1782 | 116 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-POS-1-LY | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 滤 | 5 | 116 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-POS-2-LY | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 7649 | 241 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-POS-2-LY | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 滤 | 8 | 241 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-POS-3-LY | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2927 | 219 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240321_MN00604_0399_A000H5K7TM | 240321 | T3P3 | T3P3-POS-3-LY | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240101 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 滤 | 3 | 219 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | 无问题 | [10 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R01-1-DJ | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 663 | 50991 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R01-1-DJ | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 62743 | 50991 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R01-2-DJ | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 964 | 61118 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R01-2-DJ | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 76055 | 61118 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R01-3-DJ | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1287 | 58246 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R01-3-DJ | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 74897 | 58246 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R01-4-DJ | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1103 | 68280 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R01-4-DJ | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 79692 | 68280 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R01-5-DJ | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1200 | 55583 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R01-5-DJ | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 81494 | 55583 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R01-6-DJ | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1320 | 61277 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R01-6-DJ | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 86664 | 61277 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R01-7-DJ | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 725 | 59570 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R01-7-DJ | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 89428 | 59570 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R01-8-DJ | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 734 | 56638 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 2
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R01-8-DJ | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 2 | 56638 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 2
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R01-8-DJ | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 84856 | 56638 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 2
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R02-1-DJ | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1893 | 4193 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 1
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R02-1-DJ | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 1 | 4193 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 1
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R02-1-DJ | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | [8 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 3588 | 4193 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 1
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R02-2-DJ | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4318 | 6701 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R02-2-DJ | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | [8 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 7230 | 6701 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R02-3-DJ | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2484 | 8374 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 4
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R02-3-DJ | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 4 | 8374 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 4
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R02-3-DJ | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | [8 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 5463 | 8374 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 4
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R02-4-DJ | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3797 | 7743 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R02-4-DJ | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | [8 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 5547 | 7743 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R02-5-DJ | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4700 | 7643 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R02-5-DJ | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | [8 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 7234 | 7643 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R02-6-DJ | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5133 | 11273 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 22
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R02-6-DJ | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 17 | 11273 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 22
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R02-6-DJ | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 5 | 11273 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 22
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R02-6-DJ | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | [8 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 6972 | 11273 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 22
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R02-7-DJ | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5060 | 8302 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R02-7-DJ | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | [8 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 8018 | 8302 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R02-8-DJ | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2889 | 10826 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 9
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R02-8-DJ | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 2 | 10826 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 9
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R02-8-DJ | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 7 | 10826 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 9
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-R02-8-DJ | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | [8 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 8091 | 10826 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 9
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P01-1-DJ | T3P3-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2113 | 2262 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 6
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P01-1-DJ | T3P3-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 6 | 2262 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 6
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P01-1-DJ | T3P3-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | [8 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 617 | 2262 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 6
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P01-2-DJ | T3P3-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 461 | 457 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 1
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P01-2-DJ | T3P3-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 1 | 457 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 1
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P01-2-DJ | T3P3-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | [8 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 弱阳 | 279 | 457 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 1
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P01-3-DJ | T3P3-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1884 | 2275 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 12
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P01-3-DJ | T3P3-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 12 | 2275 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 12
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P01-3-DJ | T3P3-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | [8 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 1060 | 2275 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 12
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P02-1-DJ | T3P3-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒71型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5678 | 1563 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 2
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P02-1-DJ | T3P3-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒71型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 2 | 1563 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 2
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P02-2-DJ | T3P3-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒71型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5278 | 2777 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P02-3-DJ | T3P3-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒71型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4880 | 2120 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P03-1-DJ | T3P3-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 620 | 16140 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P03-1-DJ | T3P3-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 阳性 | 12377 | 16140 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P03-2-DJ | T3P3-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1119 | 29844 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P03-2-DJ | T3P3-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 阳性 | 23704 | 29844 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P03-3-DJ | T3P3-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1593 | 41015 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P03-3-DJ | T3P3-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 阳性 | 42510 | 41015 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P04-1-DJ | T3P3-P04 | 阳性参考品 | 人副流感2型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1362 | 36115 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 3
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P04-1-DJ | T3P3-P04 | 阳性参考品 | 人副流感2型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 1 | 36115 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 3
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P04-1-DJ | T3P3-P04 | 阳性参考品 | 人副流感2型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 2 | 36115 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 3
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P04-2-DJ | T3P3-P04 | 阳性参考品 | 人副流感2型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3526 | 25508 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P04-3-DJ | T3P3-P04 | 阳性参考品 | 人副流感2型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2549 | 28529 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 1
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P04-3-DJ | T3P3-P04 | 阳性参考品 | 人副流感2型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 1 | 28529 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 1
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P05-15-DJ | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2172 | 52267 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P05-15-DJ | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 46446 | 52267 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P05-16-DJ | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2839 | 57412 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 1
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P05-16-DJ | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 1 | 57412 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 1
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P05-16-DJ | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 46092 | 57412 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 1
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P05-17-DJ | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1131 | 45659 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P05-17-DJ | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 51321 | 45659 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P06-1-DJ | T3P3-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6945 | 40911 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 1247
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P06-1-DJ | T3P3-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 4 | 40911 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 1247
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P06-1-DJ | T3P3-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 1114 | 40911 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 1247
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P06-1-DJ | T3P3-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 129 | 40911 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 1247
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P06-1-DJ | T3P3-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 31209 | 40911 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 1247
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P06-2-DJ | T3P3-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1120 | 60313 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P06-2-DJ | T3P3-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 73145 | 60313 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P06-3-DJ | T3P3-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1324 | 49891 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P06-3-DJ | T3P3-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 78059 | 49891 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P07-1-DJ | T3P3-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4294 | 11141 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P07-1-DJ | T3P3-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 7832 | 11141 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P07-2-DJ | T3P3-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 7872 | 10172 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P07-2-DJ | T3P3-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 10084 | 10172 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P07-3-DJ | T3P3-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3917 | 7766 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-P07-3-DJ | T3P3-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 6339 | 7766 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L01-1-DJ | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 598 | 7926 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L01-1-DJ | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 6153 | 7926 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L01-1-DJ | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 6153 | 7926 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L01-2-DJ | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1916 | 7959 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L01-2-DJ | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 6689 | 7959 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L01-2-DJ | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 6689 | 7959 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L01-3-DJ | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1552 | 8203 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 5
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L01-3-DJ | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 5 | 8203 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 5
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L01-3-DJ | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 5090 | 8203 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 5
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L01-3-DJ | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 5090 | 8203 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 5
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L02-1-DJ | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1356 | 2632 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L02-2-DJ | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2080 | 3267 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L02-3-DJ | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2759 | 5525 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L03-1-DJ | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1739 | 17642 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 1
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L03-1-DJ | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 1 | 17642 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 1
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L03-1-DJ | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 阳性 | 14506 | 17642 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 1
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L03-2-DJ | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1877 | 15397 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L03-2-DJ | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 阳性 | 18056 | 15397 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L03-3-DJ | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2368 | 18149 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L03-3-DJ | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 阳性 | 14696 | 18149 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L04-1-DJ | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人副流感2型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1203 | 38440 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L04-2-DJ | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人副流感2型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 960 | 13849 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 1
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L04-2-DJ | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人副流感2型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 1 | 13849 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 1
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L04-3-DJ | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人副流感2型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 907 | 8483 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L05-1-DJ | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2251 | 9372 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L05-1-DJ | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 9306 | 9372 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L05-2-DJ | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1028 | 11294 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L05-2-DJ | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 10037 | 11294 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L05-3-DJ | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1727 | 11511 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L05-3-DJ | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 7059 | 11511 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L06-1-DJ | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1926 | 18882 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L06-1-DJ | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 24206 | 18882 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L06-2-DJ | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2524 | 35871 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L06-2-DJ | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 35979 | 35871 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L06-3-DJ | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1797 | 36062 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L06-3-DJ | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 42143 | 36062 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L07-1-DJ | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2272 | 4938 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L07-1-DJ | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 3270 | 4938 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L07-2-DJ | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2909 | 6230 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 1
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L07-2-DJ | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 1 | 6230 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 1
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L07-2-DJ | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 4717 | 6230 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 1
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L07-3-DJ | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2629 | 6834 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L07-3-DJ | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 4704 | 6834 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-NEG-1-DJ | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6924 | 80 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-NEG-2-DJ | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4484 | 251 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 4
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-NEG-2-DJ | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 2 | 251 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 4
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-NEG-3-DJ | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4870 | 236 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N01-10E6-1-DJ | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2123 | 2299 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N02-10E6-2-DJ | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1124 | 1013 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N03-10E6-3-DJ | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1551 | 6263 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N01-10E5-1-DJ | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 290 | 74 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 26020
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N01-10E5-1-DJ | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 3828 | 74 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 26020
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N01-10E5-1-DJ | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 19479 | 74 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 26020
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N01-10E5-1-DJ | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 2713 | 74 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 26020
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N02-10E5-2-DJ | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 744 | 101 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 25506
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N02-10E5-2-DJ | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 4382 | 101 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 25506
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N02-10E5-2-DJ | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 18782 | 101 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 25506
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N02-10E5-2-DJ | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 2342 | 101 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 25506
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N03-10E5-3-DJ | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 297 | 43 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 28542
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N03-10E5-3-DJ | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 5309 | 43 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 28542
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N03-10E5-3-DJ | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 20567 | 43 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 28542
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N03-10E5-3-DJ | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 2666 | 43 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 28542
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N01-10E4-1-DJ | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 1865 | 114 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 6836
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N01-10E4-1-DJ | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 4446 | 114 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 6836
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N01-10E4-1-DJ | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 525 | 114 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 6836
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N02-10E4-2-DJ | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 180 | 356 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 5606
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N02-10E4-2-DJ | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 1444 | 356 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 5606
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N02-10E4-2-DJ | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 3562 | 356 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 5606
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N02-10E4-2-DJ | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 600 | 356 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 5606
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N03-10E4-3-DJ | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2 | 1326 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 4452
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N03-10E4-3-DJ | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 921 | 1326 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 4452
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N03-10E4-3-DJ | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 3156 | 1326 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 4452
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N03-10E4-3-DJ | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 375 | 1326 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 4452
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-NTC-T-1-DJ | T3P3-NTC | NTC |  |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 16 | 2022 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 246
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-NTC-T-1-DJ | T3P3-NTC | NTC |  |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 10 | 2022 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 246
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-NTC-T-1-DJ | T3P3-NTC | NTC |  |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 54 | 2022 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 246
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-NTC-T-1-DJ | T3P3-NTC | NTC |  |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 59 | 2022 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 246
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-NTC-T-2-DJ | T3P3-NTC | NTC |  |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 7 | 4164 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 14
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-POS-1-DJ | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2851 | 7741 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-POS-1-DJ | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 6081 | 7741 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-POS-2-DJ | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 746 | 4713 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-POS-2-DJ | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 2817 | 4713 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-POS-3-DJ | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2288 | 12781 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-POS-3-DJ | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 10319 | 12781 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-NTC-N-2-DJ | T3P3-NTC | NTC |  |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 3 | 47 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 6
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L01-1-LY | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1430 | 11347 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 5
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L01-1-LY | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 5 | 11347 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 5
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L01-1-LY | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 6896 | 11347 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 5
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L01-1-LY | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 6896 | 11347 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 5
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L01-2-LY | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1346 | 7207 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L01-2-LY | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 6924 | 7207 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L01-2-LY | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 6924 | 7207 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L01-3-LY | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1039 | 8588 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L01-3-LY | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 9648 | 8588 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L01-3-LY | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 9648 | 8588 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L02-1-LY | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1416 | 1320 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L02-2-LY | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1510 | 726 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L02-3-LY | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2188 | 478 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L03-1-LY | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 576 | 1614 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L03-1-LY | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 阳性 | 1704 | 1614 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L03-2-LY | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1251 | 3001 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 47
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L03-2-LY | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 47 | 3001 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 47
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L03-2-LY | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 阳性 | 1837 | 3001 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 47
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L03-3-LY | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1122 | 4762 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 2
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L03-3-LY | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 1 | 4762 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 2
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L03-3-LY | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 1 | 4762 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 2
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L03-3-LY | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 阳性 | 3803 | 4762 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 2
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L04-1-LY | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人副流感2型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 540 | 2767 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L04-2-LY | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人副流感2型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 956 | 3304 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L04-3-LY | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人副流感2型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 878 | 4084 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L05-1-LY | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2620 | 3872 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L05-1-LY | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 3760 | 3872 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L05-2-LY | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2118 | 5902 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L05-2-LY | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 5746 | 5902 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L05-3-LY | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1260 | 5303 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L05-3-LY | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 6837 | 5303 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L06-1-LY | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1242 | 12165 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L06-1-LY | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 13748 | 12165 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L06-2-LY | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 74 | 348 | 内参不合格 | 质控不合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L06-2-LY | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 398 | 348 | 内参不合格 | 质控不合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L06-3-LY | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1895 | 13776 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L06-3-LY | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 12920 | 13776 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L07-1-LY | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1160 | 827 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L07-1-LY | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 638 | 827 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L07-2-LY | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3507 | 1902 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L07-2-LY | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 1942 | 1902 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L07-3-LY | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2915 | 1789 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-L07-3-LY | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 1907 | 1789 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-NEG-1-LY | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6667 | 27 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-NEG-2-LY | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2378 | 56 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-NEG-3-LY | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1984 | 853 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 2
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-NEG-3-LY | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 1 | 853 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 2
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N01-10E6-1-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3121 | 97 | 原始数据不合格 | 质控不合格 | [11 empty] | 34131
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N01-10E6-1-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 25 | 97 | 原始数据不合格 | 质控不合格 | [11 empty] | 34131
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N01-10E6-1-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 30355 | 97 | 原始数据不合格 | 质控不合格 | [11 empty] | 34131
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N01-10E6-1-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 3751 | 97 | 原始数据不合格 | 质控不合格 | [11 empty] | 34131
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N02-10E6-2-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3233 | 111 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 29764
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N02-10E6-2-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 6 | 111 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 29764
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N02-10E6-2-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 26539 | 111 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 29764
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N02-10E6-2-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 3219 | 111 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 29764
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N03-10E6-3-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3199 | 164 | 原始数据不合格 | 质控不合格 | [11 empty] | 39772
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N03-10E6-3-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 29 | 164 | 原始数据不合格 | 质控不合格 | [11 empty] | 39772
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N03-10E6-3-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 35172 | 164 | 原始数据不合格 | 质控不合格 | [11 empty] | 39772
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N03-10E6-3-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 4571 | 164 | 原始数据不合格 | 质控不合格 | [11 empty] | 39772
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N01-10E5-1-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 780 | 124 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 14346
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N01-10E5-1-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 21 | 124 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 14346
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N01-10E5-1-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 12755 | 124 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 14346
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N01-10E5-1-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 1570 | 124 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 14346
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N02-10E5-2-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 728 | 106 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 7969
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N02-10E5-2-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 5 | 106 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 7969
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N02-10E5-2-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 7022 | 106 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 7969
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N02-10E5-2-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 942 | 106 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 7969
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N03-10E5-3-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 628 | 258 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 11142
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N03-10E5-3-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 12 | 258 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 11142
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N03-10E5-3-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 9833 | 258 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 11142
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N03-10E5-3-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 1297 | 258 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 11142
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N01-10E4-1-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 405 | 96 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 454
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N01-10E4-1-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 49 | 96 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 454
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N02-10E4-2-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 9 | 1209 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 264
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N02-10E4-2-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 241 | 1209 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 264
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N02-10E4-2-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 23 | 1209 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 264
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N03-10E4-3-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 3 | 1556 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 726
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N03-10E4-3-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 638 | 1556 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 726
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-N03-10E4-3-LY | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 85 | 1556 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 726
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-POS-1-LY | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2898 | 204 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-POS-1-LY | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 滤 | 4 | 204 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-POS-2-LY | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1751 | 52 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-POS-3-LY | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1387 | 95 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T3P3 | T3P3-POS-3-LY | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 滤 | 6 | 95 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T2P2 | T2P2-QC16-1 | T2P2-QC16 | 其余 | 无核酸酶水 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 11722 | 69 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 48842
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T2P2 | T2P2-QC16-1 | T2P2-QC16 | 其余 | 新型隐球菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 11722 | 69 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 48842
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T2P2 | T2P2-QC16-1 | T2P2-QC16 | 其余 | 无核酸酶水 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 11052 | 69 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 48842
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T2P2 | T2P2-QC16-1 | T2P2-QC16 | 其余 | 新型隐球菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 11052 | 69 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 48842
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T2P2 | T2P2-QC16-1 | T2P2-QC16 | 其余 | 无核酸酶水 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 1647 | 69 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 48842
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T2P2 | T2P2-QC16-1 | T2P2-QC16 | 其余 | 新型隐球菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 1647 | 69 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 48842
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T2P2 | T2P2-QC16-2 | T2P2-QC16 | 其余 | 无核酸酶水 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 11415 | 10 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 45210
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T2P2 | T2P2-QC16-2 | T2P2-QC16 | 其余 | 新型隐球菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 11415 | 10 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 45210
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T2P2 | T2P2-QC16-2 | T2P2-QC16 | 其余 | 无核酸酶水 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 9639 | 10 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 45210
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T2P2 | T2P2-QC16-2 | T2P2-QC16 | 其余 | 新型隐球菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 9639 | 10 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 45210
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T2P2 | T2P2-QC16-2 | T2P2-QC16 | 其余 | 无核酸酶水 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 1551 | 10 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 45210
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T2P2 | T2P2-QC16-2 | T2P2-QC16 | 其余 | 新型隐球菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 1551 | 10 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 45210
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T2P2 | T2P2-QC16-3 | T2P2-QC16 | 其余 | 无核酸酶水 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 12012 | 17 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 47048
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T2P2 | T2P2-QC16-3 | T2P2-QC16 | 其余 | 新型隐球菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 12012 | 17 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 47048
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T2P2 | T2P2-QC16-3 | T2P2-QC16 | 其余 | 无核酸酶水 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 9975 | 17 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 47048
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T2P2 | T2P2-QC16-3 | T2P2-QC16 | 其余 | 新型隐球菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 9975 | 17 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 47048
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T2P2 | T2P2-QC16-3 | T2P2-QC16 | 其余 | 无核酸酶水 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 1537 | 17 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 47048
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T2P2 | T2P2-QC16-3 | T2P2-QC16 | 其余 | 新型隐球菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 1537 | 17 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 47048
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T2P2 | T2P2-QC16-4 | T2P2-QC16 | 其余 | 无核酸酶水 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 13425 | 2 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 52818
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T2P2 | T2P2-QC16-4 | T2P2-QC16 | 其余 | 新型隐球菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 13425 | 2 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 52818
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T2P2 | T2P2-QC16-4 | T2P2-QC16 | 其余 | 无核酸酶水 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 11164 | 2 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 52818
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T2P2 | T2P2-QC16-4 | T2P2-QC16 | 其余 | 新型隐球菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 11164 | 2 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 52818
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T2P2 | T2P2-QC16-4 | T2P2-QC16 | 其余 | 无核酸酶水 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 1820 | 2 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 52818
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T2P2 | T2P2-QC16-4 | T2P2-QC16 | 其余 | 新型隐球菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 1820 | 2 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 52818
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T2P2 | T2P2-QC16-5 | T2P2-QC16 | 其余 | 无核酸酶水 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 15720 | 63 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 60280
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T2P2 | T2P2-QC16-5 | T2P2-QC16 | 其余 | 新型隐球菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 15720 | 63 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 60280
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T2P2 | T2P2-QC16-5 | T2P2-QC16 | 其余 | 无核酸酶水 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 12493 | 63 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 60280
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T2P2 | T2P2-QC16-5 | T2P2-QC16 | 其余 | 新型隐球菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 12493 | 63 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 60280
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T2P2 | T2P2-QC16-5 | T2P2-QC16 | 其余 | 无核酸酶水 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 1927 | 63 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 60280
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T2P2 | T2P2-QC16-5 | T2P2-QC16 | 其余 | 新型隐球菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 1927 | 63 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 60280
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T2P2 | T2P2-QC16-6 | T2P2-QC16 | 其余 | 无核酸酶水 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 13571 | 8 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 54426
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T2P2 | T2P2-QC16-6 | T2P2-QC16 | 其余 | 新型隐球菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 13571 | 8 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 54426
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T2P2 | T2P2-QC16-6 | T2P2-QC16 | 其余 | 无核酸酶水 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 11547 | 8 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 54426
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T2P2 | T2P2-QC16-6 | T2P2-QC16 | 其余 | 新型隐球菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 11547 | 8 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 54426
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T2P2 | T2P2-QC16-6 | T2P2-QC16 | 其余 | 无核酸酶水 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 2095 | 8 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 54426
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T2P2 | T2P2-QC16-6 | T2P2-QC16 | 其余 | 新型隐球菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 2095 | 8 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 54426
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T2P2 | T2P2-QC16-7 | T2P2-QC16 | 其余 | 无核酸酶水 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 36 | 232 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 31470
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T2P2 | T2P2-QC16-7 | T2P2-QC16 | 其余 | 新型隐球菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 36 | 232 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 31470
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T2P2 | T2P2-QC16-7 | T2P2-QC16 | 其余 | 无核酸酶水 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 7604 | 232 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 31470
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T2P2 | T2P2-QC16-7 | T2P2-QC16 | 其余 | 新型隐球菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 7604 | 232 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 31470
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T2P2 | T2P2-QC16-7 | T2P2-QC16 | 其余 | 无核酸酶水 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 6763 | 232 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 31470
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T2P2 | T2P2-QC16-7 | T2P2-QC16 | 其余 | 新型隐球菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 6763 | 232 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 31470
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T2P2 | T2P2-QC16-7 | T2P2-QC16 | 其余 | 无核酸酶水 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 1368 | 232 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 31470
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T2P2 | T2P2-QC16-7 | T2P2-QC16 | 其余 | 新型隐球菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 1368 | 232 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 31470
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T2P2 | T2P2-QC16-8 | T2P2-QC16 | 其余 | 无核酸酶水 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 10887 | 26 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 41682
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T2P2 | T2P2-QC16-8 | T2P2-QC16 | 其余 | 新型隐球菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 10887 | 26 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 41682
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T2P2 | T2P2-QC16-8 | T2P2-QC16 | 其余 | 无核酸酶水 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 8605 | 26 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 41682
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T2P2 | T2P2-QC16-8 | T2P2-QC16 | 其余 | 新型隐球菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 8605 | 26 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 41682
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T2P2 | T2P2-QC16-8 | T2P2-QC16 | 其余 | 无核酸酶水 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 1349 | 26 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 41682
240320_MN00604_0397_A000H5JHKN | 240320 | T2P2 | T2P2-QC16-8 | T2P2-QC16 | 其余 | 新型隐球菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | [8 empty] | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 1349 | 26 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 41682
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFR01-DJ-1 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 15.03 | 3.99201596806387 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 738 | 16411 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFR01-DJ-1 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 15.03 | 3.99201596806387 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 15339 | 16411 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFR01-DJ-2 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 15.48 | 3.87596899224806 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 772 | 19299 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFR01-DJ-2 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 15.48 | 3.87596899224806 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 18747 | 19299 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFR01-DJ-3 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 13.71 | 4.37636761487965 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 515 | 5253 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFR01-DJ-3 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 13.71 | 4.37636761487965 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 5725 | 5253 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFR01-DJ-4 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 16.06 | 3.7359900373599 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 600 | 12378 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFR01-DJ-4 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 16.06 | 3.7359900373599 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 13008 | 12378 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFR01-DJ-5 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 15.96 | 3.7593984962406 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 750 | 11033 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFR01-DJ-5 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 15.96 | 3.7593984962406 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 12491 | 11033 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFR01-DJ-6 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 17.18 | 3.49243306169965 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 636 | 16321 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFR01-DJ-6 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 17.18 | 3.49243306169965 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 16674 | 16321 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFR01-DJ-7 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 16.54 | 3.62756952841596 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 643 | 15009 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFR01-DJ-7 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 16.54 | 3.62756952841596 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 16020 | 15009 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFR01-DJ-8 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 16.74 | 3.584229390681 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 352 | 7504 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFR01-DJ-8 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 16.74 | 3.584229390681 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 8868 | 7504 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFR02-DJ-1 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 12.54 | 4.78468899521531 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 166 | 22 | 内参不合格 | 质控不合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFR02-DJ-1 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 12.54 | 4.78468899521531 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 弱阳 | 27 | 22 | 内参不合格 | 质控不合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFR02-DJ-2 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 13.71 | 4.37636761487965 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 177 | 14 | 内参不合格 | 质控不合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFR02-DJ-2 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 13.71 | 4.37636761487965 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 弱阳 | 12 | 14 | 内参不合格 | 质控不合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFR02-DJ-3 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 13.92 | 4.31034482758621 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 362 | 41 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFR02-DJ-3 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 13.92 | 4.31034482758621 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 弱阳 | 28 | 41 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFR02-DJ-4 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 14.91 | 4.02414486921529 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 431 | 93 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFR02-DJ-4 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 14.91 | 4.02414486921529 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 85 | 93 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFR02-DJ-5 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 13.87 | 4.32588320115357 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 521 | 70 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFR02-DJ-5 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 13.87 | 4.32588320115357 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 76 | 70 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFR02-DJ-6 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 14.5 | 4.13793103448276 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 512 | 89 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFR02-DJ-6 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 14.5 | 4.13793103448276 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 83 | 89 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFR02-DJ-7 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 14.33 | 4.18702023726448 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 589 | 80 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFR02-DJ-7 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 14.33 | 4.18702023726448 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 76 | 80 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFR02-DJ-8 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 14.36 | 4.17827298050139 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 96 | 22 | 内参不合格 | 质控不合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFR02-DJ-8 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 14.36 | 4.17827298050139 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 滤 | 8 | 22 | 内参不合格 | 质控不合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP01-DJ-1 | T2P2-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 13.64 | 4.39882697947214 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 228 | 1397 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP01-DJ-1 | T2P2-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 13.64 | 4.39882697947214 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 1305 | 1397 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP01-DJ-1 | T2P2-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 13.64 | 4.39882697947214 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 1305 | 1397 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP01-DJ-2 | T2P2-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 14.88 | 4.03225806451613 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 253 | 2357 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP01-DJ-2 | T2P2-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 14.88 | 4.03225806451613 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 2235 | 2357 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP01-DJ-2 | T2P2-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 14.88 | 4.03225806451613 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 2235 | 2357 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP01-DJ-3 | T2P2-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 16.9 | 3.55029585798817 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 318 | 2346 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP01-DJ-3 | T2P2-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 16.9 | 3.55029585798817 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 2533 | 2346 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP01-DJ-3 | T2P2-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 16.9 | 3.55029585798817 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 2533 | 2346 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP02-DJ-1 | T2P2-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒71型 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 17.31 | 3.46620450606586 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 313 | 611 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP02-DJ-2 | T2P2-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒71型 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 16.76 | 3.5799522673031 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 742 | 1122 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP02-DJ-3 | T2P2-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒71型 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 16.83 | 3.5650623885918 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 783 | 747 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP03-DJ-1 | T2P2-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 16.36 | 3.66748166259169 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 17 | 115 | 内参不合格 | 质控不合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP03-DJ-1 | T2P2-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 16.36 | 3.66748166259169 | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 弱阳 | 84 | 115 | 内参不合格 | 质控不合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP03-DJ-2 | T2P2-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 15.95 | 3.76175548589342 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 17 | 126 | 内参不合格 | 质控不合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP03-DJ-2 | T2P2-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 15.95 | 3.76175548589342 | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 弱阳 | 116 | 126 | 内参不合格 | 质控不合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP03-DJ-3 | T2P2-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 17.36 | 3.45622119815668 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 25 | 58 | 内参不合格 | 质控不合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP03-DJ-3 | T2P2-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 17.36 | 3.45622119815668 | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 弱阳 | 75 | 58 | 内参不合格 | 质控不合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP04-DJ-1 | T2P2-P04 | 阳性参考品 | 人副流感2型 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 15.7 | 3.82165605095541 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 60 | 3716 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP04-DJ-2 | T2P2-P04 | 阳性参考品 | 人副流感2型 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 16.42 | 3.65408038976857 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 72 | 957 | 内参不合格 | 质控不合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP04-DJ-3 | T2P2-P04 | 阳性参考品 | 人副流感2型 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 15.55 | 3.85852090032154 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 130 | 6636 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP05-DJ-1 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 5.841 | 10.2722136620442 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 312 | 595 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP05-DJ-1 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 5.841 | 10.2722136620442 | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 562 | 595 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP05-DJ-2 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 17.09 | 3.51082504388531 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 360 | 301 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP05-DJ-2 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 17.09 | 3.51082504388531 | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 300 | 301 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP05-DJ-3 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 16.25 | 3.69230769230769 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 270 | 292 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP05-DJ-3 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 16.25 | 3.69230769230769 | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 237 | 292 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP06-DJ-1 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 18.56 | 3.23275862068966 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 756 | 10021 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP06-DJ-1 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 18.56 | 3.23275862068966 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 17834 | 10021 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP06-DJ-2 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 14.64 | 4.0983606557377 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 350 | 5815 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP06-DJ-2 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 14.64 | 4.0983606557377 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 6033 | 5815 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP06-DJ-3 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 14.04 | 4.27350427350427 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 464 | 12292 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP06-DJ-3 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 14.04 | 4.27350427350427 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 12799 | 12292 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP07-DJ-1 | T2P2-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 16.22 | 3.69913686806412 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 233 | 34 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP07-DJ-1 | T2P2-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 16.22 | 3.69913686806412 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 弱阳 | 27 | 34 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP07-DJ-2 | T2P2-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 17.6 | 3.40909090909091 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1240 | 99 | 原始数据不合格 | 质控不合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP07-DJ-2 | T2P2-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 17.6 | 3.40909090909091 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 172 | 99 | 原始数据不合格 | 质控不合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP07-DJ-3 | T2P2-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 16.73 | 3.58637178720861 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 542 | 53 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP07-DJ-3 | T2P2-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 16.73 | 3.58637178720861 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 弱阳 | 46 | 53 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFL01-DJ-1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 17.29 | 3.47021399652979 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 511 | 2468 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFL01-DJ-1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 17.29 | 3.47021399652979 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 2988 | 2468 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFL01-DJ-1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 17.29 | 3.47021399652979 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 2988 | 2468 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFL01-DJ-2 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 15.59 | 3.84862091084028 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 240 | 1774 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFL01-DJ-2 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 15.59 | 3.84862091084028 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 2150 | 1774 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFL01-DJ-2 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 15.59 | 3.84862091084028 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 2150 | 1774 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFL01-DJ-3 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 15.36 | 3.90625 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 182 | 2162 | 内参不合格 | 质控不合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFL01-DJ-3 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 15.36 | 3.90625 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 2262 | 2162 | 内参不合格 | 质控不合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFL01-DJ-3 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 15.36 | 3.90625 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 2262 | 2162 | 内参不合格 | 质控不合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFL02-DJ-1 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 13.69 | 4.3827611395179 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 471 | 131 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFL02-DJ-2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 12.91 | 4.64756003098373 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1131 | 341 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFL02-DJ-3 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 13.86 | 4.32900432900433 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 403 | 161 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFL03-DJ-1 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 15.42 | 3.89105058365759 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 388 | 715 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFL03-DJ-1 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 15.42 | 3.89105058365759 | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 阳性 | 605 | 715 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFL03-DJ-2 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 18.07 | 3.32042058660764 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 330 | 156 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFL03-DJ-2 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 18.07 | 3.32042058660764 | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 弱阳 | 127 | 156 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFL03-DJ-3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 17.52 | 3.42465753424658 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 702 | 711 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFL03-DJ-3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 17.52 | 3.42465753424658 | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 阳性 | 573 | 711 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFL04-DJ-1 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人副流感2型 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 15.57 | 3.85356454720617 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 820 | 1963 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFL04-DJ-2 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人副流感2型 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 14.78 | 4.0595399188092 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 110 | 1153 | 内参不合格 | 质控不合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFL04-DJ-3 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人副流感2型 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 12.18 | 4.92610837438424 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 47 | 410 | 内参不合格 | 质控不合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFL05-DJ-1 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 14.62 | 4.10396716826265 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 406 | 130 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFL05-DJ-1 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 14.62 | 4.10396716826265 | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 123 | 130 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFL05-DJ-2 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 16.44 | 3.64963503649635 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 309 | 7 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFL05-DJ-3 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 18.05 | 3.32409972299169 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 919 | 171 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFL05-DJ-3 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 18.05 | 3.32409972299169 | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 119 | 171 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFL06-DJ-1 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 17.86 | 3.35946248600224 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 696 | 2984 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFL06-DJ-1 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 17.86 | 3.35946248600224 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 3229 | 2984 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFL06-DJ-2 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 14.99 | 4.00266844563042 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 358 | 983 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFL06-DJ-2 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 14.99 | 4.00266844563042 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 1074 | 983 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFL06-DJ-3 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 15.4 | 3.8961038961039 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 601 | 784 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFL06-DJ-3 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 15.4 | 3.8961038961039 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 889 | 784 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFL07-DJ-1 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 13.21 | 4.54201362604088 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1675 | 194 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFL07-DJ-1 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 13.21 | 4.54201362604088 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 弱阳 | 38 | 194 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFL07-DJ-2 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 13.61 | 4.40852314474651 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 274 | 28 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFL07-DJ-2 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 13.61 | 4.40852314474651 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 滤 | 8 | 28 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFL07-DJ-3 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 13.13 | 4.56968773800457 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 143 | 14 | 内参不合格 | 质控不合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-NEG-DJ-1 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 17.26 | 3.47624565469293 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 300 | 12 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-NEG-DJ-2 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 15.89 | 3.77595972309629 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 237 | 22 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-NEG-DJ-3 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 18.94 | 3.16789862724393 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 434 | 13 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFN01-DJ-10E6 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 18.37 | 3.26619488296135 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2423 | 2 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 2291
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFN01-DJ-10E6 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 18.37 | 3.26619488296135 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 641 | 2 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 2291
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFN01-DJ-10E6 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 18.37 | 3.26619488296135 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 1295 | 2 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 2291
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFN01-DJ-10E6 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 18.37 | 3.26619488296135 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 355 | 2 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 2291
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFN02-DJ-10E6 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 17.67 | 3.3955857385399 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4059 | 0 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 11336
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFN02-DJ-10E6 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 17.67 | 3.3955857385399 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 3218 | 0 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 11336
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFN02-DJ-10E6 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 17.67 | 3.3955857385399 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 6754 | 0 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 11336
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFN02-DJ-10E6 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 17.67 | 3.3955857385399 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 1364 | 0 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 11336
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFN03-DJ-10E6 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 18.24 | 3.28947368421053 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 335 | 9 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 6417
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFN03-DJ-10E6 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 18.24 | 3.28947368421053 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 1943 | 9 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 6417
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFN03-DJ-10E6 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 18.24 | 3.28947368421053 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 3878 | 9 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 6417
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFN03-DJ-10E6 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 18.24 | 3.28947368421053 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 596 | 9 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 6417
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFN01-DJ-10E5 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 12.21 | 4.91400491400491 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 40 | 0 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 846
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFN01-DJ-10E5 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 12.21 | 4.91400491400491 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 228 | 0 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 846
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFN01-DJ-10E5 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 12.21 | 4.91400491400491 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 544 | 0 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 846
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFN01-DJ-10E5 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 12.21 | 4.91400491400491 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 74 | 0 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 846
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFN02-DJ-10E5 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 11.97 | 5.0125313283208 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 444 | 1 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 1469
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFN02-DJ-10E5 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 11.97 | 5.0125313283208 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 500 | 1 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 1469
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFN02-DJ-10E5 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 11.97 | 5.0125313283208 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 835 | 1 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 1469
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFN02-DJ-10E5 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 11.97 | 5.0125313283208 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 134 | 1 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 1469
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFN03-DJ-10E5 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 14.61 | 4.10677618069815 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 620 | 1 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 1660
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFN03-DJ-10E5 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 14.61 | 4.10677618069815 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 592 | 1 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 1660
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFN03-DJ-10E5 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 14.61 | 4.10677618069815 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 886 | 1 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 1660
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFN03-DJ-10E5 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 14.61 | 4.10677618069815 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 182 | 1 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 1660
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFN01-DJ-10E4 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 12.3 | 4.8780487804878 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5 | 1 | 内参不合格 | 质控不合格 | [11 empty] | 145
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFN01-DJ-10E4 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 12.3 | 4.8780487804878 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 66 | 1 | 内参不合格 | 质控不合格 | [11 empty] | 145
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFN01-DJ-10E4 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 12.3 | 4.8780487804878 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 67 | 1 | 内参不合格 | 质控不合格 | [11 empty] | 145
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFN01-DJ-10E4 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 12.3 | 4.8780487804878 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 12 | 1 | 内参不合格 | 质控不合格 | [11 empty] | 145
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFN02-DJ-10E4 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 13.95 | 4.3010752688172 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 41 | 0 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 270
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFN02-DJ-10E4 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 13.95 | 4.3010752688172 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 126 | 0 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 270
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFN02-DJ-10E4 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 13.95 | 4.3010752688172 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 121 | 0 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 270
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFN02-DJ-10E4 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 13.95 | 4.3010752688172 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 23 | 0 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 270
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFN03-DJ-10E4 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 15 | 4 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 57 | 8 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 219
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFN03-DJ-10E4 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 15 | 4 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 106 | 8 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 219
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFN03-DJ-10E4 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 15 | 4 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 101 | 8 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 219
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFN03-DJ-10E4 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 15 | 4 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 12 | 8 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 219
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-POS-DJ-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 12.99 | 4.6189376443418 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 217 | 484 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-POS-DJ-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 12.99 | 4.6189376443418 | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 501 | 484 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-POS-DJ-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 13.11 | 4.5766590389016 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 206 | 726 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-POS-DJ-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 13.11 | 4.5766590389016 | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 644 | 726 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-POS-DJ-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 14.57 | 4.11805078929307 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 213 | 637 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-POS-DJ-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 14.57 | 4.11805078929307 | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 726 | 637 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFR01-LY-1 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 9.411 | 6.37551801083838 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 793 | 19807 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFR01-LY-1 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 9.411 | 6.37551801083838 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 15387 | 19807 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFR01-LY-2 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 8.253 | 7.27008360596147 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 710 | 21290 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFR01-LY-2 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 8.253 | 7.27008360596147 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 17909 | 21290 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFR01-LY-3 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 13.33 | 4.50112528132033 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 568 | 5711 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFR01-LY-3 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 13.33 | 4.50112528132033 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 6520 | 5711 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFR01-LY-4 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 14.06 | 4.2674253200569 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 682 | 10159 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFR01-LY-4 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 14.06 | 4.2674253200569 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 10930 | 10159 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFR01-LY-5 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 13.12 | 4.57317073170732 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 653 | 12802 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFR01-LY-5 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 13.12 | 4.57317073170732 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 13309 | 12802 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFR01-LY-6 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 13.36 | 4.49101796407186 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 565 | 14671 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFR01-LY-6 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 13.36 | 4.49101796407186 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 14095 | 14671 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFR01-LY-7 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 14.97 | 4.00801603206413 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 732 | 18459 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFR01-LY-7 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 14.97 | 4.00801603206413 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 17556 | 18459 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFR01-LY-8 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 14.71 | 4.07885791978246 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 996 | 17845 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFR01-LY-8 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 14.71 | 4.07885791978246 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 16723 | 17845 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFR02-LY-1 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 7.586 | 7.9093066174532 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 420 | 384 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFR02-LY-1 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 7.586 | 7.9093066174532 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 120 | 384 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFR02-LY-2 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 13.72 | 4.3731778425656 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 364 | 172 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFR02-LY-2 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 13.72 | 4.3731778425656 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 弱阳 | 43 | 172 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFR02-LY-3 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 15.17 | 3.955174686882 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 630 | 233 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFR02-LY-3 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 15.17 | 3.955174686882 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 63 | 233 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFR02-LY-4 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 11.91 | 5.03778337531486 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 821 | 258 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFR02-LY-4 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 11.91 | 5.03778337531486 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 74 | 258 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFR02-LY-5 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 11.74 | 5.11073253833049 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1042 | 429 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFR02-LY-5 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 11.74 | 5.11073253833049 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 154 | 429 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFR02-LY-6 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 11.84 | 5.06756756756757 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 566 | 310 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFR02-LY-6 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 11.84 | 5.06756756756757 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 74 | 310 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFR02-LY-7 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 12 | 5 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 660 | 214 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFR02-LY-7 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 12 | 5 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 106 | 214 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFR02-LY-8 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 12.55 | 4.7808764940239 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 419 | 339 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFR02-LY-8 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 12.55 | 4.7808764940239 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 102 | 339 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP01-LY-1 | T2P2-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 7.204 | 8.32870627429206 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 304 | 3697 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP01-LY-1 | T2P2-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 7.204 | 8.32870627429206 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 2199 | 3697 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP01-LY-1 | T2P2-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 7.204 | 8.32870627429206 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 2199 | 3697 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP01-LY-2 | T2P2-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 14.09 | 4.2583392476934 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 525 | 3886 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP01-LY-2 | T2P2-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 14.09 | 4.2583392476934 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 4012 | 3886 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP01-LY-2 | T2P2-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 14.09 | 4.2583392476934 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 4012 | 3886 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP01-LY-3 | T2P2-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 9.327 | 6.43293663557414 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 415 | 4092 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP01-LY-3 | T2P2-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 9.327 | 6.43293663557414 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 3648 | 4092 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP01-LY-3 | T2P2-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 9.327 | 6.43293663557414 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 3648 | 4092 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP02-LY-1 | T2P2-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒71型 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 10.77 | 5.57103064066852 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 705 | 1191 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP02-LY-2 | T2P2-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒71型 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 11.36 | 5.28169014084507 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1378 | 2086 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP02-LY-3 | T2P2-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒71型 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 12.55 | 4.7808764940239 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1090 | 1001 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP03-LY-1 | T2P2-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 12.22 | 4.90998363338789 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 24 | 283 | 内参不合格 | 质控不合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP03-LY-1 | T2P2-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 12.22 | 4.90998363338789 | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 弱阳 | 122 | 283 | 内参不合格 | 质控不合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP03-LY-2 | T2P2-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 12.35 | 4.8582995951417 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 42 | 441 | 内参不合格 | 质控不合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP03-LY-2 | T2P2-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 12.35 | 4.8582995951417 | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 弱阳 | 165 | 441 | 内参不合格 | 质控不合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP03-LY-3 | T2P2-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 7.135 | 8.40925017519271 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 21 | 2075 | 内参不合格 | 质控不合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP03-LY-3 | T2P2-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 7.135 | 8.40925017519271 | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 弱阳 | 224 | 2075 | 内参不合格 | 质控不合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP04-LY-1 | T2P2-P04 | 阳性参考品 | 人副流感2型 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 16.49 | 3.63856882959369 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 141 | 14254 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP04-LY-2 | T2P2-P04 | 阳性参考品 | 人副流感2型 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 12.8 | 4.6875 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 303 | 7306 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP04-LY-3 | T2P2-P04 | 阳性参考品 | 人副流感2型 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 7.981 | 7.51785490540033 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 368 | 33771 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP05-LY-1 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 12.18 | 4.92610837438424 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1104 | 7297 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP05-LY-1 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 12.18 | 4.92610837438424 | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 2279 | 7297 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP05-LY-2 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 9.552 | 6.28140703517588 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 863 | 1805 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP05-LY-2 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 9.552 | 6.28140703517588 | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 489 | 1805 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP05-LY-3 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 10.58 | 5.6710775047259 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 962 | 2961 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 1
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP05-LY-3 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 10.58 | 5.6710775047259 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 1 | 2961 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 1
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP05-LY-3 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 10.58 | 5.6710775047259 | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 874 | 2961 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 1
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP06-LY-1 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 11.79 | 5.08905852417303 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 765 | 64782 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP06-LY-1 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 11.79 | 5.08905852417303 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 20912 | 64782 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP06-LY-2 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 4.213 | 14.2416330405887 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 709 | 28076 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP06-LY-2 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 4.213 | 14.2416330405887 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 16624 | 28076 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP06-LY-3 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 14.06 | 4.2674253200569 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1179 | 25860 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP06-LY-3 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 14.06 | 4.2674253200569 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 37043 | 25860 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP07-LY-1 | T2P2-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 7.623 | 7.87091696182605 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 799 | 380 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP07-LY-1 | T2P2-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 7.623 | 7.87091696182605 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 65 | 380 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP07-LY-2 | T2P2-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 6.752 | 8.88625592417062 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 801 | 374 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP07-LY-2 | T2P2-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 6.752 | 8.88625592417062 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 95 | 374 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP07-LY-3 | T2P2-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 7.992 | 7.50750750750751 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1764 | 326 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFP07-LY-3 | T2P2-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 7.992 | 7.50750750750751 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 55 | 326 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFL01-LY-1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 6.708 | 8.94454382826476 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1383 | 12932 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFL01-LY-1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 6.708 | 8.94454382826476 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 10785 | 12932 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFL01-LY-1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 6.708 | 8.94454382826476 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 10785 | 12932 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFL01-LY-2 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 8.62 | 6.96055684454756 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 776 | 14068 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFL01-LY-2 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 8.62 | 6.96055684454756 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 10663 | 14068 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFL01-LY-2 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 8.62 | 6.96055684454756 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 10663 | 14068 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFL01-LY-3 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 6.308 | 9.51173113506658 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 687 | 10467 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFL01-LY-3 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 6.308 | 9.51173113506658 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 9906 | 10467 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFL01-LY-3 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 6.308 | 9.51173113506658 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 9906 | 10467 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFL02-LY-1 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 6.845 | 8.76552227903579 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 583 | 604 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFL02-LY-2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 17.28 | 3.47222222222222 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1157 | 470 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFL02-LY-3 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 12.48 | 4.80769230769231 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1313 | 555 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFL03-LY-1 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 10.65 | 5.63380281690141 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 354 | 762 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFL03-LY-1 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 10.65 | 5.63380281690141 | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 弱阳 | 407 | 762 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFL03-LY-2 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 11.91 | 5.03778337531486 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 531 | 469 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFL03-LY-2 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 11.91 | 5.03778337531486 | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 弱阳 | 201 | 469 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFL03-LY-3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 11.39 | 5.26777875329236 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 488 | 803 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFL03-LY-3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 11.39 | 5.26777875329236 | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 弱阳 | 387 | 803 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFL04-LY-1 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人副流感2型 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 11.71 | 5.12382578992314 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 276 | 1529 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFL04-LY-2 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人副流感2型 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 11.38 | 5.27240773286467 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 196 | 1852 | 内参不合格 | 质控不合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFL04-LY-3 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人副流感2型 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 8.455 | 7.09639266706091 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 109 | 1387 | 内参不合格 | 质控不合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFL05-LY-1 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 13.5 | 4.44444444444444 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 830 | 839 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFL05-LY-1 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 13.5 | 4.44444444444444 | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 588 | 839 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFL05-LY-2 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 14.25 | 4.21052631578947 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 711 | 429 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFL05-LY-2 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 14.25 | 4.21052631578947 | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 173 | 429 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFL05-LY-3 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 12.35 | 4.8582995951417 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 917 | 462 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFL06-LY-1 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 12.68 | 4.73186119873817 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1602 | 5981 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFL06-LY-1 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 12.68 | 4.73186119873817 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 5278 | 5981 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFL06-LY-2 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 13.66 | 4.39238653001464 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 901 | 2444 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFL06-LY-2 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 13.66 | 4.39238653001464 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 1820 | 2444 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFL06-LY-3 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 13.51 | 4.44115470022206 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 828 | 1326 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFL06-LY-3 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 13.51 | 4.44115470022206 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 902 | 1326 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFL07-LY-1 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 13.91 | 4.31344356578001 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 672 | 175 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFL07-LY-1 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 13.91 | 4.31344356578001 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 弱阳 | 19 | 175 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFL07-LY-2 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 6.793 | 8.83262181657589 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 737 | 439 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFL07-LY-2 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 6.793 | 8.83262181657589 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 滤 | 3 | 439 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFL07-LY-3 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 12.18 | 4.92610837438424 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 588 | 360 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFL07-LY-3 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 12.18 | 4.92610837438424 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 弱阳 | 14 | 360 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-NEG-LY-1 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 13.88 | 4.32276657060519 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 467 | 327 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-NEG-LY-2 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 14.2 | 4.22535211267606 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 713 | 323 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-NEG-LY-3 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 12.24 | 4.90196078431373 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2814 | 1053 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFN01-LY-10E6 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 12.46 | 4.81540930979133 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5344 | 99 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 3353
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFN01-LY-10E6 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 12.46 | 4.81540930979133 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 851 | 99 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 3353
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFN01-LY-10E6 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 12.46 | 4.81540930979133 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 1968 | 99 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 3353
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFN01-LY-10E6 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 12.46 | 4.81540930979133 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 534 | 99 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 3353
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFN02-LY-10E6 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 15.54 | 3.86100386100386 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6891 | 145 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 11352
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFN02-LY-10E6 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 15.54 | 3.86100386100386 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 2657 | 145 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 11352
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFN02-LY-10E6 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 15.54 | 3.86100386100386 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 7278 | 145 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 11352
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFN02-LY-10E6 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 15.54 | 3.86100386100386 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 1417 | 145 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 11352
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFN03-LY-10E6 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 13.57 | 4.42151805453206 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 908 | 220 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 10826
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFN03-LY-10E6 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 13.57 | 4.42151805453206 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 3048 | 220 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 10826
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFN03-LY-10E6 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 13.57 | 4.42151805453206 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 6874 | 220 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 10826
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFN03-LY-10E6 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 13.57 | 4.42151805453206 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 904 | 220 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 10826
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFN01-LY-10E5 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 8.274 | 7.25163161711385 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 112 | 395 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 2297
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFN01-LY-10E5 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 8.274 | 7.25163161711385 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 574 | 395 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 2297
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFN01-LY-10E5 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 8.274 | 7.25163161711385 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 1529 | 395 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 2297
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFN01-LY-10E5 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 8.274 | 7.25163161711385 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 194 | 395 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 2297
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFN02-LY-10E5 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 7.648 | 7.84518828451883 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 330 | 56 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 520
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFN02-LY-10E5 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 7.648 | 7.84518828451883 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 179 | 56 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 520
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFN02-LY-10E5 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 7.648 | 7.84518828451883 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 286 | 56 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 520
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFN02-LY-10E5 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 7.648 | 7.84518828451883 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 55 | 56 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 520
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFN03-LY-10E5 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 21.15 | 2.83687943262411 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1522 | 136 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 3055
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFN03-LY-10E5 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 21.15 | 2.83687943262411 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 923 | 136 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 3055
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFN03-LY-10E5 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 21.15 | 2.83687943262411 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 1823 | 136 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 3055
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFN03-LY-10E5 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 21.15 | 2.83687943262411 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 309 | 136 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 3055
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFN01-LY-10E4 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 12.84 | 4.67289719626168 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 29 | 230 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 406
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFN01-LY-10E4 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 12.84 | 4.67289719626168 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 168 | 230 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 406
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFN01-LY-10E4 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 12.84 | 4.67289719626168 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 211 | 230 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 406
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFN01-LY-10E4 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 12.84 | 4.67289719626168 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 27 | 230 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 406
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFN02-LY-10E4 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 12.05 | 4.9792531120332 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 125 | 251 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 753
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFN02-LY-10E4 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 12.05 | 4.9792531120332 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 296 | 251 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 753
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFN02-LY-10E4 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 12.05 | 4.9792531120332 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 395 | 251 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 753
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFN02-LY-10E4 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 12.05 | 4.9792531120332 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 62 | 251 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 753
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFN03-LY-10E4 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 13.37 | 4.48765893792072 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 160 | 209 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 583
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFN03-LY-10E4 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 13.37 | 4.48765893792072 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 238 | 209 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 583
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFN03-LY-10E4 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 13.37 | 4.48765893792072 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 308 | 209 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 583
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-QFN03-LY-10E4 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 13.37 | 4.48765893792072 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 37 | 209 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 583
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-POS-LY-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 6.499 | 9.23218956762579 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 486 | 2916 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-POS-LY-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 6.499 | 9.23218956762579 | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 1399 | 2916 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-POS-LY-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 8.193 | 7.32332478945441 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 637 | 4486 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-POS-LY-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 8.193 | 7.32332478945441 | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 2041 | 4486 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-POS-LY-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 20.64 | 2.90697674418605 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 558 | 1256 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-POS-LY-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240329 |  |  | 20.64 | 2.90697674418605 | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 1782 | 1256 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240330_MN00604_0405_A000H73JJV | 240330 | T2P2 | T2P2-NTC-LY-T-3 | T2P2-NTC | NTC |  |  |  |  | 20240101-7呼吸100成品 | 成品检 | 20231201呼吸100多重引物中间品 | 液体引物 | 20240305 |  |  | 13.14 | 4.5662100456621 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 1 | 208 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 1
240402_TPMN00173_0279_A000H5JGT2 | 240402 | T2P2 | T2P2-QFL05-DJ-3 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240402 |  |  | 19.86 | 3.0211480362537801 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1450 | 1089 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240402_TPMN00173_0279_A000H5JGT2 | 240402 | T2P2 | T2P2-QFL05-DJ-3 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240402 |  |  | 19.86 | 3.0211480362537801 | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 482 | 1089 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240402_TPMN00173_0279_A000H5JGT2 | 240402 | T2P2 | T2P2-QFL05-DJ-2 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240402 |  |  | 19.09 | 3.1430068098480901 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 479 | 42 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240402_TPMN00173_0279_A000H5JGT2 | 240402 | T2P2 | T2P2-QFL05-DJ-2 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240402 |  |  | 19.09 | 3.1430068098480901 | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 弱阳 | 25 | 42 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240402_TPMN00173_0279_A000H5JGT2 | 240402 | T2P2 | T2P2-QFL05-DJ-1 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240402 |  |  | 16.93 | 3.5440047253396298 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 722 | 705 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240402_TPMN00173_0279_A000H5JGT2 | 240402 | T2P2 | T2P2-QFL05-DJ-1 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240402 |  |  | 16.93 | 3.5440047253396298 | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 381 | 705 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240402_TPMN00173_0279_A000H5JGT2 | 240402 | T2P2 | T2P2-POS-DJ-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240402 |  |  | 21.44 | 2.7985074626865698 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 513 | 10599 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240402_TPMN00173_0279_A000H5JGT2 | 240402 | T2P2 | T2P2-POS-DJ-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240402 |  |  | 21.44 | 2.7985074626865698 | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 7831 | 10599 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240402_TPMN00173_0279_A000H5JGT2 | 240402 | T2P2 | T2P2-POS-DJ-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240402 |  |  | 13.59 | 4.4150110375275897 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 343 | 6547 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240402_TPMN00173_0279_A000H5JGT2 | 240402 | T2P2 | T2P2-POS-DJ-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240402 |  |  | 13.59 | 4.4150110375275897 | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 5051 | 6547 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240402_TPMN00173_0279_A000H5JGT2 | 240402 | T2P2 | T2P2-POS-DJ-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240402 |  |  | 17.87 | 3.3575825405707902 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 211 | 3748 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240402_TPMN00173_0279_A000H5JGT2 | 240402 | T2P2 | T2P2-POS-DJ-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240302呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240402 |  |  | 17.87 | 3.3575825405707902 | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 2893 | 3748 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240402_TPMN00173_0279_A000H5JGT2 | 240402 | T2P2 | T2P2-POS-LY-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240201-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240402 |  |  | 15.08 | 3.97877984084881 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 621 | 13356 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240402_TPMN00173_0279_A000H5JGT2 | 240402 | T2P2 | T2P2-POS-LY-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240201-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240402 |  |  | 15.08 | 3.97877984084881 | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 10634 | 13356 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240402_TPMN00173_0279_A000H5JGT2 | 240402 | T2P2 | T2P2-POS-LY-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240201-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240402 |  |  | 16.28 | 3.6855036855036798 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1016 | 24342 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240402_TPMN00173_0279_A000H5JGT2 | 240402 | T2P2 | T2P2-POS-LY-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240201-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240402 |  |  | 16.28 | 3.6855036855036798 | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 17241 | 24342 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240402_TPMN00173_0279_A000H5JGT2 | 240402 | T2P2 | T2P2-POS-LY-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240201-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240402 |  |  | 24.28 | 2.4711696869851698 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 716 | 26602 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240402_TPMN00173_0279_A000H5JGT2 | 240402 | T2P2 | T2P2-POS-LY-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240201-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240402 |  |  | 24.28 | 2.4711696869851698 | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 15802 | 26602 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240402_TPMN00173_0279_A000H5JGT2 | 240402 | T2P2 | T2P2-QFL05-LY-1 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240201-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240402 |  |  | 13.75 | 4.3636363636363598 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2474 | 3463 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240402_TPMN00173_0279_A000H5JGT2 | 240402 | T2P2 | T2P2-QFL05-LY-1 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240201-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240402 |  |  | 13.75 | 4.3636363636363598 | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 2220 | 3463 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240402_TPMN00173_0279_A000H5JGT2 | 240402 | T2P2 | T2P2-QFL05-LY-2 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240201-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240402 |  |  | 16.12 | 3.7220843672456598 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1156 | 857 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240402_TPMN00173_0279_A000H5JGT2 | 240402 | T2P2 | T2P2-QFL05-LY-2 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240201-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240402 |  |  | 16.12 | 3.7220843672456598 | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 485 | 857 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240402_TPMN00173_0279_A000H5JGT2 | 240402 | T2P2 | T2P2-QFL05-LY-3 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240201-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240402 |  |  | 17.16 | 3.4965034965034998 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2326 | 3084 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240402_TPMN00173_0279_A000H5JGT2 | 240402 | T2P2 | T2P2-QFL05-LY-3 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240201-1呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重引物中间品 | 干粉引物 | 20240402 |  |  | 17.16 | 3.4965034965034998 | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 1599 | 3084 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWR01-DJ-1 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 7.1 | 8.4507042253521103 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 382 | 80609 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWR01-DJ-1 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 7.1 | 8.4507042253521103 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 36687 | 80609 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWR01-DJ-2 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 13.08 | 4.5871559633027497 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2014 | 55391 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWR01-DJ-2 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 13.08 | 4.5871559633027497 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 55008 | 55391 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWR01-DJ-3 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 11.89 | 5.0462573591253204 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1145 | 45538 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWR01-DJ-3 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 11.89 | 5.0462573591253204 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 47003 | 45538 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWR01-DJ-4 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 8.0679999999999996 | 7.43678730788299 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 959 | 47391 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWR01-DJ-4 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 8.0679999999999996 | 7.43678730788299 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 46865 | 47391 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWR01-DJ-5 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 14.09 | 4.2583392476934003 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 820 | 39577 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWR01-DJ-5 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 14.09 | 4.2583392476934003 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 38719 | 39577 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWR01-DJ-6 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 10.039999999999999 | 5.9760956175298796 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1137 | 52066 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWR01-DJ-6 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 10.039999999999999 | 5.9760956175298796 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 48158 | 52066 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWR01-DJ-7 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 10.45 | 5.7416267942583703 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 344 | 20314 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWR01-DJ-7 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 10.45 | 5.7416267942583703 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 20129 | 20314 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWR01-DJ-8 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 11.46 | 5.2356020942408401 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 915 | 45822 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWR01-DJ-8 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 11.46 | 5.2356020942408401 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 46988 | 45822 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWR02-DJ-1 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 7.9420000000000002 | 7.5547720977083896 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2666 | 6018 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWR02-DJ-1 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 7.9420000000000002 | 7.5547720977083896 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 4290 | 6018 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWR02-DJ-2 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 12.25 | 4.8979591836734704 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5817 | 7322 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWR02-DJ-2 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 12.25 | 4.8979591836734704 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 6866 | 7322 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWR02-DJ-3 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 11.72 | 5.11945392491468 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4055 | 10424 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWR02-DJ-3 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 11.72 | 5.11945392491468 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 7546 | 10424 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWR02-DJ-4 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 11.77 | 5.0977060322854699 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5927 | 8893 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWR02-DJ-4 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 11.77 | 5.0977060322854699 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 6359 | 8893 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWR02-DJ-5 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 11.64 | 5.1546391752577296 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 10184 | 9043 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWR02-DJ-5 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 11.64 | 5.1546391752577296 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 7503 | 9043 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWR02-DJ-6 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 11.91 | 5.0377833753148602 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3220 | 6621 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWR02-DJ-6 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 11.91 | 5.0377833753148602 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 5236 | 6621 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWR02-DJ-7 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 12.78 | 4.6948356807511704 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3184 | 4563 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWR02-DJ-7 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 12.78 | 4.6948356807511704 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 4461 | 4563 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWR02-DJ-8 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 11.94 | 5.0251256281407004 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5625 | 6353 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWR02-DJ-8 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 11.94 | 5.0251256281407004 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 5127 | 6353 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP01-DJ-1 | T3P3-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 9.6210000000000004 | 6.2363579669472999 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4060 | 6714 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP01-DJ-1 | T3P3-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 9.6210000000000004 | 6.2363579669472999 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 4039 | 6714 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP01-DJ-1 | T3P3-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 9.6210000000000004 | 6.2363579669472999 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 4039 | 6714 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP01-DJ-2 | T3P3-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 11.4 | 5.2631578947368398 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5165 | 4703 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP01-DJ-2 | T3P3-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 11.4 | 5.2631578947368398 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 3215 | 4703 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP01-DJ-2 | T3P3-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 11.4 | 5.2631578947368398 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 3215 | 4703 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP01-DJ-3 | T3P3-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 11.96 | 5.0167224080267596 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3990 | 5917 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP01-DJ-3 | T3P3-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 11.96 | 5.0167224080267596 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 4752 | 5917 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP01-DJ-3 | T3P3-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 11.96 | 5.0167224080267596 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 4752 | 5917 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP02-DJ-1 | T3P3-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒71型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 13.06 | 4.5941807044410403 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 8418 | 7703 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP02-DJ-2 | T3P3-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒71型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 18.27 | 3.2840722495894901 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 8346 | 7576 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP02-DJ-3 | T3P3-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒71型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 12.79 | 4.6911649726348701 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6093 | 7907 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP03-DJ-1 | T3P3-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 12.12 | 4.9504950495049496 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1543 | 24219 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP03-DJ-1 | T3P3-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 12.12 | 4.9504950495049496 | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 阳性 | 16085 | 24219 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP03-DJ-2 | T3P3-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 11.8 | 5.0847457627118597 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 542 | 18721 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP03-DJ-2 | T3P3-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 11.8 | 5.0847457627118597 | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 阳性 | 13167 | 18721 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP03-DJ-3 | T3P3-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 11.3 | 5.3097345132743401 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 685 | 25960 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP03-DJ-3 | T3P3-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 11.3 | 5.3097345132743401 | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 阳性 | 23130 | 25960 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP04-DJ-1 | T3P3-P04 | 阳性参考品 | 人副流感2型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 12.12 | 4.9504950495049496 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1119 | 35254 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 1
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP04-DJ-1 | T3P3-P04 | 阳性参考品 | 人副流感2型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 12.12 | 4.9504950495049496 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 1 | 35254 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 1
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP04-DJ-2 | T3P3-P04 | 阳性参考品 | 人副流感2型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 18.989999999999998 | 3.1595576619273298 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1789 | 31222 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP04-DJ-3 | T3P3-P04 | 阳性参考品 | 人副流感2型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 17.22 | 3.4843205574912899 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1312 | 30435 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP05-DJ-1 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 16.239999999999998 | 3.6945812807881802 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1685 | 17997 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP05-DJ-1 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 16.239999999999998 | 3.6945812807881802 | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 11214 | 17997 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP05-DJ-2 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | · | 18.12 | 3.3112582781456998 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 82 | 266 | 内参不合格 | 质控不合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP05-DJ-2 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | · | 18.12 | 3.3112582781456998 | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 392 | 266 | 内参不合格 | 质控不合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP05-DJ-3 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 13.95 | 4.3010752688171996 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5891 | 34990 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP05-DJ-3 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 13.95 | 4.3010752688171996 | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 24025 | 34990 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP06-DJ-1 | T3P3-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 18.09 | 3.3167495854063 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2875 | 51101 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP06-DJ-1 | T3P3-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 18.09 | 3.3167495854063 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 68348 | 51101 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP06-DJ-2 | T3P3-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 15.33 | 3.9138943248532301 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1135 | 63336 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP06-DJ-2 | T3P3-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 15.33 | 3.9138943248532301 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 63617 | 63336 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP06-DJ-3 | T3P3-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 14.92 | 4.0214477211796202 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1782 | 67211 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP06-DJ-3 | T3P3-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 14.92 | 4.0214477211796202 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 73531 | 67211 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP07-DJ-1 | T3P3-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 16.77 | 3.5778175313059002 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6520 | 9936 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP07-DJ-1 | T3P3-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 16.77 | 3.5778175313059002 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 7034 | 9936 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP07-DJ-2 | T3P3-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 14.83 | 4.0458530006743096 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 14285 | 9256 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP07-DJ-2 | T3P3-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 14.83 | 4.0458530006743096 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 11804 | 9256 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP07-DJ-3 | T3P3-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 13.42 | 4.4709388971684101 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 8815 | 9047 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP07-DJ-3 | T3P3-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 13.42 | 4.4709388971684101 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 6749 | 9047 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL01-DJ-1 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 15.06 | 3.9840637450199199 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 8697 | 7274 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL01-DJ-1 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 15.06 | 3.9840637450199199 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 5481 | 7274 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL01-DJ-1 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 15.06 | 3.9840637450199199 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 5481 | 7274 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL01-DJ-2 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 10.99 | 5.4595086442220202 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4607 | 3808 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL01-DJ-2 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 10.99 | 5.4595086442220202 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 3024 | 3808 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL01-DJ-2 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 10.99 | 5.4595086442220202 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 3024 | 3808 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL01-DJ-3 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 10.55 | 5.68720379146919 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3116 | 3268 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 1
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL01-DJ-3 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 10.55 | 5.68720379146919 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 1 | 3268 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 1
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL01-DJ-3 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 10.55 | 5.68720379146919 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 2246 | 3268 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 1
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL01-DJ-3 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 10.55 | 5.68720379146919 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 2246 | 3268 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 1
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL02-DJ-1 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 6.1680000000000001 | 9.7276264591439698 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4278 | 2409 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL02-DJ-2 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 10.41 | 5.7636887608069198 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1246 | 404 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL02-DJ-3 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 20.04 | 2.9940119760478998 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6841 | 3866 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL03-DJ-1 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 11.14 | 5.3859964093357302 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 7167 | 7014 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL03-DJ-1 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 11.14 | 5.3859964093357302 | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 阳性 | 4787 | 7014 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL03-DJ-2 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 12.98 | 4.6224961479198798 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5824 | 5032 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL03-DJ-2 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 12.98 | 4.6224961479198798 | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 阳性 | 3833 | 5032 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL03-DJ-3 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 16.27 | 3.6877688998156102 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 9296 | 7080 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL03-DJ-3 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 16.27 | 3.6877688998156102 | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 阳性 | 5471 | 7080 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL04-DJ-1 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人副流感2型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 12.48 | 4.8076923076923102 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 8666 | 6441 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL04-DJ-2 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人副流感2型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 11.35 | 5.2863436123348002 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 7040 | 6946 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL04-DJ-3 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人副流感2型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 7.8360000000000003 | 7.6569678407350699 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1957 | 4310 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL05-DJ-1 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 9.6590000000000007 | 6.2118231701004198 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 10621 | 6501 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL05-DJ-1 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 9.6590000000000007 | 6.2118231701004198 | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 4429 | 6501 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL05-DJ-2 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 12.85 | 4.6692607003891098 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3789 | 4527 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL05-DJ-2 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 12.85 | 4.6692607003891098 | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 2782 | 4527 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL05-DJ-3 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 9.7390000000000008 | 6.1607967963856698 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 8964 | 6541 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL05-DJ-3 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 9.7390000000000008 | 6.1607967963856698 | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 3915 | 6541 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL06-DJ-1 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 11.15 | 5.3811659192825099 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4000 | 9277 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL06-DJ-1 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 11.15 | 5.3811659192825099 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 8892 | 9277 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL06-DJ-2 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 21.07 | 2.8476506881822501 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4027 | 18437 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL06-DJ-2 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 21.07 | 2.8476506881822501 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 15658 | 18437 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL06-DJ-3 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 13 | 4.6153846153846096 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3614 | 10115 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL06-DJ-3 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 13 | 4.6153846153846096 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 11324 | 10115 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL07-DJ-1 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 12.03 | 4.9875311720698301 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6904 | 1627 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL07-DJ-1 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 12.03 | 4.9875311720698301 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 1455 | 1627 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL07-DJ-2 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 7.4930000000000003 | 8.0074736420659303 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5417 | 2690 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL07-DJ-2 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 7.4930000000000003 | 8.0074736420659303 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 1434 | 2690 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL07-DJ-3 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 10.5 | 5.71428571428571 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6811 | 2694 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL07-DJ-3 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 10.5 | 5.71428571428571 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 2039 | 2694 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-NEG-DJ-1 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 16.809999999999999 | 3.56930398572278 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4902 | 54 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-NEG-DJ-2 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 14.03 | 4.2765502494654299 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 11071 | 96 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-NEG-DJ-3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 18.22 | 3.2930845225027401 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 9320 | 86 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 1
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-NEG-DJ-3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 18.22 | 3.2930845225027401 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 1 | 86 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 1
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWN01-DJ-10E6 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 29.29 | 2.0484807101399798 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4679 | 13 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 50651
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWN01-DJ-10E6 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 29.29 | 2.0484807101399798 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 7300 | 13 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 50651
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWN01-DJ-10E6 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 29.29 | 2.0484807101399798 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 37860 | 13 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 50651
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWN01-DJ-10E6 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 29.29 | 2.0484807101399798 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 5491 | 13 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 50651
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWN02-DJ-10E6 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 26.95 | 2.2263450834879399 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4474 | 10 | 原始数据不合格 | 质控不合格 | [11 empty] | 53419
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWN02-DJ-10E6 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 26.95 | 2.2263450834879399 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 9578 | 10 | 原始数据不合格 | 质控不合格 | [11 empty] | 53419
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWN02-DJ-10E6 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 26.95 | 2.2263450834879399 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 38287 | 10 | 原始数据不合格 | 质控不合格 | [11 empty] | 53419
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWN02-DJ-10E6 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 26.95 | 2.2263450834879399 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 5554 | 10 | 原始数据不合格 | 质控不合格 | [11 empty] | 53419
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWN03-DJ-10E6 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 22.26 | 2.6954177897574101 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3878 | 15 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 44539
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWN03-DJ-10E6 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 22.26 | 2.6954177897574101 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 7982 | 15 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 44539
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWN03-DJ-10E6 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 22.26 | 2.6954177897574101 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 31693 | 15 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 44539
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWN03-DJ-10E6 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 22.26 | 2.6954177897574101 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 4864 | 15 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 44539
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWN01-DJ-10E5 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | / | 11.03 | 5.4397098821396197 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 958 | 41 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 20145
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWN01-DJ-10E5 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | / | 11.03 | 5.4397098821396197 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 3407 | 41 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 20145
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWN01-DJ-10E5 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | / | 11.03 | 5.4397098821396197 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 14560 | 41 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 20145
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWN01-DJ-10E5 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | / | 11.03 | 5.4397098821396197 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 2178 | 41 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 20145
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWN02-DJ-10E5 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | / | 11.85 | 5.0632911392405102 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1025 | 12 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 18801
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWN02-DJ-10E5 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | / | 11.85 | 5.0632911392405102 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 3447 | 12 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 18801
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWN02-DJ-10E5 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | / | 11.85 | 5.0632911392405102 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 13459 | 12 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 18801
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWN02-DJ-10E5 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | / | 11.85 | 5.0632911392405102 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 1895 | 12 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 18801
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWN03-DJ-10E5 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | / | 17.850000000000001 | 3.3613445378151301 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 800 | 32 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 25129
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWN03-DJ-10E5 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | / | 17.850000000000001 | 3.3613445378151301 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 5083 | 32 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 25129
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWN03-DJ-10E5 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | / | 17.850000000000001 | 3.3613445378151301 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 17621 | 32 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 25129
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWN03-DJ-10E5 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | / | 17.850000000000001 | 3.3613445378151301 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 2425 | 32 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 25129
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWN01-DJ-10E4 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | / | 16.29 | 3.6832412523020301 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 37 | 19 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 3875
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWN01-DJ-10E4 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | / | 16.29 | 3.6832412523020301 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 1196 | 19 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 3875
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWN01-DJ-10E4 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | / | 16.29 | 3.6832412523020301 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 2317 | 19 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 3875
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWN01-DJ-10E4 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | / | 16.29 | 3.6832412523020301 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 362 | 19 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 3875
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWN02-DJ-10E4 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | / | 21.42 | 2.8011204481792702 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 48 | 8 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 3380
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWN02-DJ-10E4 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | / | 21.42 | 2.8011204481792702 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 1094 | 8 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 3380
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWN02-DJ-10E4 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | / | 21.42 | 2.8011204481792702 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 2038 | 8 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 3380
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWN02-DJ-10E4 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | / | 21.42 | 2.8011204481792702 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 248 | 8 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 3380
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWN03-DJ-10E4 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | / | 19.63 | 3.0565461029037202 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 42 | 8 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 4029
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWN03-DJ-10E4 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | / | 19.63 | 3.0565461029037202 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 1361 | 8 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 4029
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWN03-DJ-10E4 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | / | 19.63 | 3.0565461029037202 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 2379 | 8 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 4029
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWN03-DJ-10E4 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | / | 19.63 | 3.0565461029037202 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 289 | 8 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 4029
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-POS-DJ-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 8.9380000000000006 | 6.7129111658089098 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4551 | 6696 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-POS-DJ-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 8.9380000000000006 | 6.7129111658089098 | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 4777 | 6696 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-POS-DJ-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 10.51 | 5.7088487155090402 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3601 | 5020 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-POS-DJ-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 10.51 | 5.7088487155090402 | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 3997 | 5020 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-POS-DJ-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 11.27 | 5.3238686779059403 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5882 | 5937 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-POS-DJ-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201/20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 1 | 1 | 11.27 | 5.3238686779059403 | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 5285 | 5937 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWR01-LY-1 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 19.18 | 3.1282586027111599 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 871 | 51077 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWR01-LY-1 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 19.18 | 3.1282586027111599 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 57351 | 51077 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWR01-LY-2 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 21.11 | 2.8422548555187102 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2194 | 47966 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWR01-LY-2 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 21.11 | 2.8422548555187102 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 54515 | 47966 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWR01-LY-3 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 16.22 | 3.6991368680641199 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1037 | 43470 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWR01-LY-3 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 16.22 | 3.6991368680641199 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 55309 | 43470 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWR01-LY-4 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 21.48 | 2.7932960893854699 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1660 | 58094 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWR01-LY-4 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 21.48 | 2.7932960893854699 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 58975 | 58094 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWR01-LY-5 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 24.08 | 2.4916943521594699 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1412 | 46009 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWR01-LY-5 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 24.08 | 2.4916943521594699 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 60485 | 46009 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWR01-LY-6 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 16.54 | 3.6275695284159601 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1029 | 42277 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWR01-LY-6 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 16.54 | 3.6275695284159601 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 47318 | 42277 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWR01-LY-7 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 21.5 | 2.7906976744185998 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1628 | 44499 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWR01-LY-7 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 21.5 | 2.7906976744185998 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 63089 | 44499 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWR01-LY-8 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 12.3 | 4.8780487804878003 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 962 | 44104 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWR01-LY-8 | T3P3-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 12.3 | 4.8780487804878003 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 41023 | 44104 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWR02-LY-1 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 18.05 | 3.32409972299169 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5150 | 6777 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWR02-LY-1 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 18.05 | 3.32409972299169 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 6448 | 6777 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWR02-LY-2 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 12.11 | 4.9545829892650701 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 9971 | 6749 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWR02-LY-2 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 12.11 | 4.9545829892650701 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 8420 | 6749 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWR02-LY-3 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 12.62 | 4.75435816164818 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3290 | 5608 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWR02-LY-3 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 12.62 | 4.75435816164818 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 4123 | 5608 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWR02-LY-4 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 13.46 | 4.4576523031203603 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6823 | 8462 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWR02-LY-4 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 13.46 | 4.4576523031203603 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 7878 | 8462 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWR02-LY-5 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 15.17 | 3.9551746868820001 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 11113 | 9369 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWR02-LY-5 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 15.17 | 3.9551746868820001 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 10289 | 9369 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWR02-LY-6 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 13.3 | 4.5112781954887202 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4773 | 7131 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWR02-LY-6 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 13.3 | 4.5112781954887202 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 5784 | 7131 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWR02-LY-7 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 13.3 | 4.5112781954887202 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 10953 | 11243 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWR02-LY-7 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 13.3 | 4.5112781954887202 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 13033 | 11243 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWR02-LY-8 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 9.4610000000000003 | 6.3418243314660199 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 8021 | 13114 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWR02-LY-8 | T3P3-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 9.4610000000000003 | 6.3418243314660199 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 9694 | 13114 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP01-LY-1 | T3P3-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 13.59 | 4.4150110375275897 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1856 | 313 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP01-LY-1 | T3P3-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 13.59 | 4.4150110375275897 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 弱阳 | 272 | 313 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP01-LY-1 | T3P3-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 13.59 | 4.4150110375275897 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 272 | 313 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP01-LY-2 | T3P3-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 11.96 | 5.0167224080267596 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4403 | 1671 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP01-LY-2 | T3P3-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 11.96 | 5.0167224080267596 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 1381 | 1671 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP01-LY-2 | T3P3-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 11.96 | 5.0167224080267596 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 1381 | 1671 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP01-LY-3 | T3P3-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 14.18 | 4.23131170662906 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5085 | 3155 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP01-LY-3 | T3P3-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 14.18 | 4.23131170662906 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 2336 | 3155 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP01-LY-3 | T3P3-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 14.18 | 4.23131170662906 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 2336 | 3155 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP02-LY-1 | T3P3-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒71型 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 13.35 | 4.4943820224719104 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6554 | 1938 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP02-LY-2 | T3P3-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒71型 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 14.46 | 4.1493775933609998 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 9726 | 2636 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP02-LY-3 | T3P3-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒71型 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 14.49 | 4.1407867494824 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 7738 | 2222 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP03-LY-1 | T3P3-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 16.23 | 3.6968576709796701 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1712 | 18503 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP03-LY-1 | T3P3-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 16.23 | 3.6968576709796701 | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 阳性 | 18003 | 18503 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP03-LY-2 | T3P3-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 11.06 | 5.4249547920434003 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 723 | 18809 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP03-LY-2 | T3P3-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 11.06 | 5.4249547920434003 | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 阳性 | 14687 | 18809 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP03-LY-3 | T3P3-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 13.2 | 4.5454545454545503 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1114 | 20018 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP03-LY-3 | T3P3-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 13.2 | 4.5454545454545503 | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 阳性 | 17477 | 20018 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP04-LY-1 | T3P3-P04 | 阳性参考品 | 人副流感2型 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 12.92 | 4.6439628482972104 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1534 | 24038 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP04-LY-2 | T3P3-P04 | 阳性参考品 | 人副流感2型 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 14.95 | 4.0133779264214002 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1868 | 26684 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 1
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP04-LY-2 | T3P3-P04 | 阳性参考品 | 人副流感2型 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 14.95 | 4.0133779264214002 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 1 | 26684 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 1
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP04-LY-3 | T3P3-P04 | 阳性参考品 | 人副流感2型 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 7.3079999999999998 | 8.2101806239737307 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1800 | 26192 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP05-LY-1 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 14.38 | 4.1724617524339402 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2666 | 24268 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP05-LY-1 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 14.38 | 4.1724617524339402 | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 20461 | 24268 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP05-LY-2 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 13.71 | 4.3763676148796504 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2501 | 12477 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP05-LY-2 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 13.71 | 4.3763676148796504 | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 11973 | 12477 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP05-LY-3 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 14.41 | 4.1637751561415701 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4766 | 23006 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP05-LY-3 | T3P3-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 14.41 | 4.1637751561415701 | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 20962 | 23006 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP06-LY-1 | T3P3-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 12.67 | 4.73559589581689 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2531 | 75519 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP06-LY-1 | T3P3-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 12.67 | 4.73559589581689 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 63799 | 75519 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP06-LY-2 | T3P3-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 18.28 | 3.2822757111597398 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1724 | 67536 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP06-LY-2 | T3P3-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 18.28 | 3.2822757111597398 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 79325 | 67536 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP06-LY-3 | T3P3-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 16.670000000000002 | 3.5992801439712099 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2359 | 66353 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP06-LY-3 | T3P3-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 16.670000000000002 | 3.5992801439712099 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 68896 | 66353 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP07-LY-1 | T3P3-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 13 | 4.6153846153846096 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 7138 | 11405 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP07-LY-1 | T3P3-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 13 | 4.6153846153846096 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 9246 | 11405 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP07-LY-2 | T3P3-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 11.04 | 5.4347826086956497 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5341 | 4543 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP07-LY-2 | T3P3-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 11.04 | 5.4347826086956497 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 3213 | 4543 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP07-LY-3 | T3P3-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 12.09 | 4.9627791563275396 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 11838 | 9501 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWP07-LY-3 | T3P3-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 12.09 | 4.9627791563275396 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 6671 | 9501 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL01-LY-1 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 12.14 | 4.9423393739703503 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 11661 | 6082 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 1
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL01-LY-1 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 12.14 | 4.9423393739703503 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 1 | 6082 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 1
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL01-LY-1 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 12.14 | 4.9423393739703503 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 4727 | 6082 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 1
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL01-LY-1 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 12.14 | 4.9423393739703503 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 4727 | 6082 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 1
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL01-LY-2 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 12.34 | 4.8622366288492698 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 8846 | 5482 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL01-LY-2 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 12.34 | 4.8622366288492698 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 3790 | 5482 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL01-LY-2 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 12.34 | 4.8622366288492698 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 3790 | 5482 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL01-LY-3 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 6.59 | 9.1047040971168407 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5230 | 3744 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL01-LY-3 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 6.59 | 9.1047040971168407 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 1937 | 3744 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL01-LY-3 | T3P3-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 6.59 | 9.1047040971168407 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 1937 | 3744 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL02-LY-1 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 15.89 | 3.7759597230962898 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 7727 | 874 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL02-LY-2 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 13.17 | 4.5558086560364499 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4499 | 1628 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL02-LY-3 | T3P3-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 12.42 | 4.8309178743961398 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6879 | 1726 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL03-LY-1 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 15.41 | 3.8935756002595698 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 9816 | 4829 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL03-LY-1 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 15.41 | 3.8935756002595698 | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 阳性 | 4493 | 4829 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL03-LY-2 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 16.22 | 3.6991368680641199 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 9925 | 4109 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL03-LY-2 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 16.22 | 3.6991368680641199 | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 阳性 | 4346 | 4109 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL03-LY-3 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 14.31 | 4.1928721174004204 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 9515 | 4350 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL03-LY-3 | T3P3-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 14.31 | 4.1928721174004204 | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 阳性 | 4692 | 4350 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL04-LY-1 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人副流感2型 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 14.39 | 4.1695621959694202 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 9129 | 5156 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL04-LY-2 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人副流感2型 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 9.7579999999999991 | 6.1488009838081599 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4868 | 7756 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL04-LY-3 | T3P3-L04 | 检测限参考品 | 人副流感2型 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 12.33 | 4.8661800486617999 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4116 | 5501 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL05-LY-1 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 13.13 | 4.5696877380045704 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 8918 | 5588 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL05-LY-1 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 13.13 | 4.5696877380045704 | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 4137 | 5588 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL05-LY-2 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 13.98 | 4.2918454935622297 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4613 | 2518 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL05-LY-2 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 13.98 | 4.2918454935622297 | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 2055 | 2518 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL05-LY-3 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 15.73 | 3.8143674507310901 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 8496 | 5604 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL05-LY-3 | T3P3-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 15.73 | 3.8143674507310901 | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 4661 | 5604 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL06-LY-1 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 15.87 | 3.7807183364839299 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5023 | 11234 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL06-LY-1 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 15.87 | 3.7807183364839299 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 10479 | 11234 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL06-LY-2 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 14.34 | 4.1841004184100399 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4156 | 13318 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL06-LY-2 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 14.34 | 4.1841004184100399 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 10908 | 13318 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL06-LY-3 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 15.03 | 3.9920159680638698 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5025 | 16803 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL06-LY-3 | T3P3-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 15.03 | 3.9920159680638698 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 14775 | 16803 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL07-LY-1 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 10.029999999999999 | 5.9820538384845499 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 10363 | 3216 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL07-LY-1 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 10.029999999999999 | 5.9820538384845499 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 2390 | 3216 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL07-LY-2 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 14.4 | 4.1666666666666696 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5299 | 3048 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL07-LY-2 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 14.4 | 4.1666666666666696 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 2353 | 3048 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL07-LY-3 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 13.49 | 4.4477390659748002 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6914 | 1605 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWL07-LY-3 | T3P3-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 13.49 | 4.4477390659748002 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 1302 | 1605 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-NEG-LY-1 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 15.14 | 3.9630118890356698 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4375 | 175 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-NEG-LY-2 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 15.02 | 3.9946737683089202 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 9749 | 193 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-NEG-LY-3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 19.16 | 3.1315240083507301 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 9474 | 130 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWN01-LY-10E6 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 20.29 | 2.9571217348447498 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5910 | 63 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 33951
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWN01-LY-10E6 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 20.29 | 2.9571217348447498 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 6184 | 63 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 33951
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWN01-LY-10E6 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 20.29 | 2.9571217348447498 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 24293 | 63 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 33951
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWN01-LY-10E6 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 20.29 | 2.9571217348447498 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 3474 | 63 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 33951
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWN02-LY-10E6 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 21.49 | 2.7919962773383 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3972 | 28 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 26747
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWN02-LY-10E6 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 21.49 | 2.7919962773383 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 5442 | 28 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 26747
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWN02-LY-10E6 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 21.49 | 2.7919962773383 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 18724 | 28 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 26747
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWN02-LY-10E6 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 21.49 | 2.7919962773383 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 2581 | 28 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 26747
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWN03-LY-10E6 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 14.14 | 4.2432814710042397 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5075 | 58 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 28086
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWN03-LY-10E6 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 14.14 | 4.2432814710042397 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 6008 | 58 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 28086
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWN03-LY-10E6 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 14.14 | 4.2432814710042397 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 19341 | 58 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 28086
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWN03-LY-10E6 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 14.14 | 4.2432814710042397 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 2737 | 58 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 28086
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWN01-LY-10E5 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | / | 14.45 | 4.1522491349481001 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 294 | 55 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 4754
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWN01-LY-10E5 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | / | 14.45 | 4.1522491349481001 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 827 | 55 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 4754
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWN01-LY-10E5 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | / | 14.45 | 4.1522491349481001 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 3416 | 55 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 4754
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWN01-LY-10E5 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | / | 14.45 | 4.1522491349481001 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 511 | 55 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 4754
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWN02-LY-10E5 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | / | 12.28 | 4.8859934853420199 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 815 | 88 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 8209
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWN02-LY-10E5 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | / | 12.28 | 4.8859934853420199 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 1648 | 88 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 8209
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWN02-LY-10E5 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | / | 12.28 | 4.8859934853420199 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 5747 | 88 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 8209
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWN02-LY-10E5 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | / | 12.28 | 4.8859934853420199 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 814 | 88 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 8209
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWN03-LY-10E5 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | / | 13.85 | 4.3321299638989199 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 671 | 107 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 10386
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWN03-LY-10E5 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | / | 13.85 | 4.3321299638989199 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 2109 | 107 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 10386
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWN03-LY-10E5 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | / | 13.85 | 4.3321299638989199 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 7204 | 107 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 10386
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWN03-LY-10E5 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | / | 13.85 | 4.3321299638989199 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 1073 | 107 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 10386
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWN01-LY-10E4 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | / | 12.25 | 4.8979591836734704 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 101 | 59 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 1612
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWN01-LY-10E4 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | / | 12.25 | 4.8979591836734704 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 498 | 59 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 1612
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWN01-LY-10E4 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | / | 12.25 | 4.8979591836734704 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 1011 | 59 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 1612
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWN01-LY-10E4 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | / | 12.25 | 4.8979591836734704 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 103 | 59 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 1612
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWN02-LY-10E4 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | / | 13.55 | 4.4280442804428004 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 156 | 51 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 975
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWN02-LY-10E4 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | / | 13.55 | 4.4280442804428004 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 318 | 51 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 975
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWN02-LY-10E4 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | / | 13.55 | 4.4280442804428004 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 568 | 51 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 975
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWN02-LY-10E4 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | / | 13.55 | 4.4280442804428004 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 89 | 51 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 975
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWN03-LY-10E4 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | / | 12.98 | 4.6224961479198798 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 169 | 88 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 1614
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWN03-LY-10E4 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | / | 12.98 | 4.6224961479198798 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 524 | 88 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 1614
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWN03-LY-10E4 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | / | 12.98 | 4.6224961479198798 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 945 | 88 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 1614
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-QWN03-LY-10E4 | T3P3-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | / | 12.98 | 4.6224961479198798 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 145 | 88 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 1614
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-POS-LY-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 9.76 | 6.14754098360656 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3698 | 3900 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-POS-LY-1 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 9.76 | 6.14754098360656 | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 2952 | 3900 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-POS-LY-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 12.31 | 4.8740861088545904 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3969 | 3657 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-POS-LY-2 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 12.31 | 4.8740861088545904 | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 3234 | 3657 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-POS-LY-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 11.9 | 5.0420168067226898 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4894 | 3514 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240328_MN00604_0404_A000H5YNWN | 240328 | T3P3 | T3P3-POS-LY-3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240101-1上感50成品 | 成品检 | 20231202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 | 2 | 1 | 11.9 | 5.0420168067226898 | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 3239 | 3514 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL01-DJ-1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240401呼吸100多重PCR引物中间品 | 中间品检 |  | 单管干粉引物 | 20240329 |  |  | 16.489999999999998 | 3.6389999999999998 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 904 | 11314 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL01-DJ-1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240401呼吸100多重PCR引物中间品 | 中间品检 |  | 单管干粉引物 | 20240329 |  |  | 16.489999999999998 | 3.6389999999999998 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 7471 | 11314 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL01-DJ-1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240401呼吸100多重PCR引物中间品 | 中间品检 |  | 单管干粉引物 | 20240329 |  |  | 16.489999999999998 | 3.6389999999999998 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 7471 | 11314 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL01-DJ-2 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240401呼吸100多重PCR引物中间品 | 中间品检 |  | 单管干粉引物 | 20240329 |  |  | 20.9 | 2.871 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1159 | 15706 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 1
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL01-DJ-2 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240401呼吸100多重PCR引物中间品 | 中间品检 |  | 单管干粉引物 | 20240329 |  |  | 20.9 | 2.871 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 1 | 15706 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 1
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL01-DJ-2 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240401呼吸100多重PCR引物中间品 | 中间品检 |  | 单管干粉引物 | 20240329 |  |  | 20.9 | 2.871 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 11039 | 15706 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 1
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL01-DJ-2 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240401呼吸100多重PCR引物中间品 | 中间品检 |  | 单管干粉引物 | 20240329 |  |  | 20.9 | 2.871 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 11039 | 15706 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 1
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL01-DJ-3 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240401呼吸100多重PCR引物中间品 | 中间品检 |  | 单管干粉引物 | 20240329 |  |  | 19.559999999999999 | 3.0670000000000002 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 840 | 11397 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL01-DJ-3 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240401呼吸100多重PCR引物中间品 | 中间品检 |  | 单管干粉引物 | 20240329 |  |  | 19.559999999999999 | 3.0670000000000002 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 10271 | 11397 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL01-DJ-3 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240401呼吸100多重PCR引物中间品 | 中间品检 |  | 单管干粉引物 | 20240329 |  |  | 19.559999999999999 | 3.0670000000000002 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 10271 | 11397 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL02-DJ-1 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 |  |  |  | 20240401呼吸100多重PCR引物中间品 | 中间品检 |  | 单管干粉引物 | 20240329 |  |  | 19.329999999999998 | 3.1030000000000002 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1002 | 407 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL02-DJ-2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 |  |  |  | 20240401呼吸100多重PCR引物中间品 | 中间品检 |  | 单管干粉引物 | 20240329 |  |  | 17.940000000000001 | 3.3450000000000002 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1892 | 468 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL02-DJ-3 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 |  |  |  | 20240401呼吸100多重PCR引物中间品 | 中间品检 |  | 单管干粉引物 | 20240329 |  |  | 17.260000000000002 | 3.4769999999999999 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1976 | 899 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL03-DJ-1 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240401呼吸100多重PCR引物中间品 | 中间品检 |  | 单管干粉引物 | 20240329 |  |  | 19.53 | 3.0720000000000001 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 456 | 612 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL03-DJ-1 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240401呼吸100多重PCR引物中间品 | 中间品检 |  | 单管干粉引物 | 20240329 |  |  | 19.53 | 3.0720000000000001 | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 弱阳 | 463 | 612 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL03-DJ-2 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240401呼吸100多重PCR引物中间品 | 中间品检 |  | 单管干粉引物 | 20240329 |  |  | 18.88 | 3.1789999999999998 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 409 | 307 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL03-DJ-2 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240401呼吸100多重PCR引物中间品 | 中间品检 |  | 单管干粉引物 | 20240329 |  |  | 18.88 | 3.1789999999999998 | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 弱阳 | 256 | 307 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL03-DJ-3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240401呼吸100多重PCR引物中间品 | 中间品检 |  | 单管干粉引物 | 20240329 |  |  | 18.760000000000002 | 3.1989999999999998 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 495 | 451 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL03-DJ-3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240401呼吸100多重PCR引物中间品 | 中间品检 |  | 单管干粉引物 | 20240329 |  |  | 18.760000000000002 | 3.1989999999999998 | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 阳性 | 510 | 451 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL04-DJ-1 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人副流感2型 |  |  |  | 20240401呼吸100多重PCR引物中间品 | 中间品检 |  | 单管干粉引物 | 20240329 |  |  | 14.28 | 4.2009999999999996 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 704 | 1747 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL04-DJ-2 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人副流感2型 |  |  |  | 20240401呼吸100多重PCR引物中间品 | 中间品检 |  | 单管干粉引物 | 20240329 |  |  | 14.9 | 4.0259999999999998 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 143 | 3033 | 内参不合格 | 质控不合格 | [11 empty] | 0
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL04-DJ-3 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人副流感2型 |  |  |  | 20240401呼吸100多重PCR引物中间品 | 中间品检 |  | 单管干粉引物 | 20240329 |  |  | 19.329999999999998 | 3.1040000000000001 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 60 | 956 | 内参不合格 | 质控不合格 | [11 empty] | 2
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL04-DJ-3 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人副流感2型 |  |  |  | 20240401呼吸100多重PCR引物中间品 | 中间品检 |  | 单管干粉引物 | 20240329 |  |  | 19.329999999999998 | 3.1040000000000001 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 2 | 956 | 内参不合格 | 质控不合格 | [11 empty] | 2
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL05-DJ-1 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240401呼吸100多重PCR引物中间品 | 中间品检 |  | 单管干粉引物 | 20240329 |  |  | 17.07 | 3.516 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1419 | 460 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL05-DJ-1 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240401呼吸100多重PCR引物中间品 | 中间品检 |  | 单管干粉引物 | 20240329 |  |  | 17.07 | 3.516 | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 367 | 460 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL05-DJ-2 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240401呼吸100多重PCR引物中间品 | 中间品检 |  | 单管干粉引物 | 20240329 |  |  | 15.45 | 3.8839999999999999 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 803 | 56 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL05-DJ-3 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240401呼吸100多重PCR引物中间品 | 中间品检 |  | 单管干粉引物 | 20240329 |  |  | 18.25 | 3.2879999999999998 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1063 | 173 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL05-DJ-3 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240401呼吸100多重PCR引物中间品 | 中间品检 |  | 单管干粉引物 | 20240329 |  |  | 18.25 | 3.2879999999999998 | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 94 | 173 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL06-DJ-1 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240401呼吸100多重PCR引物中间品 | 中间品检 |  | 单管干粉引物 | 20240329 |  |  | 18.899999999999999 | 3.1749999999999998 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 977 | 8605 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL06-DJ-1 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240401呼吸100多重PCR引物中间品 | 中间品检 |  | 单管干粉引物 | 20240329 |  |  | 18.899999999999999 | 3.1749999999999998 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 6718 | 8605 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL06-DJ-2 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240401呼吸100多重PCR引物中间品 | 中间品检 |  | 单管干粉引物 | 20240329 |  |  | 19.46 | 3.0830000000000002 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 750 | 3175 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL06-DJ-2 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240401呼吸100多重PCR引物中间品 | 中间品检 |  | 单管干粉引物 | 20240329 |  |  | 19.46 | 3.0830000000000002 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 2215 | 3175 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL06-DJ-3 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240401呼吸100多重PCR引物中间品 | 中间品检 |  | 单管干粉引物 | 20240329 |  |  | 18.05 | 3.3239999999999998 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 644 | 1656 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL06-DJ-3 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240401呼吸100多重PCR引物中间品 | 中间品检 |  | 单管干粉引物 | 20240329 |  |  | 18.05 | 3.3239999999999998 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 1286 | 1656 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL07-DJ-1 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240401呼吸100多重PCR引物中间品 | 中间品检 |  | 单管干粉引物 | 20240329 |  |  | 18.309999999999999 | 3.2759999999999998 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1074 | 109 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL07-DJ-1 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240401呼吸100多重PCR引物中间品 | 中间品检 |  | 单管干粉引物 | 20240329 |  |  | 18.309999999999999 | 3.2759999999999998 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 66 | 109 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL07-DJ-2 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240401呼吸100多重PCR引物中间品 | 中间品检 |  | 单管干粉引物 | 20240329 |  |  | 19.66 | 3.052 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 726 | 45 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL07-DJ-2 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240401呼吸100多重PCR引物中间品 | 中间品检 |  | 单管干粉引物 | 20240329 |  |  | 19.66 | 3.052 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 滤 | 10 | 45 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL07-DJ-3 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240401呼吸100多重PCR引物中间品 | 中间品检 |  | 单管干粉引物 | 20240329 |  |  | 19.55 | 3.069 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 355 | 174 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL07-DJ-3 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240401呼吸100多重PCR引物中间品 | 中间品检 |  | 单管干粉引物 | 20240329 |  |  | 19.55 | 3.069 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 弱阳 | 41 | 174 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFN01-DJ-10E6 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240401呼吸100多重PCR引物中间品 | 中间品检 |  | 单管干粉引物 | 20240329 |  |  | 20.8 | 2.8849999999999998 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2277 | 4 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 4057
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFN01-DJ-10E6 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240401呼吸100多重PCR引物中间品 | 中间品检 |  | 单管干粉引物 | 20240329 |  |  | 20.8 | 2.8849999999999998 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 1038 | 4 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 4057
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFN01-DJ-10E6 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240401呼吸100多重PCR引物中间品 | 中间品检 |  | 单管干粉引物 | 20240329 |  |  | 20.8 | 2.8849999999999998 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 2409 | 4 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 4057
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFN01-DJ-10E6 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240401呼吸100多重PCR引物中间品 | 中间品检 |  | 单管干粉引物 | 20240329 |  |  | 20.8 | 2.8849999999999998 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 610 | 4 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 4057
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFN02-DJ-10E6 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240401呼吸100多重PCR引物中间品 | 中间品检 |  | 单管干粉引物 | 20240329 |  |  | 23.65 | 2.5369999999999999 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6142 | 7 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 22781
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFN02-DJ-10E6 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240401呼吸100多重PCR引物中间品 | 中间品检 |  | 单管干粉引物 | 20240329 |  |  | 23.65 | 2.5369999999999999 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 6922 | 7 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 22781
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFN02-DJ-10E6 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240401呼吸100多重PCR引物中间品 | 中间品检 |  | 单管干粉引物 | 20240329 |  |  | 23.65 | 2.5369999999999999 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 12950 | 7 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 22781
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFN02-DJ-10E6 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240401呼吸100多重PCR引物中间品 | 中间品检 |  | 单管干粉引物 | 20240329 |  |  | 23.65 | 2.5369999999999999 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 2909 | 7 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 22781
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFN03-DJ-10E6 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240401呼吸100多重PCR引物中间品 | 中间品检 |  | 单管干粉引物 | 20240329 |  |  | 24.05 | 2.4950000000000001 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 444 | 10 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 16018
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFN03-DJ-10E6 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240401呼吸100多重PCR引物中间品 | 中间品检 |  | 单管干粉引物 | 20240329 |  |  | 24.05 | 2.4950000000000001 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 4797 | 10 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 16018
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFN03-DJ-10E6 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240401呼吸100多重PCR引物中间品 | 中间品检 |  | 单管干粉引物 | 20240329 |  |  | 24.05 | 2.4950000000000001 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 9831 | 10 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 16018
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFN03-DJ-10E6 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240401呼吸100多重PCR引物中间品 | 中间品检 |  | 单管干粉引物 | 20240329 |  |  | 24.05 | 2.4950000000000001 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 1390 | 10 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 16018
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL01-LY-1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240201-1呼吸100成品 | 中间品检 |  | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 18.66 | 3.2149999999999999 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1535 | 11373 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL01-LY-1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240201-1呼吸100成品 | 中间品检 |  | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 18.66 | 3.2149999999999999 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 10279 | 11373 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL01-LY-1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240201-1呼吸100成品 | 中间品检 |  | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 18.66 | 3.2149999999999999 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 10279 | 11373 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL01-LY-2 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240201-1呼吸100成品 | 中间品检 |  | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 19.64 | 3.0550000000000002 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2111 | 19404 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL01-LY-2 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240201-1呼吸100成品 | 中间品检 |  | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 19.64 | 3.0550000000000002 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 14072 | 19404 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL01-LY-2 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240201-1呼吸100成品 | 中间品检 |  | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 19.64 | 3.0550000000000002 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 14072 | 19404 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL01-LY-3 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240201-1呼吸100成品 | 中间品检 |  | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 19.420000000000002 | 3.089 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 792 | 12949 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL01-LY-3 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240201-1呼吸100成品 | 中间品检 |  | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 19.420000000000002 | 3.089 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 9511 | 12949 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL01-LY-3 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240201-1呼吸100成品 | 中间品检 |  | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 19.420000000000002 | 3.089 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 9511 | 12949 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL02-LY-1 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 |  |  |  | 20240201-1呼吸100成品 | 中间品检 |  | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 17.420000000000002 | 3.4449999999999998 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 952 | 450 | Q30不合格 | 质控不合格 | [11 empty] | 0
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL02-LY-2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 |  |  |  | 20240201-1呼吸100成品 | 中间品检 |  | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 18.55 | 3.234 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2497 | 772 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL02-LY-3 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 |  |  |  | 20240201-1呼吸100成品 | 中间品检 |  | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 19.329999999999998 | 3.1030000000000002 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4180 | 2407 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL03-LY-1 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240201-1呼吸100成品 | 中间品检 |  | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 20.05 | 2.992 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 503 | 1120 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL03-LY-1 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240201-1呼吸100成品 | 中间品检 |  | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 20.05 | 2.992 | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 阳性 | 868 | 1120 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL03-LY-2 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240201-1呼吸100成品 | 中间品检 |  | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 20.02 | 2.9969999999999999 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 731 | 461 | Q30不合格 | 质控不合格 | [11 empty] | 0
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL03-LY-2 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240201-1呼吸100成品 | 中间品检 |  | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 20.02 | 2.9969999999999999 | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 弱阳 | 308 | 461 | Q30不合格 | 质控不合格 | [11 empty] | 0
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL03-LY-3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240201-1呼吸100成品 | 中间品检 |  | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 19.72 | 3.0430000000000001 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 518 | 692 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL03-LY-3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240201-1呼吸100成品 | 中间品检 |  | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 19.72 | 3.0430000000000001 | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 阳性 | 513 | 692 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL04-LY-1 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人副流感2型 |  |  |  | 20240201-1呼吸100成品 | 中间品检 |  | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 18.78 | 3.1949999999999998 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 483 | 1547 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL04-LY-2 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人副流感2型 |  |  |  | 20240201-1呼吸100成品 | 中间品检 |  | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 21.43 | 2.8 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 286 | 2654 | Q30不合格 | 质控不合格 | [11 empty] | 0
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL04-LY-3 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人副流感2型 |  |  |  | 20240201-1呼吸100成品 | 中间品检 |  | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 19.97 | 3.004 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 133 | 2800 | 内参不合格 | 质控不合格 | [11 empty] | 0
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL05-LY-1 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240201-1呼吸100成品 | 中间品检 |  | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 17.940000000000001 | 3.3439999999999999 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1214 | 1167 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL05-LY-1 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240201-1呼吸100成品 | 中间品检 |  | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 17.940000000000001 | 3.3439999999999999 | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 714 | 1167 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL05-LY-2 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240201-1呼吸100成品 | 中间品检 |  | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 20.09 | 2.9860000000000002 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2271 | 558 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL05-LY-2 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240201-1呼吸100成品 | 中间品检 |  | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 20.09 | 2.9860000000000002 | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 弱阳 | 330 | 558 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL05-LY-3 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240201-1呼吸100成品 | 中间品检 |  | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 22.14 | 2.71 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1051 | 233 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL05-LY-3 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240201-1呼吸100成品 | 中间品检 |  | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 22.14 | 2.71 | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 123 | 233 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL06-LY-1 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240201-1呼吸100成品 | 中间品检 |  | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 23.07 | 2.601 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 981 | 7228 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL06-LY-1 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240201-1呼吸100成品 | 中间品检 |  | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 23.07 | 2.601 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 4964 | 7228 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL06-LY-2 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240201-1呼吸100成品 | 中间品检 |  | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 17.09 | 3.51 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1723 | 3179 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL06-LY-2 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240201-1呼吸100成品 | 中间品检 |  | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 17.09 | 3.51 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 2350 | 3179 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL06-LY-3 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240201-1呼吸100成品 | 中间品检 |  | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 16.489999999999998 | 3.6379999999999999 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1122 | 1970 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL06-LY-3 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240201-1呼吸100成品 | 中间品检 |  | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 16.489999999999998 | 3.6379999999999999 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 1339 | 1970 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL07-LY-1 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240201-1呼吸100成品 | 中间品检 |  | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 18.079999999999998 | 3.319 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1365 | 62 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL07-LY-1 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240201-1呼吸100成品 | 中间品检 |  | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 18.079999999999998 | 3.319 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 52 | 62 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL07-LY-2 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240201-1呼吸100成品 | 中间品检 |  | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 19.760000000000002 | 3.036 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 937 | 16 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL07-LY-3 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240201-1呼吸100成品 | 中间品检 |  | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 20 | 3.0009999999999999 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 608 | 131 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFL07-LY-3 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240201-1呼吸100成品 | 中间品检 |  | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 20 | 3.0009999999999999 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 滤 | 23 | 131 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFN01-LY-10E6 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240201-1呼吸100成品 | 中间品检 |  | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 23.64 | 2.5390000000000001 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 10916 | 1 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 11384
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFN01-LY-10E6 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240201-1呼吸100成品 | 中间品检 |  | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 23.64 | 2.5390000000000001 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 3360 | 1 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 11384
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFN01-LY-10E6 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240201-1呼吸100成品 | 中间品检 |  | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 23.64 | 2.5390000000000001 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 6461 | 1 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 11384
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFN01-LY-10E6 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240201-1呼吸100成品 | 中间品检 |  | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 23.64 | 2.5390000000000001 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 1563 | 1 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 11384
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFN02-LY-10E6 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240201-1呼吸100成品 | 中间品检 |  | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 24.8 | 2.419 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 6311 | 7 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 16243
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFN02-LY-10E6 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240201-1呼吸100成品 | 中间品检 |  | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 24.8 | 2.419 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 4710 | 7 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 16243
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFN02-LY-10E6 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240201-1呼吸100成品 | 中间品检 |  | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 24.8 | 2.419 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 9430 | 7 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 16243
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFN02-LY-10E6 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240201-1呼吸100成品 | 中间品检 |  | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 24.8 | 2.419 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 2103 | 7 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 16243
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFN03-LY-10E6 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240201-1呼吸100成品 | 中间品检 |  | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 23.08 | 2.6 | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 386 | 3 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 8607
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFN03-LY-10E6 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240201-1呼吸100成品 | 中间品检 |  | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 23.08 | 2.6 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 2599 | 3 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 8607
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFN03-LY-10E6 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240201-1呼吸100成品 | 中间品检 |  | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 23.08 | 2.6 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 5231 | 3 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 8607
240408_MN00604_0411_A000H5LGV7 | 240408 | T2P2 | T2P2-QFN03-LY-10E6 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240201-1呼吸100成品 | 中间品检 |  | 干粉引物 | 20240329 |  |  | 23.08 | 2.6 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 777 | 3 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 8607
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFR01-DJ-1 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 534 | 2 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFR01-DJ-2 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 483 | 7 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFR01-DJ-3 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 328 | 6 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFR01-DJ-4 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 657 | 15 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFR01-DJ-5 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 650 | 16 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFR01-DJ-6 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 449 | 25 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFR01-DJ-7 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 658 | 3 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFR01-DJ-8 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 474 | 18 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFR02-DJ-1 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 449 | 26 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFR02-DJ-1 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 弱阳 | 21 | 26 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFR02-DJ-2 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 696 | 62 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFR02-DJ-2 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 64 | 62 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFR02-DJ-3 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 321 | 33 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFR02-DJ-3 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 弱阳 | 36 | 33 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFR02-DJ-4 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 679 | 59 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFR02-DJ-4 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 弱阳 | 42 | 59 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFR02-DJ-5 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1807 | 176 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFR02-DJ-5 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 165 | 176 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFR02-DJ-6 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 864 | 83 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFR02-DJ-6 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 62 | 83 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFR02-DJ-7 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 337 | 17 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFR02-DJ-7 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 弱阳 | 15 | 17 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFR02-DJ-8 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 301 | 20 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFR02-DJ-8 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 弱阳 | 19 | 20 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFP01-DJ-1 | T2P2-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 407 | 3664 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFP01-DJ-1 | T2P2-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 3302 | 3664 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFP01-DJ-1 | T2P2-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 3302 | 3664 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFP02-DJ-1 | T2P2-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒71型 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4217 | 4943 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFP03-DJ-1 | T2P2-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 136 | 92 | 内参不合格 | 质控不合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFP03-DJ-1 | T2P2-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 弱阳 | 72 | 92 | 内参不合格 | 质控不合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFP04-DJ-1 | T2P2-P04 | 阳性参考品 | 人副流感2型 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 149 | 12628 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFP05-DJ-1 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 670 | 42299 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFP05-DJ-1 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 36989 | 42299 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFP06-DJ-1 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1676 | 11 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFP07-DJ-1 | T2P2-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 973 | 108 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFP07-DJ-1 | T2P2-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 90 | 108 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-POS-DJ-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 509 | 18966 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-POS-DJ-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 17402 | 18966 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFP01-DJ-2 | T2P2-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 669 | 5607 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFP01-DJ-2 | T2P2-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 5609 | 5607 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFP01-DJ-2 | T2P2-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 5609 | 5607 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFP02-DJ-2 | T2P2-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒71型 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3876 | 5156 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFP03-DJ-2 | T2P2-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 134 | 891 | 内参不合格 | 质控不合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFP03-DJ-2 | T2P2-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 阳性 | 755 | 891 | 内参不合格 | 质控不合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFP04-DJ-2 | T2P2-P04 | 阳性参考品 | 人副流感2型 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 526 | 8920 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFP05-DJ-2 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 785 | 13082 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFP05-DJ-2 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 10766 | 13082 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFP06-DJ-2 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1396 | 46 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFP07-DJ-2 | T2P2-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1089 | 128 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFP07-DJ-2 | T2P2-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 103 | 128 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-POS-DJ-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 773 | 15987 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-POS-DJ-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 20759 | 15987 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFP01-DJ-3 | T2P2-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2006 | 7660 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFP01-DJ-3 | T2P2-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 7820 | 7660 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFP01-DJ-3 | T2P2-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 7820 | 7660 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFP02-DJ-3 | T2P2-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒71型 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5242 | 4093 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFP03-DJ-3 | T2P2-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 99 | 691 | 内参不合格 | 质控不合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFP03-DJ-3 | T2P2-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 阳性 | 562 | 691 | 内参不合格 | 质控不合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFP04-DJ-3 | T2P2-P04 | 阳性参考品 | 人副流感2型 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 653 | 15210 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFP05-DJ-3 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1619 | 15478 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFP05-DJ-3 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 11916 | 15478 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFP06-DJ-3 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3277 | 87 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFP07-DJ-3 | T2P2-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1584 | 107 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFP07-DJ-3 | T2P2-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 弱阳 | 50 | 107 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-POS-DJ-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1803 | 36299 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-POS-DJ-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 31035 | 36299 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL01-DJ-1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 545 | 3991 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL01-DJ-1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 3753 | 3991 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL01-DJ-1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 3753 | 3991 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL02-DJ-1 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1180 | 669 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL03-DJ-1 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 326 | 409 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL03-DJ-1 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 弱阳 | 304 | 409 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL04-DJ-1 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人副流感2型 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 988 | 1832 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL05-DJ-1 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1050 | 2749 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL05-DJ-1 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 2157 | 2749 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL06-DJ-1 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1505 | 4312 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL06-DJ-1 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 3788 | 4312 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL07-DJ-1 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 787 | 59 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL07-DJ-1 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 弱阳 | 41 | 59 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL01-DJ-2 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 702 | 2193 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL01-DJ-2 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 2263 | 2193 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL01-DJ-2 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 2263 | 2193 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL02-DJ-2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 897 | 218 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL03-DJ-2 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 293 | 136 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL03-DJ-2 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 弱阳 | 151 | 136 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL04-DJ-2 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人副流感2型 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 253 | 561 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL05-DJ-2 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 476 | 421 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL05-DJ-2 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 395 | 421 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL06-DJ-2 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 384 | 1551 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL06-DJ-2 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 2041 | 1551 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL07-DJ-2 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 485 | 33 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL07-DJ-2 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 弱阳 | 19 | 33 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL01-DJ-3 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 216 | 2432 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL01-DJ-3 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 2307 | 2432 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL01-DJ-3 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 2307 | 2432 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL02-DJ-3 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 959 | 262 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL03-DJ-3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 890 | 112 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL03-DJ-3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 弱阳 | 114 | 112 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL04-DJ-3 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人副流感2型 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1198 | 740 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL05-DJ-3 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 376 | 1110 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL05-DJ-3 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 1297 | 1110 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL06-DJ-3 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 909 | 6502 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL06-DJ-3 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 7664 | 6502 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL07-DJ-3 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 938 | 45 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL07-DJ-3 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 滤 | 42 | 45 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-NTC-DJ-T-1 | T2P2-NTC | NTC |  |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 921 | 21 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-NEG-DJ-1 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 661 | 31 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-NEG-DJ-2 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1366 | 8 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-NEG-DJ-3 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1224 | 43 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFN01-DJ-10E6 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3342 | 5 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 11096
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFN01-DJ-10E6 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 3688 | 5 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 11096
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFN01-DJ-10E6 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 5970 | 5 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 11096
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFN01-DJ-10E6 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 1438 | 5 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 11096
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFN02-DJ-10E6 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 3017 | 12 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 7863
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFN02-DJ-10E6 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 2530 | 12 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 7863
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFN02-DJ-10E6 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 4504 | 12 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 7863
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFN02-DJ-10E6 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 829 | 12 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 7863
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFN01-DJ-10E5 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 898 | 18 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 9334
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFN01-DJ-10E5 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 3918 | 18 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 9334
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFN01-DJ-10E5 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 4617 | 18 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 9334
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFN01-DJ-10E5 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 799 | 18 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 9334
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFN02-DJ-10E5 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 426 | 1 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 4154
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFN02-DJ-10E5 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 1580 | 1 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 4154
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFN02-DJ-10E5 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 2275 | 1 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 4154
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFN02-DJ-10E5 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 299 | 1 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 4154
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFN03-DJ-10E5 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 257 | 13 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 3632
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFN03-DJ-10E5 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 1180 | 13 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 3632
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFN03-DJ-10E5 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 2191 | 13 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 3632
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFN03-DJ-10E5 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 261 | 13 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 3632
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFN01-DJ-10E4 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 32 | 0 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 1201
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFN01-DJ-10E4 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 586 | 0 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 1201
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFN01-DJ-10E4 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 534 | 0 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 1201
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFN01-DJ-10E4 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 81 | 0 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 1201
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFN02-DJ-10E4 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 115 | 2 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 868
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFN02-DJ-10E4 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 341 | 2 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 868
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFN02-DJ-10E4 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 446 | 2 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 868
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFN02-DJ-10E4 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 81 | 2 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 868
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFN03-DJ-10E4 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 66 | 0 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 499
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFN03-DJ-10E4 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 172 | 0 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 499
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFN03-DJ-10E4 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 284 | 0 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 499
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFN03-DJ-10E4 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 20240203呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 43 | 0 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 499
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFR01-LY-1 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 963 | 18 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFR01-LY-2 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 800 | 13 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFR01-LY-3 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 464 | 4 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFR01-LY-4 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1543 | 85 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFR01-LY-5 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1316 | 18 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFR01-LY-6 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 667 | 39 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFR01-LY-7 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 572 | 12 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFR01-LY-8 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1090 | 18 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFR02-LY-1 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 911 | 78 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFR02-LY-1 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 61 | 78 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFR02-LY-2 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1416 | 157 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 1
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFR02-LY-2 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 1 | 157 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 1
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFR02-LY-2 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 129 | 157 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 1
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFR02-LY-3 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 69 | 1 | 原始数据不合格 | 质控不合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFR02-LY-3 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 滤 | 2 | 1 | 原始数据不合格 | 质控不合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFR02-LY-4 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 552 | 114 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFR02-LY-4 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 55 | 114 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFR02-LY-5 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2521 | 275 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFR02-LY-5 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 216 | 275 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFR02-LY-6 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1533 | 179 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFR02-LY-6 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 133 | 179 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFR02-LY-7 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 744 | 57 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFR02-LY-7 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 弱阳 | 42 | 57 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFR02-LY-8 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 750 | 105 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFR02-LY-8 | T2P2-R02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 66 | 105 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFP01-LY-1 | T2P2-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 755 | 9286 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFP01-LY-1 | T2P2-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 6958 | 9286 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFP01-LY-1 | T2P2-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 6958 | 9286 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFP02-LY-1 | T2P2-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒71型 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 5155 | 9109 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFP03-LY-1 | T2P2-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 226 | 230 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFP03-LY-1 | T2P2-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 弱阳 | 113 | 230 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFP04-LY-1 | T2P2-P04 | 阳性参考品 | 人副流感2型 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 316 | 11433 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFP05-LY-1 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 935 | 46792 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFP05-LY-1 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 33506 | 46792 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFP06-LY-1 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2131 | 25 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFP07-LY-1 | T2P2-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1559 | 89 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFP07-LY-1 | T2P2-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 72 | 89 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-POS-LY-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 857 | 32372 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-POS-LY-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 32287 | 32372 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFP01-LY-2 | T2P2-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1066 | 9066 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFP01-LY-2 | T2P2-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 7620 | 9066 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFP01-LY-2 | T2P2-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 7620 | 9066 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFP02-LY-2 | T2P2-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒71型 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4151 | 9856 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFP03-LY-2 | T2P2-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 208 | 1130 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFP03-LY-2 | T2P2-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 阳性 | 1033 | 1130 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFP04-LY-2 | T2P2-P04 | 阳性参考品 | 人副流感2型 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 801 | 9113 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFP05-LY-2 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1208 | 13283 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFP05-LY-2 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 13109 | 13283 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFP06-LY-2 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1877 | 101 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFP07-LY-2 | T2P2-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1774 | 195 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFP07-LY-2 | T2P2-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 157 | 195 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-POS-LY-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 803 | 26931 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-POS-LY-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 27819 | 26931 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFP01-LY-3 | T2P2-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1203 | 5651 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFP01-LY-3 | T2P2-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 5480 | 5651 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFP01-LY-3 | T2P2-P01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 5480 | 5651 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFP02-LY-3 | T2P2-P02 | 阳性参考品 | 肠道病毒71型 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4182 | 3951 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFP03-LY-3 | T2P2-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 31 | 63 | 内参不合格 | 质控不合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFP03-LY-3 | T2P2-P03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 弱阳 | 83 | 63 | 内参不合格 | 质控不合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFP04-LY-3 | T2P2-P04 | 阳性参考品 | 人副流感2型 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 279 | 10273 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFP05-LY-3 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 428 | 3771 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFP05-LY-3 | T2P2-P05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 3304 | 3771 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFP06-LY-3 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2071 | 199 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFP07-LY-3 | T2P2-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 663 | 20 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFP07-LY-3 | T2P2-P07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 弱阳 | 15 | 20 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-POS-LY-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1132 | 24785 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-POS-LY-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 27639 | 24785 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL01-LY-1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1127 | 4678 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL01-LY-1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 5172 | 4678 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL01-LY-1 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 5172 | 4678 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL02-LY-1 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1443 | 1091 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL03-LY-1 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 491 | 447 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL03-LY-1 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 弱阳 | 336 | 447 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL04-LY-1 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人副流感2型 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 957 | 1549 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL05-LY-1 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1501 | 2434 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL05-LY-1 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 2230 | 2434 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL06-LY-1 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1105 | 3610 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL06-LY-1 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 3669 | 3610 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL07-LY-1 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 669 | 30 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL07-LY-1 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 弱阳 | 13 | 30 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL01-LY-2 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1134 | 4549 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL01-LY-2 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 4320 | 4549 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL01-LY-2 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 4320 | 4549 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL02-LY-2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1677 | 516 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL03-LY-2 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 697 | 229 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL03-LY-2 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 弱阳 | 281 | 229 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL04-LY-2 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人副流感2型 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1000 | 1680 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL05-LY-2 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1353 | 1639 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL05-LY-2 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 1808 | 1639 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL06-LY-2 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1612 | 6666 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL06-LY-2 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 6988 | 6666 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL07-LY-2 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1089 | 146 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL07-LY-2 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 阳性 | 59 | 146 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL01-LY-3 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 764 | 9724 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL01-LY-3 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 6936 | 9724 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL01-LY-3 | T2P2-L01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 6936 | 9724 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL02-LY-3 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 913 | 319 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL03-LY-3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1525 | 240 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL03-LY-3 | T2P2-L03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 弱阳 | 211 | 240 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL04-LY-3 | T2P2-L04 | 检测限参考品 | 人副流感2型 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1444 | 597 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL05-LY-3 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1376 | 2380 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL05-LY-3 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 2725 | 2380 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL06-LY-3 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 917 | 7521 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL06-LY-3 | T2P2-L06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 8884 | 7521 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL07-LY-3 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1392 | 58 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFL07-LY-3 | T2P2-L07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 弱阳 | 35 | 58 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-NTC-LY-T-1 | T2P2-NTC | NTC |  |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 960 | 28 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-NEG-LY-1 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1190 | 20 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-NEG-LY-2 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1543 | 19 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-NEG-LY-3 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1148 | 49 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFN01-LY-10E6 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 4284 | 17 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 14867
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFN01-LY-10E6 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 4608 | 17 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 14867
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFN01-LY-10E6 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 8306 | 17 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 14867
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFN01-LY-10E6 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 1953 | 17 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 14867
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFN02-LY-10E6 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2616 | 14 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 5482
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFN02-LY-10E6 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 1676 | 14 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 5482
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFN02-LY-10E6 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 3220 | 14 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 5482
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFN02-LY-10E6 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 586 | 14 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 5482
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFN03-LY-10E6 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2371 | 47 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 11155
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFN03-LY-10E6 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 3264 | 47 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 11155
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFN03-LY-10E6 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 6920 | 47 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 11155
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFN03-LY-10E6 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 971 | 47 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 11155
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFN01-LY-10E5 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1174 | 14 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 9898
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFN01-LY-10E5 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 4121 | 14 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 9898
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFN01-LY-10E5 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 4876 | 14 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 9898
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFN01-LY-10E5 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 901 | 14 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 9898
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFN02-LY-10E5 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 655 | 7 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 5960
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFN02-LY-10E5 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 2266 | 7 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 5960
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFN02-LY-10E5 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 3209 | 7 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 5960
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFN02-LY-10E5 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 485 | 7 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 5960
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFN03-LY-10E5 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 234 | 16 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 3331
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFN03-LY-10E5 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 1024 | 16 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 3331
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFN03-LY-10E5 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 2011 | 16 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 3331
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFN03-LY-10E5 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 296 | 16 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 3331
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFN01-LY-10E4 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 146 | 1 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 1533
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFN01-LY-10E4 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 664 | 1 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 1533
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFN01-LY-10E4 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 754 | 1 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 1533
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFN01-LY-10E4 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 115 | 1 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 1533
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFN02-LY-10E4 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 97 | 4 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 1085
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFN02-LY-10E4 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 470 | 4 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 1085
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFN02-LY-10E4 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 543 | 4 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 1085
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFN02-LY-10E4 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 72 | 4 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 1085
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFN03-LY-10E4 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 51 | 1 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 575
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFN03-LY-10E4 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 199 | 1 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 575
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFN03-LY-10E4 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 331 | 1 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 575
240410_TPMN00173_0285_A000H73TTJ | 240410 | T2P2 | T2P2-QFN03-LY-10E4 | T2P2-N | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 20240201呼吸100多重PCR引物 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 45 | 1 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 575
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-POS-DJ-Z-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240401 | 中间品检 | 呼吸100多重引物中间品20240401 | 单管干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 823 | 75422 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-POS-DJ-Z-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240401 | 中间品检 | 呼吸100多重引物中间品20240401 | 单管干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 31556 | 75422 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-POS-DJ-Z-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240401 | 中间品检 | 呼吸100多重引物中间品20240401 | 单管干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 547 | 43222 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-POS-DJ-Z-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240401 | 中间品检 | 呼吸100多重引物中间品20240401 | 单管干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 15803 | 43222 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-POS-DJ-Z-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240401 | 中间品检 | 呼吸100多重引物中间品20240401 | 单管干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 330 | 35856 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-POS-DJ-Z-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240401 | 中间品检 | 呼吸100多重引物中间品20240401 | 单管干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 12665 | 35856 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFL02-DJ-Z-1 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 |  |  |  | 20240401 | 中间品检 | 呼吸100多重引物中间品20240401 | 单管干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 500 | 503 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFL02-DJ-Z-2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 |  |  |  | 20240401 | 中间品检 | 呼吸100多重引物中间品20240401 | 单管干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 443 | 1008 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFL02-DJ-Z-3 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 |  |  |  | 20240401 | 中间品检 | 呼吸100多重引物中间品20240401 | 单管干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 362 | 187 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFL05-DJ-Z-1 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240401 | 中间品检 | 呼吸100多重引物中间品20240401 | 单管干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 311 | 3792 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFL05-DJ-Z-1 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240401 | 中间品检 | 呼吸100多重引物中间品20240401 | 单管干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 1401 | 3792 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFL05-DJ-Z-2 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240401 | 中间品检 | 呼吸100多重引物中间品20240401 | 单管干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 199 | 1364 | 内参不合格 | 质控不合格 | [11 empty] | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFL05-DJ-Z-2 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240401 | 中间品检 | 呼吸100多重引物中间品20240401 | 单管干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 485 | 1364 | 内参不合格 | 质控不合格 | [11 empty] | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFL05-DJ-Z-3 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240401 | 中间品检 | 呼吸100多重引物中间品20240401 | 单管干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 393 | 3166 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFL05-DJ-Z-3 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240401 | 中间品检 | 呼吸100多重引物中间品20240401 | 单管干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 1087 | 3166 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-POS-LY-Z-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240301 | 中间品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 208 | 26159 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-POS-LY-Z-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240301 | 中间品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 11015 | 26159 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-POS-LY-Z-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240301 | 中间品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 695 | 40413 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-POS-LY-Z-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240301 | 中间品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 16654 | 40413 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-POS-LY-Z-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240301 | 中间品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 520 | 43750 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-POS-LY-Z-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240301 | 中间品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 15644 | 43750 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFL02-LY-Z-1 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 |  |  |  | 20240301 | 中间品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 814 | 1083 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFL02-LY-Z-2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 |  |  |  | 20240301 | 中间品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 24 | 2 | 原始数据不合格 | 质控不合格 | [11 empty] | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFL02-LY-Z-3 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 |  |  |  | 20240301 | 中间品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 345 | 531 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFL05-LY-Z-1 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240301 | 中间品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 492 | 2101 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFL05-LY-Z-1 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240301 | 中间品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 874 | 2101 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFL05-LY-Z-2 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240301 | 中间品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 254 | 2216 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFL05-LY-Z-2 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240301 | 中间品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 860 | 2216 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFL05-LY-Z-3 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240301 | 中间品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 428 | 2223 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFL05-LY-Z-3 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240301 | 中间品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 803 | 2223 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFR01-DJ-1 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240203 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 562 | 22538 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFR01-DJ-1 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240203 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 8655 | 22538 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFR01-DJ-2 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240203 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1042 | 66218 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFR01-DJ-2 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240203 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 21954 | 66218 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFR01-DJ-3 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240203 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 929 | 28220 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFR01-DJ-3 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240203 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 12429 | 28220 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFR01-DJ-4 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240203 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 426 | 15497 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFR01-DJ-4 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240203 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 5887 | 15497 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFR01-DJ-5 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240203 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2039 | 52103 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFR01-DJ-5 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240203 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 23076 | 52103 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFR01-DJ-6 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240203 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 960 | 23834 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFR01-DJ-6 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240203 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 10733 | 23834 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFR01-DJ-7 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240203 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1643 | 35343 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFR01-DJ-7 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240203 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 16689 | 35343 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFR01-DJ-8 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240203 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1085 | 28102 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFR01-DJ-8 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240203 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 12255 | 28102 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFP06-DJ-1 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240203 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 868 | 23917 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFP06-DJ-1 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240203 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 8726 | 23917 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFP06-DJ-2 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240203 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 875 | 24663 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFP06-DJ-2 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240203 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 8393 | 24663 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFP06-DJ-3 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240203 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1898 | 40435 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFP06-DJ-3 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240203 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 15863 | 40435 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFR01-LY-1 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 102 | 4361 | 内参不合格 | 质控不合格 | [11 empty] | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFR01-LY-1 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 1750 | 4361 | 内参不合格 | 质控不合格 | [11 empty] | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFR01-LY-2 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 282 | 11746 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFR01-LY-2 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 6469 | 11746 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFR01-LY-3 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 160 | 4838 | 内参不合格 | 质控不合格 | [11 empty] | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFR01-LY-3 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 2358 | 4838 | 内参不合格 | 质控不合格 | [11 empty] | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFR01-LY-4 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 207 | 6045 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFR01-LY-4 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 2658 | 6045 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFR01-LY-5 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 404 | 9042 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFR01-LY-5 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 4574 | 9042 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFR01-LY-6 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 234 | 5976 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFR01-LY-6 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 2768 | 5976 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFR01-LY-7 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 357 | 8965 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFR01-LY-7 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 3865 | 8965 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFR01-LY-8 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 356 | 6550 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFR01-LY-8 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 3294 | 6550 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFP06-LY-1 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 489 | 11279 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFP06-LY-1 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 4634 | 11279 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFP06-LY-2 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1046 | 16804 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFP06-LY-2 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 7784 | 16804 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFP06-LY-3 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1008 | 15583 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFP06-LY-3 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 7991 | 15583 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-NTC-LY-N-2 | T2P2-NTC | NTC |  |  |  |  | 20240301 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 12 | 1250 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 16
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-NTC-LY-N-2 | T2P2-NTC | NTC |  |  |  |  | 20240301 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 7 | 1250 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 16
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-NTC-LY-N-2 | T2P2-NTC | NTC |  |  |  |  | 20240301 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 1 | 1250 | 合格 | 质控合格 | [11 empty] | 16
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-POS-DJ-Z-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240401呼吸100中间品 | 中间品检 | 呼吸100多重引物中间品20240401 | 单管干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 823 | 75422 | 合格 | 质控合格 |  | 238026 | 0.894678 | 199407 | 0.838 | 77384 | 0.3881 |  |  | POS | 百日咳鲍特菌耐药 | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-POS-DJ-Z-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240401呼吸100中间品 | 中间品检 | 呼吸100多重引物中间品20240401 | 单管干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 31556 | 75422 | 合格 | 质控合格 |  | 238026 | 0.894678 | 199407 | 0.838 | 77384 | 0.3881 |  |  | POS | 百日咳鲍特菌耐药 | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-POS-DJ-Z-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240401呼吸100中间品 | 中间品检 | 呼吸100多重引物中间品20240401 | 单管干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 547 | 43222 | 合格 | 质控合格 |  | 272484 | 0.904552 | 231420 | 0.849 | 44716 | 0.1932 |  |  | POS | 百日咳鲍特菌耐药 | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-POS-DJ-Z-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240401呼吸100中间品 | 中间品检 | 呼吸100多重引物中间品20240401 | 单管干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 15803 | 43222 | 合格 | 质控合格 |  | 272484 | 0.904552 | 231420 | 0.849 | 44716 | 0.1932 |  |  | POS | 百日咳鲍特菌耐药 | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-POS-DJ-Z-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240401呼吸100中间品 | 中间品检 | 呼吸100多重引物中间品20240401 | 单管干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 330 | 35856 | 合格 | 质控合格 |  | 282204 | 0.830635 | 232635 | 0.824 | 36793 | 0.1582 |  |  | POS |  | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-POS-DJ-Z-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240401呼吸100中间品 | 中间品检 | 呼吸100多重引物中间品20240401 | 单管干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 12665 | 35856 | 合格 | 质控合格 |  | 282204 | 0.830635 | 232635 | 0.824 | 36793 | 0.1582 |  |  | POS |  | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFL02-DJ-Z-1 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 |  |  |  | 20240401呼吸100中间品 | 中间品检 | 呼吸100多重引物中间品20240401 | 单管干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 500 | 503 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 |  | 244275 | 0.840308 | 205871 | 0.843 | 1725 | 0.0084 |  |  | QFL02 |  | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFL02-DJ-Z-2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 |  |  |  | 20240401呼吸100中间品 | 中间品检 | 呼吸100多重引物中间品20240401 | 单管干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 443 | 1008 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 |  | 290604 | 0.777587 | 234003 | 0.805 | 2296 | 0.0098 |  |  | QFL02 |  | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFL02-DJ-Z-3 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 |  |  |  | 20240401呼吸100中间品 | 中间品检 | 呼吸100多重引物中间品20240401 | 单管干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 362 | 187 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 |  | 237637 | 0.798616 | 219321 | 0.923 | 1049 | 0.0048 |  |  | QFL02 |  | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFL05-DJ-Z-1 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240401呼吸100中间品 | 中间品检 | 呼吸100多重引物中间品20240401 | 单管干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 311 | 3792 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 |  | 241826 | 0.894903 | 194776 | 0.805 | 4545 | 0.0233 |  |  | QFL05 |  | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFL05-DJ-Z-1 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240401呼吸100中间品 | 中间品检 | 呼吸100多重引物中间品20240401 | 单管干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 1401 | 3792 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 |  | 241826 | 0.894903 | 194776 | 0.805 | 4545 | 0.0233 |  |  | QFL05 |  | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFL05-DJ-Z-2 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240401呼吸100中间品 | 中间品检 | 呼吸100多重引物中间品20240401 | 单管干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 199 | 1364 | 内参不合格 | 质控不合格 |  | 239732 | 0.905938 | 199086 | 0.83 | 1841 | 0.0092 |  |  | QFL05 |  | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFL05-DJ-Z-2 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240401呼吸100中间品 | 中间品检 | 呼吸100多重引物中间品20240401 | 单管干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 485 | 1364 | 内参不合格 | 质控不合格 |  | 239732 | 0.905938 | 199086 | 0.83 | 1841 | 0.0092 |  |  | QFL05 |  | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFL05-DJ-Z-3 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240401呼吸100中间品 | 中间品检 | 呼吸100多重引物中间品20240401 | 单管干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 393 | 3166 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 |  | 281080 | 0.877596 | 218396 | 0.777 | 4275 | 0.0196 |  |  | QFL05 |  | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFL05-DJ-Z-3 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240401呼吸100中间品 | 中间品检 | 呼吸100多重引物中间品20240401 | 单管干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 1087 | 3166 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 |  | 281080 | 0.877596 | 218396 | 0.777 | 4275 | 0.0196 |  |  | QFL05 |  | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-POS-LY-Z-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 中间品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 208 | 26159 | 合格 | 质控合格 |  | 236866 | 0.797441 | 209970 | 0.886 | 26653 | 0.1269 |  |  | POS |  | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-POS-LY-Z-1 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 中间品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 11015 | 26159 | 合格 | 质控合格 |  | 236866 | 0.797441 | 209970 | 0.886 | 26653 | 0.1269 |  |  | POS |  | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-POS-LY-Z-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 中间品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 695 | 40413 | 合格 | 质控合格 |  | 241873 | 0.887725 | 210602 | 0.871 | 42101 | 0.1999 |  |  | POS |  | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-POS-LY-Z-2 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 中间品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 16654 | 40413 | 合格 | 质控合格 |  | 241873 | 0.887725 | 210602 | 0.871 | 42101 | 0.1999 |  |  | POS |  | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-POS-LY-Z-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 中间品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 520 | 43750 | 合格 | 质控合格 |  | 278628 | 0.836852 | 244682 | 0.878 | 45201 | 0.1847 |  |  | POS |  | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-POS-LY-Z-3 | T2P2-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 中间品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性 | 15644 | 43750 | 合格 | 质控合格 |  | 278628 | 0.836852 | 244682 | 0.878 | 45201 | 0.1847 |  |  | POS |  | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFL02-LY-Z-1 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 中间品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 814 | 1083 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 |  | 236483 | 0.78387 | 204258 | 0.864 | 3008 | 0.0147 |  |  | QFL02 |  | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFL02-LY-Z-2 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 中间品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 24 | 2 | 原始数据不合格 | 质控不合格 |  | 33881 | 0.846346 | 31045 | 0.916 | 10 | 3e-04 |  |  | QFL02 |  | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFL02-LY-Z-3 | T2P2-L02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 中间品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 345 | 531 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 |  | 255480 | 0.87874 | 219217 | 0.858 | 1414 | 0.0065 |  |  | QFL02 |  | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFL05-LY-Z-1 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 中间品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 492 | 2101 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 |  | 206566 | 0.890004 | 174814 | 0.846 | 3117 | 0.0178 |  |  | QFL05 |  | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFL05-LY-Z-1 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 中间品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 874 | 2101 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 |  | 206566 | 0.890004 | 174814 | 0.846 | 3117 | 0.0178 |  |  | QFL05 |  | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFL05-LY-Z-2 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 中间品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 254 | 2216 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 |  | 244345 | 0.87817 | 212174 | 0.868 | 2837 | 0.0134 |  |  | QFL05 |  | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFL05-LY-Z-2 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 中间品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 860 | 2216 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 |  | 244345 | 0.87817 | 212174 | 0.868 | 2837 | 0.0134 |  |  | QFL05 |  | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFL05-LY-Z-3 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 中间品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 428 | 2223 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 |  | 232171 | 0.786678 | 199769 | 0.86 | 3218 | 0.0161 |  |  | QFL05 |  | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFL05-LY-Z-3 | T2P2-L05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 中间品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240410 |  |  |  |  | 腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 803 | 2223 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 |  | 232171 | 0.786678 | 199769 | 0.86 | 3218 | 0.0161 |  |  | QFL05 |  | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFR01-DJ-1 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240203 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 562 | 22538 | 合格 | 质控合格 |  | 257385 | 0.812641 | 198411 | 0.771 | 23985 | 0.1209 |  |  | QFR01 | 百日咳鲍特菌耐药 | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFR01-DJ-1 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240203 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 8655 | 22538 | 合格 | 质控合格 |  | 257385 | 0.812641 | 198411 | 0.771 | 23985 | 0.1209 |  |  | QFR01 | 百日咳鲍特菌耐药 | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFR01-DJ-2 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240203 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1042 | 66218 | 合格 | 质控合格 |  | 297615 | 0.854759 | 246164 | 0.827 | 69322 | 0.2816 |  |  | QFR01 | 百日咳鲍特菌耐药 | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFR01-DJ-2 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240203 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 21954 | 66218 | 合格 | 质控合格 |  | 297615 | 0.854759 | 246164 | 0.827 | 69322 | 0.2816 |  |  | QFR01 | 百日咳鲍特菌耐药 | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFR01-DJ-3 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240203 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 929 | 28220 | 合格 | 质控合格 |  | 223686 | 0.881759 | 196878 | 0.88 | 30301 | 0.1539 |  |  | QFR01 | 百日咳鲍特菌耐药 | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFR01-DJ-3 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240203 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 12429 | 28220 | 合格 | 质控合格 |  | 223686 | 0.881759 | 196878 | 0.88 | 30301 | 0.1539 |  |  | QFR01 | 百日咳鲍特菌耐药 | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFR01-DJ-4 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240203 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 426 | 15497 | 合格 | 质控合格 |  | 259283 | 0.897174 | 237970 | 0.918 | 16604 | 0.0698 |  |  | QFR01 | 百日咳鲍特菌耐药 | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFR01-DJ-4 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240203 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 5887 | 15497 | 合格 | 质控合格 |  | 259283 | 0.897174 | 237970 | 0.918 | 16604 | 0.0698 |  |  | QFR01 | 百日咳鲍特菌耐药 | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFR01-DJ-5 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240203 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 2039 | 52103 | 合格 | 质控合格 |  | 222469 | 0.87318 | 178031 | 0.8 | 56651 | 0.3182 |  |  | QFR01 | 百日咳鲍特菌耐药 | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFR01-DJ-5 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240203 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 23076 | 52103 | 合格 | 质控合格 |  | 222469 | 0.87318 | 178031 | 0.8 | 56651 | 0.3182 |  |  | QFR01 | 百日咳鲍特菌耐药 | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFR01-DJ-6 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240203 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 960 | 23834 | 合格 | 质控合格 |  | 218773 | 0.884913 | 183193 | 0.837 | 25935 | 0.1416 |  |  | QFR01 | 百日咳鲍特菌耐药 | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFR01-DJ-6 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240203 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 10733 | 23834 | 合格 | 质控合格 |  | 218773 | 0.884913 | 183193 | 0.837 | 25935 | 0.1416 |  |  | QFR01 | 百日咳鲍特菌耐药 | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFR01-DJ-7 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240203 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1643 | 35343 | 合格 | 质控合格 |  | 209348 | 0.805708 | 164777 | 0.787 | 38786 | 0.2354 |  |  | QFR01 | 百日咳鲍特菌耐药 | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFR01-DJ-7 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240203 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 16689 | 35343 | 合格 | 质控合格 |  | 209348 | 0.805708 | 164777 | 0.787 | 38786 | 0.2354 |  |  | QFR01 | 百日咳鲍特菌耐药 | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFR01-DJ-8 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240203 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1085 | 28102 | 合格 | 质控合格 |  | 226622 | 0.795381 | 174387 | 0.77 | 30565 | 0.1753 |  |  | QFR01 | 百日咳鲍特菌耐药 | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFR01-DJ-8 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240203 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 12255 | 28102 | 合格 | 质控合格 |  | 226622 | 0.795381 | 174387 | 0.77 | 30565 | 0.1753 |  |  | QFR01 | 百日咳鲍特菌耐药 | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFP06-DJ-1 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240203 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 868 | 23917 | 合格 | 质控合格 |  | 270346 | 0.893945 | 217909 | 0.806 | 26268 | 0.1205 |  |  | QFP06 | 百日咳鲍特菌耐药 | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFP06-DJ-1 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240203 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 8726 | 23917 | 合格 | 质控合格 |  | 270346 | 0.893945 | 217909 | 0.806 | 26268 | 0.1205 |  |  | QFP06 | 百日咳鲍特菌耐药 | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFP06-DJ-2 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240203 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 875 | 24663 | 合格 | 质控合格 |  | 289941 | 0.853163 | 228840 | 0.789 | 27206 | 0.1189 |  |  | QFP06 | 百日咳鲍特菌耐药 | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFP06-DJ-2 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240203 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 8393 | 24663 | 合格 | 质控合格 |  | 289941 | 0.853163 | 228840 | 0.789 | 27206 | 0.1189 |  |  | QFP06 | 百日咳鲍特菌耐药 | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFP06-DJ-3 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240203 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1898 | 40435 | 合格 | 质控合格 |  | 251530 | 0.886958 | 201326 | 0.8 | 45223 | 0.2246 |  |  | QFP06 | 百日咳鲍特菌耐药 | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFP06-DJ-3 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100成品 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240203 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 15863 | 40435 | 合格 | 质控合格 |  | 251530 | 0.886958 | 201326 | 0.8 | 45223 | 0.2246 |  |  | QFP06 | 百日咳鲍特菌耐药 | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFR01-LY-1 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 102 | 4361 | 内参不合格 | 质控不合格 |  | 246429 | 0.907196 | 207520 | 0.842 | 4613 | 0.0222 |  |  | QFR01 |  | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFR01-LY-1 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 1750 | 4361 | 内参不合格 | 质控不合格 |  | 246429 | 0.907196 | 207520 | 0.842 | 4613 | 0.0222 |  |  | QFR01 |  | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFR01-LY-2 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 282 | 11746 | 合格 | 质控合格 |  | 178595 | 0.878249 | 156989 | 0.879 | 12250 | 0.078 |  |  | QFR01 | 百日咳鲍特菌耐药 | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFR01-LY-2 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 6469 | 11746 | 合格 | 质控合格 |  | 178595 | 0.878249 | 156989 | 0.879 | 12250 | 0.078 |  |  | QFR01 | 百日咳鲍特菌耐药 | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFR01-LY-3 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 160 | 4838 | 内参不合格 | 质控不合格 |  | 201783 | 0.827375 | 171298 | 0.849 | 5161 | 0.0301 |  |  | QFR01 | 百日咳鲍特菌耐药 | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFR01-LY-3 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 2358 | 4838 | 内参不合格 | 质控不合格 |  | 201783 | 0.827375 | 171298 | 0.849 | 5161 | 0.0301 |  |  | QFR01 | 百日咳鲍特菌耐药 | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFR01-LY-4 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 207 | 6045 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 |  | 224408 | 0.841308 | 194050 | 0.865 | 6510 | 0.0335 |  |  | QFR01 |  | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFR01-LY-4 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 2658 | 6045 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 |  | 224408 | 0.841308 | 194050 | 0.865 | 6510 | 0.0335 |  |  | QFR01 |  | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFR01-LY-5 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 404 | 9042 | 合格 | 质控合格 |  | 194686 | 0.873241 | 163485 | 0.84 | 9829 | 0.0601 |  |  | QFR01 | 百日咳鲍特菌耐药 | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFR01-LY-5 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 4574 | 9042 | 合格 | 质控合格 |  | 194686 | 0.873241 | 163485 | 0.84 | 9829 | 0.0601 |  |  | QFR01 | 百日咳鲍特菌耐药 | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFR01-LY-6 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 234 | 5976 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 |  | 211704 | 0.785451 | 177910 | 0.84 | 6472 | 0.0364 |  |  | QFR01 | 百日咳鲍特菌耐药 | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFR01-LY-6 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 2768 | 5976 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 |  | 211704 | 0.785451 | 177910 | 0.84 | 6472 | 0.0364 |  |  | QFR01 | 百日咳鲍特菌耐药 | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFR01-LY-7 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 357 | 8965 | 合格 | 质控合格 |  | 229021 | 0.896576 | 193992 | 0.847 | 9783 | 0.0504 |  |  | QFR01 | 百日咳鲍特菌耐药 | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFR01-LY-7 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 3865 | 8965 | 合格 | 质控合格 |  | 229021 | 0.896576 | 193992 | 0.847 | 9783 | 0.0504 |  |  | QFR01 | 百日咳鲍特菌耐药 | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFR01-LY-8 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 356 | 6550 | 合格 | 质控合格 |  | 195850 | 0.793956 | 164515 | 0.84 | 7249 | 0.0441 |  |  | QFR01 | 百日咳鲍特菌耐药 | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFR01-LY-8 | T2P2-R01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 3294 | 6550 | 合格 | 质控合格 |  | 195850 | 0.793956 | 164515 | 0.84 | 7249 | 0.0441 |  |  | QFR01 | 百日咳鲍特菌耐药 | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFP06-LY-1 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 489 | 11279 | 合格 | 质控合格 |  | 239646 | 0.865669 | 192669 | 0.804 | 12453 | 0.0646 |  |  | QFP06 | 百日咳鲍特菌耐药 | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFP06-LY-1 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 4634 | 11279 | 合格 | 质控合格 |  | 239646 | 0.865669 | 192669 | 0.804 | 12453 | 0.0646 |  |  | QFP06 | 百日咳鲍特菌耐药 | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFP06-LY-2 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1046 | 16804 | 合格 | 质控合格 |  | 212811 | 0.834017 | 172592 | 0.811 | 19031 | 0.1103 |  |  | QFP06 | 百日咳鲍特菌耐药 | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFP06-LY-2 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 7784 | 16804 | 合格 | 质控合格 |  | 212811 | 0.834017 | 172592 | 0.811 | 19031 | 0.1103 |  |  | QFP06 | 百日咳鲍特菌耐药 | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFP06-LY-3 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 1008 | 15583 | 合格 | 质控合格 |  | 192222 | 0.861559 | 152566 | 0.794 | 17527 | 0.1149 |  |  | QFP06 | 百日咳鲍特菌耐药 | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-QFP06-LY-3 | T2P2-P06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 7991 | 15583 | 合格 | 质控合格 |  | 192222 | 0.861559 | 152566 | 0.794 | 17527 | 0.1149 |  |  | QFP06 | 百日咳鲍特菌耐药 | 0
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-NTC-LY-N-2 | T2P2-NTC | NTC |  |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 外源内参 | 外源内参 | 内参 | 12 | 1250 | 合格 | 质控合格 |  | 221338 | 0.876486 | 175049 | 0.791 | 1298 | 0.0074 |  |  |  |  | 16
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-NTC-LY-N-2 | T2P2-NTC | NTC |  |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 7 | 1250 | 合格 | 质控合格 |  | 221338 | 0.876486 | 175049 | 0.791 | 1298 | 0.0074 |  |  |  |  | 16
240414_MN00604_0418_A000H772V7 | 240414 | T2P2 | T2P2-NTC-LY-N-2 | T2P2-NTC | NTC |  |  |  |  | 20240301呼吸100成品 | 成品检 | 呼吸100多重引物中间品20240201 | 干粉引物 | 20240412 |  |  |  |  | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 1 | 1250 | 合格 | 质控合格 |  | 221338 | 0.876486 | 175049 | 0.791 | 1298 | 0.0074 |  |  |  |  | 16
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-POS-1 | T2P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 17.399999999999999 | 3.4482758620689702 | 三叶草根瘤菌(NA) | 外源内参 | 内参 | 3603 | 40161 | 合格 | 质控合格 |  | 166326 | 0.911053 | 149690 | 0.9 | 46162 | 0.3084 | 96人份 | 20240801 | POS |  | 0 | 5992
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-POS-1 | T2P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 17.399999999999999 | 3.4482758620689702 | 枯草芽孢杆菌 | 阳性对照品 | 阳性 | 24116 | 40161 | 合格 | 质控合格 |  | 166326 | 0.911053 | 149690 | 0.9 | 46162 | 0.3084 | 96人份 | 20240801 | POS |  | 0 | 40112
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-POS-2 | T2P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 17.850000000000001 | 3.3613445378151301 | 三叶草根瘤菌(NA) | 外源内参 | 内参 | 4647 | 50159 | 合格 | 质控合格 |  | 173214 | 0.870122 | 152747 | 0.882 | 58221 | 0.3812 |  |  | POS | 百日咳大环内酯耐药 | 0 | 8050
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-POS-2 | T2P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 17.850000000000001 | 3.3613445378151301 | 枯草芽孢杆菌 | 阳性对照品 | 阳性 | 28902 | 50159 | 合格 | 质控合格 |  | 173214 | 0.870122 | 152747 | 0.882 | 58221 | 0.3812 |  |  | POS | 百日咳大环内酯耐药 | 0 | 50063
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-POS-3 | T2P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 16.57 | 3.6210018105008999 | 三叶草根瘤菌(NA) | 外源内参 | 内参 | 4351 | 42675 | 合格 | 质控合格 |  | 151565 | 0.91883 | 134119 | 0.885 | 49279 | 0.3674 |  |  | POS | 百日咳大环内酯耐药 | 0 | 6595
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-POS-3 | T2P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 16.57 | 3.6210018105008999 | 枯草芽孢杆菌 | 阳性对照品 | 阳性 | 28101 | 42675 | 合格 | 质控合格 |  | 151565 | 0.91883 | 134119 | 0.885 | 49279 | 0.3674 |  |  | POS | 百日咳大环内酯耐药 | 0 | 42592
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-NEG-1 | T2P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 15.82 | 3.79266750948167 | 三叶草根瘤菌(NA) | 外源内参 | 内参 | 3461 | 1 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 |  | 181757 | 0.840931 | 158902 | 0.874 | 6303 | 0.0397 |  |  | NEG | 百日咳大环内酯耐药 | 0 | 6291
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-NEG-2 | T2P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 16.149999999999999 | 3.7151702786377698 | 三叶草根瘤菌(NA) | 外源内参 | 内参 | 4148 | 3 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 |  | 172988 | 0.893804 | 154667 | 0.894 | 7194 | 0.0465 |  |  | NEG | 百日咳大环内酯耐药 | 0 | 7175
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-NEG-3 | T2P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 14.7 | 4.0816326530612201 | 三叶草根瘤菌(NA) | 外源内参 | 内参 | 3273 | 0 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 |  | 200042 | 0.89259 | 182205 | 0.911 | 6560 | 0.036 |  |  | NEG |  | 0 | 6548
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-NTC-T-2 | T2P3-NTC | NTC |  |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 12.78 | 4.6948356807511704 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 1 | 14 | 合格 | 质控合格 |  | 191691 | 0.877478 | 165583 | 0.864 | 15 | 1e-04 |  |  | NA | 百日咳大环内酯耐药 | 1 | 1
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFP01 | T2P3-QFP01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 16.940000000000001 | 3.5419126328217199 | 三叶草根瘤菌(NA) | 外源内参 | 内参 | 8021 | 10382 | 合格 | 质控合格 |  | 149356 | 0.89718 | 131815 | 0.883 | 22591 | 0.1714 |  |  | QFP01 |  | 138 | 11980
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFP01 | T2P3-QFP01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 16.940000000000001 | 3.5419126328217199 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 8 | 10382 | 合格 | 质控合格 |  | 149356 | 0.89718 | 131815 | 0.883 | 22591 | 0.1714 |  |  | QFP01 |  | 138 | 12
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFP01 | T2P3-QFP01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 16.940000000000001 | 3.5419126328217199 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 117 | 10382 | 合格 | 质控合格 |  | 149356 | 0.89718 | 131815 | 0.883 | 22591 | 0.1714 |  |  | QFP01 |  | 138 | 174
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFP01 | T2P3-QFP01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 16.940000000000001 | 3.5419126328217199 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 13 | 10382 | 合格 | 质控合格 |  | 149356 | 0.89718 | 131815 | 0.883 | 22591 | 0.1714 |  |  | QFP01 |  | 138 | 19
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFP01 | T2P3-QFP01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 16.940000000000001 | 3.5419126328217199 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 6845 | 10382 | 合格 | 质控合格 |  | 149356 | 0.89718 | 131815 | 0.883 | 22591 | 0.1714 |  |  | QFP01 |  | 138 | 10223
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFP01 | T2P3-QFP01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 16.940000000000001 | 3.5419126328217199 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 6845 | 10382 | 合格 | 质控合格 |  | 149356 | 0.89718 | 131815 | 0.883 | 22591 | 0.1714 |  |  | QFP01 |  | 138 | 10223
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFP02 | T2P3-QFP02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 17.28 | 3.4722222222222201 | 三叶草根瘤菌(NA) | 外源内参 | 内参 | 11876 | 4822 | 合格 | 质控合格 |  | 142897 | 0.895532 | 127210 | 0.89 | 23487 | 0.1846 |  |  | QFP02 | 百日咳鲍特菌耐药 | 2286 | 16970
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFP02 | T2P3-QFP02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 17.28 | 3.4722222222222201 | 三叶草根瘤菌(NA) | 外源内参 | 内参 | 11876 | 4822 | 合格 | 质控合格 |  | 142897 | 0.895532 | 127210 | 0.89 | 23487 | 0.1846 |  |  | QFP02 | 百日咳大环内酯耐药 | 2286 | 16970
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFP02 | T2P3-QFP02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 17.28 | 3.4722222222222201 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 345 | 4822 | 合格 | 质控合格 |  | 142897 | 0.895532 | 127210 | 0.89 | 23487 | 0.1846 |  |  | QFP02 | 百日咳鲍特菌耐药 | 2286 | 493
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFP02 | T2P3-QFP02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 17.28 | 3.4722222222222201 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 345 | 4822 | 合格 | 质控合格 |  | 142897 | 0.895532 | 127210 | 0.89 | 23487 | 0.1846 |  |  | QFP02 | 百日咳大环内酯耐药 | 2286 | 493
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFP02 | T2P3-QFP02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 17.28 | 3.4722222222222201 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 647 | 4822 | 合格 | 质控合格 |  | 142897 | 0.895532 | 127210 | 0.89 | 23487 | 0.1846 |  |  | QFP02 | 百日咳鲍特菌耐药 | 2286 | 924
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFP02 | T2P3-QFP02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 17.28 | 3.4722222222222201 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 647 | 4822 | 合格 | 质控合格 |  | 142897 | 0.895532 | 127210 | 0.89 | 23487 | 0.1846 |  |  | QFP02 | 百日咳大环内酯耐药 | 2286 | 924
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFP02 | T2P3-QFP02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 17.28 | 3.4722222222222201 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 151 | 4822 | 合格 | 质控合格 |  | 142897 | 0.895532 | 127210 | 0.89 | 23487 | 0.1846 |  |  | QFP02 | 百日咳鲍特菌耐药 | 2286 | 216
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFP02 | T2P3-QFP02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 17.28 | 3.4722222222222201 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 151 | 4822 | 合格 | 质控合格 |  | 142897 | 0.895532 | 127210 | 0.89 | 23487 | 0.1846 |  |  | QFP02 | 百日咳大环内酯耐药 | 2286 | 216
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFP02 | T2P3-QFP02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 17.28 | 3.4722222222222201 | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 阳性 | 3345 | 4822 | 合格 | 质控合格 |  | 142897 | 0.895532 | 127210 | 0.89 | 23487 | 0.1846 |  |  | QFP02 | 百日咳鲍特菌耐药 | 2286 | 4780
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFP02 | T2P3-QFP02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 17.28 | 3.4722222222222201 | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 阳性 | 3345 | 4822 | 合格 | 质控合格 |  | 142897 | 0.895532 | 127210 | 0.89 | 23487 | 0.1846 |  |  | QFP02 | 百日咳大环内酯耐药 | 2286 | 4780
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFP03 | T2P3-QFP03 | 阳性参考品 | 人呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 16.670000000000002 | 3.5992801439712099 | 三叶草根瘤菌(NA) | 外源内参 | 内参 | 1051 | 7419 | 合格 | 质控合格 |  | 206401 | 0.896204 | 161886 | 0.784 | 9977 | 0.0616 |  |  | QFP03 | 百日咳大环内酯耐药 | 176 | 2170
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFP03 | T2P3-QFP03 | 阳性参考品 | 人呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 16.670000000000002 | 3.5992801439712099 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 31 | 7419 | 合格 | 质控合格 |  | 206401 | 0.896204 | 161886 | 0.784 | 9977 | 0.0616 |  |  | QFP03 | 百日咳大环内酯耐药 | 176 | 65
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFP03 | T2P3-QFP03 | 阳性参考品 | 人呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 16.670000000000002 | 3.5992801439712099 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 93 | 7419 | 合格 | 质控合格 |  | 206401 | 0.896204 | 161886 | 0.784 | 9977 | 0.0616 |  |  | QFP03 | 百日咳大环内酯耐药 | 176 | 192
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFP03 | T2P3-QFP03 | 阳性参考品 | 人呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 16.670000000000002 | 3.5992801439712099 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 52 | 7419 | 合格 | 质控合格 |  | 206401 | 0.896204 | 161886 | 0.784 | 9977 | 0.0616 |  |  | QFP03 | 百日咳大环内酯耐药 | 176 | 108
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFP03 | T2P3-QFP03 | 阳性参考品 | 人呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 16.670000000000002 | 3.5992801439712099 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 阳性 | 3572 | 7419 | 合格 | 质控合格 |  | 206401 | 0.896204 | 161886 | 0.784 | 9977 | 0.0616 |  |  | QFP03 | 百日咳大环内酯耐药 | 176 | 7372
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFP04 | T2P3-QFP04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 16.11 | 3.7243947858472999 | 三叶草根瘤菌(NA) | 外源内参 | 内参 | 1361 | 11220 | 合格 | 质控合格 |  | 211807 | 0.814618 | 172119 | 0.813 | 15584 | 0.0905 |  |  | QFP04 | 百日咳鲍特菌耐药 | 1360 | 2883
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFP04 | T2P3-QFP04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 16.11 | 3.7243947858472999 | 三叶草根瘤菌(NA) | 外源内参 | 内参 | 1361 | 11220 | 合格 | 质控合格 |  | 211807 | 0.814618 | 172119 | 0.813 | 15584 | 0.0905 |  |  | QFP04 | 百日咳大环内酯耐药 | 1360 | 2883
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFP04 | T2P3-QFP04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 16.11 | 3.7243947858472999 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 149 | 11220 | 合格 | 质控合格 |  | 211807 | 0.814618 | 172119 | 0.813 | 15584 | 0.0905 |  |  | QFP04 | 百日咳鲍特菌耐药 | 1360 | 316
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFP04 | T2P3-QFP04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 16.11 | 3.7243947858472999 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 149 | 11220 | 合格 | 质控合格 |  | 211807 | 0.814618 | 172119 | 0.813 | 15584 | 0.0905 |  |  | QFP04 | 百日咳大环内酯耐药 | 1360 | 316
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFP04 | T2P3-QFP04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 16.11 | 3.7243947858472999 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 471 | 11220 | 合格 | 质控合格 |  | 211807 | 0.814618 | 172119 | 0.813 | 15584 | 0.0905 |  |  | QFP04 | 百日咳鲍特菌耐药 | 1360 | 998
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFP04 | T2P3-QFP04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 16.11 | 3.7243947858472999 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 471 | 11220 | 合格 | 质控合格 |  | 211807 | 0.814618 | 172119 | 0.813 | 15584 | 0.0905 |  |  | QFP04 | 百日咳大环内酯耐药 | 1360 | 998
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFP04 | T2P3-QFP04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 16.11 | 3.7243947858472999 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 60 | 11220 | 合格 | 质控合格 |  | 211807 | 0.814618 | 172119 | 0.813 | 15584 | 0.0905 |  |  | QFP04 | 百日咳鲍特菌耐药 | 1360 | 128
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFP04 | T2P3-QFP04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 16.11 | 3.7243947858472999 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 60 | 11220 | 合格 | 质控合格 |  | 211807 | 0.814618 | 172119 | 0.813 | 15584 | 0.0905 |  |  | QFP04 | 百日咳大环内酯耐药 | 1360 | 128
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFP05 | T2P3-QFP05 | 阳性参考品 | 人腺病毒4型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 17.96 | 3.3407572383073498 | 三叶草根瘤菌(NA) | 外源内参 | 内参 | 9727 | 4023 | 合格 | 质控合格 |  | 168684 | 0.848562 | 150366 | 0.891 | 21282 | 0.1415 |  |  | QFP05 |  | 475 | 16408
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFP05 | T2P3-QFP05 | 阳性参考品 | 人腺病毒4型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 17.96 | 3.3407572383073498 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 153 | 4023 | 合格 | 质控合格 |  | 168684 | 0.848562 | 150366 | 0.891 | 21282 | 0.1415 |  |  | QFP05 |  | 475 | 258
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFP05 | T2P3-QFP05 | 阳性参考品 | 人腺病毒4型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 17.96 | 3.3407572383073498 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 244 | 4023 | 合格 | 质控合格 |  | 168684 | 0.848562 | 150366 | 0.891 | 21282 | 0.1415 |  |  | QFP05 |  | 475 | 412
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFP05 | T2P3-QFP05 | 阳性参考品 | 人腺病毒4型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 17.96 | 3.3407572383073498 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 78 | 4023 | 合格 | 质控合格 |  | 168684 | 0.848562 | 150366 | 0.891 | 21282 | 0.1415 |  |  | QFP05 |  | 475 | 132
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFP05 | T2P3-QFP05 | 阳性参考品 | 人腺病毒4型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 17.96 | 3.3407572383073498 | 人腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 2316 | 4023 | 合格 | 质控合格 |  | 168684 | 0.848562 | 150366 | 0.891 | 21282 | 0.1415 |  |  | QFP05 |  | 475 | 3906
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFP06 | T2P3-QFP06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.41 | 3.25909831613254 | 三叶草根瘤菌(NA) | 外源内参 | 内参 | 8884 | 14724 | 合格 | 质控合格 |  | 173096 | 0.884221 | 145257 | 0.839 | 30621 | 0.2108 |  |  | QFP06 | 百日咳鲍特菌耐药 | 534 | 15378
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFP06 | T2P3-QFP06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.41 | 3.25909831613254 | 三叶草根瘤菌(NA) | 外源内参 | 内参 | 8884 | 14724 | 合格 | 质控合格 |  | 173096 | 0.884221 | 145257 | 0.839 | 30621 | 0.2108 |  |  | QFP06 | 百日咳大环内酯耐药 | 534 | 15378
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFP06 | T2P3-QFP06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.41 | 3.25909831613254 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 25 | 14724 | 合格 | 质控合格 |  | 173096 | 0.884221 | 145257 | 0.839 | 30621 | 0.2108 |  |  | QFP06 | 百日咳鲍特菌耐药 | 534 | 43
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFP06 | T2P3-QFP06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.41 | 3.25909831613254 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 25 | 14724 | 合格 | 质控合格 |  | 173096 | 0.884221 | 145257 | 0.839 | 30621 | 0.2108 |  |  | QFP06 | 百日咳大环内酯耐药 | 534 | 43
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFP06 | T2P3-QFP06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.41 | 3.25909831613254 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 152 | 14724 | 合格 | 质控合格 |  | 173096 | 0.884221 | 145257 | 0.839 | 30621 | 0.2108 |  |  | QFP06 | 百日咳鲍特菌耐药 | 534 | 263
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFP06 | T2P3-QFP06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.41 | 3.25909831613254 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 152 | 14724 | 合格 | 质控合格 |  | 173096 | 0.884221 | 145257 | 0.839 | 30621 | 0.2108 |  |  | QFP06 | 百日咳大环内酯耐药 | 534 | 263
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFP06 | T2P3-QFP06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.41 | 3.25909831613254 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 90 | 14724 | 合格 | 质控合格 |  | 173096 | 0.884221 | 145257 | 0.839 | 30621 | 0.2108 |  |  | QFP06 | 百日咳鲍特菌耐药 | 534 | 155
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFP06 | T2P3-QFP06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.41 | 3.25909831613254 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 90 | 14724 | 合格 | 质控合格 |  | 173096 | 0.884221 | 145257 | 0.839 | 30621 | 0.2108 |  |  | QFP06 | 百日咳大环内酯耐药 | 534 | 155
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFP06 | T2P3-QFP06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.41 | 3.25909831613254 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 8287 | 14724 | 合格 | 质控合格 |  | 173096 | 0.884221 | 145257 | 0.839 | 30621 | 0.2108 |  |  | QFP06 | 百日咳鲍特菌耐药 | 534 | 14344
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFP06 | T2P3-QFP06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.41 | 3.25909831613254 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 8287 | 14724 | 合格 | 质控合格 |  | 173096 | 0.884221 | 145257 | 0.839 | 30621 | 0.2108 |  |  | QFP06 | 百日咳大环内酯耐药 | 534 | 14344
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFP07 | T2P3-QFP07 | 阳性参考品 | 肺炎克雷伯菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.38 | 3.2644178454842199 | 三叶草根瘤菌(NA) | 外源内参 | 内参 | 12709 | 6202 | 合格 | 质控合格 |  | 153380 | 0.837104 | 134993 | 0.88 | 26463 | 0.196 |  |  | QFP07 | 百日咳大环内酯耐药 | 460 | 19493
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFP07 | T2P3-QFP07 | 阳性参考品 | 肺炎克雷伯菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.38 | 3.2644178454842199 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 66 | 6202 | 合格 | 质控合格 |  | 153380 | 0.837104 | 134993 | 0.88 | 26463 | 0.196 |  |  | QFP07 | 百日咳大环内酯耐药 | 460 | 101
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFP07 | T2P3-QFP07 | 阳性参考品 | 肺炎克雷伯菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.38 | 3.2644178454842199 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 309 | 6202 | 合格 | 质控合格 |  | 153380 | 0.837104 | 134993 | 0.88 | 26463 | 0.196 |  |  | QFP07 | 百日咳大环内酯耐药 | 460 | 474
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFP07 | T2P3-QFP07 | 阳性参考品 | 肺炎克雷伯菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.38 | 3.2644178454842199 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 85 | 6202 | 合格 | 质控合格 |  | 153380 | 0.837104 | 134993 | 0.88 | 26463 | 0.196 |  |  | QFP07 | 百日咳大环内酯耐药 | 460 | 131
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFP07 | T2P3-QFP07 | 阳性参考品 | 肺炎克雷伯菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.38 | 3.2644178454842199 | 肺炎克雷伯菌 | 肺炎克雷伯菌 | 阳性 | 3219 | 6202 | 合格 | 质控合格 |  | 153380 | 0.837104 | 134993 | 0.88 | 26463 | 0.196 |  |  | QFP07 | 百日咳大环内酯耐药 | 460 | 4938
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFP08 | T2P3-QFP08 | 阳性参考品 | 白念珠菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 15.93 | 3.7664783427495299 | 三叶草根瘤菌(NA) | 外源内参 | 内参 | 8224 | 17311 | 合格 | 质控合格 |  | 201450 | 0.890775 | 184550 | 0.916 | 34235 | 0.1855 |  |  | QFP08 | 百日咳大环内酯耐药 | 157 | 16568
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFP08 | T2P3-QFP08 | 阳性参考品 | 白念珠菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 15.93 | 3.7664783427495299 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 15 | 17311 | 合格 | 质控合格 |  | 201450 | 0.890775 | 184550 | 0.916 | 34235 | 0.1855 |  |  | QFP08 | 百日咳大环内酯耐药 | 157 | 31
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFP08 | T2P3-QFP08 | 阳性参考品 | 白念珠菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 15.93 | 3.7664783427495299 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 118 | 17311 | 合格 | 质控合格 |  | 201450 | 0.890775 | 184550 | 0.916 | 34235 | 0.1855 |  |  | QFP08 | 百日咳大环内酯耐药 | 157 | 237
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFP08 | T2P3-QFP08 | 阳性参考品 | 白念珠菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 15.93 | 3.7664783427495299 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 24 | 17311 | 合格 | 质控合格 |  | 201450 | 0.890775 | 184550 | 0.916 | 34235 | 0.1855 |  |  | QFP08 | 百日咳大环内酯耐药 | 157 | 49
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFP08 | T2P3-QFP08 | 阳性参考品 | 白念珠菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 15.93 | 3.7664783427495299 | 念珠菌属 | 白念珠菌 | 阳性 | 8527 | 17311 | 合格 | 质控合格 |  | 201450 | 0.890775 | 184550 | 0.916 | 34235 | 0.1855 |  |  | QFP08 | 百日咳大环内酯耐药 | 157 | 17177
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFP08 | T2P3-QFP08 | 阳性参考品 | 白念珠菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 15.93 | 3.7664783427495299 | 白念珠菌 | 白念珠菌 | 阳性 | 8527 | 17311 | 合格 | 质控合格 |  | 201450 | 0.890775 | 184550 | 0.916 | 34235 | 0.1855 |  |  | QFP08 | 百日咳大环内酯耐药 | 157 | 17177
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL01 | T2P3-QFL01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 19.18 | 3.1282586027111599 | 三叶草根瘤菌(NA) | 外源内参 | 内参 | 8572 | 6013 | 合格 | 质控合格 |  | 175710 | 0.892115 | 141393 | 0.805 | 21407 | 0.1514 |  |  | QFL01 | 百日咳鲍特菌耐药 | 326 | 15062
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL01 | T2P3-QFL01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 19.18 | 3.1282586027111599 | 三叶草根瘤菌(NA) | 外源内参 | 内参 | 8572 | 6013 | 合格 | 质控合格 |  | 175710 | 0.892115 | 141393 | 0.805 | 21407 | 0.1514 |  |  | QFL01 | 百日咳大环内酯耐药 | 326 | 15062
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL01 | T2P3-QFL01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 19.18 | 3.1282586027111599 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 12 | 6013 | 合格 | 质控合格 |  | 175710 | 0.892115 | 141393 | 0.805 | 21407 | 0.1514 |  |  | QFL01 | 百日咳鲍特菌耐药 | 326 | 21
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL01 | T2P3-QFL01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 19.18 | 3.1282586027111599 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 12 | 6013 | 合格 | 质控合格 |  | 175710 | 0.892115 | 141393 | 0.805 | 21407 | 0.1514 |  |  | QFL01 | 百日咳大环内酯耐药 | 326 | 21
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL01 | T2P3-QFL01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 19.18 | 3.1282586027111599 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 96 | 6013 | 合格 | 质控合格 |  | 175710 | 0.892115 | 141393 | 0.805 | 21407 | 0.1514 |  |  | QFL01 | 百日咳鲍特菌耐药 | 326 | 169
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL01 | T2P3-QFL01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 19.18 | 3.1282586027111599 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 96 | 6013 | 合格 | 质控合格 |  | 175710 | 0.892115 | 141393 | 0.805 | 21407 | 0.1514 |  |  | QFL01 | 百日咳大环内酯耐药 | 326 | 169
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL01 | T2P3-QFL01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 19.18 | 3.1282586027111599 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 55 | 6013 | 合格 | 质控合格 |  | 175710 | 0.892115 | 141393 | 0.805 | 21407 | 0.1514 |  |  | QFL01 | 百日咳鲍特菌耐药 | 326 | 97
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL01 | T2P3-QFL01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 19.18 | 3.1282586027111599 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 55 | 6013 | 合格 | 质控合格 |  | 175710 | 0.892115 | 141393 | 0.805 | 21407 | 0.1514 |  |  | QFL01 | 百日咳大环内酯耐药 | 326 | 97
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL01 | T2P3-QFL01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 19.18 | 3.1282586027111599 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 3371 | 6013 | 合格 | 质控合格 |  | 175710 | 0.892115 | 141393 | 0.805 | 21407 | 0.1514 |  |  | QFL01 | 百日咳鲍特菌耐药 | 326 | 5924
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL01 | T2P3-QFL01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 19.18 | 3.1282586027111599 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 3371 | 6013 | 合格 | 质控合格 |  | 175710 | 0.892115 | 141393 | 0.805 | 21407 | 0.1514 |  |  | QFL01 | 百日咳大环内酯耐药 | 326 | 5924
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL01 | T2P3-QFL01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 19.18 | 3.1282586027111599 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 3371 | 6013 | 合格 | 质控合格 |  | 175710 | 0.892115 | 141393 | 0.805 | 21407 | 0.1514 |  |  | QFL01 | 百日咳鲍特菌耐药 | 326 | 5924
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL01 | T2P3-QFL01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 19.18 | 3.1282586027111599 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 3371 | 6013 | 合格 | 质控合格 |  | 175710 | 0.892115 | 141393 | 0.805 | 21407 | 0.1514 |  |  | QFL01 | 百日咳大环内酯耐药 | 326 | 5924
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL02 | T2P3-QFL02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 16.7 | 3.5928143712574898 | 三叶草根瘤菌(NA) | 外源内参 | 内参 | 4517 | 1186 | 合格 | 质控合格 |  | 186255 | 0.825231 | 151840 | 0.815 | 10128 | 0.0667 |  |  | QFL02 | 百日咳鲍特菌耐药 | 528 | 8414
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL02 | T2P3-QFL02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 16.7 | 3.5928143712574898 | 三叶草根瘤菌(NA) | 外源内参 | 内参 | 4517 | 1186 | 合格 | 质控合格 |  | 186255 | 0.825231 | 151840 | 0.815 | 10128 | 0.0667 |  |  | QFL02 | 百日咳大环内酯耐药 | 528 | 8414
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL02 | T2P3-QFL02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 16.7 | 3.5928143712574898 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 58 | 1186 | 合格 | 质控合格 |  | 186255 | 0.825231 | 151840 | 0.815 | 10128 | 0.0667 |  |  | QFL02 | 百日咳鲍特菌耐药 | 528 | 108
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL02 | T2P3-QFL02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 16.7 | 3.5928143712574898 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 58 | 1186 | 合格 | 质控合格 |  | 186255 | 0.825231 | 151840 | 0.815 | 10128 | 0.0667 |  |  | QFL02 | 百日咳大环内酯耐药 | 528 | 108
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL02 | T2P3-QFL02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 16.7 | 3.5928143712574898 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 119 | 1186 | 合格 | 质控合格 |  | 186255 | 0.825231 | 151840 | 0.815 | 10128 | 0.0667 |  |  | QFL02 | 百日咳鲍特菌耐药 | 528 | 221
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL02 | T2P3-QFL02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 16.7 | 3.5928143712574898 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 119 | 1186 | 合格 | 质控合格 |  | 186255 | 0.825231 | 151840 | 0.815 | 10128 | 0.0667 |  |  | QFL02 | 百日咳大环内酯耐药 | 528 | 221
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL02 | T2P3-QFL02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 16.7 | 3.5928143712574898 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 87 | 1186 | 合格 | 质控合格 |  | 186255 | 0.825231 | 151840 | 0.815 | 10128 | 0.0667 |  |  | QFL02 | 百日咳鲍特菌耐药 | 528 | 162
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL02 | T2P3-QFL02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 16.7 | 3.5928143712574898 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 87 | 1186 | 合格 | 质控合格 |  | 186255 | 0.825231 | 151840 | 0.815 | 10128 | 0.0667 |  |  | QFL02 | 百日咳大环内酯耐药 | 528 | 162
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL02 | T2P3-QFL02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 16.7 | 3.5928143712574898 | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 阳性 | 623 | 1186 | 合格 | 质控合格 |  | 186255 | 0.825231 | 151840 | 0.815 | 10128 | 0.0667 |  |  | QFL02 | 百日咳鲍特菌耐药 | 528 | 1161
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL02 | T2P3-QFL02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 16.7 | 3.5928143712574898 | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 阳性 | 623 | 1186 | 合格 | 质控合格 |  | 186255 | 0.825231 | 151840 | 0.815 | 10128 | 0.0667 |  |  | QFL02 | 百日咳大环内酯耐药 | 528 | 1161
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL03 | T2P3-QFL03 | 阳性参考品 | 人呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 17.440000000000001 | 3.4403669724770598 | 三叶草根瘤菌(NA) | 外源内参 | 内参 | 3476 | 3315 | 合格 | 质控合格 |  | 149536 | 0.834816 | 119715 | 0.801 | 9390 | 0.0784 |  |  | QFL03 | 百日咳大环内酯耐药 | 566 | 5198
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL03 | T2P3-QFL03 | 阳性参考品 | 人呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 17.440000000000001 | 3.4403669724770598 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 142 | 3315 | 合格 | 质控合格 |  | 149536 | 0.834816 | 119715 | 0.801 | 9390 | 0.0784 |  |  | QFL03 | 百日咳大环内酯耐药 | 566 | 212
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL03 | T2P3-QFL03 | 阳性参考品 | 人呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 17.440000000000001 | 3.4403669724770598 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 310 | 3315 | 合格 | 质控合格 |  | 149536 | 0.834816 | 119715 | 0.801 | 9390 | 0.0784 |  |  | QFL03 | 百日咳大环内酯耐药 | 566 | 463
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL03 | T2P3-QFL03 | 阳性参考品 | 人呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 17.440000000000001 | 3.4403669724770598 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 114 | 3315 | 合格 | 质控合格 |  | 149536 | 0.834816 | 119715 | 0.801 | 9390 | 0.0784 |  |  | QFL03 | 百日咳大环内酯耐药 | 566 | 171
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL03 | T2P3-QFL03 | 阳性参考品 | 人呼吸道合胞病毒A型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 17.440000000000001 | 3.4403669724770598 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 阳性 | 2210 | 3315 | 合格 | 质控合格 |  | 149536 | 0.834816 | 119715 | 0.801 | 9390 | 0.0784 |  |  | QFL03 | 百日咳大环内酯耐药 | 566 | 3304
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL04 | T2P3-QFL04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 17.739999999999998 | 3.3821871476888399 | 三叶草根瘤菌(NA) | 外源内参 | 内参 | 1052 | 517 | 合格 | 质控合格 |  | 148997 | 0.824722 | 127794 | 0.858 | 2352 | 0.0184 |  |  | QFL04 |  | 171 | 1568
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL04 | T2P3-QFL04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 17.739999999999998 | 3.3821871476888399 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 40 | 517 | 合格 | 质控合格 |  | 148997 | 0.824722 | 127794 | 0.858 | 2352 | 0.0184 |  |  | QFL04 |  | 171 | 60
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL04 | T2P3-QFL04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 17.739999999999998 | 3.3821871476888399 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 106 | 517 | 合格 | 质控合格 |  | 148997 | 0.824722 | 127794 | 0.858 | 2352 | 0.0184 |  |  | QFL04 |  | 171 | 158
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL04 | T2P3-QFL04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 17.739999999999998 | 3.3821871476888399 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 25 | 517 | 合格 | 质控合格 |  | 148997 | 0.824722 | 127794 | 0.858 | 2352 | 0.0184 |  |  | QFL04 |  | 171 | 37
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL05 | T2P3-QFL05 | 阳性参考品 | 人腺病毒4型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 17.809999999999999 | 3.3688938798427901 | 三叶草根瘤菌(NA) | 外源内参 | 内参 | 5009 | 592 | 合格 | 质控合格 |  | 160486 | 0.810062 | 132628 | 0.826 | 9311 | 0.0702 |  |  | QFL05 |  | 402 | 8039
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL05 | T2P3-QFL05 | 阳性参考品 | 人腺病毒4型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 17.809999999999999 | 3.3688938798427901 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 133 | 592 | 合格 | 质控合格 |  | 160486 | 0.810062 | 132628 | 0.826 | 9311 | 0.0702 |  |  | QFL05 |  | 402 | 213
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL05 | T2P3-QFL05 | 阳性参考品 | 人腺病毒4型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 17.809999999999999 | 3.3688938798427901 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 208 | 592 | 合格 | 质控合格 |  | 160486 | 0.810062 | 132628 | 0.826 | 9311 | 0.0702 |  |  | QFL05 |  | 402 | 334
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL05 | T2P3-QFL05 | 阳性参考品 | 人腺病毒4型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 17.809999999999999 | 3.3688938798427901 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 61 | 592 | 合格 | 质控合格 |  | 160486 | 0.810062 | 132628 | 0.826 | 9311 | 0.0702 |  |  | QFL05 |  | 402 | 98
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL05 | T2P3-QFL05 | 阳性参考品 | 人腺病毒4型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 17.809999999999999 | 3.3688938798427901 | 人腺病毒4型 | 人腺病毒4型 | 阳性 | 279 | 592 | 合格 | 质控合格 |  | 160486 | 0.810062 | 132628 | 0.826 | 9311 | 0.0702 |  |  | QFL05 |  | 402 | 448
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL06 | T2P3-QFL06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 16.75 | 3.5820895522388101 | 三叶草根瘤菌(NA) | 外源内参 | 内参 | 8790 | 6702 | 合格 | 质控合格 |  | 181057 | 0.890601 | 149753 | 0.827 | 22994 | 0.1535 |  |  | QFL06 | 百日咳鲍特菌耐药 | 366 | 15915
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL06 | T2P3-QFL06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 16.75 | 3.5820895522388101 | 三叶草根瘤菌(NA) | 外源内参 | 内参 | 8790 | 6702 | 合格 | 质控合格 |  | 181057 | 0.890601 | 149753 | 0.827 | 22994 | 0.1535 |  |  | QFL06 | 百日咳大环内酯耐药 | 366 | 15915
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL06 | T2P3-QFL06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 16.75 | 3.5820895522388101 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 20 | 6702 | 合格 | 质控合格 |  | 181057 | 0.890601 | 149753 | 0.827 | 22994 | 0.1535 |  |  | QFL06 | 百日咳鲍特菌耐药 | 366 | 36
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL06 | T2P3-QFL06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 16.75 | 3.5820895522388101 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 20 | 6702 | 合格 | 质控合格 |  | 181057 | 0.890601 | 149753 | 0.827 | 22994 | 0.1535 |  |  | QFL06 | 百日咳大环内酯耐药 | 366 | 36
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL06 | T2P3-QFL06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 16.75 | 3.5820895522388101 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 130 | 6702 | 合格 | 质控合格 |  | 181057 | 0.890601 | 149753 | 0.827 | 22994 | 0.1535 |  |  | QFL06 | 百日咳鲍特菌耐药 | 366 | 236
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL06 | T2P3-QFL06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 16.75 | 3.5820895522388101 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 130 | 6702 | 合格 | 质控合格 |  | 181057 | 0.890601 | 149753 | 0.827 | 22994 | 0.1535 |  |  | QFL06 | 百日咳大环内酯耐药 | 366 | 236
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL06 | T2P3-QFL06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 16.75 | 3.5820895522388101 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 33 | 6702 | 合格 | 质控合格 |  | 181057 | 0.890601 | 149753 | 0.827 | 22994 | 0.1535 |  |  | QFL06 | 百日咳鲍特菌耐药 | 366 | 59
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL06 | T2P3-QFL06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 16.75 | 3.5820895522388101 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 33 | 6702 | 合格 | 质控合格 |  | 181057 | 0.890601 | 149753 | 0.827 | 22994 | 0.1535 |  |  | QFL06 | 百日咳大环内酯耐药 | 366 | 59
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL06 | T2P3-QFL06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 16.75 | 3.5820895522388101 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 3648 | 6702 | 合格 | 质控合格 |  | 181057 | 0.890601 | 149753 | 0.827 | 22994 | 0.1535 |  |  | QFL06 | 百日咳鲍特菌耐药 | 366 | 6605
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL06 | T2P3-QFL06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 16.75 | 3.5820895522388101 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 3648 | 6702 | 合格 | 质控合格 |  | 181057 | 0.890601 | 149753 | 0.827 | 22994 | 0.1535 |  |  | QFL06 | 百日咳大环内酯耐药 | 366 | 6605
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL07 | T2P3-QFL07 | 阳性参考品 | 肺炎克雷伯菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.11 | 3.3130866924351201 | 三叶草根瘤菌(NA) | 外源内参 | 内参 | 1234 | 71 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 |  | 147141 | 0.891482 | 118279 | 0.804 | 1929 | 0.0163 |  |  | QFL07 |  | 27 | 1816
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL07 | T2P3-QFL07 | 阳性参考品 | 肺炎克雷伯菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.11 | 3.3130866924351201 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 2 | 71 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 |  | 147141 | 0.891482 | 118279 | 0.804 | 1929 | 0.0163 |  |  | QFL07 |  | 27 | 3
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL07 | T2P3-QFL07 | 阳性参考品 | 肺炎克雷伯菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.11 | 3.3130866924351201 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 14 | 71 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 |  | 147141 | 0.891482 | 118279 | 0.804 | 1929 | 0.0163 |  |  | QFL07 |  | 27 | 21
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL07 | T2P3-QFL07 | 阳性参考品 | 肺炎克雷伯菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.11 | 3.3130866924351201 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 11 | 71 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 |  | 147141 | 0.891482 | 118279 | 0.804 | 1929 | 0.0163 |  |  | QFL07 |  | 27 | 16
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL07 | T2P3-QFL07 | 阳性参考品 | 肺炎克雷伯菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.11 | 3.3130866924351201 | 肺炎克雷伯菌 | 肺炎克雷伯菌 | 弱阳 | 38 | 71 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 |  | 147141 | 0.891482 | 118279 | 0.804 | 1929 | 0.0163 |  |  | QFL07 |  | 27 | 56
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL08 | T2P3-QFL08 | 阳性参考品 | 白念珠菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.05 | 3.32409972299169 | 三叶草根瘤菌(NA) | 外源内参 | 内参 | 8799 | 3268 | 合格 | 质控合格 |  | 172220 | 0.874876 | 143294 | 0.832 | 18987 | 0.1325 |  |  | QFL08 |  | 305 | 15154
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL08 | T2P3-QFL08 | 阳性参考品 | 白念珠菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.05 | 3.32409972299169 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 27 | 3268 | 合格 | 质控合格 |  | 172220 | 0.874876 | 143294 | 0.832 | 18987 | 0.1325 |  |  | QFL08 |  | 305 | 47
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL08 | T2P3-QFL08 | 阳性参考品 | 白念珠菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.05 | 3.32409972299169 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 189 | 3268 | 合格 | 质控合格 |  | 172220 | 0.874876 | 143294 | 0.832 | 18987 | 0.1325 |  |  | QFL08 |  | 305 | 325
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL08 | T2P3-QFL08 | 阳性参考品 | 白念珠菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.05 | 3.32409972299169 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 89 | 3268 | 合格 | 质控合格 |  | 172220 | 0.874876 | 143294 | 0.832 | 18987 | 0.1325 |  |  | QFL08 |  | 305 | 154
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL08 | T2P3-QFL08 | 阳性参考品 | 白念珠菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.05 | 3.32409972299169 | 念珠菌属 | 白念珠菌 | 阳性 | 1889 | 3268 | 合格 | 质控合格 |  | 172220 | 0.874876 | 143294 | 0.832 | 18987 | 0.1325 |  |  | QFL08 |  | 305 | 3253
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL08 | T2P3-QFL08 | 阳性参考品 | 白念珠菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.05 | 3.32409972299169 | 白念珠菌 | 白念珠菌 | 阳性 | 1889 | 3268 | 合格 | 质控合格 |  | 172220 | 0.874876 | 143294 | 0.832 | 18987 | 0.1325 |  |  | QFL08 |  | 305 | 3253
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR01-1 | T2P3-QFR01 | 重复性参考品 | 肠道病毒A71型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.239999999999998 | 3.2894736842105301 | 三叶草根瘤菌(NA) | 外源内参 | 内参 | 7168 | 4549 | 合格 | 质控合格 |  | 149563 | 0.898314 | 120892 | 0.808 | 15921 | 0.1317 |  |  | QFR01 | 百日咳大环内酯耐药 | 414 | 10721
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR01-1 | T2P3-QFR01 | 重复性参考品 | 肠道病毒A71型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.239999999999998 | 3.2894736842105301 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 114 | 4549 | 合格 | 质控合格 |  | 149563 | 0.898314 | 120892 | 0.808 | 15921 | 0.1317 |  |  | QFR01 | 百日咳大环内酯耐药 | 414 | 171
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR01-1 | T2P3-QFR01 | 重复性参考品 | 肠道病毒A71型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.239999999999998 | 3.2894736842105301 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 195 | 4549 | 合格 | 质控合格 |  | 149563 | 0.898314 | 120892 | 0.808 | 15921 | 0.1317 |  |  | QFR01 | 百日咳大环内酯耐药 | 414 | 291
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR01-1 | T2P3-QFR01 | 重复性参考品 | 肠道病毒A71型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.239999999999998 | 3.2894736842105301 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 105 | 4549 | 合格 | 质控合格 |  | 149563 | 0.898314 | 120892 | 0.808 | 15921 | 0.1317 |  |  | QFR01 | 百日咳大环内酯耐药 | 414 | 157
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR01-1 | T2P3-QFR01 | 重复性参考品 | 肠道病毒A71型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.239999999999998 | 3.2894736842105301 | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 阳性 | 3001 | 4549 | 合格 | 质控合格 |  | 149563 | 0.898314 | 120892 | 0.808 | 15921 | 0.1317 |  |  | QFR01 | 百日咳大环内酯耐药 | 414 | 4488
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR01-2 | T2P3-QFR01 | 重复性参考品 | 肠道病毒A71型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 19.149999999999999 | 3.1331592689295 | 三叶草根瘤菌(NA) | 外源内参 | 内参 | 5033 | 5489 | 合格 | 质控合格 |  | 183753 | 0.84863 | 147301 | 0.802 | 15605 | 0.1059 |  |  | QFR01 |  | 444 | 9248
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR01-2 | T2P3-QFR01 | 重复性参考品 | 肠道病毒A71型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 19.149999999999999 | 3.1331592689295 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 138 | 5489 | 合格 | 质控合格 |  | 183753 | 0.84863 | 147301 | 0.802 | 15605 | 0.1059 |  |  | QFR01 |  | 444 | 253
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR01-2 | T2P3-QFR01 | 重复性参考品 | 肠道病毒A71型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 19.149999999999999 | 3.1331592689295 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 221 | 5489 | 合格 | 质控合格 |  | 183753 | 0.84863 | 147301 | 0.802 | 15605 | 0.1059 |  |  | QFR01 |  | 444 | 407
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR01-2 | T2P3-QFR01 | 重复性参考品 | 肠道病毒A71型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 19.149999999999999 | 3.1331592689295 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 85 | 5489 | 合格 | 质控合格 |  | 183753 | 0.84863 | 147301 | 0.802 | 15605 | 0.1059 |  |  | QFR01 |  | 444 | 156
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR01-2 | T2P3-QFR01 | 重复性参考品 | 肠道病毒A71型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 19.149999999999999 | 3.1331592689295 | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 阳性 | 2970 | 5489 | 合格 | 质控合格 |  | 183753 | 0.84863 | 147301 | 0.802 | 15605 | 0.1059 |  |  | QFR01 |  | 444 | 5457
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR01-3 | T2P3-QFR01 | 重复性参考品 | 肠道病毒A71型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 19.260000000000002 | 3.1152647975077898 | 三叶草根瘤菌(NA) | 外源内参 | 内参 | 9196 | 7430 | 合格 | 质控合格 |  | 162916 | 0.891097 | 134747 | 0.827 | 23890 | 0.1773 |  |  | QFR01 | 百日咳大环内酯耐药 | 868 | 14981
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR01-3 | T2P3-QFR01 | 重复性参考品 | 肠道病毒A71型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 19.260000000000002 | 3.1152647975077898 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 265 | 7430 | 合格 | 质控合格 |  | 162916 | 0.891097 | 134747 | 0.827 | 23890 | 0.1773 |  |  | QFR01 | 百日咳大环内酯耐药 | 868 | 432
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR01-3 | T2P3-QFR01 | 重复性参考品 | 肠道病毒A71型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 19.260000000000002 | 3.1152647975077898 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 438 | 7430 | 合格 | 质控合格 |  | 162916 | 0.891097 | 134747 | 0.827 | 23890 | 0.1773 |  |  | QFR01 | 百日咳大环内酯耐药 | 868 | 714
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR01-3 | T2P3-QFR01 | 重复性参考品 | 肠道病毒A71型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 19.260000000000002 | 3.1152647975077898 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 165 | 7430 | 合格 | 质控合格 |  | 162916 | 0.891097 | 134747 | 0.827 | 23890 | 0.1773 |  |  | QFR01 | 百日咳大环内酯耐药 | 868 | 268
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR01-3 | T2P3-QFR01 | 重复性参考品 | 肠道病毒A71型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 19.260000000000002 | 3.1152647975077898 | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 阳性 | 4478 | 7430 | 合格 | 质控合格 |  | 162916 | 0.891097 | 134747 | 0.827 | 23890 | 0.1773 |  |  | QFR01 | 百日咳大环内酯耐药 | 868 | 7295
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR01-4 | T2P3-QFR01 | 重复性参考品 | 肠道病毒A71型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 17.53 | 3.4227039361095302 | 三叶草根瘤菌(NA) | 外源内参 | 内参 | 6773 | 10197 | 合格 | 质控合格 |  | 195547 | 0.869172 | 160583 | 0.821 | 24952 | 0.1554 |  |  | QFR01 | 百日咳大环内酯耐药 | 736 | 13245
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR01-4 | T2P3-QFR01 | 重复性参考品 | 肠道病毒A71型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 17.53 | 3.4227039361095302 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 228 | 10197 | 合格 | 质控合格 |  | 195547 | 0.869172 | 160583 | 0.821 | 24952 | 0.1554 |  |  | QFR01 | 百日咳大环内酯耐药 | 736 | 446
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR01-4 | T2P3-QFR01 | 重复性参考品 | 肠道病毒A71型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 17.53 | 3.4227039361095302 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 347 | 10197 | 合格 | 质控合格 |  | 195547 | 0.869172 | 160583 | 0.821 | 24952 | 0.1554 |  |  | QFR01 | 百日咳大环内酯耐药 | 736 | 679
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR01-4 | T2P3-QFR01 | 重复性参考品 | 肠道病毒A71型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 17.53 | 3.4227039361095302 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 161 | 10197 | 合格 | 质控合格 |  | 195547 | 0.869172 | 160583 | 0.821 | 24952 | 0.1554 |  |  | QFR01 | 百日咳大环内酯耐药 | 736 | 314
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR01-4 | T2P3-QFR01 | 重复性参考品 | 肠道病毒A71型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 17.53 | 3.4227039361095302 | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 阳性 | 5174 | 10197 | 合格 | 质控合格 |  | 195547 | 0.869172 | 160583 | 0.821 | 24952 | 0.1554 |  |  | QFR01 | 百日咳大环内酯耐药 | 736 | 10118
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR01-5 | T2P3-QFR01 | 重复性参考品 | 肠道病毒A71型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.54 | 3.2362459546925599 | 三叶草根瘤菌(NA) | 外源内参 | 内参 | 1544 | 934 | 合格 | 质控合格 |  | 134100 | 0.881444 | 112293 | 0.837 | 3174 | 0.0283 |  |  | QFR01 | 百日咳大环内酯耐药 | 119 | 2070
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR01-5 | T2P3-QFR01 | 重复性参考品 | 肠道病毒A71型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.54 | 3.2362459546925599 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 36 | 934 | 合格 | 质控合格 |  | 134100 | 0.881444 | 112293 | 0.837 | 3174 | 0.0283 |  |  | QFR01 | 百日咳大环内酯耐药 | 119 | 48
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR01-5 | T2P3-QFR01 | 重复性参考品 | 肠道病毒A71型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.54 | 3.2362459546925599 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 51 | 934 | 合格 | 质控合格 |  | 134100 | 0.881444 | 112293 | 0.837 | 3174 | 0.0283 |  |  | QFR01 | 百日咳大环内酯耐药 | 119 | 69
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR01-5 | T2P3-QFR01 | 重复性参考品 | 肠道病毒A71型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.54 | 3.2362459546925599 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 32 | 934 | 合格 | 质控合格 |  | 134100 | 0.881444 | 112293 | 0.837 | 3174 | 0.0283 |  |  | QFR01 | 百日咳大环内酯耐药 | 119 | 43
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR01-5 | T2P3-QFR01 | 重复性参考品 | 肠道病毒A71型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.54 | 3.2362459546925599 | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 阳性 | 691 | 934 | 合格 | 质控合格 |  | 134100 | 0.881444 | 112293 | 0.837 | 3174 | 0.0283 |  |  | QFR01 | 百日咳大环内酯耐药 | 119 | 927
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR02-1 | T2P3-QFR02 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 19.84 | 3.0241935483871001 | 三叶草根瘤菌(NA) | 外源内参 | 内参 | 4607 | 8055 | 合格 | 质控合格 |  | 157876 | 0.824894 | 130556 | 0.827 | 15639 | 0.1198 |  |  | QFR02 | 百日咳鲍特菌耐药 | 364 | 7274
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR02-1 | T2P3-QFR02 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 19.84 | 3.0241935483871001 | 三叶草根瘤菌(NA) | 外源内参 | 内参 | 4607 | 8055 | 合格 | 质控合格 |  | 157876 | 0.824894 | 130556 | 0.827 | 15639 | 0.1198 |  |  | QFR02 | 百日咳大环内酯耐药 | 364 | 7274
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR02-1 | T2P3-QFR02 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 19.84 | 3.0241935483871001 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 11 | 8055 | 合格 | 质控合格 |  | 157876 | 0.824894 | 130556 | 0.827 | 15639 | 0.1198 |  |  | QFR02 | 百日咳鲍特菌耐药 | 364 | 17
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR02-1 | T2P3-QFR02 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 19.84 | 3.0241935483871001 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 11 | 8055 | 合格 | 质控合格 |  | 157876 | 0.824894 | 130556 | 0.827 | 15639 | 0.1198 |  |  | QFR02 | 百日咳大环内酯耐药 | 364 | 17
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR02-1 | T2P3-QFR02 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 19.84 | 3.0241935483871001 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 94 | 8055 | 合格 | 质控合格 |  | 157876 | 0.824894 | 130556 | 0.827 | 15639 | 0.1198 |  |  | QFR02 | 百日咳鲍特菌耐药 | 364 | 149
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR02-1 | T2P3-QFR02 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 19.84 | 3.0241935483871001 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 94 | 8055 | 合格 | 质控合格 |  | 157876 | 0.824894 | 130556 | 0.827 | 15639 | 0.1198 |  |  | QFR02 | 百日咳大环内酯耐药 | 364 | 149
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR02-1 | T2P3-QFR02 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 19.84 | 3.0241935483871001 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 77 | 8055 | 合格 | 质控合格 |  | 157876 | 0.824894 | 130556 | 0.827 | 15639 | 0.1198 |  |  | QFR02 | 百日咳鲍特菌耐药 | 364 | 122
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR02-1 | T2P3-QFR02 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 19.84 | 3.0241935483871001 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 77 | 8055 | 合格 | 质控合格 |  | 157876 | 0.824894 | 130556 | 0.827 | 15639 | 0.1198 |  |  | QFR02 | 百日咳大环内酯耐药 | 364 | 122
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR02-1 | T2P3-QFR02 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 19.84 | 3.0241935483871001 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 4961 | 8055 | 合格 | 质控合格 |  | 157876 | 0.824894 | 130556 | 0.827 | 15639 | 0.1198 |  |  | QFR02 | 百日咳鲍特菌耐药 | 364 | 7833
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR02-1 | T2P3-QFR02 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 19.84 | 3.0241935483871001 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 4961 | 8055 | 合格 | 质控合格 |  | 157876 | 0.824894 | 130556 | 0.827 | 15639 | 0.1198 |  |  | QFR02 | 百日咳大环内酯耐药 | 364 | 7833
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR02-2 | T2P3-QFR02 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.829999999999998 | 3.1864046733935201 | 三叶草根瘤菌(NA) | 外源内参 | 内参 | 5021 | 12580 | 合格 | 质控合格 |  | 193930 | 0.868851 | 162149 | 0.836 | 22645 | 0.1397 |  |  | QFR02 | 百日咳鲍特菌耐药 | 459 | 9737
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR02-2 | T2P3-QFR02 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.829999999999998 | 3.1864046733935201 | 三叶草根瘤菌(NA) | 外源内参 | 内参 | 5021 | 12580 | 合格 | 质控合格 |  | 193930 | 0.868851 | 162149 | 0.836 | 22645 | 0.1397 |  |  | QFR02 | 分枝杆菌耐药 | 459 | 9737
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR02-2 | T2P3-QFR02 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.829999999999998 | 3.1864046733935201 | 三叶草根瘤菌(NA) | 外源内参 | 内参 | 5021 | 12580 | 合格 | 质控合格 |  | 193930 | 0.868851 | 162149 | 0.836 | 22645 | 0.1397 |  |  | QFR02 | 百日咳大环内酯耐药 | 459 | 9737
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR02-2 | T2P3-QFR02 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.829999999999998 | 3.1864046733935201 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 14 | 12580 | 合格 | 质控合格 |  | 193930 | 0.868851 | 162149 | 0.836 | 22645 | 0.1397 |  |  | QFR02 | 百日咳鲍特菌耐药 | 459 | 28
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR02-2 | T2P3-QFR02 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.829999999999998 | 3.1864046733935201 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 14 | 12580 | 合格 | 质控合格 |  | 193930 | 0.868851 | 162149 | 0.836 | 22645 | 0.1397 |  |  | QFR02 | 分枝杆菌耐药 | 459 | 28
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR02-2 | T2P3-QFR02 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.829999999999998 | 3.1864046733935201 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 14 | 12580 | 合格 | 质控合格 |  | 193930 | 0.868851 | 162149 | 0.836 | 22645 | 0.1397 |  |  | QFR02 | 百日咳大环内酯耐药 | 459 | 28
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR02-2 | T2P3-QFR02 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.829999999999998 | 3.1864046733935201 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 87 | 12580 | 合格 | 质控合格 |  | 193930 | 0.868851 | 162149 | 0.836 | 22645 | 0.1397 |  |  | QFR02 | 百日咳鲍特菌耐药 | 459 | 169
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR02-2 | T2P3-QFR02 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.829999999999998 | 3.1864046733935201 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 87 | 12580 | 合格 | 质控合格 |  | 193930 | 0.868851 | 162149 | 0.836 | 22645 | 0.1397 |  |  | QFR02 | 分枝杆菌耐药 | 459 | 169
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR02-2 | T2P3-QFR02 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.829999999999998 | 3.1864046733935201 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 87 | 12580 | 合格 | 质控合格 |  | 193930 | 0.868851 | 162149 | 0.836 | 22645 | 0.1397 |  |  | QFR02 | 百日咳大环内酯耐药 | 459 | 169
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR02-2 | T2P3-QFR02 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.829999999999998 | 3.1864046733935201 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 52 | 12580 | 合格 | 质控合格 |  | 193930 | 0.868851 | 162149 | 0.836 | 22645 | 0.1397 |  |  | QFR02 | 百日咳鲍特菌耐药 | 459 | 100
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR02-2 | T2P3-QFR02 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.829999999999998 | 3.1864046733935201 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 52 | 12580 | 合格 | 质控合格 |  | 193930 | 0.868851 | 162149 | 0.836 | 22645 | 0.1397 |  |  | QFR02 | 分枝杆菌耐药 | 459 | 100
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR02-2 | T2P3-QFR02 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.829999999999998 | 3.1864046733935201 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 52 | 12580 | 合格 | 质控合格 |  | 193930 | 0.868851 | 162149 | 0.836 | 22645 | 0.1397 |  |  | QFR02 | 百日咳大环内酯耐药 | 459 | 100
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR02-2 | T2P3-QFR02 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.829999999999998 | 3.1864046733935201 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 6294 | 12580 | 合格 | 质控合格 |  | 193930 | 0.868851 | 162149 | 0.836 | 22645 | 0.1397 |  |  | QFR02 | 百日咳鲍特菌耐药 | 459 | 12206
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR02-2 | T2P3-QFR02 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.829999999999998 | 3.1864046733935201 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 6294 | 12580 | 合格 | 质控合格 |  | 193930 | 0.868851 | 162149 | 0.836 | 22645 | 0.1397 |  |  | QFR02 | 分枝杆菌耐药 | 459 | 12206
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR02-2 | T2P3-QFR02 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.829999999999998 | 3.1864046733935201 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 6294 | 12580 | 合格 | 质控合格 |  | 193930 | 0.868851 | 162149 | 0.836 | 22645 | 0.1397 |  |  | QFR02 | 百日咳大环内酯耐药 | 459 | 12206
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR02-3 | T2P3-QFR02 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 15.31 | 3.9190071848465098 | 三叶草根瘤菌(NA) | 外源内参 | 内参 | 8836 | 9806 | 合格 | 质控合格 |  | 114891 | 0.894469 | 104668 | 0.911 | 20217 | 0.1932 |  |  | QFR02 | 百日咳鲍特菌耐药 | 392 | 10152
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR02-3 | T2P3-QFR02 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 15.31 | 3.9190071848465098 | 三叶草根瘤菌(NA) | 外源内参 | 内参 | 8836 | 9806 | 合格 | 质控合格 |  | 114891 | 0.894469 | 104668 | 0.911 | 20217 | 0.1932 |  |  | QFR02 | 百日咳大环内酯耐药 | 392 | 10152
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR02-3 | T2P3-QFR02 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 15.31 | 3.9190071848465098 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 13 | 9806 | 合格 | 质控合格 |  | 114891 | 0.894469 | 104668 | 0.911 | 20217 | 0.1932 |  |  | QFR02 | 百日咳鲍特菌耐药 | 392 | 15
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR02-3 | T2P3-QFR02 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 15.31 | 3.9190071848465098 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 13 | 9806 | 合格 | 质控合格 |  | 114891 | 0.894469 | 104668 | 0.911 | 20217 | 0.1932 |  |  | QFR02 | 百日咳大环内酯耐药 | 392 | 15
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR02-3 | T2P3-QFR02 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 15.31 | 3.9190071848465098 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 131 | 9806 | 合格 | 质控合格 |  | 114891 | 0.894469 | 104668 | 0.911 | 20217 | 0.1932 |  |  | QFR02 | 百日咳鲍特菌耐药 | 392 | 151
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR02-3 | T2P3-QFR02 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 15.31 | 3.9190071848465098 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 131 | 9806 | 合格 | 质控合格 |  | 114891 | 0.894469 | 104668 | 0.911 | 20217 | 0.1932 |  |  | QFR02 | 百日咳大环内酯耐药 | 392 | 151
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR02-3 | T2P3-QFR02 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 15.31 | 3.9190071848465098 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 52 | 9806 | 合格 | 质控合格 |  | 114891 | 0.894469 | 104668 | 0.911 | 20217 | 0.1932 |  |  | QFR02 | 百日咳鲍特菌耐药 | 392 | 60
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR02-3 | T2P3-QFR02 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 15.31 | 3.9190071848465098 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 52 | 9806 | 合格 | 质控合格 |  | 114891 | 0.894469 | 104668 | 0.911 | 20217 | 0.1932 |  |  | QFR02 | 百日咳大环内酯耐药 | 392 | 60
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR02-3 | T2P3-QFR02 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 15.31 | 3.9190071848465098 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 8314 | 9806 | 合格 | 质控合格 |  | 114891 | 0.894469 | 104668 | 0.911 | 20217 | 0.1932 |  |  | QFR02 | 百日咳鲍特菌耐药 | 392 | 9552
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR02-3 | T2P3-QFR02 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 15.31 | 3.9190071848465098 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 8314 | 9806 | 合格 | 质控合格 |  | 114891 | 0.894469 | 104668 | 0.911 | 20217 | 0.1932 |  |  | QFR02 | 百日咳大环内酯耐药 | 392 | 9552
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR02-4 | T2P3-QFR02 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 17.5 | 3.4285714285714302 | 三叶草根瘤菌(NA) | 外源内参 | 内参 | 2443 | 3175 | 合格 | 质控合格 |  | 177783 | 0.865483 | 140740 | 0.792 | 7653 | 0.0544 |  |  | QFR02 | 百日咳鲍特菌耐药 | 142 | 4344
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR02-4 | T2P3-QFR02 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 17.5 | 3.4285714285714302 | 三叶草根瘤菌(NA) | 外源内参 | 内参 | 2443 | 3175 | 合格 | 质控合格 |  | 177783 | 0.865483 | 140740 | 0.792 | 7653 | 0.0544 |  |  | QFR02 | 百日咳大环内酯耐药 | 142 | 4344
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR02-4 | T2P3-QFR02 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 17.5 | 3.4285714285714302 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 1 | 3175 | 合格 | 质控合格 |  | 177783 | 0.865483 | 140740 | 0.792 | 7653 | 0.0544 |  |  | QFR02 | 百日咳鲍特菌耐药 | 142 | 1
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR02-4 | T2P3-QFR02 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 17.5 | 3.4285714285714302 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 1 | 3175 | 合格 | 质控合格 |  | 177783 | 0.865483 | 140740 | 0.792 | 7653 | 0.0544 |  |  | QFR02 | 百日咳大环内酯耐药 | 142 | 1
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR02-4 | T2P3-QFR02 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 17.5 | 3.4285714285714302 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 30 | 3175 | 合格 | 质控合格 |  | 177783 | 0.865483 | 140740 | 0.792 | 7653 | 0.0544 |  |  | QFR02 | 百日咳鲍特菌耐药 | 142 | 53
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR02-4 | T2P3-QFR02 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 17.5 | 3.4285714285714302 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 30 | 3175 | 合格 | 质控合格 |  | 177783 | 0.865483 | 140740 | 0.792 | 7653 | 0.0544 |  |  | QFR02 | 百日咳大环内酯耐药 | 142 | 53
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR02-4 | T2P3-QFR02 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 17.5 | 3.4285714285714302 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 40 | 3175 | 合格 | 质控合格 |  | 177783 | 0.865483 | 140740 | 0.792 | 7653 | 0.0544 |  |  | QFR02 | 百日咳鲍特菌耐药 | 142 | 72
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR02-4 | T2P3-QFR02 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 17.5 | 3.4285714285714302 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 40 | 3175 | 合格 | 质控合格 |  | 177783 | 0.865483 | 140740 | 0.792 | 7653 | 0.0544 |  |  | QFR02 | 百日咳大环内酯耐药 | 142 | 72
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR02-4 | T2P3-QFR02 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 17.5 | 3.4285714285714302 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 1689 | 3175 | 合格 | 质控合格 |  | 177783 | 0.865483 | 140740 | 0.792 | 7653 | 0.0544 |  |  | QFR02 | 百日咳鲍特菌耐药 | 142 | 3003
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR02-4 | T2P3-QFR02 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 17.5 | 3.4285714285714302 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 1689 | 3175 | 合格 | 质控合格 |  | 177783 | 0.865483 | 140740 | 0.792 | 7653 | 0.0544 |  |  | QFR02 | 百日咳大环内酯耐药 | 142 | 3003
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR02-5 | T2P3-QFR02 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 16.7 | 3.5928143712574898 | 三叶草根瘤菌(NA) | 外源内参 | 内参 | 5347 | 7587 | 合格 | 质控合格 |  | 149714 | 0.900037 | 123742 | 0.827 | 15766 | 0.1274 |  |  | QFR02 | 百日咳鲍特菌耐药 | 222 | 8005
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR02-5 | T2P3-QFR02 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 16.7 | 3.5928143712574898 | 三叶草根瘤菌(NA) | 外源内参 | 内参 | 5347 | 7587 | 合格 | 质控合格 |  | 149714 | 0.900037 | 123742 | 0.827 | 15766 | 0.1274 |  |  | QFR02 | 百日咳大环内酯耐药 | 222 | 8005
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR02-5 | T2P3-QFR02 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 16.7 | 3.5928143712574898 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 9 | 7587 | 合格 | 质控合格 |  | 149714 | 0.900037 | 123742 | 0.827 | 15766 | 0.1274 |  |  | QFR02 | 百日咳鲍特菌耐药 | 222 | 13
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR02-5 | T2P3-QFR02 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 16.7 | 3.5928143712574898 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 9 | 7587 | 合格 | 质控合格 |  | 149714 | 0.900037 | 123742 | 0.827 | 15766 | 0.1274 |  |  | QFR02 | 百日咳大环内酯耐药 | 222 | 13
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR02-5 | T2P3-QFR02 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 16.7 | 3.5928143712574898 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 69 | 7587 | 合格 | 质控合格 |  | 149714 | 0.900037 | 123742 | 0.827 | 15766 | 0.1274 |  |  | QFR02 | 百日咳鲍特菌耐药 | 222 | 104
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR02-5 | T2P3-QFR02 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 16.7 | 3.5928143712574898 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 69 | 7587 | 合格 | 质控合格 |  | 149714 | 0.900037 | 123742 | 0.827 | 15766 | 0.1274 |  |  | QFR02 | 百日咳大环内酯耐药 | 222 | 104
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR02-5 | T2P3-QFR02 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 16.7 | 3.5928143712574898 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 33 | 7587 | 合格 | 质控合格 |  | 149714 | 0.900037 | 123742 | 0.827 | 15766 | 0.1274 |  |  | QFR02 | 百日咳鲍特菌耐药 | 222 | 49
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR02-5 | T2P3-QFR02 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 16.7 | 3.5928143712574898 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 33 | 7587 | 合格 | 质控合格 |  | 149714 | 0.900037 | 123742 | 0.827 | 15766 | 0.1274 |  |  | QFR02 | 百日咳大环内酯耐药 | 222 | 49
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR02-5 | T2P3-QFR02 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 16.7 | 3.5928143712574898 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 5052 | 7587 | 合格 | 质控合格 |  | 149714 | 0.900037 | 123742 | 0.827 | 15766 | 0.1274 |  |  | QFR02 | 百日咳鲍特菌耐药 | 222 | 7563
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR02-5 | T2P3-QFR02 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 16.7 | 3.5928143712574898 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 阳性 | 5052 | 7587 | 合格 | 质控合格 |  | 149714 | 0.900037 | 123742 | 0.827 | 15766 | 0.1274 |  |  | QFR02 | 百日咳大环内酯耐药 | 222 | 7563
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR03-1 | T2P3-QFR03 | 重复性参考品 | 肺炎克雷伯菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 17.309999999999999 | 3.4662045060658602 | 三叶草根瘤菌(NA) | 外源内参 | 内参 | 6972 | 3654 | 合格 | 质控合格 |  | 195947 | 0.791176 | 158230 | 0.808 | 17943 | 0.1134 |  |  | QFR03 | 百日咳大环内酯耐药 | 299 | 13661
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR03-1 | T2P3-QFR03 | 重复性参考品 | 肺炎克雷伯菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 17.309999999999999 | 3.4662045060658602 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 38 | 3654 | 合格 | 质控合格 |  | 195947 | 0.791176 | 158230 | 0.808 | 17943 | 0.1134 |  |  | QFR03 | 百日咳大环内酯耐药 | 299 | 74
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR03-1 | T2P3-QFR03 | 重复性参考品 | 肺炎克雷伯菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 17.309999999999999 | 3.4662045060658602 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 191 | 3654 | 合格 | 质控合格 |  | 195947 | 0.791176 | 158230 | 0.808 | 17943 | 0.1134 |  |  | QFR03 | 百日咳大环内酯耐药 | 299 | 375
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR03-1 | T2P3-QFR03 | 重复性参考品 | 肺炎克雷伯菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 17.309999999999999 | 3.4662045060658602 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 70 | 3654 | 合格 | 质控合格 |  | 195947 | 0.791176 | 158230 | 0.808 | 17943 | 0.1134 |  |  | QFR03 | 百日咳大环内酯耐药 | 299 | 138
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR03-1 | T2P3-QFR03 | 重复性参考品 | 肺炎克雷伯菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 17.309999999999999 | 3.4662045060658602 | 肺炎克雷伯菌 | 肺炎克雷伯菌 | 阳性 | 1513 | 3654 | 合格 | 质控合格 |  | 195947 | 0.791176 | 158230 | 0.808 | 17943 | 0.1134 |  |  | QFR03 | 百日咳大环内酯耐药 | 299 | 2965
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR03-2 | T2P3-QFR03 | 重复性参考品 | 肺炎克雷伯菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.46 | 3.25027085590466 | 三叶草根瘤菌(NA) | 外源内参 | 内参 | 2469 | 865 | 合格 | 质控合格 |  | 93956 | 0.869319 | 86655 | 0.922 | 3278 | 0.0378 |  |  | QFR03 |  | 75 | 2320
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR03-2 | T2P3-QFR03 | 重复性参考品 | 肺炎克雷伯菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.46 | 3.25027085590466 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 11 | 865 | 合格 | 质控合格 |  | 93956 | 0.869319 | 86655 | 0.922 | 3278 | 0.0378 |  |  | QFR03 |  | 75 | 10
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR03-2 | T2P3-QFR03 | 重复性参考品 | 肺炎克雷伯菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.46 | 3.25027085590466 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 36 | 865 | 合格 | 质控合格 |  | 93956 | 0.869319 | 86655 | 0.922 | 3278 | 0.0378 |  |  | QFR03 |  | 75 | 34
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR03-2 | T2P3-QFR03 | 重复性参考品 | 肺炎克雷伯菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.46 | 3.25027085590466 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 28 | 865 | 合格 | 质控合格 |  | 93956 | 0.869319 | 86655 | 0.922 | 3278 | 0.0378 |  |  | QFR03 |  | 75 | 26
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR03-2 | T2P3-QFR03 | 重复性参考品 | 肺炎克雷伯菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.46 | 3.25027085590466 | 肺炎克雷伯菌 | 肺炎克雷伯菌 | 阳性 | 699 | 865 | 合格 | 质控合格 |  | 93956 | 0.869319 | 86655 | 0.922 | 3278 | 0.0378 |  |  | QFR03 |  | 75 | 657
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR03-3 | T2P3-QFR03 | 重复性参考品 | 肺炎克雷伯菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 17.45 | 3.43839541547278 | 三叶草根瘤菌(NA) | 外源内参 | 内参 | 7047 | 2512 | 合格 | 质控合格 |  | 158403 | 0.87681 | 131114 | 0.828 | 14081 | 0.1074 |  |  | QFR03 |  | 243 | 11162
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR03-3 | T2P3-QFR03 | 重复性参考品 | 肺炎克雷伯菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 17.45 | 3.43839541547278 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 33 | 2512 | 合格 | 质控合格 |  | 158403 | 0.87681 | 131114 | 0.828 | 14081 | 0.1074 |  |  | QFR03 |  | 243 | 52
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR03-3 | T2P3-QFR03 | 重复性参考品 | 肺炎克雷伯菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 17.45 | 3.43839541547278 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 146 | 2512 | 合格 | 质控合格 |  | 158403 | 0.87681 | 131114 | 0.828 | 14081 | 0.1074 |  |  | QFR03 |  | 243 | 231
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR03-3 | T2P3-QFR03 | 重复性参考品 | 肺炎克雷伯菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 17.45 | 3.43839541547278 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 64 | 2512 | 合格 | 质控合格 |  | 158403 | 0.87681 | 131114 | 0.828 | 14081 | 0.1074 |  |  | QFR03 |  | 243 | 101
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR03-3 | T2P3-QFR03 | 重复性参考品 | 肺炎克雷伯菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 17.45 | 3.43839541547278 | 肺炎克雷伯菌 | 肺炎克雷伯菌 | 阳性 | 1275 | 2512 | 合格 | 质控合格 |  | 158403 | 0.87681 | 131114 | 0.828 | 14081 | 0.1074 |  |  | QFR03 |  | 243 | 2020
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR03-4 | T2P3-QFR03 | 重复性参考品 | 肺炎克雷伯菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 19.309999999999999 | 3.1071983428275498 | 三叶草根瘤菌(NA) | 外源内参 | 内参 | 2336 | 861 | 合格 | 质控合格 |  | 151913 | 0.870833 | 124287 | 0.818 | 4555 | 0.0366 |  |  | QFR03 | 百日咳大环内酯耐药 | 90 | 3548
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR03-4 | T2P3-QFR03 | 重复性参考品 | 肺炎克雷伯菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 19.309999999999999 | 3.1071983428275498 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 6 | 861 | 合格 | 质控合格 |  | 151913 | 0.870833 | 124287 | 0.818 | 4555 | 0.0366 |  |  | QFR03 | 百日咳大环内酯耐药 | 90 | 9
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR03-4 | T2P3-QFR03 | 重复性参考品 | 肺炎克雷伯菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 19.309999999999999 | 3.1071983428275498 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 43 | 861 | 合格 | 质控合格 |  | 151913 | 0.870833 | 124287 | 0.818 | 4555 | 0.0366 |  |  | QFR03 | 百日咳大环内酯耐药 | 90 | 66
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR03-4 | T2P3-QFR03 | 重复性参考品 | 肺炎克雷伯菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 19.309999999999999 | 3.1071983428275498 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 41 | 861 | 合格 | 质控合格 |  | 151913 | 0.870833 | 124287 | 0.818 | 4555 | 0.0366 |  |  | QFR03 | 百日咳大环内酯耐药 | 90 | 63
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR03-4 | T2P3-QFR03 | 重复性参考品 | 肺炎克雷伯菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 19.309999999999999 | 3.1071983428275498 | 肺炎克雷伯菌 | 肺炎克雷伯菌 | 阳性 | 409 | 861 | 合格 | 质控合格 |  | 151913 | 0.870833 | 124287 | 0.818 | 4555 | 0.0366 |  |  | QFR03 | 百日咳大环内酯耐药 | 90 | 621
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR03-5 | T2P3-QFR03 | 重复性参考品 | 肺炎克雷伯菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.350000000000001 | 3.26975476839237 | 三叶草根瘤菌(NA) | 外源内参 | 内参 | 9054 | 3386 | 合格 | 质控合格 |  | 169779 | 0.873099 | 138947 | 0.818 | 19287 | 0.1388 |  |  | QFR03 | 百日咳大环内酯耐药 | 281 | 15371
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR03-5 | T2P3-QFR03 | 重复性参考品 | 肺炎克雷伯菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.350000000000001 | 3.26975476839237 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 41 | 3386 | 合格 | 质控合格 |  | 169779 | 0.873099 | 138947 | 0.818 | 19287 | 0.1388 |  |  | QFR03 | 百日咳大环内酯耐药 | 281 | 69
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR03-5 | T2P3-QFR03 | 重复性参考品 | 肺炎克雷伯菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.350000000000001 | 3.26975476839237 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 157 | 3386 | 合格 | 质控合格 |  | 169779 | 0.873099 | 138947 | 0.818 | 19287 | 0.1388 |  |  | QFR03 | 百日咳大环内酯耐药 | 281 | 266
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR03-5 | T2P3-QFR03 | 重复性参考品 | 肺炎克雷伯菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.350000000000001 | 3.26975476839237 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 83 | 3386 | 合格 | 质控合格 |  | 169779 | 0.873099 | 138947 | 0.818 | 19287 | 0.1388 |  |  | QFR03 | 百日咳大环内酯耐药 | 281 | 141
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFR03-5 | T2P3-QFR03 | 重复性参考品 | 肺炎克雷伯菌 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.350000000000001 | 3.26975476839237 | 肺炎克雷伯菌 | 肺炎克雷伯菌 | 阳性 | 1470 | 3386 | 合格 | 质控合格 |  | 169779 | 0.873099 | 138947 | 0.818 | 19287 | 0.1388 |  |  | QFR03 | 百日咳大环内酯耐药 | 281 | 2495
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFN01 | T2P3-QFN01 | 阴性参考品 | Jurkat细胞 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 17.489999999999998 | 3.4305317324185198 | 三叶草根瘤菌(NA) | 外源内参 | 内参 | 7092 | 1 | 合格 | 质控合格 |  | 152773 | 0.872741 | 123220 | 0.807 | 12453 | 0.1011 |  |  | QFN01 | 百日咳大环内酯耐药 | 1008 | 10834
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFN01 | T2P3-QFN01 | 阴性参考品 | Jurkat细胞 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 17.489999999999998 | 3.4305317324185198 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 351 | 1 | 合格 | 质控合格 |  | 152773 | 0.872741 | 123220 | 0.807 | 12453 | 0.1011 |  |  | QFN01 | 百日咳大环内酯耐药 | 1008 | 536
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFN01 | T2P3-QFN01 | 阴性参考品 | Jurkat细胞 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 17.489999999999998 | 3.4305317324185198 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 534 | 1 | 合格 | 质控合格 |  | 152773 | 0.872741 | 123220 | 0.807 | 12453 | 0.1011 |  |  | QFN01 | 百日咳大环内酯耐药 | 1008 | 816
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFN01 | T2P3-QFN01 | 阴性参考品 | Jurkat细胞 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 17.489999999999998 | 3.4305317324185198 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 123 | 1 | 合格 | 质控合格 |  | 152773 | 0.872741 | 123220 | 0.807 | 12453 | 0.1011 |  |  | QFN01 | 百日咳大环内酯耐药 | 1008 | 188
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFN02 | T2P3-QFN02 | 阴性参考品 | Jurkat细胞 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.309999999999999 | 3.2768978700163802 | 三叶草根瘤菌(NA) | 外源内参 | 内参 | 8637 | 9 | 合格 | 质控合格 |  | 169807 | 0.79582 | 134874 | 0.794 | 16811 | 0.1246 |  |  | QFN02 | 百日咳鲍特菌耐药 | 2412 | 14666
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFN02 | T2P3-QFN02 | 阴性参考品 | Jurkat细胞 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.309999999999999 | 3.2768978700163802 | 三叶草根瘤菌(NA) | 外源内参 | 内参 | 8637 | 9 | 合格 | 质控合格 |  | 169807 | 0.79582 | 134874 | 0.794 | 16811 | 0.1246 |  |  | QFN02 | 百日咳大环内酯耐药 | 2412 | 14666
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFN02 | T2P3-QFN02 | 阴性参考品 | Jurkat细胞 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.309999999999999 | 3.2768978700163802 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 365 | 9 | 合格 | 质控合格 |  | 169807 | 0.79582 | 134874 | 0.794 | 16811 | 0.1246 |  |  | QFN02 | 百日咳鲍特菌耐药 | 2412 | 620
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFN02 | T2P3-QFN02 | 阴性参考品 | Jurkat细胞 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.309999999999999 | 3.2768978700163802 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 365 | 9 | 合格 | 质控合格 |  | 169807 | 0.79582 | 134874 | 0.794 | 16811 | 0.1246 |  |  | QFN02 | 百日咳大环内酯耐药 | 2412 | 620
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFN02 | T2P3-QFN02 | 阴性参考品 | Jurkat细胞 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.309999999999999 | 3.2768978700163802 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 714 | 9 | 合格 | 质控合格 |  | 169807 | 0.79582 | 134874 | 0.794 | 16811 | 0.1246 |  |  | QFN02 | 百日咳鲍特菌耐药 | 2412 | 1213
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFN02 | T2P3-QFN02 | 阴性参考品 | Jurkat细胞 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.309999999999999 | 3.2768978700163802 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 714 | 9 | 合格 | 质控合格 |  | 169807 | 0.79582 | 134874 | 0.794 | 16811 | 0.1246 |  |  | QFN02 | 百日咳大环内酯耐药 | 2412 | 1213
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFN02 | T2P3-QFN02 | 阴性参考品 | Jurkat细胞 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.309999999999999 | 3.2768978700163802 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 127 | 9 | 合格 | 质控合格 |  | 169807 | 0.79582 | 134874 | 0.794 | 16811 | 0.1246 |  |  | QFN02 | 百日咳鲍特菌耐药 | 2412 | 215
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFN02 | T2P3-QFN02 | 阴性参考品 | Jurkat细胞 |  |  |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.309999999999999 | 3.2768978700163802 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 127 | 9 | 合格 | 质控合格 |  | 169807 | 0.79582 | 134874 | 0.794 | 16811 | 0.1246 |  |  | QFN02 | 百日咳大环内酯耐药 | 2412 | 215
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL01-DZ1 | T2P3-QFL01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303呼吸100升级中间品检 | 中间品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 |  |  | 18.989999999999998 | 3.1595576619273298 | 三叶草根瘤菌(NA) | 外源内参 | 内参 | 6707 | 4195 | 合格 | 质控合格 |  | 179081 | 0.876886 | 141739 | 0.791 | 16392 | 0.1156 |  |  | QFL01 | 百日咳大环内酯耐药 | 89 | 12011
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL01-DZ1 | T2P3-QFL01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303呼吸100升级中间品检 | 中间品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 |  |  | 18.989999999999998 | 3.1595576619273298 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 7 | 4195 | 合格 | 质控合格 |  | 179081 | 0.876886 | 141739 | 0.791 | 16392 | 0.1156 |  |  | QFL01 | 百日咳大环内酯耐药 | 89 | 12
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL01-DZ1 | T2P3-QFL01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303呼吸100升级中间品检 | 中间品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 |  |  | 18.989999999999998 | 3.1595576619273298 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 60 | 4195 | 合格 | 质控合格 |  | 179081 | 0.876886 | 141739 | 0.791 | 16392 | 0.1156 |  |  | QFL01 | 百日咳大环内酯耐药 | 89 | 108
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL01-DZ1 | T2P3-QFL01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303呼吸100升级中间品检 | 中间品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 |  |  | 18.989999999999998 | 3.1595576619273298 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 22 | 4195 | 合格 | 质控合格 |  | 179081 | 0.876886 | 141739 | 0.791 | 16392 | 0.1156 |  |  | QFL01 | 百日咳大环内酯耐药 | 89 | 40
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL01-DZ1 | T2P3-QFL01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303呼吸100升级中间品检 | 中间品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 |  |  | 18.989999999999998 | 3.1595576619273298 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 2172 | 4195 | 合格 | 质控合格 |  | 179081 | 0.876886 | 141739 | 0.791 | 16392 | 0.1156 |  |  | QFL01 | 百日咳大环内酯耐药 | 89 | 3889
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL01-DZ1 | T2P3-QFL01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303呼吸100升级中间品检 | 中间品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 |  |  | 18.989999999999998 | 3.1595576619273298 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 2172 | 4195 | 合格 | 质控合格 |  | 179081 | 0.876886 | 141739 | 0.791 | 16392 | 0.1156 |  |  | QFL01 | 百日咳大环内酯耐药 | 89 | 3889
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL02-DZ1 | T2P3-QFL02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级中间品检 | 中间品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 |  |  | 16.670000000000002 | 3.5992801439712099 | 三叶草根瘤菌(NA) | 外源内参 | 内参 | 4907 | 2050 | 合格 | 质控合格 |  | 164019 | 0.829912 | 126471 | 0.771 | 10630 | 0.0841 |  |  | QFL02 |  | 307 | 8048
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL02-DZ1 | T2P3-QFL02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级中间品检 | 中间品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 |  |  | 16.670000000000002 | 3.5992801439712099 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 57 | 2050 | 合格 | 质控合格 |  | 164019 | 0.829912 | 126471 | 0.771 | 10630 | 0.0841 |  |  | QFL02 |  | 307 | 94
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL02-DZ1 | T2P3-QFL02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级中间品检 | 中间品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 |  |  | 16.670000000000002 | 3.5992801439712099 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 133 | 2050 | 合格 | 质控合格 |  | 164019 | 0.829912 | 126471 | 0.771 | 10630 | 0.0841 |  |  | QFL02 |  | 307 | 218
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL02-DZ1 | T2P3-QFL02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级中间品检 | 中间品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 |  |  | 16.670000000000002 | 3.5992801439712099 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 117 | 2050 | 合格 | 质控合格 |  | 164019 | 0.829912 | 126471 | 0.771 | 10630 | 0.0841 |  |  | QFL02 |  | 307 | 192
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL02-DZ1 | T2P3-QFL02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级中间品检 | 中间品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 |  |  | 16.670000000000002 | 3.5992801439712099 | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 阳性 | 1186 | 2050 | 合格 | 质控合格 |  | 164019 | 0.829912 | 126471 | 0.771 | 10630 | 0.0841 |  |  | QFL02 |  | 307 | 1945
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFN01-DZ1 | T2P3-QFN01 | 阴性参考品 | Jurkat细胞 |  |  |  | 20240303呼吸100升级中间品检 | 中间品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 |  |  | 18.940000000000001 | 3.1678986272439298 | 三叶草根瘤菌(NA) | 外源内参 | 内参 | 7234 | 64 | 合格 | 质控合格 |  | 147983 | 0.799164 | 109651 | 0.741 | 12736 | 0.1162 |  |  | QFN01 | 百日咳鲍特菌耐药 | 2560 | 10705
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFN01-DZ1 | T2P3-QFN01 | 阴性参考品 | Jurkat细胞 |  |  |  | 20240303呼吸100升级中间品检 | 中间品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 |  |  | 18.940000000000001 | 3.1678986272439298 | 三叶草根瘤菌(NA) | 外源内参 | 内参 | 7234 | 64 | 合格 | 质控合格 |  | 147983 | 0.799164 | 109651 | 0.741 | 12736 | 0.1162 |  |  | QFN01 | 百日咳大环内酯耐药 | 2560 | 10705
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFN01-DZ1 | T2P3-QFN01 | 阴性参考品 | Jurkat细胞 |  |  |  | 20240303呼吸100升级中间品检 | 中间品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 |  |  | 18.940000000000001 | 3.1678986272439298 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 415 | 64 | 合格 | 质控合格 |  | 147983 | 0.799164 | 109651 | 0.741 | 12736 | 0.1162 |  |  | QFN01 | 百日咳鲍特菌耐药 | 2560 | 614
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFN01-DZ1 | T2P3-QFN01 | 阴性参考品 | Jurkat细胞 |  |  |  | 20240303呼吸100升级中间品检 | 中间品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 |  |  | 18.940000000000001 | 3.1678986272439298 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 415 | 64 | 合格 | 质控合格 |  | 147983 | 0.799164 | 109651 | 0.741 | 12736 | 0.1162 |  |  | QFN01 | 百日咳大环内酯耐药 | 2560 | 614
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFN01-DZ1 | T2P3-QFN01 | 阴性参考品 | Jurkat细胞 |  |  |  | 20240303呼吸100升级中间品检 | 中间品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 |  |  | 18.940000000000001 | 3.1678986272439298 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 737 | 64 | 合格 | 质控合格 |  | 147983 | 0.799164 | 109651 | 0.741 | 12736 | 0.1162 |  |  | QFN01 | 百日咳鲍特菌耐药 | 2560 | 1090
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFN01-DZ1 | T2P3-QFN01 | 阴性参考品 | Jurkat细胞 |  |  |  | 20240303呼吸100升级中间品检 | 中间品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 |  |  | 18.940000000000001 | 3.1678986272439298 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 737 | 64 | 合格 | 质控合格 |  | 147983 | 0.799164 | 109651 | 0.741 | 12736 | 0.1162 |  |  | QFN01 | 百日咳大环内酯耐药 | 2560 | 1090
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFN01-DZ1 | T2P3-QFN01 | 阴性参考品 | Jurkat细胞 |  |  |  | 20240303呼吸100升级中间品检 | 中间品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 |  |  | 18.940000000000001 | 3.1678986272439298 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 128 | 64 | 合格 | 质控合格 |  | 147983 | 0.799164 | 109651 | 0.741 | 12736 | 0.1162 |  |  | QFN01 | 百日咳鲍特菌耐药 | 2560 | 189
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFN01-DZ1 | T2P3-QFN01 | 阴性参考品 | Jurkat细胞 |  |  |  | 20240303呼吸100升级中间品检 | 中间品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 |  |  | 18.940000000000001 | 3.1678986272439298 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 128 | 64 | 合格 | 质控合格 |  | 147983 | 0.799164 | 109651 | 0.741 | 12736 | 0.1162 |  |  | QFN01 | 百日咳大环内酯耐药 | 2560 | 189
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFN02-DZ1 | T2P3-QFN02 | 阴性参考品 | Jurkat细胞 |  |  |  | 20240303呼吸100升级中间品检 | 中间品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 |  |  | 17.89 | 3.3538289547233102 | 三叶草根瘤菌(NA) | 外源内参 | 内参 | 14977 | 8 | 合格 | 质控合格 |  | 176028 | 0.885213 | 132486 | 0.753 | 30082 | 0.2271 |  |  | QFN02 | 分枝杆菌耐药 | 1999 | 26364
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFN02-DZ1 | T2P3-QFN02 | 阴性参考品 | Jurkat细胞 |  |  |  | 20240303呼吸100升级中间品检 | 中间品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 |  |  | 17.89 | 3.3538289547233102 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 732 | 8 | 合格 | 质控合格 |  | 176028 | 0.885213 | 132486 | 0.753 | 30082 | 0.2271 |  |  | QFN02 | 分枝杆菌耐药 | 1999 | 1288
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFN02-DZ1 | T2P3-QFN02 | 阴性参考品 | Jurkat细胞 |  |  |  | 20240303呼吸100升级中间品检 | 中间品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 |  |  | 17.89 | 3.3538289547233102 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 1024 | 8 | 合格 | 质控合格 |  | 176028 | 0.885213 | 132486 | 0.753 | 30082 | 0.2271 |  |  | QFN02 | 分枝杆菌耐药 | 1999 | 1803
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFN02-DZ1 | T2P3-QFN02 | 阴性参考品 | Jurkat细胞 |  |  |  | 20240303呼吸100升级中间品检 | 中间品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 |  |  | 17.89 | 3.3538289547233102 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 243 | 8 | 合格 | 质控合格 |  | 176028 | 0.885213 | 132486 | 0.753 | 30082 | 0.2271 |  |  | QFN02 | 分枝杆菌耐药 | 1999 | 427
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-POS-DZ1 | T2P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240303呼吸100升级中间品检 | 中间品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 |  |  | 21.95 | 2.73348519362187 | 三叶草根瘤菌(NA) | 外源内参 | 内参 | 6955 | 47091 | 合格 | 质控合格 |  | 138380 | 0.90515 | 113901 | 0.823 | 56727 | 0.498 |  |  | POS | 百日咳大环内酯耐药 | 0 | 9625
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-POS-DZ1 | T2P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240303呼吸100升级中间品检 | 中间品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 |  |  | 21.95 | 2.73348519362187 | 枯草芽孢杆菌 | 阳性对照品 | 阳性 | 33955 | 47091 | 合格 | 质控合格 |  | 138380 | 0.90515 | 113901 | 0.823 | 56727 | 0.498 |  |  | POS | 百日咳大环内酯耐药 | 0 | 46987
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-NEG-DZ1 | T2P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 |  |  |  | 20240303呼吸100升级中间品检 | 中间品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 |  |  | 17.53 | 3.4227039361095302 | 三叶草根瘤菌(NA) | 外源内参 | 内参 | 5096 | 20 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 |  | 182649 | 0.896254 | 160741 | 0.88 | 9342 | 0.0581 |  |  | NEG | 百日咳鲍特菌耐药 | 0 | 9307
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-NEG-DZ1 | T2P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 |  |  |  | 20240303呼吸100升级中间品检 | 中间品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 |  |  | 17.53 | 3.4227039361095302 | 三叶草根瘤菌(NA) | 外源内参 | 内参 | 5096 | 20 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 |  | 182649 | 0.896254 | 160741 | 0.88 | 9342 | 0.0581 |  |  | NEG | 百日咳大环内酯耐药 | 0 | 9307
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL01-DZ2 | T2P3-QFL01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303呼吸100升级中间品检 | 中间品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 |  |  | 18.149999999999999 | 3.30578512396694 | 三叶草根瘤菌(NA) | 外源内参 | 内参 | 3372 | 1247 | 合格 | 质控合格 |  | 161762 | 0.847771 | 117326 | 0.725 | 6809 | 0.058 |  |  | QFL01 |  | 59 | 5454
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL01-DZ2 | T2P3-QFL01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303呼吸100升级中间品检 | 中间品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 |  |  | 18.149999999999999 | 3.30578512396694 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 12 | 1247 | 合格 | 质控合格 |  | 161762 | 0.847771 | 117326 | 0.725 | 6809 | 0.058 |  |  | QFL01 |  | 59 | 20
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL01-DZ2 | T2P3-QFL01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303呼吸100升级中间品检 | 中间品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 |  |  | 18.149999999999999 | 3.30578512396694 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 30 | 1247 | 合格 | 质控合格 |  | 161762 | 0.847771 | 117326 | 0.725 | 6809 | 0.058 |  |  | QFL01 |  | 59 | 48
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL01-DZ2 | T2P3-QFL01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303呼吸100升级中间品检 | 中间品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 |  |  | 18.149999999999999 | 3.30578512396694 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 17 | 1247 | 合格 | 质控合格 |  | 161762 | 0.847771 | 117326 | 0.725 | 6809 | 0.058 |  |  | QFL01 |  | 59 | 28
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL01-DZ2 | T2P3-QFL01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303呼吸100升级中间品检 | 中间品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 |  |  | 18.149999999999999 | 3.30578512396694 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 阳性 | 746 | 1247 | 合格 | 质控合格 |  | 161762 | 0.847771 | 117326 | 0.725 | 6809 | 0.058 |  |  | QFL01 |  | 59 | 1206
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL01-DZ2 | T2P3-QFL01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 |  |  |  | 20240303呼吸100升级中间品检 | 中间品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 |  |  | 18.149999999999999 | 3.30578512396694 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 阳性 | 746 | 1247 | 合格 | 质控合格 |  | 161762 | 0.847771 | 117326 | 0.725 | 6809 | 0.058 |  |  | QFL01 |  | 59 | 1206
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL02-DZ2 | T2P3-QFL02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级中间品检 | 中间品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 |  |  | 17.97 | 3.33889816360601 | 三叶草根瘤菌(NA) | 外源内参 | 内参 | 2181 | 933 | 合格 | 质控合格 |  | 162328 | 0.893487 | 115525 | 0.712 | 4844 | 0.0419 |  |  | QFL02 | 百日咳鲍特菌耐药 | 444 | 3540
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL02-DZ2 | T2P3-QFL02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级中间品检 | 中间品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 |  |  | 17.97 | 3.33889816360601 | 三叶草根瘤菌(NA) | 外源内参 | 内参 | 2181 | 933 | 合格 | 质控合格 |  | 162328 | 0.893487 | 115525 | 0.712 | 4844 | 0.0419 |  |  | QFL02 | 百日咳大环内酯耐药 | 444 | 3540
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL02-DZ2 | T2P3-QFL02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级中间品检 | 中间品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 |  |  | 17.97 | 3.33889816360601 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 124 | 933 | 合格 | 质控合格 |  | 162328 | 0.893487 | 115525 | 0.712 | 4844 | 0.0419 |  |  | QFL02 | 百日咳鲍特菌耐药 | 444 | 201
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL02-DZ2 | T2P3-QFL02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级中间品检 | 中间品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 |  |  | 17.97 | 3.33889816360601 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 124 | 933 | 合格 | 质控合格 |  | 162328 | 0.893487 | 115525 | 0.712 | 4844 | 0.0419 |  |  | QFL02 | 百日咳大环内酯耐药 | 444 | 201
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL02-DZ2 | T2P3-QFL02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级中间品检 | 中间品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 |  |  | 17.97 | 3.33889816360601 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 71 | 933 | 合格 | 质控合格 |  | 162328 | 0.893487 | 115525 | 0.712 | 4844 | 0.0419 |  |  | QFL02 | 百日咳鲍特菌耐药 | 444 | 115
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL02-DZ2 | T2P3-QFL02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级中间品检 | 中间品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 |  |  | 17.97 | 3.33889816360601 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 71 | 933 | 合格 | 质控合格 |  | 162328 | 0.893487 | 115525 | 0.712 | 4844 | 0.0419 |  |  | QFL02 | 百日咳大环内酯耐药 | 444 | 115
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL02-DZ2 | T2P3-QFL02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级中间品检 | 中间品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 |  |  | 17.97 | 3.33889816360601 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 27 | 933 | 合格 | 质控合格 |  | 162328 | 0.893487 | 115525 | 0.712 | 4844 | 0.0419 |  |  | QFL02 | 百日咳鲍特菌耐药 | 444 | 44
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL02-DZ2 | T2P3-QFL02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级中间品检 | 中间品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 |  |  | 17.97 | 3.33889816360601 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 27 | 933 | 合格 | 质控合格 |  | 162328 | 0.893487 | 115525 | 0.712 | 4844 | 0.0419 |  |  | QFL02 | 百日咳大环内酯耐药 | 444 | 44
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL02-DZ2 | T2P3-QFL02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级中间品检 | 中间品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 |  |  | 17.97 | 3.33889816360601 | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 阳性 | 567 | 933 | 合格 | 质控合格 |  | 162328 | 0.893487 | 115525 | 0.712 | 4844 | 0.0419 |  |  | QFL02 | 百日咳鲍特菌耐药 | 444 | 920
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFL02-DZ2 | T2P3-QFL02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 |  |  |  | 20240303呼吸100升级中间品检 | 中间品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 |  |  | 17.97 | 3.33889816360601 | 肠道病毒A71型 | 肠道病毒A71型 | 阳性 | 567 | 933 | 合格 | 质控合格 |  | 162328 | 0.893487 | 115525 | 0.712 | 4844 | 0.0419 |  |  | QFL02 | 百日咳大环内酯耐药 | 444 | 920
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFN01-DZ2 | T2P3-QFN01 | 阴性参考品 | Jurkat细胞 |  |  |  | 20240303呼吸100升级中间品检 | 中间品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 |  |  | 18.79 | 3.1931878658861099 | 三叶草根瘤菌(NA) | 外源内参 | 内参 | 4125 | 3 | 合格 | 质控合格 |  | 165642 | 0.848564 | 119344 | 0.72 | 8582 | 0.0719 |  |  | QFN01 |  | 1037 | 6833
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFN01-DZ2 | T2P3-QFN01 | 阴性参考品 | Jurkat细胞 |  |  |  | 20240303呼吸100升级中间品检 | 中间品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 |  |  | 18.79 | 3.1931878658861099 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 698 | 3 | 合格 | 质控合格 |  | 165642 | 0.848564 | 119344 | 0.72 | 8582 | 0.0719 |  |  | QFN01 |  | 1037 | 1156
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFN01-DZ2 | T2P3-QFN01 | 阴性参考品 | Jurkat细胞 |  |  |  | 20240303呼吸100升级中间品检 | 中间品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 |  |  | 18.79 | 3.1931878658861099 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 286 | 3 | 合格 | 质控合格 |  | 165642 | 0.848564 | 119344 | 0.72 | 8582 | 0.0719 |  |  | QFN01 |  | 1037 | 474
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFN01-DZ2 | T2P3-QFN01 | 阴性参考品 | Jurkat细胞 |  |  |  | 20240303呼吸100升级中间品检 | 中间品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 |  |  | 18.79 | 3.1931878658861099 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 53 | 3 | 合格 | 质控合格 |  | 165642 | 0.848564 | 119344 | 0.72 | 8582 | 0.0719 |  |  | QFN01 |  | 1037 | 87
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFN02-DZ2 | T2P3-QFN02 | 阴性参考品 | Jurkat细胞 |  |  |  | 20240303呼吸100升级中间品检 | 中间品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 |  |  | 17.440000000000001 | 3.4403669724770598 | 三叶草根瘤菌(NA) | 外源内参 | 内参 | 3818 | 6 | 合格 | 质控合格 |  | 174000 | 0.887085 | 126120 | 0.725 | 8638 | 0.0685 |  |  | QFN02 |  | 1116 | 6644
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFN02-DZ2 | T2P3-QFN02 | 阴性参考品 | Jurkat细胞 |  |  |  | 20240303呼吸100升级中间品检 | 中间品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 |  |  | 17.440000000000001 | 3.4403669724770598 | 人内参ACTB | 人内参ACTB | 内参 | 743 | 6 | 合格 | 质控合格 |  | 174000 | 0.887085 | 126120 | 0.725 | 8638 | 0.0685 |  |  | QFN02 |  | 1116 | 1293
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFN02-DZ2 | T2P3-QFN02 | 阴性参考品 | Jurkat细胞 |  |  |  | 20240303呼吸100升级中间品检 | 中间品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 |  |  | 17.440000000000001 | 3.4403669724770598 | 人内参ZFX | 人内参ZFX | 内参 | 303 | 6 | 合格 | 质控合格 |  | 174000 | 0.887085 | 126120 | 0.725 | 8638 | 0.0685 |  |  | QFN02 |  | 1116 | 527
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-QFN02-DZ2 | T2P3-QFN02 | 阴性参考品 | Jurkat细胞 |  |  |  | 20240303呼吸100升级中间品检 | 中间品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 |  |  | 17.440000000000001 | 3.4403669724770598 | 人内参ZFY | 人内参ZFY | 内参 | 70 | 6 | 合格 | 质控合格 |  | 174000 | 0.887085 | 126120 | 0.725 | 8638 | 0.0685 |  |  | QFN02 |  | 1116 | 121
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-POS-DZ2 | T2P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240303呼吸100升级中间品检 | 中间品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 |  |  | 20.93 | 2.8666985188724299 | 三叶草根瘤菌(NA) | 外源内参 | 内参 | 2223 | 35873 | 合格 | 质控合格 |  | 157214 | 0.902005 | 129182 | 0.822 | 39371 | 0.3048 |  |  | POS |  | 0 | 3495
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-POS-DZ2 | T2P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 |  |  |  | 20240303呼吸100升级中间品检 | 中间品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 |  |  | 20.93 | 2.8666985188724299 | 枯草芽孢杆菌 | 阳性对照品 | 阳性 | 22781 | 35873 | 合格 | 质控合格 |  | 157214 | 0.902005 | 129182 | 0.822 | 39371 | 0.3048 |  |  | POS |  | 0 | 35815
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3 | T2P3-NEG-DZ2 | T2P3-NEG | 阴性对照品 | 无核酸酶水 |  |  |  | 20240303呼吸100升级中间品检 | 中间品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 |  |  | 19.82 | 3.0272452068617599 | 三叶草根瘤菌(NA) | 外源内参 | 内参 | 2538 | 3 | 合格，注意人内参低 | 质控合格 |  | 143052 | 0.89177 | 119361 | 0.834 | 3636 | 0.0305 |  |  | NEG |  | 0 | 3630

## 临床反馈
临床反馈 | 批次 | 备注
问题批次 | 20231101-1
问题批次 | 20231102-2 | 2401人源内参偏低会议纪要:子公司反馈人内参偏低
问题批次 | 20231103 | 子公司反馈人内参偏低
问题批次 | 20231201-3 | 子公司反馈人内参偏低
问题批次 | 20231202-4 | 子公司反馈人内参偏低
问题批次 | 20240101-1 | 子公司反馈人内参偏低
问题批次 | 20240102-4 | 231203引物中间品批次生产，此批次反映人内参低
问题批次 | 20240103-2 | 240103研发大样本量测试，建议不放行，报废
问题批次 | 20231203 | 人内参检出偏低；引物中间品批次
问题批次 | 20240102 | 上感50成品批次
问题批次 | 20240102-1 | 上感50成品批次
问题批次 | 20240102-2 | 上感50成品批次
问题批次 | 20240102-3 | 上感50成品批次
问题批次 | 20240301 | 上感50成品批次
正常批次 | 20231202 | 引物中间品批次
正常批次 | 20240101-4 | 上感50成品批次
正常批次 | 20240101-5 | 上感50成品批次
正常批次 | 20240101-6 | 上感50成品批次
正常批次 | 20240101-7 | 上感50成品批次
正常批次 | 20240102-6 | 上感50成品批次
正常批次 | 20240102-7 | 上感50成品批次