## 汇总
run | date | sample | 体系 | tag | tag_sample | 原始数据 | Q30 | 目标病原 | 目标病原RPK | 目标病原预判 | 外源内参 | 总人内参 | 其它病原 | resis_info | 质控评价 | patho_namezn | 生产批号 | 产品检类别 | 成品对应中间品批号 | 生产工艺 | 核酸提取日期 | 核酸重复次数 | 提取重复次数 | 文库浓度 | Pooling体积 | 最终评价 | 不合格原因
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWP01-DJ-1 | T3P3 | T3P3-QWP01 | 阳性参考品 | 105837 | 0.85398 | 甲型流感病毒 | 5254 | 阳性 | 11038 | 0 |  | NULL | 合格 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 20240601上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 16.27 | 3.6877688998156115 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWP01-DJ-2 | T3P3 | T3P3-QWP01 | 阳性参考品 | 110586 | 0.85168 | 甲型流感病毒 | 4591 | 阳性 | 9799 | 0 | 鲍曼不动杆菌¦滤¦19 | NULL | 合格 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 20240601上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 16.82 | 3.56718192627824 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWP01-DJ-3 | T3P3 | T3P3-QWP01 | 阳性参考品 | 115196 | 0.81513 | 甲型流感病毒 | 4914 | 阳性 | 10277 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦5 | NULL | 合格 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 20240601上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 16.440000000000001 | 3.6496350364963499 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWP02-DJ-1 | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 108387 | 0.79843 | 肠道病毒71型 | 7556 | 阳性 | 7008 | 0 |  | NULL | 合格 | 肠道病毒71型 | 20240601上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 17.059999999999999 | 3.5169988276670576 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWP02-DJ-2 | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 124483 | 0.82011 | 肠道病毒71型 | 9305 | 阳性 | 7250 | 0 |  | NULL | 合格 | 肠道病毒71型 | 20240601上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 16.059999999999999 | 3.7359900373599007 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWP02-DJ-3 | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 84733 | 0.85729 | 肠道病毒71型 | 11628 | 阳性 | 10121 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | NULL | 合格 | 肠道病毒71型 | 20240601上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 17.899999999999999 | 3.3519553072625703 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWP03-DJ-1 | T3P3 | T3P3-QWP03 | 阳性参考品 | 109393 | 0.85416 | 呼吸道合胞病毒A型 | 18997 | 阳性 | 12075 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦2 | NULL | 合格 | 呼吸道合胞病毒A型 | 20240601上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 18.23 | 3.2912781130005486 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWP03-DJ-2 | T3P3 | T3P3-QWP03 | 阳性参考品 | 107466 | 0.86003 | 呼吸道合胞病毒A型 | 20607 | 阳性 | 13244 | 0 |  | NULL | 合格 | 呼吸道合胞病毒A型 | 20240601上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 17.62 | 3.4052213393870598 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWP03-DJ-3 | T3P3 | T3P3-QWP03 | 阳性参考品 | 90071 | 0.86385 | 呼吸道合胞病毒A型 | 21757 | 阳性 | 14102 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦7;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | NULL | 合格 | 呼吸道合胞病毒A型 | 20240601上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 18.71 | 3.2068412613575625 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWP04-DJ-1 | T3P3 | T3P3-QWP04 | 阳性参考品 | 51279 | 0.80803 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 31459 | 阳性 | 10856 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦14 | NULL | 合格 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 20240601上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 16.22 | 3.6991368680641186 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWP04-DJ-2 | T3P3 | T3P3-QWP04 | 阳性参考品 | 86875 | 0.83709 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 40067 | 阳性 | 7795 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦8 | NULL | 合格 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 20240601上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 20.18 | 2.9732408325074333 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWP04-DJ-3 | T3P3 | T3P3-QWP04 | 阳性参考品 | 87909 | 0.84124 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 39307 | 阳性 | 10314 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦5 | NULL | 合格 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 20240601上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 21.85 | 2.7459954233409611 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWP05-DJ-1 | T3P3 | T3P3-QWP05 | 阳性参考品 | 81480 | 0.86995 | 腺病毒4型 | 34438 | 阳性 | 7581 | 0 | 人腺病毒2型¦滤¦15 | NULL | 合格 | 腺病毒4型 | 20240601上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 19.37 | 3.0975735673722249 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWP05-DJ-2 | T3P3 | T3P3-QWP05 | 阳性参考品 | 78361 | 0.8868 | 腺病毒4型 | 57695 | 阳性 | 10624 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦1 | NULL | 合格 | 腺病毒4型 | 20240601上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 25.68 | 2.3364485981308412 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWP05-DJ-3 | T3P3 | T3P3-QWP05 | 阳性参考品 | 83431 | 0.88042 | 腺病毒4型 | 50200 | 阳性 | 7067 | 0 |  | NULL | 合格 | 腺病毒4型 | 20240601上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 22.44 | 2.6737967914438503 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWP06-DJ-1 | T3P3 | T3P3-QWP06 | 阳性参考品 | 63158 | 0.88231 | 百日咳鲍特菌 | 82183 | 阳性 | 3015 | 0 |  | NULL | 合格 | 百日咳鲍特菌 | 20240601上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 27.39 | 2.190580503833516 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWP06-DJ-2 | T3P3 | T3P3-QWP06 | 阳性参考品 | 61829 | 0.8761 | 百日咳鲍特菌 | 78978 | 阳性 | 2829 | 0 |  | NULL | 合格 | 百日咳鲍特菌 | 20240601上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 26.46 | 2.2675736961451247 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWP06-DJ-3 | T3P3 | T3P3-QWP06 | 阳性参考品 | 82439 | 0.88059 | 百日咳鲍特菌 | 80594 | 阳性 | 2785 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦40 | 合格 | 百日咳鲍特菌 | 20240601上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 29.05 | 2.0654044750430294 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWP07-DJ-1 | T3P3 | T3P3-QWP07 | 阳性参考品 | 170044 | 0.85213 | 卡他莫拉菌 | 6671 | 阳性 | 13847 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦2 | NULL | 合格 | 卡他莫拉菌 | 20240601上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 17.899999999999999 | 3.3519553072625703 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWP07-DJ-2 | T3P3 | T3P3-QWP07 | 阳性参考品 | 116495 | 0.84155 | 卡他莫拉菌 | 2609 | 阳性 | 5429 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦1 | NULL | 合格，注意人内参低 | 卡他莫拉菌 | 20240601上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 14.88 | 4.032258064516129 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWP07-DJ-3 | T3P3 | T3P3-QWP07 | 阳性参考品 | 118684 | 0.80675 | 卡他莫拉菌 | 5680 | 阳性 | 12114 | 0 |  | NULL | 合格 | 卡他莫拉菌 | 20240601上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 16.079999999999998 | 3.7313432835820901 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWL01-DJ-1 | T3P3 | T3P3-QWL01 | 检测限参考品 | 100548 | 0.88126 | 甲型流感病毒 | 10535 | 阳性 | 26428 | 1 | 铜绿假单胞菌¦滤¦20 | NULL | 合格 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 20240601上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 20.84 | 2.8790786948176583 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWL01-DJ-2 | T3P3 | T3P3-QWL01 | 检测限参考品 | 82016 | 0.7935 | 甲型流感病毒 | 4252 | 阳性 | 11956 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦6 | NULL | 合格 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 20240601上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 16.91 | 3.5481963335304552 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWL01-DJ-3 | T3P3 | T3P3-QWL01 | 检测限参考品 | 105892 | 0.8569 | 甲型流感病毒 | 4353 | 阳性 | 11376 | 0 |  | NULL | 合格 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 20240601上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 15.2 | 3.9473684210526319 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWL02-DJ-1 | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 90048 | 0.85827 | 肠道病毒71型 | 751 | 阳性 | 14890 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦12 | NULL | 合格，注意人内参低 | 肠道病毒71型 | 20240601上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 10.4 | 5.7692307692307692 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWL02-DJ-2 | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 71632 | 0.82381 | 肠道病毒71型 | 1819 | 阳性 | 25117 | 0 | 柯萨奇病毒A16型¦滤¦1 | NULL | 合格，注意人内参低 | 肠道病毒71型 | 20240601上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 17.64 | 3.4013605442176869 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWL02-DJ-3 | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 102068 | 0.8139 | 肠道病毒71型 | 1173 | 阳性 | 12825 | 0 |  | NULL | 合格，注意人内参低 | 肠道病毒71型 | 20240601上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 17.079999999999998 | 3.5128805620608903 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWL03-DJ-1 | T3P3 | T3P3-QWL03 | 检测限参考品 | 89023 | 0.83641 | 呼吸道合胞病毒A型 | 3901 | 阳性 | 14630 | 0 | 铜绿假单胞菌¦弱阳¦22 | NULL | 合格 | 呼吸道合胞病毒A型 | 20240601上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 16.850000000000001 | 3.5608308605341241 | 不合格 | 病原污染
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWL03-DJ-2 | T3P3 | T3P3-QWL03 | 检测限参考品 | 115043 | 0.8476 | 呼吸道合胞病毒A型 | 2777 | 阳性 | 9351 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦7;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦3 | NULL | 合格，注意人内参低 | 呼吸道合胞病毒A型 | 20240601上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 15.09 | 3.9761431411530817 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWL03-DJ-3 | T3P3 | T3P3-QWL03 | 检测限参考品 | 97220 | 0.83143 | 呼吸道合胞病毒A型 | 5417 | 阳性 | 23366 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦9 | NULL | 合格 | 呼吸道合胞病毒A型 | 20240601上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 19.420000000000002 | 3.0895983522142121 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWL04-DJ-1 | T3P3 | T3P3-QWL04 | 检测限参考品 | 113572 | 0.86054 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 4178 | 阳性 | 10089 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦2 | NULL | 合格 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 20240601上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 16.54 | 3.6275695284159615 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWL04-DJ-2 | T3P3 | T3P3-QWL04 | 检测限参考品 | 99099 | 0.80417 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 7418 | 阳性 | 12036 | 1 | 铜绿假单胞菌¦滤¦3;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦2 | NULL | 合格 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 20240601上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 17.82 | 3.3670033670033668 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWL04-DJ-3 | T3P3 | T3P3-QWL04 | 检测限参考品 | 100331 | 0.80142 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 5609 | 阳性 | 9212 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦4 | NULL | 合格 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 20240601上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 13.84 | 4.3352601156069364 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWL05-DJ-1 | T3P3 | T3P3-QWL05 | 检测限参考品 | 118383 | 0.83657 | 腺病毒4型 | 3839 | 阳性 | 5875 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦5;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦3 | NULL | 合格 | 腺病毒4型 | 20240601上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 13.25 | 4.5283018867924527 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWL05-DJ-2 | T3P3 | T3P3-QWL05 | 检测限参考品 | 98785 | 0.87005 | 腺病毒4型 | 8881 | 阳性 | 14922 | 0 |  | NULL | 合格 | 腺病毒4型 | 20240601上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 15.7 | 3.8216560509554141 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWL05-DJ-3 | T3P3 | T3P3-QWL05 | 检测限参考品 | 72058 | 0.81443 | 腺病毒4型 | 8583 | 阳性 | 16764 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦1 | NULL | 合格 | 腺病毒4型 | 20240601上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 15.65 | 3.8338658146964857 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWL06-DJ-1 | T3P3 | T3P3-QWL06 | 检测限参考品 | 92313 | 0.83875 | 百日咳鲍特菌 | 41134 | 阳性 | 8069 | 0 |  | NULL | 合格 | 百日咳鲍特菌 | 20240601上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 19.79 | 3.0318342597271348 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWL06-DJ-2 | T3P3 | T3P3-QWL06 | 检测限参考品 | 96343 | 0.84427 | 百日咳鲍特菌 | 39735 | 阳性 | 7954 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦1 | NULL | 合格 | 百日咳鲍特菌 | 20240601上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 20.190000000000001 | 2.9717682020802374 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWL06-DJ-3 | T3P3 | T3P3-QWL06 | 检测限参考品 | 53987 | 0.86 | 百日咳鲍特菌 | 6316 | 阳性 | 1163 | 0 |  | NULL | 合格 | 百日咳鲍特菌 | 20240601上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 7.4889999999999999 | 8.0117505674989982 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWL07-DJ-1 | T3P3 | T3P3-QWL07 | 检测限参考品 | 112342 | 0.82208 | 卡他莫拉菌 | 4491 | 阳性 | 13647 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦1 | NULL | 合格 | 卡他莫拉菌 | 20240601上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 14.88 | 4.032258064516129 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWL07-DJ-2 | T3P3 | T3P3-QWL07 | 检测限参考品 | 134428 | 0.8686 | 卡他莫拉菌 | 3303 | 阳性 | 12387 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦2;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | NULL | 合格 | 卡他莫拉菌 | 20240601上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 12.81 | 4.6838407494145198 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWL07-DJ-3 | T3P3 | T3P3-QWL07 | 检测限参考品 | 116848 | 0.85865 | 卡他莫拉菌 | 2465 | 阳性 | 6924 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦1 | NULL | 合格，注意人内参低 | 卡他莫拉菌 | 20240601上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 14.15 | 4.2402826855123674 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-NEG-DJ-1 | T3P3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 98181 | 0.81062 |  |  |  | 21603 | 0 |  | NULL | 合格，注意人内参低 |  | 20240601上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 16.39 | 3.6607687614399023 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-NEG-DJ-2 | T3P3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 132774 | 0.84141 |  |  |  | 6288 | 0 |  | NULL | 合格，注意人内参低 |  | 20240601上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 15.45 | 3.883495145631068 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-NEG-DJ-3 | T3P3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 95326 | 0.85747 |  |  |  | 16689 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦5 | NULL | 合格，注意人内参低 |  | 20240601上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 17.03 | 3.523194362889019 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWN01-DJ | T3P3 | T3P3-QWN01 | 阴性参考品 | 84797 | 0.85311 |  |  |  | 19790 | 9553 | 铜绿假单胞菌¦滤¦18 | NULL | 合格 |  | 20240601上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 20.09 | 2.9865604778496766 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWN02-DJ | T3P3 | T3P3-QWN02 | 阴性参考品 | 85493 | 0.8542 |  |  |  | 17746 | 9018 | 铜绿假单胞菌¦滤¦6 | NULL | 合格 |  | 20240601上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 19.899999999999999 | 3.0150753768844223 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWN03-DJ | T3P3 | T3P3-QWN03 | 阴性参考品 | 90202 | 0.82252 |  |  |  | 18034 | 9107 | 铜绿假单胞菌¦弱阳¦43 | NULL | 合格 |  | 20240601上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 16.27 | 3.6877688998156115 | 不合格 | 病原污染
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-LC-DJ-1 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 113050 | 0.86032 |  |  |  | 12460 | 775 | 肺炎链球菌¦阳性¦55387;甲型流感病毒¦阳性¦4080;甲型流感病毒H1N1(2009)¦阳性¦4080;肺炎克雷伯菌¦滤¦21;鼻病毒¦滤¦19;鼻病毒C型¦滤¦19;铜绿假单胞菌¦滤¦5 | NULL | 合格 |  | 20240601上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 21.08 | 2.8462998102466797 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-LC-DJ-2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 93150 | 0.8697 |  |  |  | 10967 | 452 | 乙型流感病毒¦阳性¦29842;卡他莫拉菌¦阳性¦6988;流感嗜血杆菌¦阳性¦2210;鼻病毒¦滤¦23;鼻病毒C型¦滤¦23;咽峡炎链球菌群¦滤¦14;铜绿假单胞菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦181 | 合格 |  | 20240601上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 23.99 | 2.5010421008753649 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-LC-DJ-3 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 60627 | 0.865 |  |  |  | 1918 | 968 | 呼吸道合胞病毒A型¦阳性¦42765;鼻病毒¦阳性¦12988;鼻病毒A型¦阳性¦12988;人腺病毒2型¦阳性¦12084;卡他莫拉菌¦阳性¦10621;人腺病毒5型¦弱阳¦369;流感嗜血杆菌¦弱阳¦33;铜绿假单胞菌¦滤¦2 | NULL | 合格 |  | 20240601上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 32.68 | 1.8359853121175032 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-LC-DJ-4 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 46000 | 0.8822 |  |  |  | 474 | 274 | 肺炎支原体¦阳性¦46067;肺炎链球菌¦阳性¦16013;流感嗜血杆菌¦阳性¦2404;卡他莫拉菌¦阳性¦215;咽峡炎链球菌群¦滤¦33;中间链球菌¦弱阳¦33;金黄色葡萄球菌¦弱阳¦15;鲍曼不动杆菌¦滤¦2 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦27513 | 原始数据不合格 |  | 20240601上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 43.74 | 1.3717421124828533 | 不合格 | 原始数据不合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-LC-DJ-5 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 73137 | 0.86961 |  |  |  | 31753 | 104 | 人呼吸道合胞病毒B型¦阳性¦17169;肺炎支原体¦阳性¦2471;流感嗜血杆菌¦弱阳¦37;咽峡炎链球菌群¦滤¦10;中间链球菌¦弱阳¦10;铜绿假单胞菌¦滤¦3 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦4615 | 合格 |  | 20240601上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 26.46 | 2.2675736961451247 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-POS-DJ-1 | T3P3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 79580 | 0.81309 | 阳性对照品 | 2527 | 阳性 | 12075 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦3 | NULL | 合格，注意人内参低 | 阳性对照品 | 20240601上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 18.579999999999998 | 3.2292787944025836 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-POS-DJ-2 | T3P3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 84243 | 0.86049 | 阳性对照品 | 3863 | 阳性 | 20316 | 0 | 鲍曼不动杆菌¦滤¦47;铜绿假单胞菌¦滤¦2 | NULL | 合格 | 阳性对照品 | 20240601上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 19.649999999999999 | 3.053435114503817 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-POS-DJ-3 | T3P3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 108594 | 0.82283 | 阳性对照品 | 2244 | 阳性 | 13313 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦6;百日咳鲍特菌¦滤¦1 | NULL | 合格，注意人内参低 | 阳性对照品 | 20240601上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 16.809999999999999 | 3.5693039857227844 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-LC-DJ-6 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 90852 | 0.86416 |  |  |  | 8712 | 33 | 人冠状病毒HKU1¦阳性¦31310;鲍曼不动杆菌¦滤¦11;甲型流感病毒¦滤¦7;铜绿假单胞菌¦滤¦6;EB病毒(EBV)¦滤¦4 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦14571 | 合格 |  | 20240601上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 20.97 | 2.8612303290414878 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-LC-DJ-7 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 72884 | 0.87194 |  |  |  | 8900 | 7012 | 巨细胞病毒(CMV)¦阳性¦43568;流感嗜血杆菌¦阳性¦17769;肺炎链球菌¦阳性¦257;人呼吸道病毒3型（人副流感病毒3型）¦弱阳¦27;铜绿假单胞菌¦滤¦1 | NULL | 合格 |  | 20240601上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 28.47 | 2.1074815595363541 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-LC-DJ-8 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 37741 | 0.87821 |  |  |  | 1526 | 265 | 人腺病毒3型¦阳性¦73700;金黄色葡萄球菌¦阳性¦3309;流感嗜血杆菌¦弱阳¦90;咽峡炎链球菌群¦弱阳¦58;b型流感嗜血杆菌¦滤¦13;中间链球菌¦滤¦8;鲍曼不动杆菌¦滤¦8 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦3598 | 原始数据不合格 |  | 20240601上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 38.729999999999997 | 1.5491866769945779 | 不合格 | 原始数据不合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-LC-DJ-9 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 97871 | 0.87277 |  |  |  | 13249 | 122 | 流感嗜血杆菌¦阳性¦10628;肺炎支原体¦阳性¦3717;甲型流感病毒¦弱阳¦156;甲型流感病毒H1N1(2009)¦弱阳¦156;铜绿假单胞菌¦滤¦3;鲍曼不动杆菌¦滤¦1 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦1085;百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦131 | 合格 |  | 20240601上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 23.15 | 2.5917926565874732 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-LC-DJ-10 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 69441 | 0.87156 |  |  |  | 10292 | 1481 | 巨细胞病毒(CMV)¦阳性¦47357;金黄色葡萄球菌¦阳性¦7987;肺炎克雷伯菌¦阳性¦206;铜绿假单胞菌¦滤¦4 | NULL | 合格 |  | 20240601上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 27.8 | 2.1582733812949639 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-LC-DJ-11 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 41052 | 0.8542 |  |  |  | 6638 | 26 | 人呼吸道合胞病毒B型¦阳性¦66309;卡他莫拉菌¦阳性¦1001;咽峡炎链球菌群¦滤¦39;中间链球菌¦弱阳¦39;金黄色葡萄球菌¦弱阳¦19;乙型流感病毒¦滤¦2;铜绿假单胞菌¦滤¦2 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦100 | 原始数据不合格 |  | 20240601上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 32.96 | 1.820388349514563 | 不合格 | 原始数据不合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-LC-DJ-12 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 69559 | 0.85712 |  |  |  | 9299 | 39 | 人腺病毒3型¦阳性¦52052;鼻病毒¦滤¦7;鼻病毒A型¦滤¦7;流感嗜血杆菌¦滤¦7;肺炎衣原体¦滤¦6;人腺病毒55型¦滤¦3;铜绿假单胞菌¦滤¦1;咽峡炎链球菌群¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2887 | 合格 |  | 20240601上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 32.49 | 1.8467220683287164 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-LC-DJ-13 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 87917 | 0.86506 |  |  |  | 12119 | 106 | 甲型流感病毒¦阳性¦21625;甲型流感病毒H1N1(2009)¦阳性¦21625;咽峡炎链球菌群¦弱阳¦40;中间链球菌¦滤¦16;铜绿假单胞菌¦滤¦2;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1;人类疱疹病毒7型(HHV-7)¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1274 | 合格 |  | 20240601上感50成品检 | 成品检 | 20240202 | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 18.010000000000002 | 3.3314825097168237 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-LC-DJ-14 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 112733 | 0.83725 |  |  |  | 14360 | 259 | 肺炎支原体¦阳性¦1550;金黄色葡萄球菌¦弱阳¦46;铜绿假单胞菌¦滤¦2 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦4758 | 合格 |  | 20240601上感50成品检 | 成品检 |  | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 12.41 | 4.8348106365834003 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-LC-DJ-15 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 72748 | 0.87233 |  |  |  | 3596 | 172 | 流感嗜血杆菌¦阳性¦30173;卡他莫拉菌¦阳性¦22062;人腺病毒1型¦阳性¦18589;人腺病毒2型¦阳性¦17980;肺炎链球菌¦阳性¦588;鲍曼不动杆菌¦阳性¦213;肺炎克雷伯菌¦弱阳¦41;咽峡炎链球菌群¦滤¦8;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦3 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦29 | 合格 |  | 20240601上感50成品检 | 成品检 |  | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 26.55 | 2.2598870056497176 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-NTC-DJ-T-1 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 139459 | 0.77422 |  |  |  | 0 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦3 | NULL | 合格 |  | 20240601上感50成品检 | 成品检 |  | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 13.95 | 4.3010752688172049 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-NTC-DJ-T-2 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 107916 | 0.83027 |  |  |  | 0 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦19 | NULL | 合格 |  | 20240601上感50成品检 | 成品检 |  | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 14.76 | 4.0650406504065044 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-NTC-DJ-J-2 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 88198 | 0.81537 |  |  |  | 0 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | NULL | 合格 |  | 20240601上感50成品检 | 成品检 |  | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 15.04 | 3.9893617021276597 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWP01-LY-1 | T3P3 | T3P3-QWP01 | 阳性参考品 | 123201 | 0.86276 | 甲型流感病毒 | 7510 | 阳性 | 11974 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1;铜绿假单胞菌¦滤¦1 | NULL | 合格 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 13.55 | 4.428044280442804 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWP01-LY-2 | T3P3 | T3P3-QWP01 | 阳性参考品 | 123107 | 0.85855 | 甲型流感病毒 | 9086 | 阳性 | 16209 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦25 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦41 | 合格 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 15.17 | 3.9551746868820041 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWP01-LY-3 | T3P3 | T3P3-QWP01 | 阳性参考品 | 93227 | 0.86119 | 甲型流感病毒 | 5351 | 阳性 | 15153 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦6 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦23 | 合格 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 15.25 | 3.9344262295081966 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWP02-LY-1 | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 124241 | 0.86036 | 肠道病毒71型 | 2673 | 阳性 | 2164 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | NULL | 合格，注意人内参低 | 肠道病毒71型 | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 13.12 | 4.5731707317073171 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWP02-LY-2 | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 109270 | 0.85121 | 肠道病毒71型 | 14741 | 阳性 | 12161 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦3 | NULL | 合格 | 肠道病毒71型 | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 15.91 | 3.7712130735386551 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWP02-LY-3 | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 78830 | 0.85631 | 肠道病毒71型 | 11971 | 阳性 | 12003 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦57 | 合格 | 肠道病毒71型 | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 15.29 | 3.9241334205362985 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWP03-LY-1 | T3P3 | T3P3-QWP03 | 阳性参考品 | 69183 | 0.85442 | 呼吸道合胞病毒A型 | 18195 | 阳性 | 21737 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | NULL | 合格 | 呼吸道合胞病毒A型 | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 16.96 | 3.5377358490566038 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWP03-LY-2 | T3P3 | T3P3-QWP03 | 阳性参考品 | 103686 | 0.86878 | 呼吸道合胞病毒A型 | 17661 | 阳性 | 17098 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦6 | NULL | 合格 | 呼吸道合胞病毒A型 | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 15.67 | 3.8289725590299937 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWP03-LY-3 | T3P3 | T3P3-QWP03 | 阳性参考品 | 117615 | 0.8152 | 呼吸道合胞病毒A型 | 15927 | 阳性 | 17102 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦5;铜绿假单胞菌¦滤¦4 | NULL | 合格 | 呼吸道合胞病毒A型 | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 14.48 | 4.1436464088397793 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWP04-LY-1 | T3P3 | T3P3-QWP04 | 阳性参考品 | 107897 | 0.84679 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 14404 | 阳性 | 13126 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦2 | NULL | 合格 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 14.7 | 4.0816326530612246 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWP04-LY-2 | T3P3 | T3P3-QWP04 | 阳性参考品 | 106132 | 0.85942 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 24987 | 阳性 | 20295 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦2;铜绿假单胞菌¦滤¦2 | NULL | 合格 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 17.190000000000001 | 3.490401396160558 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWP04-LY-3 | T3P3 | T3P3-QWP04 | 阳性参考品 | 113837 | 0.84559 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 22366 | 阳性 | 20514 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦4;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | NULL | 合格 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 17.260000000000002 | 3.4762456546929315 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWP05-LY-1 | T3P3 | T3P3-QWP05 | 阳性参考品 | 106303 | 0.83398 | 腺病毒4型 | 30613 | 阳性 | 9122 | 0 | 人腺病毒2型¦弱阳¦50;人腺病毒3型¦滤¦7;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | NULL | 合格 | 腺病毒4型 | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 16.07 | 3.7336652146857499 | 不合格 | 病原污染
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWP05-LY-2 | T3P3 | T3P3-QWP05 | 阳性参考品 | 94061 | 0.88091 | 腺病毒4型 | 47663 | 阳性 | 12113 | 0 | 人腺病毒2型¦弱阳¦139;鲍曼不动杆菌¦滤¦33;铜绿假单胞菌¦滤¦6 | NULL | 合格 | 腺病毒4型 | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 19.54 | 3.0706243602865917 | 不合格 | 病原污染
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWP05-LY-3 | T3P3 | T3P3-QWP05 | 阳性参考品 | 84361 | 0.82835 | 腺病毒4型 | 31964 | 阳性 | 10118 | 0 | 人腺病毒2型¦滤¦8;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦4;铜绿假单胞菌¦滤¦2 | NULL | 合格 | 腺病毒4型 | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 17.78 | 3.3745781777277837 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWP06-LY-1 | T3P3 | T3P3-QWP06 | 阳性参考品 | 98896 | 0.877 | 百日咳鲍特菌 | 59521 | 阳性 | 5765 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦133 | 合格 | 百日咳鲍特菌 | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 19.239999999999998 | 3.1185031185031189 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWP06-LY-2 | T3P3 | T3P3-QWP06 | 阳性参考品 | 82023 | 0.87461 | 百日咳鲍特菌 | 64173 | 阳性 | 6826 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦150 | 合格 | 百日咳鲍特菌 | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 21.92 | 2.7372262773722627 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWP06-LY-3 | T3P3 | T3P3-QWP06 | 阳性参考品 | 93926 | 0.88459 | 百日咳鲍特菌 | 66033 | 阳性 | 7562 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦2 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦154 | 合格 | 百日咳鲍特菌 | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 23.44 | 2.5597269624573378 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWP07-LY-1 | T3P3 | T3P3-QWP07 | 阳性参考品 | 147961 | 0.83038 | 卡他莫拉菌 | 9413 | 阳性 | 20847 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦16 | 合格 | 卡他莫拉菌 | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 17.25 | 3.4782608695652173 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWP07-LY-2 | T3P3 | T3P3-QWP07 | 阳性参考品 | 108010 | 0.82422 | 卡他莫拉菌 | 10429 | 阳性 | 22774 | 0 | 鲍曼不动杆菌¦弱阳¦74;铜绿假单胞菌¦滤¦5 | NULL | 合格 | 卡他莫拉菌 | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 17.239999999999998 | 3.4802784222737824 | 不合格 | 病原污染
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWP07-LY-3 | T3P3 | T3P3-QWP07 | 阳性参考品 | 124857 | 0.85797 | 卡他莫拉菌 | 13768 | 阳性 | 30039 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦10;铜绿假单胞菌¦滤¦5 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦33 | 合格 | 卡他莫拉菌 | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 20.74 | 2.8929604628736745 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWL01-LY-1 | T3P3 | T3P3-QWL01 | 检测限参考品 | 98641 | 0.86838 | 甲型流感病毒 | 8462 | 阳性 | 20317 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦1 | NULL | 合格 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 16.100000000000001 | 3.726708074534161 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWL01-LY-2 | T3P3 | T3P3-QWL01 | 检测限参考品 | 92932 | 0.84734 | 甲型流感病毒 | 8942 | 阳性 | 22583 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦4 | NULL | 合格 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 17.12 | 3.5046728971962615 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWL01-LY-3 | T3P3 | T3P3-QWL01 | 检测限参考品 | 101464 | 0.83186 | 甲型流感病毒 | 8317 | 阳性 | 19583 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦24;铜绿假单胞菌¦滤¦9 | NULL | 合格 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 13.86 | 4.329004329004329 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWL02-LY-1 | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 121925 | 0.84865 | 肠道病毒71型 | 1152 | 阳性 | 18214 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦4;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦2 | NULL | 合格，注意人内参低 | 肠道病毒71型 | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 14.62 | 4.1039671682626544 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWL02-LY-2 | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 103166 | 0.84327 | 肠道病毒71型 | 1576 | 阳性 | 24524 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦25;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦2 | NULL | 合格，注意人内参低 | 肠道病毒71型 | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 15.82 | 3.7926675094816686 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWL02-LY-3 | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 81204 | 0.82089 | 肠道病毒71型 | 3347 | 阳性 | 26746 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦4;铜绿假单胞菌¦滤¦1 | NULL | 合格 | 肠道病毒71型 | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 15.44 | 3.8860103626943006 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWL03-LY-1 | T3P3 | T3P3-QWL03 | 检测限参考品 | 108816 | 0.86774 | 呼吸道合胞病毒A型 | 4655 | 阳性 | 25303 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦2 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦28 | 合格 | 呼吸道合胞病毒A型 | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 16.559999999999999 | 3.6231884057971016 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWL03-LY-2 | T3P3 | T3P3-QWL03 | 检测限参考品 | 101178 | 0.86161 | 呼吸道合胞病毒A型 | 3485 | 阳性 | 18994 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦16;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦4 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦21 | 合格 | 呼吸道合胞病毒A型 | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 14.63 | 4.1011619958988375 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWL03-LY-3 | T3P3 | T3P3-QWL03 | 检测限参考品 | 113679 | 0.82008 | 呼吸道合胞病毒A型 | 3028 | 阳性 | 24030 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦3;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦2 | NULL | 合格 | 呼吸道合胞病毒A型 | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 16.57 | 3.6210018105009052 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWL04-LY-1 | T3P3 | T3P3-QWL04 | 检测限参考品 | 100194 | 0.85223 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 2474 | 阳性 | 11552 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦11;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | NULL | 合格，注意人内参低 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 14.97 | 4.0080160320641278 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWL04-LY-2 | T3P3 | T3P3-QWL04 | 检测限参考品 | 134278 | 0.85675 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 2766 | 阳性 | 12452 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦18 | 合格，注意人内参低 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 11.37 | 5.2770448548812672 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWL04-LY-3 | T3P3 | T3P3-QWL04 | 检测限参考品 | 100056 | 0.84823 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 4381 | 阳性 | 16182 | 0 | 铜绿假单胞菌¦弱阳¦12;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦3 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦21 | 合格 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 15.19 | 3.9499670836076368 | 不合格 | 病原污染
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWL05-LY-1 | T3P3 | T3P3-QWL05 | 检测限参考品 | 102848 | 0.84334 | 腺病毒4型 | 7033 | 阳性 | 16799 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦5;铜绿假单胞菌¦滤¦1 | NULL | 合格 | 腺病毒4型 | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 15.15 | 3.9603960396039604 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWL05-LY-2 | T3P3 | T3P3-QWL05 | 检测限参考品 | 88078 | 0.83152 | 腺病毒4型 | 9987 | 阳性 | 25816 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦3 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦26 | 合格 | 腺病毒4型 | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 15.92 | 3.7688442211055277 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWL05-LY-3 | T3P3 | T3P3-QWL05 | 检测限参考品 | 131017 | 0.86196 | 腺病毒4型 | 7694 | 阳性 | 20220 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦11;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦27 | 合格 | 腺病毒4型 | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 14.33 | 4.1870202372644805 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWL06-LY-1 | T3P3 | T3P3-QWL06 | 检测限参考品 | 134755 | 0.87302 | 百日咳鲍特菌 | 13172 | 阳性 | 12386 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦3;铜绿假单胞菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦65 | 合格 | 百日咳鲍特菌 | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 14.86 | 4.0376850605652761 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWL06-LY-2 | T3P3 | T3P3-QWL06 | 检测限参考品 | 92930 | 0.87578 | 百日咳鲍特菌 | 21571 | 阳性 | 21240 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦28;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦47 | 合格 | 百日咳鲍特菌 | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 18.68 | 3.2119914346895078 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWL06-LY-3 | T3P3 | T3P3-QWL06 | 检测限参考品 | 114058 | 0.8469 | 百日咳鲍特菌 | 14498 | 阳性 | 10439 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦3 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦41 | 合格 | 百日咳鲍特菌 | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 15.89 | 3.7759597230962867 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWL07-LY-1 | T3P3 | T3P3-QWL07 | 检测限参考品 | 72566 | 0.85201 | 卡他莫拉菌 | 3821 | 阳性 | 13770 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦8;铜绿假单胞菌¦滤¦6 | NULL | 合格 | 卡他莫拉菌 | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 12.49 | 4.8038430744595679 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWL07-LY-2 | T3P3 | T3P3-QWL07 | 检测限参考品 | 135982 | 0.86115 | 卡他莫拉菌 | 3259 | 阳性 | 13934 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦15;百日咳鲍特菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦21 | 合格 | 卡他莫拉菌 | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 10.68 | 5.617977528089888 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWL07-LY-3 | T3P3 | T3P3-QWL07 | 检测限参考品 | 130133 | 0.79569 | 卡他莫拉菌 | 3603 | 阳性 | 13828 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦2 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦16 | 合格 | 卡他莫拉菌 | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 11.81 | 5.0804403048264177 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-NEG-LY-1 | T3P3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 109761 | 0.86313 |  |  |  | 28057 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦4;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦2 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦27 | 合格，注意人内参低 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 13.9 | 4.3165467625899279 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-NEG-LY-2 | T3P3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 102103 | 0.86927 |  |  |  | 24646 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦28 | 合格，注意人内参低 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 13.5 | 4.4444444444444446 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-NEG-LY-3 | T3P3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 100087 | 0.85387 |  |  |  | 25165 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦12;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | NULL | 合格，注意人内参低 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 14.17 | 4.2342978122794639 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWN01-LY | T3P3 | T3P3-QWN01 | 阴性参考品 | 95401 | 0.8472 |  |  |  | 20888 | 18975 | 铜绿假单胞菌¦滤¦5 | NULL | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 18.34 | 3.2715376226826609 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWN02-LY | T3P3 | T3P3-QWN02 | 阴性参考品 | 88243 | 0.84619 |  |  |  | 19308 | 17941 | 铜绿假单胞菌¦滤¦3;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | NULL | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 17.309999999999999 | 3.4662045060658579 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-QWN03-LY | T3P3 | T3P3-QWN03 | 阴性参考品 | 95869 | 0.8725 |  |  |  | 20734 | 17997 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦7;铜绿假单胞菌¦滤¦3 | NULL | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 16.46 | 3.6452004860267313 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-LC-LY-1 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 86407 | 0.86901 |  |  |  | 14757 | 933 | 肺炎链球菌¦阳性¦50623;甲型流感病毒¦阳性¦6033;甲型流感病毒H1N1(2009)¦阳性¦6033;铜绿假单胞菌¦滤¦17;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | NULL | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 17.809999999999999 | 3.3688938798427852 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-LC-LY-2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 71463 | 0.85691 |  |  |  | 9068 | 583 | 乙型流感病毒¦阳性¦26316;卡他莫拉菌¦阳性¦7339;流感嗜血杆菌¦阳性¦2117;咽峡炎链球菌群¦滤¦22;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦199 | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 15.8 | 3.7974683544303796 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-LC-LY-3 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 74406 | 0.8665 |  |  |  | 2293 | 1606 | 呼吸道合胞病毒A型¦阳性¦34404;人腺病毒2型¦阳性¦13480;卡他莫拉菌¦阳性¦12788;鼻病毒¦阳性¦8929;鼻病毒A型¦阳性¦8929;流感嗜血杆菌¦弱阳¦32;鲍曼不动杆菌¦滤¦9 | NULL | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 18.66 | 3.215434083601286 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-LC-LY-4 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 41469 | 0.8655 |  |  |  | 371 | 277 | 肺炎支原体¦阳性¦47464;肺炎链球菌¦阳性¦13277;流感嗜血杆菌¦阳性¦2373;卡他莫拉菌¦阳性¦219;咽峡炎链球菌群¦弱阳¦68;中间链球菌¦阳性¦68;金黄色葡萄球菌¦滤¦7;鲍曼不动杆菌¦滤¦2 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦30717 | 原始数据不合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 30.4 | 1.9736842105263159 | 不合格 | 原始数据不合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-LC-LY-5 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 71568 | 0.88919 |  |  |  | 40893 | 170 | 人呼吸道合胞病毒B型¦阳性¦20773;肺炎支原体¦阳性¦3938;流感嗜血杆菌¦弱阳¦42;卡他莫拉菌¦滤¦31;肠道病毒B组¦滤¦22;咽峡炎链球菌群¦滤¦21;中间链球菌¦滤¦21 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦5125 | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 23 | 2.6086956521739131 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-POS-LY-1 | T3P3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 99709 | 0.86994 | 阳性对照品 | 5534 | 阳性 | 25810 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦3;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦2 | NULL | 合格 | 阳性对照品 | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 17.64 | 3.4013605442176869 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-POS-LY-2 | T3P3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 95100 | 0.86527 | 阳性对照品 | 3877 | 阳性 | 16331 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦4;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦3 | NULL | 合格 | 阳性对照品 | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 15.32 | 3.9164490861618799 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-POS-LY-3 | T3P3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 78232 | 0.84556 | 阳性对照品 | 3872 | 阳性 | 18385 | 0 | 百日咳鲍特菌¦滤¦23;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦3;铜绿假单胞菌¦滤¦1 | NULL | 合格 | 阳性对照品 | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 12.99 | 4.6189376443418011 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-LC-LY-6 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 94133 | 0.87513 |  |  |  | 10492 | 60 | 人冠状病毒HKU1¦阳性¦42673;甲型流感病毒¦滤¦12;EB病毒(EBV)¦弱阳¦12;鲍曼不动杆菌¦滤¦8;铜绿假单胞菌¦滤¦3;咽峡炎链球菌群¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦20636 | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 16.72 | 3.5885167464114835 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-LC-LY-7 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 82535 | 0.87194 |  |  |  | 9612 | 7512 | 巨细胞病毒(CMV)¦阳性¦47461;流感嗜血杆菌¦阳性¦18588;肺炎链球菌¦阳性¦250;人呼吸道病毒3型（人副流感病毒3型）¦弱阳¦18;铜绿假单胞菌¦滤¦1 | NULL | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 19.600000000000001 | 3.0612244897959182 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-LC-LY-8 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 43830 | 0.86587 |  |  |  | 1339 | 228 | 人腺病毒3型¦阳性¦75503;金黄色葡萄球菌¦阳性¦3249;咽峡炎链球菌群¦弱阳¦144;流感嗜血杆菌¦阳性¦112;b型流感嗜血杆菌¦滤¦32;中间链球菌¦滤¦23;鲍曼不动杆菌¦滤¦7 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦3409 | 原始数据不合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 29.08 | 2.0632737276478679 | 不合格 | 原始数据不合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-LC-LY-9 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 78581 | 0.88402 |  |  |  | 5639 | 68 | 流感嗜血杆菌¦阳性¦4701;肺炎支原体¦阳性¦925;甲型流感病毒¦弱阳¦109;甲型流感病毒H1N1(2009)¦阳性¦109;铜绿假单胞菌¦滤¦1 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦792;百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦83 | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 18.989999999999998 | 3.1595576619273302 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-LC-LY-10 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 86580 | 0.83917 |  |  |  | 6178 | 1073 | 巨细胞病毒(CMV)¦阳性¦42898;金黄色葡萄球菌¦阳性¦4988;肺炎克雷伯菌¦阳性¦239;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | NULL | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 18.850000000000001 | 3.183023872679045 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-LC-LY-11 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 49394 | 0.8539 |  |  |  | 5416 | 40 | 人呼吸道合胞病毒B型¦阳性¦75552;卡他莫拉菌¦阳性¦1037;咽峡炎链球菌群¦弱阳¦71;中间链球菌¦弱阳¦71;铜绿假单胞菌¦滤¦2 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦158 | 原始数据不合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 28.99 | 2.0696791997240429 | 不合格 | 原始数据不合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-LC-LY-12 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 60833 | 0.86355 |  |  |  | 13437 | 87 | 人腺病毒3型¦阳性¦43185;流感嗜血杆菌¦滤¦20;肺炎支原体¦滤¦12;铜绿假单胞菌¦滤¦3;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦2;咽峡炎链球菌群¦滤¦2 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦3852 | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 23.5 | 2.5531914893617023 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-LC-LY-13 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 64201 | 0.83124 |  |  |  | 14846 | 115 | 甲型流感病毒¦阳性¦25179;甲型流感病毒H1N1(2009)¦阳性¦25179;咽峡炎链球菌群¦阳性¦192;中间链球菌¦弱阳¦36;铜绿假单胞菌¦滤¦6;流感嗜血杆菌¦滤¦5 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1358 | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 17.239999999999998 | 3.4802784222737824 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-LC-LY-14 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 109741 | 0.87633 |  |  |  | 33992 | 432 | 肺炎支原体¦阳性¦3280;卡他莫拉菌¦滤¦13;铜绿假单胞菌¦滤¦6;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦3 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦12117;百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦25 | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 16.29 | 3.6832412523020261 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-LC-LY-15 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 56750 | 0.89216 |  |  |  | 4129 | 162 | 流感嗜血杆菌¦阳性¦33468;卡他莫拉菌¦阳性¦25930;人腺病毒1型¦阳性¦17274;人腺病毒2型¦阳性¦14981;肺炎链球菌¦阳性¦391;鲍曼不动杆菌¦阳性¦199;肺炎克雷伯菌¦阳性¦53;嗜麦芽窄食单胞菌¦弱阳¦11;咽峡炎链球菌群¦滤¦11 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦51 | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 25.12 | 2.3885350318471334 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-NTC-LY-T-1 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 88789 | 0.85118 |  |  |  | 0 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦弱阳¦19 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦30 | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 14.75 | 4.0677966101694913 | 不合格 | 病原污染
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-NTC-LY-T-2 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 110430 | 0.80125 |  |  |  | 0 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦6 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦22 | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 14.04 | 4.2735042735042734 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-NTC-LY-N-2 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 108949 | 0.81363 |  |  |  | 0 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦4 | NULL | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 13.65 | 4.3956043956043951 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-NTC-LY-N-3 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 118576 | 0.83834 |  |  |  | 0 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦6;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦2 | NULL | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 15.28 | 3.9267015706806285 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-NTC-LY-N-4 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 97060 | 0.84281 |  |  |  | 0 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦5 | NULL | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 18.59 | 3.2275416890801507 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-NTC-LY-J-1 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 82777 | 0.81775 |  |  |  | 0 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦2 | NULL | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 12.56 | 4.7770700636942669 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-NTC-LY-J-2 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 111252 | 0.8268 |  |  |  | 0 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦2 | NULL | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 13.11 | 4.5766590389016022 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-NTC-LY-J-3 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 112244 | 0.85871 |  |  |  | 0 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦4 | NULL | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 15.62 | 3.8412291933418694 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-NTC-LY-J-4 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 120886 | 0.7769 |  |  |  | 0 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦2 | NULL | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 15.77 | 3.8046924540266329 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-NTC-LY-J-5 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 127199 | 0.83269 |  |  |  | 0 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | NULL | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 15.04 | 3.9893617021276597 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-NTC-LY-J-6 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 90792 | 0.84887 |  |  |  | 0 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦2 | NULL | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 12.82 | 4.6801872074882995 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-NTC-LY-J-7 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 106791 | 0.85495 |  |  |  | 0 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦2 | NULL | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 15.71 | 3.8192234245703371 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | 240625 | T3P3-NTC-LY-J-8 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 128058 | 0.84538 |  |  |  | 0 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦2 | NULL | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 15.31 | 3.9190071848465053 | 合格
|  | T3P3-NTC-DJ-N-1 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 80388 | 0.85166 |  |  |  | 0 | 0 |  | NULL | 合格 |  | 20240601上感50成品检 | 成品检 |  | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 14.57 | 4.1180507892930676 | 合格
|  | T3P3-NTC-DJ-N-2 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 104809 | 0.81468 |  |  |  | 0 | 0 |  | NULL | 合格 |  | 20240601上感50成品检 | 成品检 |  | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 16.18 | 3.7082818294190361 | 合格
|  | T3P3-NTC-DJ-N-3 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 90295 | 0.78974 |  |  |  | 0 | 0 |  | NULL | 合格 |  | 20240601上感50成品检 | 成品检 |  | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 16.239999999999998 | 3.6945812807881775 | 合格
|  | T3P3-NTC-DJ-N-4 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 112710 | 0.8536 |  |  |  | 0 | 0 |  | NULL | 合格 |  | 20240601上感50成品检 | 成品检 |  | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 14.84 | 4.0431266846361185 | 合格
|  | T3P3-NTC-DJ-J-1 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 157463 | 0.85986 |  |  |  | 0 | 0 |  | NULL | 合格 |  | 20240601上感50成品检 | 成品检 |  | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 11.63 | 5.1590713671539117 | 合格
|  | T3P3-NTC-DJ-J-3 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 85507 | 0.85177 |  |  |  | 0 | 0 |  | NULL | 合格 |  | 20240601上感50成品检 | 成品检 |  | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 16.41 | 3.6563071297989032 | 合格
|  | T3P3-NTC-DJ-J-4 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 107957 | 0.83698 |  |  |  | 0 | 0 |  | NULL | 合格 |  | 20240601上感50成品检 | 成品检 |  | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 14.82 | 4.048582995951417 | 合格
|  | T3P3-NTC-DJ-J-5 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 104804 | 0.84292 |  |  |  | 0 | 0 |  | NULL | 合格 |  | 20240601上感50成品检 | 成品检 |  | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 16.45 | 3.6474164133738602 | 合格
|  | T3P3-NTC-DJ-J-6 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 98307 | 0.82871 |  |  |  | 0 | 0 |  | NULL | 合格 |  | 20240601上感50成品检 | 成品检 |  | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 16.2 | 3.7037037037037037 | 合格
|  | T3P3-NTC-DJ-J-7 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 66874 | 0.83731 |  |  |  | 0 | 0 |  | NULL | 合格 |  | 20240601上感50成品检 | 成品检 |  | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 17.149999999999999 | 3.4985422740524785 | 合格
|  | T3P3-NTC-DJ-J-8 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 100000 | 0.83108 |  |  |  | 0 | 0 |  | NULL | 合格 |  | 20240601上感50成品检 | 成品检 |  | 单管干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 13.87 | 4.3258832011535695 | 合格
|  | T3P3-NTC-LY-N-1 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 98137 | 0.83361 |  |  |  | 0 | 0 |  | NULL | 合格 |  | 20240303上感50成品检 | 成品检 |  | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 15.25 | 3.9344262295081966 | 合格

## QC对比
run | 体系 | tag | tag_sample | 目标病原 | DJ_sample | LY_sample | DJ_原始数据 | LY_原始数据 | DJ_Q30 | LY_Q30 | DJ_目标病原RPK | LY_目标病原RPK | DJ_外源内参 | LY_外源内参 | DJ_总人内参 | LY_总人内参 | DJ_resis_info | LY_resis_info | DJ_质控评价 | LY_质控评价 | DJ_生产批号 | LY_生产批号 | DJ_文库浓度 | LY_文库浓度 | DJ_最终评价 | LY_最终评价 | DJ_不合格原因 | LY_不合格原因
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | T3P3-QWP01-DJ-1 | T3P3-QWP01-LY-1 | 105837 | 123201 | 0.85398 | 0.86276 | 5254 | 7510 | 11038 | 11974 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格 | 合格 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 16.27 | 13.55 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | T3P3-QWP01-DJ-2 | T3P3-QWP01-LY-2 | 110586 | 123107 | 0.85168 | 0.85855 | 4591 | 9086 | 9799 | 16209 | 0 | 0 | NULL | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦41 | 合格 | 合格 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 16.82 | 15.17 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | T3P3-QWP01-DJ-3 | T3P3-QWP01-LY-3 | 115196 | 93227 | 0.81513 | 0.86119 | 4914 | 5351 | 10277 | 15153 | 0 | 0 | NULL | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦23 | 合格 | 合格 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 16.440000000000001 | 15.25 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 肠道病毒71型 | T3P3-QWP02-DJ-1 | T3P3-QWP02-LY-1 | 108387 | 124241 | 0.79843 | 0.86036 | 7556 | 2673 | 7008 | 2164 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格 | 合格，注意人内参低 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 17.059999999999999 | 13.12 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 肠道病毒71型 | T3P3-QWP02-DJ-2 | T3P3-QWP02-LY-2 | 124483 | 109270 | 0.82011 | 0.85121 | 9305 | 14741 | 7250 | 12161 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格 | 合格 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 16.059999999999999 | 15.91 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 肠道病毒71型 | T3P3-QWP02-DJ-3 | T3P3-QWP02-LY-3 | 84733 | 78830 | 0.85729 | 0.85631 | 11628 | 11971 | 10121 | 12003 | 0 | 0 | NULL | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦57 | 合格 | 合格 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 17.899999999999999 | 15.29 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | T3P3-QWP03-DJ-1 | T3P3-QWP03-LY-1 | 109393 | 69183 | 0.85416 | 0.85442 | 18997 | 18195 | 12075 | 21737 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格 | 合格 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 18.23 | 16.96 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | T3P3-QWP03-DJ-2 | T3P3-QWP03-LY-2 | 107466 | 103686 | 0.86003 | 0.86878 | 20607 | 17661 | 13244 | 17098 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格 | 合格 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 17.62 | 15.67 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | T3P3-QWP03-DJ-3 | T3P3-QWP03-LY-3 | 90071 | 117615 | 0.86385 | 0.8152 | 21757 | 15927 | 14102 | 17102 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格 | 合格 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 18.71 | 14.48 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | T3P3-QWP04-DJ-1 | T3P3-QWP04-LY-1 | 51279 | 107897 | 0.80803 | 0.84679 | 31459 | 14404 | 10856 | 13126 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格 | 合格 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 16.22 | 14.7 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | T3P3-QWP04-DJ-2 | T3P3-QWP04-LY-2 | 86875 | 106132 | 0.83709 | 0.85942 | 40067 | 24987 | 7795 | 20295 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格 | 合格 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 20.18 | 17.190000000000001 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | T3P3-QWP04-DJ-3 | T3P3-QWP04-LY-3 | 87909 | 113837 | 0.84124 | 0.84559 | 39307 | 22366 | 10314 | 20514 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格 | 合格 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 21.85 | 17.260000000000002 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | T3P3-QWP05-DJ-1 | T3P3-QWP05-LY-1 | 81480 | 106303 | 0.86995 | 0.83398 | 34438 | 30613 | 7581 | 9122 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格 | 合格 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 19.37 | 16.07 | 合格 | 不合格 |  | 病原污染
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | T3P3-QWP05-DJ-2 | T3P3-QWP05-LY-2 | 78361 | 94061 | 0.8868 | 0.88091 | 57695 | 47663 | 10624 | 12113 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格 | 合格 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 25.68 | 19.54 | 合格 | 不合格 |  | 病原污染
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | T3P3-QWP05-DJ-3 | T3P3-QWP05-LY-3 | 83431 | 84361 | 0.88042 | 0.82835 | 50200 | 31964 | 7067 | 10118 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格 | 合格 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 22.44 | 17.78 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | T3P3-QWP06-DJ-1 | T3P3-QWP06-LY-1 | 63158 | 98896 | 0.88231 | 0.877 | 82183 | 59521 | 3015 | 5765 | 0 | 0 | NULL | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦133 | 合格 | 合格 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 27.39 | 19.239999999999998 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | T3P3-QWP06-DJ-2 | T3P3-QWP06-LY-2 | 61829 | 82023 | 0.8761 | 0.87461 | 78978 | 64173 | 2829 | 6826 | 0 | 0 | NULL | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦150 | 合格 | 合格 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 26.46 | 21.92 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | T3P3-QWP06-DJ-3 | T3P3-QWP06-LY-3 | 82439 | 93926 | 0.88059 | 0.88459 | 80594 | 66033 | 2785 | 7562 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦40 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦154 | 合格 | 合格 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 29.05 | 23.44 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | T3P3-QWP07-DJ-1 | T3P3-QWP07-LY-1 | 170044 | 147961 | 0.85213 | 0.83038 | 6671 | 9413 | 13847 | 20847 | 0 | 0 | NULL | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦16 | 合格 | 合格 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 17.899999999999999 | 17.25 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | T3P3-QWP07-DJ-2 | T3P3-QWP07-LY-2 | 116495 | 108010 | 0.84155 | 0.82422 | 2609 | 10429 | 5429 | 22774 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 14.88 | 17.239999999999998 | 合格 | 不合格 |  | 病原污染
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | T3P3-QWP07-DJ-3 | T3P3-QWP07-LY-3 | 118684 | 124857 | 0.80675 | 0.85797 | 5680 | 13768 | 12114 | 30039 | 0 | 0 | NULL | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦33 | 合格 | 合格 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 16.079999999999998 | 20.74 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | T3P3-QWL01-DJ-1 | T3P3-QWL01-LY-1 | 100548 | 98641 | 0.88126 | 0.86838 | 10535 | 8462 | 26428 | 20317 | 1 | 0 | NULL | NULL | 合格 | 合格 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 20.84 | 16.100000000000001 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | T3P3-QWL01-DJ-2 | T3P3-QWL01-LY-2 | 82016 | 92932 | 0.7935 | 0.84734 | 4252 | 8942 | 11956 | 22583 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格 | 合格 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 16.91 | 17.12 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | T3P3-QWL01-DJ-3 | T3P3-QWL01-LY-3 | 105892 | 101464 | 0.8569 | 0.83186 | 4353 | 8317 | 11376 | 19583 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格 | 合格 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 15.2 | 13.86 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 | T3P3-QWL02-DJ-1 | T3P3-QWL02-LY-1 | 90048 | 121925 | 0.85827 | 0.84865 | 751 | 1152 | 14890 | 18214 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 10.4 | 14.62 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 | T3P3-QWL02-DJ-2 | T3P3-QWL02-LY-2 | 71632 | 103166 | 0.82381 | 0.84327 | 1819 | 1576 | 25117 | 24524 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 17.64 | 15.82 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 | T3P3-QWL02-DJ-3 | T3P3-QWL02-LY-3 | 102068 | 81204 | 0.8139 | 0.82089 | 1173 | 3347 | 12825 | 26746 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 17.079999999999998 | 15.44 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | T3P3-QWL03-DJ-1 | T3P3-QWL03-LY-1 | 89023 | 108816 | 0.83641 | 0.86774 | 3901 | 4655 | 14630 | 25303 | 0 | 0 | NULL | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦28 | 合格 | 合格 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 16.850000000000001 | 16.559999999999999 | 不合格 | 合格 | 病原污染
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | T3P3-QWL03-DJ-2 | T3P3-QWL03-LY-2 | 115043 | 101178 | 0.8476 | 0.86161 | 2777 | 3485 | 9351 | 18994 | 0 | 0 | NULL | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦21 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 15.09 | 14.63 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | T3P3-QWL03-DJ-3 | T3P3-QWL03-LY-3 | 97220 | 113679 | 0.83143 | 0.82008 | 5417 | 3028 | 23366 | 24030 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格 | 合格 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 19.420000000000002 | 16.57 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | T3P3-QWL04-DJ-1 | T3P3-QWL04-LY-1 | 113572 | 100194 | 0.86054 | 0.85223 | 4178 | 2474 | 10089 | 11552 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格 | 合格，注意人内参低 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 16.54 | 14.97 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | T3P3-QWL04-DJ-2 | T3P3-QWL04-LY-2 | 99099 | 134278 | 0.80417 | 0.85675 | 7418 | 2766 | 12036 | 12452 | 1 | 0 | NULL | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦18 | 合格 | 合格，注意人内参低 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 17.82 | 11.37 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | T3P3-QWL04-DJ-3 | T3P3-QWL04-LY-3 | 100331 | 100056 | 0.80142 | 0.84823 | 5609 | 4381 | 9212 | 16182 | 0 | 0 | NULL | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦21 | 合格 | 合格 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 13.84 | 15.19 | 合格 | 不合格 |  | 病原污染
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | T3P3-QWL05-DJ-1 | T3P3-QWL05-LY-1 | 118383 | 102848 | 0.83657 | 0.84334 | 3839 | 7033 | 5875 | 16799 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格 | 合格 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 13.25 | 15.15 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | T3P3-QWL05-DJ-2 | T3P3-QWL05-LY-2 | 98785 | 88078 | 0.87005 | 0.83152 | 8881 | 9987 | 14922 | 25816 | 0 | 0 | NULL | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦26 | 合格 | 合格 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 15.7 | 15.92 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | T3P3-QWL05-DJ-3 | T3P3-QWL05-LY-3 | 72058 | 131017 | 0.81443 | 0.86196 | 8583 | 7694 | 16764 | 20220 | 0 | 0 | NULL | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦27 | 合格 | 合格 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 15.65 | 14.33 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | T3P3-QWL06-DJ-1 | T3P3-QWL06-LY-1 | 92313 | 134755 | 0.83875 | 0.87302 | 41134 | 13172 | 8069 | 12386 | 0 | 0 | NULL | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦65 | 合格 | 合格 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 19.79 | 14.86 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | T3P3-QWL06-DJ-2 | T3P3-QWL06-LY-2 | 96343 | 92930 | 0.84427 | 0.87578 | 39735 | 21571 | 7954 | 21240 | 0 | 0 | NULL | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦47 | 合格 | 合格 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 20.190000000000001 | 18.68 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | T3P3-QWL06-DJ-3 | T3P3-QWL06-LY-3 | 53987 | 114058 | 0.86 | 0.8469 | 6316 | 14498 | 1163 | 10439 | 0 | 0 | NULL | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦41 | 合格 | 合格 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 7.4889999999999999 | 15.89 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | T3P3-QWL07-DJ-1 | T3P3-QWL07-LY-1 | 112342 | 72566 | 0.82208 | 0.85201 | 4491 | 3821 | 13647 | 13770 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格 | 合格 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 14.88 | 12.49 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | T3P3-QWL07-DJ-2 | T3P3-QWL07-LY-2 | 134428 | 135982 | 0.8686 | 0.86115 | 3303 | 3259 | 12387 | 13934 | 0 | 0 | NULL | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦21 | 合格 | 合格 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 12.81 | 10.68 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | T3P3-QWL07-DJ-3 | T3P3-QWL07-LY-3 | 116848 | 130133 | 0.85865 | 0.79569 | 2465 | 3603 | 6924 | 13828 | 0 | 0 | NULL | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦16 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 14.15 | 11.81 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 |  | T3P3-NEG-DJ-1 | T3P3-NEG-LY-1 | 98181 | 109761 | 0.81062 | 0.86313 |  |  | 21603 | 28057 | 0 | 0 | NULL | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦27 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 16.39 | 13.9 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 |  | T3P3-NEG-DJ-2 | T3P3-NEG-LY-2 | 132774 | 102103 | 0.84141 | 0.86927 |  |  | 6288 | 24646 | 0 | 0 | NULL | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦28 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 15.45 | 13.5 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 |  | T3P3-NEG-DJ-3 | T3P3-NEG-LY-3 | 95326 | 100087 | 0.85747 | 0.85387 |  |  | 16689 | 25165 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 17.03 | 14.17 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWN01 | 阴性参考品 |  | T3P3-QWN01-DJ | T3P3-QWN01-LY | 84797 | 95401 | 0.85311 | 0.8472 |  |  | 19790 | 20888 | 9553 | 18975 | NULL | NULL | 合格 | 合格 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 20.09 | 18.34 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWN02 | 阴性参考品 |  | T3P3-QWN02-DJ | T3P3-QWN02-LY | 85493 | 88243 | 0.8542 | 0.84619 |  |  | 17746 | 19308 | 9018 | 17941 | NULL | NULL | 合格 | 合格 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 19.899999999999999 | 17.309999999999999 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWN03 | 阴性参考品 |  | T3P3-QWN03-DJ | T3P3-QWN03-LY | 90202 | 95869 | 0.82252 | 0.8725 |  |  | 18034 | 20734 | 9107 | 17997 | NULL | NULL | 合格 | 合格 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 16.27 | 16.46 | 不合格 | 合格 | 病原污染
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 |  | T3P3-LC-DJ-1 | T3P3-LC-LY-1 | 113050 | 86407 | 0.86032 | 0.86901 |  |  | 12460 | 14757 | 775 | 933 | NULL | NULL | 合格 | 合格 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 21.08 | 17.809999999999999 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 |  | T3P3-LC-DJ-2 | T3P3-LC-LY-2 | 93150 | 71463 | 0.8697 | 0.85691 |  |  | 10967 | 9068 | 452 | 583 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦181 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦199 | 合格 | 合格 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 23.99 | 15.8 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 |  | T3P3-LC-DJ-3 | T3P3-LC-LY-3 | 60627 | 74406 | 0.865 | 0.8665 |  |  | 1918 | 2293 | 968 | 1606 | NULL | NULL | 合格 | 合格 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 32.68 | 18.66 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 |  | T3P3-LC-DJ-4 | T3P3-LC-LY-4 | 46000 | 41469 | 0.8822 | 0.8655 |  |  | 474 | 371 | 274 | 277 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦27513 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦30717 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 43.74 | 30.4 | 不合格 | 不合格 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 |  | T3P3-LC-DJ-5 | T3P3-LC-LY-5 | 73137 | 71568 | 0.86961 | 0.88919 |  |  | 31753 | 40893 | 104 | 170 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦4615 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦5125 | 合格 | 合格 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 26.46 | 23 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | T3P3-POS-DJ-1 | T3P3-POS-LY-1 | 79580 | 99709 | 0.81309 | 0.86994 | 2527 | 5534 | 12075 | 25810 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 18.579999999999998 | 17.64 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | T3P3-POS-DJ-2 | T3P3-POS-LY-2 | 84243 | 95100 | 0.86049 | 0.86527 | 3863 | 3877 | 20316 | 16331 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格 | 合格 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 19.649999999999999 | 15.32 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | T3P3-POS-DJ-3 | T3P3-POS-LY-3 | 108594 | 78232 | 0.82283 | 0.84556 | 2244 | 3872 | 13313 | 18385 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 16.809999999999999 | 12.99 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 |  | T3P3-LC-DJ-6 | T3P3-LC-LY-6 | 90852 | 94133 | 0.86416 | 0.87513 |  |  | 8712 | 10492 | 33 | 60 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦14571 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦20636 | 合格 | 合格 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 20.97 | 16.72 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 |  | T3P3-LC-DJ-7 | T3P3-LC-LY-7 | 72884 | 82535 | 0.87194 | 0.87194 |  |  | 8900 | 9612 | 7012 | 7512 | NULL | NULL | 合格 | 合格 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 28.47 | 19.600000000000001 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 |  | T3P3-LC-DJ-8 | T3P3-LC-LY-8 | 37741 | 43830 | 0.87821 | 0.86587 |  |  | 1526 | 1339 | 265 | 228 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦3598 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦3409 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 38.729999999999997 | 29.08 | 不合格 | 不合格 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 |  | T3P3-LC-DJ-9 | T3P3-LC-LY-9 | 97871 | 78581 | 0.87277 | 0.88402 |  |  | 13249 | 5639 | 122 | 68 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦1085;百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦131 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦792;百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦83 | 合格 | 合格 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 23.15 | 18.989999999999998 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 |  | T3P3-LC-DJ-10 | T3P3-LC-LY-10 | 69441 | 86580 | 0.87156 | 0.83917 |  |  | 10292 | 6178 | 1481 | 1073 | NULL | NULL | 合格 | 合格 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 27.8 | 18.850000000000001 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 |  | T3P3-LC-DJ-11 | T3P3-LC-LY-11 | 41052 | 49394 | 0.8542 | 0.8539 |  |  | 6638 | 5416 | 26 | 40 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦100 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦158 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 32.96 | 28.99 | 不合格 | 不合格 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 |  | T3P3-LC-DJ-12 | T3P3-LC-LY-12 | 69559 | 60833 | 0.85712 | 0.86355 |  |  | 9299 | 13437 | 39 | 87 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2887 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦3852 | 合格 | 合格 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 32.49 | 23.5 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 |  | T3P3-LC-DJ-13 | T3P3-LC-LY-13 | 87917 | 64201 | 0.86506 | 0.83124 |  |  | 12119 | 14846 | 106 | 115 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1274 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1358 | 合格 | 合格 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 18.010000000000002 | 17.239999999999998 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 |  | T3P3-LC-DJ-14 | T3P3-LC-LY-14 | 112733 | 109741 | 0.83725 | 0.87633 |  |  | 14360 | 33992 | 259 | 432 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦4758 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦12117;百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦25 | 合格 | 合格 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 12.41 | 16.29 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 |  | T3P3-LC-DJ-15 | T3P3-LC-LY-15 | 72748 | 56750 | 0.87233 | 0.89216 |  |  | 3596 | 4129 | 172 | 162 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦29 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦51 | 合格 | 合格 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 26.55 | 25.12 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-T-1 | T3P3-NTC-LY-T-1 | 139459 | 88789 | 0.77422 | 0.85118 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦30 | 合格 | 合格 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 13.95 | 14.75 | 合格 | 不合格 |  | 病原污染
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-T-2 | T3P3-NTC-LY-T-2 | 107916 | 110430 | 0.83027 | 0.80125 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦22 | 合格 | 合格 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 14.76 | 14.04 | 合格 | 合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-N-1 | T3P3-NTC-LY-N-1 | 80388 | 98137 | 0.85166 | 0.83361 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格 | 合格 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 14.57 | 15.25 | 合格 | 合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-N-2 | T3P3-NTC-LY-N-2 | 104809 | 108949 | 0.81468 | 0.81363 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格 | 合格 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 16.18 | 13.65 | 合格 | 合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-N-3 | T3P3-NTC-LY-N-3 | 90295 | 118576 | 0.78974 | 0.83834 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格 | 合格 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 16.239999999999998 | 15.28 | 合格 | 合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-N-4 | T3P3-NTC-LY-N-4 | 112710 | 97060 | 0.8536 | 0.84281 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格 | 合格 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 14.84 | 18.59 | 合格 | 合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-J-1 | T3P3-NTC-LY-J-1 | 157463 | 82777 | 0.85986 | 0.81775 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格 | 合格 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 11.63 | 12.56 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-J-2 | T3P3-NTC-LY-J-2 | 88198 | 111252 | 0.81537 | 0.8268 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格 | 合格 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 15.04 | 13.11 | 合格 | 合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-J-3 | T3P3-NTC-LY-J-3 | 85507 | 112244 | 0.85177 | 0.85871 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格 | 合格 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 16.41 | 15.62 | 合格 | 合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-J-4 | T3P3-NTC-LY-J-4 | 107957 | 120886 | 0.83698 | 0.7769 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格 | 合格 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 14.82 | 15.77 | 合格 | 合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-J-5 | T3P3-NTC-LY-J-5 | 104804 | 127199 | 0.84292 | 0.83269 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格 | 合格 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 16.45 | 15.04 | 合格 | 合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-J-6 | T3P3-NTC-LY-J-6 | 98307 | 90792 | 0.82871 | 0.84887 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格 | 合格 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 16.2 | 12.82 | 合格 | 合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-J-7 | T3P3-NTC-LY-J-7 | 66874 | 106791 | 0.83731 | 0.85495 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格 | 合格 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 17.149999999999999 | 15.71 | 合格 | 合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-J-8 | T3P3-NTC-LY-J-8 | 100000 | 128058 | 0.83108 | 0.84538 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格 | 合格 | 20240601上感50成品检 | 20240303上感50成品检 | 13.87 | 15.31 | 合格 | 合格

## 待检-留样对比
run | 体系 | tag | tag_sample | 检出病原 | DJ_sample | LY_sample | DJ_检出病原RPK | LY_检出病原RPK | DJ_原始数据 | LY_原始数据 | DJ_Q30 | LY_Q30 | DJ_外源内参 | LY_外源内参 | DJ_总人内参 | LY_总人内参 | DJ_质控评价 | LY_质控评价 | LY_生产批号 | DJ_生产批号 | DJ_filter_flag | LY_filter_flag | DJ_文库浓度 | LY_文库浓度 | DJ_最终评价 | LY_最终评价 | DJ_drug_info | LY_drug_info
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP01 | 阳性参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWP01-DJ-1 | T3P3-QWP01-LY-1 | 0 | 1 | 105837 | 123201 | 0.85398 | 0.86276 | 11038 | 11974 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 滤 | 16.27 | 13.55 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP01 | 阳性参考品 | 外源内参 | T3P3-QWP01-DJ-1 | T3P3-QWP01-LY-1 | 11038 | 11974 | 105837 | 123201 | 0.85398 | 0.86276 | 11038 | 11974 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 16.27 | 13.55 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | T3P3-QWP01-DJ-1 | T3P3-QWP01-LY-1 | 5254 | 7510 | 105837 | 123201 | 0.85398 | 0.86276 | 11038 | 11974 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 16.27 | 13.55 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | T3P3-QWP01-DJ-1 | T3P3-QWP01-LY-1 | 5254 | 7510 | 105837 | 123201 | 0.85398 | 0.86276 | 11038 | 11974 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 16.27 | 13.55 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP01 | 阳性参考品 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-QWP01-DJ-1 | T3P3-QWP01-LY-1 | 0 | 1 | 105837 | 123201 | 0.85398 | 0.86276 | 11038 | 11974 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 滤 | 16.27 | 13.55 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP01 | 阳性参考品 | 外源内参 | T3P3-QWP01-DJ-2 | T3P3-QWP01-LY-2 | 9799 | 16209 | 110586 | 123107 | 0.85168 | 0.85855 | 9799 | 16209 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 16.82 | 15.17 | 合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦41
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | T3P3-QWP01-DJ-2 | T3P3-QWP01-LY-2 | 4591 | 9086 | 110586 | 123107 | 0.85168 | 0.85855 | 9799 | 16209 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 16.82 | 15.17 | 合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦41
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | T3P3-QWP01-DJ-2 | T3P3-QWP01-LY-2 | 4591 | 9086 | 110586 | 123107 | 0.85168 | 0.85855 | 9799 | 16209 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 16.82 | 15.17 | 合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦41
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP01 | 阳性参考品 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-QWP01-DJ-2 | T3P3-QWP01-LY-2 | 0 | 25 | 110586 | 123107 | 0.85168 | 0.85855 | 9799 | 16209 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 滤 | 16.82 | 15.17 | 合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦41
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP01 | 阳性参考品 | 鲍曼不动杆菌 | T3P3-QWP01-DJ-2 | T3P3-QWP01-LY-2 | 19 | 0 | 110586 | 123107 | 0.85168 | 0.85855 | 9799 | 16209 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 |  | 16.82 | 15.17 | 合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦41
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP01 | 阳性参考品 | 外源内参 | T3P3-QWP01-DJ-3 | T3P3-QWP01-LY-3 | 10277 | 15153 | 115196 | 93227 | 0.81513 | 0.86119 | 10277 | 15153 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 16.440000000000001 | 15.25 | 合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦23
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | T3P3-QWP01-DJ-3 | T3P3-QWP01-LY-3 | 4914 | 5351 | 115196 | 93227 | 0.81513 | 0.86119 | 10277 | 15153 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 16.440000000000001 | 15.25 | 合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦23
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | T3P3-QWP01-DJ-3 | T3P3-QWP01-LY-3 | 4914 | 5351 | 115196 | 93227 | 0.81513 | 0.86119 | 10277 | 15153 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 16.440000000000001 | 15.25 | 合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦23
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP01 | 阳性参考品 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-QWP01-DJ-3 | T3P3-QWP01-LY-3 | 5 | 6 | 115196 | 93227 | 0.81513 | 0.86119 | 10277 | 15153 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 | 滤 | 16.440000000000001 | 15.25 | 合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦23
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWP02-DJ-1 | T3P3-QWP02-LY-1 | 0 | 1 | 108387 | 124241 | 0.79843 | 0.86036 | 7008 | 2164 | 0 | 0 | 合格 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 滤 | 17.059999999999999 | 13.12 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 外源内参 | T3P3-QWP02-DJ-1 | T3P3-QWP02-LY-1 | 7008 | 2164 | 108387 | 124241 | 0.79843 | 0.86036 | 7008 | 2164 | 0 | 0 | 合格 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 17.059999999999999 | 13.12 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 肠道病毒71型 | T3P3-QWP02-DJ-1 | T3P3-QWP02-LY-1 | 7556 | 2673 | 108387 | 124241 | 0.79843 | 0.86036 | 7008 | 2164 | 0 | 0 | 合格 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 17.059999999999999 | 13.12 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWP02-DJ-2 | T3P3-QWP02-LY-2 | 0 | 3 | 124483 | 109270 | 0.82011 | 0.85121 | 7250 | 12161 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 滤 | 16.059999999999999 | 15.91 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 外源内参 | T3P3-QWP02-DJ-2 | T3P3-QWP02-LY-2 | 7250 | 12161 | 124483 | 109270 | 0.82011 | 0.85121 | 7250 | 12161 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 16.059999999999999 | 15.91 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 肠道病毒71型 | T3P3-QWP02-DJ-2 | T3P3-QWP02-LY-2 | 9305 | 14741 | 124483 | 109270 | 0.82011 | 0.85121 | 7250 | 12161 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 16.059999999999999 | 15.91 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWP02-DJ-3 | T3P3-QWP02-LY-3 | 1 | 0 | 84733 | 78830 | 0.85729 | 0.85631 | 10121 | 12003 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 |  | 17.899999999999999 | 15.29 | 合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦57
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 外源内参 | T3P3-QWP02-DJ-3 | T3P3-QWP02-LY-3 | 10121 | 12003 | 84733 | 78830 | 0.85729 | 0.85631 | 10121 | 12003 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 17.899999999999999 | 15.29 | 合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦57
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 肠道病毒71型 | T3P3-QWP02-DJ-3 | T3P3-QWP02-LY-3 | 11628 | 11971 | 84733 | 78830 | 0.85729 | 0.85631 | 10121 | 12003 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 17.899999999999999 | 15.29 | 合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦57
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | T3P3-QWP03-DJ-1 | T3P3-QWP03-LY-1 | 18997 | 18195 | 109393 | 69183 | 0.85416 | 0.85442 | 12075 | 21737 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 18.23 | 16.96 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP03 | 阳性参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWP03-DJ-1 | T3P3-QWP03-LY-1 | 0 | 1 | 109393 | 69183 | 0.85416 | 0.85442 | 12075 | 21737 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 滤 | 18.23 | 16.96 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP03 | 阳性参考品 | 外源内参 | T3P3-QWP03-DJ-1 | T3P3-QWP03-LY-1 | 12075 | 21737 | 109393 | 69183 | 0.85416 | 0.85442 | 12075 | 21737 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 18.23 | 16.96 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP03 | 阳性参考品 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-QWP03-DJ-1 | T3P3-QWP03-LY-1 | 2 | 0 | 109393 | 69183 | 0.85416 | 0.85442 | 12075 | 21737 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 |  | 18.23 | 16.96 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | T3P3-QWP03-DJ-2 | T3P3-QWP03-LY-2 | 20607 | 17661 | 107466 | 103686 | 0.86003 | 0.86878 | 13244 | 17098 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 17.62 | 15.67 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP03 | 阳性参考品 | 外源内参 | T3P3-QWP03-DJ-2 | T3P3-QWP03-LY-2 | 13244 | 17098 | 107466 | 103686 | 0.86003 | 0.86878 | 13244 | 17098 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 17.62 | 15.67 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP03 | 阳性参考品 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-QWP03-DJ-2 | T3P3-QWP03-LY-2 | 0 | 6 | 107466 | 103686 | 0.86003 | 0.86878 | 13244 | 17098 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 滤 | 17.62 | 15.67 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | T3P3-QWP03-DJ-3 | T3P3-QWP03-LY-3 | 21757 | 15927 | 90071 | 117615 | 0.86385 | 0.8152 | 14102 | 17102 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 18.71 | 14.48 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP03 | 阳性参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWP03-DJ-3 | T3P3-QWP03-LY-3 | 1 | 5 | 90071 | 117615 | 0.86385 | 0.8152 | 14102 | 17102 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 | 滤 | 18.71 | 14.48 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP03 | 阳性参考品 | 外源内参 | T3P3-QWP03-DJ-3 | T3P3-QWP03-LY-3 | 14102 | 17102 | 90071 | 117615 | 0.86385 | 0.8152 | 14102 | 17102 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 18.71 | 14.48 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP03 | 阳性参考品 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-QWP03-DJ-3 | T3P3-QWP03-LY-3 | 7 | 4 | 90071 | 117615 | 0.86385 | 0.8152 | 14102 | 17102 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 | 滤 | 18.71 | 14.48 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | T3P3-QWP04-DJ-1 | T3P3-QWP04-LY-1 | 31459 | 14404 | 51279 | 107897 | 0.80803 | 0.84679 | 10856 | 13126 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 16.22 | 14.7 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP04 | 阳性参考品 | 外源内参 | T3P3-QWP04-DJ-1 | T3P3-QWP04-LY-1 | 10856 | 13126 | 51279 | 107897 | 0.80803 | 0.84679 | 10856 | 13126 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 16.22 | 14.7 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP04 | 阳性参考品 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-QWP04-DJ-1 | T3P3-QWP04-LY-1 | 14 | 2 | 51279 | 107897 | 0.80803 | 0.84679 | 10856 | 13126 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 | 滤 | 16.22 | 14.7 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | T3P3-QWP04-DJ-2 | T3P3-QWP04-LY-2 | 40067 | 24987 | 86875 | 106132 | 0.83709 | 0.85942 | 7795 | 20295 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 20.18 | 17.190000000000001 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP04 | 阳性参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWP04-DJ-2 | T3P3-QWP04-LY-2 | 0 | 2 | 86875 | 106132 | 0.83709 | 0.85942 | 7795 | 20295 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 滤 | 20.18 | 17.190000000000001 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP04 | 阳性参考品 | 外源内参 | T3P3-QWP04-DJ-2 | T3P3-QWP04-LY-2 | 7795 | 20295 | 86875 | 106132 | 0.83709 | 0.85942 | 7795 | 20295 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 20.18 | 17.190000000000001 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP04 | 阳性参考品 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-QWP04-DJ-2 | T3P3-QWP04-LY-2 | 8 | 2 | 86875 | 106132 | 0.83709 | 0.85942 | 7795 | 20295 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 | 滤 | 20.18 | 17.190000000000001 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | T3P3-QWP04-DJ-3 | T3P3-QWP04-LY-3 | 39307 | 22366 | 87909 | 113837 | 0.84124 | 0.84559 | 10314 | 20514 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 21.85 | 17.260000000000002 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP04 | 阳性参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWP04-DJ-3 | T3P3-QWP04-LY-3 | 0 | 1 | 87909 | 113837 | 0.84124 | 0.84559 | 10314 | 20514 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 滤 | 21.85 | 17.260000000000002 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP04 | 阳性参考品 | 外源内参 | T3P3-QWP04-DJ-3 | T3P3-QWP04-LY-3 | 10314 | 20514 | 87909 | 113837 | 0.84124 | 0.84559 | 10314 | 20514 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 21.85 | 17.260000000000002 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP04 | 阳性参考品 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-QWP04-DJ-3 | T3P3-QWP04-LY-3 | 5 | 4 | 87909 | 113837 | 0.84124 | 0.84559 | 10314 | 20514 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 | 滤 | 21.85 | 17.260000000000002 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP05 | 阳性参考品 | 人腺病毒2型 | T3P3-QWP05-DJ-1 | T3P3-QWP05-LY-1 | 15 | 50 | 81480 | 106303 | 0.86995 | 0.83398 | 7581 | 9122 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 | 弱阳 | 19.37 | 16.07 | 合格 | 不合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP05 | 阳性参考品 | 人腺病毒3型 | T3P3-QWP05-DJ-1 | T3P3-QWP05-LY-1 | 0 | 7 | 81480 | 106303 | 0.86995 | 0.83398 | 7581 | 9122 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 滤 | 19.37 | 16.07 | 合格 | 不合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP05 | 阳性参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWP05-DJ-1 | T3P3-QWP05-LY-1 | 0 | 1 | 81480 | 106303 | 0.86995 | 0.83398 | 7581 | 9122 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 滤 | 19.37 | 16.07 | 合格 | 不合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP05 | 阳性参考品 | 外源内参 | T3P3-QWP05-DJ-1 | T3P3-QWP05-LY-1 | 7581 | 9122 | 81480 | 106303 | 0.86995 | 0.83398 | 7581 | 9122 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 19.37 | 16.07 | 合格 | 不合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | T3P3-QWP05-DJ-1 | T3P3-QWP05-LY-1 | 34438 | 30613 | 81480 | 106303 | 0.86995 | 0.83398 | 7581 | 9122 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 19.37 | 16.07 | 合格 | 不合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP05 | 阳性参考品 | 人腺病毒2型 | T3P3-QWP05-DJ-2 | T3P3-QWP05-LY-2 | 0 | 139 | 78361 | 94061 | 0.8868 | 0.88091 | 10624 | 12113 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 弱阳 | 25.68 | 19.54 | 合格 | 不合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP05 | 阳性参考品 | 外源内参 | T3P3-QWP05-DJ-2 | T3P3-QWP05-LY-2 | 10624 | 12113 | 78361 | 94061 | 0.8868 | 0.88091 | 10624 | 12113 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 25.68 | 19.54 | 合格 | 不合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | T3P3-QWP05-DJ-2 | T3P3-QWP05-LY-2 | 57695 | 47663 | 78361 | 94061 | 0.8868 | 0.88091 | 10624 | 12113 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 25.68 | 19.54 | 合格 | 不合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP05 | 阳性参考品 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-QWP05-DJ-2 | T3P3-QWP05-LY-2 | 1 | 6 | 78361 | 94061 | 0.8868 | 0.88091 | 10624 | 12113 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 | 滤 | 25.68 | 19.54 | 合格 | 不合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP05 | 阳性参考品 | 鲍曼不动杆菌 | T3P3-QWP05-DJ-2 | T3P3-QWP05-LY-2 | 0 | 33 | 78361 | 94061 | 0.8868 | 0.88091 | 10624 | 12113 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 滤 | 25.68 | 19.54 | 合格 | 不合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP05 | 阳性参考品 | 人腺病毒2型 | T3P3-QWP05-DJ-3 | T3P3-QWP05-LY-3 | 0 | 8 | 83431 | 84361 | 0.88042 | 0.82835 | 7067 | 10118 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 滤 | 22.44 | 17.78 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP05 | 阳性参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWP05-DJ-3 | T3P3-QWP05-LY-3 | 0 | 4 | 83431 | 84361 | 0.88042 | 0.82835 | 7067 | 10118 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 滤 | 22.44 | 17.78 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP05 | 阳性参考品 | 外源内参 | T3P3-QWP05-DJ-3 | T3P3-QWP05-LY-3 | 7067 | 10118 | 83431 | 84361 | 0.88042 | 0.82835 | 7067 | 10118 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 22.44 | 17.78 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | T3P3-QWP05-DJ-3 | T3P3-QWP05-LY-3 | 50200 | 31964 | 83431 | 84361 | 0.88042 | 0.82835 | 7067 | 10118 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 22.44 | 17.78 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP05 | 阳性参考品 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-QWP05-DJ-3 | T3P3-QWP05-LY-3 | 0 | 2 | 83431 | 84361 | 0.88042 | 0.82835 | 7067 | 10118 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 滤 | 22.44 | 17.78 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP06 | 阳性参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWP06-DJ-1 | T3P3-QWP06-LY-1 | 0 | 1 | 63158 | 98896 | 0.88231 | 0.877 | 3015 | 5765 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 滤 | 27.39 | 19.239999999999998 | 合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦133
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP06 | 阳性参考品 | 外源内参 | T3P3-QWP06-DJ-1 | T3P3-QWP06-LY-1 | 3015 | 5765 | 63158 | 98896 | 0.88231 | 0.877 | 3015 | 5765 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 27.39 | 19.239999999999998 | 合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦133
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | T3P3-QWP06-DJ-1 | T3P3-QWP06-LY-1 | 82183 | 59521 | 63158 | 98896 | 0.88231 | 0.877 | 3015 | 5765 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 27.39 | 19.239999999999998 | 合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦133
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP06 | 阳性参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWP06-DJ-2 | T3P3-QWP06-LY-2 | 0 | 1 | 61829 | 82023 | 0.8761 | 0.87461 | 2829 | 6826 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 滤 | 26.46 | 21.92 | 合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦150
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP06 | 阳性参考品 | 外源内参 | T3P3-QWP06-DJ-2 | T3P3-QWP06-LY-2 | 2829 | 6826 | 61829 | 82023 | 0.8761 | 0.87461 | 2829 | 6826 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 26.46 | 21.92 | 合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦150
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | T3P3-QWP06-DJ-2 | T3P3-QWP06-LY-2 | 78978 | 64173 | 61829 | 82023 | 0.8761 | 0.87461 | 2829 | 6826 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 26.46 | 21.92 | 合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦150
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP06 | 阳性参考品 | 外源内参 | T3P3-QWP06-DJ-3 | T3P3-QWP06-LY-3 | 2785 | 7562 | 82439 | 93926 | 0.88059 | 0.88459 | 2785 | 7562 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 29.05 | 23.44 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦40 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦154
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | T3P3-QWP06-DJ-3 | T3P3-QWP06-LY-3 | 80594 | 66033 | 82439 | 93926 | 0.88059 | 0.88459 | 2785 | 7562 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 29.05 | 23.44 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦40 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦154
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP06 | 阳性参考品 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-QWP06-DJ-3 | T3P3-QWP06-LY-3 | 0 | 2 | 82439 | 93926 | 0.88059 | 0.88459 | 2785 | 7562 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 滤 | 29.05 | 23.44 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦40 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦154
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | T3P3-QWP07-DJ-1 | T3P3-QWP07-LY-1 | 6671 | 9413 | 170044 | 147961 | 0.85213 | 0.83038 | 13847 | 20847 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 17.899999999999999 | 17.25 | 合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦16
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP07 | 阳性参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWP07-DJ-1 | T3P3-QWP07-LY-1 | 0 | 1 | 170044 | 147961 | 0.85213 | 0.83038 | 13847 | 20847 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 滤 | 17.899999999999999 | 17.25 | 合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦16
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP07 | 阳性参考品 | 外源内参 | T3P3-QWP07-DJ-1 | T3P3-QWP07-LY-1 | 13847 | 20847 | 170044 | 147961 | 0.85213 | 0.83038 | 13847 | 20847 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 17.899999999999999 | 17.25 | 合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦16
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP07 | 阳性参考品 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-QWP07-DJ-1 | T3P3-QWP07-LY-1 | 2 | 0 | 170044 | 147961 | 0.85213 | 0.83038 | 13847 | 20847 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 |  | 17.899999999999999 | 17.25 | 合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦16
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | T3P3-QWP07-DJ-2 | T3P3-QWP07-LY-2 | 2609 | 10429 | 116495 | 108010 | 0.84155 | 0.82422 | 5429 | 22774 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 14.88 | 17.239999999999998 | 合格 | 不合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP07 | 阳性参考品 | 外源内参 | T3P3-QWP07-DJ-2 | T3P3-QWP07-LY-2 | 5429 | 22774 | 116495 | 108010 | 0.84155 | 0.82422 | 5429 | 22774 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 14.88 | 17.239999999999998 | 合格 | 不合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP07 | 阳性参考品 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-QWP07-DJ-2 | T3P3-QWP07-LY-2 | 1 | 5 | 116495 | 108010 | 0.84155 | 0.82422 | 5429 | 22774 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 | 滤 | 14.88 | 17.239999999999998 | 合格 | 不合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP07 | 阳性参考品 | 鲍曼不动杆菌 | T3P3-QWP07-DJ-2 | T3P3-QWP07-LY-2 | 0 | 74 | 116495 | 108010 | 0.84155 | 0.82422 | 5429 | 22774 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 弱阳 | 14.88 | 17.239999999999998 | 合格 | 不合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | T3P3-QWP07-DJ-3 | T3P3-QWP07-LY-3 | 5680 | 13768 | 118684 | 124857 | 0.80675 | 0.85797 | 12114 | 30039 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 16.079999999999998 | 20.74 | 合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦33
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP07 | 阳性参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWP07-DJ-3 | T3P3-QWP07-LY-3 | 0 | 10 | 118684 | 124857 | 0.80675 | 0.85797 | 12114 | 30039 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 滤 | 16.079999999999998 | 20.74 | 合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦33
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP07 | 阳性参考品 | 外源内参 | T3P3-QWP07-DJ-3 | T3P3-QWP07-LY-3 | 12114 | 30039 | 118684 | 124857 | 0.80675 | 0.85797 | 12114 | 30039 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 16.079999999999998 | 20.74 | 合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦33
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWP07 | 阳性参考品 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-QWP07-DJ-3 | T3P3-QWP07-LY-3 | 0 | 5 | 118684 | 124857 | 0.80675 | 0.85797 | 12114 | 30039 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 滤 | 16.079999999999998 | 20.74 | 合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦33
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL01 | 检测限参考品 | 人内参ZFY | T3P3-QWL01-DJ-1 | T3P3-QWL01-LY-1 | 1 | 0 | 100548 | 98641 | 0.88126 | 0.86838 | 26428 | 20317 | 1 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 |  | 20.84 | 16.100000000000001 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL01 | 检测限参考品 | 外源内参 | T3P3-QWL01-DJ-1 | T3P3-QWL01-LY-1 | 26428 | 20317 | 100548 | 98641 | 0.88126 | 0.86838 | 26428 | 20317 | 1 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 20.84 | 16.100000000000001 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | T3P3-QWL01-DJ-1 | T3P3-QWL01-LY-1 | 10535 | 8462 | 100548 | 98641 | 0.88126 | 0.86838 | 26428 | 20317 | 1 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 20.84 | 16.100000000000001 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | T3P3-QWL01-DJ-1 | T3P3-QWL01-LY-1 | 10535 | 8462 | 100548 | 98641 | 0.88126 | 0.86838 | 26428 | 20317 | 1 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 20.84 | 16.100000000000001 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL01 | 检测限参考品 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-QWL01-DJ-1 | T3P3-QWL01-LY-1 | 20 | 1 | 100548 | 98641 | 0.88126 | 0.86838 | 26428 | 20317 | 1 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 | 滤 | 20.84 | 16.100000000000001 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL01 | 检测限参考品 | 外源内参 | T3P3-QWL01-DJ-2 | T3P3-QWL01-LY-2 | 11956 | 22583 | 82016 | 92932 | 0.7935 | 0.84734 | 11956 | 22583 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 16.91 | 17.12 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | T3P3-QWL01-DJ-2 | T3P3-QWL01-LY-2 | 4252 | 8942 | 82016 | 92932 | 0.7935 | 0.84734 | 11956 | 22583 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 16.91 | 17.12 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | T3P3-QWL01-DJ-2 | T3P3-QWL01-LY-2 | 4252 | 8942 | 82016 | 92932 | 0.7935 | 0.84734 | 11956 | 22583 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 16.91 | 17.12 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL01 | 检测限参考品 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-QWL01-DJ-2 | T3P3-QWL01-LY-2 | 6 | 4 | 82016 | 92932 | 0.7935 | 0.84734 | 11956 | 22583 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 | 滤 | 16.91 | 17.12 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL01 | 检测限参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWL01-DJ-3 | T3P3-QWL01-LY-3 | 0 | 24 | 105892 | 101464 | 0.8569 | 0.83186 | 11376 | 19583 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 滤 | 15.2 | 13.86 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL01 | 检测限参考品 | 外源内参 | T3P3-QWL01-DJ-3 | T3P3-QWL01-LY-3 | 11376 | 19583 | 105892 | 101464 | 0.8569 | 0.83186 | 11376 | 19583 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 15.2 | 13.86 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | T3P3-QWL01-DJ-3 | T3P3-QWL01-LY-3 | 4353 | 8317 | 105892 | 101464 | 0.8569 | 0.83186 | 11376 | 19583 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 15.2 | 13.86 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | T3P3-QWL01-DJ-3 | T3P3-QWL01-LY-3 | 4353 | 8317 | 105892 | 101464 | 0.8569 | 0.83186 | 11376 | 19583 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 15.2 | 13.86 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL01 | 检测限参考品 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-QWL01-DJ-3 | T3P3-QWL01-LY-3 | 0 | 9 | 105892 | 101464 | 0.8569 | 0.83186 | 11376 | 19583 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 滤 | 15.2 | 13.86 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWL02-DJ-1 | T3P3-QWL02-LY-1 | 0 | 2 | 90048 | 121925 | 0.85827 | 0.84865 | 14890 | 18214 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 滤 | 10.4 | 14.62 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 外源内参 | T3P3-QWL02-DJ-1 | T3P3-QWL02-LY-1 | 14890 | 18214 | 90048 | 121925 | 0.85827 | 0.84865 | 14890 | 18214 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 10.4 | 14.62 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 | T3P3-QWL02-DJ-1 | T3P3-QWL02-LY-1 | 751 | 1152 | 90048 | 121925 | 0.85827 | 0.84865 | 14890 | 18214 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 10.4 | 14.62 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-QWL02-DJ-1 | T3P3-QWL02-LY-1 | 12 | 4 | 90048 | 121925 | 0.85827 | 0.84865 | 14890 | 18214 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 | 滤 | 10.4 | 14.62 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWL02-DJ-2 | T3P3-QWL02-LY-2 | 0 | 2 | 71632 | 103166 | 0.82381 | 0.84327 | 25117 | 24524 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 滤 | 17.64 | 15.82 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 外源内参 | T3P3-QWL02-DJ-2 | T3P3-QWL02-LY-2 | 25117 | 24524 | 71632 | 103166 | 0.82381 | 0.84327 | 25117 | 24524 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 17.64 | 15.82 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 柯萨奇病毒A16型 | T3P3-QWL02-DJ-2 | T3P3-QWL02-LY-2 | 1 | 0 | 71632 | 103166 | 0.82381 | 0.84327 | 25117 | 24524 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 |  | 17.64 | 15.82 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 | T3P3-QWL02-DJ-2 | T3P3-QWL02-LY-2 | 1819 | 1576 | 71632 | 103166 | 0.82381 | 0.84327 | 25117 | 24524 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 17.64 | 15.82 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-QWL02-DJ-2 | T3P3-QWL02-LY-2 | 0 | 25 | 71632 | 103166 | 0.82381 | 0.84327 | 25117 | 24524 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 滤 | 17.64 | 15.82 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWL02-DJ-3 | T3P3-QWL02-LY-3 | 0 | 4 | 102068 | 81204 | 0.8139 | 0.82089 | 12825 | 26746 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 滤 | 17.079999999999998 | 15.44 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 外源内参 | T3P3-QWL02-DJ-3 | T3P3-QWL02-LY-3 | 12825 | 26746 | 102068 | 81204 | 0.8139 | 0.82089 | 12825 | 26746 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 17.079999999999998 | 15.44 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 | T3P3-QWL02-DJ-3 | T3P3-QWL02-LY-3 | 1173 | 3347 | 102068 | 81204 | 0.8139 | 0.82089 | 12825 | 26746 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 17.079999999999998 | 15.44 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-QWL02-DJ-3 | T3P3-QWL02-LY-3 | 0 | 1 | 102068 | 81204 | 0.8139 | 0.82089 | 12825 | 26746 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 滤 | 17.079999999999998 | 15.44 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | T3P3-QWL03-DJ-1 | T3P3-QWL03-LY-1 | 3901 | 4655 | 89023 | 108816 | 0.83641 | 0.86774 | 14630 | 25303 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 16.850000000000001 | 16.559999999999999 | 不合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦28
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL03 | 检测限参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWL03-DJ-1 | T3P3-QWL03-LY-1 | 0 | 2 | 89023 | 108816 | 0.83641 | 0.86774 | 14630 | 25303 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 滤 | 16.850000000000001 | 16.559999999999999 | 不合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦28
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL03 | 检测限参考品 | 外源内参 | T3P3-QWL03-DJ-1 | T3P3-QWL03-LY-1 | 14630 | 25303 | 89023 | 108816 | 0.83641 | 0.86774 | 14630 | 25303 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 16.850000000000001 | 16.559999999999999 | 不合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦28
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL03 | 检测限参考品 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-QWL03-DJ-1 | T3P3-QWL03-LY-1 | 22 | 0 | 89023 | 108816 | 0.83641 | 0.86774 | 14630 | 25303 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 弱阳 |  | 16.850000000000001 | 16.559999999999999 | 不合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦28
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | T3P3-QWL03-DJ-2 | T3P3-QWL03-LY-2 | 2777 | 3485 | 115043 | 101178 | 0.8476 | 0.86161 | 9351 | 18994 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 15.09 | 14.63 | 合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦21
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL03 | 检测限参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWL03-DJ-2 | T3P3-QWL03-LY-2 | 3 | 4 | 115043 | 101178 | 0.8476 | 0.86161 | 9351 | 18994 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 | 滤 | 15.09 | 14.63 | 合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦21
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL03 | 检测限参考品 | 外源内参 | T3P3-QWL03-DJ-2 | T3P3-QWL03-LY-2 | 9351 | 18994 | 115043 | 101178 | 0.8476 | 0.86161 | 9351 | 18994 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 15.09 | 14.63 | 合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦21
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL03 | 检测限参考品 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-QWL03-DJ-2 | T3P3-QWL03-LY-2 | 7 | 16 | 115043 | 101178 | 0.8476 | 0.86161 | 9351 | 18994 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 | 滤 | 15.09 | 14.63 | 合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦21
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | T3P3-QWL03-DJ-3 | T3P3-QWL03-LY-3 | 5417 | 3028 | 97220 | 113679 | 0.83143 | 0.82008 | 23366 | 24030 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 19.420000000000002 | 16.57 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL03 | 检测限参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWL03-DJ-3 | T3P3-QWL03-LY-3 | 0 | 2 | 97220 | 113679 | 0.83143 | 0.82008 | 23366 | 24030 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 滤 | 19.420000000000002 | 16.57 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL03 | 检测限参考品 | 外源内参 | T3P3-QWL03-DJ-3 | T3P3-QWL03-LY-3 | 23366 | 24030 | 97220 | 113679 | 0.83143 | 0.82008 | 23366 | 24030 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 19.420000000000002 | 16.57 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL03 | 检测限参考品 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-QWL03-DJ-3 | T3P3-QWL03-LY-3 | 9 | 3 | 97220 | 113679 | 0.83143 | 0.82008 | 23366 | 24030 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 | 滤 | 19.420000000000002 | 16.57 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | T3P3-QWL04-DJ-1 | T3P3-QWL04-LY-1 | 4178 | 2474 | 113572 | 100194 | 0.86054 | 0.85223 | 10089 | 11552 | 0 | 0 | 合格 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 16.54 | 14.97 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL04 | 检测限参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWL04-DJ-1 | T3P3-QWL04-LY-1 | 2 | 1 | 113572 | 100194 | 0.86054 | 0.85223 | 10089 | 11552 | 0 | 0 | 合格 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 | 滤 | 16.54 | 14.97 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL04 | 检测限参考品 | 外源内参 | T3P3-QWL04-DJ-1 | T3P3-QWL04-LY-1 | 10089 | 11552 | 113572 | 100194 | 0.86054 | 0.85223 | 10089 | 11552 | 0 | 0 | 合格 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 16.54 | 14.97 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL04 | 检测限参考品 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-QWL04-DJ-1 | T3P3-QWL04-LY-1 | 0 | 11 | 113572 | 100194 | 0.86054 | 0.85223 | 10089 | 11552 | 0 | 0 | 合格 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 滤 | 16.54 | 14.97 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL04 | 检测限参考品 | 人内参ZFX | T3P3-QWL04-DJ-2 | T3P3-QWL04-LY-2 | 1 | 0 | 99099 | 134278 | 0.80417 | 0.85675 | 12036 | 12452 | 1 | 0 | 合格 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 |  | 17.82 | 11.37 | 合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦18
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | T3P3-QWL04-DJ-2 | T3P3-QWL04-LY-2 | 7418 | 2766 | 99099 | 134278 | 0.80417 | 0.85675 | 12036 | 12452 | 1 | 0 | 合格 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 17.82 | 11.37 | 合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦18
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL04 | 检测限参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWL04-DJ-2 | T3P3-QWL04-LY-2 | 2 | 0 | 99099 | 134278 | 0.80417 | 0.85675 | 12036 | 12452 | 1 | 0 | 合格 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 |  | 17.82 | 11.37 | 合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦18
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL04 | 检测限参考品 | 外源内参 | T3P3-QWL04-DJ-2 | T3P3-QWL04-LY-2 | 12036 | 12452 | 99099 | 134278 | 0.80417 | 0.85675 | 12036 | 12452 | 1 | 0 | 合格 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 17.82 | 11.37 | 合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦18
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL04 | 检测限参考品 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-QWL04-DJ-2 | T3P3-QWL04-LY-2 | 3 | 0 | 99099 | 134278 | 0.80417 | 0.85675 | 12036 | 12452 | 1 | 0 | 合格 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 |  | 17.82 | 11.37 | 合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦18
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | T3P3-QWL04-DJ-3 | T3P3-QWL04-LY-3 | 5609 | 4381 | 100331 | 100056 | 0.80142 | 0.84823 | 9212 | 16182 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 13.84 | 15.19 | 合格 | 不合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦21
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL04 | 检测限参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWL04-DJ-3 | T3P3-QWL04-LY-3 | 0 | 3 | 100331 | 100056 | 0.80142 | 0.84823 | 9212 | 16182 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 滤 | 13.84 | 15.19 | 合格 | 不合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦21
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL04 | 检测限参考品 | 外源内参 | T3P3-QWL04-DJ-3 | T3P3-QWL04-LY-3 | 9212 | 16182 | 100331 | 100056 | 0.80142 | 0.84823 | 9212 | 16182 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 13.84 | 15.19 | 合格 | 不合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦21
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL04 | 检测限参考品 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-QWL04-DJ-3 | T3P3-QWL04-LY-3 | 4 | 12 | 100331 | 100056 | 0.80142 | 0.84823 | 9212 | 16182 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 | 弱阳 | 13.84 | 15.19 | 合格 | 不合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦21
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL05 | 检测限参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWL05-DJ-1 | T3P3-QWL05-LY-1 | 3 | 5 | 118383 | 102848 | 0.83657 | 0.84334 | 5875 | 16799 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 | 滤 | 13.25 | 15.15 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL05 | 检测限参考品 | 外源内参 | T3P3-QWL05-DJ-1 | T3P3-QWL05-LY-1 | 5875 | 16799 | 118383 | 102848 | 0.83657 | 0.84334 | 5875 | 16799 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 13.25 | 15.15 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | T3P3-QWL05-DJ-1 | T3P3-QWL05-LY-1 | 3839 | 7033 | 118383 | 102848 | 0.83657 | 0.84334 | 5875 | 16799 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 13.25 | 15.15 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL05 | 检测限参考品 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-QWL05-DJ-1 | T3P3-QWL05-LY-1 | 5 | 1 | 118383 | 102848 | 0.83657 | 0.84334 | 5875 | 16799 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 | 滤 | 13.25 | 15.15 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL05 | 检测限参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWL05-DJ-2 | T3P3-QWL05-LY-2 | 0 | 3 | 98785 | 88078 | 0.87005 | 0.83152 | 14922 | 25816 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 滤 | 15.7 | 15.92 | 合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦26
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL05 | 检测限参考品 | 外源内参 | T3P3-QWL05-DJ-2 | T3P3-QWL05-LY-2 | 14922 | 25816 | 98785 | 88078 | 0.87005 | 0.83152 | 14922 | 25816 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 15.7 | 15.92 | 合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦26
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | T3P3-QWL05-DJ-2 | T3P3-QWL05-LY-2 | 8881 | 9987 | 98785 | 88078 | 0.87005 | 0.83152 | 14922 | 25816 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 15.7 | 15.92 | 合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦26
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL05 | 检测限参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWL05-DJ-3 | T3P3-QWL05-LY-3 | 0 | 1 | 72058 | 131017 | 0.81443 | 0.86196 | 16764 | 20220 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 滤 | 15.65 | 14.33 | 合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦27
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL05 | 检测限参考品 | 外源内参 | T3P3-QWL05-DJ-3 | T3P3-QWL05-LY-3 | 16764 | 20220 | 72058 | 131017 | 0.81443 | 0.86196 | 16764 | 20220 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 15.65 | 14.33 | 合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦27
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | T3P3-QWL05-DJ-3 | T3P3-QWL05-LY-3 | 8583 | 7694 | 72058 | 131017 | 0.81443 | 0.86196 | 16764 | 20220 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 15.65 | 14.33 | 合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦27
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL05 | 检测限参考品 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-QWL05-DJ-3 | T3P3-QWL05-LY-3 | 1 | 11 | 72058 | 131017 | 0.81443 | 0.86196 | 16764 | 20220 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 | 滤 | 15.65 | 14.33 | 合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦27
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL06 | 检测限参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWL06-DJ-1 | T3P3-QWL06-LY-1 | 0 | 3 | 92313 | 134755 | 0.83875 | 0.87302 | 8069 | 12386 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 滤 | 19.79 | 14.86 | 合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦65
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL06 | 检测限参考品 | 外源内参 | T3P3-QWL06-DJ-1 | T3P3-QWL06-LY-1 | 8069 | 12386 | 92313 | 134755 | 0.83875 | 0.87302 | 8069 | 12386 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 19.79 | 14.86 | 合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦65
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | T3P3-QWL06-DJ-1 | T3P3-QWL06-LY-1 | 41134 | 13172 | 92313 | 134755 | 0.83875 | 0.87302 | 8069 | 12386 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 19.79 | 14.86 | 合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦65
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL06 | 检测限参考品 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-QWL06-DJ-1 | T3P3-QWL06-LY-1 | 0 | 1 | 92313 | 134755 | 0.83875 | 0.87302 | 8069 | 12386 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 滤 | 19.79 | 14.86 | 合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦65
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL06 | 检测限参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWL06-DJ-2 | T3P3-QWL06-LY-2 | 0 | 1 | 96343 | 92930 | 0.84427 | 0.87578 | 7954 | 21240 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 滤 | 20.190000000000001 | 18.68 | 合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦47
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL06 | 检测限参考品 | 外源内参 | T3P3-QWL06-DJ-2 | T3P3-QWL06-LY-2 | 7954 | 21240 | 96343 | 92930 | 0.84427 | 0.87578 | 7954 | 21240 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 20.190000000000001 | 18.68 | 合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦47
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | T3P3-QWL06-DJ-2 | T3P3-QWL06-LY-2 | 39735 | 21571 | 96343 | 92930 | 0.84427 | 0.87578 | 7954 | 21240 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 20.190000000000001 | 18.68 | 合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦47
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL06 | 检测限参考品 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-QWL06-DJ-2 | T3P3-QWL06-LY-2 | 1 | 28 | 96343 | 92930 | 0.84427 | 0.87578 | 7954 | 21240 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 | 滤 | 20.190000000000001 | 18.68 | 合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦47
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL06 | 检测限参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWL06-DJ-3 | T3P3-QWL06-LY-3 | 0 | 3 | 53987 | 114058 | 0.86 | 0.8469 | 1163 | 10439 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 滤 | 7.4889999999999999 | 15.89 | 合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦41
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL06 | 检测限参考品 | 外源内参 | T3P3-QWL06-DJ-3 | T3P3-QWL06-LY-3 | 1163 | 10439 | 53987 | 114058 | 0.86 | 0.8469 | 1163 | 10439 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 7.4889999999999999 | 15.89 | 合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦41
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | T3P3-QWL06-DJ-3 | T3P3-QWL06-LY-3 | 6316 | 14498 | 53987 | 114058 | 0.86 | 0.8469 | 1163 | 10439 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 7.4889999999999999 | 15.89 | 合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦41
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | T3P3-QWL07-DJ-1 | T3P3-QWL07-LY-1 | 4491 | 3821 | 112342 | 72566 | 0.82208 | 0.85201 | 13647 | 13770 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 14.88 | 12.49 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL07 | 检测限参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWL07-DJ-1 | T3P3-QWL07-LY-1 | 0 | 8 | 112342 | 72566 | 0.82208 | 0.85201 | 13647 | 13770 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 滤 | 14.88 | 12.49 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL07 | 检测限参考品 | 外源内参 | T3P3-QWL07-DJ-1 | T3P3-QWL07-LY-1 | 13647 | 13770 | 112342 | 72566 | 0.82208 | 0.85201 | 13647 | 13770 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 14.88 | 12.49 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL07 | 检测限参考品 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-QWL07-DJ-1 | T3P3-QWL07-LY-1 | 1 | 6 | 112342 | 72566 | 0.82208 | 0.85201 | 13647 | 13770 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 | 滤 | 14.88 | 12.49 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | T3P3-QWL07-DJ-2 | T3P3-QWL07-LY-2 | 3303 | 3259 | 134428 | 135982 | 0.8686 | 0.86115 | 12387 | 13934 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 12.81 | 10.68 | 合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦21
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL07 | 检测限参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWL07-DJ-2 | T3P3-QWL07-LY-2 | 1 | 0 | 134428 | 135982 | 0.8686 | 0.86115 | 12387 | 13934 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 |  | 12.81 | 10.68 | 合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦21
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL07 | 检测限参考品 | 外源内参 | T3P3-QWL07-DJ-2 | T3P3-QWL07-LY-2 | 12387 | 13934 | 134428 | 135982 | 0.8686 | 0.86115 | 12387 | 13934 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 12.81 | 10.68 | 合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦21
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL07 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | T3P3-QWL07-DJ-2 | T3P3-QWL07-LY-2 | 0 | 1 | 134428 | 135982 | 0.8686 | 0.86115 | 12387 | 13934 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 滤 | 12.81 | 10.68 | 合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦21
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL07 | 检测限参考品 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-QWL07-DJ-2 | T3P3-QWL07-LY-2 | 2 | 15 | 134428 | 135982 | 0.8686 | 0.86115 | 12387 | 13934 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 | 滤 | 12.81 | 10.68 | 合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦21
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | T3P3-QWL07-DJ-3 | T3P3-QWL07-LY-3 | 2465 | 3603 | 116848 | 130133 | 0.85865 | 0.79569 | 6924 | 13828 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 14.15 | 11.81 | 合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦16
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL07 | 检测限参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWL07-DJ-3 | T3P3-QWL07-LY-3 | 0 | 2 | 116848 | 130133 | 0.85865 | 0.79569 | 6924 | 13828 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 滤 | 14.15 | 11.81 | 合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦16
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL07 | 检测限参考品 | 外源内参 | T3P3-QWL07-DJ-3 | T3P3-QWL07-LY-3 | 6924 | 13828 | 116848 | 130133 | 0.85865 | 0.79569 | 6924 | 13828 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 14.15 | 11.81 | 合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦16
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWL07 | 检测限参考品 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-QWL07-DJ-3 | T3P3-QWL07-LY-3 | 1 | 0 | 116848 | 130133 | 0.85865 | 0.79569 | 6924 | 13828 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 |  | 14.15 | 11.81 | 合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦16
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-NEG-DJ-1 | T3P3-NEG-LY-1 | 0 | 2 | 98181 | 109761 | 0.81062 | 0.86313 | 21603 | 28057 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 滤 | 16.39 | 13.9 | 合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦27
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 外源内参 | T3P3-NEG-DJ-1 | T3P3-NEG-LY-1 | 21603 | 28057 | 98181 | 109761 | 0.81062 | 0.86313 | 21603 | 28057 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 16.39 | 13.9 | 合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦27
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-NEG-DJ-1 | T3P3-NEG-LY-1 | 0 | 4 | 98181 | 109761 | 0.81062 | 0.86313 | 21603 | 28057 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 滤 | 16.39 | 13.9 | 合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦27
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 外源内参 | T3P3-NEG-DJ-2 | T3P3-NEG-LY-2 | 6288 | 24646 | 132774 | 102103 | 0.84141 | 0.86927 | 6288 | 24646 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 15.45 | 13.5 | 合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦28
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-NEG-DJ-3 | T3P3-NEG-LY-3 | 0 | 1 | 95326 | 100087 | 0.85747 | 0.85387 | 16689 | 25165 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 滤 | 17.03 | 14.17 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 外源内参 | T3P3-NEG-DJ-3 | T3P3-NEG-LY-3 | 16689 | 25165 | 95326 | 100087 | 0.85747 | 0.85387 | 16689 | 25165 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 17.03 | 14.17 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-NEG-DJ-3 | T3P3-NEG-LY-3 | 5 | 12 | 95326 | 100087 | 0.85747 | 0.85387 | 16689 | 25165 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 | 滤 | 17.03 | 14.17 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWN01 | 阴性参考品 | 人内参ACTB | T3P3-QWN01-DJ | T3P3-QWN01-LY | 1356 | 4228 | 84797 | 95401 | 0.85311 | 0.8472 | 19790 | 20888 | 9553 | 18975 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 20.09 | 18.34 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWN01 | 阴性参考品 | 人内参ZFX | T3P3-QWN01-DJ | T3P3-QWN01-LY | 7246 | 12907 | 84797 | 95401 | 0.85311 | 0.8472 | 19790 | 20888 | 9553 | 18975 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 20.09 | 18.34 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWN01 | 阴性参考品 | 人内参ZFY | T3P3-QWN01-DJ | T3P3-QWN01-LY | 951 | 1840 | 84797 | 95401 | 0.85311 | 0.8472 | 19790 | 20888 | 9553 | 18975 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 20.09 | 18.34 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWN01 | 阴性参考品 | 外源内参 | T3P3-QWN01-DJ | T3P3-QWN01-LY | 19790 | 20888 | 84797 | 95401 | 0.85311 | 0.8472 | 19790 | 20888 | 9553 | 18975 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 20.09 | 18.34 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWN01 | 阴性参考品 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-QWN01-DJ | T3P3-QWN01-LY | 18 | 5 | 84797 | 95401 | 0.85311 | 0.8472 | 19790 | 20888 | 9553 | 18975 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 | 滤 | 20.09 | 18.34 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWN02 | 阴性参考品 | 人内参ACTB | T3P3-QWN02-DJ | T3P3-QWN02-LY | 1446 | 4065 | 85493 | 88243 | 0.8542 | 0.84619 | 17746 | 19308 | 9018 | 17941 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 19.899999999999999 | 17.309999999999999 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWN02 | 阴性参考品 | 人内参ZFX | T3P3-QWN02-DJ | T3P3-QWN02-LY | 6636 | 12348 | 85493 | 88243 | 0.8542 | 0.84619 | 17746 | 19308 | 9018 | 17941 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 19.899999999999999 | 17.309999999999999 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWN02 | 阴性参考品 | 人内参ZFY | T3P3-QWN02-DJ | T3P3-QWN02-LY | 936 | 1528 | 85493 | 88243 | 0.8542 | 0.84619 | 17746 | 19308 | 9018 | 17941 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 19.899999999999999 | 17.309999999999999 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWN02 | 阴性参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWN02-DJ | T3P3-QWN02-LY | 0 | 1 | 85493 | 88243 | 0.8542 | 0.84619 | 17746 | 19308 | 9018 | 17941 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 滤 | 19.899999999999999 | 17.309999999999999 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWN02 | 阴性参考品 | 外源内参 | T3P3-QWN02-DJ | T3P3-QWN02-LY | 17746 | 19308 | 85493 | 88243 | 0.8542 | 0.84619 | 17746 | 19308 | 9018 | 17941 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 19.899999999999999 | 17.309999999999999 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWN02 | 阴性参考品 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-QWN02-DJ | T3P3-QWN02-LY | 6 | 3 | 85493 | 88243 | 0.8542 | 0.84619 | 17746 | 19308 | 9018 | 17941 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 | 滤 | 19.899999999999999 | 17.309999999999999 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWN03 | 阴性参考品 | 人内参ACTB | T3P3-QWN03-DJ | T3P3-QWN03-LY | 1312 | 4165 | 90202 | 95869 | 0.82252 | 0.8725 | 18034 | 20734 | 9107 | 17997 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 16.27 | 16.46 | 不合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWN03 | 阴性参考品 | 人内参ZFX | T3P3-QWN03-DJ | T3P3-QWN03-LY | 6826 | 12063 | 90202 | 95869 | 0.82252 | 0.8725 | 18034 | 20734 | 9107 | 17997 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 16.27 | 16.46 | 不合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWN03 | 阴性参考品 | 人内参ZFY | T3P3-QWN03-DJ | T3P3-QWN03-LY | 969 | 1769 | 90202 | 95869 | 0.82252 | 0.8725 | 18034 | 20734 | 9107 | 17997 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 16.27 | 16.46 | 不合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWN03 | 阴性参考品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-QWN03-DJ | T3P3-QWN03-LY | 0 | 7 | 90202 | 95869 | 0.82252 | 0.8725 | 18034 | 20734 | 9107 | 17997 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 滤 | 16.27 | 16.46 | 不合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWN03 | 阴性参考品 | 外源内参 | T3P3-QWN03-DJ | T3P3-QWN03-LY | 18034 | 20734 | 90202 | 95869 | 0.82252 | 0.8725 | 18034 | 20734 | 9107 | 17997 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 16.27 | 16.46 | 不合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-QWN03 | 阴性参考品 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-QWN03-DJ | T3P3-QWN03-LY | 43 | 3 | 90202 | 95869 | 0.82252 | 0.8725 | 18034 | 20734 | 9107 | 17997 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 弱阳 | 滤 | 16.27 | 16.46 | 不合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ACTB | T3P3-LC-DJ-1 | T3P3-LC-LY-1 | 74 | 174 | 113050 | 86407 | 0.86032 | 0.86901 | 12460 | 14757 | 775 | 933 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 21.08 | 17.809999999999999 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ZFX | T3P3-LC-DJ-1 | T3P3-LC-LY-1 | 317 | 334 | 113050 | 86407 | 0.86032 | 0.86901 | 12460 | 14757 | 775 | 933 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 21.08 | 17.809999999999999 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ZFY | T3P3-LC-DJ-1 | T3P3-LC-LY-1 | 384 | 425 | 113050 | 86407 | 0.86032 | 0.86901 | 12460 | 14757 | 775 | 933 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 21.08 | 17.809999999999999 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-LC-DJ-1 | T3P3-LC-LY-1 | 0 | 1 | 113050 | 86407 | 0.86032 | 0.86901 | 12460 | 14757 | 775 | 933 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 滤 | 21.08 | 17.809999999999999 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 外源内参 | T3P3-LC-DJ-1 | T3P3-LC-LY-1 | 12460 | 14757 | 113050 | 86407 | 0.86032 | 0.86901 | 12460 | 14757 | 775 | 933 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 21.08 | 17.809999999999999 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 甲型流感病毒 | T3P3-LC-DJ-1 | T3P3-LC-LY-1 | 4080 | 6033 | 113050 | 86407 | 0.86032 | 0.86901 | 12460 | 14757 | 775 | 933 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 21.08 | 17.809999999999999 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | T3P3-LC-DJ-1 | T3P3-LC-LY-1 | 4080 | 6033 | 113050 | 86407 | 0.86032 | 0.86901 | 12460 | 14757 | 775 | 933 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 21.08 | 17.809999999999999 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 肺炎克雷伯菌 | T3P3-LC-DJ-1 | T3P3-LC-LY-1 | 21 | 0 | 113050 | 86407 | 0.86032 | 0.86901 | 12460 | 14757 | 775 | 933 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 |  | 21.08 | 17.809999999999999 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 肺炎链球菌 | T3P3-LC-DJ-1 | T3P3-LC-LY-1 | 55387 | 50623 | 113050 | 86407 | 0.86032 | 0.86901 | 12460 | 14757 | 775 | 933 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 21.08 | 17.809999999999999 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-LC-DJ-1 | T3P3-LC-LY-1 | 5 | 17 | 113050 | 86407 | 0.86032 | 0.86901 | 12460 | 14757 | 775 | 933 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 | 滤 | 21.08 | 17.809999999999999 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 鼻病毒 | T3P3-LC-DJ-1 | T3P3-LC-LY-1 | 19 | 0 | 113050 | 86407 | 0.86032 | 0.86901 | 12460 | 14757 | 775 | 933 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 |  | 21.08 | 17.809999999999999 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 鼻病毒C型 | T3P3-LC-DJ-1 | T3P3-LC-LY-1 | 19 | 0 | 113050 | 86407 | 0.86032 | 0.86901 | 12460 | 14757 | 775 | 933 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 |  | 21.08 | 17.809999999999999 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 乙型流感病毒 | T3P3-LC-DJ-2 | T3P3-LC-LY-2 | 29842 | 26316 | 93150 | 71463 | 0.8697 | 0.85691 | 10967 | 9068 | 452 | 583 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 23.99 | 15.8 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦181 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦199
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ACTB | T3P3-LC-DJ-2 | T3P3-LC-LY-2 | 42 | 98 | 93150 | 71463 | 0.8697 | 0.85691 | 10967 | 9068 | 452 | 583 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 23.99 | 15.8 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦181 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦199
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ZFX | T3P3-LC-DJ-2 | T3P3-LC-LY-2 | 410 | 484 | 93150 | 71463 | 0.8697 | 0.85691 | 10967 | 9068 | 452 | 583 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 23.99 | 15.8 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦181 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦199
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ZFY | T3P3-LC-DJ-2 | T3P3-LC-LY-2 | 0 | 1 | 93150 | 71463 | 0.8697 | 0.85691 | 10967 | 9068 | 452 | 583 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 内参 | 23.99 | 15.8 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦181 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦199
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 卡他莫拉菌 | T3P3-LC-DJ-2 | T3P3-LC-LY-2 | 6988 | 7339 | 93150 | 71463 | 0.8697 | 0.85691 | 10967 | 9068 | 452 | 583 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 23.99 | 15.8 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦181 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦199
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 咽峡炎链球菌群 | T3P3-LC-DJ-2 | T3P3-LC-LY-2 | 14 | 22 | 93150 | 71463 | 0.8697 | 0.85691 | 10967 | 9068 | 452 | 583 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 | 滤 | 23.99 | 15.8 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦181 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦199
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-LC-DJ-2 | T3P3-LC-LY-2 | 0 | 1 | 93150 | 71463 | 0.8697 | 0.85691 | 10967 | 9068 | 452 | 583 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 滤 | 23.99 | 15.8 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦181 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦199
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 外源内参 | T3P3-LC-DJ-2 | T3P3-LC-LY-2 | 10967 | 9068 | 93150 | 71463 | 0.8697 | 0.85691 | 10967 | 9068 | 452 | 583 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 23.99 | 15.8 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦181 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦199
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 流感嗜血杆菌 | T3P3-LC-DJ-2 | T3P3-LC-LY-2 | 2210 | 2117 | 93150 | 71463 | 0.8697 | 0.85691 | 10967 | 9068 | 452 | 583 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 23.99 | 15.8 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦181 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦199
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-LC-DJ-2 | T3P3-LC-LY-2 | 1 | 0 | 93150 | 71463 | 0.8697 | 0.85691 | 10967 | 9068 | 452 | 583 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 |  | 23.99 | 15.8 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦181 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦199
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 鼻病毒 | T3P3-LC-DJ-2 | T3P3-LC-LY-2 | 23 | 0 | 93150 | 71463 | 0.8697 | 0.85691 | 10967 | 9068 | 452 | 583 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 |  | 23.99 | 15.8 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦181 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦199
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 鼻病毒C型 | T3P3-LC-DJ-2 | T3P3-LC-LY-2 | 23 | 0 | 93150 | 71463 | 0.8697 | 0.85691 | 10967 | 9068 | 452 | 583 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 |  | 23.99 | 15.8 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦181 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦199
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ACTB | T3P3-LC-DJ-3 | T3P3-LC-LY-3 | 13 | 46 | 60627 | 74406 | 0.865 | 0.8665 | 1918 | 2293 | 968 | 1606 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 32.68 | 18.66 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ZFX | T3P3-LC-DJ-3 | T3P3-LC-LY-3 | 490 | 849 | 60627 | 74406 | 0.865 | 0.8665 | 1918 | 2293 | 968 | 1606 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 32.68 | 18.66 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ZFY | T3P3-LC-DJ-3 | T3P3-LC-LY-3 | 465 | 711 | 60627 | 74406 | 0.865 | 0.8665 | 1918 | 2293 | 968 | 1606 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 32.68 | 18.66 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人腺病毒2型 | T3P3-LC-DJ-3 | T3P3-LC-LY-3 | 12084 | 13480 | 60627 | 74406 | 0.865 | 0.8665 | 1918 | 2293 | 968 | 1606 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 32.68 | 18.66 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人腺病毒5型 | T3P3-LC-DJ-3 | T3P3-LC-LY-3 | 369 | 0 | 60627 | 74406 | 0.865 | 0.8665 | 1918 | 2293 | 968 | 1606 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 弱阳 |  | 32.68 | 18.66 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 卡他莫拉菌 | T3P3-LC-DJ-3 | T3P3-LC-LY-3 | 10621 | 12788 | 60627 | 74406 | 0.865 | 0.8665 | 1918 | 2293 | 968 | 1606 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 32.68 | 18.66 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 呼吸道合胞病毒A型 | T3P3-LC-DJ-3 | T3P3-LC-LY-3 | 42765 | 34404 | 60627 | 74406 | 0.865 | 0.8665 | 1918 | 2293 | 968 | 1606 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 32.68 | 18.66 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 外源内参 | T3P3-LC-DJ-3 | T3P3-LC-LY-3 | 1918 | 2293 | 60627 | 74406 | 0.865 | 0.8665 | 1918 | 2293 | 968 | 1606 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 32.68 | 18.66 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 流感嗜血杆菌 | T3P3-LC-DJ-3 | T3P3-LC-LY-3 | 33 | 32 | 60627 | 74406 | 0.865 | 0.8665 | 1918 | 2293 | 968 | 1606 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 弱阳 | 弱阳 | 32.68 | 18.66 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-LC-DJ-3 | T3P3-LC-LY-3 | 2 | 0 | 60627 | 74406 | 0.865 | 0.8665 | 1918 | 2293 | 968 | 1606 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 |  | 32.68 | 18.66 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 鲍曼不动杆菌 | T3P3-LC-DJ-3 | T3P3-LC-LY-3 | 0 | 9 | 60627 | 74406 | 0.865 | 0.8665 | 1918 | 2293 | 968 | 1606 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 滤 | 32.68 | 18.66 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 鼻病毒 | T3P3-LC-DJ-3 | T3P3-LC-LY-3 | 12988 | 8929 | 60627 | 74406 | 0.865 | 0.8665 | 1918 | 2293 | 968 | 1606 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 32.68 | 18.66 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 鼻病毒A型 | T3P3-LC-DJ-3 | T3P3-LC-LY-3 | 12988 | 8929 | 60627 | 74406 | 0.865 | 0.8665 | 1918 | 2293 | 968 | 1606 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 32.68 | 18.66 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 中间链球菌 | T3P3-LC-DJ-4 | T3P3-LC-LY-4 | 33 | 68 | 46000 | 41469 | 0.8822 | 0.8655 | 474 | 371 | 274 | 277 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 弱阳 | 阳性 | 43.74 | 30.4 | 不合格 | 不合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦27513 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦30717
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ACTB | T3P3-LC-DJ-4 | T3P3-LC-LY-4 | 11 | 7 | 46000 | 41469 | 0.8822 | 0.8655 | 474 | 371 | 274 | 277 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 43.74 | 30.4 | 不合格 | 不合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦27513 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦30717
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ZFX | T3P3-LC-DJ-4 | T3P3-LC-LY-4 | 143 | 157 | 46000 | 41469 | 0.8822 | 0.8655 | 474 | 371 | 274 | 277 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 43.74 | 30.4 | 不合格 | 不合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦27513 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦30717
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ZFY | T3P3-LC-DJ-4 | T3P3-LC-LY-4 | 120 | 113 | 46000 | 41469 | 0.8822 | 0.8655 | 474 | 371 | 274 | 277 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 43.74 | 30.4 | 不合格 | 不合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦27513 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦30717
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 卡他莫拉菌 | T3P3-LC-DJ-4 | T3P3-LC-LY-4 | 215 | 219 | 46000 | 41469 | 0.8822 | 0.8655 | 474 | 371 | 274 | 277 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 43.74 | 30.4 | 不合格 | 不合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦27513 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦30717
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 咽峡炎链球菌群 | T3P3-LC-DJ-4 | T3P3-LC-LY-4 | 33 | 68 | 46000 | 41469 | 0.8822 | 0.8655 | 474 | 371 | 274 | 277 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 | 弱阳 | 43.74 | 30.4 | 不合格 | 不合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦27513 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦30717
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 外源内参 | T3P3-LC-DJ-4 | T3P3-LC-LY-4 | 474 | 371 | 46000 | 41469 | 0.8822 | 0.8655 | 474 | 371 | 274 | 277 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 43.74 | 30.4 | 不合格 | 不合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦27513 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦30717
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 流感嗜血杆菌 | T3P3-LC-DJ-4 | T3P3-LC-LY-4 | 2404 | 2373 | 46000 | 41469 | 0.8822 | 0.8655 | 474 | 371 | 274 | 277 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 43.74 | 30.4 | 不合格 | 不合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦27513 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦30717
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 肺炎支原体 | T3P3-LC-DJ-4 | T3P3-LC-LY-4 | 46067 | 47464 | 46000 | 41469 | 0.8822 | 0.8655 | 474 | 371 | 274 | 277 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 43.74 | 30.4 | 不合格 | 不合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦27513 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦30717
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 肺炎链球菌 | T3P3-LC-DJ-4 | T3P3-LC-LY-4 | 16013 | 13277 | 46000 | 41469 | 0.8822 | 0.8655 | 474 | 371 | 274 | 277 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 43.74 | 30.4 | 不合格 | 不合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦27513 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦30717
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 金黄色葡萄球菌 | T3P3-LC-DJ-4 | T3P3-LC-LY-4 | 15 | 7 | 46000 | 41469 | 0.8822 | 0.8655 | 474 | 371 | 274 | 277 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 弱阳 | 滤 | 43.74 | 30.4 | 不合格 | 不合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦27513 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦30717
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 鲍曼不动杆菌 | T3P3-LC-DJ-4 | T3P3-LC-LY-4 | 2 | 2 | 46000 | 41469 | 0.8822 | 0.8655 | 474 | 371 | 274 | 277 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 | 滤 | 43.74 | 30.4 | 不合格 | 不合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦27513 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦30717
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 中间链球菌 | T3P3-LC-DJ-5 | T3P3-LC-LY-5 | 10 | 21 | 73137 | 71568 | 0.86961 | 0.88919 | 31753 | 40893 | 104 | 170 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 弱阳 | 滤 | 26.46 | 23 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦4615 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦5125
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ACTB | T3P3-LC-DJ-5 | T3P3-LC-LY-5 | 10 | 36 | 73137 | 71568 | 0.86961 | 0.88919 | 31753 | 40893 | 104 | 170 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 26.46 | 23 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦4615 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦5125
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ZFX | T3P3-LC-DJ-5 | T3P3-LC-LY-5 | 94 | 134 | 73137 | 71568 | 0.86961 | 0.88919 | 31753 | 40893 | 104 | 170 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 26.46 | 23 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦4615 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦5125
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人呼吸道合胞病毒B型 | T3P3-LC-DJ-5 | T3P3-LC-LY-5 | 17169 | 20773 | 73137 | 71568 | 0.86961 | 0.88919 | 31753 | 40893 | 104 | 170 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 26.46 | 23 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦4615 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦5125
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 卡他莫拉菌 | T3P3-LC-DJ-5 | T3P3-LC-LY-5 | 0 | 31 | 73137 | 71568 | 0.86961 | 0.88919 | 31753 | 40893 | 104 | 170 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 滤 | 26.46 | 23 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦4615 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦5125
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 咽峡炎链球菌群 | T3P3-LC-DJ-5 | T3P3-LC-LY-5 | 10 | 21 | 73137 | 71568 | 0.86961 | 0.88919 | 31753 | 40893 | 104 | 170 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 | 滤 | 26.46 | 23 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦4615 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦5125
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 外源内参 | T3P3-LC-DJ-5 | T3P3-LC-LY-5 | 31753 | 40893 | 73137 | 71568 | 0.86961 | 0.88919 | 31753 | 40893 | 104 | 170 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 26.46 | 23 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦4615 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦5125
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 流感嗜血杆菌 | T3P3-LC-DJ-5 | T3P3-LC-LY-5 | 37 | 42 | 73137 | 71568 | 0.86961 | 0.88919 | 31753 | 40893 | 104 | 170 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 弱阳 | 弱阳 | 26.46 | 23 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦4615 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦5125
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 肠道病毒B组 | T3P3-LC-DJ-5 | T3P3-LC-LY-5 | 0 | 22 | 73137 | 71568 | 0.86961 | 0.88919 | 31753 | 40893 | 104 | 170 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 滤 | 26.46 | 23 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦4615 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦5125
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 肺炎支原体 | T3P3-LC-DJ-5 | T3P3-LC-LY-5 | 2471 | 3938 | 73137 | 71568 | 0.86961 | 0.88919 | 31753 | 40893 | 104 | 170 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 26.46 | 23 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦4615 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦5125
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-LC-DJ-5 | T3P3-LC-LY-5 | 3 | 0 | 73137 | 71568 | 0.86961 | 0.88919 | 31753 | 40893 | 104 | 170 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 |  | 26.46 | 23 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦4615 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦5125
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-POS-DJ-1 | T3P3-POS-LY-1 | 0 | 2 | 79580 | 99709 | 0.81309 | 0.86994 | 12075 | 25810 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 滤 | 18.579999999999998 | 17.64 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 外源内参 | T3P3-POS-DJ-1 | T3P3-POS-LY-1 | 12075 | 25810 | 79580 | 99709 | 0.81309 | 0.86994 | 12075 | 25810 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 18.579999999999998 | 17.64 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-POS-DJ-1 | T3P3-POS-LY-1 | 3 | 3 | 79580 | 99709 | 0.81309 | 0.86994 | 12075 | 25810 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 | 滤 | 18.579999999999998 | 17.64 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | T3P3-POS-DJ-1 | T3P3-POS-LY-1 | 2527 | 5534 | 79580 | 99709 | 0.81309 | 0.86994 | 12075 | 25810 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 18.579999999999998 | 17.64 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-POS-DJ-2 | T3P3-POS-LY-2 | 0 | 3 | 84243 | 95100 | 0.86049 | 0.86527 | 20316 | 16331 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 滤 | 19.649999999999999 | 15.32 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 外源内参 | T3P3-POS-DJ-2 | T3P3-POS-LY-2 | 20316 | 16331 | 84243 | 95100 | 0.86049 | 0.86527 | 20316 | 16331 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 19.649999999999999 | 15.32 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-POS-DJ-2 | T3P3-POS-LY-2 | 2 | 4 | 84243 | 95100 | 0.86049 | 0.86527 | 20316 | 16331 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 | 滤 | 19.649999999999999 | 15.32 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | T3P3-POS-DJ-2 | T3P3-POS-LY-2 | 3863 | 3877 | 84243 | 95100 | 0.86049 | 0.86527 | 20316 | 16331 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 19.649999999999999 | 15.32 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 鲍曼不动杆菌 | T3P3-POS-DJ-2 | T3P3-POS-LY-2 | 47 | 0 | 84243 | 95100 | 0.86049 | 0.86527 | 20316 | 16331 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 |  | 19.649999999999999 | 15.32 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-POS-DJ-3 | T3P3-POS-LY-3 | 0 | 3 | 108594 | 78232 | 0.82283 | 0.84556 | 13313 | 18385 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 滤 | 16.809999999999999 | 12.99 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 外源内参 | T3P3-POS-DJ-3 | T3P3-POS-LY-3 | 13313 | 18385 | 108594 | 78232 | 0.82283 | 0.84556 | 13313 | 18385 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 16.809999999999999 | 12.99 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 百日咳鲍特菌 | T3P3-POS-DJ-3 | T3P3-POS-LY-3 | 1 | 23 | 108594 | 78232 | 0.82283 | 0.84556 | 13313 | 18385 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 | 滤 | 16.809999999999999 | 12.99 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-POS-DJ-3 | T3P3-POS-LY-3 | 6 | 1 | 108594 | 78232 | 0.82283 | 0.84556 | 13313 | 18385 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 | 滤 | 16.809999999999999 | 12.99 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | T3P3-POS-DJ-3 | T3P3-POS-LY-3 | 2244 | 3872 | 108594 | 78232 | 0.82283 | 0.84556 | 13313 | 18385 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 16.809999999999999 | 12.99 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | EB病毒(EBV) | T3P3-LC-DJ-6 | T3P3-LC-LY-6 | 4 | 12 | 90852 | 94133 | 0.86416 | 0.87513 | 8712 | 10492 | 33 | 60 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 | 弱阳 | 20.97 | 16.72 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦14571 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦20636
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ACTB | T3P3-LC-DJ-6 | T3P3-LC-LY-6 | 2 | 12 | 90852 | 94133 | 0.86416 | 0.87513 | 8712 | 10492 | 33 | 60 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 20.97 | 16.72 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦14571 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦20636
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ZFX | T3P3-LC-DJ-6 | T3P3-LC-LY-6 | 31 | 48 | 90852 | 94133 | 0.86416 | 0.87513 | 8712 | 10492 | 33 | 60 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 20.97 | 16.72 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦14571 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦20636
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人冠状病毒HKU1 | T3P3-LC-DJ-6 | T3P3-LC-LY-6 | 31310 | 42673 | 90852 | 94133 | 0.86416 | 0.87513 | 8712 | 10492 | 33 | 60 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 20.97 | 16.72 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦14571 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦20636
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 咽峡炎链球菌群 | T3P3-LC-DJ-6 | T3P3-LC-LY-6 | 0 | 1 | 90852 | 94133 | 0.86416 | 0.87513 | 8712 | 10492 | 33 | 60 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 滤 | 20.97 | 16.72 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦14571 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦20636
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 外源内参 | T3P3-LC-DJ-6 | T3P3-LC-LY-6 | 8712 | 10492 | 90852 | 94133 | 0.86416 | 0.87513 | 8712 | 10492 | 33 | 60 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 20.97 | 16.72 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦14571 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦20636
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 甲型流感病毒 | T3P3-LC-DJ-6 | T3P3-LC-LY-6 | 7 | 12 | 90852 | 94133 | 0.86416 | 0.87513 | 8712 | 10492 | 33 | 60 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 | 滤 | 20.97 | 16.72 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦14571 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦20636
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-LC-DJ-6 | T3P3-LC-LY-6 | 6 | 3 | 90852 | 94133 | 0.86416 | 0.87513 | 8712 | 10492 | 33 | 60 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 | 滤 | 20.97 | 16.72 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦14571 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦20636
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 鲍曼不动杆菌 | T3P3-LC-DJ-6 | T3P3-LC-LY-6 | 11 | 8 | 90852 | 94133 | 0.86416 | 0.87513 | 8712 | 10492 | 33 | 60 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 | 滤 | 20.97 | 16.72 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦14571 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦20636
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ACTB | T3P3-LC-DJ-7 | T3P3-LC-LY-7 | 657 | 958 | 72884 | 82535 | 0.87194 | 0.87194 | 8900 | 9612 | 7012 | 7512 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 28.47 | 19.600000000000001 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ZFX | T3P3-LC-DJ-7 | T3P3-LC-LY-7 | 3136 | 3088 | 72884 | 82535 | 0.87194 | 0.87194 | 8900 | 9612 | 7012 | 7512 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 28.47 | 19.600000000000001 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ZFY | T3P3-LC-DJ-7 | T3P3-LC-LY-7 | 3219 | 3466 | 72884 | 82535 | 0.87194 | 0.87194 | 8900 | 9612 | 7012 | 7512 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 28.47 | 19.600000000000001 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人呼吸道病毒3型（人副流感病毒3型） | T3P3-LC-DJ-7 | T3P3-LC-LY-7 | 27 | 18 | 72884 | 82535 | 0.87194 | 0.87194 | 8900 | 9612 | 7012 | 7512 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 弱阳 | 弱阳 | 28.47 | 19.600000000000001 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 外源内参 | T3P3-LC-DJ-7 | T3P3-LC-LY-7 | 8900 | 9612 | 72884 | 82535 | 0.87194 | 0.87194 | 8900 | 9612 | 7012 | 7512 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 28.47 | 19.600000000000001 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 巨细胞病毒(CMV) | T3P3-LC-DJ-7 | T3P3-LC-LY-7 | 43568 | 47461 | 72884 | 82535 | 0.87194 | 0.87194 | 8900 | 9612 | 7012 | 7512 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 28.47 | 19.600000000000001 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 流感嗜血杆菌 | T3P3-LC-DJ-7 | T3P3-LC-LY-7 | 17769 | 18588 | 72884 | 82535 | 0.87194 | 0.87194 | 8900 | 9612 | 7012 | 7512 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 28.47 | 19.600000000000001 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 肺炎链球菌 | T3P3-LC-DJ-7 | T3P3-LC-LY-7 | 257 | 250 | 72884 | 82535 | 0.87194 | 0.87194 | 8900 | 9612 | 7012 | 7512 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 28.47 | 19.600000000000001 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-LC-DJ-7 | T3P3-LC-LY-7 | 1 | 1 | 72884 | 82535 | 0.87194 | 0.87194 | 8900 | 9612 | 7012 | 7512 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 | 滤 | 28.47 | 19.600000000000001 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | b型流感嗜血杆菌 | T3P3-LC-DJ-8 | T3P3-LC-LY-8 | 13 | 32 | 37741 | 43830 | 0.87821 | 0.86587 | 1526 | 1339 | 265 | 228 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 | 滤 | 38.729999999999997 | 29.08 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦3598 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦3409
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 中间链球菌 | T3P3-LC-DJ-8 | T3P3-LC-LY-8 | 8 | 23 | 37741 | 43830 | 0.87821 | 0.86587 | 1526 | 1339 | 265 | 228 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 | 滤 | 38.729999999999997 | 29.08 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦3598 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦3409
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ACTB | T3P3-LC-DJ-8 | T3P3-LC-LY-8 | 16 | 18 | 37741 | 43830 | 0.87821 | 0.86587 | 1526 | 1339 | 265 | 228 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 38.729999999999997 | 29.08 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦3598 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦3409
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ZFX | T3P3-LC-DJ-8 | T3P3-LC-LY-8 | 249 | 210 | 37741 | 43830 | 0.87821 | 0.86587 | 1526 | 1339 | 265 | 228 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 38.729999999999997 | 29.08 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦3598 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦3409
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人腺病毒3型 | T3P3-LC-DJ-8 | T3P3-LC-LY-8 | 73700 | 75503 | 37741 | 43830 | 0.87821 | 0.86587 | 1526 | 1339 | 265 | 228 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 38.729999999999997 | 29.08 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦3598 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦3409
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 咽峡炎链球菌群 | T3P3-LC-DJ-8 | T3P3-LC-LY-8 | 58 | 144 | 37741 | 43830 | 0.87821 | 0.86587 | 1526 | 1339 | 265 | 228 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 弱阳 | 弱阳 | 38.729999999999997 | 29.08 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦3598 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦3409
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 外源内参 | T3P3-LC-DJ-8 | T3P3-LC-LY-8 | 1526 | 1339 | 37741 | 43830 | 0.87821 | 0.86587 | 1526 | 1339 | 265 | 228 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 38.729999999999997 | 29.08 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦3598 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦3409
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 流感嗜血杆菌 | T3P3-LC-DJ-8 | T3P3-LC-LY-8 | 90 | 112 | 37741 | 43830 | 0.87821 | 0.86587 | 1526 | 1339 | 265 | 228 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 弱阳 | 阳性 | 38.729999999999997 | 29.08 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦3598 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦3409
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 金黄色葡萄球菌 | T3P3-LC-DJ-8 | T3P3-LC-LY-8 | 3309 | 3249 | 37741 | 43830 | 0.87821 | 0.86587 | 1526 | 1339 | 265 | 228 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 38.729999999999997 | 29.08 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦3598 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦3409
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 鲍曼不动杆菌 | T3P3-LC-DJ-8 | T3P3-LC-LY-8 | 8 | 7 | 37741 | 43830 | 0.87821 | 0.86587 | 1526 | 1339 | 265 | 228 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 | 滤 | 38.729999999999997 | 29.08 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦3598 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦3409
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ACTB | T3P3-LC-DJ-9 | T3P3-LC-LY-9 | 24 | 26 | 97871 | 78581 | 0.87277 | 0.88402 | 26498 | 11278 | 244 | 136 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 23.15 | 18.989999999999998 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦1085 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦792
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ACTB | T3P3-LC-DJ-9 | T3P3-LC-LY-9 | 24 | 26 | 97871 | 78581 | 0.87277 | 0.88402 | 26498 | 11278 | 244 | 136 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 23.15 | 18.989999999999998 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦131 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦83
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ZFX | T3P3-LC-DJ-9 | T3P3-LC-LY-9 | 220 | 110 | 97871 | 78581 | 0.87277 | 0.88402 | 26498 | 11278 | 244 | 136 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 23.15 | 18.989999999999998 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦1085 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦792
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ZFX | T3P3-LC-DJ-9 | T3P3-LC-LY-9 | 220 | 110 | 97871 | 78581 | 0.87277 | 0.88402 | 26498 | 11278 | 244 | 136 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 23.15 | 18.989999999999998 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦131 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦83
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 外源内参 | T3P3-LC-DJ-9 | T3P3-LC-LY-9 | 26498 | 11278 | 97871 | 78581 | 0.87277 | 0.88402 | 26498 | 11278 | 244 | 136 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 23.15 | 18.989999999999998 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦1085 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦792
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 外源内参 | T3P3-LC-DJ-9 | T3P3-LC-LY-9 | 26498 | 11278 | 97871 | 78581 | 0.87277 | 0.88402 | 26498 | 11278 | 244 | 136 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 23.15 | 18.989999999999998 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦131 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦83
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 流感嗜血杆菌 | T3P3-LC-DJ-9 | T3P3-LC-LY-9 | 21256 | 9402 | 97871 | 78581 | 0.87277 | 0.88402 | 26498 | 11278 | 244 | 136 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 23.15 | 18.989999999999998 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦1085 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦792
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 流感嗜血杆菌 | T3P3-LC-DJ-9 | T3P3-LC-LY-9 | 21256 | 9402 | 97871 | 78581 | 0.87277 | 0.88402 | 26498 | 11278 | 244 | 136 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 23.15 | 18.989999999999998 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦131 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦83
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 甲型流感病毒 | T3P3-LC-DJ-9 | T3P3-LC-LY-9 | 312 | 218 | 97871 | 78581 | 0.87277 | 0.88402 | 26498 | 11278 | 244 | 136 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 弱阳 | 弱阳 | 23.15 | 18.989999999999998 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦1085 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦792
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 甲型流感病毒 | T3P3-LC-DJ-9 | T3P3-LC-LY-9 | 312 | 218 | 97871 | 78581 | 0.87277 | 0.88402 | 26498 | 11278 | 244 | 136 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 弱阳 | 弱阳 | 23.15 | 18.989999999999998 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦131 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦83
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | T3P3-LC-DJ-9 | T3P3-LC-LY-9 | 312 | 218 | 97871 | 78581 | 0.87277 | 0.88402 | 26498 | 11278 | 244 | 136 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 弱阳 | 阳性 | 23.15 | 18.989999999999998 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦1085 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦792
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | T3P3-LC-DJ-9 | T3P3-LC-LY-9 | 312 | 218 | 97871 | 78581 | 0.87277 | 0.88402 | 26498 | 11278 | 244 | 136 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 弱阳 | 阳性 | 23.15 | 18.989999999999998 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦131 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦83
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 肺炎支原体 | T3P3-LC-DJ-9 | T3P3-LC-LY-9 | 7434 | 1850 | 97871 | 78581 | 0.87277 | 0.88402 | 26498 | 11278 | 244 | 136 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 23.15 | 18.989999999999998 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦1085 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦792
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 肺炎支原体 | T3P3-LC-DJ-9 | T3P3-LC-LY-9 | 7434 | 1850 | 97871 | 78581 | 0.87277 | 0.88402 | 26498 | 11278 | 244 | 136 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 23.15 | 18.989999999999998 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦131 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦83
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-LC-DJ-9 | T3P3-LC-LY-9 | 6 | 2 | 97871 | 78581 | 0.87277 | 0.88402 | 26498 | 11278 | 244 | 136 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 | 滤 | 23.15 | 18.989999999999998 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦1085 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦792
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-LC-DJ-9 | T3P3-LC-LY-9 | 6 | 2 | 97871 | 78581 | 0.87277 | 0.88402 | 26498 | 11278 | 244 | 136 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 | 滤 | 23.15 | 18.989999999999998 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦131 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦83
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 鲍曼不动杆菌 | T3P3-LC-DJ-9 | T3P3-LC-LY-9 | 2 | 0 | 97871 | 78581 | 0.87277 | 0.88402 | 26498 | 11278 | 244 | 136 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 |  | 23.15 | 18.989999999999998 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦1085 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦792
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 鲍曼不动杆菌 | T3P3-LC-DJ-9 | T3P3-LC-LY-9 | 2 | 0 | 97871 | 78581 | 0.87277 | 0.88402 | 26498 | 11278 | 244 | 136 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 |  | 23.15 | 18.989999999999998 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦131 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦83
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ACTB | T3P3-LC-DJ-10 | T3P3-LC-LY-10 | 128 | 196 | 69441 | 86580 | 0.87156 | 0.83917 | 10292 | 6178 | 1481 | 1073 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 27.8 | 18.850000000000001 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ZFX | T3P3-LC-DJ-10 | T3P3-LC-LY-10 | 716 | 407 | 69441 | 86580 | 0.87156 | 0.83917 | 10292 | 6178 | 1481 | 1073 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 27.8 | 18.850000000000001 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ZFY | T3P3-LC-DJ-10 | T3P3-LC-LY-10 | 637 | 470 | 69441 | 86580 | 0.87156 | 0.83917 | 10292 | 6178 | 1481 | 1073 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 27.8 | 18.850000000000001 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-LC-DJ-10 | T3P3-LC-LY-10 | 0 | 1 | 69441 | 86580 | 0.87156 | 0.83917 | 10292 | 6178 | 1481 | 1073 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 滤 | 27.8 | 18.850000000000001 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 外源内参 | T3P3-LC-DJ-10 | T3P3-LC-LY-10 | 10292 | 6178 | 69441 | 86580 | 0.87156 | 0.83917 | 10292 | 6178 | 1481 | 1073 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 27.8 | 18.850000000000001 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 巨细胞病毒(CMV) | T3P3-LC-DJ-10 | T3P3-LC-LY-10 | 47357 | 42898 | 69441 | 86580 | 0.87156 | 0.83917 | 10292 | 6178 | 1481 | 1073 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 27.8 | 18.850000000000001 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 肺炎克雷伯菌 | T3P3-LC-DJ-10 | T3P3-LC-LY-10 | 206 | 239 | 69441 | 86580 | 0.87156 | 0.83917 | 10292 | 6178 | 1481 | 1073 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 27.8 | 18.850000000000001 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 金黄色葡萄球菌 | T3P3-LC-DJ-10 | T3P3-LC-LY-10 | 7987 | 4988 | 69441 | 86580 | 0.87156 | 0.83917 | 10292 | 6178 | 1481 | 1073 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 27.8 | 18.850000000000001 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-LC-DJ-10 | T3P3-LC-LY-10 | 4 | 0 | 69441 | 86580 | 0.87156 | 0.83917 | 10292 | 6178 | 1481 | 1073 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 |  | 27.8 | 18.850000000000001 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 中间链球菌 | T3P3-LC-DJ-11 | T3P3-LC-LY-11 | 39 | 71 | 41052 | 49394 | 0.8542 | 0.8539 | 6638 | 5416 | 26 | 40 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 弱阳 | 弱阳 | 32.96 | 28.99 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦100 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦158
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 乙型流感病毒 | T3P3-LC-DJ-11 | T3P3-LC-LY-11 | 2 | 0 | 41052 | 49394 | 0.8542 | 0.8539 | 6638 | 5416 | 26 | 40 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 |  | 32.96 | 28.99 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦100 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦158
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ACTB | T3P3-LC-DJ-11 | T3P3-LC-LY-11 | 2 | 4 | 41052 | 49394 | 0.8542 | 0.8539 | 6638 | 5416 | 26 | 40 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 32.96 | 28.99 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦100 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦158
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ZFX | T3P3-LC-DJ-11 | T3P3-LC-LY-11 | 24 | 36 | 41052 | 49394 | 0.8542 | 0.8539 | 6638 | 5416 | 26 | 40 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 32.96 | 28.99 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦100 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦158
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人呼吸道合胞病毒B型 | T3P3-LC-DJ-11 | T3P3-LC-LY-11 | 66309 | 75552 | 41052 | 49394 | 0.8542 | 0.8539 | 6638 | 5416 | 26 | 40 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 32.96 | 28.99 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦100 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦158
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 卡他莫拉菌 | T3P3-LC-DJ-11 | T3P3-LC-LY-11 | 1001 | 1037 | 41052 | 49394 | 0.8542 | 0.8539 | 6638 | 5416 | 26 | 40 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 32.96 | 28.99 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦100 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦158
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 咽峡炎链球菌群 | T3P3-LC-DJ-11 | T3P3-LC-LY-11 | 39 | 71 | 41052 | 49394 | 0.8542 | 0.8539 | 6638 | 5416 | 26 | 40 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 | 弱阳 | 32.96 | 28.99 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦100 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦158
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 外源内参 | T3P3-LC-DJ-11 | T3P3-LC-LY-11 | 6638 | 5416 | 41052 | 49394 | 0.8542 | 0.8539 | 6638 | 5416 | 26 | 40 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 32.96 | 28.99 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦100 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦158
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 金黄色葡萄球菌 | T3P3-LC-DJ-11 | T3P3-LC-LY-11 | 19 | 0 | 41052 | 49394 | 0.8542 | 0.8539 | 6638 | 5416 | 26 | 40 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 弱阳 |  | 32.96 | 28.99 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦100 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦158
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-LC-DJ-11 | T3P3-LC-LY-11 | 2 | 2 | 41052 | 49394 | 0.8542 | 0.8539 | 6638 | 5416 | 26 | 40 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 | 滤 | 32.96 | 28.99 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦100 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦158
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ACTB | T3P3-LC-DJ-12 | T3P3-LC-LY-12 | 6 | 18 | 69559 | 60833 | 0.85712 | 0.86355 | 9299 | 13437 | 39 | 87 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 32.49 | 23.5 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2887 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦3852
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ZFX | T3P3-LC-DJ-12 | T3P3-LC-LY-12 | 33 | 69 | 69559 | 60833 | 0.85712 | 0.86355 | 9299 | 13437 | 39 | 87 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 32.49 | 23.5 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2887 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦3852
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人腺病毒3型 | T3P3-LC-DJ-12 | T3P3-LC-LY-12 | 52052 | 43185 | 69559 | 60833 | 0.85712 | 0.86355 | 9299 | 13437 | 39 | 87 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 32.49 | 23.5 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2887 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦3852
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人腺病毒55型 | T3P3-LC-DJ-12 | T3P3-LC-LY-12 | 3 | 0 | 69559 | 60833 | 0.85712 | 0.86355 | 9299 | 13437 | 39 | 87 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 |  | 32.49 | 23.5 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2887 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦3852
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 咽峡炎链球菌群 | T3P3-LC-DJ-12 | T3P3-LC-LY-12 | 1 | 2 | 69559 | 60833 | 0.85712 | 0.86355 | 9299 | 13437 | 39 | 87 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 | 滤 | 32.49 | 23.5 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2887 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦3852
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-LC-DJ-12 | T3P3-LC-LY-12 | 0 | 2 | 69559 | 60833 | 0.85712 | 0.86355 | 9299 | 13437 | 39 | 87 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 滤 | 32.49 | 23.5 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2887 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦3852
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 外源内参 | T3P3-LC-DJ-12 | T3P3-LC-LY-12 | 9299 | 13437 | 69559 | 60833 | 0.85712 | 0.86355 | 9299 | 13437 | 39 | 87 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 32.49 | 23.5 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2887 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦3852
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 流感嗜血杆菌 | T3P3-LC-DJ-12 | T3P3-LC-LY-12 | 7 | 20 | 69559 | 60833 | 0.85712 | 0.86355 | 9299 | 13437 | 39 | 87 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 | 滤 | 32.49 | 23.5 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2887 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦3852
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 肺炎支原体 | T3P3-LC-DJ-12 | T3P3-LC-LY-12 | 0 | 12 | 69559 | 60833 | 0.85712 | 0.86355 | 9299 | 13437 | 39 | 87 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 滤 | 32.49 | 23.5 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2887 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦3852
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 肺炎衣原体 | T3P3-LC-DJ-12 | T3P3-LC-LY-12 | 6 | 0 | 69559 | 60833 | 0.85712 | 0.86355 | 9299 | 13437 | 39 | 87 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 |  | 32.49 | 23.5 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2887 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦3852
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-LC-DJ-12 | T3P3-LC-LY-12 | 1 | 3 | 69559 | 60833 | 0.85712 | 0.86355 | 9299 | 13437 | 39 | 87 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 | 滤 | 32.49 | 23.5 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2887 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦3852
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 鼻病毒 | T3P3-LC-DJ-12 | T3P3-LC-LY-12 | 7 | 0 | 69559 | 60833 | 0.85712 | 0.86355 | 9299 | 13437 | 39 | 87 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 |  | 32.49 | 23.5 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2887 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦3852
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 鼻病毒A型 | T3P3-LC-DJ-12 | T3P3-LC-LY-12 | 7 | 0 | 69559 | 60833 | 0.85712 | 0.86355 | 9299 | 13437 | 39 | 87 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 |  | 32.49 | 23.5 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2887 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦3852
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 中间链球菌 | T3P3-LC-DJ-13 | T3P3-LC-LY-13 | 16 | 36 | 87917 | 64201 | 0.86506 | 0.83124 | 12119 | 14846 | 106 | 115 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 | 弱阳 | 18.010000000000002 | 17.239999999999998 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1274 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1358
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ACTB | T3P3-LC-DJ-13 | T3P3-LC-LY-13 | 10 | 17 | 87917 | 64201 | 0.86506 | 0.83124 | 12119 | 14846 | 106 | 115 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 18.010000000000002 | 17.239999999999998 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1274 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1358
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ZFX | T3P3-LC-DJ-13 | T3P3-LC-LY-13 | 96 | 98 | 87917 | 64201 | 0.86506 | 0.83124 | 12119 | 14846 | 106 | 115 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 18.010000000000002 | 17.239999999999998 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1274 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1358
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人类疱疹病毒7型(HHV-7) | T3P3-LC-DJ-13 | T3P3-LC-LY-13 | 1 | 0 | 87917 | 64201 | 0.86506 | 0.83124 | 12119 | 14846 | 106 | 115 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 |  | 18.010000000000002 | 17.239999999999998 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1274 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1358
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 咽峡炎链球菌群 | T3P3-LC-DJ-13 | T3P3-LC-LY-13 | 40 | 192 | 87917 | 64201 | 0.86506 | 0.83124 | 12119 | 14846 | 106 | 115 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 弱阳 | 阳性 | 18.010000000000002 | 17.239999999999998 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1274 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1358
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-LC-DJ-13 | T3P3-LC-LY-13 | 1 | 0 | 87917 | 64201 | 0.86506 | 0.83124 | 12119 | 14846 | 106 | 115 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 |  | 18.010000000000002 | 17.239999999999998 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1274 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1358
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 外源内参 | T3P3-LC-DJ-13 | T3P3-LC-LY-13 | 12119 | 14846 | 87917 | 64201 | 0.86506 | 0.83124 | 12119 | 14846 | 106 | 115 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 18.010000000000002 | 17.239999999999998 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1274 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1358
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 流感嗜血杆菌 | T3P3-LC-DJ-13 | T3P3-LC-LY-13 | 0 | 5 | 87917 | 64201 | 0.86506 | 0.83124 | 12119 | 14846 | 106 | 115 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 滤 | 18.010000000000002 | 17.239999999999998 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1274 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1358
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 甲型流感病毒 | T3P3-LC-DJ-13 | T3P3-LC-LY-13 | 21625 | 25179 | 87917 | 64201 | 0.86506 | 0.83124 | 12119 | 14846 | 106 | 115 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 18.010000000000002 | 17.239999999999998 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1274 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1358
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | T3P3-LC-DJ-13 | T3P3-LC-LY-13 | 21625 | 25179 | 87917 | 64201 | 0.86506 | 0.83124 | 12119 | 14846 | 106 | 115 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 18.010000000000002 | 17.239999999999998 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1274 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1358
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-LC-DJ-13 | T3P3-LC-LY-13 | 2 | 6 | 87917 | 64201 | 0.86506 | 0.83124 | 12119 | 14846 | 106 | 115 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 | 滤 | 18.010000000000002 | 17.239999999999998 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1274 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1358
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ACTB | T3P3-LC-DJ-14 | T3P3-LC-LY-14 | 12 | 80 | 112733 | 109741 | 0.83725 | 0.87633 | 14360 | 67984 | 259 | 864 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 12.41 | 16.29 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦4758 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦12117
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ZFX | T3P3-LC-DJ-14 | T3P3-LC-LY-14 | 247 | 784 | 112733 | 109741 | 0.83725 | 0.87633 | 14360 | 67984 | 259 | 864 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 12.41 | 16.29 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦4758 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦12117
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 卡他莫拉菌 | T3P3-LC-DJ-14 | T3P3-LC-LY-14 | 0 | 26 | 112733 | 109741 | 0.83725 | 0.87633 | 14360 | 67984 | 259 | 864 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 滤 | 12.41 | 16.29 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦4758 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦12117
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-LC-DJ-14 | T3P3-LC-LY-14 | 0 | 6 | 112733 | 109741 | 0.83725 | 0.87633 | 14360 | 67984 | 259 | 864 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 滤 | 12.41 | 16.29 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦4758 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦12117
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 外源内参 | T3P3-LC-DJ-14 | T3P3-LC-LY-14 | 14360 | 67984 | 112733 | 109741 | 0.83725 | 0.87633 | 14360 | 67984 | 259 | 864 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 12.41 | 16.29 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦4758 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦12117
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 肺炎支原体 | T3P3-LC-DJ-14 | T3P3-LC-LY-14 | 1550 | 6560 | 112733 | 109741 | 0.83725 | 0.87633 | 14360 | 67984 | 259 | 864 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 12.41 | 16.29 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦4758 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦12117
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 金黄色葡萄球菌 | T3P3-LC-DJ-14 | T3P3-LC-LY-14 | 46 | 0 | 112733 | 109741 | 0.83725 | 0.87633 | 14360 | 67984 | 259 | 864 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 弱阳 |  | 12.41 | 16.29 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦4758 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦12117
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 铜绿假单胞菌 | T3P3-LC-DJ-14 | T3P3-LC-LY-14 | 2 | 12 | 112733 | 109741 | 0.83725 | 0.87633 | 14360 | 67984 | 259 | 864 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 | 滤 | 12.41 | 16.29 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦4758 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦12117
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ACTB | T3P3-LC-DJ-15 | T3P3-LC-LY-15 | 11 | 7 | 72748 | 56750 | 0.87233 | 0.89216 | 3596 | 4129 | 172 | 162 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 26.55 | 25.12 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦29 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦51
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人内参ZFX | T3P3-LC-DJ-15 | T3P3-LC-LY-15 | 161 | 155 | 72748 | 56750 | 0.87233 | 0.89216 | 3596 | 4129 | 172 | 162 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 26.55 | 25.12 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦29 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦51
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人腺病毒1型 | T3P3-LC-DJ-15 | T3P3-LC-LY-15 | 18589 | 17274 | 72748 | 56750 | 0.87233 | 0.89216 | 3596 | 4129 | 172 | 162 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 26.55 | 25.12 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦29 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦51
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 人腺病毒2型 | T3P3-LC-DJ-15 | T3P3-LC-LY-15 | 17980 | 14981 | 72748 | 56750 | 0.87233 | 0.89216 | 3596 | 4129 | 172 | 162 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 26.55 | 25.12 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦29 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦51
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 卡他莫拉菌 | T3P3-LC-DJ-15 | T3P3-LC-LY-15 | 22062 | 25930 | 72748 | 56750 | 0.87233 | 0.89216 | 3596 | 4129 | 172 | 162 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 26.55 | 25.12 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦29 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦51
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 咽峡炎链球菌群 | T3P3-LC-DJ-15 | T3P3-LC-LY-15 | 8 | 11 | 72748 | 56750 | 0.87233 | 0.89216 | 3596 | 4129 | 172 | 162 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 | 滤 | 26.55 | 25.12 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦29 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦51
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-LC-DJ-15 | T3P3-LC-LY-15 | 3 | 11 | 72748 | 56750 | 0.87233 | 0.89216 | 3596 | 4129 | 172 | 162 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 | 弱阳 | 26.55 | 25.12 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦29 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦51
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 外源内参 | T3P3-LC-DJ-15 | T3P3-LC-LY-15 | 3596 | 4129 | 72748 | 56750 | 0.87233 | 0.89216 | 3596 | 4129 | 172 | 162 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 内参 | 内参 | 26.55 | 25.12 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦29 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦51
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 流感嗜血杆菌 | T3P3-LC-DJ-15 | T3P3-LC-LY-15 | 30173 | 33468 | 72748 | 56750 | 0.87233 | 0.89216 | 3596 | 4129 | 172 | 162 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 26.55 | 25.12 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦29 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦51
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 肺炎克雷伯菌 | T3P3-LC-DJ-15 | T3P3-LC-LY-15 | 41 | 53 | 72748 | 56750 | 0.87233 | 0.89216 | 3596 | 4129 | 172 | 162 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 弱阳 | 阳性 | 26.55 | 25.12 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦29 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦51
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 肺炎链球菌 | T3P3-LC-DJ-15 | T3P3-LC-LY-15 | 588 | 391 | 72748 | 56750 | 0.87233 | 0.89216 | 3596 | 4129 | 172 | 162 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 26.55 | 25.12 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦29 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦51
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 鲍曼不动杆菌 | T3P3-LC-DJ-15 | T3P3-LC-LY-15 | 213 | 199 | 72748 | 56750 | 0.87233 | 0.89216 | 3596 | 4129 | 172 | 162 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 阳性 | 阳性 | 26.55 | 25.12 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦29 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦51
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-NTC-DJ-T-1 | T3P3-NTC-LY-T-1 | 0 | 19 | 139459 | 88789 | 0.77422 | 0.85118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 弱阳 | 13.95 | 14.75 | 合格 | 不合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦30
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 铜绿假单胞菌 | T3P3-NTC-DJ-T-1 | T3P3-NTC-LY-T-1 | 3 | 0 | 139459 | 88789 | 0.77422 | 0.85118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 |  | 13.95 | 14.75 | 合格 | 不合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦30
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-NTC-DJ-T-2 | T3P3-NTC-LY-T-2 | 0 | 6 | 107916 | 110430 | 0.83027 | 0.80125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 滤 | 14.76 | 14.04 | 合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦22
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 铜绿假单胞菌 | T3P3-NTC-DJ-T-2 | T3P3-NTC-LY-T-2 | 19 | 0 | 107916 | 110430 | 0.83027 | 0.80125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 |  | 14.76 | 14.04 | 合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦22
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-N-1 | T3P3-NTC-LY-N-1 | 0 | 0 | 80388 | 98137 | 0.85166 | 0.83361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  |  | 14.57 | 15.25 | 合格 | 合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-NTC-DJ-N-2 | T3P3-NTC-LY-N-2 | 0 | 4 | 104809 | 108949 | 0.81468 | 0.81363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 滤 | 16.18 | 13.65 | 合格 | 合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-N-2 | T3P3-NTC-LY-N-2 | 0 | 0 | 104809 | 108949 | 0.81468 | 0.81363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  |  | 16.18 | 13.65 | 合格 | 合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-NTC-DJ-N-3 | T3P3-NTC-LY-N-3 | 0 | 2 | 90295 | 118576 | 0.78974 | 0.83834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 滤 | 16.239999999999998 | 15.28 | 合格 | 合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 铜绿假单胞菌 | T3P3-NTC-DJ-N-3 | T3P3-NTC-LY-N-3 | 0 | 6 | 90295 | 118576 | 0.78974 | 0.83834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 滤 | 16.239999999999998 | 15.28 | 合格 | 合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-N-3 | T3P3-NTC-LY-N-3 | 0 | 0 | 90295 | 118576 | 0.78974 | 0.83834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  |  | 16.239999999999998 | 15.28 | 合格 | 合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-NTC-DJ-N-4 | T3P3-NTC-LY-N-4 | 0 | 5 | 112710 | 97060 | 0.8536 | 0.84281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 滤 | 14.84 | 18.59 | 合格 | 合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-N-4 | T3P3-NTC-LY-N-4 | 0 | 0 | 112710 | 97060 | 0.8536 | 0.84281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  |  | 14.84 | 18.59 | 合格 | 合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-NTC-DJ-J-1 | T3P3-NTC-LY-J-1 | 0 | 2 | 157463 | 82777 | 0.85986 | 0.81775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 滤 | 11.63 | 12.56 | 合格 | 合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-J-1 | T3P3-NTC-LY-J-1 | 0 | 0 | 157463 | 82777 | 0.85986 | 0.81775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  |  | 11.63 | 12.56 | 合格 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-NTC-DJ-J-2 | T3P3-NTC-LY-J-2 | 1 | 2 | 88198 | 111252 | 0.81537 | 0.8268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 | 滤 | 滤 | 15.04 | 13.11 | 合格 | 合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-NTC-DJ-J-3 | T3P3-NTC-LY-J-3 | 0 | 4 | 85507 | 112244 | 0.85177 | 0.85871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 滤 | 16.41 | 15.62 | 合格 | 合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-J-3 | T3P3-NTC-LY-J-3 | 0 | 0 | 85507 | 112244 | 0.85177 | 0.85871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  |  | 16.41 | 15.62 | 合格 | 合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-NTC-DJ-J-4 | T3P3-NTC-LY-J-4 | 0 | 2 | 107957 | 120886 | 0.83698 | 0.7769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 滤 | 14.82 | 15.77 | 合格 | 合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-J-4 | T3P3-NTC-LY-J-4 | 0 | 0 | 107957 | 120886 | 0.83698 | 0.7769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  |  | 14.82 | 15.77 | 合格 | 合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-NTC-DJ-J-5 | T3P3-NTC-LY-J-5 | 0 | 1 | 104804 | 127199 | 0.84292 | 0.83269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 滤 | 16.45 | 15.04 | 合格 | 合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-J-5 | T3P3-NTC-LY-J-5 | 0 | 0 | 104804 | 127199 | 0.84292 | 0.83269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  |  | 16.45 | 15.04 | 合格 | 合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-NTC-DJ-J-6 | T3P3-NTC-LY-J-6 | 0 | 2 | 98307 | 90792 | 0.82871 | 0.84887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 滤 | 16.2 | 12.82 | 合格 | 合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-J-6 | T3P3-NTC-LY-J-6 | 0 | 0 | 98307 | 90792 | 0.82871 | 0.84887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  |  | 16.2 | 12.82 | 合格 | 合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-NTC-DJ-J-7 | T3P3-NTC-LY-J-7 | 0 | 2 | 66874 | 106791 | 0.83731 | 0.85495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 滤 | 17.149999999999999 | 15.71 | 合格 | 合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-J-7 | T3P3-NTC-LY-J-7 | 0 | 0 | 66874 | 106791 | 0.83731 | 0.85495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  |  | 17.149999999999999 | 15.71 | 合格 | 合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 嗜麦芽窄食单胞菌 | T3P3-NTC-DJ-J-8 | T3P3-NTC-LY-J-8 | 0 | 2 | 100000 | 128058 | 0.83108 | 0.84538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  | 滤 | 13.87 | 15.31 | 合格 | 合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-J-8 | T3P3-NTC-LY-J-8 | 0 | 0 | 100000 | 128058 | 0.83108 | 0.84538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303上感50成品检 | 20240601上感50成品检 |  |  | 13.87 | 15.31 | 合格 | 合格

## 2.2各文库合格标准评估
RUN | 实验编号 | 文库编号 | 最终评价 | 不合格原因
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWP01-DJ-1 | 阳性参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWP01-DJ-2 | 阳性参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWP01-DJ-3 | 阳性参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWP02-DJ-1 | 阳性参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWP02-DJ-2 | 阳性参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWP02-DJ-3 | 阳性参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWP03-DJ-1 | 阳性参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWP03-DJ-2 | 阳性参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWP03-DJ-3 | 阳性参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWP04-DJ-1 | 阳性参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWP04-DJ-2 | 阳性参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWP04-DJ-3 | 阳性参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWP05-DJ-1 | 阳性参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWP05-DJ-2 | 阳性参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWP05-DJ-3 | 阳性参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWP06-DJ-1 | 阳性参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWP06-DJ-2 | 阳性参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWP06-DJ-3 | 阳性参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWP07-DJ-1 | 阳性参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWP07-DJ-2 | 阳性参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWP07-DJ-3 | 阳性参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWL01-DJ-1 | 检测限参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWL01-DJ-2 | 检测限参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWL01-DJ-3 | 检测限参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWL02-DJ-1 | 检测限参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWL02-DJ-2 | 检测限参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWL02-DJ-3 | 检测限参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWL03-DJ-1 | 检测限参考品 | 不合格 | 病原污染
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWL03-DJ-2 | 检测限参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWL03-DJ-3 | 检测限参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWL04-DJ-1 | 检测限参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWL04-DJ-2 | 检测限参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWL04-DJ-3 | 检测限参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWL05-DJ-1 | 检测限参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWL05-DJ-2 | 检测限参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWL05-DJ-3 | 检测限参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWL06-DJ-1 | 检测限参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWL06-DJ-2 | 检测限参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWL06-DJ-3 | 检测限参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWL07-DJ-1 | 检测限参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWL07-DJ-2 | 检测限参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWL07-DJ-3 | 检测限参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-NEG-DJ-1 | 阴性对照品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-NEG-DJ-2 | 阴性对照品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-NEG-DJ-3 | 阴性对照品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWN01-DJ | 阴性参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWN02-DJ | 阴性参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWN03-DJ | 阴性参考品 | 不合格 | 病原污染
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-LC-DJ-1 | 临床样本 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-LC-DJ-2 | 临床样本 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-LC-DJ-3 | 临床样本 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-LC-DJ-4 | 临床样本 | 不合格 | 原始数据不合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-LC-DJ-5 | 临床样本 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-POS-DJ-1 | 阳性对照品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-POS-DJ-2 | 阳性对照品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-POS-DJ-3 | 阳性对照品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-LC-DJ-6 | 临床样本 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-LC-DJ-7 | 临床样本 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-LC-DJ-8 | 临床样本 | 不合格 | 原始数据不合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-LC-DJ-9 | 临床样本 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-LC-DJ-10 | 临床样本 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-LC-DJ-11 | 临床样本 | 不合格 | 原始数据不合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-LC-DJ-12 | 临床样本 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-LC-DJ-13 | 临床样本 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-LC-DJ-14 | 临床样本 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-LC-DJ-15 | 临床样本 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-NTC-DJ-T-1 | NTC | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-NTC-DJ-T-2 | NTC | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-NTC-DJ-J-2 | NTC | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWP01-LY-1 | 阳性参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWP01-LY-2 | 阳性参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWP01-LY-3 | 阳性参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWP02-LY-1 | 阳性参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWP02-LY-2 | 阳性参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWP02-LY-3 | 阳性参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWP03-LY-1 | 阳性参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWP03-LY-2 | 阳性参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWP03-LY-3 | 阳性参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWP04-LY-1 | 阳性参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWP04-LY-2 | 阳性参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWP04-LY-3 | 阳性参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWP05-LY-1 | 阳性参考品 | 不合格 | 病原污染
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWP05-LY-2 | 阳性参考品 | 不合格 | 病原污染
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWP05-LY-3 | 阳性参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWP06-LY-1 | 阳性参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWP06-LY-2 | 阳性参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWP06-LY-3 | 阳性参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWP07-LY-1 | 阳性参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWP07-LY-2 | 阳性参考品 | 不合格 | 病原污染
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWP07-LY-3 | 阳性参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWL01-LY-1 | 检测限参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWL01-LY-2 | 检测限参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWL01-LY-3 | 检测限参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWL02-LY-1 | 检测限参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWL02-LY-2 | 检测限参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWL02-LY-3 | 检测限参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWL03-LY-1 | 检测限参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWL03-LY-2 | 检测限参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWL03-LY-3 | 检测限参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWL04-LY-1 | 检测限参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWL04-LY-2 | 检测限参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWL04-LY-3 | 检测限参考品 | 不合格 | 病原污染
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWL05-LY-1 | 检测限参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWL05-LY-2 | 检测限参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWL05-LY-3 | 检测限参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWL06-LY-1 | 检测限参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWL06-LY-2 | 检测限参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWL06-LY-3 | 检测限参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWL07-LY-1 | 检测限参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWL07-LY-2 | 检测限参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWL07-LY-3 | 检测限参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-NEG-LY-1 | 阴性对照品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-NEG-LY-2 | 阴性对照品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-NEG-LY-3 | 阴性对照品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWN01-LY | 阴性参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWN02-LY | 阴性参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-QWN03-LY | 阴性参考品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-LC-LY-1 | 临床样本 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-LC-LY-2 | 临床样本 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-LC-LY-3 | 临床样本 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-LC-LY-4 | 临床样本 | 不合格 | 原始数据不合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-LC-LY-5 | 临床样本 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-POS-LY-1 | 阳性对照品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-POS-LY-2 | 阳性对照品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-POS-LY-3 | 阳性对照品 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-LC-LY-6 | 临床样本 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-LC-LY-7 | 临床样本 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-LC-LY-8 | 临床样本 | 不合格 | 原始数据不合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-LC-LY-9 | 临床样本 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-LC-LY-10 | 临床样本 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-LC-LY-11 | 临床样本 | 不合格 | 原始数据不合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-LC-LY-12 | 临床样本 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-LC-LY-13 | 临床样本 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-LC-LY-14 | 临床样本 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-LC-LY-15 | 临床样本 | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-NTC-LY-T-1 | NTC | 不合格 | 病原污染
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-NTC-LY-T-2 | NTC | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-NTC-LY-N-2 | NTC | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-NTC-LY-N-3 | NTC | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-NTC-LY-N-4 | NTC | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-NTC-LY-J-1 | NTC | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-NTC-LY-J-2 | NTC | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-NTC-LY-J-3 | NTC | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-NTC-LY-J-4 | NTC | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-NTC-LY-J-5 | NTC | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-NTC-LY-J-6 | NTC | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-NTC-LY-J-7 | NTC | 合格
240625_TPMN00173_0330_A000H77JYM | T3P3-NTC-LY-J-8 | NTC | 合格
| T3P3-NTC-DJ-N-1 | NTC | 合格
| T3P3-NTC-DJ-N-2 | NTC | 合格
| T3P3-NTC-DJ-N-3 | NTC | 合格
| T3P3-NTC-DJ-N-4 | NTC | 合格
| T3P3-NTC-DJ-J-1 | NTC | 合格
| T3P3-NTC-DJ-J-3 | NTC | 合格
| T3P3-NTC-DJ-J-4 | NTC | 合格
| T3P3-NTC-DJ-J-5 | NTC | 合格
| T3P3-NTC-DJ-J-6 | NTC | 合格
| T3P3-NTC-DJ-J-7 | NTC | 合格
| T3P3-NTC-DJ-J-8 | NTC | 合格
| T3P3-NTC-LY-N-1 | NTC | 合格

## 2.3各病原污染情况评估
生产批号 | 总样本数 | 病原名 | 检出样本数 | 病原RPK中位数 | 样本频率 | 生信预判
20240303上感50成品检 | 65 | 人腺病毒2型 | 3 | 50 | 0.046154 | 合格
20240303上感50成品检 | 65 | 人腺病毒3型 | 1 | 7 | 0.015385 | 合格
20240303上感50成品检 | 65 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 50 | 2 | 0.76923 | 合格
20240303上感50成品检 | 65 | 百日咳鲍特菌 | 2 | 12 | 0.030769 | 合格
20240303上感50成品检 | 65 | 铜绿假单胞菌 | 38 | 4 | 0.58462 | 合格
20240303上感50成品检 | 65 | 鲍曼不动杆菌 | 2 | 53.5 | 0.030769 | 合格
20240601上感50成品检 | 65 | 人腺病毒2型 | 1 | 15 | 0.015385 | 合格
20240601上感50成品检 | 65 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 8 | 1.5 | 0.12308 | 合格
20240601上感50成品检 | 65 | 柯萨奇病毒A16型 | 1 | 1 | 0.015385 | 合格
20240601上感50成品检 | 65 | 百日咳鲍特菌 | 1 | 1 | 0.015385 | 合格
20240601上感50成品检 | 65 | 铜绿假单胞菌 | 32 | 5 | 0.49231 | 合格
20240601上感50成品检 | 65 | 鲍曼不动杆菌 | 2 | 33 | 0.030769 | 合格
20240303上感50成品检 | 65 | 百日咳鲍特菌耐药 | 17 | 26 | 0.26154 | 合格

## 其余信息
Message
Samplesheet样本和质控样本一致