## 汇总
run | date | sample | 体系 | tag | tag_sample | 原始数据 | Q30 | 目标病原 | 目标病原RPK | 目标病原预判 | 外源内参 | 总人内参 | 其它病原 | resis_info | 质控评价 | 生产批号 | 产品检类别 | 成品对应中间品批号 | 生产工艺 | 核酸提取日期 | 核酸重复次数 | 提取重复次数 | 文库浓度 | Pooling体积 | 最终评价
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWR01-DJ-1 | T3P3 | T3P3-QWR01 | 重复性参考品 | 64706 | 0.82324 | 百日咳鲍特菌 | 61837 | 阳性 | 1057 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦230 | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 18.579999999999998 | 3.2292787944025836 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWR01-DJ-2 | T3P3 | T3P3-QWR01 | 重复性参考品 | 66082 | 0.83532 | 百日咳鲍特菌 | 68028 | 阳性 | 2067 | 2 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦259 | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 15.17 | 3.9551746868820041 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWR01-DJ-3 | T3P3 | T3P3-QWR01 | 重复性参考品 | 63558 | 0.83676 | 百日咳鲍特菌 | 76445 | 阳性 | 1424 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦2 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦458 | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 17.59 | 3.4110289937464469 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWR01-DJ-4 | T3P3 | T3P3-QWR01 | 重复性参考品 | 50847 | 0.84702 | 百日咳鲍特菌 | 69379 | 阳性 | 2157 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦2 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦252 | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 17.489999999999998 | 3.4305317324185252 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWR01-DJ-5 | T3P3 | T3P3-QWR01 | 重复性参考品 | 55708 | 0.82954 | 百日咳鲍特菌 | 60656 | 阳性 | 971 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦165 | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 16.95 | 3.5398230088495577 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWR01-DJ-6 | T3P3 | T3P3-QWR01 | 重复性参考品 | 45830 | 0.82543 | 百日咳鲍特菌 | 76003 | 阳性 | 1560 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦242 | 原始数据不合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 14.13 | 4.2462845010615711 | 不合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWR01-DJ-7 | T3P3 | T3P3-QWR01 | 重复性参考品 | 54407 | 0.83101 | 百日咳鲍特菌 | 73046 | 阳性 | 1873 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦259 | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 18.02 | 3.3296337402885685 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWR01-DJ-8 | T3P3 | T3P3-QWR01 | 重复性参考品 | 71696 | 0.83595 | 百日咳鲍特菌 | 61839 | 阳性 | 789 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦10 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦444 | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 18.32 | 3.2751091703056767 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWR02-DJ-1 | T3P3 | T3P3-QWR02 | 重复性参考品 | 98724 | 0.74365 | 卡他莫拉菌 | 4248 | 阳性 | 2309 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦549 | Q30不合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 11.98 | 5.0083472454090145 | 不合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWR02-DJ-2 | T3P3 | T3P3-QWR02 | 重复性参考品 | 76874 | 0.7954 | 卡他莫拉菌 | 3614 | 阳性 | 5090 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦7;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦515 | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 12.44 | 4.823151125401929 | 不合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWR02-DJ-3 | T3P3 | T3P3-QWR02 | 重复性参考品 | 79892 | 0.80421 | 卡他莫拉菌 | 10667 | 阳性 | 10619 | 0 | 铜绿假单胞菌¦弱阳¦38;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦4 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1341 | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 15.93 | 3.7664783427495294 | 不合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWR02-DJ-4 | T3P3 | T3P3-QWR02 | 重复性参考品 | 95618 | 0.79612 | 卡他莫拉菌 | 5533 | 阳性 | 6231 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦15;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦7 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦620 | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 14.06 | 4.2674253200568986 | 不合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWR02-DJ-5 | T3P3 | T3P3-QWR02 | 重复性参考品 | 108818 | 0.78927 | 卡他莫拉菌 | 4317 | 阳性 | 8245 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦787 | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 14.33 | 4.1870202372644805 | 不合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWR02-DJ-6 | T3P3 | T3P3-QWR02 | 重复性参考品 | 52103 | 0.78134 | 卡他莫拉菌 | 9360 | 阳性 | 11832 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦10 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1081 | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 14.11 | 4.2523033309709426 | 不合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWR02-DJ-7 | T3P3 | T3P3-QWR02 | 重复性参考品 | 76713 | 0.79153 | 卡他莫拉菌 | 5801 | 阳性 | 6062 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦3 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦753 | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 14.66 | 4.0927694406548429 | 不合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWR02-DJ-8 | T3P3 | T3P3-QWR02 | 重复性参考品 | 86890 | 0.78682 | 卡他莫拉菌 | 3489 | 阳性 | 3849 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦9 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦536 | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 13.13 | 4.5696877380045695 | 不合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWP01-DJ-1 | T3P3 | T3P3-QWP01 | 阳性参考品 | 84647 | 0.7982 | 甲型流感病毒 | 3081 | 阳性 | 3108 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦520 | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 10.19 | 5.8881256133464186 | 不合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWP01-DJ-2 | T3P3 | T3P3-QWP01 | 阳性参考品 | 91838 | 0.79605 | 甲型流感病毒 | 2274 | 阳性 | 4347 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦2 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦342 | 合格，注意人内参低 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 10.59 | 5.6657223796033991 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWP01-DJ-3 | T3P3 | T3P3-QWP01 | 阳性参考品 | 86541 | 0.79909 | 甲型流感病毒 | 5892 | 阳性 | 7231 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1206 | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 12.35 | 4.858299595141701 | 不合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWP02-DJ-1 | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 55642 | 0.78593 | 肠道病毒71型 | 207 | 阳性 | 1711 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦106 | 合格，注意人内参低 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 11.57 | 5.1858254105445116 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWP02-DJ-2 | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 94429 | 0.76573 | 肠道病毒71型 | 1147 | 阳性 | 6659 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦487 | 合格，注意人内参低 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 12.59 | 4.7656870532168387 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWP02-DJ-3 | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 75175 | 0.81488 | 肠道病毒71型 | 1004 | 阳性 | 4721 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦568 | 合格，注意人内参低 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 13.29 | 4.5146726862302486 | 不合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWP03-DJ-1 | T3P3 | T3P3-QWP03 | 阳性参考品 | 82851 | 0.75709 | 呼吸道合胞病毒A型 | 16034 | 阳性 | 1823 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦6 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦492 | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 12.3 | 4.8780487804878048 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWP03-DJ-2 | T3P3 | T3P3-QWP03 | 阳性参考品 | 88652 | 0.80007 | 呼吸道合胞病毒A型 | 15934 | 阳性 | 1172 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦5 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦223 | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 12.42 | 4.8309178743961354 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWP03-DJ-3 | T3P3 | T3P3-QWP03 | 阳性参考品 | 79952 | 0.79738 | 呼吸道合胞病毒A型 | 14067 | 阳性 | 1774 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦3 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦585 | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 9.7390000000000008 | 6.1607967963856654 | 不合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWP04-DJ-1 | T3P3 | T3P3-QWP04 | 阳性参考品 | 105290 | 0.79092 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 24171 | 阳性 | 2044 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦531 | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 12.32 | 4.8701298701298699 | 不合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWP04-DJ-2 | T3P3 | T3P3-QWP04 | 阳性参考品 | 94578 | 0.77561 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 33010 | 阳性 | 2225 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦5;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦4 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1454 | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 14.54 | 4.1265474552957357 | 不合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWP04-DJ-3 | T3P3 | T3P3-QWP04 | 阳性参考品 | 77564 | 0.78744 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 21770 | 阳性 | 1588 | 5 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦634 | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 13.87 | 4.3258832011535695 | 不合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWP05-DJ-1 | T3P3 | T3P3-QWP05 | 阳性参考品 | 81653 | 0.8178 | 腺病毒4型 | 17034 | 阳性 | 3325 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦2 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦525 | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 12.99 | 4.6189376443418011 | 不合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWP05-DJ-2 | T3P3 | T3P3-QWP05 | 阳性参考品 | 73407 | 0.76517 | 腺病毒4型 | 21795 | 阳性 | 3643 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦4 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦463 | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 14.14 | 4.2432814710042432 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWP05-DJ-3 | T3P3 | T3P3-QWP05 | 阳性参考品 | 73262 | 0.78792 | 腺病毒4型 | 28812 | 阳性 | 5128 | 4 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1201 | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 11.99 | 5.0041701417848206 | 不合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWP06-DJ-1 | T3P3 | T3P3-QWP06 | 阳性参考品 | 53593 | 0.8442 | 百日咳鲍特菌 | 83380 | 阳性 | 2398 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦7;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦4 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦140 | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 7.4640000000000004 | 8.0385852090032142 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWP06-DJ-2 | T3P3 | T3P3-QWP06 | 阳性参考品 | 90465 | 0.84061 | 百日咳鲍特菌 | 76674 | 阳性 | 1793 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦4 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦190 | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 15.74 | 3.8119440914866582 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWP06-DJ-3 | T3P3 | T3P3-QWP06 | 阳性参考品 | 64379 | 0.83798 | 百日咳鲍特菌 | 74784 | 阳性 | 1306 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦5 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦202 | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 17.88 | 3.3557046979865772 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWP07-DJ-1 | T3P3 | T3P3-QWP07 | 阳性参考品 | 94572 | 0.76525 | 卡他莫拉菌 | 4415 | 阳性 | 2735 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦5 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1250 | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | 1 | 12.21 | 4.9140049140049138 | 不合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWP07-DJ-2 | T3P3 | T3P3-QWP07 | 阳性参考品 | 86095 | 0.75418 | 卡他莫拉菌 | 2712 | 阳性 | 3472 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦8 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦791 | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | 1 | 13.56 | 4.4247787610619467 | 不合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWP07-DJ-3 | T3P3 | T3P3-QWP07 | 阳性参考品 | 92823 | 0.76292 | 卡他莫拉菌 | 3812 | 阳性 | 3810 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦4 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1315 | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | 1 | 13.95 | 4.3010752688172049 | 不合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWL01-DJ-1 | T3P3 | T3P3-QWL01 | 检测限参考品 | 83031 | 0.80756 | 甲型流感病毒 | 14322 | 阳性 | 2700 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦489 | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | 1 | 12.96 | 4.6296296296296298 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWL01-DJ-2 | T3P3 | T3P3-QWL01 | 检测限参考品 | 80085 | 0.80356 | 甲型流感病毒 | 22321 | 阳性 | 6587 | 1 | 铜绿假单胞菌¦弱阳¦40 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦557 | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | 1 | 14.39 | 4.1695621959694229 | 不合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWL01-DJ-3 | T3P3 | T3P3-QWL01 | 检测限参考品 | 57604 | 0.80402 | 甲型流感病毒 | 18525 | 阳性 | 3460 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦23 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1047 | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | 1 | 14.28 | 4.2016806722689077 | 不合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWL02-DJ-1 | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 97434 | 0.80176 | 肠道病毒71型 | 394 | 阳性 | 3029 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦475 | 合格，注意人内参低 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | 1 | 10.91 | 5.4995417048579283 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWL02-DJ-2 | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 59244 | 0.73613 | 肠道病毒71型 | 589 | 阳性 | 9638 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦7 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦461 | Q30不合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | 1 | 11.84 | 5.0675675675675675 | 不合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWL02-DJ-3 | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 72466 | 0.77302 | 肠道病毒71型 | 1225 | 阳性 | 16168 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦6 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1561 | 合格，注意人内参低 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | 1 | 15.68 | 3.8265306122448979 | 不合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWL03-DJ-1 | T3P3 | T3P3-QWL03 | 检测限参考品 | 87497 | 0.77649 | 呼吸道合胞病毒A型 | 4768 | 阳性 | 8399 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦6 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦801 | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | 1 | 13.99 | 4.2887776983559682 | 不合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWL03-DJ-2 | T3P3 | T3P3-QWL03 | 检测限参考品 | 82674 | 0.7956 | 呼吸道合胞病毒A型 | 5444 | 阳性 | 6653 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦5 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦735 | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | 1 | 13.35 | 4.4943820224719104 | 不合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWL03-DJ-3 | T3P3 | T3P3-QWL03 | 检测限参考品 | 75457 | 0.80127 | 呼吸道合胞病毒A型 | 5518 | 阳性 | 2863 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦3 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦910 | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | 1 | 13.42 | 4.4709388971684056 | 不合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWL04-DJ-1 | T3P3 | T3P3-QWL04 | 检测限参考品 | 84538 | 0.81578 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 8181 | 阳性 | 7309 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦434 | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | 1 | 12.95 | 4.6332046332046337 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWL04-DJ-2 | T3P3 | T3P3-QWL04 | 检测限参考品 | 63573 | 0.78146 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 5444 | 阳性 | 4555 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦634 | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | 1 | 12.43 | 4.8270313757039425 | 不合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWL04-DJ-3 | T3P3 | T3P3-QWL04 | 检测限参考品 | 62000 | 0.77198 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 7342 | 阳性 | 4892 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦710 | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | 1 | 10.29 | 5.8309037900874641 | 不合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWL05-DJ-1 | T3P3 | T3P3-QWL05 | 检测限参考品 | 104386 | 0.77641 | 腺病毒4型 | 5076 | 阳性 | 4848 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦4 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦389 | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | 1 | 12.56 | 4.7770700636942669 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWL05-DJ-2 | T3P3 | T3P3-QWL05 | 检测限参考品 | 90882 | 0.80494 | 腺病毒4型 | 13496 | 阳性 | 9641 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1181 | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | 1 | 14.27 | 4.204625087596356 | 不合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWL05-DJ-3 | T3P3 | T3P3-QWL05 | 检测限参考品 | 93347 | 0.79275 | 腺病毒4型 | 7061 | 阳性 | 3975 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦392 | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | 1 | 14.3 | 4.1958041958041958 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWL06-DJ-1 | T3P3 | T3P3-QWL06 | 检测限参考品 | 58767 | 0.79199 | 百日咳鲍特菌 | 44814 | 阳性 | 2910 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦3 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦927 | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | 1 | 16.850000000000001 | 3.5608308605341241 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWL06-DJ-2 | T3P3 | T3P3-QWL06 | 检测限参考品 | 82688 | 0.8304 | 百日咳鲍特菌 | 35881 | 阳性 | 1922 | 0 | 鲍曼不动杆菌¦滤¦10;铜绿假单胞菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦999 | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | 1 | 17.57 | 3.414911781445646 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWL06-DJ-3 | T3P3 | T3P3-QWL06 | 检测限参考品 | 60653 | 0.79454 | 百日咳鲍特菌 | 56620 | 阳性 | 2800 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦198 | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | 1 | 18.13 | 3.3094318808604526 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWL07-DJ-1 | T3P3 | T3P3-QWL07 | 检测限参考品 | 65494 | 0.80395 | 卡他莫拉菌 | 444 | 阳性 | 4258 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦8 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1028 | 合格，注意人内参低 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | 1 | 14.1 | 4.2553191489361701 | 不合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWL07-DJ-2 | T3P3 | T3P3-QWL07 | 检测限参考品 | 93771 | 0.79712 | 卡他莫拉菌 | 567 | 阳性 | 4587 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦6 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦376 | 合格，注意人内参低 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | 1 | 9.4160000000000004 | 6.372132540356839 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWL07-DJ-3 | T3P3 | T3P3-QWL07 | 检测限参考品 | 68942 | 0.75029 | 卡他莫拉菌 | 911 | 阳性 | 5924 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦628 | 合格，注意人内参低 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | 1 | 11.65 | 5.1502145922746783 | 不合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-POS-DJ-1 | T3P3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 93114 | 0.7683 | 阳性对照品 | 9141 | 阳性 | 9193 | 4 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦674 | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | 1 | 14.29 | 4.1987403778866339 | 不合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-POS-DJ-2 | T3P3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 72525 | 0.77739 | 阳性对照品 | 6711 | 阳性 | 5857 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦12 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦503 | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | 1 | 13.7 | 4.3795620437956204 | 不合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-POS-DJ-3 | T3P3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 89316 | 0.79904 | 阳性对照品 | 8002 | 阳性 | 4991 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦4 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦685 | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | / | 14.22 | 4.2194092827004219 | 不合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWN01-DJ-10E6 | T3P3 | T3P3-QWN01 | 阴性参考品 | 53619 | 0.80656 |  |  |  | 1906 | 52447 | 金黄色葡萄球菌¦弱阳¦19 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦104 | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | / | 21.04 | 2.8517110266159698 | 不合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWN02-DJ-10E6 | T3P3 | T3P3-QWN02 | 阴性参考品 | 40783 | 0.84259 |  |  |  | 1628 | 63134 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦64 | 原始数据不合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | / | 25.54 | 2.3492560689115116 | 不合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWN03-DJ-10E6 | T3P3 | T3P3-QWN03 | 阴性参考品 | 50745 | 0.81361 |  |  |  | 1387 | 56252 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦49 | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | / | 19.48 | 3.0800821355236141 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWN01-DJ-10E5 | T3P3 | T3P3-QWN01 | 阴性参考品 | 84054 | 0.77311 |  |  |  | 937 | 23031 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦231 | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | / | 13.04 | 4.6012269938650308 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWN02-DJ-10E5 | T3P3 | T3P3-QWN02 | 阴性参考品 | 79674 | 0.79919 |  |  |  | 222 | 32479 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦215 | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | / | 15.24 | 3.9370078740157481 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWN03-DJ-10E5 | T3P3 | T3P3-QWN03 | 阴性参考品 | 73902 | 0.83339 |  |  |  | 1318 | 45997 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦9 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦777 | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | / | 21.96 | 2.7322404371584699 | 不合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWN01-DJ-10E4 | T3P3 | T3P3-QWN01 | 阴性参考品 | 36530 | 0.73648 |  |  |  | 794 | 8260 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦704 | 原始数据不合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | / | 14.54 | 4.1265474552957357 | 不合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWN02-DJ-10E4 | T3P3 | T3P3-QWN02 | 阴性参考品 | 86251 | 0.75307 |  |  |  | 21 | 5662 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦6 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦369 | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | / | 13.75 | 4.3636363636363633 | 不合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWN03-DJ-10E4 | T3P3 | T3P3-QWN03 | 阴性参考品 | 71900 | 0.75671 |  |  |  | 145 | 7726 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦871 | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | / | 15.1 | 3.9735099337748347 | 不合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-NTC-DJ-T-2 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 71606 | 0.7547 |  |  |  | 0 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦10 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦837 | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | 1 | 12.99 | 4.6189376443418011 | 不合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-NEG-DJ-1 | T3P3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 87564 | 0.81421 |  |  |  | 6384 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦2 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦509 | 合格，注意人内参低 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | 1 | 12.92 | 4.643962848297214 | 不合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-NEG-DJ-2 | T3P3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 68167 | 0.80467 |  |  |  | 4002 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦656 | 合格，注意人内参低 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | 1 | 12.35 | 4.858299595141701 | 不合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-NEG-DJ-3 | T3P3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 84211 | 0.75157 |  |  |  | 12249 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦20 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1139 | 合格，注意人内参低 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | 1 | 14.86 | 4.0376850605652761 | 不合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-LC-DJ-1 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 60456 | 0.79147 |  |  |  | 0 | 4191 | 卡他莫拉菌¦阳性¦969;甲型流感病毒¦弱阳¦86;流感嗜血杆菌¦滤¦43;铜绿假单胞菌¦滤¦2 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦600 | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 13.96 | 4.2979942693409736 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-LC-DJ-2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 38571 | 0.83809 |  |  |  | 0 | 13 | 肺炎支原体¦阳性¦41298;流感嗜血杆菌¦阳性¦1206;卡他莫拉菌¦阳性¦552;肺炎链球菌¦弱阳¦57;咽峡炎链球菌群¦滤¦3;中间链球菌¦滤¦3 | 肺炎支原体耐药¦敏感¦48713;百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦153 | 原始数据不合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 26.24 | 2.2865853658536586 | 不合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-LC-DJ-3 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 47308 | 0.81343 |  |  |  | 0 | 15 | 人呼吸道病毒3型（人副流感病毒3型）¦阳性¦78775;肺炎链球菌¦阳性¦4215;卡他莫拉菌¦阳性¦222;咽峡炎链球菌群¦弱阳¦89;中间链球菌¦弱阳¦76;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦2;铜绿假单胞菌¦滤¦2 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦239 | 原始数据不合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 25.02 | 2.3980815347721824 | 不合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-LC-DJ-4 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 74772 | 0.80961 |  |  |  | 0 | 93 | 甲型流感病毒¦弱阳¦436;甲型流感病毒H1N1(2009)¦阳性¦436;肺炎链球菌¦阳性¦365;鼻病毒¦弱阳¦79;鼻病毒A型¦弱阳¦79;流感嗜血杆菌¦滤¦44;咽峡炎链球菌群¦滤¦21;中间链球菌¦滤¦21;铜绿假单胞菌¦弱阳¦20;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦3 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦14686 | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 16.95 | 3.5398230088495577 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-LC-DJ-5 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 61994 | 0.77769 |  |  |  | 0 | 501 | 肺炎链球菌¦阳性¦3739;咽峡炎链球菌群¦阳性¦210;鲍曼不动杆菌¦滤¦10;中间链球菌¦滤¦6 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦290 | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 13.98 | 4.2918454935622314 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-LC-DJ-6 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 45256 | 0.83179 |  |  |  | 0 | 346 | 新型冠状病毒¦阳性¦57597;新型冠状病毒(Omicron_JN.1)¦阳性¦49036;人腺病毒3型¦阳性¦13855;人呼吸道合胞病毒B型¦阳性¦7732;流感嗜血杆菌¦阳性¦3882;卡他莫拉菌¦阳性¦1483;人腺病毒2型¦阳性¦1330;细小脲原体¦弱阳¦35 | NULL | 原始数据不合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 28.63 | 2.0957038071952496 | 不合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-LC-DJ-7 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 70084 | 0.8149 |  |  |  | 0 | 463 | 鼻病毒¦阳性¦58418;鼻病毒C型¦阳性¦58408;巨细胞病毒(CMV)¦滤¦31;流感嗜血杆菌¦滤¦11;铜绿假单胞菌¦滤¦4 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦267 | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 20.77 | 2.8887818969667789 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-LC-DJ-8 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 75967 | 0.80187 |  |  |  | 0 | 821 | 甲型流感病毒¦阳性¦21519;甲型流感病毒H1N1(2009)¦阳性¦21519;金黄色葡萄球菌¦阳性¦591;铜绿假单胞菌¦滤¦16;咽峡炎链球菌群¦滤¦7;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦533 | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 15.6 | 3.8461538461538463 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-LC-DJ-9 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 88070 | 0.81743 |  |  |  | 0 | 1765 | 甲型流感病毒¦阳性¦1227;甲型流感病毒H1N1(2009)¦阳性¦1227;流感嗜血杆菌¦阳性¦194;卡他莫拉菌¦弱阳¦78;咽峡炎链球菌群¦滤¦14;中间链球菌¦滤¦14;铜绿假单胞菌¦滤¦12;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2607 | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 15.44 | 3.8860103626943006 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-LC-DJ-10 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 69229 | 0.79872 |  |  |  | 0 | 7710 | 人腺病毒3型¦阳性¦18777;流感嗜血杆菌¦阳性¦4209;肺炎支原体¦阳性¦105;鲍曼不动杆菌¦弱阳¦72;咽峡炎链球菌群¦滤¦6;中间链球菌¦滤¦6;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦4;铜绿假单胞菌¦滤¦4 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦360 | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 17 | 3.5294117647058822 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-LC-DJ-11 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 68497 | 0.76619 |  |  |  | 0 | 1187 | 流感嗜血杆菌¦阳性¦12551;乙型流感病毒¦阳性¦1530;嗜麦芽窄食单胞菌¦阳性¦1048;巨细胞病毒(CMV)¦阳性¦550;铜绿假单胞菌¦滤¦1;人类疱疹病毒6型(HHV-6)¦滤¦1;人类疱疹病毒6B型(HHV-6B)¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦407 | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 13.54 | 4.431314623338257 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-LC-DJ-12 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 54206 | 0.83025 |  |  |  | 0 | 802 | 肺炎支原体¦阳性¦3605;流感嗜血杆菌¦阳性¦1767;金黄色葡萄球菌¦弱阳¦118;卡他莫拉菌¦阳性¦83;咽峡炎链球菌群¦滤¦42;解脲脲原体¦弱阳¦18;人腺病毒2型¦滤¦15;沙眼衣原体¦弱阳¦11;铜绿假单胞菌¦滤¦2;中间链球菌¦滤¦2 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦18649;百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2312 | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 22.02 | 2.7247956403269757 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-LC-DJ-13 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 58787 | 0.8285 |  |  |  | 0 | 973 | 鼻病毒¦阳性¦29129;鼻病毒C型¦阳性¦29129;百日咳鲍特菌¦阳性¦16812;肺炎链球菌¦阳性¦5578;百日咳耐药__ptxP3__BP¦弱阳¦49;卡他莫拉菌¦滤¦3;咽峡炎链球菌群¦滤¦3;中间链球菌¦滤¦3 | 百日咳鲍特菌耐药¦耐药¦259 | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 20.61 | 2.9112081513828238 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-LC-DJ-14 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 33640 | 0.83471 |  |  |  | 0 | 39 | 肺炎支原体¦阳性¦61162;肺炎链球菌¦阳性¦4061;鼻病毒¦阳性¦389;鼻病毒A型¦阳性¦389;卡他莫拉菌¦滤¦6 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦26147 | 原始数据不合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 24.77 | 2.4222850222042793 | 不合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-LC-DJ-15 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 72647 | 0.80388 |  |  |  | 0 | 24 | 甲型流感病毒¦阳性¦739;甲型流感病毒H1N1(2009)¦阳性¦739;咽峡炎链球菌群¦弱阳¦91;中间链球菌¦阳性¦91;卡他莫拉菌¦滤¦40;巨细胞病毒(CMV)¦滤¦22;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦6;铜绿假单胞菌¦滤¦3;人类疱疹病毒6型(HHV-6)¦滤¦1;人类疱疹病毒6B型(HHV-6B)¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦717 | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 13.57 | 4.421518054532056 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-NTC-DJ-J-2 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 60407 | 0.74992 |  |  |  | 0 | 4 |  | NULL | Q30不合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | 1 | 14.36 | 4.1782729805013927 | 不合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-NTC-DJ-J-3 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 62474 | 0.7971 |  |  |  | 0 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦5 | NULL | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | 1 | 14.9 | 4.0268456375838921 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWR01-LY-1 | T3P3 | T3P3-QWR01 | 重复性参考品 | 49422 | 0.82726 | 百日咳鲍特菌 | 72666 | 阳性 | 1576 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦59 | 原始数据不合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 21.95 | 2.7334851936218678 | 不合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWR01-LY-2 | T3P3 | T3P3-QWR01 | 重复性参考品 | 93922 | 0.84032 | 百日咳鲍特菌 | 73367 | 阳性 | 3411 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦70 | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 22.04 | 2.7223230490018149 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWR01-LY-3 | T3P3 | T3P3-QWR01 | 重复性参考品 | 97449 | 0.83304 | 百日咳鲍特菌 | 82903 | 阳性 | 1987 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦81 | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 25.89 | 2.3174971031286211 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWR01-LY-4 | T3P3 | T3P3-QWR01 | 重复性参考品 | 68923 | 0.83293 | 百日咳鲍特菌 | 75097 | 阳性 | 2175 | 0 | 鲍曼不动杆菌¦滤¦6 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦67 | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 21.34 | 2.8116213683223994 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWR01-LY-5 | T3P3 | T3P3-QWR01 | 重复性参考品 | 58629 | 0.81375 | 百日咳鲍特菌 | 9610 | 阳性 | 177 | 0 |  | NULL | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 13.19 | 4.5489006823351028 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWR01-LY-6 | T3P3 | T3P3-QWR01 | 重复性参考品 | 65099 | 0.83306 | 百日咳鲍特菌 | 72820 | 阳性 | 1849 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦3 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦92 | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 22.55 | 2.6607538802660753 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWR01-LY-7 | T3P3 | T3P3-QWR01 | 重复性参考品 | 63647 | 0.83772 | 百日咳鲍特菌 | 78497 | 阳性 | 2091 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦5 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦58 | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 22.85 | 2.6258205689277898 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWR01-LY-8 | T3P3 | T3P3-QWR01 | 重复性参考品 | 92518 | 0.84194 | 百日咳鲍特菌 | 65974 | 阳性 | 1180 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦26 | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 13.49 | 4.4477390659747957 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWR02-LY-1 | T3P3 | T3P3-QWR02 | 重复性参考品 | 88137 | 0.81568 | 卡他莫拉菌 | 3875 | 阳性 | 3677 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦2 | NULL | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 14.39 | 4.1695621959694229 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWR02-LY-2 | T3P3 | T3P3-QWR02 | 重复性参考品 | 75569 | 0.77353 | 卡他莫拉菌 | 6996 | 阳性 | 7654 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦4 | NULL | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 13.04 | 4.6012269938650308 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWR02-LY-3 | T3P3 | T3P3-QWR02 | 重复性参考品 | 98206 | 0.81883 | 卡他莫拉菌 | 12833 | 阳性 | 9797 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦10;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦3 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦27 | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 16.309999999999999 | 3.6787247087676276 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWR02-LY-4 | T3P3 | T3P3-QWR02 | 重复性参考品 | 102577 | 0.79995 | 卡他莫拉菌 | 2098 | 阳性 | 2577 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦3 | NULL | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 12.77 | 4.6985121378230232 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWR02-LY-5 | T3P3 | T3P3-QWR02 | 重复性参考品 | 97416 | 0.80976 | 卡他莫拉菌 | 6628 | 阳性 | 14968 | 0 | 肠道病毒B组¦阳性¦114;铜绿假单胞菌¦滤¦10;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦46 | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 14.21 | 4.2223786066150595 | 不合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWR02-LY-6 | T3P3 | T3P3-QWR02 | 重复性参考品 | 85155 | 0.79056 | 卡他莫拉菌 | 9641 | 阳性 | 9339 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | NULL | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 13.9 | 4.3165467625899279 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWR02-LY-7 | T3P3 | T3P3-QWR02 | 重复性参考品 | 63708 | 0.80667 | 卡他莫拉菌 | 10688 | 阳性 | 11005 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦3 | NULL | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 14.74 | 4.0705563093622796 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWR02-LY-8 | T3P3 | T3P3-QWR02 | 重复性参考品 | 84663 | 0.79557 | 卡他莫拉菌 | 6179 | 阳性 | 6774 | 0 | 铜绿假单胞菌¦弱阳¦19 | NULL | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 13.91 | 4.3134435657800143 | 不合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWP01-LY-1 | T3P3 | T3P3-QWP01 | 阳性参考品 | 78426 | 0.8129 | 甲型流感病毒 | 2506 | 阳性 | 4222 | 0 |  | NULL | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 13.52 | 4.4378698224852071 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWP01-LY-2 | T3P3 | T3P3-QWP01 | 阳性参考品 | 107918 | 0.80887 | 甲型流感病毒 | 1301 | 阳性 | 3287 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦10;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦3 | NULL | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 12.71 | 4.7206923682140047 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWP01-LY-3 | T3P3 | T3P3-QWP01 | 阳性参考品 | 52033 | 0.81947 | 甲型流感病毒 | 9211 | 阳性 | 17595 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦8 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦73 | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 19.55 | 3.0690537084398977 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWP02-LY-1 | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 85595 | 0.81478 | 肠道病毒71型 | 5973 | 阳性 | 10059 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦8 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦26 | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 13.45 | 4.4609665427509295 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWP02-LY-2 | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 85638 | 0.80239 | 肠道病毒71型 | 6751 | 阳性 | 12169 | 0 | 肺炎克雷伯菌¦弱阳¦76;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦4;铜绿假单胞菌¦滤¦4 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦30 | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 13.81 | 4.344677769732078 | 不合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWP02-LY-3 | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 59401 | 0.8062 | 肠道病毒71型 | 3833 | 阳性 | 8399 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦8 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦101 | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 12.98 | 4.6224961479198763 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWP03-LY-1 | T3P3 | T3P3-QWP03 | 阳性参考品 | 61767 | 0.79285 | 呼吸道合胞病毒A型 | 22549 | 阳性 | 2097 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦2 | NULL | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 14.13 | 4.2462845010615711 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWP03-LY-2 | T3P3 | T3P3-QWP03 | 阳性参考品 | 85377 | 0.81724 | 呼吸道合胞病毒A型 | 30325 | 阳性 | 1449 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦2;铜绿假单胞菌¦滤¦1 | NULL | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 12.76 | 4.7021943573667713 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWP03-LY-3 | T3P3 | T3P3-QWP03 | 阳性参考品 | 65436 | 0.75541 | 呼吸道合胞病毒A型 | 14241 | 阳性 | 434 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦8;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦2 | NULL | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 14.57 | 4.1180507892930676 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWP04-LY-1 | T3P3 | T3P3-QWP04 | 阳性参考品 | 76442 | 0.79381 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 22832 | 阳性 | 1376 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦7 | NULL | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 13.28 | 4.5180722891566267 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWP04-LY-2 | T3P3 | T3P3-QWP04 | 阳性参考品 | 88745 | 0.79978 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 28210 | 阳性 | 3463 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦15;铜绿假单胞菌¦滤¦2 | NULL | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 17.440000000000001 | 3.4403669724770638 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWP04-LY-3 | T3P3 | T3P3-QWP04 | 阳性参考品 | 68304 | 0.77944 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 18768 | 阳性 | 1834 | 0 | 鲍曼不动杆菌¦滤¦4;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | NULL | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 14.68 | 4.0871934604904636 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWP05-LY-1 | T3P3 | T3P3-QWP05 | 阳性参考品 | 66081 | 0.77585 | 腺病毒4型 | 22074 | 阳性 | 2527 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦5;鲍曼不动杆菌¦滤¦3;铜绿假单胞菌¦滤¦2 | NULL | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 15.99 | 3.75234521575985 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWP05-LY-2 | T3P3 | T3P3-QWP05 | 阳性参考品 | 53775 | 0.82216 | 腺病毒4型 | 27961 | 阳性 | 4443 | 0 | 鲍曼不动杆菌¦滤¦9;铜绿假单胞菌¦滤¦2 | NULL | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 15.31 | 3.9190071848465053 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWP05-LY-3 | T3P3 | T3P3-QWP05 | 阳性参考品 | 68366 | 0.7805 | 腺病毒4型 | 31306 | 阳性 | 5734 | 0 |  | NULL | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 15.61 | 3.8436899423446511 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWP06-LY-1 | T3P3 | T3P3-QWP06 | 阳性参考品 | 72115 | 0.84093 | 百日咳鲍特菌 | 73018 | 阳性 | 1969 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦72 | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 19.309999999999999 | 3.1071983428275507 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWP06-LY-2 | T3P3 | T3P3-QWP06 | 阳性参考品 | 62105 | 0.83805 | 百日咳鲍特菌 | 74664 | 阳性 | 1853 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦43 | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 20.399999999999999 | 2.9411764705882355 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWP06-LY-3 | T3P3 | T3P3-QWP06 | 阳性参考品 | 72324 | 0.84502 | 百日咳鲍特菌 | 79586 | 阳性 | 1225 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦62 | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 21.46 | 2.7958993476234855 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWP07-LY-1 | T3P3 | T3P3-QWP07 | 阳性参考品 | 57760 | 0.76807 | 卡他莫拉菌 | 7355 | 阳性 | 3495 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦14 | NULL | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | 1 | 15.53 | 3.8634900193174504 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWP07-LY-2 | T3P3 | T3P3-QWP07 | 阳性参考品 | 104393 | 0.75528 | 卡他莫拉菌 | 3066 | 阳性 | 2601 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦34 | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | 1 | 12.92 | 4.643962848297214 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWP07-LY-3 | T3P3 | T3P3-QWP07 | 阳性参考品 | 98208 | 0.79056 | 卡他莫拉菌 | 968 | 阳性 | 1273 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦27 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | 1 | 13.02 | 4.6082949308755765 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWL01-LY-1 | T3P3 | T3P3-QWL01 | 检测限参考品 | 86314 | 0.80972 | 甲型流感病毒 | 13561 | 阳性 | 3279 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦5 | NULL | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | 1 | 13.58 | 4.4182621502209134 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWL01-LY-2 | T3P3 | T3P3-QWL01 | 检测限参考品 | 85863 | 0.78711 | 甲型流感病毒 | 16912 | 阳性 | 4159 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦9;金黄色葡萄球菌¦滤¦5;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦31 | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | 1 | 14.17 | 4.2342978122794639 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWL01-LY-3 | T3P3 | T3P3-QWL01 | 检测限参考品 | 88168 | 0.77898 | 甲型流感病毒 | 14660 | 阳性 | 5754 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦9;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦6 | NULL | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | 1 | 9.7919999999999998 | 6.1274509803921573 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWL02-LY-1 | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 84683 | 0.79164 | 肠道病毒71型 | 1959 | 阳性 | 3113 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦2 | NULL | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | 1 | 14.5 | 4.1379310344827589 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWL02-LY-2 | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 100468 | 0.78239 | 肠道病毒71型 | 825 | 阳性 | 4689 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦24 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | 1 | 12.1 | 4.9586776859504136 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWL02-LY-3 | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 61187 | 0.76364 | 肠道病毒71型 | 2447 | 阳性 | 7575 | 0 |  | NULL | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | 1 | 13.37 | 4.4876589379207186 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWL03-LY-1 | T3P3 | T3P3-QWL03 | 检测限参考品 | 86866 | 0.8088 | 呼吸道合胞病毒A型 | 6099 | 阳性 | 6389 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦7 | NULL | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | 1 | 13.54 | 4.431314623338257 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWL03-LY-2 | T3P3 | T3P3-QWL03 | 检测限参考品 | 77403 | 0.80686 | 呼吸道合胞病毒A型 | 7435 | 阳性 | 8581 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦5 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦27 | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | 1 | 14.8 | 4.0540540540540535 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWL03-LY-3 | T3P3 | T3P3-QWL03 | 检测限参考品 | 96569 | 0.75327 | 呼吸道合胞病毒A型 | 7053 | 阳性 | 1959 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | NULL | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | 1 | 13.11 | 4.5766590389016022 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWL04-LY-1 | T3P3 | T3P3-QWL04 | 检测限参考品 | 74813 | 0.80512 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 7008 | 阳性 | 10736 | 0 |  | NULL | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | 1 | 13.32 | 4.5045045045045047 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWL04-LY-2 | T3P3 | T3P3-QWL04 | 检测限参考品 | 98479 | 0.81233 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 1451 | 阳性 | 1688 | 0 |  | NULL | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | 1 | 11.87 | 5.0547598989048019 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWL04-LY-3 | T3P3 | T3P3-QWL04 | 检测限参考品 | 61957 | 0.79744 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 402 | 阳性 | 507 | 0 |  | NULL | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | 1 | 11.66 | 5.1457975986277873 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWL05-LY-1 | T3P3 | T3P3-QWL05 | 检测限参考品 | 99959 | 0.79699 | 腺病毒4型 | 13962 | 阳性 | 9901 | 0 | 人腺病毒2型¦滤¦45;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦2 | NULL | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | 1 | 12.85 | 4.6692607003891053 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWL05-LY-2 | T3P3 | T3P3-QWL05 | 检测限参考品 | 69260 | 0.76864 | 腺病毒4型 | 11102 | 阳性 | 8049 | 0 | 鲍曼不动杆菌¦阳性¦279 | NULL | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | 1 | 14.15 | 4.2402826855123674 | 不合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWL05-LY-3 | T3P3 | T3P3-QWL05 | 检测限参考品 | 89256 | 0.81035 | 腺病毒4型 | 18166 | 阳性 | 7192 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦31 | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | 1 | 11.07 | 5.4200542005420056 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWL06-LY-1 | T3P3 | T3P3-QWL06 | 检测限参考品 | 80233 | 0.83972 | 百日咳鲍特菌 | 48378 | 阳性 | 3976 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦2 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦325 | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | 1 | 16.899999999999999 | 3.550295857988166 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWL06-LY-2 | T3P3 | T3P3-QWL06 | 检测限参考品 | 75400 | 0.8263 | 百日咳鲍特菌 | 46613 | 阳性 | 2086 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦365 | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | 1 | 17.3 | 3.4682080924855492 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWL06-LY-3 | T3P3 | T3P3-QWL06 | 检测限参考品 | 70350 | 0.81671 | 百日咳鲍特菌 | 45131 | 阳性 | 4463 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦198 | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | 1 | 17.02 | 3.5252643948296125 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWL07-LY-1 | T3P3 | T3P3-QWL07 | 检测限参考品 | 47383 | 0.79676 | 卡他莫拉菌 | 762 | 阳性 | 10974 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦6 | NULL | 原始数据不合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | 1 | 11.74 | 5.1107325383304936 | 不合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWL07-LY-2 | T3P3 | T3P3-QWL07 | 检测限参考品 | 111945 | 0.80775 | 卡他莫拉菌 | 430 | 阳性 | 4438 | 0 |  | NULL | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | 1 | 11.45 | 5.2401746724890836 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWL07-LY-3 | T3P3 | T3P3-QWL07 | 检测限参考品 | 130576 | 0.74872 | 卡他莫拉菌 | 495 | 阳性 | 5126 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦2 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦20 | Q30不合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | 1 | 10.81 | 5.5504162812210911 | 不合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-POS-LY-1 | T3P3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 103358 | 0.80262 | 阳性对照品 | 4845 | 阳性 | 5974 | 0 |  | NULL | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | 1 | 14.01 | 4.282655246252677 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-POS-LY-2 | T3P3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 90129 | 0.81076 | 阳性对照品 | 4384 | 阳性 | 4021 | 0 | 鲍曼不动杆菌¦滤¦41;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦3 | NULL | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | 1 | 13.2 | 4.5454545454545459 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-POS-LY-3 | T3P3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 107971 | 0.79519 | 阳性对照品 | 3695 | 阳性 | 3300 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦3 | NULL | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | / | 12.47 | 4.8115477145148358 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWN01-LY-10E6 | T3P3 | T3P3-QWN01 | 阴性参考品 | 62045 | 0.80921 |  |  |  | 2497 | 42917 |  | NULL | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | / | 22.28 | 2.6929982046678633 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWN02-LY-10E6 | T3P3 | T3P3-QWN02 | 阴性参考品 | 51404 | 0.81115 |  |  |  | 1817 | 48960 |  | NULL | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | / | 24.11 | 2.4885939444214018 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWN03-LY-10E6 | T3P3 | T3P3-QWN03 | 阴性参考品 | 61171 | 0.82914 |  |  |  | 1170 | 37987 |  | NULL | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | / | 20.34 | 2.9498525073746311 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWN01-LY-10E5 | T3P3 | T3P3-QWN01 | 阴性参考品 | 79478 | 0.79453 |  |  |  | 405 | 13796 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | NULL | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | / | 14 | 4.2857142857142856 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWN02-LY-10E5 | T3P3 | T3P3-QWN02 | 阴性参考品 | 81114 | 0.80932 |  |  |  | 115 | 17947 |  | NULL | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | / | 13.51 | 4.4411547002220582 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWN03-LY-10E5 | T3P3 | T3P3-QWN03 | 阴性参考品 | 77636 | 0.80804 |  |  |  | 621 | 26798 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦3;人冠状病毒OC43¦滤¦1 | NULL | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | / | 15.69 | 3.8240917782026771 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWN01-LY-10E4 | T3P3 | T3P3-QWN01 | 阴性参考品 | 88319 | 0.79627 |  |  |  | 0 | 2179 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | NULL | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | / | 11.27 | 5.3238686779059448 | 不合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWN02-LY-10E4 | T3P3 | T3P3-QWN02 | 阴性参考品 | 86836 | 0.80672 |  |  |  | 66 | 3930 |  | NULL | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | / | 12.45 | 4.8192771084337354 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-QWN03-LY-10E4 | T3P3 | T3P3-QWN03 | 阴性参考品 | 91297 | 0.80262 |  |  |  | 0 | 3053 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦4 | NULL | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | / | 12.35 | 4.858299595141701 | 不合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-NTC-LY-T-1 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 60090 | 0.80507 |  |  |  | 0 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦5 | NULL | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | / | 12.49 | 4.8038430744595679 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-NTC-LY-T-2 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 42972 | 0.77813 |  |  |  | 0 | 0 | 鲍曼不动杆菌¦弱阳¦112;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦2 | NULL | 原始数据不合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | 1 | 11.02 | 5.4446460980036298 | 不合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-NEG-LY-1 | T3P3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 100093 | 0.81583 |  |  |  | 9098 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦2 | NULL | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | 1 | 13.48 | 4.4510385756676554 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-NEG-LY-2 | T3P3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 84332 | 0.76107 |  |  |  | 7368 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦2 | NULL | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | 1 | 12.51 | 4.7961630695443649 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-NEG-LY-3 | T3P3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 | 93542 | 0.8067 |  |  |  | 14879 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦2 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦37 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | 1 | 13.62 | 4.4052863436123353 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-LC-LY-1 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 54968 | 0.79734 |  |  |  | 0 | 2954 | 卡他莫拉菌¦阳性¦3577;甲型流感病毒¦滤¦33;铜绿假单胞菌¦滤¦33;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦4 | NULL | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 12.52 | 4.7923322683706076 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-LC-LY-2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 52449 | 0.83599 |  |  |  | 0 | 4 | 肺炎支原体¦阳性¦45705;流感嗜血杆菌¦阳性¦925;卡他莫拉菌¦阳性¦473;肺炎链球菌¦弱阳¦31;咽峡炎链球菌群¦滤¦2;中间链球菌¦滤¦2 | 肺炎支原体耐药¦敏感¦45978;百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦139 | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 26.02 | 2.3059185242121445 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-LC-LY-3 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 52424 | 0.82266 |  |  |  | 0 | 2 | 人呼吸道病毒3型（人副流感病毒3型）¦阳性¦85810;肺炎链球菌¦阳性¦2768;卡他莫拉菌¦阳性¦179;咽峡炎链球菌群¦滤¦23;中间链球菌¦滤¦23;铜绿假单胞菌¦滤¦4;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦2 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦130 | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 26.74 | 2.2438294689603593 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-LC-LY-4 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 46272 | 0.81119 |  |  |  | 0 | 48 | 鼻病毒¦阳性¦491;鼻病毒A型¦阳性¦491;肺炎链球菌¦阳性¦283;甲型流感病毒¦弱阳¦205;甲型流感病毒H1N1(2009)¦弱阳¦205;流感嗜血杆菌¦弱阳¦58;铜绿假单胞菌¦滤¦9;咽峡炎链球菌群¦滤¦9;中间链球菌¦滤¦9 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦14810 | 原始数据不合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 19.850000000000001 | 3.0226700251889165 | 不合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-LC-LY-5 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 41636 | 0.7613 |  |  |  | 0 | 190 | 肺炎链球菌¦阳性¦7724;咽峡炎链球菌群¦阳性¦1004;铜绿假单胞菌¦滤¦17;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦2 | NULL | 原始数据不合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 14.96 | 4.0106951871657754 | 不合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-LC-LY-6 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 35340 | 0.82191 |  |  |  | 0 | 141 | 新型冠状病毒¦阳性¦57216;新型冠状病毒(Omicron_JN.1)¦阳性¦49684;人腺病毒3型¦阳性¦16154;人呼吸道合胞病毒B型¦阳性¦6916;流感嗜血杆菌¦阳性¦2852;卡他莫拉菌¦阳性¦1254;人腺病毒2型¦阳性¦1058;细小脲原体¦弱阳¦14 | NULL | 原始数据不合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 36.24 | 1.6556291390728477 | 不合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-LC-LY-7 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 50962 | 0.83386 |  |  |  | 0 | 155 | 鼻病毒¦阳性¦76928;鼻病毒C型¦阳性¦76910;巨细胞病毒(CMV)¦弱阳¦12;流感嗜血杆菌¦滤¦8;b型流感嗜血杆菌¦滤¦2 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦71 | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 22.03 | 2.7235587834770767 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-LC-LY-8 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 81222 | 0.8153 |  |  |  | 0 | 429 | 甲型流感病毒¦阳性¦17473;甲型流感病毒H1N1(2009)¦阳性¦17473;金黄色葡萄球菌¦弱阳¦431;咽峡炎链球菌群¦滤¦7;中间链球菌¦滤¦6;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦118 | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 15.53 | 3.8634900193174504 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-LC-LY-9 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 73657 | 0.7912 |  |  |  | 0 | 737 | 甲型流感病毒¦阳性¦699;甲型流感病毒H1N1(2009)¦阳性¦699;流感嗜血杆菌¦阳性¦166;卡他莫拉菌¦滤¦35;铜绿假单胞菌¦滤¦12;咽峡炎链球菌群¦滤¦4;中间链球菌¦滤¦4;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1499 | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 17.27 | 3.4742327735958312 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-LC-LY-10 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 69462 | 0.79995 |  |  |  | 0 | 2852 | 人腺病毒3型¦阳性¦27809;流感嗜血杆菌¦阳性¦3657;肺炎支原体¦阳性¦140;鲍曼不动杆菌¦滤¦9;咽峡炎链球菌群¦滤¦3;中间链球菌¦滤¦3;人类疱疹病毒6型(HHV-6)¦滤¦1;人类疱疹病毒6B型(HHV-6B)¦滤¦1;人类疱疹病毒7型(HHV-7)¦滤¦1 | NULL | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 16.71 | 3.5906642728904847 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-LC-LY-11 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 91694 | 0.78811 |  |  |  | 0 | 484 | 流感嗜血杆菌¦阳性¦7279;乙型流感病毒¦阳性¦1390;嗜麦芽窄食单胞菌¦阳性¦461;巨细胞病毒(CMV)¦阳性¦414 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦58 | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 14.29 | 4.1987403778866339 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-LC-LY-12 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 95402 | 0.83043 |  |  |  | 0 | 355 | 肺炎支原体¦阳性¦3450;流感嗜血杆菌¦阳性¦1632;金黄色葡萄球菌¦阳性¦61;解脲脲原体¦弱阳¦24;卡他莫拉菌¦滤¦17;咽峡炎链球菌群¦滤¦12;沙眼衣原体¦滤¦9;铜绿假单胞菌¦滤¦1 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦15287;百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2428 | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 14.97 | 4.0080160320641278 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-LC-LY-13 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 99413 | 0.8366 |  |  |  | 0 | 301 | 鼻病毒¦阳性¦50855;鼻病毒C型¦阳性¦50855;百日咳鲍特菌¦阳性¦8808;肺炎链球菌¦阳性¦2497;百日咳耐药__ptxP3__BP¦滤¦7;卡他莫拉菌¦滤¦6;咽峡炎链球菌群¦滤¦2;中间链球菌¦滤¦2;人类疱疹病毒7型(HHV-7)¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦耐药¦156 | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 15.37 | 3.9037085230969422 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-LC-LY-14 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 36590 | 0.82057 |  |  |  | 0 | 20 | 肺炎支原体¦阳性¦51894;鼻病毒¦阳性¦3864;鼻病毒A型¦阳性¦3864;肺炎链球菌¦阳性¦2965;卡他莫拉菌¦滤¦5 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦34747 | 原始数据不合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | 1 | 29.25 | 2.0512820512820511 | 不合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-LC-LY-15 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 80636 | 0.79056 |  |  |  | 0 | 10 | 甲型流感病毒¦阳性¦556;甲型流感病毒H1N1(2009)¦阳性¦556;卡他莫拉菌¦阳性¦60;咽峡炎链球菌群¦滤¦48;中间链球菌¦弱阳¦48;巨细胞病毒(CMV)¦滤¦19;铜绿假单胞菌¦滤¦12 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦301 | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240328 |  | / | 13.19 | 4.5489006823351028 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-NTC-LY-N-1 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 44047 | 0.80991 |  |  |  | 0 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦5 | NULL | 原始数据不合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | / | 18.5 | 3.2432432432432434 | 不合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-NTC-LY-N-2 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 95953 | 0.75118 |  |  |  | 0 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | NULL | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | / | 14.67 | 4.0899795501022496 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-NTC-LY-J-1 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 70396 | 0.80315 |  |  |  | 0 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | NULL | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | / | 12.75 | 4.7058823529411766 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-NTC-LY-J-2 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 72927 | 0.8109 |  |  |  | 0 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | NULL | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | / | 14.26 | 4.2075736325385691 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | 240425 | T3P3-NTC-LY-J-3 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 93348 | 0.8039 |  |  |  | 0 | 0 | 鲍曼不动杆菌¦滤¦13 | NULL | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  |  | 12.79 | 4.691164972634871 | 合格
|  | T3P3-NTC-DJ-T-1 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 21596 | 0.80478 |  |  |  | 0 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1148 | 原始数据不合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | / | 3.1259999999999999 | 19.193857965451055 | 不合格
|  | T3P3-NTC-DJ-N-1 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 64361 | 0.8188 |  |  |  | 0 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦660 | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | 1 | 15.87 | 3.7807183364839321 | 不合格
|  | T3P3-NTC-DJ-N-2 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 88896 | 0.78441 |  |  |  | 0 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦290 | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | 1 | 13.79 | 4.3509789702683106 | 不合格
|  | T3P3-NTC-DJ-N-3 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 73635 | 0.80049 |  |  |  | 0 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦521 | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | 1 | 14.84 | 4.0431266846361185 | 不合格
|  | T3P3-NTC-DJ-J-1 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 43330 | 0.7882 |  |  |  | 0 | 0 |  | NULL | 原始数据不合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | 1 | 15.18 | 3.9525691699604746 | 不合格
|  | T3P3-NTC-LY-N-3 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 89850 | 0.78802 |  |  |  | 0 | 0 |  | NULL | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240202上感50多重PCR引物中间品 | 干粉引物 | 20240425 |  | / | 14.1 | 4.2553191489361701 | 不合格

## 企参对比
run | 体系 | tag | tag_sample | 目标病原 | sample_DJ | sample_LY | 原始数据_DJ | 原始数据_LY | Q30_DJ | Q30_LY | 目标病原RPK_DJ | 目标病原RPK_LY | 外源内参_DJ | 外源内参_LY | 总人内参_DJ | 总人内参_LY | resis_info_DJ | resis_info_LY | 质控评价_DJ | 质控评价_LY
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-QWR01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | T3P3-QWR01-DJ-1 | T3P3-QWR01-LY-1 | 64706 | 49422 | 0.82324 | 0.82726 | 61837 | 72666 | 1057 | 1576 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦230 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦59 | 合格 | 原始数据不合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-QWR01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | T3P3-QWR01-DJ-2 | T3P3-QWR01-LY-2 | 66082 | 93922 | 0.83532 | 0.84032 | 68028 | 73367 | 2067 | 3411 | 2 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦259 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦70 | 合格 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-QWR01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | T3P3-QWR01-DJ-3 | T3P3-QWR01-LY-3 | 63558 | 97449 | 0.83676 | 0.83304 | 76445 | 82903 | 1424 | 1987 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦458 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦81 | 合格 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-QWR01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | T3P3-QWR01-DJ-4 | T3P3-QWR01-LY-4 | 50847 | 68923 | 0.84702 | 0.83293 | 69379 | 75097 | 2157 | 2175 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦252 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦67 | 合格 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-QWR01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | T3P3-QWR01-DJ-5 | T3P3-QWR01-LY-5 | 55708 | 58629 | 0.82954 | 0.81375 | 60656 | 9610 | 971 | 177 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦165 | NULL | 合格 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-QWR01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | T3P3-QWR01-DJ-6 | T3P3-QWR01-LY-6 | 45830 | 65099 | 0.82543 | 0.83306 | 76003 | 72820 | 1560 | 1849 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦242 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦92 | 原始数据不合格 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-QWR01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | T3P3-QWR01-DJ-7 | T3P3-QWR01-LY-7 | 54407 | 63647 | 0.83101 | 0.83772 | 73046 | 78497 | 1873 | 2091 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦259 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦58 | 合格 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-QWR01 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | T3P3-QWR01-DJ-8 | T3P3-QWR01-LY-8 | 71696 | 92518 | 0.83595 | 0.84194 | 61839 | 65974 | 789 | 1180 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦444 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦26 | 合格 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-QWR02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | T3P3-QWR02-DJ-1 | T3P3-QWR02-LY-1 | 98724 | 88137 | 0.74365 | 0.81568 | 4248 | 3875 | 2309 | 3677 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦549 | NULL | Q30不合格 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-QWR02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | T3P3-QWR02-DJ-2 | T3P3-QWR02-LY-2 | 76874 | 75569 | 0.7954 | 0.77353 | 3614 | 6996 | 5090 | 7654 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦515 | NULL | 合格 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-QWR02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | T3P3-QWR02-DJ-3 | T3P3-QWR02-LY-3 | 79892 | 98206 | 0.80421 | 0.81883 | 10667 | 12833 | 10619 | 9797 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1341 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦27 | 合格 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-QWR02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | T3P3-QWR02-DJ-4 | T3P3-QWR02-LY-4 | 95618 | 102577 | 0.79612 | 0.79995 | 5533 | 2098 | 6231 | 2577 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦620 | NULL | 合格 | 合格，注意人内参低
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-QWR02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | T3P3-QWR02-DJ-5 | T3P3-QWR02-LY-5 | 108818 | 97416 | 0.78927 | 0.80976 | 4317 | 6628 | 8245 | 14968 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦787 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦46 | 合格 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-QWR02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | T3P3-QWR02-DJ-6 | T3P3-QWR02-LY-6 | 52103 | 85155 | 0.78134 | 0.79056 | 9360 | 9641 | 11832 | 9339 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1081 | NULL | 合格 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-QWR02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | T3P3-QWR02-DJ-7 | T3P3-QWR02-LY-7 | 76713 | 63708 | 0.79153 | 0.80667 | 5801 | 10688 | 6062 | 11005 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦753 | NULL | 合格 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-QWR02 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | T3P3-QWR02-DJ-8 | T3P3-QWR02-LY-8 | 86890 | 84663 | 0.78682 | 0.79557 | 3489 | 6179 | 3849 | 6774 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦536 | NULL | 合格 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-QWP01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | T3P3-QWP01-DJ-1 | T3P3-QWP01-LY-1 | 84647 | 78426 | 0.7982 | 0.8129 | 3081 | 2506 | 3108 | 4222 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦520 | NULL | 合格 | 合格，注意人内参低
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-QWP01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | T3P3-QWP01-DJ-2 | T3P3-QWP01-LY-2 | 91838 | 107918 | 0.79605 | 0.80887 | 2274 | 1301 | 4347 | 3287 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦342 | NULL | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-QWP01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | T3P3-QWP01-DJ-3 | T3P3-QWP01-LY-3 | 86541 | 52033 | 0.79909 | 0.81947 | 5892 | 9211 | 7231 | 17595 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1206 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦73 | 合格 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 肠道病毒71型 | T3P3-QWP02-DJ-1 | T3P3-QWP02-LY-1 | 55642 | 85595 | 0.78593 | 0.81478 | 207 | 5973 | 1711 | 10059 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦106 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦26 | 合格，注意人内参低 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 肠道病毒71型 | T3P3-QWP02-DJ-2 | T3P3-QWP02-LY-2 | 94429 | 85638 | 0.76573 | 0.80239 | 1147 | 6751 | 6659 | 12169 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦487 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦30 | 合格，注意人内参低 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 肠道病毒71型 | T3P3-QWP02-DJ-3 | T3P3-QWP02-LY-3 | 75175 | 59401 | 0.81488 | 0.8062 | 1004 | 3833 | 4721 | 8399 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦568 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦101 | 合格，注意人内参低 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-QWP03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | T3P3-QWP03-DJ-1 | T3P3-QWP03-LY-1 | 82851 | 61767 | 0.75709 | 0.79285 | 16034 | 22549 | 1823 | 2097 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦492 | NULL | 合格 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-QWP03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | T3P3-QWP03-DJ-2 | T3P3-QWP03-LY-2 | 88652 | 85377 | 0.80007 | 0.81724 | 15934 | 30325 | 1172 | 1449 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦223 | NULL | 合格 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-QWP03 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | T3P3-QWP03-DJ-3 | T3P3-QWP03-LY-3 | 79952 | 65436 | 0.79738 | 0.75541 | 14067 | 14241 | 1774 | 434 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦585 | NULL | 合格 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-QWP04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | T3P3-QWP04-DJ-1 | T3P3-QWP04-LY-1 | 105290 | 76442 | 0.79092 | 0.79381 | 24171 | 22832 | 2044 | 1376 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦531 | NULL | 合格 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-QWP04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | T3P3-QWP04-DJ-2 | T3P3-QWP04-LY-2 | 94578 | 88745 | 0.77561 | 0.79978 | 33010 | 28210 | 2225 | 3463 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1454 | NULL | 合格 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-QWP04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | T3P3-QWP04-DJ-3 | T3P3-QWP04-LY-3 | 77564 | 68304 | 0.78744 | 0.77944 | 21770 | 18768 | 1588 | 1834 | 5 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦634 | NULL | 合格 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-QWP05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | T3P3-QWP05-DJ-1 | T3P3-QWP05-LY-1 | 81653 | 66081 | 0.8178 | 0.77585 | 17034 | 22074 | 3325 | 2527 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦525 | NULL | 合格 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-QWP05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | T3P3-QWP05-DJ-2 | T3P3-QWP05-LY-2 | 73407 | 53775 | 0.76517 | 0.82216 | 21795 | 27961 | 3643 | 4443 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦463 | NULL | 合格 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-QWP05 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | T3P3-QWP05-DJ-3 | T3P3-QWP05-LY-3 | 73262 | 68366 | 0.78792 | 0.7805 | 28812 | 31306 | 5128 | 5734 | 4 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1201 | NULL | 合格 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-QWP06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | T3P3-QWP06-DJ-1 | T3P3-QWP06-LY-1 | 53593 | 72115 | 0.8442 | 0.84093 | 83380 | 73018 | 2398 | 1969 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦140 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦72 | 合格 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-QWP06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | T3P3-QWP06-DJ-2 | T3P3-QWP06-LY-2 | 90465 | 62105 | 0.84061 | 0.83805 | 76674 | 74664 | 1793 | 1853 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦190 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦43 | 合格 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-QWP06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | T3P3-QWP06-DJ-3 | T3P3-QWP06-LY-3 | 64379 | 72324 | 0.83798 | 0.84502 | 74784 | 79586 | 1306 | 1225 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦202 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦62 | 合格 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-QWP07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | T3P3-QWP07-DJ-1 | T3P3-QWP07-LY-1 | 94572 | 57760 | 0.76525 | 0.76807 | 4415 | 7355 | 2735 | 3495 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1250 | NULL | 合格 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-QWP07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | T3P3-QWP07-DJ-2 | T3P3-QWP07-LY-2 | 86095 | 104393 | 0.75418 | 0.75528 | 2712 | 3066 | 3472 | 2601 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦791 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦34 | 合格 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-QWP07 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | T3P3-QWP07-DJ-3 | T3P3-QWP07-LY-3 | 92823 | 98208 | 0.76292 | 0.79056 | 3812 | 968 | 3810 | 1273 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1315 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦27 | 合格 | 合格，注意人内参低
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-QWL01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | T3P3-QWL01-DJ-1 | T3P3-QWL01-LY-1 | 83031 | 86314 | 0.80756 | 0.80972 | 14322 | 13561 | 2700 | 3279 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦489 | NULL | 合格 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-QWL01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | T3P3-QWL01-DJ-2 | T3P3-QWL01-LY-2 | 80085 | 85863 | 0.80356 | 0.78711 | 22321 | 16912 | 6587 | 4159 | 1 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦557 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦31 | 合格 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-QWL01 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | T3P3-QWL01-DJ-3 | T3P3-QWL01-LY-3 | 57604 | 88168 | 0.80402 | 0.77898 | 18525 | 14660 | 3460 | 5754 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1047 | NULL | 合格 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 | T3P3-QWL02-DJ-1 | T3P3-QWL02-LY-1 | 97434 | 84683 | 0.80176 | 0.79164 | 394 | 1959 | 3029 | 3113 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦475 | NULL | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 | T3P3-QWL02-DJ-2 | T3P3-QWL02-LY-2 | 59244 | 100468 | 0.73613 | 0.78239 | 589 | 825 | 9638 | 4689 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦461 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦24 | Q30不合格 | 合格，注意人内参低
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 | T3P3-QWL02-DJ-3 | T3P3-QWL02-LY-3 | 72466 | 61187 | 0.77302 | 0.76364 | 1225 | 2447 | 16168 | 7575 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1561 | NULL | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-QWL03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | T3P3-QWL03-DJ-1 | T3P3-QWL03-LY-1 | 87497 | 86866 | 0.77649 | 0.8088 | 4768 | 6099 | 8399 | 6389 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦801 | NULL | 合格 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-QWL03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | T3P3-QWL03-DJ-2 | T3P3-QWL03-LY-2 | 82674 | 77403 | 0.7956 | 0.80686 | 5444 | 7435 | 6653 | 8581 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦735 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦27 | 合格 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-QWL03 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | T3P3-QWL03-DJ-3 | T3P3-QWL03-LY-3 | 75457 | 96569 | 0.80127 | 0.75327 | 5518 | 7053 | 2863 | 1959 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦910 | NULL | 合格 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-QWL04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | T3P3-QWL04-DJ-1 | T3P3-QWL04-LY-1 | 84538 | 74813 | 0.81578 | 0.80512 | 8181 | 7008 | 7309 | 10736 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦434 | NULL | 合格 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-QWL04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | T3P3-QWL04-DJ-2 | T3P3-QWL04-LY-2 | 63573 | 98479 | 0.78146 | 0.81233 | 5444 | 1451 | 4555 | 1688 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦634 | NULL | 合格 | 合格，注意人内参低
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-QWL04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | T3P3-QWL04-DJ-3 | T3P3-QWL04-LY-3 | 62000 | 61957 | 0.77198 | 0.79744 | 7342 | 402 | 4892 | 507 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦710 | NULL | 合格 | 合格，注意人内参低
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-QWL05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | T3P3-QWL05-DJ-1 | T3P3-QWL05-LY-1 | 104386 | 99959 | 0.77641 | 0.79699 | 5076 | 13962 | 4848 | 9901 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦389 | NULL | 合格 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-QWL05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | T3P3-QWL05-DJ-2 | T3P3-QWL05-LY-2 | 90882 | 69260 | 0.80494 | 0.76864 | 13496 | 11102 | 9641 | 8049 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1181 | NULL | 合格 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-QWL05 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | T3P3-QWL05-DJ-3 | T3P3-QWL05-LY-3 | 93347 | 89256 | 0.79275 | 0.81035 | 7061 | 18166 | 3975 | 7192 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦392 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦31 | 合格 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-QWL06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | T3P3-QWL06-DJ-1 | T3P3-QWL06-LY-1 | 58767 | 80233 | 0.79199 | 0.83972 | 44814 | 48378 | 2910 | 3976 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦927 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦325 | 合格 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-QWL06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | T3P3-QWL06-DJ-2 | T3P3-QWL06-LY-2 | 82688 | 75400 | 0.8304 | 0.8263 | 35881 | 46613 | 1922 | 2086 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦999 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦365 | 合格 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-QWL06 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | T3P3-QWL06-DJ-3 | T3P3-QWL06-LY-3 | 60653 | 70350 | 0.79454 | 0.81671 | 56620 | 45131 | 2800 | 4463 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦198 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦198 | 合格 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-QWL07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | T3P3-QWL07-DJ-1 | T3P3-QWL07-LY-1 | 65494 | 47383 | 0.80395 | 0.79676 | 444 | 762 | 4258 | 10974 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1028 | NULL | 合格，注意人内参低 | 原始数据不合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-QWL07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | T3P3-QWL07-DJ-2 | T3P3-QWL07-LY-2 | 93771 | 111945 | 0.79712 | 0.80775 | 567 | 430 | 4587 | 4438 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦376 | NULL | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-QWL07 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | T3P3-QWL07-DJ-3 | T3P3-QWL07-LY-3 | 68942 | 130576 | 0.75029 | 0.74872 | 911 | 495 | 5924 | 5126 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦628 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦20 | 合格，注意人内参低 | Q30不合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | T3P3-POS-DJ-1 | T3P3-POS-LY-1 | 93114 | 103358 | 0.7683 | 0.80262 | 9141 | 4845 | 9193 | 5974 | 4 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦674 | NULL | 合格 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | T3P3-POS-DJ-2 | T3P3-POS-LY-2 | 72525 | 90129 | 0.77739 | 0.81076 | 6711 | 4384 | 5857 | 4021 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦503 | NULL | 合格 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | T3P3-POS-DJ-3 | T3P3-POS-LY-3 | 89316 | 107971 | 0.79904 | 0.79519 | 8002 | 3695 | 4991 | 3300 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦685 | NULL | 合格 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-QWN01 | 阴性参考品 |  | T3P3-QWN01-DJ-10E6 | T3P3-QWN01-LY-10E6 | 53619 | 62045 | 0.80656 | 0.80921 |  |  | 1906 | 2497 | 52447 | 42917 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦104 | NULL | 合格 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-QWN02 | 阴性参考品 |  | T3P3-QWN02-DJ-10E6 | T3P3-QWN02-LY-10E6 | 40783 | 51404 | 0.84259 | 0.81115 |  |  | 1628 | 1817 | 63134 | 48960 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦64 | NULL | 原始数据不合格 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-QWN03 | 阴性参考品 |  | T3P3-QWN03-DJ-10E6 | T3P3-QWN03-LY-10E6 | 50745 | 61171 | 0.81361 | 0.82914 |  |  | 1387 | 1170 | 56252 | 37987 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦49 | NULL | 合格 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-QWN01 | 阴性参考品 |  | T3P3-QWN01-DJ-10E5 | T3P3-QWN01-LY-10E5 | 84054 | 79478 | 0.77311 | 0.79453 |  |  | 937 | 405 | 23031 | 13796 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦231 | NULL | 合格 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-QWN02 | 阴性参考品 |  | T3P3-QWN02-DJ-10E5 | T3P3-QWN02-LY-10E5 | 79674 | 81114 | 0.79919 | 0.80932 |  |  | 222 | 115 | 32479 | 17947 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦215 | NULL | 合格 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-QWN03 | 阴性参考品 |  | T3P3-QWN03-DJ-10E5 | T3P3-QWN03-LY-10E5 | 73902 | 77636 | 0.83339 | 0.80804 |  |  | 1318 | 621 | 45997 | 26798 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦777 | NULL | 合格 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-QWN01 | 阴性参考品 |  | T3P3-QWN01-DJ-10E4 | T3P3-QWN01-LY-10E4 | 36530 | 88319 | 0.73648 | 0.79627 |  |  | 794 | 0 | 8260 | 2179 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦704 | NULL | 原始数据不合格 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-QWN02 | 阴性参考品 |  | T3P3-QWN02-DJ-10E4 | T3P3-QWN02-LY-10E4 | 86251 | 86836 | 0.75307 | 0.80672 |  |  | 21 | 66 | 5662 | 3930 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦369 | NULL | 合格 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-QWN03 | 阴性参考品 |  | T3P3-QWN03-DJ-10E4 | T3P3-QWN03-LY-10E4 | 71900 | 91297 | 0.75671 | 0.80262 |  |  | 145 | 0 | 7726 | 3053 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦871 | NULL | 合格 | 合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-T-1 | T3P3-NTC-LY-T-1 | 21596 | 60090 | 0.80478 | 0.80507 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1148 | NULL | 原始数据不合格 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-T-2 | T3P3-NTC-LY-T-2 | 71606 | 42972 | 0.7547 | 0.77813 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦837 | NULL | 合格 | 原始数据不合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 |  | T3P3-NEG-DJ-1 | T3P3-NEG-LY-1 | 87564 | 100093 | 0.81421 | 0.81583 |  |  | 6384 | 9098 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦509 | NULL | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 |  | T3P3-NEG-DJ-2 | T3P3-NEG-LY-2 | 68167 | 84332 | 0.80467 | 0.76107 |  |  | 4002 | 7368 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦656 | NULL | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-NEG | 阴性对照品 |  | T3P3-NEG-DJ-3 | T3P3-NEG-LY-3 | 84211 | 93542 | 0.75157 | 0.8067 |  |  | 12249 | 14879 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1139 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦37 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 |  | T3P3-LC-DJ-1 | T3P3-LC-LY-1 | 60456 | 54968 | 0.79147 | 0.79734 |  |  | 0 | 0 | 4191 | 2954 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦600 | NULL | 合格 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 |  | T3P3-LC-DJ-2 | T3P3-LC-LY-2 | 38571 | 52449 | 0.83809 | 0.83599 |  |  | 0 | 0 | 13 | 4 | 肺炎支原体耐药¦敏感¦48713;百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦153 | 肺炎支原体耐药¦敏感¦45978;百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦139 | 原始数据不合格 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 |  | T3P3-LC-DJ-3 | T3P3-LC-LY-3 | 47308 | 52424 | 0.81343 | 0.82266 |  |  | 0 | 0 | 15 | 2 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦239 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦130 | 原始数据不合格 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 |  | T3P3-LC-DJ-4 | T3P3-LC-LY-4 | 74772 | 46272 | 0.80961 | 0.81119 |  |  | 0 | 0 | 93 | 48 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦14686 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦14810 | 合格 | 原始数据不合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 |  | T3P3-LC-DJ-5 | T3P3-LC-LY-5 | 61994 | 41636 | 0.77769 | 0.7613 |  |  | 0 | 0 | 501 | 190 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦290 | NULL | 合格 | 原始数据不合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 |  | T3P3-LC-DJ-6 | T3P3-LC-LY-6 | 45256 | 35340 | 0.83179 | 0.82191 |  |  | 0 | 0 | 346 | 141 | NULL | NULL | 原始数据不合格 | 原始数据不合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 |  | T3P3-LC-DJ-7 | T3P3-LC-LY-7 | 70084 | 50962 | 0.8149 | 0.83386 |  |  | 0 | 0 | 463 | 155 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦267 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦71 | 合格 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 |  | T3P3-LC-DJ-8 | T3P3-LC-LY-8 | 75967 | 81222 | 0.80187 | 0.8153 |  |  | 0 | 0 | 821 | 429 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦533 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦118 | 合格 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 |  | T3P3-LC-DJ-9 | T3P3-LC-LY-9 | 88070 | 73657 | 0.81743 | 0.7912 |  |  | 0 | 0 | 1765 | 737 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2607 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1499 | 合格 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 |  | T3P3-LC-DJ-10 | T3P3-LC-LY-10 | 69229 | 69462 | 0.79872 | 0.79995 |  |  | 0 | 0 | 7710 | 2852 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦360 | NULL | 合格 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 |  | T3P3-LC-DJ-11 | T3P3-LC-LY-11 | 68497 | 91694 | 0.76619 | 0.78811 |  |  | 0 | 0 | 1187 | 484 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦407 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦58 | 合格 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 |  | T3P3-LC-DJ-12 | T3P3-LC-LY-12 | 54206 | 95402 | 0.83025 | 0.83043 |  |  | 0 | 0 | 802 | 355 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦18649;百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2312 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦15287;百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2428 | 合格 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 |  | T3P3-LC-DJ-13 | T3P3-LC-LY-13 | 58787 | 99413 | 0.8285 | 0.8366 |  |  | 0 | 0 | 973 | 301 | 百日咳鲍特菌耐药¦耐药¦259 | 百日咳鲍特菌耐药¦耐药¦156 | 合格 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 |  | T3P3-LC-DJ-14 | T3P3-LC-LY-14 | 33640 | 36590 | 0.83471 | 0.82057 |  |  | 0 | 0 | 39 | 20 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦26147 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦34747 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 |  | T3P3-LC-DJ-15 | T3P3-LC-LY-15 | 72647 | 80636 | 0.80388 | 0.79056 |  |  | 0 | 0 | 24 | 10 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦717 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦301 | 合格 | 合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-N-1 | T3P3-NTC-LY-N-1 | 64361 | 44047 | 0.8188 | 0.80991 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦660 | NULL | 合格 | 原始数据不合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-N-2 | T3P3-NTC-LY-N-2 | 88896 | 95953 | 0.78441 | 0.75118 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦290 | NULL | 合格 | 合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-N-3 | T3P3-NTC-LY-N-3 | 73635 | 89850 | 0.80049 | 0.78802 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦521 | NULL | 合格 | 合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-J-1 | T3P3-NTC-LY-J-1 | 43330 | 70396 | 0.7882 | 0.80315 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 原始数据不合格 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-J-2 | T3P3-NTC-LY-J-2 | 60407 | 72927 | 0.74992 | 0.8109 |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 | NULL | NULL | Q30不合格 | 合格
240425_MN00604_0427_A000H5LG7H | T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-J-3 | T3P3-NTC-LY-J-3 | 62474 | 93348 | 0.7971 | 0.8039 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 合格 | 合格

## 待检-留样对比
体系 | date | tag | sample_DJ | sample_LY | tag_sample_DJ | tag_sample_LY | 型别_DJ | 型别_LY | 原始数据_DJ | 原始数据_LY | Q30_DJ | Q30_LY | 总人内参_DJ | 总人内参_LY | 外源内参_DJ | 外源内参_LY | patho_namezn | patho_rpk_DJ | patho_rpk_LY | 质控评价_DJ | 质控评价_LY | drug_info_DJ | drug_info_LY | filter_flag_DJ | filter_flag_LY | count | 生产批号_LY | 生产批号_DJ
T3P3 | 240425 | T3P3-QWR01 | T3P3-QWR01-DJ-1 | T3P3-QWR01-LY-1 | 重复性参考品 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 64706 | 49422 | 0.82324 | 0.82726 | 0 | 0 | 1057 | 1576 | 三叶草根瘤菌(NA) | 1057 | 1576 | 合格 | 原始数据不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦230 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦59 | 内参 | 内参 | 73 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWR01 | T3P3-QWR01-DJ-1 | T3P3-QWR01-LY-1 | 重复性参考品 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 64706 | 49422 | 0.82324 | 0.82726 | 0 | 0 | 1057 | 1576 | 百日咳鲍特菌 | 61837 | 72666 | 合格 | 原始数据不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦230 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦59 | 阳性 | 阳性 | 15 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWR01 | T3P3-QWR01-DJ-2 | T3P3-QWR01-LY-2 | 重复性参考品 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 66082 | 93922 | 0.83532 | 0.84032 | 2 | 0 | 2067 | 3411 | 三叶草根瘤菌(NA) | 2067 | 3411 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦259 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦70 | 内参 | 内参 | 73 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWR01 | T3P3-QWR01-DJ-2 | T3P3-QWR01-LY-2 | 重复性参考品 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 66082 | 93922 | 0.83532 | 0.84032 | 2 | 0 | 2067 | 3411 | 人内参ZFX | 2 | 0 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦259 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦70 | 内参 |  | 34 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWR01 | T3P3-QWR01-DJ-2 | T3P3-QWR01-LY-2 | 重复性参考品 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 66082 | 93922 | 0.83532 | 0.84032 | 2 | 0 | 2067 | 3411 | 百日咳鲍特菌 | 68028 | 73367 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦259 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦70 | 阳性 | 阳性 | 15 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWR01 | T3P3-QWR01-DJ-3 | T3P3-QWR01-LY-3 | 重复性参考品 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 63558 | 97449 | 0.83676 | 0.83304 | 0 | 0 | 1424 | 1987 | 三叶草根瘤菌(NA) | 1424 | 1987 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦458 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦81 | 内参 | 内参 | 73 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWR01 | T3P3-QWR01-DJ-3 | T3P3-QWR01-LY-3 | 重复性参考品 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 63558 | 97449 | 0.83676 | 0.83304 | 0 | 0 | 1424 | 1987 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 2 | 0 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦458 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦81 | 滤 |  | 67 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWR01 | T3P3-QWR01-DJ-3 | T3P3-QWR01-LY-3 | 重复性参考品 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 63558 | 97449 | 0.83676 | 0.83304 | 0 | 0 | 1424 | 1987 | 百日咳鲍特菌 | 76445 | 82903 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦458 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦81 | 阳性 | 阳性 | 15 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWR01 | T3P3-QWR01-DJ-4 | T3P3-QWR01-LY-4 | 重复性参考品 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 50847 | 68923 | 0.84702 | 0.83293 | 0 | 0 | 2157 | 2175 | 三叶草根瘤菌(NA) | 2157 | 2175 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦252 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦67 | 内参 | 内参 | 73 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWR01 | T3P3-QWR01-DJ-4 | T3P3-QWR01-LY-4 | 重复性参考品 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 50847 | 68923 | 0.84702 | 0.83293 | 0 | 0 | 2157 | 2175 | 百日咳鲍特菌 | 69379 | 75097 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦252 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦67 | 阳性 | 阳性 | 15 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWR01 | T3P3-QWR01-DJ-4 | T3P3-QWR01-LY-4 | 重复性参考品 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 50847 | 68923 | 0.84702 | 0.83293 | 0 | 0 | 2157 | 2175 | 铜绿假单胞菌 | 2 | 0 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦252 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦67 | 滤 |  | 39 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWR01 | T3P3-QWR01-DJ-4 | T3P3-QWR01-LY-4 | 重复性参考品 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 50847 | 68923 | 0.84702 | 0.83293 | 0 | 0 | 2157 | 2175 | 鲍曼不动杆菌 | 0 | 6 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦252 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦67 |  | 滤 | 11 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWR01 | T3P3-QWR01-DJ-5 | T3P3-QWR01-LY-5 | 重复性参考品 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 55708 | 58629 | 0.82954 | 0.81375 | 0 | 0 | 971 | 177 | 三叶草根瘤菌(NA) | 971 | 177 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦165 |  | 内参 | 内参 | 73 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWR01 | T3P3-QWR01-DJ-5 | T3P3-QWR01-LY-5 | 重复性参考品 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 55708 | 58629 | 0.82954 | 0.81375 | 0 | 0 | 971 | 177 | 百日咳鲍特菌 | 60656 | 9610 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦165 |  | 阳性 | 阳性 | 15 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWR01 | T3P3-QWR01-DJ-6 | T3P3-QWR01-LY-6 | 重复性参考品 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 45830 | 65099 | 0.82543 | 0.83306 | 0 | 0 | 1560 | 1849 | 三叶草根瘤菌(NA) | 1560 | 1849 | 原始数据不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦242 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦92 | 内参 | 内参 | 73 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWR01 | T3P3-QWR01-DJ-6 | T3P3-QWR01-LY-6 | 重复性参考品 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 45830 | 65099 | 0.82543 | 0.83306 | 0 | 0 | 1560 | 1849 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 0 | 3 | 原始数据不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦242 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦92 |  | 滤 | 67 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWR01 | T3P3-QWR01-DJ-6 | T3P3-QWR01-LY-6 | 重复性参考品 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 45830 | 65099 | 0.82543 | 0.83306 | 0 | 0 | 1560 | 1849 | 百日咳鲍特菌 | 76003 | 72820 | 原始数据不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦242 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦92 | 阳性 | 阳性 | 15 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWR01 | T3P3-QWR01-DJ-7 | T3P3-QWR01-LY-7 | 重复性参考品 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 54407 | 63647 | 0.83101 | 0.83772 | 0 | 0 | 1873 | 2091 | 三叶草根瘤菌(NA) | 1873 | 2091 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦259 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦58 | 内参 | 内参 | 73 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWR01 | T3P3-QWR01-DJ-7 | T3P3-QWR01-LY-7 | 重复性参考品 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 54407 | 63647 | 0.83101 | 0.83772 | 0 | 0 | 1873 | 2091 | 百日咳鲍特菌 | 73046 | 78497 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦259 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦58 | 阳性 | 阳性 | 15 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWR01 | T3P3-QWR01-DJ-7 | T3P3-QWR01-LY-7 | 重复性参考品 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 54407 | 63647 | 0.83101 | 0.83772 | 0 | 0 | 1873 | 2091 | 铜绿假单胞菌 | 0 | 5 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦259 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦58 |  | 滤 | 39 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWR01 | T3P3-QWR01-DJ-8 | T3P3-QWR01-LY-8 | 重复性参考品 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 71696 | 92518 | 0.83595 | 0.84194 | 0 | 0 | 789 | 1180 | 三叶草根瘤菌(NA) | 789 | 1180 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦444 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦26 | 内参 | 内参 | 73 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWR01 | T3P3-QWR01-DJ-8 | T3P3-QWR01-LY-8 | 重复性参考品 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 71696 | 92518 | 0.83595 | 0.84194 | 0 | 0 | 789 | 1180 | 百日咳鲍特菌 | 61839 | 65974 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦444 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦26 | 阳性 | 阳性 | 15 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWR01 | T3P3-QWR01-DJ-8 | T3P3-QWR01-LY-8 | 重复性参考品 | 重复性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 71696 | 92518 | 0.83595 | 0.84194 | 0 | 0 | 789 | 1180 | 铜绿假单胞菌 | 10 | 0 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦444 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦26 | 滤 |  | 39 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWR02 | T3P3-QWR02-DJ-1 | T3P3-QWR02-LY-1 | 重复性参考品 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 98724 | 88137 | 0.74365 | 0.81568 | 0 | 0 | 2309 | 3677 | 三叶草根瘤菌(NA) | 2309 | 3677 | Q30不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦549 |  | 内参 | 内参 | 73 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWR02 | T3P3-QWR02-DJ-1 | T3P3-QWR02-LY-1 | 重复性参考品 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 98724 | 88137 | 0.74365 | 0.81568 | 0 | 0 | 2309 | 3677 | 卡他莫拉菌 | 4248 | 3875 | Q30不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦549 |  | 阳性 | 阳性 | 29 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWR02 | T3P3-QWR02-DJ-1 | T3P3-QWR02-LY-1 | 重复性参考品 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 98724 | 88137 | 0.74365 | 0.81568 | 0 | 0 | 2309 | 3677 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 0 | 2 | Q30不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦549 |  |  | 滤 | 67 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWR02 | T3P3-QWR02-DJ-2 | T3P3-QWR02-LY-2 | 重复性参考品 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 76874 | 75569 | 0.7954 | 0.77353 | 0 | 0 | 5090 | 7654 | 三叶草根瘤菌(NA) | 5090 | 7654 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦515 |  | 内参 | 内参 | 73 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWR02 | T3P3-QWR02-DJ-2 | T3P3-QWR02-LY-2 | 重复性参考品 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 76874 | 75569 | 0.7954 | 0.77353 | 0 | 0 | 5090 | 7654 | 卡他莫拉菌 | 3614 | 6996 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦515 |  | 阳性 | 阳性 | 29 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWR02 | T3P3-QWR02-DJ-2 | T3P3-QWR02-LY-2 | 重复性参考品 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 76874 | 75569 | 0.7954 | 0.77353 | 0 | 0 | 5090 | 7654 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 1 | 4 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦515 |  | 滤 | 滤 | 67 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWR02 | T3P3-QWR02-DJ-2 | T3P3-QWR02-LY-2 | 重复性参考品 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 76874 | 75569 | 0.7954 | 0.77353 | 0 | 0 | 5090 | 7654 | 铜绿假单胞菌 | 7 | 0 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦515 |  | 滤 |  | 39 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWR02 | T3P3-QWR02-DJ-3 | T3P3-QWR02-LY-3 | 重复性参考品 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 79892 | 98206 | 0.80421 | 0.81883 | 0 | 0 | 10619 | 9797 | 三叶草根瘤菌(NA) | 10619 | 9797 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1341 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦27 | 内参 | 内参 | 73 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWR02 | T3P3-QWR02-DJ-3 | T3P3-QWR02-LY-3 | 重复性参考品 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 79892 | 98206 | 0.80421 | 0.81883 | 0 | 0 | 10619 | 9797 | 卡他莫拉菌 | 10667 | 12833 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1341 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦27 | 阳性 | 阳性 | 29 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWR02 | T3P3-QWR02-DJ-3 | T3P3-QWR02-LY-3 | 重复性参考品 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 79892 | 98206 | 0.80421 | 0.81883 | 0 | 0 | 10619 | 9797 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 4 | 3 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1341 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦27 | 滤 | 滤 | 67 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWR02 | T3P3-QWR02-DJ-3 | T3P3-QWR02-LY-3 | 重复性参考品 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 79892 | 98206 | 0.80421 | 0.81883 | 0 | 0 | 10619 | 9797 | 铜绿假单胞菌 | 38 | 10 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1341 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦27 | 弱阳 | 滤 | 39 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWR02 | T3P3-QWR02-DJ-4 | T3P3-QWR02-LY-4 | 重复性参考品 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 95618 | 102577 | 0.79612 | 0.79995 | 0 | 0 | 6231 | 2577 | 三叶草根瘤菌(NA) | 6231 | 2577 | 合格 | 合格，注意人内参低 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦620 |  | 内参 | 内参 | 73 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWR02 | T3P3-QWR02-DJ-4 | T3P3-QWR02-LY-4 | 重复性参考品 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 95618 | 102577 | 0.79612 | 0.79995 | 0 | 0 | 6231 | 2577 | 卡他莫拉菌 | 5533 | 2098 | 合格 | 合格，注意人内参低 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦620 |  | 阳性 | 阳性 | 29 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWR02 | T3P3-QWR02-DJ-4 | T3P3-QWR02-LY-4 | 重复性参考品 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 95618 | 102577 | 0.79612 | 0.79995 | 0 | 0 | 6231 | 2577 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 7 | 3 | 合格 | 合格，注意人内参低 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦620 |  | 滤 | 滤 | 67 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWR02 | T3P3-QWR02-DJ-4 | T3P3-QWR02-LY-4 | 重复性参考品 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 95618 | 102577 | 0.79612 | 0.79995 | 0 | 0 | 6231 | 2577 | 铜绿假单胞菌 | 15 | 0 | 合格 | 合格，注意人内参低 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦620 |  | 滤 |  | 39 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWR02 | T3P3-QWR02-DJ-5 | T3P3-QWR02-LY-5 | 重复性参考品 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 108818 | 97416 | 0.78927 | 0.80976 | 0 | 0 | 8245 | 14968 | 三叶草根瘤菌(NA) | 8245 | 14968 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦787 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦46 | 内参 | 内参 | 73 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWR02 | T3P3-QWR02-DJ-5 | T3P3-QWR02-LY-5 | 重复性参考品 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 108818 | 97416 | 0.78927 | 0.80976 | 0 | 0 | 8245 | 14968 | 卡他莫拉菌 | 4317 | 6628 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦787 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦46 | 阳性 | 阳性 | 29 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWR02 | T3P3-QWR02-DJ-5 | T3P3-QWR02-LY-5 | 重复性参考品 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 108818 | 97416 | 0.78927 | 0.80976 | 0 | 0 | 8245 | 14968 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 0 | 1 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦787 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦46 |  | 滤 | 67 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWR02 | T3P3-QWR02-DJ-5 | T3P3-QWR02-LY-5 | 重复性参考品 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 108818 | 97416 | 0.78927 | 0.80976 | 0 | 0 | 8245 | 14968 | 肠道病毒B组 | 0 | 114 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦787 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦46 |  | 阳性 | 1 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWR02 | T3P3-QWR02-DJ-5 | T3P3-QWR02-LY-5 | 重复性参考品 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 108818 | 97416 | 0.78927 | 0.80976 | 0 | 0 | 8245 | 14968 | 铜绿假单胞菌 | 0 | 10 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦787 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦46 |  | 滤 | 39 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWR02 | T3P3-QWR02-DJ-6 | T3P3-QWR02-LY-6 | 重复性参考品 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 52103 | 85155 | 0.78134 | 0.79056 | 0 | 0 | 11832 | 9339 | 三叶草根瘤菌(NA) | 11832 | 9339 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1081 |  | 内参 | 内参 | 73 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWR02 | T3P3-QWR02-DJ-6 | T3P3-QWR02-LY-6 | 重复性参考品 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 52103 | 85155 | 0.78134 | 0.79056 | 0 | 0 | 11832 | 9339 | 卡他莫拉菌 | 9360 | 9641 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1081 |  | 阳性 | 阳性 | 29 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWR02 | T3P3-QWR02-DJ-6 | T3P3-QWR02-LY-6 | 重复性参考品 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 52103 | 85155 | 0.78134 | 0.79056 | 0 | 0 | 11832 | 9339 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 10 | 1 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1081 |  | 滤 | 滤 | 67 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWR02 | T3P3-QWR02-DJ-7 | T3P3-QWR02-LY-7 | 重复性参考品 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 76713 | 63708 | 0.79153 | 0.80667 | 0 | 0 | 6062 | 11005 | 三叶草根瘤菌(NA) | 6062 | 11005 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦753 |  | 内参 | 内参 | 73 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWR02 | T3P3-QWR02-DJ-7 | T3P3-QWR02-LY-7 | 重复性参考品 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 76713 | 63708 | 0.79153 | 0.80667 | 0 | 0 | 6062 | 11005 | 卡他莫拉菌 | 5801 | 10688 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦753 |  | 阳性 | 阳性 | 29 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWR02 | T3P3-QWR02-DJ-7 | T3P3-QWR02-LY-7 | 重复性参考品 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 76713 | 63708 | 0.79153 | 0.80667 | 0 | 0 | 6062 | 11005 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 0 | 3 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦753 |  |  | 滤 | 67 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWR02 | T3P3-QWR02-DJ-7 | T3P3-QWR02-LY-7 | 重复性参考品 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 76713 | 63708 | 0.79153 | 0.80667 | 0 | 0 | 6062 | 11005 | 铜绿假单胞菌 | 3 | 0 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦753 |  | 滤 |  | 39 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWR02 | T3P3-QWR02-DJ-8 | T3P3-QWR02-LY-8 | 重复性参考品 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 86890 | 84663 | 0.78682 | 0.79557 | 0 | 0 | 3849 | 6774 | 三叶草根瘤菌(NA) | 3849 | 6774 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦536 |  | 内参 | 内参 | 73 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWR02 | T3P3-QWR02-DJ-8 | T3P3-QWR02-LY-8 | 重复性参考品 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 86890 | 84663 | 0.78682 | 0.79557 | 0 | 0 | 3849 | 6774 | 卡他莫拉菌 | 3489 | 6179 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦536 |  | 阳性 | 阳性 | 29 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWR02 | T3P3-QWR02-DJ-8 | T3P3-QWR02-LY-8 | 重复性参考品 | 重复性参考品 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 86890 | 84663 | 0.78682 | 0.79557 | 0 | 0 | 3849 | 6774 | 铜绿假单胞菌 | 9 | 19 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦536 |  | 滤 | 弱阳 | 39 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP01 | T3P3-QWP01-DJ-1 | T3P3-QWP01-LY-1 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 84647 | 78426 | 0.7982 | 0.8129 | 0 | 0 | 3108 | 4222 | 三叶草根瘤菌(NA) | 3108 | 4222 | 合格 | 合格，注意人内参低 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦520 |  | 内参 | 内参 | 73 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP01 | T3P3-QWP01-DJ-1 | T3P3-QWP01-LY-1 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 84647 | 78426 | 0.7982 | 0.8129 | 0 | 0 | 3108 | 4222 | 甲型流感病毒 | 3081 | 2506 | 合格 | 合格，注意人内参低 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦520 |  | 阳性 | 阳性 | 11 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP01 | T3P3-QWP01-DJ-1 | T3P3-QWP01-LY-1 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 84647 | 78426 | 0.7982 | 0.8129 | 0 | 0 | 3108 | 4222 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 3081 | 2506 | 合格 | 合格，注意人内参低 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦520 |  | 阳性 | 阳性 | 10 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP01 | T3P3-QWP01-DJ-2 | T3P3-QWP01-LY-2 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 91838 | 107918 | 0.79605 | 0.80887 | 0 | 0 | 4347 | 3287 | 三叶草根瘤菌(NA) | 4347 | 3287 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦342 |  | 内参 | 内参 | 73 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP01 | T3P3-QWP01-DJ-2 | T3P3-QWP01-LY-2 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 91838 | 107918 | 0.79605 | 0.80887 | 0 | 0 | 4347 | 3287 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 2 | 3 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦342 |  | 滤 | 滤 | 67 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP01 | T3P3-QWP01-DJ-2 | T3P3-QWP01-LY-2 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 91838 | 107918 | 0.79605 | 0.80887 | 0 | 0 | 4347 | 3287 | 甲型流感病毒 | 2274 | 1301 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦342 |  | 阳性 | 阳性 | 11 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP01 | T3P3-QWP01-DJ-2 | T3P3-QWP01-LY-2 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 91838 | 107918 | 0.79605 | 0.80887 | 0 | 0 | 4347 | 3287 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 2274 | 1301 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦342 |  | 阳性 | 阳性 | 10 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP01 | T3P3-QWP01-DJ-2 | T3P3-QWP01-LY-2 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 91838 | 107918 | 0.79605 | 0.80887 | 0 | 0 | 4347 | 3287 | 铜绿假单胞菌 | 0 | 10 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦342 |  |  | 滤 | 39 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP01 | T3P3-QWP01-DJ-3 | T3P3-QWP01-LY-3 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 86541 | 52033 | 0.79909 | 0.81947 | 0 | 0 | 7231 | 17595 | 三叶草根瘤菌(NA) | 7231 | 17595 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1206 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦73 | 内参 | 内参 | 73 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP01 | T3P3-QWP01-DJ-3 | T3P3-QWP01-LY-3 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 86541 | 52033 | 0.79909 | 0.81947 | 0 | 0 | 7231 | 17595 | 甲型流感病毒 | 5892 | 9211 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1206 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦73 | 阳性 | 阳性 | 11 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP01 | T3P3-QWP01-DJ-3 | T3P3-QWP01-LY-3 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 86541 | 52033 | 0.79909 | 0.81947 | 0 | 0 | 7231 | 17595 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 5892 | 9211 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1206 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦73 | 阳性 | 阳性 | 10 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP01 | T3P3-QWP01-DJ-3 | T3P3-QWP01-LY-3 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 86541 | 52033 | 0.79909 | 0.81947 | 0 | 0 | 7231 | 17595 | 铜绿假单胞菌 | 0 | 8 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1206 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦73 |  | 滤 | 39 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP02 | T3P3-QWP02-DJ-1 | T3P3-QWP02-LY-1 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 肠道病毒71型 | 肠道病毒71型 | 55642 | 85595 | 0.78593 | 0.81478 | 0 | 0 | 1711 | 10059 | 三叶草根瘤菌(NA) | 1711 | 10059 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦106 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦26 | 内参 | 内参 | 73 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP02 | T3P3-QWP02-DJ-1 | T3P3-QWP02-LY-1 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 肠道病毒71型 | 肠道病毒71型 | 55642 | 85595 | 0.78593 | 0.81478 | 0 | 0 | 1711 | 10059 | 肠道病毒A71型 | 207 | 5973 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦106 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦26 | 阳性 | 阳性 | 6 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP02 | T3P3-QWP02-DJ-1 | T3P3-QWP02-LY-1 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 肠道病毒71型 | 肠道病毒71型 | 55642 | 85595 | 0.78593 | 0.81478 | 0 | 0 | 1711 | 10059 | 铜绿假单胞菌 | 0 | 8 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦106 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦26 |  | 滤 | 39 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP02 | T3P3-QWP02-DJ-2 | T3P3-QWP02-LY-2 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 肠道病毒71型 | 肠道病毒71型 | 94429 | 85638 | 0.76573 | 0.80239 | 0 | 0 | 6659 | 12169 | 三叶草根瘤菌(NA) | 6659 | 12169 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦487 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦30 | 内参 | 内参 | 73 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP02 | T3P3-QWP02-DJ-2 | T3P3-QWP02-LY-2 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 肠道病毒71型 | 肠道病毒71型 | 94429 | 85638 | 0.76573 | 0.80239 | 0 | 0 | 6659 | 12169 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 0 | 4 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦487 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦30 |  | 滤 | 67 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP02 | T3P3-QWP02-DJ-2 | T3P3-QWP02-LY-2 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 肠道病毒71型 | 肠道病毒71型 | 94429 | 85638 | 0.76573 | 0.80239 | 0 | 0 | 6659 | 12169 | 肠道病毒A71型 | 1147 | 6751 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦487 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦30 | 阳性 | 阳性 | 6 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP02 | T3P3-QWP02-DJ-2 | T3P3-QWP02-LY-2 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 肠道病毒71型 | 肠道病毒71型 | 94429 | 85638 | 0.76573 | 0.80239 | 0 | 0 | 6659 | 12169 | 肺炎克雷伯菌 | 0 | 76 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦487 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦30 |  | 弱阳 | 1 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP02 | T3P3-QWP02-DJ-2 | T3P3-QWP02-LY-2 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 肠道病毒71型 | 肠道病毒71型 | 94429 | 85638 | 0.76573 | 0.80239 | 0 | 0 | 6659 | 12169 | 铜绿假单胞菌 | 0 | 4 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦487 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦30 |  | 滤 | 39 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP02 | T3P3-QWP02-DJ-3 | T3P3-QWP02-LY-3 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 肠道病毒71型 | 肠道病毒71型 | 75175 | 59401 | 0.81488 | 0.8062 | 0 | 0 | 4721 | 8399 | 三叶草根瘤菌(NA) | 4721 | 8399 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦568 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦101 | 内参 | 内参 | 73 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP02 | T3P3-QWP02-DJ-3 | T3P3-QWP02-LY-3 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 肠道病毒71型 | 肠道病毒71型 | 75175 | 59401 | 0.81488 | 0.8062 | 0 | 0 | 4721 | 8399 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 0 | 8 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦568 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦101 |  | 滤 | 67 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP02 | T3P3-QWP02-DJ-3 | T3P3-QWP02-LY-3 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 肠道病毒71型 | 肠道病毒71型 | 75175 | 59401 | 0.81488 | 0.8062 | 0 | 0 | 4721 | 8399 | 肠道病毒A71型 | 1004 | 3833 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦568 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦101 | 阳性 | 阳性 | 6 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP03 | T3P3-QWP03-DJ-1 | T3P3-QWP03-LY-1 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 呼吸道合胞病毒A型 | 82851 | 61767 | 0.75709 | 0.79285 | 0 | 0 | 1823 | 2097 | 三叶草根瘤菌(NA) | 1823 | 2097 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦492 |  | 内参 | 内参 | 73 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP03 | T3P3-QWP03-DJ-1 | T3P3-QWP03-LY-1 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 呼吸道合胞病毒A型 | 82851 | 61767 | 0.75709 | 0.79285 | 0 | 0 | 1823 | 2097 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 16034 | 22549 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦492 |  | 阳性 | 阳性 | 6 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP03 | T3P3-QWP03-DJ-1 | T3P3-QWP03-LY-1 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 呼吸道合胞病毒A型 | 82851 | 61767 | 0.75709 | 0.79285 | 0 | 0 | 1823 | 2097 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 0 | 2 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦492 |  |  | 滤 | 67 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP03 | T3P3-QWP03-DJ-1 | T3P3-QWP03-LY-1 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 呼吸道合胞病毒A型 | 82851 | 61767 | 0.75709 | 0.79285 | 0 | 0 | 1823 | 2097 | 铜绿假单胞菌 | 6 | 0 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦492 |  | 滤 |  | 39 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP03 | T3P3-QWP03-DJ-2 | T3P3-QWP03-LY-2 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 呼吸道合胞病毒A型 | 88652 | 85377 | 0.80007 | 0.81724 | 0 | 0 | 1172 | 1449 | 三叶草根瘤菌(NA) | 1172 | 1449 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦223 |  | 内参 | 内参 | 73 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP03 | T3P3-QWP03-DJ-2 | T3P3-QWP03-LY-2 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 呼吸道合胞病毒A型 | 88652 | 85377 | 0.80007 | 0.81724 | 0 | 0 | 1172 | 1449 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 15934 | 30325 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦223 |  | 阳性 | 阳性 | 6 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP03 | T3P3-QWP03-DJ-2 | T3P3-QWP03-LY-2 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 呼吸道合胞病毒A型 | 88652 | 85377 | 0.80007 | 0.81724 | 0 | 0 | 1172 | 1449 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 5 | 2 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦223 |  | 滤 | 滤 | 67 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP03 | T3P3-QWP03-DJ-2 | T3P3-QWP03-LY-2 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 呼吸道合胞病毒A型 | 88652 | 85377 | 0.80007 | 0.81724 | 0 | 0 | 1172 | 1449 | 铜绿假单胞菌 | 0 | 1 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦223 |  |  | 滤 | 39 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP03 | T3P3-QWP03-DJ-3 | T3P3-QWP03-LY-3 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 呼吸道合胞病毒A型 | 79952 | 65436 | 0.79738 | 0.75541 | 0 | 0 | 1774 | 434 | 三叶草根瘤菌(NA) | 1774 | 434 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦585 |  | 内参 | 内参 | 73 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP03 | T3P3-QWP03-DJ-3 | T3P3-QWP03-LY-3 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 呼吸道合胞病毒A型 | 79952 | 65436 | 0.79738 | 0.75541 | 0 | 0 | 1774 | 434 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 14067 | 14241 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦585 |  | 阳性 | 阳性 | 6 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP03 | T3P3-QWP03-DJ-3 | T3P3-QWP03-LY-3 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 呼吸道合胞病毒A型 | 79952 | 65436 | 0.79738 | 0.75541 | 0 | 0 | 1774 | 434 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 3 | 2 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦585 |  | 滤 | 滤 | 67 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP03 | T3P3-QWP03-DJ-3 | T3P3-QWP03-LY-3 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 呼吸道合胞病毒A型 | 79952 | 65436 | 0.79738 | 0.75541 | 0 | 0 | 1774 | 434 | 铜绿假单胞菌 | 0 | 8 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦585 |  |  | 滤 | 39 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP04 | T3P3-QWP04-DJ-1 | T3P3-QWP04-LY-1 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 人副流感2型 | 人副流感2型 | 105290 | 76442 | 0.79092 | 0.79381 | 0 | 0 | 2044 | 1376 | 三叶草根瘤菌(NA) | 2044 | 1376 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦531 |  | 内参 | 内参 | 73 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP04 | T3P3-QWP04-DJ-1 | T3P3-QWP04-LY-1 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 人副流感2型 | 人副流感2型 | 105290 | 76442 | 0.79092 | 0.79381 | 0 | 0 | 2044 | 1376 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 24171 | 22832 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦531 |  | 阳性 | 阳性 | 6 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP04 | T3P3-QWP04-DJ-1 | T3P3-QWP04-LY-1 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 人副流感2型 | 人副流感2型 | 105290 | 76442 | 0.79092 | 0.79381 | 0 | 0 | 2044 | 1376 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 1 | 0 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦531 |  | 滤 |  | 67 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP04 | T3P3-QWP04-DJ-1 | T3P3-QWP04-LY-1 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 人副流感2型 | 人副流感2型 | 105290 | 76442 | 0.79092 | 0.79381 | 0 | 0 | 2044 | 1376 | 铜绿假单胞菌 | 0 | 7 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦531 |  |  | 滤 | 39 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP04 | T3P3-QWP04-DJ-2 | T3P3-QWP04-LY-2 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 人副流感2型 | 人副流感2型 | 94578 | 88745 | 0.77561 | 0.79978 | 0 | 0 | 2225 | 3463 | 三叶草根瘤菌(NA) | 2225 | 3463 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1454 |  | 内参 | 内参 | 73 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP04 | T3P3-QWP04-DJ-2 | T3P3-QWP04-LY-2 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 人副流感2型 | 人副流感2型 | 94578 | 88745 | 0.77561 | 0.79978 | 0 | 0 | 2225 | 3463 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 33010 | 28210 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1454 |  | 阳性 | 阳性 | 6 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP04 | T3P3-QWP04-DJ-2 | T3P3-QWP04-LY-2 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 人副流感2型 | 人副流感2型 | 94578 | 88745 | 0.77561 | 0.79978 | 0 | 0 | 2225 | 3463 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 4 | 15 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1454 |  | 滤 | 滤 | 67 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP04 | T3P3-QWP04-DJ-2 | T3P3-QWP04-LY-2 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 人副流感2型 | 人副流感2型 | 94578 | 88745 | 0.77561 | 0.79978 | 0 | 0 | 2225 | 3463 | 铜绿假单胞菌 | 5 | 2 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1454 |  | 滤 | 滤 | 39 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP04 | T3P3-QWP04-DJ-3 | T3P3-QWP04-LY-3 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 人副流感2型 | 人副流感2型 | 77564 | 68304 | 0.78744 | 0.77944 | 5 | 0 | 1588 | 1834 | 三叶草根瘤菌(NA) | 1588 | 1834 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦634 |  | 内参 | 内参 | 73 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP04 | T3P3-QWP04-DJ-3 | T3P3-QWP04-LY-3 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 人副流感2型 | 人副流感2型 | 77564 | 68304 | 0.78744 | 0.77944 | 5 | 0 | 1588 | 1834 | 人内参ACTB | 5 | 0 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦634 |  | 内参 |  | 30 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP04 | T3P3-QWP04-DJ-3 | T3P3-QWP04-LY-3 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 人副流感2型 | 人副流感2型 | 77564 | 68304 | 0.78744 | 0.77944 | 5 | 0 | 1588 | 1834 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 21770 | 18768 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦634 |  | 阳性 | 阳性 | 6 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP04 | T3P3-QWP04-DJ-3 | T3P3-QWP04-LY-3 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 人副流感2型 | 人副流感2型 | 77564 | 68304 | 0.78744 | 0.77944 | 5 | 0 | 1588 | 1834 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 0 | 1 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦634 |  |  | 滤 | 67 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP04 | T3P3-QWP04-DJ-3 | T3P3-QWP04-LY-3 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 人副流感2型 | 人副流感2型 | 77564 | 68304 | 0.78744 | 0.77944 | 5 | 0 | 1588 | 1834 | 鲍曼不动杆菌 | 0 | 4 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦634 |  |  | 滤 | 11 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP05 | T3P3-QWP05-DJ-1 | T3P3-QWP05-LY-1 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 腺病毒4型 | 81653 | 66081 | 0.8178 | 0.77585 | 0 | 0 | 3325 | 2527 | 三叶草根瘤菌(NA) | 3325 | 2527 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦525 |  | 内参 | 内参 | 73 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP05 | T3P3-QWP05-DJ-1 | T3P3-QWP05-LY-1 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 腺病毒4型 | 81653 | 66081 | 0.8178 | 0.77585 | 0 | 0 | 3325 | 2527 | 人腺病毒4型 | 17034 | 22074 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦525 |  | 阳性 | 阳性 | 6 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP05 | T3P3-QWP05-DJ-1 | T3P3-QWP05-LY-1 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 腺病毒4型 | 81653 | 66081 | 0.8178 | 0.77585 | 0 | 0 | 3325 | 2527 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 2 | 5 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦525 |  | 滤 | 滤 | 67 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP05 | T3P3-QWP05-DJ-1 | T3P3-QWP05-LY-1 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 腺病毒4型 | 81653 | 66081 | 0.8178 | 0.77585 | 0 | 0 | 3325 | 2527 | 铜绿假单胞菌 | 0 | 2 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦525 |  |  | 滤 | 39 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP05 | T3P3-QWP05-DJ-1 | T3P3-QWP05-LY-1 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 腺病毒4型 | 81653 | 66081 | 0.8178 | 0.77585 | 0 | 0 | 3325 | 2527 | 鲍曼不动杆菌 | 0 | 3 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦525 |  |  | 滤 | 11 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP05 | T3P3-QWP05-DJ-2 | T3P3-QWP05-LY-2 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 腺病毒4型 | 73407 | 53775 | 0.76517 | 0.82216 | 0 | 0 | 3643 | 4443 | 三叶草根瘤菌(NA) | 3643 | 4443 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦463 |  | 内参 | 内参 | 73 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP05 | T3P3-QWP05-DJ-2 | T3P3-QWP05-LY-2 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 腺病毒4型 | 73407 | 53775 | 0.76517 | 0.82216 | 0 | 0 | 3643 | 4443 | 人腺病毒4型 | 21795 | 27961 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦463 |  | 阳性 | 阳性 | 6 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP05 | T3P3-QWP05-DJ-2 | T3P3-QWP05-LY-2 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 腺病毒4型 | 73407 | 53775 | 0.76517 | 0.82216 | 0 | 0 | 3643 | 4443 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 4 | 0 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦463 |  | 滤 |  | 67 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP05 | T3P3-QWP05-DJ-2 | T3P3-QWP05-LY-2 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 腺病毒4型 | 73407 | 53775 | 0.76517 | 0.82216 | 0 | 0 | 3643 | 4443 | 铜绿假单胞菌 | 0 | 2 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦463 |  |  | 滤 | 39 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP05 | T3P3-QWP05-DJ-2 | T3P3-QWP05-LY-2 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 腺病毒4型 | 73407 | 53775 | 0.76517 | 0.82216 | 0 | 0 | 3643 | 4443 | 鲍曼不动杆菌 | 0 | 9 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦463 |  |  | 滤 | 11 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP05 | T3P3-QWP05-DJ-3 | T3P3-QWP05-LY-3 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 腺病毒4型 | 73262 | 68366 | 0.78792 | 0.7805 | 4 | 0 | 5128 | 5734 | 三叶草根瘤菌(NA) | 5128 | 5734 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1201 |  | 内参 | 内参 | 73 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP05 | T3P3-QWP05-DJ-3 | T3P3-QWP05-LY-3 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 腺病毒4型 | 73262 | 68366 | 0.78792 | 0.7805 | 4 | 0 | 5128 | 5734 | 人内参ZFY | 4 | 0 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1201 |  | 内参 |  | 19 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP05 | T3P3-QWP05-DJ-3 | T3P3-QWP05-LY-3 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 腺病毒4型 | 73262 | 68366 | 0.78792 | 0.7805 | 4 | 0 | 5128 | 5734 | 人腺病毒4型 | 28812 | 31306 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1201 |  | 阳性 | 阳性 | 6 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP05 | T3P3-QWP05-DJ-3 | T3P3-QWP05-LY-3 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 腺病毒4型 | 腺病毒4型 | 73262 | 68366 | 0.78792 | 0.7805 | 4 | 0 | 5128 | 5734 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 1 | 0 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1201 |  | 滤 |  | 67 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP06 | T3P3-QWP06-DJ-1 | T3P3-QWP06-LY-1 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 53593 | 72115 | 0.8442 | 0.84093 | 0 | 0 | 2398 | 1969 | 三叶草根瘤菌(NA) | 2398 | 1969 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦140 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦72 | 内参 | 内参 | 73 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP06 | T3P3-QWP06-DJ-1 | T3P3-QWP06-LY-1 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 53593 | 72115 | 0.8442 | 0.84093 | 0 | 0 | 2398 | 1969 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 4 | 1 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦140 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦72 | 滤 | 滤 | 67 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP06 | T3P3-QWP06-DJ-1 | T3P3-QWP06-LY-1 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 53593 | 72115 | 0.8442 | 0.84093 | 0 | 0 | 2398 | 1969 | 百日咳鲍特菌 | 83380 | 73018 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦140 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦72 | 阳性 | 阳性 | 15 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP06 | T3P3-QWP06-DJ-1 | T3P3-QWP06-LY-1 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 53593 | 72115 | 0.8442 | 0.84093 | 0 | 0 | 2398 | 1969 | 铜绿假单胞菌 | 7 | 0 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦140 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦72 | 滤 |  | 39 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP06 | T3P3-QWP06-DJ-2 | T3P3-QWP06-LY-2 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 90465 | 62105 | 0.84061 | 0.83805 | 0 | 0 | 1793 | 1853 | 三叶草根瘤菌(NA) | 1793 | 1853 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦190 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦43 | 内参 | 内参 | 73 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP06 | T3P3-QWP06-DJ-2 | T3P3-QWP06-LY-2 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 90465 | 62105 | 0.84061 | 0.83805 | 0 | 0 | 1793 | 1853 | 百日咳鲍特菌 | 76674 | 74664 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦190 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦43 | 阳性 | 阳性 | 15 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP06 | T3P3-QWP06-DJ-2 | T3P3-QWP06-LY-2 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 90465 | 62105 | 0.84061 | 0.83805 | 0 | 0 | 1793 | 1853 | 铜绿假单胞菌 | 4 | 0 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦190 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦43 | 滤 |  | 39 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP06 | T3P3-QWP06-DJ-3 | T3P3-QWP06-LY-3 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 64379 | 72324 | 0.83798 | 0.84502 | 0 | 0 | 1306 | 1225 | 三叶草根瘤菌(NA) | 1306 | 1225 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦202 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦62 | 内参 | 内参 | 73 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP06 | T3P3-QWP06-DJ-3 | T3P3-QWP06-LY-3 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 64379 | 72324 | 0.83798 | 0.84502 | 0 | 0 | 1306 | 1225 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 5 | 0 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦202 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦62 | 滤 |  | 67 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP06 | T3P3-QWP06-DJ-3 | T3P3-QWP06-LY-3 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 64379 | 72324 | 0.83798 | 0.84502 | 0 | 0 | 1306 | 1225 | 百日咳鲍特菌 | 74784 | 79586 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦202 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦62 | 阳性 | 阳性 | 15 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP07 | T3P3-QWP07-DJ-1 | T3P3-QWP07-LY-1 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 94572 | 57760 | 0.76525 | 0.76807 | 0 | 0 | 2735 | 3495 | 三叶草根瘤菌(NA) | 2735 | 3495 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1250 |  | 内参 | 内参 | 73 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP07 | T3P3-QWP07-DJ-1 | T3P3-QWP07-LY-1 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 94572 | 57760 | 0.76525 | 0.76807 | 0 | 0 | 2735 | 3495 | 卡他莫拉菌 | 4415 | 7355 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1250 |  | 阳性 | 阳性 | 29 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP07 | T3P3-QWP07-DJ-1 | T3P3-QWP07-LY-1 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 94572 | 57760 | 0.76525 | 0.76807 | 0 | 0 | 2735 | 3495 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 5 | 14 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1250 |  | 滤 | 滤 | 67 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP07 | T3P3-QWP07-DJ-2 | T3P3-QWP07-LY-2 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 86095 | 104393 | 0.75418 | 0.75528 | 0 | 0 | 3472 | 2601 | 三叶草根瘤菌(NA) | 3472 | 2601 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦791 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦34 | 内参 | 内参 | 73 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP07 | T3P3-QWP07-DJ-2 | T3P3-QWP07-LY-2 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 86095 | 104393 | 0.75418 | 0.75528 | 0 | 0 | 3472 | 2601 | 卡他莫拉菌 | 2712 | 3066 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦791 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦34 | 阳性 | 阳性 | 29 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP07 | T3P3-QWP07-DJ-2 | T3P3-QWP07-LY-2 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 86095 | 104393 | 0.75418 | 0.75528 | 0 | 0 | 3472 | 2601 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 8 | 0 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦791 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦34 | 滤 |  | 67 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP07 | T3P3-QWP07-DJ-3 | T3P3-QWP07-LY-3 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 92823 | 98208 | 0.76292 | 0.79056 | 0 | 0 | 3810 | 1273 | 三叶草根瘤菌(NA) | 3810 | 1273 | 合格 | 合格，注意人内参低 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1315 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦27 | 内参 | 内参 | 73 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP07 | T3P3-QWP07-DJ-3 | T3P3-QWP07-LY-3 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 92823 | 98208 | 0.76292 | 0.79056 | 0 | 0 | 3810 | 1273 | 卡他莫拉菌 | 3812 | 968 | 合格 | 合格，注意人内参低 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1315 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦27 | 阳性 | 阳性 | 29 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWP07 | T3P3-QWP07-DJ-3 | T3P3-QWP07-LY-3 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 92823 | 98208 | 0.76292 | 0.79056 | 0 | 0 | 3810 | 1273 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 4 | 0 | 合格 | 合格，注意人内参低 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1315 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦27 | 滤 |  | 67 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWL01 | T3P3-QWL01-DJ-1 | T3P3-QWL01-LY-1 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 83031 | 86314 | 0.80756 | 0.80972 | 0 | 0 | 2700 | 3279 | 三叶草根瘤菌(NA) | 2700 | 3279 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦489 |  | 内参 | 内参 | 73 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWL01 | T3P3-QWL01-DJ-1 | T3P3-QWL01-LY-1 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 83031 | 86314 | 0.80756 | 0.80972 | 0 | 0 | 2700 | 3279 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 0 | 5 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦489 |  |  | 滤 | 67 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWL01 | T3P3-QWL01-DJ-1 | T3P3-QWL01-LY-1 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 83031 | 86314 | 0.80756 | 0.80972 | 0 | 0 | 2700 | 3279 | 甲型流感病毒 | 14322 | 13561 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦489 |  | 阳性 | 阳性 | 11 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWL01 | T3P3-QWL01-DJ-1 | T3P3-QWL01-LY-1 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 83031 | 86314 | 0.80756 | 0.80972 | 0 | 0 | 2700 | 3279 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 14322 | 13561 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦489 |  | 阳性 | 阳性 | 10 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWL01 | T3P3-QWL01-DJ-2 | T3P3-QWL01-LY-2 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 80085 | 85863 | 0.80356 | 0.78711 | 1 | 0 | 6587 | 4159 | 三叶草根瘤菌(NA) | 6587 | 4159 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦557 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦31 | 内参 | 内参 | 73 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWL01 | T3P3-QWL01-DJ-2 | T3P3-QWL01-LY-2 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 80085 | 85863 | 0.80356 | 0.78711 | 1 | 0 | 6587 | 4159 | 人内参ZFX | 1 | 0 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦557 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦31 | 内参 |  | 34 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWL01 | T3P3-QWL01-DJ-2 | T3P3-QWL01-LY-2 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 80085 | 85863 | 0.80356 | 0.78711 | 1 | 0 | 6587 | 4159 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 0 | 1 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦557 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦31 |  | 滤 | 67 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWL01 | T3P3-QWL01-DJ-2 | T3P3-QWL01-LY-2 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 80085 | 85863 | 0.80356 | 0.78711 | 1 | 0 | 6587 | 4159 | 甲型流感病毒 | 22321 | 16912 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦557 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦31 | 阳性 | 阳性 | 11 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWL01 | T3P3-QWL01-DJ-2 | T3P3-QWL01-LY-2 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 80085 | 85863 | 0.80356 | 0.78711 | 1 | 0 | 6587 | 4159 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 22321 | 16912 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦557 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦31 | 阳性 | 阳性 | 10 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWL01 | T3P3-QWL01-DJ-2 | T3P3-QWL01-LY-2 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 80085 | 85863 | 0.80356 | 0.78711 | 1 | 0 | 6587 | 4159 | 金黄色葡萄球菌 | 0 | 5 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦557 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦31 |  | 滤 | 7 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWL01 | T3P3-QWL01-DJ-2 | T3P3-QWL01-LY-2 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 80085 | 85863 | 0.80356 | 0.78711 | 1 | 0 | 6587 | 4159 | 铜绿假单胞菌 | 40 | 9 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦557 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦31 | 弱阳 | 滤 | 39 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWL01 | T3P3-QWL01-DJ-3 | T3P3-QWL01-LY-3 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 57604 | 88168 | 0.80402 | 0.77898 | 0 | 0 | 3460 | 5754 | 三叶草根瘤菌(NA) | 3460 | 5754 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1047 |  | 内参 | 内参 | 73 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWL01 | T3P3-QWL01-DJ-3 | T3P3-QWL01-LY-3 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 57604 | 88168 | 0.80402 | 0.77898 | 0 | 0 | 3460 | 5754 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 0 | 6 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1047 |  |  | 滤 | 67 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWL01 | T3P3-QWL01-DJ-3 | T3P3-QWL01-LY-3 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 57604 | 88168 | 0.80402 | 0.77898 | 0 | 0 | 3460 | 5754 | 甲型流感病毒 | 18525 | 14660 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1047 |  | 阳性 | 阳性 | 11 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWL01 | T3P3-QWL01-DJ-3 | T3P3-QWL01-LY-3 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 57604 | 88168 | 0.80402 | 0.77898 | 0 | 0 | 3460 | 5754 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 18525 | 14660 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1047 |  | 阳性 | 阳性 | 10 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWL01 | T3P3-QWL01-DJ-3 | T3P3-QWL01-LY-3 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 甲型流感病毒 | 甲型流感病毒 | 57604 | 88168 | 0.80402 | 0.77898 | 0 | 0 | 3460 | 5754 | 铜绿假单胞菌 | 23 | 9 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1047 |  | 滤 | 滤 | 39 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWL02 | T3P3-QWL02-DJ-1 | T3P3-QWL02-LY-1 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 | 肠道病毒71型 | 97434 | 84683 | 0.80176 | 0.79164 | 0 | 0 | 3029 | 3113 | 三叶草根瘤菌(NA) | 3029 | 3113 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦475 |  | 内参 | 内参 | 73 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWL02 | T3P3-QWL02-DJ-1 | T3P3-QWL02-LY-1 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 | 肠道病毒71型 | 97434 | 84683 | 0.80176 | 0.79164 | 0 | 0 | 3029 | 3113 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 0 | 2 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦475 |  |  | 滤 | 67 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWL02 | T3P3-QWL02-DJ-1 | T3P3-QWL02-LY-1 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 | 肠道病毒71型 | 97434 | 84683 | 0.80176 | 0.79164 | 0 | 0 | 3029 | 3113 | 肠道病毒A71型 | 394 | 1959 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦475 |  | 阳性 | 阳性 | 6 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWL02 | T3P3-QWL02-DJ-2 | T3P3-QWL02-LY-2 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 | 肠道病毒71型 | 59244 | 100468 | 0.73613 | 0.78239 | 0 | 0 | 9638 | 4689 | 三叶草根瘤菌(NA) | 9638 | 4689 | Q30不合格 | 合格，注意人内参低 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦461 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦24 | 内参 | 内参 | 73 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWL02 | T3P3-QWL02-DJ-2 | T3P3-QWL02-LY-2 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 | 肠道病毒71型 | 59244 | 100468 | 0.73613 | 0.78239 | 0 | 0 | 9638 | 4689 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 7 | 1 | Q30不合格 | 合格，注意人内参低 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦461 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦24 | 滤 | 滤 | 67 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWL02 | T3P3-QWL02-DJ-2 | T3P3-QWL02-LY-2 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 | 肠道病毒71型 | 59244 | 100468 | 0.73613 | 0.78239 | 0 | 0 | 9638 | 4689 | 肠道病毒A71型 | 589 | 825 | Q30不合格 | 合格，注意人内参低 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦461 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦24 | 阳性 | 阳性 | 6 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWL02 | T3P3-QWL02-DJ-3 | T3P3-QWL02-LY-3 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 | 肠道病毒71型 | 72466 | 61187 | 0.77302 | 0.76364 | 0 | 0 | 16168 | 7575 | 三叶草根瘤菌(NA) | 16168 | 7575 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1561 |  | 内参 | 内参 | 73 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWL02 | T3P3-QWL02-DJ-3 | T3P3-QWL02-LY-3 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 | 肠道病毒71型 | 72466 | 61187 | 0.77302 | 0.76364 | 0 | 0 | 16168 | 7575 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 6 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1561 |  | 滤 |  | 67 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWL02 | T3P3-QWL02-DJ-3 | T3P3-QWL02-LY-3 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 | 肠道病毒71型 | 72466 | 61187 | 0.77302 | 0.76364 | 0 | 0 | 16168 | 7575 | 肠道病毒A71型 | 1225 | 2447 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1561 |  | 阳性 | 阳性 | 6 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWL03 | T3P3-QWL03-DJ-1 | T3P3-QWL03-LY-1 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 呼吸道合胞病毒A型 | 87497 | 86866 | 0.77649 | 0.8088 | 0 | 0 | 8399 | 6389 | 三叶草根瘤菌(NA) | 8399 | 6389 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦801 |  | 内参 | 内参 | 73 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWL03 | T3P3-QWL03-DJ-1 | T3P3-QWL03-LY-1 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 呼吸道合胞病毒A型 | 87497 | 86866 | 0.77649 | 0.8088 | 0 | 0 | 8399 | 6389 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 4768 | 6099 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦801 |  | 阳性 | 阳性 | 6 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWL03 | T3P3-QWL03-DJ-1 | T3P3-QWL03-LY-1 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 呼吸道合胞病毒A型 | 87497 | 86866 | 0.77649 | 0.8088 | 0 | 0 | 8399 | 6389 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 6 | 7 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦801 |  | 滤 | 滤 | 67 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWL03 | T3P3-QWL03-DJ-2 | T3P3-QWL03-LY-2 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 呼吸道合胞病毒A型 | 82674 | 77403 | 0.7956 | 0.80686 | 0 | 0 | 6653 | 8581 | 三叶草根瘤菌(NA) | 6653 | 8581 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦735 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦27 | 内参 | 内参 | 73 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWL03 | T3P3-QWL03-DJ-2 | T3P3-QWL03-LY-2 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 呼吸道合胞病毒A型 | 82674 | 77403 | 0.7956 | 0.80686 | 0 | 0 | 6653 | 8581 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 5444 | 7435 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦735 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦27 | 阳性 | 阳性 | 6 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWL03 | T3P3-QWL03-DJ-2 | T3P3-QWL03-LY-2 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 呼吸道合胞病毒A型 | 82674 | 77403 | 0.7956 | 0.80686 | 0 | 0 | 6653 | 8581 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 5 | 5 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦735 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦27 | 滤 | 滤 | 67 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWL03 | T3P3-QWL03-DJ-3 | T3P3-QWL03-LY-3 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 呼吸道合胞病毒A型 | 75457 | 96569 | 0.80127 | 0.75327 | 0 | 0 | 2863 | 1959 | 三叶草根瘤菌(NA) | 2863 | 1959 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦910 |  | 内参 | 内参 | 73 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWL03 | T3P3-QWL03-DJ-3 | T3P3-QWL03-LY-3 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 呼吸道合胞病毒A型 | 75457 | 96569 | 0.80127 | 0.75327 | 0 | 0 | 2863 | 1959 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 5518 | 7053 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦910 |  | 阳性 | 阳性 | 6 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWL03 | T3P3-QWL03-DJ-3 | T3P3-QWL03-LY-3 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 呼吸道合胞病毒A型 | 呼吸道合胞病毒A型 | 75457 | 96569 | 0.80127 | 0.75327 | 0 | 0 | 2863 | 1959 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 3 | 1 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦910 |  | 滤 | 滤 | 67 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWL04 | T3P3-QWL04-DJ-1 | T3P3-QWL04-LY-1 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 人副流感2型 | 人副流感2型 | 84538 | 74813 | 0.81578 | 0.80512 | 0 | 0 | 7309 | 10736 | 三叶草根瘤菌(NA) | 7309 | 10736 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦434 |  | 内参 | 内参 | 73 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWL04 | T3P3-QWL04-DJ-1 | T3P3-QWL04-LY-1 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 人副流感2型 | 人副流感2型 | 84538 | 74813 | 0.81578 | 0.80512 | 0 | 0 | 7309 | 10736 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 8181 | 7008 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦434 |  | 阳性 | 阳性 | 6 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWL04 | T3P3-QWL04-DJ-2 | T3P3-QWL04-LY-2 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 人副流感2型 | 人副流感2型 | 63573 | 98479 | 0.78146 | 0.81233 | 0 | 0 | 4555 | 1688 | 三叶草根瘤菌(NA) | 4555 | 1688 | 合格 | 合格，注意人内参低 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦634 |  | 内参 | 内参 | 73 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWL04 | T3P3-QWL04-DJ-2 | T3P3-QWL04-LY-2 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 人副流感2型 | 人副流感2型 | 63573 | 98479 | 0.78146 | 0.81233 | 0 | 0 | 4555 | 1688 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 5444 | 1451 | 合格 | 合格，注意人内参低 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦634 |  | 阳性 | 阳性 | 6 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWL04 | T3P3-QWL04-DJ-3 | T3P3-QWL04-LY-3 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 人副流感2型 | 人副流感2型 | 62000 | 61957 | 0.77198 | 0.79744 | 0 | 0 | 4892 | 507 | 三叶草根瘤菌(NA) | 4892 | 507 | 合格 | 合格，注意人内参低 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦710 |  | 内参 | 内参 | 73 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWL04 | T3P3-QWL04-DJ-3 | T3P3-QWL04-LY-3 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 人副流感2型 | 人副流感2型 | 62000 | 61957 | 0.77198 | 0.79744 | 0 | 0 | 4892 | 507 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 7342 | 402 | 合格 | 合格，注意人内参低 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦710 |  | 阳性 | 阳性 | 6 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWL05 | T3P3-QWL05-DJ-1 | T3P3-QWL05-LY-1 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 腺病毒4型 | 104386 | 99959 | 0.77641 | 0.79699 | 0 | 0 | 4848 | 9901 | 三叶草根瘤菌(NA) | 4848 | 9901 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦389 |  | 内参 | 内参 | 73 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWL05 | T3P3-QWL05-DJ-1 | T3P3-QWL05-LY-1 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 腺病毒4型 | 104386 | 99959 | 0.77641 | 0.79699 | 0 | 0 | 4848 | 9901 | 人腺病毒2型 | 0 | 45 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦389 |  |  | 滤 | 6 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWL05 | T3P3-QWL05-DJ-1 | T3P3-QWL05-LY-1 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 腺病毒4型 | 104386 | 99959 | 0.77641 | 0.79699 | 0 | 0 | 4848 | 9901 | 人腺病毒4型 | 5076 | 13962 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦389 |  | 阳性 | 阳性 | 6 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWL05 | T3P3-QWL05-DJ-1 | T3P3-QWL05-LY-1 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 腺病毒4型 | 104386 | 99959 | 0.77641 | 0.79699 | 0 | 0 | 4848 | 9901 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 4 | 2 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦389 |  | 滤 | 滤 | 67 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWL05 | T3P3-QWL05-DJ-2 | T3P3-QWL05-LY-2 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 腺病毒4型 | 90882 | 69260 | 0.80494 | 0.76864 | 0 | 0 | 9641 | 8049 | 三叶草根瘤菌(NA) | 9641 | 8049 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1181 |  | 内参 | 内参 | 73 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWL05 | T3P3-QWL05-DJ-2 | T3P3-QWL05-LY-2 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 腺病毒4型 | 90882 | 69260 | 0.80494 | 0.76864 | 0 | 0 | 9641 | 8049 | 人腺病毒4型 | 13496 | 11102 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1181 |  | 阳性 | 阳性 | 6 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWL05 | T3P3-QWL05-DJ-2 | T3P3-QWL05-LY-2 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 腺病毒4型 | 90882 | 69260 | 0.80494 | 0.76864 | 0 | 0 | 9641 | 8049 | 鲍曼不动杆菌 | 0 | 279 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1181 |  |  | 阳性 | 11 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWL05 | T3P3-QWL05-DJ-3 | T3P3-QWL05-LY-3 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 腺病毒4型 | 93347 | 89256 | 0.79275 | 0.81035 | 0 | 0 | 3975 | 7192 | 三叶草根瘤菌(NA) | 3975 | 7192 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦392 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦31 | 内参 | 内参 | 73 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWL05 | T3P3-QWL05-DJ-3 | T3P3-QWL05-LY-3 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 腺病毒4型 | 93347 | 89256 | 0.79275 | 0.81035 | 0 | 0 | 3975 | 7192 | 人腺病毒4型 | 7061 | 18166 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦392 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦31 | 阳性 | 阳性 | 6 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWL05 | T3P3-QWL05-DJ-3 | T3P3-QWL05-LY-3 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 腺病毒4型 | 腺病毒4型 | 93347 | 89256 | 0.79275 | 0.81035 | 0 | 0 | 3975 | 7192 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 1 | 0 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦392 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦31 | 滤 |  | 67 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWL06 | T3P3-QWL06-DJ-1 | T3P3-QWL06-LY-1 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 58767 | 80233 | 0.79199 | 0.83972 | 0 | 0 | 2910 | 3976 | 三叶草根瘤菌(NA) | 2910 | 3976 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦927 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦325 | 内参 | 内参 | 73 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWL06 | T3P3-QWL06-DJ-1 | T3P3-QWL06-LY-1 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 58767 | 80233 | 0.79199 | 0.83972 | 0 | 0 | 2910 | 3976 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 3 | 2 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦927 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦325 | 滤 | 滤 | 67 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWL06 | T3P3-QWL06-DJ-1 | T3P3-QWL06-LY-1 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 58767 | 80233 | 0.79199 | 0.83972 | 0 | 0 | 2910 | 3976 | 百日咳鲍特菌 | 44814 | 48378 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦927 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦325 | 阳性 | 阳性 | 15 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWL06 | T3P3-QWL06-DJ-2 | T3P3-QWL06-LY-2 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 82688 | 75400 | 0.8304 | 0.8263 | 0 | 0 | 1922 | 2086 | 三叶草根瘤菌(NA) | 1922 | 2086 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦999 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦365 | 内参 | 内参 | 73 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWL06 | T3P3-QWL06-DJ-2 | T3P3-QWL06-LY-2 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 82688 | 75400 | 0.8304 | 0.8263 | 0 | 0 | 1922 | 2086 | 百日咳鲍特菌 | 35881 | 46613 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦999 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦365 | 阳性 | 阳性 | 15 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWL06 | T3P3-QWL06-DJ-2 | T3P3-QWL06-LY-2 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 82688 | 75400 | 0.8304 | 0.8263 | 0 | 0 | 1922 | 2086 | 铜绿假单胞菌 | 1 | 0 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦999 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦365 | 滤 |  | 39 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWL06 | T3P3-QWL06-DJ-2 | T3P3-QWL06-LY-2 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 82688 | 75400 | 0.8304 | 0.8263 | 0 | 0 | 1922 | 2086 | 鲍曼不动杆菌 | 10 | 0 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦999 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦365 | 滤 |  | 11 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWL06 | T3P3-QWL06-DJ-3 | T3P3-QWL06-LY-3 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 60653 | 70350 | 0.79454 | 0.81671 | 0 | 0 | 2800 | 4463 | 三叶草根瘤菌(NA) | 2800 | 4463 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦198 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦198 | 内参 | 内参 | 73 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWL06 | T3P3-QWL06-DJ-3 | T3P3-QWL06-LY-3 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 百日咳鲍特菌 | 百日咳鲍特菌 | 60653 | 70350 | 0.79454 | 0.81671 | 0 | 0 | 2800 | 4463 | 百日咳鲍特菌 | 56620 | 45131 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦198 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦198 | 阳性 | 阳性 | 15 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWL07 | T3P3-QWL07-DJ-1 | T3P3-QWL07-LY-1 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 65494 | 47383 | 0.80395 | 0.79676 | 0 | 0 | 4258 | 10974 | 三叶草根瘤菌(NA) | 4258 | 10974 | 合格，注意人内参低 | 原始数据不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1028 |  | 内参 | 内参 | 73 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWL07 | T3P3-QWL07-DJ-1 | T3P3-QWL07-LY-1 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 65494 | 47383 | 0.80395 | 0.79676 | 0 | 0 | 4258 | 10974 | 卡他莫拉菌 | 444 | 762 | 合格，注意人内参低 | 原始数据不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1028 |  | 阳性 | 阳性 | 29 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWL07 | T3P3-QWL07-DJ-1 | T3P3-QWL07-LY-1 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 65494 | 47383 | 0.80395 | 0.79676 | 0 | 0 | 4258 | 10974 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 8 | 6 | 合格，注意人内参低 | 原始数据不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1028 |  | 滤 | 滤 | 67 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWL07 | T3P3-QWL07-DJ-2 | T3P3-QWL07-LY-2 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 93771 | 111945 | 0.79712 | 0.80775 | 0 | 0 | 4587 | 4438 | 三叶草根瘤菌(NA) | 4587 | 4438 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦376 |  | 内参 | 内参 | 73 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWL07 | T3P3-QWL07-DJ-2 | T3P3-QWL07-LY-2 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 93771 | 111945 | 0.79712 | 0.80775 | 0 | 0 | 4587 | 4438 | 卡他莫拉菌 | 567 | 430 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦376 |  | 阳性 | 阳性 | 29 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWL07 | T3P3-QWL07-DJ-2 | T3P3-QWL07-LY-2 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 93771 | 111945 | 0.79712 | 0.80775 | 0 | 0 | 4587 | 4438 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 6 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦376 |  | 滤 |  | 67 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWL07 | T3P3-QWL07-DJ-3 | T3P3-QWL07-LY-3 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 68942 | 130576 | 0.75029 | 0.74872 | 0 | 0 | 5924 | 5126 | 三叶草根瘤菌(NA) | 5924 | 5126 | 合格，注意人内参低 | Q30不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦628 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦20 | 内参 | 内参 | 73 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWL07 | T3P3-QWL07-DJ-3 | T3P3-QWL07-LY-3 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 68942 | 130576 | 0.75029 | 0.74872 | 0 | 0 | 5924 | 5126 | 卡他莫拉菌 | 911 | 495 | 合格，注意人内参低 | Q30不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦628 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦20 | 阳性 | 阳性 | 29 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWL07 | T3P3-QWL07-DJ-3 | T3P3-QWL07-LY-3 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 卡他莫拉菌 | 卡他莫拉菌 | 68942 | 130576 | 0.75029 | 0.74872 | 0 | 0 | 5924 | 5126 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 0 | 2 | 合格，注意人内参低 | Q30不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦628 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦20 |  | 滤 | 67 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-POS | T3P3-POS-DJ-1 | T3P3-POS-LY-1 | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 93114 | 103358 | 0.7683 | 0.80262 | 4 | 0 | 9193 | 5974 | 三叶草根瘤菌(NA) | 9193 | 5974 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦674 |  | 内参 | 内参 | 73 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-POS | T3P3-POS-DJ-1 | T3P3-POS-LY-1 | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 93114 | 103358 | 0.7683 | 0.80262 | 4 | 0 | 9193 | 5974 | 人内参ZFX | 4 | 0 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦674 |  | 内参 |  | 34 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-POS | T3P3-POS-DJ-1 | T3P3-POS-LY-1 | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 93114 | 103358 | 0.7683 | 0.80262 | 4 | 0 | 9193 | 5974 | 枯草芽孢杆菌 | 9141 | 4845 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦674 |  | 阳性 | 阳性 | 3 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-POS | T3P3-POS-DJ-2 | T3P3-POS-LY-2 | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 72525 | 90129 | 0.77739 | 0.81076 | 0 | 0 | 5857 | 4021 | 三叶草根瘤菌(NA) | 5857 | 4021 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦503 |  | 内参 | 内参 | 73 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-POS | T3P3-POS-DJ-2 | T3P3-POS-LY-2 | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 72525 | 90129 | 0.77739 | 0.81076 | 0 | 0 | 5857 | 4021 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 12 | 3 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦503 |  | 滤 | 滤 | 67 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-POS | T3P3-POS-DJ-2 | T3P3-POS-LY-2 | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 72525 | 90129 | 0.77739 | 0.81076 | 0 | 0 | 5857 | 4021 | 枯草芽孢杆菌 | 6711 | 4384 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦503 |  | 阳性 | 阳性 | 3 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-POS | T3P3-POS-DJ-2 | T3P3-POS-LY-2 | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 72525 | 90129 | 0.77739 | 0.81076 | 0 | 0 | 5857 | 4021 | 鲍曼不动杆菌 | 0 | 41 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦503 |  |  | 滤 | 11 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-POS | T3P3-POS-DJ-3 | T3P3-POS-LY-3 | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 89316 | 107971 | 0.79904 | 0.79519 | 0 | 0 | 4991 | 3300 | 三叶草根瘤菌(NA) | 4991 | 3300 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦685 |  | 内参 | 内参 | 73 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-POS | T3P3-POS-DJ-3 | T3P3-POS-LY-3 | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 89316 | 107971 | 0.79904 | 0.79519 | 0 | 0 | 4991 | 3300 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 4 | 3 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦685 |  | 滤 | 滤 | 67 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-POS | T3P3-POS-DJ-3 | T3P3-POS-LY-3 | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 阳性对照品 | 89316 | 107971 | 0.79904 | 0.79519 | 0 | 0 | 4991 | 3300 | 枯草芽孢杆菌 | 8002 | 3695 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦685 |  | 阳性 | 阳性 | 3 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWN01 | T3P3-QWN01-DJ-10E6 | T3P3-QWN01-LY-10E6 | 阴性参考品 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | Jurkat细胞沉淀 | 53619 | 62045 | 0.80656 | 0.80921 | 52447 | 42917 | 1906 | 2497 | 三叶草根瘤菌(NA) | 1906 | 2497 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦104 |  | 内参 | 内参 | 73 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWN01 | T3P3-QWN01-DJ-10E6 | T3P3-QWN01-LY-10E6 | 阴性参考品 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | Jurkat细胞沉淀 | 53619 | 62045 | 0.80656 | 0.80921 | 52447 | 42917 | 1906 | 2497 | 人内参ACTB | 8435 | 7996 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦104 |  | 内参 | 内参 | 30 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWN01 | T3P3-QWN01-DJ-10E6 | T3P3-QWN01-LY-10E6 | 阴性参考品 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | Jurkat细胞沉淀 | 53619 | 62045 | 0.80656 | 0.80921 | 52447 | 42917 | 1906 | 2497 | 人内参ZFX | 38714 | 30610 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦104 |  | 内参 | 内参 | 34 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWN01 | T3P3-QWN01-DJ-10E6 | T3P3-QWN01-LY-10E6 | 阴性参考品 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | Jurkat细胞沉淀 | 53619 | 62045 | 0.80656 | 0.80921 | 52447 | 42917 | 1906 | 2497 | 人内参ZFY | 5298 | 4311 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦104 |  | 内参 | 内参 | 19 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWN01 | T3P3-QWN01-DJ-10E6 | T3P3-QWN01-LY-10E6 | 阴性参考品 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | Jurkat细胞沉淀 | 53619 | 62045 | 0.80656 | 0.80921 | 52447 | 42917 | 1906 | 2497 | 金黄色葡萄球菌 | 19 | 0 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦104 |  | 弱阳 |  | 7 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWN02 | T3P3-QWN02-DJ-10E6 | T3P3-QWN02-LY-10E6 | 阴性参考品 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | Jurkat细胞沉淀 | 40783 | 51404 | 0.84259 | 0.81115 | 63134 | 48960 | 1628 | 1817 | 三叶草根瘤菌(NA) | 1628 | 1817 | 原始数据不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦64 |  | 内参 | 内参 | 73 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWN02 | T3P3-QWN02-DJ-10E6 | T3P3-QWN02-LY-10E6 | 阴性参考品 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | Jurkat细胞沉淀 | 40783 | 51404 | 0.84259 | 0.81115 | 63134 | 48960 | 1628 | 1817 | 人内参ACTB | 10119 | 9309 | 原始数据不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦64 |  | 内参 | 内参 | 30 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWN02 | T3P3-QWN02-DJ-10E6 | T3P3-QWN02-LY-10E6 | 阴性参考品 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | Jurkat细胞沉淀 | 40783 | 51404 | 0.84259 | 0.81115 | 63134 | 48960 | 1628 | 1817 | 人内参ZFX | 47049 | 34943 | 原始数据不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦64 |  | 内参 | 内参 | 34 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWN02 | T3P3-QWN02-DJ-10E6 | T3P3-QWN02-LY-10E6 | 阴性参考品 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | Jurkat细胞沉淀 | 40783 | 51404 | 0.84259 | 0.81115 | 63134 | 48960 | 1628 | 1817 | 人内参ZFY | 5966 | 4708 | 原始数据不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦64 |  | 内参 | 内参 | 19 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWN03 | T3P3-QWN03-DJ-10E6 | T3P3-QWN03-LY-10E6 | 阴性参考品 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | Jurkat细胞沉淀 | 50745 | 61171 | 0.81361 | 0.82914 | 56252 | 37987 | 1387 | 1170 | 三叶草根瘤菌(NA) | 1387 | 1170 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦49 |  | 内参 | 内参 | 73 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWN03 | T3P3-QWN03-DJ-10E6 | T3P3-QWN03-LY-10E6 | 阴性参考品 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | Jurkat细胞沉淀 | 50745 | 61171 | 0.81361 | 0.82914 | 56252 | 37987 | 1387 | 1170 | 人内参ACTB | 8773 | 6701 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦49 |  | 内参 | 内参 | 30 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWN03 | T3P3-QWN03-DJ-10E6 | T3P3-QWN03-LY-10E6 | 阴性参考品 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | Jurkat细胞沉淀 | 50745 | 61171 | 0.81361 | 0.82914 | 56252 | 37987 | 1387 | 1170 | 人内参ZFX | 41618 | 27229 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦49 |  | 内参 | 内参 | 34 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWN03 | T3P3-QWN03-DJ-10E6 | T3P3-QWN03-LY-10E6 | 阴性参考品 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | Jurkat细胞沉淀 | 50745 | 61171 | 0.81361 | 0.82914 | 56252 | 37987 | 1387 | 1170 | 人内参ZFY | 5861 | 4057 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦49 |  | 内参 | 内参 | 19 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWN01 | T3P3-QWN01-DJ-10E5 | T3P3-QWN01-LY-10E5 | 阴性参考品 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | Jurkat细胞沉淀 | 84054 | 79478 | 0.77311 | 0.79453 | 23031 | 13796 | 937 | 405 | 三叶草根瘤菌(NA) | 937 | 405 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦231 |  | 内参 | 内参 | 73 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWN01 | T3P3-QWN01-DJ-10E5 | T3P3-QWN01-LY-10E5 | 阴性参考品 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | Jurkat细胞沉淀 | 84054 | 79478 | 0.77311 | 0.79453 | 23031 | 13796 | 937 | 405 | 人内参ACTB | 3790 | 2110 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦231 |  | 内参 | 内参 | 30 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWN01 | T3P3-QWN01-DJ-10E5 | T3P3-QWN01-LY-10E5 | 阴性参考品 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | Jurkat细胞沉淀 | 84054 | 79478 | 0.77311 | 0.79453 | 23031 | 13796 | 937 | 405 | 人内参ZFX | 17000 | 10371 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦231 |  | 内参 | 内参 | 34 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWN01 | T3P3-QWN01-DJ-10E5 | T3P3-QWN01-LY-10E5 | 阴性参考品 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | Jurkat细胞沉淀 | 84054 | 79478 | 0.77311 | 0.79453 | 23031 | 13796 | 937 | 405 | 人内参ZFY | 2241 | 1315 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦231 |  | 内参 | 内参 | 19 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWN01 | T3P3-QWN01-DJ-10E5 | T3P3-QWN01-LY-10E5 | 阴性参考品 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | Jurkat细胞沉淀 | 84054 | 79478 | 0.77311 | 0.79453 | 23031 | 13796 | 937 | 405 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦231 |  | 滤 | 滤 | 67 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWN02 | T3P3-QWN02-DJ-10E5 | T3P3-QWN02-LY-10E5 | 阴性参考品 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | Jurkat细胞沉淀 | 79674 | 81114 | 0.79919 | 0.80932 | 32479 | 17947 | 222 | 115 | 三叶草根瘤菌(NA) | 222 | 115 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦215 |  | 内参 | 内参 | 73 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWN02 | T3P3-QWN02-DJ-10E5 | T3P3-QWN02-LY-10E5 | 阴性参考品 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | Jurkat细胞沉淀 | 79674 | 81114 | 0.79919 | 0.80932 | 32479 | 17947 | 222 | 115 | 人内参ACTB | 5580 | 2704 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦215 |  | 内参 | 内参 | 30 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWN02 | T3P3-QWN02-DJ-10E5 | T3P3-QWN02-LY-10E5 | 阴性参考品 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | Jurkat细胞沉淀 | 79674 | 81114 | 0.79919 | 0.80932 | 32479 | 17947 | 222 | 115 | 人内参ZFX | 23604 | 13628 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦215 |  | 内参 | 内参 | 34 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWN02 | T3P3-QWN02-DJ-10E5 | T3P3-QWN02-LY-10E5 | 阴性参考品 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | Jurkat细胞沉淀 | 79674 | 81114 | 0.79919 | 0.80932 | 32479 | 17947 | 222 | 115 | 人内参ZFY | 3295 | 1615 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦215 |  | 内参 | 内参 | 19 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWN03 | T3P3-QWN03-DJ-10E5 | T3P3-QWN03-LY-10E5 | 阴性参考品 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | Jurkat细胞沉淀 | 73902 | 77636 | 0.83339 | 0.80804 | 45997 | 26798 | 1318 | 621 | 三叶草根瘤菌(NA) | 1318 | 621 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦777 |  | 内参 | 内参 | 73 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWN03 | T3P3-QWN03-DJ-10E5 | T3P3-QWN03-LY-10E5 | 阴性参考品 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | Jurkat细胞沉淀 | 73902 | 77636 | 0.83339 | 0.80804 | 45997 | 26798 | 1318 | 621 | 人内参ACTB | 9243 | 4701 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦777 |  | 内参 | 内参 | 30 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWN03 | T3P3-QWN03-DJ-10E5 | T3P3-QWN03-LY-10E5 | 阴性参考品 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | Jurkat细胞沉淀 | 73902 | 77636 | 0.83339 | 0.80804 | 45997 | 26798 | 1318 | 621 | 人内参ZFX | 31990 | 19737 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦777 |  | 内参 | 内参 | 34 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWN03 | T3P3-QWN03-DJ-10E5 | T3P3-QWN03-LY-10E5 | 阴性参考品 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | Jurkat细胞沉淀 | 73902 | 77636 | 0.83339 | 0.80804 | 45997 | 26798 | 1318 | 621 | 人内参ZFY | 4764 | 2360 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦777 |  | 内参 | 内参 | 19 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWN03 | T3P3-QWN03-DJ-10E5 | T3P3-QWN03-LY-10E5 | 阴性参考品 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | Jurkat细胞沉淀 | 73902 | 77636 | 0.83339 | 0.80804 | 45997 | 26798 | 1318 | 621 | 人冠状病毒OC43 | 0 | 1 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦777 |  |  | 滤 | 1 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWN03 | T3P3-QWN03-DJ-10E5 | T3P3-QWN03-LY-10E5 | 阴性参考品 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | Jurkat细胞沉淀 | 73902 | 77636 | 0.83339 | 0.80804 | 45997 | 26798 | 1318 | 621 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 9 | 3 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦777 |  | 滤 | 滤 | 67 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWN01 | T3P3-QWN01-DJ-10E4 | T3P3-QWN01-LY-10E4 | 阴性参考品 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | Jurkat细胞沉淀 | 36530 | 88319 | 0.73648 | 0.79627 | 8260 | 2179 | 794 | 0 | 三叶草根瘤菌(NA) | 794 | 0 | 原始数据不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦704 |  | 内参 |  | 73 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWN01 | T3P3-QWN01-DJ-10E4 | T3P3-QWN01-LY-10E4 | 阴性参考品 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | Jurkat细胞沉淀 | 36530 | 88319 | 0.73648 | 0.79627 | 8260 | 2179 | 794 | 0 | 人内参ACTB | 2527 | 630 | 原始数据不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦704 |  | 内参 | 内参 | 30 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWN01 | T3P3-QWN01-DJ-10E4 | T3P3-QWN01-LY-10E4 | 阴性参考品 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | Jurkat细胞沉淀 | 36530 | 88319 | 0.73648 | 0.79627 | 8260 | 2179 | 794 | 0 | 人内参ZFX | 5029 | 1387 | 原始数据不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦704 |  | 内参 | 内参 | 34 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWN01 | T3P3-QWN01-DJ-10E4 | T3P3-QWN01-LY-10E4 | 阴性参考品 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | Jurkat细胞沉淀 | 36530 | 88319 | 0.73648 | 0.79627 | 8260 | 2179 | 794 | 0 | 人内参ZFY | 704 | 162 | 原始数据不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦704 |  | 内参 | 内参 | 19 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWN01 | T3P3-QWN01-DJ-10E4 | T3P3-QWN01-LY-10E4 | 阴性参考品 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | Jurkat细胞沉淀 | 36530 | 88319 | 0.73648 | 0.79627 | 8260 | 2179 | 794 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 0 | 1 | 原始数据不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦704 |  |  | 滤 | 67 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWN02 | T3P3-QWN02-DJ-10E4 | T3P3-QWN02-LY-10E4 | 阴性参考品 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | Jurkat细胞沉淀 | 86251 | 86836 | 0.75307 | 0.80672 | 5662 | 3930 | 21 | 66 | 三叶草根瘤菌(NA) | 21 | 66 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦369 |  | 内参 | 内参 | 73 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWN02 | T3P3-QWN02-DJ-10E4 | T3P3-QWN02-LY-10E4 | 阴性参考品 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | Jurkat细胞沉淀 | 86251 | 86836 | 0.75307 | 0.80672 | 5662 | 3930 | 21 | 66 | 人内参ACTB | 1573 | 1058 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦369 |  | 内参 | 内参 | 30 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWN02 | T3P3-QWN02-DJ-10E4 | T3P3-QWN02-LY-10E4 | 阴性参考品 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | Jurkat细胞沉淀 | 86251 | 86836 | 0.75307 | 0.80672 | 5662 | 3930 | 21 | 66 | 人内参ZFX | 3595 | 2509 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦369 |  | 内参 | 内参 | 34 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWN02 | T3P3-QWN02-DJ-10E4 | T3P3-QWN02-LY-10E4 | 阴性参考品 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | Jurkat细胞沉淀 | 86251 | 86836 | 0.75307 | 0.80672 | 5662 | 3930 | 21 | 66 | 人内参ZFY | 494 | 363 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦369 |  | 内参 | 内参 | 19 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWN02 | T3P3-QWN02-DJ-10E4 | T3P3-QWN02-LY-10E4 | 阴性参考品 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | Jurkat细胞沉淀 | 86251 | 86836 | 0.75307 | 0.80672 | 5662 | 3930 | 21 | 66 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 6 | 0 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦369 |  | 滤 |  | 67 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWN03 | T3P3-QWN03-DJ-10E4 | T3P3-QWN03-LY-10E4 | 阴性参考品 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | Jurkat细胞沉淀 | 71900 | 91297 | 0.75671 | 0.80262 | 7726 | 3053 | 145 | 0 | 三叶草根瘤菌(NA) | 145 | 0 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦871 |  | 内参 |  | 73 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWN03 | T3P3-QWN03-DJ-10E4 | T3P3-QWN03-LY-10E4 | 阴性参考品 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | Jurkat细胞沉淀 | 71900 | 91297 | 0.75671 | 0.80262 | 7726 | 3053 | 145 | 0 | 人内参ACTB | 2216 | 858 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦871 |  | 内参 | 内参 | 30 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWN03 | T3P3-QWN03-DJ-10E4 | T3P3-QWN03-LY-10E4 | 阴性参考品 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | Jurkat细胞沉淀 | 71900 | 91297 | 0.75671 | 0.80262 | 7726 | 3053 | 145 | 0 | 人内参ZFX | 4975 | 1954 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦871 |  | 内参 | 内参 | 34 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWN03 | T3P3-QWN03-DJ-10E4 | T3P3-QWN03-LY-10E4 | 阴性参考品 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | Jurkat细胞沉淀 | 71900 | 91297 | 0.75671 | 0.80262 | 7726 | 3053 | 145 | 0 | 人内参ZFY | 535 | 241 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦871 |  | 内参 | 内参 | 19 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-QWN03 | T3P3-QWN03-DJ-10E4 | T3P3-QWN03-LY-10E4 | 阴性参考品 | 阴性参考品 | Jurkat细胞沉淀 | Jurkat细胞沉淀 | 71900 | 91297 | 0.75671 | 0.80262 | 7726 | 3053 | 145 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 0 | 4 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦871 |  |  | 滤 | 67 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 |  | T3P3-NTC | T3P3-NTC-DJ-T-1 | T3P3-NTC-LY-T-1 | NTC | NTC |  |  | 21596 | 60090 | 0.80478 | 0.80507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 0 | 5 | 原始数据不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1148 |  |  | 滤 | 67 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 |  | T3P3-NTC | T3P3-NTC-DJ-T-1 | T3P3-NTC-LY-T-1 | NTC | NTC |  |  | 21596 | 60090 | 0.80478 | 0.80507 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 原始数据不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1148 |  |  |  | 5 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-NTC | T3P3-NTC-DJ-T-2 | T3P3-NTC-LY-T-2 | NTC | NTC |  |  | 71606 | 42972 | 0.7547 | 0.77813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 10 | 2 | 合格 | 原始数据不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦837 |  | 滤 | 滤 | 67 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-NTC | T3P3-NTC-DJ-T-2 | T3P3-NTC-LY-T-2 | NTC | NTC |  |  | 71606 | 42972 | 0.7547 | 0.77813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鲍曼不动杆菌 | 0 | 112 | 合格 | 原始数据不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦837 |  |  | 弱阳 | 11 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-NEG | T3P3-NEG-DJ-1 | T3P3-NEG-LY-1 | 阴性对照品 | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 无核酸酶水 | 87564 | 100093 | 0.81421 | 0.81583 | 0 | 0 | 6384 | 9098 | 三叶草根瘤菌(NA) | 6384 | 9098 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦509 |  | 内参 | 内参 | 73 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-NEG | T3P3-NEG-DJ-1 | T3P3-NEG-LY-1 | 阴性对照品 | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 无核酸酶水 | 87564 | 100093 | 0.81421 | 0.81583 | 0 | 0 | 6384 | 9098 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 2 | 2 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦509 |  | 滤 | 滤 | 67 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-NEG | T3P3-NEG-DJ-2 | T3P3-NEG-LY-2 | 阴性对照品 | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 无核酸酶水 | 68167 | 84332 | 0.80467 | 0.76107 | 0 | 0 | 4002 | 7368 | 三叶草根瘤菌(NA) | 4002 | 7368 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦656 |  | 内参 | 内参 | 73 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-NEG | T3P3-NEG-DJ-2 | T3P3-NEG-LY-2 | 阴性对照品 | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 无核酸酶水 | 68167 | 84332 | 0.80467 | 0.76107 | 0 | 0 | 4002 | 7368 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 0 | 2 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦656 |  |  | 滤 | 67 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-NEG | T3P3-NEG-DJ-3 | T3P3-NEG-LY-3 | 阴性对照品 | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 无核酸酶水 | 84211 | 93542 | 0.75157 | 0.8067 | 0 | 0 | 12249 | 14879 | 三叶草根瘤菌(NA) | 12249 | 14879 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1139 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦37 | 内参 | 内参 | 73 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-NEG | T3P3-NEG-DJ-3 | T3P3-NEG-LY-3 | 阴性对照品 | 阴性对照品 | 无核酸酶水 | 无核酸酶水 | 84211 | 93542 | 0.75157 | 0.8067 | 0 | 0 | 12249 | 14879 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 20 | 2 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1139 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦37 | 滤 | 滤 | 67 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-1 | T3P3-LC-LY-1 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 60456 | 54968 | 0.79147 | 0.79734 | 4191 | 2954 | 0 | 0 | 人内参ACTB | 865 | 722 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦600 |  | 内参 | 内参 | 30 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-1 | T3P3-LC-LY-1 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 60456 | 54968 | 0.79147 | 0.79734 | 4191 | 2954 | 0 | 0 | 人内参ZFX | 1659 | 1110 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦600 |  | 内参 | 内参 | 34 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-1 | T3P3-LC-LY-1 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 60456 | 54968 | 0.79147 | 0.79734 | 4191 | 2954 | 0 | 0 | 人内参ZFY | 1667 | 1122 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦600 |  | 内参 | 内参 | 19 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-1 | T3P3-LC-LY-1 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 60456 | 54968 | 0.79147 | 0.79734 | 4191 | 2954 | 0 | 0 | 卡他莫拉菌 | 969 | 3577 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦600 |  | 阳性 | 阳性 | 29 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-1 | T3P3-LC-LY-1 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 60456 | 54968 | 0.79147 | 0.79734 | 4191 | 2954 | 0 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 0 | 4 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦600 |  |  | 滤 | 67 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-1 | T3P3-LC-LY-1 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 60456 | 54968 | 0.79147 | 0.79734 | 4191 | 2954 | 0 | 0 | 流感嗜血杆菌 | 43 | 0 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦600 |  | 滤 |  | 15 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-1 | T3P3-LC-LY-1 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 60456 | 54968 | 0.79147 | 0.79734 | 4191 | 2954 | 0 | 0 | 甲型流感病毒 | 86 | 33 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦600 |  | 弱阳 | 滤 | 11 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-1 | T3P3-LC-LY-1 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 60456 | 54968 | 0.79147 | 0.79734 | 4191 | 2954 | 0 | 0 | 铜绿假单胞菌 | 2 | 33 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦600 |  | 滤 | 滤 | 39 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-2 | T3P3-LC-LY-2 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 38571 | 52449 | 0.83809 | 0.83599 | 26 | 8 | 0 | 0 | 中间链球菌 | 6 | 4 | 原始数据不合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦敏感¦48713 | 肺炎支原体耐药¦敏感¦45978 | 滤 | 滤 | 16 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-2 | T3P3-LC-LY-2 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 38571 | 52449 | 0.83809 | 0.83599 | 26 | 8 | 0 | 0 | 中间链球菌 | 6 | 4 | 原始数据不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦153 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦139 | 滤 | 滤 | 16 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-2 | T3P3-LC-LY-2 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 38571 | 52449 | 0.83809 | 0.83599 | 26 | 8 | 0 | 0 | 人内参ACTB | 6 | 4 | 原始数据不合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦敏感¦48713 | 肺炎支原体耐药¦敏感¦45978 | 内参 | 内参 | 30 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-2 | T3P3-LC-LY-2 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 38571 | 52449 | 0.83809 | 0.83599 | 26 | 8 | 0 | 0 | 人内参ACTB | 6 | 4 | 原始数据不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦153 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦139 | 内参 | 内参 | 30 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-2 | T3P3-LC-LY-2 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 38571 | 52449 | 0.83809 | 0.83599 | 26 | 8 | 0 | 0 | 人内参ZFX | 20 | 4 | 原始数据不合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦敏感¦48713 | 肺炎支原体耐药¦敏感¦45978 | 内参 | 内参 | 34 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-2 | T3P3-LC-LY-2 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 38571 | 52449 | 0.83809 | 0.83599 | 26 | 8 | 0 | 0 | 人内参ZFX | 20 | 4 | 原始数据不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦153 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦139 | 内参 | 内参 | 34 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-2 | T3P3-LC-LY-2 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 38571 | 52449 | 0.83809 | 0.83599 | 26 | 8 | 0 | 0 | 卡他莫拉菌 | 1104 | 946 | 原始数据不合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦敏感¦48713 | 肺炎支原体耐药¦敏感¦45978 | 阳性 | 阳性 | 29 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-2 | T3P3-LC-LY-2 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 38571 | 52449 | 0.83809 | 0.83599 | 26 | 8 | 0 | 0 | 卡他莫拉菌 | 1104 | 946 | 原始数据不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦153 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦139 | 阳性 | 阳性 | 29 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-2 | T3P3-LC-LY-2 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 38571 | 52449 | 0.83809 | 0.83599 | 26 | 8 | 0 | 0 | 咽峡炎链球菌群 | 6 | 4 | 原始数据不合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦敏感¦48713 | 肺炎支原体耐药¦敏感¦45978 | 滤 | 滤 | 16 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-2 | T3P3-LC-LY-2 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 38571 | 52449 | 0.83809 | 0.83599 | 26 | 8 | 0 | 0 | 咽峡炎链球菌群 | 6 | 4 | 原始数据不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦153 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦139 | 滤 | 滤 | 16 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-2 | T3P3-LC-LY-2 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 38571 | 52449 | 0.83809 | 0.83599 | 26 | 8 | 0 | 0 | 流感嗜血杆菌 | 2412 | 1850 | 原始数据不合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦敏感¦48713 | 肺炎支原体耐药¦敏感¦45978 | 阳性 | 阳性 | 15 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-2 | T3P3-LC-LY-2 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 38571 | 52449 | 0.83809 | 0.83599 | 26 | 8 | 0 | 0 | 流感嗜血杆菌 | 2412 | 1850 | 原始数据不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦153 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦139 | 阳性 | 阳性 | 15 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-2 | T3P3-LC-LY-2 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 38571 | 52449 | 0.83809 | 0.83599 | 26 | 8 | 0 | 0 | 肺炎支原体 | 82596 | 91410 | 原始数据不合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦敏感¦48713 | 肺炎支原体耐药¦敏感¦45978 | 阳性 | 阳性 | 10 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-2 | T3P3-LC-LY-2 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 38571 | 52449 | 0.83809 | 0.83599 | 26 | 8 | 0 | 0 | 肺炎支原体 | 82596 | 91410 | 原始数据不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦153 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦139 | 阳性 | 阳性 | 10 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-2 | T3P3-LC-LY-2 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 38571 | 52449 | 0.83809 | 0.83599 | 26 | 8 | 0 | 0 | 肺炎链球菌 | 114 | 62 | 原始数据不合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦敏感¦48713 | 肺炎支原体耐药¦敏感¦45978 | 弱阳 | 弱阳 | 9 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-2 | T3P3-LC-LY-2 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 38571 | 52449 | 0.83809 | 0.83599 | 26 | 8 | 0 | 0 | 肺炎链球菌 | 114 | 62 | 原始数据不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦153 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦139 | 弱阳 | 弱阳 | 9 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-3 | T3P3-LC-LY-3 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 47308 | 52424 | 0.81343 | 0.82266 | 15 | 2 | 0 | 0 | 中间链球菌 | 76 | 23 | 原始数据不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦239 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦130 | 弱阳 | 滤 | 16 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-3 | T3P3-LC-LY-3 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 47308 | 52424 | 0.81343 | 0.82266 | 15 | 2 | 0 | 0 | 人内参ZFX | 15 | 2 | 原始数据不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦239 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦130 | 内参 | 内参 | 34 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-3 | T3P3-LC-LY-3 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 47308 | 52424 | 0.81343 | 0.82266 | 15 | 2 | 0 | 0 | 人呼吸道病毒3型（人副流感病毒3型） | 78775 | 85810 | 原始数据不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦239 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦130 | 阳性 | 阳性 | 1 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-3 | T3P3-LC-LY-3 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 47308 | 52424 | 0.81343 | 0.82266 | 15 | 2 | 0 | 0 | 卡他莫拉菌 | 222 | 179 | 原始数据不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦239 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦130 | 阳性 | 阳性 | 29 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-3 | T3P3-LC-LY-3 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 47308 | 52424 | 0.81343 | 0.82266 | 15 | 2 | 0 | 0 | 咽峡炎链球菌群 | 89 | 23 | 原始数据不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦239 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦130 | 弱阳 | 滤 | 16 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-3 | T3P3-LC-LY-3 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 47308 | 52424 | 0.81343 | 0.82266 | 15 | 2 | 0 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 2 | 2 | 原始数据不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦239 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦130 | 滤 | 滤 | 67 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-3 | T3P3-LC-LY-3 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 47308 | 52424 | 0.81343 | 0.82266 | 15 | 2 | 0 | 0 | 肺炎链球菌 | 4215 | 2768 | 原始数据不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦239 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦130 | 阳性 | 阳性 | 9 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-3 | T3P3-LC-LY-3 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 47308 | 52424 | 0.81343 | 0.82266 | 15 | 2 | 0 | 0 | 铜绿假单胞菌 | 2 | 4 | 原始数据不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦239 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦130 | 滤 | 滤 | 39 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-4 | T3P3-LC-LY-4 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 74772 | 46272 | 0.80961 | 0.81119 | 93 | 48 | 0 | 0 | 中间链球菌 | 21 | 9 | 合格 | 原始数据不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦14686 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦14810 | 滤 | 滤 | 16 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-4 | T3P3-LC-LY-4 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 74772 | 46272 | 0.80961 | 0.81119 | 93 | 48 | 0 | 0 | 人内参ACTB | 23 | 11 | 合格 | 原始数据不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦14686 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦14810 | 内参 | 内参 | 30 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-4 | T3P3-LC-LY-4 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 74772 | 46272 | 0.80961 | 0.81119 | 93 | 48 | 0 | 0 | 人内参ZFX | 25 | 15 | 合格 | 原始数据不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦14686 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦14810 | 内参 | 内参 | 34 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-4 | T3P3-LC-LY-4 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 74772 | 46272 | 0.80961 | 0.81119 | 93 | 48 | 0 | 0 | 人内参ZFY | 45 | 22 | 合格 | 原始数据不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦14686 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦14810 | 内参 | 内参 | 19 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-4 | T3P3-LC-LY-4 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 74772 | 46272 | 0.80961 | 0.81119 | 93 | 48 | 0 | 0 | 咽峡炎链球菌群 | 21 | 9 | 合格 | 原始数据不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦14686 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦14810 | 滤 | 滤 | 16 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-4 | T3P3-LC-LY-4 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 74772 | 46272 | 0.80961 | 0.81119 | 93 | 48 | 0 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 3 | 0 | 合格 | 原始数据不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦14686 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦14810 | 滤 |  | 67 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-4 | T3P3-LC-LY-4 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 74772 | 46272 | 0.80961 | 0.81119 | 93 | 48 | 0 | 0 | 流感嗜血杆菌 | 44 | 58 | 合格 | 原始数据不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦14686 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦14810 | 滤 | 弱阳 | 15 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-4 | T3P3-LC-LY-4 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 74772 | 46272 | 0.80961 | 0.81119 | 93 | 48 | 0 | 0 | 甲型流感病毒 | 436 | 205 | 合格 | 原始数据不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦14686 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦14810 | 弱阳 | 弱阳 | 11 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-4 | T3P3-LC-LY-4 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 74772 | 46272 | 0.80961 | 0.81119 | 93 | 48 | 0 | 0 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 436 | 205 | 合格 | 原始数据不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦14686 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦14810 | 阳性 | 弱阳 | 10 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-4 | T3P3-LC-LY-4 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 74772 | 46272 | 0.80961 | 0.81119 | 93 | 48 | 0 | 0 | 肺炎链球菌 | 365 | 283 | 合格 | 原始数据不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦14686 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦14810 | 阳性 | 阳性 | 9 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-4 | T3P3-LC-LY-4 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 74772 | 46272 | 0.80961 | 0.81119 | 93 | 48 | 0 | 0 | 铜绿假单胞菌 | 20 | 9 | 合格 | 原始数据不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦14686 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦14810 | 弱阳 | 滤 | 39 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-4 | T3P3-LC-LY-4 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 74772 | 46272 | 0.80961 | 0.81119 | 93 | 48 | 0 | 0 | 鼻病毒 | 79 | 491 | 合格 | 原始数据不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦14686 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦14810 | 弱阳 | 阳性 | 4 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-4 | T3P3-LC-LY-4 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 74772 | 46272 | 0.80961 | 0.81119 | 93 | 48 | 0 | 0 | 鼻病毒A型 | 79 | 491 | 合格 | 原始数据不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦14686 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦14810 | 弱阳 | 阳性 | 2 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-5 | T3P3-LC-LY-5 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 61994 | 41636 | 0.77769 | 0.7613 | 501 | 190 | 0 | 0 | 中间链球菌 | 6 | 0 | 合格 | 原始数据不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦290 |  | 滤 |  | 16 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-5 | T3P3-LC-LY-5 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 61994 | 41636 | 0.77769 | 0.7613 | 501 | 190 | 0 | 0 | 人内参ACTB | 53 | 38 | 合格 | 原始数据不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦290 |  | 内参 | 内参 | 30 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-5 | T3P3-LC-LY-5 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 61994 | 41636 | 0.77769 | 0.7613 | 501 | 190 | 0 | 0 | 人内参ZFX | 224 | 94 | 合格 | 原始数据不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦290 |  | 内参 | 内参 | 34 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-5 | T3P3-LC-LY-5 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 61994 | 41636 | 0.77769 | 0.7613 | 501 | 190 | 0 | 0 | 人内参ZFY | 224 | 58 | 合格 | 原始数据不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦290 |  | 内参 | 内参 | 19 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-5 | T3P3-LC-LY-5 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 61994 | 41636 | 0.77769 | 0.7613 | 501 | 190 | 0 | 0 | 咽峡炎链球菌群 | 210 | 1004 | 合格 | 原始数据不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦290 |  | 阳性 | 阳性 | 16 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-5 | T3P3-LC-LY-5 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 61994 | 41636 | 0.77769 | 0.7613 | 501 | 190 | 0 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 0 | 2 | 合格 | 原始数据不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦290 |  |  | 滤 | 67 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-5 | T3P3-LC-LY-5 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 61994 | 41636 | 0.77769 | 0.7613 | 501 | 190 | 0 | 0 | 肺炎链球菌 | 3739 | 7724 | 合格 | 原始数据不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦290 |  | 阳性 | 阳性 | 9 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-5 | T3P3-LC-LY-5 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 61994 | 41636 | 0.77769 | 0.7613 | 501 | 190 | 0 | 0 | 铜绿假单胞菌 | 0 | 17 | 合格 | 原始数据不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦290 |  |  | 滤 | 39 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-5 | T3P3-LC-LY-5 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 61994 | 41636 | 0.77769 | 0.7613 | 501 | 190 | 0 | 0 | 鲍曼不动杆菌 | 10 | 0 | 合格 | 原始数据不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦290 |  | 滤 |  | 11 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-6 | T3P3-LC-LY-6 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 45256 | 35340 | 0.83179 | 0.82191 | 346 | 141 | 0 | 0 | 人内参ACTB | 15 | 11 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 |  |  | 内参 | 内参 | 30 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-6 | T3P3-LC-LY-6 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 45256 | 35340 | 0.83179 | 0.82191 | 346 | 141 | 0 | 0 | 人内参ZFX | 172 | 76 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 |  |  | 内参 | 内参 | 34 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-6 | T3P3-LC-LY-6 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 45256 | 35340 | 0.83179 | 0.82191 | 346 | 141 | 0 | 0 | 人内参ZFY | 159 | 54 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 |  |  | 内参 | 内参 | 19 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-6 | T3P3-LC-LY-6 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 45256 | 35340 | 0.83179 | 0.82191 | 346 | 141 | 0 | 0 | 人呼吸道合胞病毒B型 | 7732 | 6916 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 |  |  | 阳性 | 阳性 | 1 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-6 | T3P3-LC-LY-6 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 45256 | 35340 | 0.83179 | 0.82191 | 346 | 141 | 0 | 0 | 人腺病毒2型 | 1330 | 1058 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 |  |  | 阳性 | 阳性 | 6 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-6 | T3P3-LC-LY-6 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 45256 | 35340 | 0.83179 | 0.82191 | 346 | 141 | 0 | 0 | 人腺病毒3型 | 13855 | 16154 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 |  |  | 阳性 | 阳性 | 2 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-6 | T3P3-LC-LY-6 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 45256 | 35340 | 0.83179 | 0.82191 | 346 | 141 | 0 | 0 | 卡他莫拉菌 | 1483 | 1254 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 |  |  | 阳性 | 阳性 | 29 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-6 | T3P3-LC-LY-6 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 45256 | 35340 | 0.83179 | 0.82191 | 346 | 141 | 0 | 0 | 新型冠状病毒 | 57597 | 57216 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 |  |  | 阳性 | 阳性 | 1 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-6 | T3P3-LC-LY-6 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 45256 | 35340 | 0.83179 | 0.82191 | 346 | 141 | 0 | 0 | 新型冠状病毒(Omicron_JN.1) | 49036 | 49684 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 |  |  | 阳性 | 阳性 | 1 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-6 | T3P3-LC-LY-6 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 45256 | 35340 | 0.83179 | 0.82191 | 346 | 141 | 0 | 0 | 流感嗜血杆菌 | 3882 | 2852 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 |  |  | 阳性 | 阳性 | 15 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-6 | T3P3-LC-LY-6 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 45256 | 35340 | 0.83179 | 0.82191 | 346 | 141 | 0 | 0 | 细小脲原体 | 35 | 14 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 |  |  | 弱阳 | 弱阳 | 1 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-7 | T3P3-LC-LY-7 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 70084 | 50962 | 0.8149 | 0.83386 | 463 | 155 | 0 | 0 | b型流感嗜血杆菌 | 0 | 2 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦267 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦71 |  | 滤 | 1 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-7 | T3P3-LC-LY-7 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 70084 | 50962 | 0.8149 | 0.83386 | 463 | 155 | 0 | 0 | 人内参ACTB | 76 | 37 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦267 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦71 | 内参 | 内参 | 30 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-7 | T3P3-LC-LY-7 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 70084 | 50962 | 0.8149 | 0.83386 | 463 | 155 | 0 | 0 | 人内参ZFX | 387 | 116 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦267 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦71 | 内参 | 内参 | 34 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-7 | T3P3-LC-LY-7 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 70084 | 50962 | 0.8149 | 0.83386 | 463 | 155 | 0 | 0 | 人内参ZFY | 0 | 2 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦267 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦71 |  | 内参 | 19 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-7 | T3P3-LC-LY-7 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 70084 | 50962 | 0.8149 | 0.83386 | 463 | 155 | 0 | 0 | 巨细胞病毒(CMV) | 31 | 12 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦267 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦71 | 滤 | 弱阳 | 3 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-7 | T3P3-LC-LY-7 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 70084 | 50962 | 0.8149 | 0.83386 | 463 | 155 | 0 | 0 | 流感嗜血杆菌 | 11 | 8 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦267 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦71 | 滤 | 滤 | 15 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-7 | T3P3-LC-LY-7 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 70084 | 50962 | 0.8149 | 0.83386 | 463 | 155 | 0 | 0 | 铜绿假单胞菌 | 4 | 0 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦267 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦71 | 滤 |  | 39 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-7 | T3P3-LC-LY-7 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 70084 | 50962 | 0.8149 | 0.83386 | 463 | 155 | 0 | 0 | 鼻病毒 | 58418 | 76928 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦267 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦71 | 阳性 | 阳性 | 4 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-7 | T3P3-LC-LY-7 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 70084 | 50962 | 0.8149 | 0.83386 | 463 | 155 | 0 | 0 | 鼻病毒C型 | 58408 | 76910 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦267 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦71 | 阳性 | 阳性 | 2 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-8 | T3P3-LC-LY-8 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 75967 | 81222 | 0.80187 | 0.8153 | 821 | 429 | 0 | 0 | 中间链球菌 | 0 | 6 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦533 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦118 |  | 滤 | 16 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-8 | T3P3-LC-LY-8 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 75967 | 81222 | 0.80187 | 0.8153 | 821 | 429 | 0 | 0 | 人内参ACTB | 129 | 58 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦533 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦118 | 内参 | 内参 | 30 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-8 | T3P3-LC-LY-8 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 75967 | 81222 | 0.80187 | 0.8153 | 821 | 429 | 0 | 0 | 人内参ZFX | 371 | 169 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦533 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦118 | 内参 | 内参 | 34 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-8 | T3P3-LC-LY-8 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 75967 | 81222 | 0.80187 | 0.8153 | 821 | 429 | 0 | 0 | 人内参ZFY | 321 | 202 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦533 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦118 | 内参 | 内参 | 19 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-8 | T3P3-LC-LY-8 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 75967 | 81222 | 0.80187 | 0.8153 | 821 | 429 | 0 | 0 | 咽峡炎链球菌群 | 7 | 7 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦533 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦118 | 滤 | 滤 | 16 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-8 | T3P3-LC-LY-8 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 75967 | 81222 | 0.80187 | 0.8153 | 821 | 429 | 0 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦533 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦118 | 滤 | 滤 | 67 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-8 | T3P3-LC-LY-8 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 75967 | 81222 | 0.80187 | 0.8153 | 821 | 429 | 0 | 0 | 甲型流感病毒 | 21519 | 17473 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦533 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦118 | 阳性 | 阳性 | 11 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-8 | T3P3-LC-LY-8 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 75967 | 81222 | 0.80187 | 0.8153 | 821 | 429 | 0 | 0 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 21519 | 17473 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦533 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦118 | 阳性 | 阳性 | 10 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-8 | T3P3-LC-LY-8 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 75967 | 81222 | 0.80187 | 0.8153 | 821 | 429 | 0 | 0 | 金黄色葡萄球菌 | 591 | 431 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦533 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦118 | 阳性 | 弱阳 | 7 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-8 | T3P3-LC-LY-8 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 75967 | 81222 | 0.80187 | 0.8153 | 821 | 429 | 0 | 0 | 铜绿假单胞菌 | 16 | 0 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦533 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦118 | 滤 |  | 39 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-9 | T3P3-LC-LY-9 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 88070 | 73657 | 0.81743 | 0.7912 | 1765 | 737 | 0 | 0 | 中间链球菌 | 14 | 4 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2607 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1499 | 滤 | 滤 | 16 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-9 | T3P3-LC-LY-9 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 88070 | 73657 | 0.81743 | 0.7912 | 1765 | 737 | 0 | 0 | 人内参ACTB | 454 | 216 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2607 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1499 | 内参 | 内参 | 30 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-9 | T3P3-LC-LY-9 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 88070 | 73657 | 0.81743 | 0.7912 | 1765 | 737 | 0 | 0 | 人内参ZFX | 1311 | 521 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2607 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1499 | 内参 | 内参 | 34 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-9 | T3P3-LC-LY-9 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 88070 | 73657 | 0.81743 | 0.7912 | 1765 | 737 | 0 | 0 | 卡他莫拉菌 | 78 | 35 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2607 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1499 | 弱阳 | 滤 | 29 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-9 | T3P3-LC-LY-9 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 88070 | 73657 | 0.81743 | 0.7912 | 1765 | 737 | 0 | 0 | 咽峡炎链球菌群 | 14 | 4 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2607 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1499 | 滤 | 滤 | 16 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-9 | T3P3-LC-LY-9 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 88070 | 73657 | 0.81743 | 0.7912 | 1765 | 737 | 0 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2607 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1499 | 滤 | 滤 | 67 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-9 | T3P3-LC-LY-9 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 88070 | 73657 | 0.81743 | 0.7912 | 1765 | 737 | 0 | 0 | 流感嗜血杆菌 | 194 | 166 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2607 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1499 | 阳性 | 阳性 | 15 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-9 | T3P3-LC-LY-9 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 88070 | 73657 | 0.81743 | 0.7912 | 1765 | 737 | 0 | 0 | 甲型流感病毒 | 1227 | 699 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2607 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1499 | 阳性 | 阳性 | 11 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-9 | T3P3-LC-LY-9 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 88070 | 73657 | 0.81743 | 0.7912 | 1765 | 737 | 0 | 0 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 1227 | 699 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2607 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1499 | 阳性 | 阳性 | 10 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-9 | T3P3-LC-LY-9 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 88070 | 73657 | 0.81743 | 0.7912 | 1765 | 737 | 0 | 0 | 铜绿假单胞菌 | 12 | 12 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2607 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦1499 | 滤 | 滤 | 39 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-10 | T3P3-LC-LY-10 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 69229 | 69462 | 0.79872 | 0.79995 | 7710 | 2852 | 0 | 0 | 中间链球菌 | 6 | 3 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦360 |  | 滤 | 滤 | 16 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-10 | T3P3-LC-LY-10 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 69229 | 69462 | 0.79872 | 0.79995 | 7710 | 2852 | 0 | 0 | 人内参ACTB | 979 | 386 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦360 |  | 内参 | 内参 | 30 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-10 | T3P3-LC-LY-10 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 69229 | 69462 | 0.79872 | 0.79995 | 7710 | 2852 | 0 | 0 | 人内参ZFX | 3143 | 1205 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦360 |  | 内参 | 内参 | 34 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-10 | T3P3-LC-LY-10 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 69229 | 69462 | 0.79872 | 0.79995 | 7710 | 2852 | 0 | 0 | 人内参ZFY | 3588 | 1261 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦360 |  | 内参 | 内参 | 19 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-10 | T3P3-LC-LY-10 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 69229 | 69462 | 0.79872 | 0.79995 | 7710 | 2852 | 0 | 0 | 人类疱疹病毒6B型(HHV-6B) | 0 | 1 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦360 |  |  | 滤 | 3 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-10 | T3P3-LC-LY-10 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 69229 | 69462 | 0.79872 | 0.79995 | 7710 | 2852 | 0 | 0 | 人类疱疹病毒6型(HHV-6) | 0 | 1 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦360 |  |  | 滤 | 3 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-10 | T3P3-LC-LY-10 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 69229 | 69462 | 0.79872 | 0.79995 | 7710 | 2852 | 0 | 0 | 人类疱疹病毒7型(HHV-7) | 0 | 1 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦360 |  |  | 滤 | 2 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-10 | T3P3-LC-LY-10 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 69229 | 69462 | 0.79872 | 0.79995 | 7710 | 2852 | 0 | 0 | 人腺病毒3型 | 18777 | 27809 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦360 |  | 阳性 | 阳性 | 2 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-10 | T3P3-LC-LY-10 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 69229 | 69462 | 0.79872 | 0.79995 | 7710 | 2852 | 0 | 0 | 咽峡炎链球菌群 | 6 | 3 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦360 |  | 滤 | 滤 | 16 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-10 | T3P3-LC-LY-10 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 69229 | 69462 | 0.79872 | 0.79995 | 7710 | 2852 | 0 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 4 | 0 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦360 |  | 滤 |  | 67 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-10 | T3P3-LC-LY-10 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 69229 | 69462 | 0.79872 | 0.79995 | 7710 | 2852 | 0 | 0 | 流感嗜血杆菌 | 4209 | 3657 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦360 |  | 阳性 | 阳性 | 15 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-10 | T3P3-LC-LY-10 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 69229 | 69462 | 0.79872 | 0.79995 | 7710 | 2852 | 0 | 0 | 肺炎支原体 | 105 | 140 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦360 |  | 阳性 | 阳性 | 10 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-10 | T3P3-LC-LY-10 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 69229 | 69462 | 0.79872 | 0.79995 | 7710 | 2852 | 0 | 0 | 铜绿假单胞菌 | 4 | 0 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦360 |  | 滤 |  | 39 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-10 | T3P3-LC-LY-10 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 69229 | 69462 | 0.79872 | 0.79995 | 7710 | 2852 | 0 | 0 | 鲍曼不动杆菌 | 72 | 9 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦360 |  | 弱阳 | 滤 | 11 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-11 | T3P3-LC-LY-11 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 68497 | 91694 | 0.76619 | 0.78811 | 1187 | 484 | 0 | 0 | 乙型流感病毒 | 1530 | 1390 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦407 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦58 | 阳性 | 阳性 | 1 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-11 | T3P3-LC-LY-11 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 68497 | 91694 | 0.76619 | 0.78811 | 1187 | 484 | 0 | 0 | 人内参ACTB | 339 | 120 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦407 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦58 | 内参 | 内参 | 30 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-11 | T3P3-LC-LY-11 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 68497 | 91694 | 0.76619 | 0.78811 | 1187 | 484 | 0 | 0 | 人内参ZFX | 848 | 364 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦407 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦58 | 内参 | 内参 | 34 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-11 | T3P3-LC-LY-11 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 68497 | 91694 | 0.76619 | 0.78811 | 1187 | 484 | 0 | 0 | 人类疱疹病毒6B型(HHV-6B) | 1 | 0 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦407 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦58 | 滤 |  | 3 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-11 | T3P3-LC-LY-11 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 68497 | 91694 | 0.76619 | 0.78811 | 1187 | 484 | 0 | 0 | 人类疱疹病毒6型(HHV-6) | 1 | 0 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦407 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦58 | 滤 |  | 3 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-11 | T3P3-LC-LY-11 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 68497 | 91694 | 0.76619 | 0.78811 | 1187 | 484 | 0 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 1048 | 461 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦407 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦58 | 阳性 | 阳性 | 67 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-11 | T3P3-LC-LY-11 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 68497 | 91694 | 0.76619 | 0.78811 | 1187 | 484 | 0 | 0 | 巨细胞病毒(CMV) | 550 | 414 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦407 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦58 | 阳性 | 阳性 | 3 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-11 | T3P3-LC-LY-11 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 68497 | 91694 | 0.76619 | 0.78811 | 1187 | 484 | 0 | 0 | 流感嗜血杆菌 | 12551 | 7279 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦407 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦58 | 阳性 | 阳性 | 15 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-11 | T3P3-LC-LY-11 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 68497 | 91694 | 0.76619 | 0.78811 | 1187 | 484 | 0 | 0 | 铜绿假单胞菌 | 1 | 0 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦407 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦58 | 滤 |  | 39 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-12 | T3P3-LC-LY-12 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 54206 | 95402 | 0.83025 | 0.83043 | 1604 | 710 | 0 | 0 | 中间链球菌 | 4 | 0 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦18649 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦15287 | 滤 |  | 16 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-12 | T3P3-LC-LY-12 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 54206 | 95402 | 0.83025 | 0.83043 | 1604 | 710 | 0 | 0 | 中间链球菌 | 4 | 0 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2312 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2428 | 滤 |  | 16 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-12 | T3P3-LC-LY-12 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 54206 | 95402 | 0.83025 | 0.83043 | 1604 | 710 | 0 | 0 | 人内参ACTB | 398 | 212 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦18649 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦15287 | 内参 | 内参 | 30 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-12 | T3P3-LC-LY-12 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 54206 | 95402 | 0.83025 | 0.83043 | 1604 | 710 | 0 | 0 | 人内参ACTB | 398 | 212 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2312 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2428 | 内参 | 内参 | 30 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-12 | T3P3-LC-LY-12 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 54206 | 95402 | 0.83025 | 0.83043 | 1604 | 710 | 0 | 0 | 人内参ZFX | 1206 | 498 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦18649 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦15287 | 内参 | 内参 | 34 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-12 | T3P3-LC-LY-12 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 54206 | 95402 | 0.83025 | 0.83043 | 1604 | 710 | 0 | 0 | 人内参ZFX | 1206 | 498 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2312 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2428 | 内参 | 内参 | 34 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-12 | T3P3-LC-LY-12 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 54206 | 95402 | 0.83025 | 0.83043 | 1604 | 710 | 0 | 0 | 人腺病毒2型 | 30 | 0 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦18649 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦15287 | 滤 |  | 6 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-12 | T3P3-LC-LY-12 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 54206 | 95402 | 0.83025 | 0.83043 | 1604 | 710 | 0 | 0 | 人腺病毒2型 | 30 | 0 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2312 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2428 | 滤 |  | 6 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-12 | T3P3-LC-LY-12 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 54206 | 95402 | 0.83025 | 0.83043 | 1604 | 710 | 0 | 0 | 卡他莫拉菌 | 166 | 34 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦18649 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦15287 | 阳性 | 滤 | 29 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-12 | T3P3-LC-LY-12 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 54206 | 95402 | 0.83025 | 0.83043 | 1604 | 710 | 0 | 0 | 卡他莫拉菌 | 166 | 34 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2312 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2428 | 阳性 | 滤 | 29 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-12 | T3P3-LC-LY-12 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 54206 | 95402 | 0.83025 | 0.83043 | 1604 | 710 | 0 | 0 | 咽峡炎链球菌群 | 84 | 24 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦18649 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦15287 | 滤 | 滤 | 16 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-12 | T3P3-LC-LY-12 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 54206 | 95402 | 0.83025 | 0.83043 | 1604 | 710 | 0 | 0 | 咽峡炎链球菌群 | 84 | 24 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2312 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2428 | 滤 | 滤 | 16 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-12 | T3P3-LC-LY-12 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 54206 | 95402 | 0.83025 | 0.83043 | 1604 | 710 | 0 | 0 | 沙眼衣原体 | 22 | 18 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦18649 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦15287 | 弱阳 | 滤 | 4 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-12 | T3P3-LC-LY-12 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 54206 | 95402 | 0.83025 | 0.83043 | 1604 | 710 | 0 | 0 | 沙眼衣原体 | 22 | 18 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2312 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2428 | 弱阳 | 滤 | 4 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-12 | T3P3-LC-LY-12 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 54206 | 95402 | 0.83025 | 0.83043 | 1604 | 710 | 0 | 0 | 流感嗜血杆菌 | 3534 | 3264 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦18649 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦15287 | 阳性 | 阳性 | 15 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-12 | T3P3-LC-LY-12 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 54206 | 95402 | 0.83025 | 0.83043 | 1604 | 710 | 0 | 0 | 流感嗜血杆菌 | 3534 | 3264 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2312 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2428 | 阳性 | 阳性 | 15 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-12 | T3P3-LC-LY-12 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 54206 | 95402 | 0.83025 | 0.83043 | 1604 | 710 | 0 | 0 | 肺炎支原体 | 7210 | 6900 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦18649 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦15287 | 阳性 | 阳性 | 10 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-12 | T3P3-LC-LY-12 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 54206 | 95402 | 0.83025 | 0.83043 | 1604 | 710 | 0 | 0 | 肺炎支原体 | 7210 | 6900 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2312 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2428 | 阳性 | 阳性 | 10 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-12 | T3P3-LC-LY-12 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 54206 | 95402 | 0.83025 | 0.83043 | 1604 | 710 | 0 | 0 | 解脲脲原体 | 36 | 48 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦18649 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦15287 | 弱阳 | 弱阳 | 4 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-12 | T3P3-LC-LY-12 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 54206 | 95402 | 0.83025 | 0.83043 | 1604 | 710 | 0 | 0 | 解脲脲原体 | 36 | 48 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2312 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2428 | 弱阳 | 弱阳 | 4 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-12 | T3P3-LC-LY-12 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 54206 | 95402 | 0.83025 | 0.83043 | 1604 | 710 | 0 | 0 | 金黄色葡萄球菌 | 236 | 122 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦18649 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦15287 | 弱阳 | 阳性 | 7 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-12 | T3P3-LC-LY-12 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 54206 | 95402 | 0.83025 | 0.83043 | 1604 | 710 | 0 | 0 | 金黄色葡萄球菌 | 236 | 122 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2312 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2428 | 弱阳 | 阳性 | 7 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-12 | T3P3-LC-LY-12 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 54206 | 95402 | 0.83025 | 0.83043 | 1604 | 710 | 0 | 0 | 铜绿假单胞菌 | 4 | 2 | 合格 | 合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦18649 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦15287 | 滤 | 滤 | 39 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-12 | T3P3-LC-LY-12 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 54206 | 95402 | 0.83025 | 0.83043 | 1604 | 710 | 0 | 0 | 铜绿假单胞菌 | 4 | 2 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2312 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2428 | 滤 | 滤 | 39 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-13 | T3P3-LC-LY-13 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 58787 | 99413 | 0.8285 | 0.8366 | 973 | 301 | 0 | 0 | 中间链球菌 | 3 | 2 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦耐药¦259 | 百日咳鲍特菌耐药¦耐药¦156 | 滤 | 滤 | 16 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-13 | T3P3-LC-LY-13 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 58787 | 99413 | 0.8285 | 0.8366 | 973 | 301 | 0 | 0 | 人内参ACTB | 95 | 53 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦耐药¦259 | 百日咳鲍特菌耐药¦耐药¦156 | 内参 | 内参 | 30 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-13 | T3P3-LC-LY-13 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 58787 | 99413 | 0.8285 | 0.8366 | 973 | 301 | 0 | 0 | 人内参ZFX | 878 | 248 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦耐药¦259 | 百日咳鲍特菌耐药¦耐药¦156 | 内参 | 内参 | 34 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-13 | T3P3-LC-LY-13 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 58787 | 99413 | 0.8285 | 0.8366 | 973 | 301 | 0 | 0 | 人类疱疹病毒7型(HHV-7) | 0 | 1 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦耐药¦259 | 百日咳鲍特菌耐药¦耐药¦156 |  | 滤 | 2 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-13 | T3P3-LC-LY-13 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 58787 | 99413 | 0.8285 | 0.8366 | 973 | 301 | 0 | 0 | 卡他莫拉菌 | 3 | 6 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦耐药¦259 | 百日咳鲍特菌耐药¦耐药¦156 | 滤 | 滤 | 29 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-13 | T3P3-LC-LY-13 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 58787 | 99413 | 0.8285 | 0.8366 | 973 | 301 | 0 | 0 | 咽峡炎链球菌群 | 3 | 2 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦耐药¦259 | 百日咳鲍特菌耐药¦耐药¦156 | 滤 | 滤 | 16 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-13 | T3P3-LC-LY-13 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 58787 | 99413 | 0.8285 | 0.8366 | 973 | 301 | 0 | 0 | 百日咳耐药__ptxP3__BP | 49 | 7 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦耐药¦259 | 百日咳鲍特菌耐药¦耐药¦156 | 弱阳 | 滤 | 1 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-13 | T3P3-LC-LY-13 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 58787 | 99413 | 0.8285 | 0.8366 | 973 | 301 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌 | 16812 | 8808 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦耐药¦259 | 百日咳鲍特菌耐药¦耐药¦156 | 阳性 | 阳性 | 15 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-13 | T3P3-LC-LY-13 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 58787 | 99413 | 0.8285 | 0.8366 | 973 | 301 | 0 | 0 | 肺炎链球菌 | 5578 | 2497 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦耐药¦259 | 百日咳鲍特菌耐药¦耐药¦156 | 阳性 | 阳性 | 9 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-13 | T3P3-LC-LY-13 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 58787 | 99413 | 0.8285 | 0.8366 | 973 | 301 | 0 | 0 | 鼻病毒 | 29129 | 50855 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦耐药¦259 | 百日咳鲍特菌耐药¦耐药¦156 | 阳性 | 阳性 | 4 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-13 | T3P3-LC-LY-13 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 58787 | 99413 | 0.8285 | 0.8366 | 973 | 301 | 0 | 0 | 鼻病毒C型 | 29129 | 50855 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦耐药¦259 | 百日咳鲍特菌耐药¦耐药¦156 | 阳性 | 阳性 | 2 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-14 | T3P3-LC-LY-14 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 33640 | 36590 | 0.83471 | 0.82057 | 39 | 20 | 0 | 0 | 人内参ACTB | 3 | 3 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦26147 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦34747 | 内参 | 内参 | 30 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-14 | T3P3-LC-LY-14 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 33640 | 36590 | 0.83471 | 0.82057 | 39 | 20 | 0 | 0 | 人内参ZFX | 24 | 3 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦26147 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦34747 | 内参 | 内参 | 34 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-14 | T3P3-LC-LY-14 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 33640 | 36590 | 0.83471 | 0.82057 | 39 | 20 | 0 | 0 | 人内参ZFY | 12 | 14 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦26147 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦34747 | 内参 | 内参 | 19 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-14 | T3P3-LC-LY-14 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 33640 | 36590 | 0.83471 | 0.82057 | 39 | 20 | 0 | 0 | 卡他莫拉菌 | 6 | 5 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦26147 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦34747 | 滤 | 滤 | 29 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-14 | T3P3-LC-LY-14 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 33640 | 36590 | 0.83471 | 0.82057 | 39 | 20 | 0 | 0 | 肺炎支原体 | 61162 | 51894 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦26147 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦34747 | 阳性 | 阳性 | 10 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-14 | T3P3-LC-LY-14 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 33640 | 36590 | 0.83471 | 0.82057 | 39 | 20 | 0 | 0 | 肺炎链球菌 | 4061 | 2965 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦26147 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦34747 | 阳性 | 阳性 | 9 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-14 | T3P3-LC-LY-14 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 33640 | 36590 | 0.83471 | 0.82057 | 39 | 20 | 0 | 0 | 鼻病毒 | 389 | 3864 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦26147 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦34747 | 阳性 | 阳性 | 4 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-14 | T3P3-LC-LY-14 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 33640 | 36590 | 0.83471 | 0.82057 | 39 | 20 | 0 | 0 | 鼻病毒A型 | 389 | 3864 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦26147 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦34747 | 阳性 | 阳性 | 2 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-15 | T3P3-LC-LY-15 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 72647 | 80636 | 0.80388 | 0.79056 | 24 | 10 | 0 | 0 | 中间链球菌 | 91 | 48 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦717 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦301 | 阳性 | 弱阳 | 16 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-15 | T3P3-LC-LY-15 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 72647 | 80636 | 0.80388 | 0.79056 | 24 | 10 | 0 | 0 | 人内参ACTB | 7 | 4 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦717 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦301 | 内参 | 内参 | 30 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-15 | T3P3-LC-LY-15 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 72647 | 80636 | 0.80388 | 0.79056 | 24 | 10 | 0 | 0 | 人内参ZFX | 17 | 6 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦717 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦301 | 内参 | 内参 | 34 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-15 | T3P3-LC-LY-15 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 72647 | 80636 | 0.80388 | 0.79056 | 24 | 10 | 0 | 0 | 人类疱疹病毒6B型(HHV-6B) | 1 | 0 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦717 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦301 | 滤 |  | 3 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-15 | T3P3-LC-LY-15 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 72647 | 80636 | 0.80388 | 0.79056 | 24 | 10 | 0 | 0 | 人类疱疹病毒6型(HHV-6) | 1 | 0 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦717 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦301 | 滤 |  | 3 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-15 | T3P3-LC-LY-15 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 72647 | 80636 | 0.80388 | 0.79056 | 24 | 10 | 0 | 0 | 卡他莫拉菌 | 40 | 60 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦717 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦301 | 滤 | 阳性 | 29 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-15 | T3P3-LC-LY-15 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 72647 | 80636 | 0.80388 | 0.79056 | 24 | 10 | 0 | 0 | 咽峡炎链球菌群 | 91 | 48 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦717 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦301 | 弱阳 | 滤 | 16 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-15 | T3P3-LC-LY-15 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 72647 | 80636 | 0.80388 | 0.79056 | 24 | 10 | 0 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 6 | 0 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦717 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦301 | 滤 |  | 67 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-15 | T3P3-LC-LY-15 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 72647 | 80636 | 0.80388 | 0.79056 | 24 | 10 | 0 | 0 | 巨细胞病毒(CMV) | 22 | 19 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦717 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦301 | 滤 | 滤 | 3 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-15 | T3P3-LC-LY-15 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 72647 | 80636 | 0.80388 | 0.79056 | 24 | 10 | 0 | 0 | 甲型流感病毒 | 739 | 556 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦717 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦301 | 阳性 | 阳性 | 11 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-15 | T3P3-LC-LY-15 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 72647 | 80636 | 0.80388 | 0.79056 | 24 | 10 | 0 | 0 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 739 | 556 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦717 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦301 | 阳性 | 阳性 | 10 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-15 | T3P3-LC-LY-15 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 72647 | 80636 | 0.80388 | 0.79056 | 24 | 10 | 0 | 0 | 铜绿假单胞菌 | 3 | 12 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦717 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦301 | 滤 | 滤 | 39 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 |  | T3P3-NTC | T3P3-NTC-DJ-N-1 | T3P3-NTC-LY-N-1 | NTC | NTC |  |  | 64361 | 44047 | 0.8188 | 0.80991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 0 | 5 | 合格 | 原始数据不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦660 |  |  | 滤 | 67 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 |  | T3P3-NTC | T3P3-NTC-DJ-N-1 | T3P3-NTC-LY-N-1 | NTC | NTC |  |  | 64361 | 44047 | 0.8188 | 0.80991 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 | 原始数据不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦660 |  |  |  | 5 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 |  | T3P3-NTC | T3P3-NTC-DJ-N-2 | T3P3-NTC-LY-N-2 | NTC | NTC |  |  | 88896 | 95953 | 0.78441 | 0.75118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 0 | 1 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦290 |  |  | 滤 | 67 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 |  | T3P3-NTC | T3P3-NTC-DJ-N-2 | T3P3-NTC-LY-N-2 | NTC | NTC |  |  | 88896 | 95953 | 0.78441 | 0.75118 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦290 |  |  |  | 5 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 |  | T3P3-NTC | T3P3-NTC-DJ-N-3 | T3P3-NTC-LY-N-3 | NTC | NTC |  |  | 73635 | 89850 | 0.80049 | 0.78802 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦521 |  |  |  | 5 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 |  | T3P3-NTC | T3P3-NTC-DJ-J-1 | T3P3-NTC-LY-J-1 | NTC | NTC |  |  | 43330 | 70396 | 0.7882 | 0.80315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 0 | 1 | 原始数据不合格 | 合格 |  |  |  | 滤 | 67 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 |  | T3P3-NTC | T3P3-NTC-DJ-J-1 | T3P3-NTC-LY-J-1 | NTC | NTC |  |  | 43330 | 70396 | 0.7882 | 0.80315 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 原始数据不合格 | 合格 |  |  |  |  | 5 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-NTC | T3P3-NTC-DJ-J-2 | T3P3-NTC-LY-J-2 | NTC | NTC |  |  | 60407 | 72927 | 0.74992 | 0.8109 | 4 | 0 | 0 | 0 | 人内参ZFX | 2 | 0 | Q30不合格 | 合格 |  |  | 内参 |  | 34 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-NTC | T3P3-NTC-DJ-J-2 | T3P3-NTC-LY-J-2 | NTC | NTC |  |  | 60407 | 72927 | 0.74992 | 0.8109 | 4 | 0 | 0 | 0 | 人内参ZFY | 2 | 0 | Q30不合格 | 合格 |  |  | 内参 |  | 19 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-NTC | T3P3-NTC-DJ-J-2 | T3P3-NTC-LY-J-2 | NTC | NTC |  |  | 60407 | 72927 | 0.74992 | 0.8109 | 4 | 0 | 0 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 0 | 1 | Q30不合格 | 合格 |  |  |  | 滤 | 67 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-NTC | T3P3-NTC-DJ-J-3 | T3P3-NTC-LY-J-3 | NTC | NTC |  |  | 62474 | 93348 | 0.7971 | 0.8039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 5 | 0 | 合格 | 合格 |  |  | 滤 |  | 67 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240425 | T3P3-NTC | T3P3-NTC-DJ-J-3 | T3P3-NTC-LY-J-3 | NTC | NTC |  |  | 62474 | 93348 | 0.7971 | 0.8039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鲍曼不动杆菌 | 0 | 13 | 合格 | 合格 |  |  |  | 滤 | 11 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品

## 污染检测表格
生产批号 | same_batch_num | patho_namezn | total_sample | RPK_median | sample_frequency | 生信预判
20240303上感50成品 | 80 | 人冠状病毒OC43 | 1 | 1 | 0.0125 | 合格
20240303上感50成品 | 80 | 人腺病毒2型 | 1 | 45 | 0.0125 | 合格
20240303上感50成品 | 80 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 46 | 2 | 0.575 | 合格
20240303上感50成品 | 80 | 肠道病毒B组 | 1 | 114 | 0.0125 | 合格
20240303上感50成品 | 80 | 肺炎克雷伯菌 | 1 | 76 | 0.0125 | 合格
20240303上感50成品 | 80 | 金黄色葡萄球菌 | 1 | 5 | 0.0125 | 合格
20240303上感50成品 | 80 | 铜绿假单胞菌 | 16 | 8 | 0.2 | 合格
20240303上感50成品 | 80 | 鲍曼不动杆菌 | 8 | 11 | 0.1 | 合格
20240401上感50成品 | 76 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 37 | 4 | 0.48684 | 合格
20240401上感50成品 | 76 | 金黄色葡萄球菌 | 1 | 19 | 0.013158 | 合格
20240401上感50成品 | 76 | 铜绿假单胞菌 | 14 | 7 | 0.18421 | 合格
20240401上感50成品 | 76 | 鲍曼不动杆菌 | 1 | 10 | 0.013158 | 合格
20240303上感50成品 | 81 | 百日咳鲍特菌耐药 | 14 | 30.5 | 0.17284 | 合格
20240401上感50成品 | 81 | 百日咳鲍特菌耐药 | 64 | 602.5 | 0.79012 | 不合格