## 汇总
run | date | sample | 体系 | tag | tag_sample | 原始数据 | Q30 | 目标病原 | 目标病原RPK | 目标病原预判 | 外源内参 | 总人内参 | 其它病原 | resis_info | 质控评价 | 生产批号 | 产品检类别 | 成品对应中间品批号 | 生产工艺 | 核酸提取日期 | 核酸重复次数 | 提取重复次数 | 文库浓度 | Pooling体积 | 最终评价
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | 240429 | T3P3-QWP02-DJ-1 | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 157983 | 0.89944 | 肠道病毒71型 | 2464 | 阳性 | 2619 | 0 | 肺炎支原体¦弱阳¦352;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦5 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦18 | 合格，注意人内参低 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240201上感50多重PCR引物中间品 | 混合干粉引物 | 20240428 | 1 | 1 | 15.94 | 3.76411543287327 | 不合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | 240429 | T3P3-QWP02-DJ-2 | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 44354 | 0.81159 | 肠道病毒71型 | 2570 | 阳性 | 2642 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦2 |  | 原始数据不合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240201上感50多重PCR引物中间品 | 混合干粉引物 | 20240428 | 1 | 1 | 18.66 | 3.21543408360129 | 不合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | 240429 | T3P3-QWP02-DJ-3 | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 36696 | 0.91206 | 肠道病毒71型 | 1755 | 阳性 | 5085 | 0 |  |  | 原始数据不合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240201上感50多重PCR引物中间品 | 混合干粉引物 | 20240428 | 1 | 1 | 22.5 | 2.6666666666666701 | 不合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | 240429 | T3P3-QWL02-DJ-1 | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 35066 | 0.90893 | 肠道病毒71型 | 271 | 阳性 | 4323 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦9 |  | 原始数据不合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240201上感50多重PCR引物中间品 | 混合干粉引物 | 20240428 | 1 | 1 | 56.31 | 1.06553010122536 | 不合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | 240429 | T3P3-QWL02-DJ-2 | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 35756 | 0.81251 | 肠道病毒71型 | 310 | 阳性 | 5775 | 0 |  |  | 原始数据不合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240201上感50多重PCR引物中间品 | 混合干粉引物 | 20240428 | 1 | 1 | 24.46 | 2.4529844644317298 | 不合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | 240429 | T3P3-QWL02-DJ-3 | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 80446 | 0.89111 | 肠道病毒71型 | 186 | 阳性 | 2216 | 0 |  |  | 合格，注意人内参低 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240201上感50多重PCR引物中间品 | 混合干粉引物 | 20240428 | 1 | 1 | 17.73 | 3.3840947546531299 | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | 240429 | T3P3-LC-DJ-1 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 426417 | 0.93983 |  |  |  | 0 | 2143 | 鼻病毒¦阳性¦22574;鼻病毒C型¦阳性¦22560;鲍曼不动杆菌¦阳性¦1545;肺炎链球菌¦弱阳¦40;肺炎克雷伯菌¦弱阳¦28;咽峡炎链球菌群¦滤¦13;中间链球菌¦弱阳¦13;铜绿假单胞菌¦滤¦7;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦3;人类疱疹病毒6型(HHV-6)¦滤¦1;人类疱疹病毒6B型(HHV-6B)¦滤¦1;人类疱疹病毒7型(HHV-7)¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦63 | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240201上感50多重PCR引物中间品 | 混合干粉引物 | 20240428 | 1 | 1 | 10.23 | 5.8651026392961896 | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | 240429 | T3P3-LC-DJ-2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 524340 | 0.93449 |  |  |  | 0 | 2024 | 流感嗜血杆菌¦阳性¦51998;鼻病毒¦阳性¦29005;鼻病毒A型¦阳性¦29005;卡他莫拉菌¦阳性¦3632;人腺病毒3型¦弱阳¦47;铜绿假单胞菌¦滤¦5 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦25 | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240201上感50多重PCR引物中间品 | 混合干粉引物 | 20240428 | 1 | 1 | 8.5920000000000005 | 6.9832402234636897 | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | 240429 | T3P3-LC-DJ-3 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 408046 | 0.93635 |  |  |  | 0 | 6129 | 鼻病毒¦阳性¦14343;鼻病毒C型¦阳性¦14341;流感嗜血杆菌¦阳性¦1604;人呼吸道合胞病毒A型¦阳性¦57;肺炎克雷伯菌¦滤¦27;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦83 | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240201上感50多重PCR引物中间品 | 混合干粉引物 | 20240428 | 1 | 1 | 10.93 | 5.4894784995425399 | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | 240429 | T3P3-LC-DJ-4 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 320588 | 0.94971 |  |  |  | 0 | 2305 | 鼻病毒¦阳性¦53442;鼻病毒A型¦阳性¦53435;人腺病毒2型¦阳性¦5960;流感嗜血杆菌¦阳性¦309;化脓链球菌¦滤¦29;咽峡炎链球菌群¦滤¦1;中间链球菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦15932 | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240201上感50多重PCR引物中间品 | 混合干粉引物 | 20240428 | 1 | 1 | 12.37 | 4.8504446240905397 | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | 240429 | T3P3-NTC-DJ-N-1 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 202877 | 0.90456 |  |  |  | 0 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 |  | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240201上感50多重PCR引物中间品 | 混合干粉引物 | 20240428 | 1 | 1 | 19.7 | 3.0456852791878202 | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | 240429 | T3P3-NTC-DJ-N-2 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 196156 | 0.92714 |  |  |  | 0 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 |  | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240201上感50多重PCR引物中间品 | 混合干粉引物 | 20240428 | 1 | 1 | 19.87 | 3.0196275792652201 | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | 240429 | T3P3-NTC-DJ-J-1 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 266850 | 0.93038 |  |  |  | 0 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 |  | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240201上感50多重PCR引物中间品 | 混合干粉引物 | 20240428 | 1 | 1 | 13.04 | 4.6012269938650299 | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | 240429 | T3P3-NTC-DJ-J-3 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 343092 | 0.87108 |  |  |  | 0 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 |  | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240201上感50多重PCR引物中间品 | 混合干粉引物 | 20240428 | 1 | 1 | 12.95 | 4.6332046332046302 | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | 240429 | T3P3-NTC-DJ-J-4 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 266911 | 0.91163 |  |  |  | 0 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 |  | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240201上感50多重PCR引物中间品 | 混合干粉引物 | 20240428 | 1 | 1 | 14.32 | 4.1899441340782104 | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | 240429 | T3P3-NTC-DJ-J-5 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 319913 | 0.82459 |  |  |  | 0 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 |  | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240201上感50多重PCR引物中间品 | 混合干粉引物 | 20240428 | 1 | 1 | 12.75 | 4.7058823529411802 | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | 240429 | T3P3-NTC-DJ-J-6 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 258205 | 0.91373 |  |  |  | 0 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 |  | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240201上感50多重PCR引物中间品 | 混合干粉引物 | 20240428 | 1 | 1 | 13.78 | 4.35413642960813 | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | 240429 | T3P3-QWP02-LY-1 | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 327012 | 0.90913 | 肠道病毒71型 | 9169 | 阳性 | 1032 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦3 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦12 | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201上感50多重PCR引物中间品 | 混合干粉引物 | 20240428 | 1 | 1 | 11 | 5.4545454545454497 | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | 240429 | T3P3-QWP02-LY-2 | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 347918 | 0.83625 | 肠道病毒71型 | 10163 | 阳性 | 2095 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦22 | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201上感50多重PCR引物中间品 | 混合干粉引物 | 20240428 | 1 | 1 | 12.34 | 4.8622366288492698 | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | 240429 | T3P3-QWP02-LY-3 | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 329456 | 0.90568 | 肠道病毒71型 | 5684 | 阳性 | 1659 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦2 |  | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201上感50多重PCR引物中间品 | 混合干粉引物 | 20240428 | 1 | 1 | 12.96 | 4.6296296296296298 | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | 240429 | T3P3-QWL02-LY-1 | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 128922 | 0.9108 | 肠道病毒71型 | 1343 | 阳性 | 3366 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦2 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦22 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201上感50多重PCR引物中间品 | 混合干粉引物 | 20240428 | 1 | 1 | 14.71 | 4.0788579197824602 | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | 240429 | T3P3-QWL02-LY-2 | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 569553 | 0.89848 | 肠道病毒71型 | 1118 | 阳性 | 3817 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦2 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦13 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201上感50多重PCR引物中间品 | 混合干粉引物 | 20240428 | 1 | 1 | 7.8120000000000003 | 7.6804915514592897 | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | 240429 | T3P3-QWL02-LY-3 | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 218824 | 0.91834 | 肠道病毒71型 | 1324 | 阳性 | 2884 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦12 | 合格，注意人内参低 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201上感50多重PCR引物中间品 | 混合干粉引物 | 20240428 | 1 | 1 | 15.81 | 3.7950664136622398 | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | 240429 | T3P3-NTC-LY-T-1 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 262365 | 0.89104 |  |  |  | 0 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦10 | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201上感50多重PCR引物中间品 | 混合干粉引物 | 20240428 | 1 | 1 | 15.62 | 3.8412291933418699 | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | 240429 | T3P3-NTC-LY-T-2 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 408666 | 0.90292 |  |  |  | 0 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦8 | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201上感50多重PCR引物中间品 | 混合干粉引物 | 20240428 | 1 | 1 | 8.1050000000000004 | 7.4028377544725501 | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | 240429 | T3P3-LC-LY-1 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 248470 | 0.93385 |  |  |  | 0 | 607 | 鼻病毒¦阳性¦41452;鼻病毒C型¦阳性¦41421;鲍曼不动杆菌¦阳性¦998;肺炎克雷伯菌¦弱阳¦48;铜绿假单胞菌¦滤¦7;咽峡炎链球菌群¦滤¦4;中间链球菌¦滤¦4;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦2;人类疱疹病毒7型(HHV-7)¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦49 | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201上感50多重PCR引物中间品 | 混合干粉引物 | 20240428 | 1 | 1 | 13.29 | 4.5146726862302504 | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | 240429 | T3P3-LC-LY-2 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 220609 | 0.90317 |  |  |  | 0 | 198 | 鼻病毒¦阳性¦13003;鼻病毒A型¦阳性¦13003;流感嗜血杆菌¦阳性¦11204;卡他莫拉菌¦阳性¦1007;人腺病毒3型¦滤¦10;鲍曼不动杆菌¦滤¦3;铜绿假单胞菌¦滤¦2 |  | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201上感50多重PCR引物中间品 | 混合干粉引物 | 20240428 | 1 | 1 | 11.02 | 5.4446460980036298 | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | 240429 | T3P3-LC-LY-3 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 256249 | 0.89695 |  |  |  | 0 | 813 | 鼻病毒¦阳性¦18845;鼻病毒C型¦阳性¦18844;流感嗜血杆菌¦阳性¦375;人呼吸道合胞病毒A型¦弱阳¦21;肺炎克雷伯菌¦滤¦14;鲍曼不动杆菌¦滤¦2;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦25 | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201上感50多重PCR引物中间品 | 混合干粉引物 | 20240428 | 1 | 1 | 14.58 | 4.1152263374485596 | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | 240429 | T3P3-LC-LY-4 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 | 510902 | 0.9484 |  |  |  | 0 | 525 | 鼻病毒¦阳性¦65562;鼻病毒A型¦阳性¦65545;人腺病毒2型¦阳性¦3991;流感嗜血杆菌¦阳性¦116;化脓链球菌¦弱阳¦89;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1;咽峡炎链球菌群¦滤¦1;中间链球菌¦滤¦1;鲍曼不动杆菌¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦6464 | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201上感50多重PCR引物中间品 | 混合干粉引物 | 20240428 | 1 | 1 | 10.82 | 5.5452865064695001 | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | 240429 | T3P3-NTC-LY-N-2 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 316109 | 0.78474 |  |  |  | 1 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦4 |  | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201上感50多重PCR引物中间品 | 混合干粉引物 | 20240428 | 1 | 1 | 15.45 | 3.8834951456310698 | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | 240429 | T3P3-NTC-LY-N-4 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 247680 | 0.92223 |  |  |  | 0 | 0 | 肺炎支原体¦滤¦20;百日咳鲍特菌¦滤¦4 |  | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201上感50多重PCR引物中间品 | 混合干粉引物 | 20240428 | 1 | 1 | 15.37 | 3.9037085230969399 | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | 240429 | T3P3-NTC-DJ-J-9 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 555503 | 0.92419 |  |  |  | 0 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 |  | 合格 | 20240401上感50多重PCR引物中间品 | 中间品检 | 20240401上感50多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 20240428 | 1 | 1 | 12.13 | 4.9464138499587804 | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | 240429 | T3P3-NTC-DJ-J-10 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 425935 | 0.92934 |  |  |  | 0 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 |  | 合格 | 20240401上感50多重PCR引物中间品 | 中间品检 | 20240401上感50多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 20240428 | 1 | 1 | 15.91 | 3.7712130735386502 | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | 240429 | T3P3-NTC-DJ-J-12 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 360758 | 0.91206 |  |  |  | 0 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦2 |  | 合格 | 20240401上感50多重PCR引物中间品 | 中间品检 | 20240401上感50多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 20240428 | 1 | 1 | 21.08 | 2.8462998102466801 | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | 240429 | T3P3-NTC-DJ-J-13 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 259170 | 0.83789 |  |  |  | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌¦滤¦16;嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦1 |  | 合格 | 20240401上感50多重PCR引物中间品 | 中间品检 | 20240401上感50多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 20240428 | 1 | 1 | 24.54 | 2.44498777506112 | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | 240429 | T3P3-NTC-DJ-J-14 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 413564 | 0.91925 |  |  |  | 0 | 0 | 铜绿假单胞菌¦滤¦4 |  | 合格 | 20240401上感50多重PCR引物中间品 | 中间品检 | 20240401上感50多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 20240428 | 1 | 1 | 15.63 | 3.8387715930902102 | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | 240429 | T3P3-NTC-DJ-J-15 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 212954 | 0.76607 |  |  |  | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌¦滤¦4 |  | 合格 | 20240401上感50多重PCR引物中间品 | 中间品检 | 20240401上感50多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 20240428 | 1 | 1 | 23.16 | 2.59067357512953 | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | 240429 | T2P2-NEG-DJ-1 | T2P2 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 384841 | 0.88475 |  |  |  | 1666 | 0 |  |  | 合格，注意人内参低 | 20240401阴性对照品中间品螺帽管测试 | 中间品检 |  |  | 20240428 | 1 | 1 | 17.11 | 3.50672121566335 | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | 240429 | T2P2-NEG-DJ-2 | T2P2 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 268863 | 0.80592 |  |  |  | 1372 | 0 | 大肠埃希菌¦滤¦17;黄曲霉复合群¦滤¦1 |  | 合格，注意人内参低 | 20240401阴性对照品中间品螺帽管测试 | 中间品检 |  |  | 20240428 | 1 | 1 | 19.02 | 3.1545741324921099 | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | 240429 | T2P2-NEG-DJ-3 | T2P2 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 298992 | 0.90008 |  |  |  | 1593 | 0 | 白念珠菌¦滤¦1 |  | 合格，注意人内参低 | 20240401阴性对照品中间品螺帽管测试 | 中间品检 |  |  | 20240428 | 1 | 1 | 18.03 | 3.3277870216306198 | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | 240429 | T2P2-NEG-DJ-4 | T2P2 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 274511 | 0.91639 |  |  |  | 1039 | 0 | 大肠埃希菌¦滤¦4 |  | 合格，注意人内参低 | 20240401阴性对照品中间品螺帽管测试 | 中间品检 |  |  | 20240428 | 1 | 1 | 16.350000000000001 | 3.6697247706421998 | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | 240429 | T2P2-NEG-DJ-5 | T2P2 | T2P2-NEG | 阴性对照品 | 327969 | 0.87598 |  |  |  | 1326 | 0 | 大肠埃希菌¦滤¦10 |  | 合格，注意人内参低 | 20240401阴性对照品中间品螺帽管测试 | 中间品检 |  |  | 20240428 | 1 | 1 | 17.600000000000001 | 3.4090909090909101 | 合格
|  | T3P3-NTC-DJ-T-1 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 48446 | 0.91309 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 原始数据不合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240201上感50多重PCR引物中间品 | 混合干粉引物 | 20240428 | 1 | 1 | 15.49 | 3.8734667527437101 | 不合格
|  | T3P3-NTC-DJ-T-2 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 43463 | 0.88966 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 原始数据不合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240201上感50多重PCR引物中间品 | 混合干粉引物 | 20240428 | 1 | 1 | 16.12 | 3.7220843672456598 | 不合格
|  | T3P3-NTC-DJ-N-3 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 97998 | 0.83705 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240201上感50多重PCR引物中间品 | 混合干粉引物 | 20240428 | 1 | 1 | 25.37 | 2.3649980291683099 | 不合格
|  | T3P3-NTC-DJ-N-4 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 186850 | 0.88146 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240201上感50多重PCR引物中间品 | 混合干粉引物 | 20240428 | 1 | 1 | 17.010000000000002 | 3.5273368606701898 | 不合格
|  | T3P3-NTC-DJ-J-2 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 277099 | 0.79049 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240201上感50多重PCR引物中间品 | 混合干粉引物 | 20240428 | 1 | 1 | 12.81 | 4.6838407494145198 | 不合格
|  | T3P3-NTC-DJ-J-7 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 296701 | 0.8893 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240201上感50多重PCR引物中间品 | 混合干粉引物 | 20240428 | 1 | 1 | 11.92 | 5.0335570469798698 | 不合格
|  | T3P3-NTC-DJ-J-8 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 355117 | 0.91908 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 合格 | 20240401上感50成品 | 成品检 | 20240201上感50多重PCR引物中间品 | 混合干粉引物 | 20240428 | 1 | 1 | 9.7789999999999999 | 6.1355966867777898 | 不合格
|  | T3P3-NTC-LY-N-1 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 145477 | 0.92228 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201上感50多重PCR引物中间品 | 混合干粉引物 | 20240428 | 1 | 1 | 25.64 | 2.3400936037441502 | 不合格
|  | T3P3-NTC-LY-N-3 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 181598 | 0.91298 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 合格 | 20240303上感50成品 | 成品检 | 20240201上感50多重PCR引物中间品 | 混合干粉引物 | 20240428 | 1 | 1 | 19.170000000000002 | 3.1298904538341201 | 不合格
|  | T3P3-NTC-DJ-J-11 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 267722 | 0.91416 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 合格 | 20240401上感50多重PCR引物中间品 | 中间品检 | 20240401上感50多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 20240428 | 1 | 1 | 19.27 | 3.1136481577581701 | 不合格
|  | T3P3-NTC-DJ-J-16 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC | 136302 | 0.91307 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 合格 | 20240401上感50多重PCR引物中间品 | 中间品检 | 20240401上感50多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 20240428 | 1 | 1 | 24.41 | 2.4580090126997098 | 不合格
|  | T2P2-NTC-DJ-J-1 | T2P2 | T2P2-NTC | NTC | 691914 | 0.8863 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 合格 | 20240401阴性对照品中间品螺帽管测试 | 中间品检 |  |  | 20240428 | 1 | 1 | 16.12 | 3.7220843672456598 | 不合格
|  | T2P2-NTC-DJ-J-2 | T2P2 | T2P2-NTC | NTC | 222957 | 0.89164 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 合格 | 20240401阴性对照品中间品螺帽管测试 | 中间品检 |  |  | 20240428 | 1 | 1 | 21.86 | 2.7447392497712699 | 不合格
|  | T2P2-NEG-DJ-6 | T2P2 |  | 阴性对照品 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 20240401阴性对照品中间品螺帽管测试 | 中间品检 |  |  | 20240428 | 1 | 1 | 22.37 | 2.68216361198033 | 不合格

## 企参对比
run | 体系 | tag | tag_sample | 目标病原 | sample_DJ | sample_LY | 原始数据_DJ | 原始数据_LY | Q30_DJ | Q30_LY | 目标病原RPK_DJ | 目标病原RPK_LY | 外源内参_DJ | 外源内参_LY | 总人内参_DJ | 总人内参_LY | resis_info_DJ | resis_info_LY | 质控评价_DJ | 质控评价_LY
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 肠道病毒71型 | T3P3-QWP02-DJ-1 | T3P3-QWP02-LY-1 | 157983 | 327012 | 0.89944 | 0.90913 | 2464 | 9169 | 2619 | 1032 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦18 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦12 | 合格，注意人内参低 | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 肠道病毒71型 | T3P3-QWP02-DJ-2 | T3P3-QWP02-LY-2 | 44354 | 347918 | 0.81159 | 0.83625 | 2570 | 10163 | 2642 | 2095 | 0 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦22 | 原始数据不合格 | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | T3P3 | T3P3-QWP02 | 阳性参考品 | 肠道病毒71型 | T3P3-QWP02-DJ-3 | T3P3-QWP02-LY-3 | 36696 | 329456 | 0.91206 | 0.90568 | 1755 | 5684 | 5085 | 1659 | 0 | 0 |  |  | 原始数据不合格 | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 | T3P3-QWL02-DJ-1 | T3P3-QWL02-LY-1 | 35066 | 128922 | 0.90893 | 0.9108 | 271 | 1343 | 4323 | 3366 | 0 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦22 | 原始数据不合格 | 合格，注意人内参低
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 | T3P3-QWL02-DJ-2 | T3P3-QWL02-LY-2 | 35756 | 569553 | 0.81251 | 0.89848 | 310 | 1118 | 5775 | 3817 | 0 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦13 | 原始数据不合格 | 合格，注意人内参低
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | T3P3 | T3P3-QWL02 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 | T3P3-QWL02-DJ-3 | T3P3-QWL02-LY-3 | 80446 | 218824 | 0.89111 | 0.91834 | 186 | 1324 | 2216 | 2884 | 0 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦12 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-T-1 | T3P3-NTC-LY-T-1 | 48446 | 262365 | 0.91309 | 0.89104 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦10 | 原始数据不合格 | 合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-T-2 | T3P3-NTC-LY-T-2 | 43463 | 408666 | 0.88966 | 0.90292 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦8 | 原始数据不合格 | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 |  | T3P3-LC-DJ-1 | T3P3-LC-LY-1 | 426417 | 248470 | 0.93983 | 0.93385 |  |  | 0 | 0 | 2143 | 607 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦63 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦49 | 合格 | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 |  | T3P3-LC-DJ-2 | T3P3-LC-LY-2 | 524340 | 220609 | 0.93449 | 0.90317 |  |  | 0 | 0 | 2024 | 198 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦25 |  | 合格 | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 |  | T3P3-LC-DJ-3 | T3P3-LC-LY-3 | 408046 | 256249 | 0.93635 | 0.89695 |  |  | 0 | 0 | 6129 | 813 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦83 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦25 | 合格 | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | T3P3 | T3P3-LC | 临床样本 |  | T3P3-LC-DJ-4 | T3P3-LC-LY-4 | 320588 | 510902 | 0.94971 | 0.9484 |  |  | 0 | 0 | 2305 | 525 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦15932 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦6464 | 合格 | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-N-1 | T3P3-NTC-LY-N-1 | 202877 | 145477 | 0.90456 | 0.92228 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 合格 | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-N-2 | T3P3-NTC-LY-N-2 | 196156 | 316109 | 0.92714 | 0.78474 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 合格 | 合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-N-3 | T3P3-NTC-LY-N-3 | 97998 | 181598 | 0.83705 | 0.91298 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 合格 | 合格
| T3P3 | T3P3-NTC | NTC |  | T3P3-NTC-DJ-N-4 | T3P3-NTC-LY-N-4 | 186850 | 247680 | 0.88146 | 0.92223 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 合格 | 合格

## 待检-留样对比
体系 | date | tag | sample_DJ | sample_LY | tag_sample_DJ | tag_sample_LY | 型别_DJ | 型别_LY | 原始数据_DJ | 原始数据_LY | Q30_DJ | Q30_LY | 总人内参_DJ | 总人内参_LY | 外源内参_DJ | 外源内参_LY | patho_namezn | patho_rpk_DJ | patho_rpk_LY | 质控评价_DJ | 质控评价_LY | drug_info_DJ | drug_info_LY | filter_flag_DJ | filter_flag_LY | count | 生产批号_LY | 生产批号_DJ
T3P3 | 240429 | T3P3-QWP02 | T3P3-QWP02-DJ-1 | T3P3-QWP02-LY-1 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 肠道病毒71型 | 肠道病毒71型 | 157983 | 327012 | 0.89944 | 0.90913 | 0 | 0 | 2619 | 1032 | 三叶草根瘤菌(NA) | 2619 | 1032 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦18 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦12 | 内参 | 内参 | 7 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240429 | T3P3-QWP02 | T3P3-QWP02-DJ-1 | T3P3-QWP02-LY-1 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 肠道病毒71型 | 肠道病毒71型 | 157983 | 327012 | 0.89944 | 0.90913 | 0 | 0 | 2619 | 1032 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 5 | 3 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦18 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦12 | 滤 | 滤 | 13 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240429 | T3P3-QWP02 | T3P3-QWP02-DJ-1 | T3P3-QWP02-LY-1 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 肠道病毒71型 | 肠道病毒71型 | 157983 | 327012 | 0.89944 | 0.90913 | 0 | 0 | 2619 | 1032 | 肠道病毒A71型 | 2464 | 9169 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦18 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦12 | 阳性 | 阳性 | 6 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240429 | T3P3-QWP02 | T3P3-QWP02-DJ-1 | T3P3-QWP02-LY-1 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 肠道病毒71型 | 肠道病毒71型 | 157983 | 327012 | 0.89944 | 0.90913 | 0 | 0 | 2619 | 1032 | 肺炎支原体 | 352 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦18 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦12 | 弱阳 |  | 2 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240429 | T3P3-QWP02 | T3P3-QWP02-DJ-2 | T3P3-QWP02-LY-2 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 肠道病毒71型 | 肠道病毒71型 | 44354 | 347918 | 0.81159 | 0.83625 | 0 | 0 | 2642 | 2095 | 三叶草根瘤菌(NA) | 2642 | 2095 | 原始数据不合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦22 | 内参 | 内参 | 7 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240429 | T3P3-QWP02 | T3P3-QWP02-DJ-2 | T3P3-QWP02-LY-2 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 肠道病毒71型 | 肠道病毒71型 | 44354 | 347918 | 0.81159 | 0.83625 | 0 | 0 | 2642 | 2095 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 2 | 1 | 原始数据不合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦22 | 滤 | 滤 | 13 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240429 | T3P3-QWP02 | T3P3-QWP02-DJ-2 | T3P3-QWP02-LY-2 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 肠道病毒71型 | 肠道病毒71型 | 44354 | 347918 | 0.81159 | 0.83625 | 0 | 0 | 2642 | 2095 | 肠道病毒A71型 | 2570 | 10163 | 原始数据不合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦22 | 阳性 | 阳性 | 6 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240429 | T3P3-QWP02 | T3P3-QWP02-DJ-3 | T3P3-QWP02-LY-3 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 肠道病毒71型 | 肠道病毒71型 | 36696 | 329456 | 0.91206 | 0.90568 | 0 | 0 | 5085 | 1659 | 三叶草根瘤菌(NA) | 5085 | 1659 | 原始数据不合格 | 合格 |  |  | 内参 | 内参 | 7 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240429 | T3P3-QWP02 | T3P3-QWP02-DJ-3 | T3P3-QWP02-LY-3 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 肠道病毒71型 | 肠道病毒71型 | 36696 | 329456 | 0.91206 | 0.90568 | 0 | 0 | 5085 | 1659 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 0 | 2 | 原始数据不合格 | 合格 |  |  |  | 滤 | 13 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240429 | T3P3-QWP02 | T3P3-QWP02-DJ-3 | T3P3-QWP02-LY-3 | 阳性参考品 | 阳性参考品 | 肠道病毒71型 | 肠道病毒71型 | 36696 | 329456 | 0.91206 | 0.90568 | 0 | 0 | 5085 | 1659 | 肠道病毒A71型 | 1755 | 5684 | 原始数据不合格 | 合格 |  |  | 阳性 | 阳性 | 6 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240429 | T3P3-QWL02 | T3P3-QWL02-DJ-1 | T3P3-QWL02-LY-1 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 | 肠道病毒71型 | 35066 | 128922 | 0.90893 | 0.9108 | 0 | 0 | 4323 | 3366 | 三叶草根瘤菌(NA) | 4323 | 3366 | 原始数据不合格 | 合格，注意人内参低 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦22 | 内参 | 内参 | 7 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240429 | T3P3-QWL02 | T3P3-QWL02-DJ-1 | T3P3-QWL02-LY-1 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 | 肠道病毒71型 | 35066 | 128922 | 0.90893 | 0.9108 | 0 | 0 | 4323 | 3366 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 9 | 2 | 原始数据不合格 | 合格，注意人内参低 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦22 | 滤 | 滤 | 13 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240429 | T3P3-QWL02 | T3P3-QWL02-DJ-1 | T3P3-QWL02-LY-1 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 | 肠道病毒71型 | 35066 | 128922 | 0.90893 | 0.9108 | 0 | 0 | 4323 | 3366 | 肠道病毒A71型 | 271 | 1343 | 原始数据不合格 | 合格，注意人内参低 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦22 | 阳性 | 阳性 | 6 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240429 | T3P3-QWL02 | T3P3-QWL02-DJ-2 | T3P3-QWL02-LY-2 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 | 肠道病毒71型 | 35756 | 569553 | 0.81251 | 0.89848 | 0 | 0 | 5775 | 3817 | 三叶草根瘤菌(NA) | 5775 | 3817 | 原始数据不合格 | 合格，注意人内参低 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦13 | 内参 | 内参 | 7 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240429 | T3P3-QWL02 | T3P3-QWL02-DJ-2 | T3P3-QWL02-LY-2 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 | 肠道病毒71型 | 35756 | 569553 | 0.81251 | 0.89848 | 0 | 0 | 5775 | 3817 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 0 | 2 | 原始数据不合格 | 合格，注意人内参低 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦13 |  | 滤 | 13 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240429 | T3P3-QWL02 | T3P3-QWL02-DJ-2 | T3P3-QWL02-LY-2 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 | 肠道病毒71型 | 35756 | 569553 | 0.81251 | 0.89848 | 0 | 0 | 5775 | 3817 | 肠道病毒A71型 | 310 | 1118 | 原始数据不合格 | 合格，注意人内参低 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦13 | 阳性 | 阳性 | 6 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240429 | T3P3-QWL02 | T3P3-QWL02-DJ-3 | T3P3-QWL02-LY-3 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 | 肠道病毒71型 | 80446 | 218824 | 0.89111 | 0.91834 | 0 | 0 | 2216 | 2884 | 三叶草根瘤菌(NA) | 2216 | 2884 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦12 | 内参 | 内参 | 7 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240429 | T3P3-QWL02 | T3P3-QWL02-DJ-3 | T3P3-QWL02-LY-3 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 | 肠道病毒71型 | 80446 | 218824 | 0.89111 | 0.91834 | 0 | 0 | 2216 | 2884 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 0 | 1 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦12 |  | 滤 | 13 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240429 | T3P3-QWL02 | T3P3-QWL02-DJ-3 | T3P3-QWL02-LY-3 | 检测限参考品 | 检测限参考品 | 肠道病毒71型 | 肠道病毒71型 | 80446 | 218824 | 0.89111 | 0.91834 | 0 | 0 | 2216 | 2884 | 肠道病毒A71型 | 186 | 1324 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦12 | 阳性 | 阳性 | 6 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 |  | T3P3-NTC | T3P3-NTC-DJ-T-1 | T3P3-NTC-LY-T-1 | NTC | NTC |  |  | 48446 | 262365 | 0.91309 | 0.89104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 0 | 1 | 原始数据不合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦10 |  | 滤 | 13 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 |  | T3P3-NTC | T3P3-NTC-DJ-T-1 | T3P3-NTC-LY-T-1 | NTC | NTC |  |  | 48446 | 262365 | 0.91309 | 0.89104 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 原始数据不合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦10 |  |  | 5 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 |  | T3P3-NTC | T3P3-NTC-DJ-T-2 | T3P3-NTC-LY-T-2 | NTC | NTC |  |  | 43463 | 408666 | 0.88966 | 0.90292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 0 | 1 | 原始数据不合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦8 |  | 滤 | 13 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 |  | T3P3-NTC | T3P3-NTC-DJ-T-2 | T3P3-NTC-LY-T-2 | NTC | NTC |  |  | 43463 | 408666 | 0.88966 | 0.90292 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 原始数据不合格 | 合格 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦8 |  |  | 5 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240429 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-1 | T3P3-LC-LY-1 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 426417 | 248470 | 0.93983 | 0.93385 | 2143 | 607 | 0 | 0 | 中间链球菌 | 13 | 4 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦63 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦49 | 弱阳 | 滤 | 2 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240429 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-1 | T3P3-LC-LY-1 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 426417 | 248470 | 0.93983 | 0.93385 | 2143 | 607 | 0 | 0 | 人内参ACTB | 45 | 14 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦63 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦49 | 内参 | 内参 | 4 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240429 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-1 | T3P3-LC-LY-1 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 426417 | 248470 | 0.93983 | 0.93385 | 2143 | 607 | 0 | 0 | 人内参ZFX | 974 | 295 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦63 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦49 | 内参 | 内参 | 4 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240429 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-1 | T3P3-LC-LY-1 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 426417 | 248470 | 0.93983 | 0.93385 | 2143 | 607 | 0 | 0 | 人内参ZFY | 1124 | 298 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦63 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦49 | 内参 | 内参 | 4 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240429 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-1 | T3P3-LC-LY-1 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 426417 | 248470 | 0.93983 | 0.93385 | 2143 | 607 | 0 | 0 | 人类疱疹病毒6B型(HHV-6B) | 1 | 0 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦63 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦49 | 滤 |  | 1 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240429 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-1 | T3P3-LC-LY-1 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 426417 | 248470 | 0.93983 | 0.93385 | 2143 | 607 | 0 | 0 | 人类疱疹病毒6型(HHV-6) | 1 | 0 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦63 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦49 | 滤 |  | 1 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240429 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-1 | T3P3-LC-LY-1 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 426417 | 248470 | 0.93983 | 0.93385 | 2143 | 607 | 0 | 0 | 人类疱疹病毒7型(HHV-7) | 1 | 1 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦63 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦49 | 滤 | 滤 | 1 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240429 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-1 | T3P3-LC-LY-1 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 426417 | 248470 | 0.93983 | 0.93385 | 2143 | 607 | 0 | 0 | 咽峡炎链球菌群 | 13 | 4 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦63 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦49 | 滤 | 滤 | 2 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240429 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-1 | T3P3-LC-LY-1 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 426417 | 248470 | 0.93983 | 0.93385 | 2143 | 607 | 0 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 3 | 2 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦63 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦49 | 滤 | 滤 | 13 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240429 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-1 | T3P3-LC-LY-1 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 426417 | 248470 | 0.93983 | 0.93385 | 2143 | 607 | 0 | 0 | 肺炎克雷伯菌 | 28 | 48 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦63 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦49 | 弱阳 | 弱阳 | 2 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240429 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-1 | T3P3-LC-LY-1 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 426417 | 248470 | 0.93983 | 0.93385 | 2143 | 607 | 0 | 0 | 肺炎链球菌 | 40 | 0 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦63 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦49 | 弱阳 |  | 1 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240429 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-1 | T3P3-LC-LY-1 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 426417 | 248470 | 0.93983 | 0.93385 | 2143 | 607 | 0 | 0 | 铜绿假单胞菌 | 7 | 7 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦63 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦49 | 滤 | 滤 | 2 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240429 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-1 | T3P3-LC-LY-1 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 426417 | 248470 | 0.93983 | 0.93385 | 2143 | 607 | 0 | 0 | 鲍曼不动杆菌 | 1545 | 998 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦63 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦49 | 阳性 | 阳性 | 4 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240429 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-1 | T3P3-LC-LY-1 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 426417 | 248470 | 0.93983 | 0.93385 | 2143 | 607 | 0 | 0 | 鼻病毒 | 22574 | 41452 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦63 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦49 | 阳性 | 阳性 | 4 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240429 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-1 | T3P3-LC-LY-1 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 426417 | 248470 | 0.93983 | 0.93385 | 2143 | 607 | 0 | 0 | 鼻病毒C型 | 22560 | 41421 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦63 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦49 | 阳性 | 阳性 | 2 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240429 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-2 | T3P3-LC-LY-2 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 524340 | 220609 | 0.93449 | 0.90317 | 2024 | 198 | 0 | 0 | 人内参ACTB | 224 | 24 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦25 |  | 内参 | 内参 | 4 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240429 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-2 | T3P3-LC-LY-2 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 524340 | 220609 | 0.93449 | 0.90317 | 2024 | 198 | 0 | 0 | 人内参ZFX | 974 | 99 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦25 |  | 内参 | 内参 | 4 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240429 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-2 | T3P3-LC-LY-2 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 524340 | 220609 | 0.93449 | 0.90317 | 2024 | 198 | 0 | 0 | 人内参ZFY | 826 | 75 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦25 |  | 内参 | 内参 | 4 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240429 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-2 | T3P3-LC-LY-2 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 524340 | 220609 | 0.93449 | 0.90317 | 2024 | 198 | 0 | 0 | 人腺病毒3型 | 47 | 10 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦25 |  | 弱阳 | 滤 | 1 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240429 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-2 | T3P3-LC-LY-2 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 524340 | 220609 | 0.93449 | 0.90317 | 2024 | 198 | 0 | 0 | 卡他莫拉菌 | 3632 | 1007 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦25 |  | 阳性 | 阳性 | 1 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240429 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-2 | T3P3-LC-LY-2 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 524340 | 220609 | 0.93449 | 0.90317 | 2024 | 198 | 0 | 0 | 流感嗜血杆菌 | 51998 | 11204 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦25 |  | 阳性 | 阳性 | 3 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240429 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-2 | T3P3-LC-LY-2 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 524340 | 220609 | 0.93449 | 0.90317 | 2024 | 198 | 0 | 0 | 铜绿假单胞菌 | 5 | 2 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦25 |  | 滤 | 滤 | 2 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240429 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-2 | T3P3-LC-LY-2 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 524340 | 220609 | 0.93449 | 0.90317 | 2024 | 198 | 0 | 0 | 鲍曼不动杆菌 | 0 | 3 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦25 |  |  | 滤 | 4 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240429 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-2 | T3P3-LC-LY-2 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 524340 | 220609 | 0.93449 | 0.90317 | 2024 | 198 | 0 | 0 | 鼻病毒 | 29005 | 13003 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦25 |  | 阳性 | 阳性 | 4 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240429 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-2 | T3P3-LC-LY-2 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 524340 | 220609 | 0.93449 | 0.90317 | 2024 | 198 | 0 | 0 | 鼻病毒A型 | 29005 | 13003 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦25 |  | 阳性 | 阳性 | 2 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240429 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-3 | T3P3-LC-LY-3 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 408046 | 256249 | 0.93635 | 0.89695 | 6129 | 813 | 0 | 0 | 人内参ACTB | 236 | 47 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦83 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦25 | 内参 | 内参 | 4 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240429 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-3 | T3P3-LC-LY-3 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 408046 | 256249 | 0.93635 | 0.89695 | 6129 | 813 | 0 | 0 | 人内参ZFX | 2751 | 377 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦83 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦25 | 内参 | 内参 | 4 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240429 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-3 | T3P3-LC-LY-3 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 408046 | 256249 | 0.93635 | 0.89695 | 6129 | 813 | 0 | 0 | 人内参ZFY | 3142 | 389 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦83 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦25 | 内参 | 内参 | 4 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240429 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-3 | T3P3-LC-LY-3 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 408046 | 256249 | 0.93635 | 0.89695 | 6129 | 813 | 0 | 0 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 57 | 21 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦83 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦25 | 阳性 | 弱阳 | 1 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240429 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-3 | T3P3-LC-LY-3 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 408046 | 256249 | 0.93635 | 0.89695 | 6129 | 813 | 0 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦83 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦25 | 滤 | 滤 | 13 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240429 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-3 | T3P3-LC-LY-3 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 408046 | 256249 | 0.93635 | 0.89695 | 6129 | 813 | 0 | 0 | 流感嗜血杆菌 | 1604 | 375 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦83 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦25 | 阳性 | 阳性 | 3 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240429 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-3 | T3P3-LC-LY-3 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 408046 | 256249 | 0.93635 | 0.89695 | 6129 | 813 | 0 | 0 | 肺炎克雷伯菌 | 27 | 14 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦83 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦25 | 滤 | 滤 | 2 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240429 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-3 | T3P3-LC-LY-3 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 408046 | 256249 | 0.93635 | 0.89695 | 6129 | 813 | 0 | 0 | 鲍曼不动杆菌 | 0 | 2 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦83 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦25 |  | 滤 | 4 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240429 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-3 | T3P3-LC-LY-3 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 408046 | 256249 | 0.93635 | 0.89695 | 6129 | 813 | 0 | 0 | 鼻病毒 | 14343 | 18845 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦83 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦25 | 阳性 | 阳性 | 4 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240429 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-3 | T3P3-LC-LY-3 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 408046 | 256249 | 0.93635 | 0.89695 | 6129 | 813 | 0 | 0 | 鼻病毒C型 | 14341 | 18844 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦83 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦25 | 阳性 | 阳性 | 2 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240429 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-4 | T3P3-LC-LY-4 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 320588 | 510902 | 0.94971 | 0.9484 | 2305 | 525 | 0 | 0 | 中间链球菌 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦15932 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦6464 | 滤 | 滤 | 2 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240429 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-4 | T3P3-LC-LY-4 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 320588 | 510902 | 0.94971 | 0.9484 | 2305 | 525 | 0 | 0 | 人内参ACTB | 342 | 115 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦15932 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦6464 | 内参 | 内参 | 4 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240429 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-4 | T3P3-LC-LY-4 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 320588 | 510902 | 0.94971 | 0.9484 | 2305 | 525 | 0 | 0 | 人内参ZFX | 949 | 204 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦15932 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦6464 | 内参 | 内参 | 4 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240429 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-4 | T3P3-LC-LY-4 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 320588 | 510902 | 0.94971 | 0.9484 | 2305 | 525 | 0 | 0 | 人内参ZFY | 1014 | 206 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦15932 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦6464 | 内参 | 内参 | 4 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240429 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-4 | T3P3-LC-LY-4 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 320588 | 510902 | 0.94971 | 0.9484 | 2305 | 525 | 0 | 0 | 人腺病毒2型 | 5960 | 3991 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦15932 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦6464 | 阳性 | 阳性 | 1 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240429 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-4 | T3P3-LC-LY-4 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 320588 | 510902 | 0.94971 | 0.9484 | 2305 | 525 | 0 | 0 | 化脓链球菌 | 29 | 89 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦15932 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦6464 | 滤 | 弱阳 | 1 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240429 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-4 | T3P3-LC-LY-4 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 320588 | 510902 | 0.94971 | 0.9484 | 2305 | 525 | 0 | 0 | 咽峡炎链球菌群 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦15932 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦6464 | 滤 | 滤 | 2 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240429 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-4 | T3P3-LC-LY-4 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 320588 | 510902 | 0.94971 | 0.9484 | 2305 | 525 | 0 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 0 | 1 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦15932 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦6464 |  | 滤 | 13 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240429 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-4 | T3P3-LC-LY-4 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 320588 | 510902 | 0.94971 | 0.9484 | 2305 | 525 | 0 | 0 | 流感嗜血杆菌 | 309 | 116 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦15932 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦6464 | 阳性 | 阳性 | 3 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240429 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-4 | T3P3-LC-LY-4 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 320588 | 510902 | 0.94971 | 0.9484 | 2305 | 525 | 0 | 0 | 鲍曼不动杆菌 | 0 | 1 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦15932 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦6464 |  | 滤 | 4 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240429 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-4 | T3P3-LC-LY-4 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 320588 | 510902 | 0.94971 | 0.9484 | 2305 | 525 | 0 | 0 | 鼻病毒 | 53442 | 65562 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦15932 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦6464 | 阳性 | 阳性 | 4 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240429 | T3P3-LC | T3P3-LC-DJ-4 | T3P3-LC-LY-4 | 临床样本 | 临床样本 |  |  | 320588 | 510902 | 0.94971 | 0.9484 | 2305 | 525 | 0 | 0 | 鼻病毒A型 | 53435 | 65545 | 合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦15932 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦6464 | 阳性 | 阳性 | 2 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240429 | T3P3-NTC | T3P3-NTC-DJ-N-1 | T3P3-NTC-LY-N-1 | NTC | NTC |  |  | 202877 | 145477 | 0.90456 | 0.92228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 1 | 0 | 合格 | 合格 |  |  | 滤 |  | 13 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240429 | T3P3-NTC | T3P3-NTC-DJ-N-1 | T3P3-NTC-LY-N-1 | NTC | NTC |  |  | 202877 | 145477 | 0.90456 | 0.92228 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 | 合格 |  |  |  |  | 5 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240429 | T3P3-NTC | T3P3-NTC-DJ-N-2 | T3P3-NTC-LY-N-2 | NTC | NTC |  |  | 196156 | 316109 | 0.92714 | 0.78474 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三叶草根瘤菌(NA) | 0 | 1 | 合格 | 合格 |  |  |  | 内参 | 7 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 | 240429 | T3P3-NTC | T3P3-NTC-DJ-N-2 | T3P3-NTC-LY-N-2 | NTC | NTC |  |  | 196156 | 316109 | 0.92714 | 0.78474 | 0 | 0 | 0 | 1 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 1 | 4 | 合格 | 合格 |  |  | 滤 | 滤 | 13 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 |  | T3P3-NTC | T3P3-NTC-DJ-N-3 | T3P3-NTC-LY-N-3 | NTC | NTC |  |  | 97998 | 181598 | 0.83705 | 0.91298 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 | 合格 |  |  |  |  | 5 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 |  | T3P3-NTC | T3P3-NTC-DJ-N-4 | T3P3-NTC-LY-N-4 | NTC | NTC |  |  | 186850 | 247680 | 0.88146 | 0.92223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌 | 0 | 4 | 合格 | 合格 |  |  |  | 滤 | 1 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 |  | T3P3-NTC | T3P3-NTC-DJ-N-4 | T3P3-NTC-LY-N-4 | NTC | NTC |  |  | 186850 | 247680 | 0.88146 | 0.92223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 肺炎支原体 | 0 | 20 | 合格 | 合格 |  |  |  | 滤 | 2 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品
T3P3 |  | T3P3-NTC | T3P3-NTC-DJ-N-4 | T3P3-NTC-LY-N-4 | NTC | NTC |  |  | 186850 | 247680 | 0.88146 | 0.92223 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 合格 | 合格 |  |  |  |  | 5 | 20240303上感50成品 | 20240401上感50成品

## 污染检测表格
生产批号 | same_batch_num | patho_namezn | total_sample | RPK_median | sample_frequency | 生信预判
20240303上感50成品 | 10 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 9 | 2 | 0.9 | 合格
20240303上感50成品 | 10 | 百日咳鲍特菌 | 1 | 4 | 0.1 | 合格
20240303上感50成品 | 10 | 肺炎支原体 | 1 | 20 | 0.1 | 合格
20240401上感50多重PCR引物中间品 | 6 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 3 | 1 | 0.5 | 合格
20240401上感50多重PCR引物中间品 | 6 | 百日咳鲍特菌 | 2 | 10 | 0.33333 | 合格
20240401上感50多重PCR引物中间品 | 6 | 铜绿假单胞菌 | 2 | 3 | 0.33333 | 合格
20240401上感50成品 | 13 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 10 | 1 | 0.76923 | 合格
20240401上感50成品 | 13 | 肺炎支原体 | 1 | 352 | 0.076923 | 合格
20240401阴性对照品中间品螺帽管测试 | 5 | 大肠埃希菌 | 3 | 10 | 0.6 | 合格
20240401阴性对照品中间品螺帽管测试 | 5 | 白念珠菌 | 1 | 1 | 0.2 | 合格
20240401阴性对照品中间品螺帽管测试 | 5 | 黄曲霉复合群 | 1 | 1 | 0.2 | 合格
20240303上感50成品 | 12 | 百日咳鲍特菌耐药 | 7 | 12 | 0.58333 | 合格
20240401上感50成品 | 20 | 百日咳鲍特菌耐药 | 1 | 18 | 0.05 | 合格

## 2.2各文库合格标准评估
RUN | 实验编号 | 文库编号 | 最终评价
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | T3P3-QWP02-DJ-1 | 阳性参考品 | 不合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | T3P3-QWP02-DJ-2 | 阳性参考品 | 不合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | T3P3-QWP02-DJ-3 | 阳性参考品 | 不合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | T3P3-QWL02-DJ-1 | 检测限参考品 | 不合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | T3P3-QWL02-DJ-2 | 检测限参考品 | 不合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | T3P3-QWL02-DJ-3 | 检测限参考品 | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | T3P3-LC-DJ-1 | 临床样本 | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | T3P3-LC-DJ-2 | 临床样本 | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | T3P3-LC-DJ-3 | 临床样本 | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | T3P3-LC-DJ-4 | 临床样本 | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | T3P3-NTC-DJ-N-1 | NTC | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | T3P3-NTC-DJ-N-2 | NTC | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | T3P3-NTC-DJ-J-1 | NTC | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | T3P3-NTC-DJ-J-3 | NTC | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | T3P3-NTC-DJ-J-4 | NTC | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | T3P3-NTC-DJ-J-5 | NTC | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | T3P3-NTC-DJ-J-6 | NTC | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | T3P3-QWP02-LY-1 | 阳性参考品 | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | T3P3-QWP02-LY-2 | 阳性参考品 | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | T3P3-QWP02-LY-3 | 阳性参考品 | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | T3P3-QWL02-LY-1 | 检测限参考品 | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | T3P3-QWL02-LY-2 | 检测限参考品 | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | T3P3-QWL02-LY-3 | 检测限参考品 | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | T3P3-NTC-LY-T-1 | NTC | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | T3P3-NTC-LY-T-2 | NTC | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | T3P3-LC-LY-1 | 临床样本 | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | T3P3-LC-LY-2 | 临床样本 | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | T3P3-LC-LY-3 | 临床样本 | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | T3P3-LC-LY-4 | 临床样本 | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | T3P3-NTC-LY-N-2 | NTC | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | T3P3-NTC-LY-N-4 | NTC | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | T3P3-NTC-DJ-J-9 | NTC | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | T3P3-NTC-DJ-J-10 | NTC | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | T3P3-NTC-DJ-J-12 | NTC | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | T3P3-NTC-DJ-J-13 | NTC | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | T3P3-NTC-DJ-J-14 | NTC | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | T3P3-NTC-DJ-J-15 | NTC | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | T2P2-NEG-DJ-1 | 阴性对照品 | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | T2P2-NEG-DJ-2 | 阴性对照品 | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | T2P2-NEG-DJ-3 | 阴性对照品 | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | T2P2-NEG-DJ-4 | 阴性对照品 | 合格
240429_TPMN00173_0300_A000H75WH3 | T2P2-NEG-DJ-5 | 阴性对照品 | 合格
| T3P3-NTC-DJ-T-1 | NTC | 不合格
| T3P3-NTC-DJ-T-2 | NTC | 不合格
| T3P3-NTC-DJ-N-3 | NTC | 不合格
| T3P3-NTC-DJ-N-4 | NTC | 不合格
| T3P3-NTC-DJ-J-2 | NTC | 不合格
| T3P3-NTC-DJ-J-7 | NTC | 不合格
| T3P3-NTC-DJ-J-8 | NTC | 不合格
| T3P3-NTC-LY-N-1 | NTC | 不合格
| T3P3-NTC-LY-N-3 | NTC | 不合格
| T3P3-NTC-DJ-J-11 | NTC | 不合格
| T3P3-NTC-DJ-J-16 | NTC | 不合格
| T2P2-NTC-DJ-J-1 | NTC | 不合格
| T2P2-NTC-DJ-J-2 | NTC | 不合格
| T2P2-NEG-DJ-6 | 阴性对照品 | 不合格

## 2.3各病原污染情况评估
生产批号 | 总样本数 | 病原名 | 检出样本数 | 病原RPK中位数 | 样本频率 | 生信预判
20240303上感50成品 | 10 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 9 | 2 | 0.9 | 合格
20240303上感50成品 | 10 | 百日咳鲍特菌 | 1 | 4 | 0.1 | 合格
20240303上感50成品 | 10 | 肺炎支原体 | 1 | 20 | 0.1 | 合格
20240401上感50多重PCR引物中间品 | 6 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 3 | 1 | 0.5 | 合格
20240401上感50多重PCR引物中间品 | 6 | 百日咳鲍特菌 | 2 | 10 | 0.33333 | 合格
20240401上感50多重PCR引物中间品 | 6 | 铜绿假单胞菌 | 2 | 3 | 0.33333 | 合格
20240401上感50成品 | 13 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 10 | 1 | 0.76923 | 合格
20240401上感50成品 | 13 | 肺炎支原体 | 1 | 352 | 0.076923 | 合格
20240401阴性对照品中间品螺帽管测试 | 5 | 大肠埃希菌 | 3 | 10 | 0.6 | 合格
20240401阴性对照品中间品螺帽管测试 | 5 | 白念珠菌 | 1 | 1 | 0.2 | 合格
20240401阴性对照品中间品螺帽管测试 | 5 | 黄曲霉复合群 | 1 | 1 | 0.2 | 合格
20240303上感50成品 | 12 | 百日咳鲍特菌耐药 | 7 | 12 | 0.58333 | 合格
20240401上感50成品 | 20 | 百日咳鲍特菌耐药 | 1 | 18 | 0.05 | 合格