## 汇总
run | date | sample | 体系 | tag | tag_sample | 原始数据 | Q30 | 有效数据比例 | 目标病原 | 目标病原RPK | 目标病原预判 | 外源内参 | 总人内参 | 其它病原 | resis_info | 耐药/毒力基因 | 质控评价 | patho_namezn | 生产批号 | 产品检类别 | 成品对应中间品批号 | 生产工艺 | 核酸提取日期 | 核酸重复次数 | 提取重复次数 | 文库浓度 | Pooling体积 | 最终评价 | 不合格原因
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3-POS-1 | T2P3 | T2P3-POS | 阳性对照品 | 166326 | 0.91105 | 0.3084 | 阳性对照品 | 24116 | 阳性 | 3603 | 0 |  |  |  | 合格 | 阳性对照品 | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.06.25 | 1 | 1 | 17.399999999999999 | 3.4482758620689702 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3-POS-2 | T2P3 | T2P3-POS | 阳性对照品 | 173214 | 0.87012 | 0.3812 | 阳性对照品 | 28902 | 阳性 | 4647 | 0 |  |  |  | 合格 | 阳性对照品 | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 17.850000000000001 | 3.3613445378151301 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3-POS-3 | T2P3 | T2P3-POS | 阳性对照品 | 151565 | 0.91883 | 0.3674 | 阳性对照品 | 28101 | 阳性 | 4351 | 0 |  |  |  | 合格 | 阳性对照品 | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 16.57 | 3.6210018105008999 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3-NEG-1 | T2P3 | T2P3-NEG | 阴性对照品 | 181757 | 0.84093 | 0.0397 |  |  |  | 3461 | 0 |  |  |  | 合格，注意人内参低 |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 15.82 | 3.79266750948167 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3-NEG-2 | T2P3 | T2P3-NEG | 阴性对照品 | 172988 | 0.8938 | 0.0465 |  |  |  | 4148 | 0 |  |  |  | 合格，注意人内参低 |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 16.149999999999999 | 3.7151702786377698 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3-NEG-3 | T2P3 | T2P3-NEG | 阴性对照品 | 200042 | 0.89259 | 0.036 |  |  |  | 3273 | 0 |  |  |  | 合格，注意人内参低 |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 14.7 | 4.0816326530612201 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3-NTC-T-2 | T2P3 | T2P3-NTC | NTC | 191691 | 0.87748 | 1e-04 |  |  |  | 0 | 1 | 肺炎克雷伯菌¦滤¦2 |  |  | 合格 |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 12.78 | 4.6948356807511704 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3-QFP01 | T2P3 | T2P3-QFP01 | 阳性参考品 | 149356 | 0.89718 | 0.1714 | 甲型流感病毒 | 6845 | 阳性 | 8021 | 138 |  |  |  | 合格 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 16.940000000000001 | 3.5419126328217199 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3-QFP02 | T2P3 | T2P3-QFP02 | 阳性参考品 | 142897 | 0.89553 | 0.1846 | 肠道病毒A71型 | 3345 | 阳性 | 11876 | 1143 | 百日咳鲍特菌¦滤¦18 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2 |  | 合格 | 肠道病毒A71型 | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 17.28 | 3.4722222222222201 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3-QFP03 | T2P3 | T2P3-QFP03 | 阳性参考品 | 206401 | 0.8962 | 0.0616 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 3572 | 阳性 | 1051 | 176 |  |  |  | 合格 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 16.670000000000002 | 3.5992801439712099 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3-QFP04 | T2P3 | T2P3-QFP04 | 阳性参考品 | 211807 | 0.81462 | 0.0905 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 5272 | 阳性 | 1361 | 680 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2 |  | 合格 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 16.11 | 3.7243947858472999 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3-QFP05 | T2P3 | T2P3-QFP05 | 阳性参考品 | 168684 | 0.84856 | 0.1415 | 人腺病毒4型 | 2316 | 阳性 | 9727 | 475 | 大肠埃希菌¦滤¦7 |  |  | 合格 | 人腺病毒4型 | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 17.96 | 3.3407572383073498 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3-QFP06 | T2P3 | T2P3-QFP06 | 阳性参考品 | 173096 | 0.88422 | 0.2108 | 百日咳鲍特菌 | 8287 | 阳性 | 8884 | 267 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦171 |  | 合格 | 百日咳鲍特菌 | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.41 | 3.25909831613254 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3-QFP07 | T2P3 | T2P3-QFP07 | 阳性参考品 | 153380 | 0.8371 | 0.196 | 肺炎克雷伯菌 | 3219 | 阳性 | 12709 | 460 |  |  | 耐碳青霉烯肠杆菌__KPC__CRE¦阳性¦800 | 合格 | 肺炎克雷伯菌 | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.38 | 3.2644178454842199 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3-QFP08 | T2P3 | T2P3-QFP08 | 阳性参考品 | 201450 | 0.89077 | 0.1855 | 白念珠菌 | 8527 | 阳性 | 8224 | 157 |  |  |  | 合格 | 白念珠菌 | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 15.93 | 3.7664783427495299 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3-QFL01 | T2P3 | T2P3-QFL01 | 阳性参考品 | 175710 | 0.89211 | 0.1514 | 甲型流感病毒 | 3371 | 阳性 | 8572 | 163 | 肠道病毒A71型¦滤¦6 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2 |  | 合格 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 19.18 | 3.1282586027111599 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3-QFL02 | T2P3 | T2P3-QFL02 | 阳性参考品 | 186255 | 0.82523 | 0.0667 | 肠道病毒A71型 | 623 | 阳性 | 4517 | 264 | 大肠埃希菌¦滤¦3;百日咳鲍特菌¦滤¦2 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦3 |  | 合格 | 肠道病毒A71型 | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 16.7 | 3.5928143712574898 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3-QFL03 | T2P3 | T2P3-QFL03 | 阳性参考品 | 149536 | 0.83482 | 0.0784 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 2210 | 阳性 | 3476 | 566 |  |  |  | 合格 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 17.440000000000001 | 3.4403669724770598 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3-QFL04 | T2P3 | T2P3-QFL04 | 阳性参考品 | 148997 | 0.82472 | 0.0184 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 345 | 阳性 | 1052 | 171 |  |  |  | 合格 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 17.739999999999998 | 3.3821871476888399 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3-QFL05 | T2P3 | T2P3-QFL05 | 阳性参考品 | 160486 | 0.81006 | 0.0702 | 人腺病毒4型 | 279 | 阳性 | 5009 | 402 | 大肠埃希菌¦滤¦35 |  |  | 合格 | 人腺病毒4型 | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 17.809999999999999 | 3.3688938798427901 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3-QFL06 | T2P3 | T2P3-QFL06 | 阳性参考品 | 181057 | 0.8906 | 0.1535 | 百日咳鲍特菌 | 3648 | 阳性 | 8790 | 183 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦39 |  | 合格 | 百日咳鲍特菌 | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 16.75 | 3.5820895522388101 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3-QFL07 | T2P3 | T2P3-QFL07 | 阳性参考品 | 147141 | 0.89148 | 0.0163 | 肺炎克雷伯菌 | 38 | 弱阳 | 1234 | 27 |  |  | 耐碳青霉烯肠杆菌__KPC__CRE¦滤¦10 | 合格，注意人内参低 | 肺炎克雷伯菌 | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.11 | 3.3130866924351201 | 不合格 | 内参不合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3-QFL08 | T2P3 | T2P3-QFL08 | 阳性参考品 | 172220 | 0.87488 | 0.1325 | 白念珠菌 | 1889 | 阳性 | 8799 | 305 |  |  |  | 合格 | 白念珠菌 | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.05 | 3.32409972299169 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3-QFR01-1 | T2P3 | T2P3-QFR01 | 重复性参考品 | 149563 | 0.89831 | 0.1317 | 肠道病毒A71型 | 3001 | 阳性 | 7168 | 414 | 百日咳鲍特菌¦滤¦23;甲型流感病毒¦滤¦2 |  |  | 合格 | 肠道病毒A71型 | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.239999999999998 | 3.2894736842105301 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3-QFR01-2 | T2P3 | T2P3-QFR01 | 重复性参考品 | 183753 | 0.84863 | 0.1059 | 肠道病毒A71型 | 2970 | 阳性 | 5033 | 444 | 百日咳鲍特菌¦滤¦7 |  |  | 合格 | 肠道病毒A71型 | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 19.149999999999999 | 3.1331592689295 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3-QFR01-3 | T2P3 | T2P3-QFR01 | 重复性参考品 | 162916 | 0.8911 | 0.1773 | 肠道病毒A71型 | 4478 | 阳性 | 9196 | 868 | 大肠埃希菌¦滤¦33;百日咳鲍特菌¦滤¦29 |  |  | 合格 | 肠道病毒A71型 | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 19.260000000000002 | 3.1152647975077898 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3-QFR01-4 | T2P3 | T2P3-QFR01 | 重复性参考品 | 195547 | 0.86917 | 0.1554 | 肠道病毒A71型 | 5174 | 阳性 | 6773 | 736 | 百日咳鲍特菌¦滤¦10 |  |  | 合格 | 肠道病毒A71型 | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 17.53 | 3.4227039361095302 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3-QFR01-5 | T2P3 | T2P3-QFR01 | 重复性参考品 | 134100 | 0.88144 | 0.0283 | 肠道病毒A71型 | 691 | 阳性 | 1544 | 119 |  |  |  | 合格 | 肠道病毒A71型 | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.54 | 3.2362459546925599 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3-QFR02-1 | T2P3 | T2P3-QFR02 | 重复性参考品 | 157876 | 0.82489 | 0.1198 | 百日咳鲍特菌 | 4961 | 阳性 | 4607 | 182 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦106 |  | 合格 | 百日咳鲍特菌 | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 19.84 | 3.0241935483871001 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3-QFR02-2 | T2P3 | T2P3-QFR02 | 重复性参考品 | 193930 | 0.86885 | 0.1397 | 百日咳鲍特菌 | 6294 | 阳性 | 5021 | 153 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦157 |  | 合格 | 百日咳鲍特菌 | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.829999999999998 | 3.1864046733935201 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3-QFR02-3 | T2P3 | T2P3-QFR02 | 重复性参考品 | 114891 | 0.89447 | 0.1932 | 百日咳鲍特菌 | 8314 | 阳性 | 8836 | 196 | 大肠埃希菌¦滤¦14 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦160 |  | 合格 | 百日咳鲍特菌 | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 15.31 | 3.9190071848465098 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3-QFR02-4 | T2P3 | T2P3-QFR02 | 重复性参考品 | 177783 | 0.86548 | 0.0544 | 百日咳鲍特菌 | 1689 | 阳性 | 2443 | 71 | 曲霉属¦滤¦4;黄曲霉复合群¦滤¦2 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦83 |  | 合格 | 百日咳鲍特菌 | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 17.5 | 3.4285714285714302 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3-QFR02-5 | T2P3 | T2P3-QFR02 | 重复性参考品 | 149714 | 0.90004 | 0.1274 | 百日咳鲍特菌 | 5052 | 阳性 | 5347 | 111 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦5 |  | 合格 | 百日咳鲍特菌 | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 16.7 | 3.5928143712574898 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3-QFR03-1 | T2P3 | T2P3-QFR03 | 重复性参考品 | 195947 | 0.79118 | 0.1134 | 肺炎克雷伯菌 | 1513 | 阳性 | 6972 | 299 |  |  | 耐碳青霉烯肠杆菌__KPC__CRE¦阳性¦338 | 合格 | 肺炎克雷伯菌 | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 17.309999999999999 | 3.4662045060658602 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3-QFR03-2 | T2P3 | T2P3-QFR03 | 重复性参考品 | 93956 | 0.86932 | 0.0378 | 肺炎克雷伯菌 | 699 | 阳性 | 2469 | 75 | 大肠埃希菌¦滤¦21 |  | 耐碳青霉烯肠杆菌__KPC__CRE¦阳性¦195 | 合格 | 肺炎克雷伯菌 | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.46 | 3.25027085590466 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3-QFR03-3 | T2P3 | T2P3-QFR03 | 重复性参考品 | 158403 | 0.87681 | 0.1074 | 肺炎克雷伯菌 | 1275 | 阳性 | 7047 | 243 |  |  | 耐碳青霉烯肠杆菌__KPC__CRE¦阳性¦303 | 合格 | 肺炎克雷伯菌 | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 17.45 | 3.43839541547278 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3-QFR03-4 | T2P3 | T2P3-QFR03 | 重复性参考品 | 151913 | 0.87083 | 0.0366 | 肺炎克雷伯菌 | 409 | 阳性 | 2336 | 90 |  |  | 耐碳青霉烯肠杆菌__KPC__CRE¦阳性¦149 | 合格 | 肺炎克雷伯菌 | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 19.309999999999999 | 3.1071983428275498 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3-QFR03-5 | T2P3 | T2P3-QFR03 | 重复性参考品 | 169779 | 0.8731 | 0.1388 | 肺炎克雷伯菌 | 1470 | 阳性 | 9054 | 281 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦29;大肠埃希菌¦滤¦25 |  | 耐碳青霉烯肠杆菌__KPC__CRE¦阳性¦444 | 合格 | 肺炎克雷伯菌 | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.350000000000001 | 3.26975476839237 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3-QFN01 | T2P3 | T2P3-QFN01 | 阴性参考品 | 152773 | 0.87274 | 0.1011 | Jurkat细胞 |  |  | 7092 | 1008 |  |  |  | 合格 |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 17.489999999999998 | 3.4305317324185198 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3-QFN02 | T2P3 | T2P3-QFN02 | 阴性参考品 | 169807 | 0.79582 | 0.1246 | Jurkat细胞 |  |  | 8637 | 1206 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦4 |  | 合格 |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.309999999999999 | 3.2768978700163802 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3-QFN03 | T2P3 | T2P3-QFN03 | 其它 | 183351 | 0.89361 | 0.1372 |  |  |  | 9867 | 1093 | 大肠埃希菌¦滤¦25 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦3 |  | 合格 |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.309999999999999 | 3.2768978700163802 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3-NTC-N-1 | T2P3 | T2P3-NTC | NTC | 177051 | 0.78356 | 2e-04 |  |  |  | 0 | 0 | 大肠埃希菌¦滤¦11 |  |  | 合格 |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 15.04 | 3.9893617021276602 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3-QFL01-DZ1 | T2P3 | T2P3-QFL01 | 阳性参考品 | 179081 | 0.87689 | 0.1156 | 甲型流感病毒 | 2172 | 阳性 | 6707 | 89 | 大肠埃希菌¦滤¦22 |  |  | 合格 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 20240303呼吸100升级中间品检 | 中间品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 |  |  | 18.989999999999998 | 3.1595576619273298 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3-QFL02-DZ1 | T2P3 | T2P3-QFL02 | 阳性参考品 | 164019 | 0.82991 | 0.0841 | 肠道病毒A71型 | 1186 | 阳性 | 4907 | 307 | 大肠埃希菌¦弱阳¦54 |  |  | 合格 | 肠道病毒A71型 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 中间品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 |  |  | 16.670000000000002 | 3.5992801439712099 | 不合格 | 病原污染
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3-QFN01-DZ1 | T2P3 | T2P3-QFN01 | 阴性参考品 | 147983 | 0.79916 | 0.1162 | Jurkat细胞 |  |  | 7234 | 1280 | 大肠埃希菌¦滤¦40 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦3 |  | 合格 |  | 20240303呼吸100升级中间品检 | 中间品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 |  |  | 18.940000000000001 | 3.1678986272439298 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3-QFN02-DZ1 | T2P3 | T2P3-QFN02 | 阴性参考品 | 176028 | 0.88521 | 0.2271 | Jurkat细胞 |  |  | 14977 | 1999 |  |  |  | 合格 |  | 20240303呼吸100升级中间品检 | 中间品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 |  |  | 17.89 | 3.3538289547233102 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3-POS-DZ1 | T2P3 | T2P3-POS | 阳性对照品 | 138380 | 0.90515 | 0.498 | 阳性对照品 | 33955 | 阳性 | 6955 | 0 |  |  |  | 合格 | 阳性对照品 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 中间品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 |  |  | 21.95 | 2.73348519362187 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3-NEG-DZ1 | T2P3 | T2P3-NEG | 阴性对照品 | 182649 | 0.89625 | 0.0581 |  |  |  | 5096 | 0 | 肺炎克雷伯菌¦滤¦8 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦3 |  | 合格，注意人内参低 |  | 20240303呼吸100升级中间品检 | 中间品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 |  |  | 17.53 | 3.4227039361095302 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3-QFL01-DZ2 | T2P3 | T2P3-QFL01 | 阳性参考品 | 161762 | 0.84777 | 0.058 | 甲型流感病毒 | 746 | 阳性 | 3372 | 59 | 镰刀菌属¦滤¦4;大肠埃希菌¦滤¦1 |  |  | 合格 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 20240303呼吸100升级中间品检 | 中间品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 |  |  | 18.149999999999999 | 3.30578512396694 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3-QFL02-DZ2 | T2P3 | T2P3-QFL02 | 阳性参考品 | 162328 | 0.89349 | 0.0419 | 肠道病毒A71型 | 567 | 阳性 | 2181 | 222 | 曲霉属¦滤¦2;镰刀菌属¦滤¦1 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2 |  | 合格 | 肠道病毒A71型 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 中间品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 |  |  | 17.97 | 3.33889816360601 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3-QFN01-DZ2 | T2P3 | T2P3-QFN01 | 阴性参考品 | 165642 | 0.84856 | 0.0719 | Jurkat细胞 |  |  | 4125 | 1037 | 镰刀菌属¦滤¦1 |  |  | 合格 |  | 20240303呼吸100升级中间品检 | 中间品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 |  |  | 18.79 | 3.1931878658861099 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3-QFN02-DZ2 | T2P3 | T2P3-QFN02 | 阴性参考品 | 174000 | 0.88709 | 0.0685 | Jurkat细胞 |  |  | 3818 | 1116 | 镰刀菌属¦滤¦1 |  |  | 合格 |  | 20240303呼吸100升级中间品检 | 中间品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 |  |  | 17.440000000000001 | 3.4403669724770598 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3-POS-DZ2 | T2P3 | T2P3-POS | 阳性对照品 | 157214 | 0.902 | 0.3048 | 阳性对照品 | 22781 | 阳性 | 2223 | 0 | 曲霉属¦滤¦1;黑曲霉复合群¦滤¦1;镰刀菌属¦滤¦1 |  |  | 合格 | 阳性对照品 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 中间品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 |  |  | 20.93 | 2.8666985188724299 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3-NEG-DZ2 | T2P3 | T2P3-NEG | 阴性对照品 | 143052 | 0.89177 | 0.0305 |  |  |  | 2538 | 0 | 镰刀菌属¦滤¦1 |  |  | 合格，注意人内参低 |  | 20240303呼吸100升级中间品检 | 中间品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 |  |  | 19.82 | 3.0272452068617599 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3-NTC-DZ2-J-1 | T2P3 | T2P3-NTC | NTC | 178905 | 0.85346 | 1e-04 |  |  |  | 0 | 0 | 镰刀菌属¦滤¦2 |  |  | 合格 |  | 20240303呼吸100升级中间品检 | 中间品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 |  |  | 17.989999999999998 | 3.3351862145636502 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | 241022 | T2P3-NTC-DZ2-J-2 | T2P3 | T2P3-NTC | NTC | 177646 | 0.81188 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 镰刀菌属¦滤¦1 |  |  | 合格 |  | 20240303呼吸100升级中间品检 | 中间品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 |  |  | 17.52 | 3.4246575342465801 | 合格
|  | T2P3-NTC-T-1 | T2P3 | T2P3-NTC | NTC | 160884 | 0.87172 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 合格 |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 15.15 | 3.9603960396039599 | 合格
|  | T2P3-NTC-T-3 | T2P3 | T2P3-NTC | NTC | 172570 | 0.86064 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 合格 |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.920000000000002 | 3.1712473572938702 | 合格
|  | T2P3-NTC-N-2 | T2P3 | T2P3-NTC | NTC | 173782 | 0.81847 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 合格 |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 17.27 | 3.4742327735958298 | 合格
|  | T2P3-NTC-J-1 | T2P3 | T2P3-NTC | NTC | 169761 | 0.88643 | 1e-04 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 合格 |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.05 | 3.32409972299169 | 合格
|  | T2P3-NTC-J-2 | T2P3 | T2P3-NTC | NTC | 161557 | 0.87866 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 合格 |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 18.75 | 3.2 | 合格
|  | T2P3-NTC-J-3 | T2P3 | T2P3-NTC | NTC | 161735 | 0.77295 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 合格 |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 | 1 | 1 | 20.18 | 2.9732408325074302 | 合格
|  | T2P3-NTC-DZ1-J-1 | T2P3 | T2P3-NTC | NTC | 177047 | 0.86611 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2 |  | 合格 |  | 20240303呼吸100升级中间品检 | 中间品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 |  |  | 16.25 | 3.6923076923076898 | 合格
|  | T2P3-NTC-DZ1-J-2 | T2P3 | T2P3-NTC | NTC | 185674 | 0.76715 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 合格 |  | 20240303呼吸100升级中间品检 | 中间品检 | 20240901 | 混合干粉引物 | 2024.10.22 |  |  | 17.23 | 3.4822983168891501 | 合格

## QC对比
run | 体系 | tag | tag_sample | 目标病原 | DJ_sample | LY_sample | DJ_原始数据 | LY_原始数据 | DJ_Q30 | LY_Q30 | DJ_有效数据比例 | LY_有效数据比例 | DJ_目标病原RPK | LY_目标病原RPK | DJ_外源内参 | LY_外源内参 | DJ_总人内参 | LY_总人内参 | DJ_resis_info | LY_resis_info | DJ_质控评价 | LY_质控评价 | DJ_生产批号 | LY_生产批号 | DJ_文库浓度 | LY_文库浓度 | DJ_最终评价 | LY_最终评价 | DJ_不合格原因 | LY_不合格原因
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | T2P3-POS-1 | T2P3-QFL01-DZ1 | 166326 | 179081 | 0.91105 | 0.87689 | 0.3084 | 0.1156 | 24116 | 2172 | 3603 | 6707 | 0 | 89 |  |  | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级成品检 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 17.399999999999999 | 18.989999999999998 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | T2P3-POS-2 | T2P3-QFL02-DZ1 | 173214 | 164019 | 0.87012 | 0.82991 | 0.3812 | 0.0841 | 28902 | 1186 | 4647 | 4907 | 0 | 307 |  |  | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级成品检 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 17.850000000000001 | 16.670000000000002 | 合格 | 不合格 |  | 病原污染
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | T2P3-POS-3 | T2P3-QFN01-DZ1 | 151565 | 147983 | 0.91883 | 0.79916 | 0.3674 | 0.1162 | 28101 |  | 4351 | 7234 | 0 | 1280 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦3 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级成品检 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 16.57 | 18.940000000000001 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-NEG | 阴性对照品 |  | T2P3-NEG-1 | T2P3-QFN02-DZ1 | 181757 | 176028 | 0.84093 | 0.88521 | 0.0397 | 0.2271 |  |  | 3461 | 14977 | 0 | 1999 |  |  | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303呼吸100升级成品检 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 15.82 | 17.89 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-NEG | 阴性对照品 |  | T2P3-NEG-2 | T2P3-POS-DZ1 | 172988 | 138380 | 0.8938 | 0.90515 | 0.0465 | 0.498 |  | 33955 | 4148 | 6955 | 0 | 0 |  |  | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303呼吸100升级成品检 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 16.149999999999999 | 21.95 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-NEG | 阴性对照品 |  | T2P3-NEG-3 | T2P3-NEG-DZ1 | 200042 | 182649 | 0.89259 | 0.89625 | 0.036 | 0.0581 |  |  | 3273 | 5096 | 0 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦3 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240303呼吸100升级成品检 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 14.7 | 17.53 | 合格 | 合格
| T2P3 | T2P3-NTC | NTC |  | T2P3-NTC-T-1 | T2P3-NTC-DZ1-J-1 | 160884 | 177047 | 0.87172 | 0.86611 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级成品检 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 15.15 | 16.25 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-NTC | NTC |  | T2P3-NTC-T-2 | T2P3-NTC-DZ1-J-2 | 191691 | 185674 | 0.87748 | 0.76715 | 1e-04 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级成品检 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 12.78 | 17.23 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-QFP01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | T2P3-QFP01 | T2P3-QFL01-DZ2 | 149356 | 161762 | 0.89718 | 0.84777 | 0.1714 | 0.058 | 6845 | 746 | 8021 | 3372 | 138 | 59 |  |  | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级成品检 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 16.940000000000001 | 18.149999999999999 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-QFP02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | T2P3-QFP02 | T2P3-QFL02-DZ2 | 142897 | 162328 | 0.89553 | 0.89349 | 0.1846 | 0.0419 | 3345 | 567 | 11876 | 2181 | 1143 | 222 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级成品检 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 17.28 | 17.97 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-QFP03 | 阳性参考品 | 人呼吸道合胞病毒A型 | T2P3-QFP03 | T2P3-QFN01-DZ2 | 206401 | 165642 | 0.8962 | 0.84856 | 0.0616 | 0.0719 | 3572 |  | 1051 | 4125 | 176 | 1037 |  |  | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级成品检 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 16.670000000000002 | 18.79 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-QFP04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | T2P3-QFP04 | T2P3-QFN02-DZ2 | 211807 | 174000 | 0.81462 | 0.88709 | 0.0905 | 0.0685 | 5272 |  | 1361 | 3818 | 680 | 1116 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦2 |  | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级成品检 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 16.11 | 17.440000000000001 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-QFP05 | 阳性参考品 | 人腺病毒4型 | T2P3-QFP05 | T2P3-POS-DZ2 | 168684 | 157214 | 0.84856 | 0.902 | 0.1415 | 0.3048 | 2316 | 22781 | 9727 | 2223 | 475 | 0 |  |  | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级成品检 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 17.96 | 20.93 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-QFP06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | T2P3-QFP06 | T2P3-NEG-DZ2 | 173096 | 143052 | 0.88422 | 0.89177 | 0.2108 | 0.0305 | 8287 |  | 8884 | 2538 | 267 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦171 |  | 合格 | 合格，注意人内参低 | 20240303呼吸100升级成品检 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 18.41 | 19.82 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-QFP07 | 阳性参考品 | 肺炎克雷伯菌 | T2P3-QFP07 | T2P3-NTC-DZ2-J-1 | 153380 | 178905 | 0.8371 | 0.85346 | 0.196 | 1e-04 | 3219 |  | 12709 | 0 | 460 | 0 |  |  | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级成品检 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 18.38 | 17.989999999999998 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-QFP08 | 阳性参考品 | 白念珠菌 | T2P3-QFP08 | T2P3-NTC-DZ2-J-2 | 201450 | 177646 | 0.89077 | 0.81188 | 0.1855 | 0 | 8527 |  | 8224 | 0 | 157 | 0 |  |  | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级成品检 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 15.93 | 17.52 | 合格 | 合格

## 待检-留样对比
run | 体系 | tag | tag_sample | 检出病原 | DJ_sample | LY_sample | DJ_检出病原RPK | LY_检出病原RPK | DJ_原始数据 | LY_原始数据 | DJ_Q30 | LY_Q30 | DJ_外源内参 | LY_外源内参 | DJ_总人内参 | LY_总人内参 | DJ_质控评价 | LY_质控评价 | LY_生产批号 | DJ_生产批号 | DJ_filter_flag | LY_filter_flag | DJ_文库浓度 | LY_文库浓度 | DJ_最终评价 | LY_最终评价
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-POS | 阳性对照品 | 人内参ACTB | T2P3-POS-1 | T2P3-QFL01-DZ1 | 0 | 7 | 166326 | 179081 | 0.91105 | 0.87689 | 3603 | 6707 | 0 | 89 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 |  | 内参 | 17.399999999999999 | 18.989999999999998 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-POS | 阳性对照品 | 人内参ZFX | T2P3-POS-1 | T2P3-QFL01-DZ1 | 0 | 60 | 166326 | 179081 | 0.91105 | 0.87689 | 3603 | 6707 | 0 | 89 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 |  | 内参 | 17.399999999999999 | 18.989999999999998 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-POS | 阳性对照品 | 人内参ZFY | T2P3-POS-1 | T2P3-QFL01-DZ1 | 0 | 22 | 166326 | 179081 | 0.91105 | 0.87689 | 3603 | 6707 | 0 | 89 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 |  | 内参 | 17.399999999999999 | 18.989999999999998 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-POS | 阳性对照品 | 外源内参 | T2P3-POS-1 | T2P3-QFL01-DZ1 | 3603 | 6707 | 166326 | 179081 | 0.91105 | 0.87689 | 3603 | 6707 | 0 | 89 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 | 内参 | 内参 | 17.399999999999999 | 18.989999999999998 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-POS | 阳性对照品 | 大肠埃希菌 | T2P3-POS-1 | T2P3-QFL01-DZ1 | 0 | 22 | 166326 | 179081 | 0.91105 | 0.87689 | 3603 | 6707 | 0 | 89 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 |  | 滤 | 17.399999999999999 | 18.989999999999998 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-POS | 阳性对照品 | 甲型流感病毒 | T2P3-POS-1 | T2P3-QFL01-DZ1 | 0 | 2172 | 166326 | 179081 | 0.91105 | 0.87689 | 3603 | 6707 | 0 | 89 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 |  | 阳性 | 17.399999999999999 | 18.989999999999998 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-POS | 阳性对照品 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | T2P3-POS-1 | T2P3-QFL01-DZ1 | 0 | 2172 | 166326 | 179081 | 0.91105 | 0.87689 | 3603 | 6707 | 0 | 89 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 |  | 阳性 | 17.399999999999999 | 18.989999999999998 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | T2P3-POS-1 | T2P3-QFL01-DZ1 | 24116 | 0 | 166326 | 179081 | 0.91105 | 0.87689 | 3603 | 6707 | 0 | 89 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 | 阳性 |  | 17.399999999999999 | 18.989999999999998 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-POS | 阳性对照品 | 人内参ACTB | T2P3-POS-2 | T2P3-QFL02-DZ1 | 0 | 57 | 173214 | 164019 | 0.87012 | 0.82991 | 4647 | 4907 | 0 | 307 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 |  | 内参 | 17.850000000000001 | 16.670000000000002 | 合格 | 不合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-POS | 阳性对照品 | 人内参ZFX | T2P3-POS-2 | T2P3-QFL02-DZ1 | 0 | 133 | 173214 | 164019 | 0.87012 | 0.82991 | 4647 | 4907 | 0 | 307 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 |  | 内参 | 17.850000000000001 | 16.670000000000002 | 合格 | 不合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-POS | 阳性对照品 | 人内参ZFY | T2P3-POS-2 | T2P3-QFL02-DZ1 | 0 | 117 | 173214 | 164019 | 0.87012 | 0.82991 | 4647 | 4907 | 0 | 307 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 |  | 内参 | 17.850000000000001 | 16.670000000000002 | 合格 | 不合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-POS | 阳性对照品 | 外源内参 | T2P3-POS-2 | T2P3-QFL02-DZ1 | 4647 | 4907 | 173214 | 164019 | 0.87012 | 0.82991 | 4647 | 4907 | 0 | 307 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 | 内参 | 内参 | 17.850000000000001 | 16.670000000000002 | 合格 | 不合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-POS | 阳性对照品 | 大肠埃希菌 | T2P3-POS-2 | T2P3-QFL02-DZ1 | 0 | 54 | 173214 | 164019 | 0.87012 | 0.82991 | 4647 | 4907 | 0 | 307 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 |  | 弱阳 | 17.850000000000001 | 16.670000000000002 | 合格 | 不合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-POS | 阳性对照品 | 肠道病毒A71型 | T2P3-POS-2 | T2P3-QFL02-DZ1 | 0 | 1186 | 173214 | 164019 | 0.87012 | 0.82991 | 4647 | 4907 | 0 | 307 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 |  | 阳性 | 17.850000000000001 | 16.670000000000002 | 合格 | 不合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | T2P3-POS-2 | T2P3-QFL02-DZ1 | 28902 | 0 | 173214 | 164019 | 0.87012 | 0.82991 | 4647 | 4907 | 0 | 307 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 | 阳性 |  | 17.850000000000001 | 16.670000000000002 | 合格 | 不合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-POS | 阳性对照品 | 人内参ACTB | T2P3-POS-3 | T2P3-QFN01-DZ1 | 0 | 830 | 151565 | 147983 | 0.91883 | 0.79916 | 4351 | 14468 | 0 | 2560 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 |  | 内参 | 16.57 | 18.940000000000001 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-POS | 阳性对照品 | 人内参ZFX | T2P3-POS-3 | T2P3-QFN01-DZ1 | 0 | 1474 | 151565 | 147983 | 0.91883 | 0.79916 | 4351 | 14468 | 0 | 2560 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 |  | 内参 | 16.57 | 18.940000000000001 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-POS | 阳性对照品 | 人内参ZFY | T2P3-POS-3 | T2P3-QFN01-DZ1 | 0 | 256 | 151565 | 147983 | 0.91883 | 0.79916 | 4351 | 14468 | 0 | 2560 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 |  | 内参 | 16.57 | 18.940000000000001 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-POS | 阳性对照品 | 外源内参 | T2P3-POS-3 | T2P3-QFN01-DZ1 | 4351 | 14468 | 151565 | 147983 | 0.91883 | 0.79916 | 4351 | 14468 | 0 | 2560 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 | 内参 | 内参 | 16.57 | 18.940000000000001 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-POS | 阳性对照品 | 大肠埃希菌 | T2P3-POS-3 | T2P3-QFN01-DZ1 | 0 | 80 | 151565 | 147983 | 0.91883 | 0.79916 | 4351 | 14468 | 0 | 2560 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 |  | 滤 | 16.57 | 18.940000000000001 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-POS | 阳性对照品 | 阳性对照品 | T2P3-POS-3 | T2P3-QFN01-DZ1 | 28101 | 0 | 151565 | 147983 | 0.91883 | 0.79916 | 4351 | 14468 | 0 | 2560 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 | 阳性 |  | 16.57 | 18.940000000000001 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-NEG | 阴性对照品 | 外源内参 | T2P3-NEG-2 | T2P3-POS-DZ1 | 4148 | 6955 | 172988 | 138380 | 0.8938 | 0.90515 | 4148 | 6955 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 | 内参 | 内参 | 16.149999999999999 | 21.95 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-NEG | 阴性对照品 | 阳性对照品 | T2P3-NEG-2 | T2P3-POS-DZ1 | 0 | 33955 | 172988 | 138380 | 0.8938 | 0.90515 | 4148 | 6955 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 |  | 阳性 | 16.149999999999999 | 21.95 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-NEG | 阴性对照品 | 外源内参 | T2P3-NEG-3 | T2P3-NEG-DZ1 | 3273 | 10192 | 200042 | 182649 | 0.89259 | 0.89625 | 3273 | 10192 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 | 内参 | 内参 | 14.7 | 17.53 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-NEG | 阴性对照品 | 肺炎克雷伯菌 | T2P3-NEG-3 | T2P3-NEG-DZ1 | 0 | 16 | 200042 | 182649 | 0.89259 | 0.89625 | 3273 | 10192 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 |  | 滤 | 14.7 | 17.53 | 合格 | 合格
| T2P3 | T2P3-NTC | NTC |  | T2P3-NTC-T-1 | T2P3-NTC-DZ1-J-1 | 0 | 0 | 160884 | 177047 | 0.87172 | 0.86611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 |  |  | 15.15 | 16.25 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-NTC | NTC | 人内参ZFX | T2P3-NTC-T-2 | T2P3-NTC-DZ1-J-2 | 1 | 0 | 191691 | 185674 | 0.87748 | 0.76715 | 0 | 0 | 1 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 | 内参 |  | 12.78 | 17.23 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-NTC | NTC | 肺炎克雷伯菌 | T2P3-NTC-T-2 | T2P3-NTC-DZ1-J-2 | 2 | 0 | 191691 | 185674 | 0.87748 | 0.76715 | 0 | 0 | 1 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 | 滤 |  | 12.78 | 17.23 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-NTC | NTC |  | T2P3-NTC-T-2 | T2P3-NTC-DZ1-J-2 | 0 | 0 | 191691 | 185674 | 0.87748 | 0.76715 | 0 | 0 | 1 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 |  |  | 12.78 | 17.23 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-QFP01 | 阳性参考品 | 人内参ACTB | T2P3-QFP01 | T2P3-QFL01-DZ2 | 8 | 12 | 149356 | 161762 | 0.89718 | 0.84777 | 8021 | 3372 | 138 | 59 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 | 内参 | 内参 | 16.940000000000001 | 18.149999999999999 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-QFP01 | 阳性参考品 | 人内参ZFX | T2P3-QFP01 | T2P3-QFL01-DZ2 | 117 | 30 | 149356 | 161762 | 0.89718 | 0.84777 | 8021 | 3372 | 138 | 59 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 | 内参 | 内参 | 16.940000000000001 | 18.149999999999999 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-QFP01 | 阳性参考品 | 人内参ZFY | T2P3-QFP01 | T2P3-QFL01-DZ2 | 13 | 17 | 149356 | 161762 | 0.89718 | 0.84777 | 8021 | 3372 | 138 | 59 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 | 内参 | 内参 | 16.940000000000001 | 18.149999999999999 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-QFP01 | 阳性参考品 | 外源内参 | T2P3-QFP01 | T2P3-QFL01-DZ2 | 8021 | 3372 | 149356 | 161762 | 0.89718 | 0.84777 | 8021 | 3372 | 138 | 59 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 | 内参 | 内参 | 16.940000000000001 | 18.149999999999999 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-QFP01 | 阳性参考品 | 大肠埃希菌 | T2P3-QFP01 | T2P3-QFL01-DZ2 | 0 | 1 | 149356 | 161762 | 0.89718 | 0.84777 | 8021 | 3372 | 138 | 59 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 |  | 滤 | 16.940000000000001 | 18.149999999999999 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-QFP01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒 | T2P3-QFP01 | T2P3-QFL01-DZ2 | 6845 | 746 | 149356 | 161762 | 0.89718 | 0.84777 | 8021 | 3372 | 138 | 59 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 | 阳性 | 阳性 | 16.940000000000001 | 18.149999999999999 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-QFP01 | 阳性参考品 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | T2P3-QFP01 | T2P3-QFL01-DZ2 | 6845 | 746 | 149356 | 161762 | 0.89718 | 0.84777 | 8021 | 3372 | 138 | 59 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 | 阳性 | 阳性 | 16.940000000000001 | 18.149999999999999 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-QFP01 | 阳性参考品 | 镰刀菌属 | T2P3-QFP01 | T2P3-QFL01-DZ2 | 0 | 4 | 149356 | 161762 | 0.89718 | 0.84777 | 8021 | 3372 | 138 | 59 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 |  | 滤 | 16.940000000000001 | 18.149999999999999 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-QFP02 | 阳性参考品 | 人内参ACTB | T2P3-QFP02 | T2P3-QFL02-DZ2 | 690 | 248 | 142897 | 162328 | 0.89553 | 0.89349 | 23752 | 4362 | 2286 | 444 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 | 内参 | 内参 | 17.28 | 17.97 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-QFP02 | 阳性参考品 | 人内参ZFX | T2P3-QFP02 | T2P3-QFL02-DZ2 | 1294 | 142 | 142897 | 162328 | 0.89553 | 0.89349 | 23752 | 4362 | 2286 | 444 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 | 内参 | 内参 | 17.28 | 17.97 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-QFP02 | 阳性参考品 | 人内参ZFY | T2P3-QFP02 | T2P3-QFL02-DZ2 | 302 | 54 | 142897 | 162328 | 0.89553 | 0.89349 | 23752 | 4362 | 2286 | 444 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 | 内参 | 内参 | 17.28 | 17.97 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-QFP02 | 阳性参考品 | 外源内参 | T2P3-QFP02 | T2P3-QFL02-DZ2 | 23752 | 4362 | 142897 | 162328 | 0.89553 | 0.89349 | 23752 | 4362 | 2286 | 444 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 | 内参 | 内参 | 17.28 | 17.97 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-QFP02 | 阳性参考品 | 曲霉属 | T2P3-QFP02 | T2P3-QFL02-DZ2 | 0 | 4 | 142897 | 162328 | 0.89553 | 0.89349 | 23752 | 4362 | 2286 | 444 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 |  | 滤 | 17.28 | 17.97 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-QFP02 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | T2P3-QFP02 | T2P3-QFL02-DZ2 | 36 | 0 | 142897 | 162328 | 0.89553 | 0.89349 | 23752 | 4362 | 2286 | 444 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 | 滤 |  | 17.28 | 17.97 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-QFP02 | 阳性参考品 | 肠道病毒A71型 | T2P3-QFP02 | T2P3-QFL02-DZ2 | 6690 | 1134 | 142897 | 162328 | 0.89553 | 0.89349 | 23752 | 4362 | 2286 | 444 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 | 阳性 | 阳性 | 17.28 | 17.97 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-QFP02 | 阳性参考品 | 镰刀菌属 | T2P3-QFP02 | T2P3-QFL02-DZ2 | 0 | 2 | 142897 | 162328 | 0.89553 | 0.89349 | 23752 | 4362 | 2286 | 444 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 |  | 滤 | 17.28 | 17.97 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-QFP03 | 阳性参考品 | 人内参ACTB | T2P3-QFP03 | T2P3-QFN01-DZ2 | 31 | 698 | 206401 | 165642 | 0.8962 | 0.84856 | 1051 | 4125 | 176 | 1037 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 | 内参 | 内参 | 16.670000000000002 | 18.79 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-QFP03 | 阳性参考品 | 人内参ZFX | T2P3-QFP03 | T2P3-QFN01-DZ2 | 93 | 286 | 206401 | 165642 | 0.8962 | 0.84856 | 1051 | 4125 | 176 | 1037 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 | 内参 | 内参 | 16.670000000000002 | 18.79 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-QFP03 | 阳性参考品 | 人内参ZFY | T2P3-QFP03 | T2P3-QFN01-DZ2 | 52 | 53 | 206401 | 165642 | 0.8962 | 0.84856 | 1051 | 4125 | 176 | 1037 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 | 内参 | 内参 | 16.670000000000002 | 18.79 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-QFP03 | 阳性参考品 | 人呼吸道合胞病毒A型 | T2P3-QFP03 | T2P3-QFN01-DZ2 | 3572 | 0 | 206401 | 165642 | 0.8962 | 0.84856 | 1051 | 4125 | 176 | 1037 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 | 阳性 |  | 16.670000000000002 | 18.79 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-QFP03 | 阳性参考品 | 外源内参 | T2P3-QFP03 | T2P3-QFN01-DZ2 | 1051 | 4125 | 206401 | 165642 | 0.8962 | 0.84856 | 1051 | 4125 | 176 | 1037 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 | 内参 | 内参 | 16.670000000000002 | 18.79 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-QFP03 | 阳性参考品 | 镰刀菌属 | T2P3-QFP03 | T2P3-QFN01-DZ2 | 0 | 1 | 206401 | 165642 | 0.8962 | 0.84856 | 1051 | 4125 | 176 | 1037 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 |  | 滤 | 16.670000000000002 | 18.79 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-QFP04 | 阳性参考品 | 人内参ACTB | T2P3-QFP04 | T2P3-QFN02-DZ2 | 298 | 743 | 211807 | 174000 | 0.81462 | 0.88709 | 2722 | 3818 | 1360 | 1116 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 | 内参 | 内参 | 16.11 | 17.440000000000001 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-QFP04 | 阳性参考品 | 人内参ZFX | T2P3-QFP04 | T2P3-QFN02-DZ2 | 942 | 303 | 211807 | 174000 | 0.81462 | 0.88709 | 2722 | 3818 | 1360 | 1116 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 | 内参 | 内参 | 16.11 | 17.440000000000001 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-QFP04 | 阳性参考品 | 人内参ZFY | T2P3-QFP04 | T2P3-QFN02-DZ2 | 120 | 70 | 211807 | 174000 | 0.81462 | 0.88709 | 2722 | 3818 | 1360 | 1116 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 | 内参 | 内参 | 16.11 | 17.440000000000001 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-QFP04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | T2P3-QFP04 | T2P3-QFN02-DZ2 | 10544 | 0 | 211807 | 174000 | 0.81462 | 0.88709 | 2722 | 3818 | 1360 | 1116 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 | 阳性 |  | 16.11 | 17.440000000000001 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-QFP04 | 阳性参考品 | 外源内参 | T2P3-QFP04 | T2P3-QFN02-DZ2 | 2722 | 3818 | 211807 | 174000 | 0.81462 | 0.88709 | 2722 | 3818 | 1360 | 1116 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 | 内参 | 内参 | 16.11 | 17.440000000000001 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-QFP04 | 阳性参考品 | 镰刀菌属 | T2P3-QFP04 | T2P3-QFN02-DZ2 | 0 | 1 | 211807 | 174000 | 0.81462 | 0.88709 | 2722 | 3818 | 1360 | 1116 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 |  | 滤 | 16.11 | 17.440000000000001 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-QFP05 | 阳性参考品 | 人内参ACTB | T2P3-QFP05 | T2P3-POS-DZ2 | 153 | 0 | 168684 | 157214 | 0.84856 | 0.902 | 9727 | 2223 | 475 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 | 内参 |  | 17.96 | 20.93 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-QFP05 | 阳性参考品 | 人内参ZFX | T2P3-QFP05 | T2P3-POS-DZ2 | 244 | 0 | 168684 | 157214 | 0.84856 | 0.902 | 9727 | 2223 | 475 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 | 内参 |  | 17.96 | 20.93 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-QFP05 | 阳性参考品 | 人内参ZFY | T2P3-QFP05 | T2P3-POS-DZ2 | 78 | 0 | 168684 | 157214 | 0.84856 | 0.902 | 9727 | 2223 | 475 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 | 内参 |  | 17.96 | 20.93 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-QFP05 | 阳性参考品 | 人腺病毒4型 | T2P3-QFP05 | T2P3-POS-DZ2 | 2316 | 0 | 168684 | 157214 | 0.84856 | 0.902 | 9727 | 2223 | 475 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 | 阳性 |  | 17.96 | 20.93 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-QFP05 | 阳性参考品 | 外源内参 | T2P3-QFP05 | T2P3-POS-DZ2 | 9727 | 2223 | 168684 | 157214 | 0.84856 | 0.902 | 9727 | 2223 | 475 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 | 内参 | 内参 | 17.96 | 20.93 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-QFP05 | 阳性参考品 | 大肠埃希菌 | T2P3-QFP05 | T2P3-POS-DZ2 | 7 | 0 | 168684 | 157214 | 0.84856 | 0.902 | 9727 | 2223 | 475 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 | 滤 |  | 17.96 | 20.93 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-QFP05 | 阳性参考品 | 曲霉属 | T2P3-QFP05 | T2P3-POS-DZ2 | 0 | 1 | 168684 | 157214 | 0.84856 | 0.902 | 9727 | 2223 | 475 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 |  | 滤 | 17.96 | 20.93 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-QFP05 | 阳性参考品 | 镰刀菌属 | T2P3-QFP05 | T2P3-POS-DZ2 | 0 | 1 | 168684 | 157214 | 0.84856 | 0.902 | 9727 | 2223 | 475 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 |  | 滤 | 17.96 | 20.93 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-QFP05 | 阳性参考品 | 阳性对照品 | T2P3-QFP05 | T2P3-POS-DZ2 | 0 | 22781 | 168684 | 157214 | 0.84856 | 0.902 | 9727 | 2223 | 475 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 |  | 阳性 | 17.96 | 20.93 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-QFP05 | 阳性参考品 | 黑曲霉复合群 | T2P3-QFP05 | T2P3-POS-DZ2 | 0 | 1 | 168684 | 157214 | 0.84856 | 0.902 | 9727 | 2223 | 475 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 |  | 滤 | 17.96 | 20.93 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-QFP06 | 阳性参考品 | 人内参ACTB | T2P3-QFP06 | T2P3-NEG-DZ2 | 50 | 0 | 173096 | 143052 | 0.88422 | 0.89177 | 17768 | 2538 | 534 | 0 | 合格 | 合格，注意人内参低 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 | 内参 |  | 18.41 | 19.82 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-QFP06 | 阳性参考品 | 人内参ZFX | T2P3-QFP06 | T2P3-NEG-DZ2 | 304 | 0 | 173096 | 143052 | 0.88422 | 0.89177 | 17768 | 2538 | 534 | 0 | 合格 | 合格，注意人内参低 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 | 内参 |  | 18.41 | 19.82 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-QFP06 | 阳性参考品 | 人内参ZFY | T2P3-QFP06 | T2P3-NEG-DZ2 | 180 | 0 | 173096 | 143052 | 0.88422 | 0.89177 | 17768 | 2538 | 534 | 0 | 合格 | 合格，注意人内参低 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 | 内参 |  | 18.41 | 19.82 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-QFP06 | 阳性参考品 | 外源内参 | T2P3-QFP06 | T2P3-NEG-DZ2 | 17768 | 2538 | 173096 | 143052 | 0.88422 | 0.89177 | 17768 | 2538 | 534 | 0 | 合格 | 合格，注意人内参低 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 | 内参 | 内参 | 18.41 | 19.82 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-QFP06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌 | T2P3-QFP06 | T2P3-NEG-DZ2 | 16574 | 0 | 173096 | 143052 | 0.88422 | 0.89177 | 17768 | 2538 | 534 | 0 | 合格 | 合格，注意人内参低 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 | 阳性 |  | 18.41 | 19.82 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-QFP06 | 阳性参考品 | 镰刀菌属 | T2P3-QFP06 | T2P3-NEG-DZ2 | 0 | 1 | 173096 | 143052 | 0.88422 | 0.89177 | 17768 | 2538 | 534 | 0 | 合格 | 合格，注意人内参低 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 |  | 滤 | 18.41 | 19.82 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-QFP07 | 阳性参考品 | 人内参ACTB | T2P3-QFP07 | T2P3-NTC-DZ2-J-1 | 66 | 0 | 153380 | 178905 | 0.8371 | 0.85346 | 12709 | 0 | 460 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 | 内参 |  | 18.38 | 17.989999999999998 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-QFP07 | 阳性参考品 | 人内参ZFX | T2P3-QFP07 | T2P3-NTC-DZ2-J-1 | 309 | 0 | 153380 | 178905 | 0.8371 | 0.85346 | 12709 | 0 | 460 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 | 内参 |  | 18.38 | 17.989999999999998 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-QFP07 | 阳性参考品 | 人内参ZFY | T2P3-QFP07 | T2P3-NTC-DZ2-J-1 | 85 | 0 | 153380 | 178905 | 0.8371 | 0.85346 | 12709 | 0 | 460 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 | 内参 |  | 18.38 | 17.989999999999998 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-QFP07 | 阳性参考品 | 外源内参 | T2P3-QFP07 | T2P3-NTC-DZ2-J-1 | 12709 | 0 | 153380 | 178905 | 0.8371 | 0.85346 | 12709 | 0 | 460 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 | 内参 |  | 18.38 | 17.989999999999998 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-QFP07 | 阳性参考品 | 耐碳青霉烯肠杆菌__KPC__CRE | T2P3-QFP07 | T2P3-NTC-DZ2-J-1 | 800 | 0 | 153380 | 178905 | 0.8371 | 0.85346 | 12709 | 0 | 460 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 | 阳性 |  | 18.38 | 17.989999999999998 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-QFP07 | 阳性参考品 | 肺炎克雷伯菌 | T2P3-QFP07 | T2P3-NTC-DZ2-J-1 | 3219 | 0 | 153380 | 178905 | 0.8371 | 0.85346 | 12709 | 0 | 460 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 | 阳性 |  | 18.38 | 17.989999999999998 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-QFP07 | 阳性参考品 | 镰刀菌属 | T2P3-QFP07 | T2P3-NTC-DZ2-J-1 | 0 | 2 | 153380 | 178905 | 0.8371 | 0.85346 | 12709 | 0 | 460 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 |  | 滤 | 18.38 | 17.989999999999998 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-QFP08 | 阳性参考品 | 人内参ACTB | T2P3-QFP08 | T2P3-NTC-DZ2-J-2 | 15 | 0 | 201450 | 177646 | 0.89077 | 0.81188 | 8224 | 0 | 157 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 | 内参 |  | 15.93 | 17.52 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-QFP08 | 阳性参考品 | 人内参ZFX | T2P3-QFP08 | T2P3-NTC-DZ2-J-2 | 118 | 0 | 201450 | 177646 | 0.89077 | 0.81188 | 8224 | 0 | 157 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 | 内参 |  | 15.93 | 17.52 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-QFP08 | 阳性参考品 | 人内参ZFY | T2P3-QFP08 | T2P3-NTC-DZ2-J-2 | 24 | 0 | 201450 | 177646 | 0.89077 | 0.81188 | 8224 | 0 | 157 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 | 内参 |  | 15.93 | 17.52 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-QFP08 | 阳性参考品 | 外源内参 | T2P3-QFP08 | T2P3-NTC-DZ2-J-2 | 8224 | 0 | 201450 | 177646 | 0.89077 | 0.81188 | 8224 | 0 | 157 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 | 内参 |  | 15.93 | 17.52 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-QFP08 | 阳性参考品 | 白念珠菌 | T2P3-QFP08 | T2P3-NTC-DZ2-J-2 | 17054 | 0 | 201450 | 177646 | 0.89077 | 0.81188 | 8224 | 0 | 157 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 | 阳性 |  | 15.93 | 17.52 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-QFP08 | 阳性参考品 | 镰刀菌属 | T2P3-QFP08 | T2P3-NTC-DZ2-J-2 | 0 | 1 | 201450 | 177646 | 0.89077 | 0.81188 | 8224 | 0 | 157 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 |  | 滤 | 15.93 | 17.52 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-POS | 阳性对照品 | 百日咳大环内酯耐药 | T2P3-POS-1 | T2P3-QFL01-DZ1 | 0 | 1 | 166326 | 179081 | 0.91105 | 0.87689 | 3603 | 6707 | 0 | 89 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 |  | 滤 | 17.399999999999999 | 18.989999999999998 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-POS | 阳性对照品 | 百日咳大环内酯耐药 | T2P3-POS-2 | T2P3-QFL02-DZ1 | 1 | 0 | 173214 | 164019 | 0.87012 | 0.82991 | 4647 | 4907 | 0 | 307 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 | 滤 |  | 17.850000000000001 | 16.670000000000002 | 合格 | 不合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-POS | 阳性对照品 | 百日咳大环内酯耐药 | T2P3-POS-3 | T2P3-QFN01-DZ1 | 1 | 3 | 151565 | 147983 | 0.91883 | 0.79916 | 4351 | 14468 | 0 | 2560 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 | 滤 | 敏感 | 16.57 | 18.940000000000001 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-POS | 阳性对照品 | 百日咳大环内酯耐药 | T2P3-POS-3 | T2P3-QFN01-DZ1 | 1 | 3 | 151565 | 147983 | 0.91883 | 0.79916 | 4351 | 14468 | 0 | 2560 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 | 滤 | 滤 | 16.57 | 18.940000000000001 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-NEG | 阴性对照品 | 百日咳大环内酯耐药 | T2P3-NEG-2 | T2P3-POS-DZ1 | 1 | 1 | 172988 | 138380 | 0.8938 | 0.90515 | 4148 | 6955 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 | 滤 | 滤 | 16.149999999999999 | 21.95 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-NEG | 阴性对照品 | 百日咳鲍特菌耐药 | T2P3-NEG-3 | T2P3-NEG-DZ1 | 0 | 3 | 200042 | 182649 | 0.89259 | 0.89625 | 3273 | 10192 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 |  | 敏感 | 14.7 | 17.53 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-NEG | 阴性对照品 | 百日咳大环内酯耐药 | T2P3-NEG-3 | T2P3-NEG-DZ1 | 0 | 3 | 200042 | 182649 | 0.89259 | 0.89625 | 3273 | 10192 | 0 | 0 | 合格，注意人内参低 | 合格，注意人内参低 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 |  | 滤 | 14.7 | 17.53 | 合格 | 合格
| T2P3 | T2P3-NTC | NTC | 百日咳大环内酯耐药 | T2P3-NTC-T-1 | T2P3-NTC-DZ1-J-1 | 1 | 2 | 160884 | 177047 | 0.87172 | 0.86611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 | 滤 | 敏感 | 15.15 | 16.25 | 合格 | 合格
| T2P3 | T2P3-NTC | NTC | 百日咳大环内酯耐药 | T2P3-NTC-T-1 | T2P3-NTC-DZ1-J-1 | 1 | 2 | 160884 | 177047 | 0.87172 | 0.86611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 | 滤 | 滤 | 15.15 | 16.25 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-NTC | NTC | 百日咳大环内酯耐药 | T2P3-NTC-T-2 | T2P3-NTC-DZ1-J-2 | 1 | 0 | 191691 | 185674 | 0.87748 | 0.76715 | 0 | 0 | 1 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 | 滤 |  | 12.78 | 17.23 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-QFP02 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌耐药 | T2P3-QFP02 | T2P3-QFL02-DZ2 | 2 | 2 | 142897 | 162328 | 0.89553 | 0.89349 | 23752 | 4362 | 2286 | 444 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 | 敏感 | 敏感 | 17.28 | 17.97 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-QFP02 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌耐药 | T2P3-QFP02 | T2P3-QFL02-DZ2 | 2 | 2 | 142897 | 162328 | 0.89553 | 0.89349 | 23752 | 4362 | 2286 | 444 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 | 敏感 | 滤 | 17.28 | 17.97 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-QFP02 | 阳性参考品 | 百日咳大环内酯耐药 | T2P3-QFP02 | T2P3-QFL02-DZ2 | 2 | 2 | 142897 | 162328 | 0.89553 | 0.89349 | 23752 | 4362 | 2286 | 444 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 | 滤 | 敏感 | 17.28 | 17.97 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-QFP02 | 阳性参考品 | 百日咳大环内酯耐药 | T2P3-QFP02 | T2P3-QFL02-DZ2 | 2 | 2 | 142897 | 162328 | 0.89553 | 0.89349 | 23752 | 4362 | 2286 | 444 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 | 滤 | 滤 | 17.28 | 17.97 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-QFP03 | 阳性参考品 | 百日咳大环内酯耐药 | T2P3-QFP03 | T2P3-QFN01-DZ2 | 1 | 0 | 206401 | 165642 | 0.8962 | 0.84856 | 1051 | 4125 | 176 | 1037 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 | 滤 |  | 16.670000000000002 | 18.79 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-QFP04 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌耐药 | T2P3-QFP04 | T2P3-QFN02-DZ2 | 2 | 0 | 211807 | 174000 | 0.81462 | 0.88709 | 2722 | 3818 | 1360 | 1116 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 | 敏感 |  | 16.11 | 17.440000000000001 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-QFP04 | 阳性参考品 | 百日咳大环内酯耐药 | T2P3-QFP04 | T2P3-QFN02-DZ2 | 2 | 0 | 211807 | 174000 | 0.81462 | 0.88709 | 2722 | 3818 | 1360 | 1116 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 | 滤 |  | 16.11 | 17.440000000000001 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-QFP06 | 阳性参考品 | 百日咳鲍特菌耐药 | T2P3-QFP06 | T2P3-NEG-DZ2 | 171 | 0 | 173096 | 143052 | 0.88422 | 0.89177 | 17768 | 2538 | 534 | 0 | 合格 | 合格，注意人内参低 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 | 敏感 |  | 18.41 | 19.82 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-QFP06 | 阳性参考品 | 百日咳大环内酯耐药 | T2P3-QFP06 | T2P3-NEG-DZ2 | 172 | 0 | 173096 | 143052 | 0.88422 | 0.89177 | 17768 | 2538 | 534 | 0 | 合格 | 合格，注意人内参低 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 | 阳性 |  | 18.41 | 19.82 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-QFP07 | 阳性参考品 | 百日咳大环内酯耐药 | T2P3-QFP07 | T2P3-NTC-DZ2-J-1 | 1 | 2 | 153380 | 178905 | 0.8371 | 0.85346 | 12709 | 0 | 460 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 | 滤 | 滤 | 18.38 | 17.989999999999998 | 合格 | 合格
241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3 | T2P3-QFP08 | 阳性参考品 | 百日咳大环内酯耐药 | T2P3-QFP08 | T2P3-NTC-DZ2-J-2 | 1 | 0 | 201450 | 177646 | 0.89077 | 0.81188 | 8224 | 0 | 157 | 0 | 合格 | 合格 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 20240303呼吸100升级成品检 | 滤 |  | 15.93 | 17.52 | 合格 | 合格

## 2.2各文库合格标准评估
体系 | 生产批号 | RUN | 实验编号 | 文库编号 | 有效数据比例 | 最终评价 | 不合格原因
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3-POS-1 | 阳性对照品 | 0.3084 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3-POS-2 | 阳性对照品 | 0.3812 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3-POS-3 | 阳性对照品 | 0.3674 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3-NEG-1 | 阴性对照品 | 0.0397 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3-NEG-2 | 阴性对照品 | 0.0465 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3-NEG-3 | 阴性对照品 | 0.036 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3-NTC-T-2 | NTC | 1e-04 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3-QFP01 | 阳性参考品 | 0.1714 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3-QFP02 | 阳性参考品 | 0.1846 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3-QFP03 | 阳性参考品 | 0.0616 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3-QFP04 | 阳性参考品 | 0.0905 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3-QFP05 | 阳性参考品 | 0.1415 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3-QFP06 | 阳性参考品 | 0.2108 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3-QFP07 | 阳性参考品 | 0.196 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3-QFP08 | 阳性参考品 | 0.1855 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3-QFL01 | 阳性参考品 | 0.1514 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3-QFL02 | 阳性参考品 | 0.0667 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3-QFL03 | 阳性参考品 | 0.0784 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3-QFL04 | 阳性参考品 | 0.0184 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3-QFL05 | 阳性参考品 | 0.0702 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3-QFL06 | 阳性参考品 | 0.1535 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3-QFL07 | 阳性参考品 | 0.0163 | 不合格 | 内参不合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3-QFL08 | 阳性参考品 | 0.1325 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3-QFR01-1 | 重复性参考品 | 0.1317 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3-QFR01-2 | 重复性参考品 | 0.1059 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3-QFR01-3 | 重复性参考品 | 0.1773 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3-QFR01-4 | 重复性参考品 | 0.1554 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3-QFR01-5 | 重复性参考品 | 0.0283 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3-QFR02-1 | 重复性参考品 | 0.1198 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3-QFR02-2 | 重复性参考品 | 0.1397 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3-QFR02-3 | 重复性参考品 | 0.1932 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3-QFR02-4 | 重复性参考品 | 0.0544 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3-QFR02-5 | 重复性参考品 | 0.1274 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3-QFR03-1 | 重复性参考品 | 0.1134 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3-QFR03-2 | 重复性参考品 | 0.0378 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3-QFR03-3 | 重复性参考品 | 0.1074 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3-QFR03-4 | 重复性参考品 | 0.0366 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3-QFR03-5 | 重复性参考品 | 0.1388 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3-QFN01 | 阴性参考品 | 0.1011 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3-QFN02 | 阴性参考品 | 0.1246 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3-QFN03 | 其它 | 0.1372 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3-NTC-N-1 | NTC | 2e-04 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3-QFL01-DZ1 | 阳性参考品 | 0.1156 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3-QFL02-DZ1 | 阳性参考品 | 0.0841 | 不合格 | 病原污染
T2P3 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3-QFN01-DZ1 | 阴性参考品 | 0.1162 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3-QFN02-DZ1 | 阴性参考品 | 0.2271 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3-POS-DZ1 | 阳性对照品 | 0.498 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3-NEG-DZ1 | 阴性对照品 | 0.0581 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3-QFL01-DZ2 | 阳性参考品 | 0.058 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3-QFL02-DZ2 | 阳性参考品 | 0.0419 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3-QFN01-DZ2 | 阴性参考品 | 0.0719 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3-QFN02-DZ2 | 阴性参考品 | 0.0685 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3-POS-DZ2 | 阳性对照品 | 0.3048 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3-NEG-DZ2 | 阴性对照品 | 0.0305 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3-NTC-DZ2-J-1 | NTC | 1e-04 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 241022_TPMN00238_0268_A000H7J5HV | T2P3-NTC-DZ2-J-2 | NTC | 0 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 |  | T2P3-NTC-T-1 | NTC | 0 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 |  | T2P3-NTC-T-3 | NTC | 0 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 |  | T2P3-NTC-N-2 | NTC | 0 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 |  | T2P3-NTC-J-1 | NTC | 1e-04 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 |  | T2P3-NTC-J-2 | NTC | 0 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 |  | T2P3-NTC-J-3 | NTC | 0 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级中间品检 |  | T2P3-NTC-DZ1-J-1 | NTC | 0 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级中间品检 |  | T2P3-NTC-DZ1-J-2 | NTC | 0 | 合格

## 2.3各病原污染情况评估
体系 | 生产批号 | 总样本数 | 病原名 | 检出样本数 | 病原RPK中位数 | RPK_mean | 样本频率 | 生信预判
T2P3 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 16 | 大肠埃希菌 | 4 | 40 | 31.4 | 0.25 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 16 | 曲霉属 | 2 | 2 | 1.7 | 0.125 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 16 | 肺炎克雷伯菌 | 1 | 8 | 8 | 0.0625 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 16 | 镰刀菌属 | 8 | 1 | 1.4 | 0.5 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 16 | 黑曲霉复合群 | 1 | 1 | 1 | 0.0625 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 47 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 1 | 29 | 29 | 0.021277 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 47 | 大肠埃希菌 | 8 | 14 | 16.6 | 0.17021 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 47 | 曲霉属 | 1 | 4 | 4 | 0.021277 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 47 | 甲型流感病毒 | 1 | 2 | 2 | 0.021277 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 47 | 百日咳鲍特菌 | 6 | 14 | 13.6 | 0.12766 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 47 | 肠道病毒A71型 | 1 | 6 | 6 | 0.021277 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 47 | 肺炎克雷伯菌 | 1 | 2 | 2 | 0.021277 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 47 | 黄曲霉复合群 | 1 | 2 | 2 | 0.021277 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 8 | 分枝杆菌耐药 | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 8 | 百日咳大环内酯耐药 | 7 | 2 | 2 | 0.875 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级中间品检 | 8 | 百日咳鲍特菌耐药 | 4 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 24 | 百日咳大环内酯耐药 | 24 | 1 | 1.5 | 1 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 24 | 百日咳鲍特菌耐药 | 5 | 2 | 2.6 | 0.20833 | 合格

## 其余信息
Message
质检表较SampleSheet多出的样本： T2P3-POS-1,T2P3-POS-2,T2P3-POS-3,T2P3-NEG-1,T2P3-NEG-2,T2P3-NEG-3,T2P3-NTC-T-1,T2P3-NTC-T-2,T2P3-QFP01,T2P3-QFP02,T2P3-QFP03,T2P3-QFP04,T2P3-QFP05,T2P3-QFP06,T2P3-QFP07,T2P3-QFP08,T2P3-QFL01,T2P3-QFL02,T2P3-QFL03,T2P3-QFL04,T2P3-QFL05,T2P3-QFL06,T2P3-QFL07,T2P3-QFL08,T2P3-QFR01-1,T2P3-QFR01-2,T2P3-QFR01-3,T2P3-QFR01-4,T2P3-QFR01-5,T2P3-QFR02-1,T2P3-QFR02-2,T2P3-QFR02-3,T2P3-QFR02-4,T2P3-QFR02-5,T2P3-QFR03-1,T2P3-QFR03-2,T2P3-QFR03-3,T2P3-QFR03-4,T2P3-QFR03-5,T2P3-NTC-T-3,T2P3-QFN01,T2P3-QFN02,T2P3-QFN03,T2P3-NTC-N-1,T2P3-NTC-N-2,T2P3-NTC-J-1,T2P3-NTC-J-2,T2P3-NTC-J-3,T2P3-QFL01-DZ1,T2P3-QFL02-DZ1,T2P3-QFN01-DZ1,T2P3-QFN02-DZ1,T2P3-POS-DZ1,T2P3-NEG-DZ1,T2P3-NTC-DZ1-J-1,T2P3-NTC-DZ1-J-2,T2P3-QFL01-DZ2,T2P3-QFL02-DZ2,T2P3-QFN01-DZ2,T2P3-QFN02-DZ2,T2P3-POS-DZ2,T2P3-NEG-DZ2,T2P3-NTC-DZ2-J-1,T2P3-NTC-DZ2-J-2
SampleSheet较质检表多出的样本： T11A-P01-DJ,T11A-P02-DJ,T11A-P03-DJ,T11A-P04-DJ,T11A-P05-DJ,T11A-P06-DJ,T11A-P07-DJ,T11A-P08-DJ,T11A-R01-1,T11A-R02-1,T11A-R03-1,T11A-R04-1,T11A-R05-1,T11A-R06-1,T11A-R07-1,T11A-R08-1,T11A-R01-2,T11A-R02-2,T11A-R03-2,T11A-R04-2,T11A-R05-2,T11A-R06-2,T11A-R07-2,T11A-R08-2,T11A-R01-3,T11A-R02-3,T11A-R03-3,T11A-R04-3,T11A-R05-3,T11A-R06-3,T11A-R07-3,T11A-R08-3,T11A-R01-4,T11A-R02-4,T11A-R03-4,T11A-R04-4,T11A-R05-4,T11A-R06-4,T11A-R07-4,T11A-R08-4,T11A-R01-5,T11A-R02-5,T11A-R03-5,T11A-R04-5,T11A-R05-5,T11A-R06-5,T11A-R07-5,T11A-R08-5,T11A-L01,T11A-L02,T11A-L03,T11A-NC-1,T11A-NC-2,T11A-NC-3,T11A-NC,T11A-P0C,T11B-NC-1,T11B-NC-2,T11B-NC-3,T11B-NC,T11B-PC,T11B-NTC-T,T11B-NTC-J-1,T11B-NTC-J-2,T2-H-1,T2-H-2,T2-H-3,T2-E-1,T2-E-2,T2-E-3,T2-NTC-1,T2-NTC-2,T11B-H-1,T11B-H-2,T11B-H-3,T11B-E-1,T11B-E-2,T11B-E-3,T11B-NTC-1,T11B-NTC-2